如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年10月23日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年10月23日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

第六章  采购需求
一、采购标的

采购人：新沂市卫生健康委员会

项目名称：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用X线诊断设备）

本项目采购预算总金额2975万元，本项目不接受超过最高限价的投标报价。本项目共分为6个采购包，各采购包最高投标限价如下：

采购包1：CT64排：不接受超过300万元人民币的投标报价；

采购包2：CT32排×7台：不接受超过1260万元人民币的投标报价；

采购包3：CT32排×6台：不接受超过1080万元人民币的投标报价；

采购包4：DR（立柱双板）：不接受超过240万元人民币的投标报价；

采购包5：便携DR：不接受超过60万元人民币的投标报价；

采购包6：C臂X光机：不接受超过35万元人民币的投标报价；

投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务、质保等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人（用户）不再支付报价以外的任何费用。

采购清单

	采购包
	设备名称
	数量（台）
	核心产品

	1
	CT64排
	1
	CT64排

	2
	CT32排
	7
	CT32排

	3
	CT32排
	6
	CT32排

	4
	DR（立柱双板）
	6
	DR（立柱双板）

	5
	便携DR
	2
	便携DR

	6
	C臂X光机
	1
	C臂X光机


三、主要技术规格参数和功能要求（加注“★”符号的为实质性要求/关键参数（重要指标），不接受任何一项的负偏离或者不满足，否则按无效投标处理。加注“▲”符号的为次重要参数，有三项及以上不满足的，按无效投标处理；其他为普通参数。
项目技术参数要求（注：本技术参数要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准,不具备指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供等于或高于所列品牌技术标准的材料和设备）。

总体要求：

本项目为交钥匙工程（包含但不限于操作间内装、卫评、环评、机房防护、地基基础、AI软件、PACS、HIS等接口连接费用、旧设备拆除等交钥匙工程）。

所有采购包产品均需配备铅衣两大一小。

★3.五年保修服务到期后，投标人须承诺原厂整机年度维保服务，维保范围包括但不限于球管 、FPD 、 增强器等在内的所有零配件以及所配置的全部第三方产品、软件（包含但不限于基础系统升级、临床应用模块迭代、安全补丁等）、校准与计量、远程诊断以及人工服务；延保年度维保费限价不超过投标报价的8%。后续具体延保服务由医共体（医院）根据实际业务需求与中标单位自行协商实施，所有操作须遵守相关法律法规及业务流程，投标人须出具加盖公章的维保承诺函（格式详见附件：承诺函）。
采购包1：CT64排

	一、
	生产厂家

	▲1
	为保证设备的技术先进性，各厂家需提供2020年1月1日后上市的产品（以NMPA注册证批准日期为准）

	二、
	主要参数

	1
	机架系统

	1.1
	机架孔径≥70cm

	▲1.2
	球管焦点到等中心点的距离≤56cm

	▲1.3
	球管焦点到探测器的距离≤105cm

	1.4
	机架内部冷却方式：风冷或水冷（提供技术证明）

	1.5
	具备智能数控触摸操作屏≥2块

	1.5.1
	智能数控触摸操作屏尺寸≥12英寸

	1.5.2
	智能数控操作屏可显示病人信息，包括年龄/姓名/性别/扫描部位等

	1.5.3
	智能数控操作屏可选择扫描协议

	1.6
	具备物理按键，具备控制床体与机架运行功能。

	2
	探测器

	2.1
	探测器类型：具备集成化探测器

	2.2
	亚毫米探测器排列≥64排

	▲2.3
	每排探测器物理个数≥840个

	2.4
	具备共轭采集技术或飞焦点技术

	2.5
	轴位扫描成像≥128层/360°

	▲2.6
	探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度≥38mm

	2.7
	探测器采样率≥4800view/360°

	★2.8
	探测器物理最薄层厚≤0.6mm

	3
	球管及高压发生器

	★3.1
	球管热容量（非等效）≥7MHU

	▲3.2
	球管物理散热率（非等效）≥1000KHU/min

	3.3
	球管最小输出电流≤10mA

	3.4
	最大输出电流≥600mA

	▲3.5
	球管最高电压≥130KV

	3.6
	球管最低电压≤80KV

	3.7
	小焦点大小≤0.8mm×0.8mm

	3.8
	大焦点大小≤1.0mm×1.2mm

	▲3.9
	连续螺旋扫描时间≥120s

	4
	扫描床

	4.1
	床水平移动范围≥1600mm

	4.2
	床水平移动速度≥100mm/s

	4.3
	床面可降至离地面最低距离≤450mm

	4.4
	床定位精度±0.25mm

	4.5
	床载重量≥200KG

	5
	扫描参数

	▲5.1
	最快扫描速度（360°非等效）≤0.35s

	5.2
	定位像方向：后前，前后，左右侧位，任意角度

	▲5.3
	图像最快重建速度≥65幅/秒（512×512）

	6
	图像质量与剂量

	6.1
	空间分辨率XY轴方向 MTF0%≥20LP/cm

	6.2
	空间分辨率Z轴方向 MTF0%≥20LP/cm

	6.3
	提供该厂家CT技术所具备原始数据迭代重建平台，可实现低剂量条件下的高清成像

	6.4
	具备原始数据空间智能去金属伪影技术

	7
	临床应用软件

	7.1
	具备MPR

	7.2
	具备MPVR

	7.3
	具备内耳多功能成像技术

	7.4
	具备最大密度投影MIP

	7.5
	具备最小密度投影MinIP

	7.6
	具备表面三维SSD

	7.7
	具备模拟手术刀技术

	7.8
	具备透明技术

	7.9
	具备三维容积显示VR

	7.10
	具备三维血管CTA

	7.11
	具备仿真内窥镜功能

	7.12
	具备CT电影

	7.13
	造影剂智能动态跟踪：一次注射完成

	7.14
	具备肺纹理增强功能

	7.15
	具备脑组织表面积分重建

	7.16
	具备脑出血精确测量

	7.17
	具备直接二维多平面浏览器

	7.18
	具备直接三维重建功能

	7.19
	具备X射线优化滤过功能

	7.20
	具备腹部多期相融合

	7.21
	具备病灶边界自动勾画及测量

	7.22
	具备全景齿科成像

	7.23
	具备肝体积测量工具

	7.24
	具备肝脏三期诊断模式

	7.25
	具备腹腔脂肪测量软件

	8
	主控台

	8.1
	主频≥3.1GHz

	8.2
	内存≥128 GB

	8.3
	硬盘容量≥4000 GB

	8.4
	图像存储量≥1,500,000幅无压缩图像（512×512）

	▲8.5
	具备≥512*512重建矩阵

	8.6
	具备同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行

	8.7
	具备同步同屏显示不同方式后处理的图像

	8.8
	医用显示器：≥30英寸液晶彩显（2560×1280）

	8.9
	具备自动照相技术

	8.10
	具备自动语音系统及双向语音传输

	8.11
	具备Dicom3.0 网络接口

	8.12
	具备远程维修诊断系统

	8.13
	具备Dicom3.0激光相机接口

	8.14
	具备两套原厂工作站，两台4M医用显示器


采购包2、采购包3

CT32排

	1.核心要求

	▲1.1为保证设备的技术先进性，各厂家需提供2020年1月1日后上市的产品（以NMPA注册证批准日期为准）。

	1.2、32排及以上螺旋CT

	1.3、低剂量高清螺旋CT，设备取得NMPA注册证；

	2.机架系统

	2.1、滑环类型：低压滑环；

	2.2、冷却方式：风冷或者水冷；

	▲2.3、扫描架孔径：≥70cm；

	2.4、扫描架物理倾角：≥±30°；

	▲2.5、球管焦点到探测器距离：≤1050mm；

	▲2.6、球管焦点到等中心距离：≤570mm；

	3.探测器系统

	3.1、亚毫米探测器排列：≥32排；

	3.2、单圈轴扫最大层数：≥64层；

	★3.3、探测器等中心线Z轴准直宽度：≥22mm；

	4.球管及高压系统

	★4.1、球管热容量（非等效）：≥3.5MHU；

	4.2、球管散热率（非等效）：≥500KHU/min；

	4.3、最小输出电流：≤10mA；

	4.4、最大输出电流：≥300mA；

	4.5、球管最小电压：≤70KV；

	★4.6、球管最大电压：≥130KV；

	4.7、球管小焦点面积：≤0.56mm2；

	4.8、球管大焦点面积：≤1.68mm²；

	4.9、高压发生器功率（物理值非等效）：≥32kW；

	5.扫描床系统

	5.1、床水平移动范围：≥1500mm；

	5.2、床定位精度：≤±0.25mm；

	5.3、床最大载重量：≥180kg

	5.4、最大纵向进床速度：≥100mm/s；

	5.5、床面垂直下降最低高度：≤480mm；

	5.6、床面垂直上升最高高度：≥900mm；

	5.7 扫描床控制脚踏开关：提供；

	6.扫描及图像质量

	6.1、扫描时间：≤1.0s；

	6.2、图像采集最多层数：≥64层；

	6.3、连续扫描最长时间：≥100s；

	6.4、具备图像双倍采集技术：具备；

	6.5、扫描速度可选范围：≥6种；

	6.6、定位像长度：≥100cm；

	6.7、定位像方向：后前，前后，左右侧位，任意角度；

	6.8、空间分辨率：≥15LP/cm (0%MTF）；

	6.9、密度分辨率：≤5mm，@0.3%；

	▲6.10、图像重建速度：≥25幅/秒；

	6.11、螺旋扫描最大螺距：≥1.5:1；

	6.12、具备深度学习成像功能（需提供注册证或检测报告）；

	6.13、深度学习图像适用于轴扫、螺旋扫描模式；

	7.主控台计算机系统

	7.1、内存：≥64GB；

	7.2、硬盘容量：≥2TB；

	7.3、主操作台显示器个数：≥1个；

	7.4、医用显示器：≥23英寸；

	7.5、显示器逐行扫描：提供；

	7.6、自动语音系统及双向语音传输：提供；

	7.7、同步并行图像处理功能：提供

	7.8、网络接口DICOM 3.0：提供

	7.9、具备两套原厂工作站，两台4M医用显示器

	8.主要临床应用软件

	8.1、最小密度投影（MinIP）

	8.2、最大密度投影（MIP）

	8.3、多平面重组（MPR）

	8.4、表面重建（SSD）

	8.5、三维容积重建（VR）

	8.6、曲面重建（CPR）

	8.7、仿真内窥镜功能（VE）

	8.8、模拟手术刀功能

	8.9、血管扫描成像功能

	8.10、透明显示技术

	8.11、三维血管CTA

	8.12、CT彩色透视解剖图谱

	8.13、脑出血测量工具

	8.14、脑表面积分分析

	8.15、全景齿科成像

	8.16、内耳多功能成像技术

	8.17、肺气肿评估

	8.18、肺小结节评估

	8.19、肝体积测量工具

	8.20、腹腔脂肪测量

	8.21、 肝脏三期诊断模式

	8.22、骨骼固定支架透视技术

	8.23、骨科畸形矫正评估

	8.24、虚拟双重消化道造影

	8.25、CT尿路造影术


采购包4：DR（立柱双板）

	1、
	生产厂家

	▲1.1
	为保证设备的技术先进性，各厂家需提供2020年1月1日后上市的产品（以NMPA注册证批准日期为准）。

	2.高压发生器
	
	

	★2.1
	发生器功率（物理值非等效）：
	≥50kW

	★2.2
	最高管电压：
	≥150kV

	2.3
	最短曝光时间：
	≤1ms

	2.4
	最大管电流：
	≥630mA

	2.5
	最大时间电流积：
	≥1000mAs

	2.6
	逆变频率：
	≥250kHz

	3.X线球管组件
	
	

	★3.1
	最大功率
	≥50kW

	3.2
	标称管电压
	≥150kV

	★3.3
	球管组件热容量：
	≥1250KHU

	4.探测器*2
	
	

	4.1
	影像传输方式：
	无线传输

	4.2
	成像区域
	≥427mm×427mm（17×17 英寸）

	▲4.3
	像素尺寸
	≤139μm

	4.4
	采集灰阶度
	≥16bits

	▲4.5
	空间分辨率
	≥3.6lp/mm

	▲4.6
	采集矩阵
	≥3000×3000

	5.X射线球管
	
	

	5.1
	球管焦点：
	小焦点≤0.6mm大焦点≤1.2mm

	▲5.2
	阳极热容量（物理值非等效）：
	≥300kHU

	5.3
	球管使用电压范围
	≥40-150kV

	6.束光器
	
	

	6.1
	具备自动开缩窗功能：在软件上选择部位体位后，自动控制限束器缩窗或开窗到适合拍摄所选部位的开窗位置

	7.图像采集/处理工作站
	
	

	7.1
	主机工作站操作台内存
	≥8GB

	7.2
	主机工作站操作台硬盘类型
	≥1TB（未指定类型）

	7.3
	具备无线、有线双模式数据传输：是否具备
	具备

	7.4
	触摸操作屏尺寸
	≥10 英寸

	7.5
	医用显示器分辨率
	≥1920×1080

	7.6
	具备控制界面及患者信息编辑功能

	7.7
	具备支持图像后处理功能（旋转、缩放、左右 / 上下镜像、负片、实时边缘增强、自动亮度对比度自适应、降噪去伪影等）

	7.8
	具备支持图像优化显示、自动窗宽窗位调节功能

	7.9
	具备图像 USB / 网络导出功能，支持 BMP、DICOM、JPEG 等格式

	7.10
	具备工作站具备患者登记保存、病历查询、Worklist 对接功能

	7.11
	具备支持 DICOM 3.0 标准协议，可对接医院 PACS/HIS/RIS 系统

	7.12
	具备解剖部位程序摄影（APR）功能，选择部位后自动匹配曝光参数

	7.13
	具备两套原厂工作站，两台4M医用显示器

	▲7.14
	具备长骨拼接功能

	▲7.15
	具备AI质控功能

	7.16
	具备儿童专用拍摄协议

	7.17
	具备尘肺病拍摄模式

	8.摄影床结构
	
	

	8.1
	床面尺寸：
	≥2000mm×760mm

	8.2
	床面高度：
	≤680mm

	8.3
	床面移动纵向行程：
	≥800mm

	8.4
	床面移动横向行程：
	≥220mm

	8.5
	床底探测器运动行程：
	≥500mm

	▲8.6
	床面承重：
	≥200kg


采购包5：便携 DR

▲1.生产厂家：为保证设备的技术先进性，各厂家需提供2020年1月1日后上市的产品（以NMPA注册证批准日期为准）。
2.携带式X光主机

★2.1最大输出功率≥5.3kW

▲2.2最大管电压≥125kV

2.3最大管电流≥100mA

2.4最大电流时间积≥200mAs

▲2.5最小电流时间积≤0.2 mAs

2.6最大加载时间≤7s

2.7双焦点球管：小焦点≤0.6 mm，大焦点≤1.8 mm

★2.8阳极热容量≥40KHU

2.9 X光主机须具备触摸屏：

2.9.1≥8英寸触摸屏操作面板，具备显示功能

2.9.2触摸屏具有多种APR选择，提供图片证明

2.9.3触摸屏支持设置大小焦点

2.9.4可选择曝光模式，设置曝光参数

2.9.5携带式X光主机与图像处理系统之间具备自动同步曝光参数功能

2.10 X光主机重量（含电池）≤15kg

2.11 为适应不同场景使用需求，X光主机需内置锂电池供电，且电池不需要借助外部工具可拆卸，提供图片证明；

▲2.12内置电池满电状态下，设备的曝光次数不少于500次，需提供第三方检验报告；

2.13为有效保护医护人员的安全，配备无线蓝牙遥控器曝光，距离≥15米。

3.无线平板探测器

3.1成像材料：非晶硅碘化铯

3.2有效成像区域≥34cm×42cm；

3.3像素尺寸≤152μm；

3.4采集矩阵≥2300×2800 pixels；

3.5有效数据位数≥16bit；

3.6成像时间≤6s；

3.7数据传输方式：无线。

3.8探测器重量≤4kg（含电池）

▲3.9需与X光主机为同一注册证


4.移动机架

4.1为方便携带，移动支架可进行伸缩，收缩后长度≤800mm；

★4.2 X光主机球管焦点至地面最大距离≥2000mm；

4.3 X光主机沿垂直面转动≥±180°；

4.4 X光主机沿水平面转动≥±180°；

4.5 移动机架重量≤5kg。

5.立式摄影架

5.1为方便携带，拆卸立式摄影架组件，摄影架可进行伸缩；

5.2为满足不同身高和角度的拍摄需求，折叠臂高度可调节。

6.数字图像处理系统

6.1工作站配置：笔记本电脑显示器≥14英寸；内存≥16 GB，硬盘≥500 GB；

6.2病人登记：采集、查找病人资料，为摄影做准备；

6.3图像浏览：对图像进行显示、分析、处理、输出到影像工作站；

6.4图像处理：窗宽窗位调节、对比度调节、影像裁剪、标识符插入等功能

6.5数据管理：符合DICOM3.0标准的管理病人数据、导入、导出、批量存档、病例管理；

6.6.图像打印：图像输出到胶片打印机。

▲6.7长骨拼接：具有全脊柱及下肢拼接功能


7.其他要求

7.1设备用途：用于对四肢或其他衰减度较小的身体部位组织进行X射线成像，供临床诊断用；适用于急诊、床旁、基层医疗、术中诊断等场景。

7.2软件升级：提供终身免费软件升级服务

7.3出厂日期：需提供出厂日期为6个月以内（到货前）的设备
。

7.4提供17*17大板、选配电池、三脚架、铅屏风。

采购包6：C臂X光机
	1、
	生产厂家

	▲1.1
	为保证设备的技术先进性，各厂家需提供2020年1月1日后上市的产品（以NMPA注册证批准日期为准）。

	2.C臂机架
	
	

	▲2.1
	SID源像距：
	≥1000mm

	★2.2
	C臂弧深：
	≥660mm

	2.3
	自由开口空间：
	≥780mm

	▲2.4
	垂直升降，电动：
	≥400mm

	▲2.5
	水平移动：
	≥200mm

	2.6
	C臂旋转角度：
	≥±190°（绕水平轴旋转）

	2.7
	C臂轨道内运动角度：
	≥130°（沿轨道弧形滑动角度）

	2.8
	左右摆角：
	≥±10°

	2.9
	双向激光定位
	具备

	3.高压发生器系统
	
	

	★3.1
	最大输出功率（物理值非等效）：
	≥3.5kW

	▲3.2
	逆变频率

	≥100kHz

	3.3
	摄影最大管电压
	≥125kV

	3.4
	透视最大管电压
	≥110kV

	3.5
	摄影最大管电流
	≥100mA


	3.6
	脉冲透视最大管电流
	≥40mA

	3.7
	连续透视最大管电流
	≥6mA

	3.8
	最大电流时间积
	≥180mAs

	3.9
	自动亮度控制（ABS）

	
具备

	4.X射线球管系统
	
	

	4.1
	球管具备双焦点设计：是否具备
	具备

	▲4.2
	小焦点：
	≤0.6mm

	▲4.3
	大焦点：
	≤1.4mm

	★4.4
	阳极热容量（物理值非等效）：
	≥70kHU

	4.5
	管套热容量：
	≥1100kHU

	4.6
	阳极转速
	≥2800rpm

	5.全数字化平板探测器系统
	
	

	▲5.1
	探测器类型
	非晶硅碘化铯（CsI）或IGZO

	5.2
	平板探测器尺寸：
	≥200mm×200mm

	▲5.3
	像素矩阵：
	≥1024×1024

	▲5.4
	像素尺寸
	≤205μm

	5.5
	透视空间分辨率：
	≥2.5lp/mm

	5.6
	摄影空间分辨率
	≥2.5lp/mm

	5.7
	动态范围
	≥16bit

	5.8
	最大采集帧率
	≥25帧/秒


	6.监视器系统
	
	

	6.1
	医用UHD平板显示器尺寸：
	≥27 英寸

	6.2
	分辨率：
	≥2560×1440

	7.系统控制及图像处理系统
	
	

	▲7.1
	监视器尺寸
	≥27英寸

	7.2
	监视器分辨率
	≥2560×1440


	7.3
	控制屏液晶触摸屏≥11英寸，与C臂一体化设计


	7.4
	末帧冻结（LIH）：具备


	★7.5
	DICOM 3.0接口：具备（含Worklist、打印、传输）

	7.6
	剂量面积（DAP）显示：具备


	7.7
	实时球管热容量指示：具备


	7.8
	图像后处理：窗宽窗位调节、负像、漫游、缩放、旋转、裁剪、边缘增强、金属校正、软组织增强


	7.9
	图像存储容量≥5万幅


	7.10
	图像导出：支持BMP、DICOM、JPEG、MP4格式



8、其他要求

8.1设备用途：满足骨科、脊柱外科、创伤外科、疼痛科、泌尿外科、消化科等手术的术中透视、摄影及定位需求。

8.2整机设计：工作站与C臂主机采用一体化设计，无线缆连接，节约手术空间。

8.3不间断电源：具备内置UPS不间断电源，支持不插电待机转运，待机时间≥5分钟。

备注：

1.投标人需在投标文件中提供上述标★、▲技术指标响应的证明材料，证明材料为产品白皮书（说明书）或产品手册或检测报告或产品彩页或公开印刷的宣传材料或厂家盖章确认的技术材料等，技术参数与证明材料需逐条对应或标注索引。
2.投标人必须对提供的支持文件和自行描述的内容的真实性负责，如提供虚假资料或虚假描述的，作无效标处理，同时按政府采购法第77条的“提供虚假材料谋取中标、成交”的情形进行处理。
四、项目实施要求及质量保障

（一）项目实施要求
1.投标人应明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2.投标人所投货物应符合国家有关质量标准。采购人、用户对设备验收合格后，三方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。

3.本项目要求投标人在充分理解系统功能的基础上选用符合招标文件要求的设备，在投标文件中编写详细的深化方案，提供详细的设备清单。该清单中所列项目必须能够构成完整的可正常运行并满足本招标要求的系统。

4.交货及安装期限要求：合同生效后，60日历天内完成交付并安装调试完毕并投入使用。设备送到项目实施现场后（采购人指定地点），中标人与采购人、用户一起按合同设备清单依合同标准进行设备验收。设备验收时需提供有效的设备厂家针对本项目的专项授权、产品合格证明材料及生产厂家完整的技术资料贰套（包括技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价、维修图纸、软件备份、故障代码表等），如中标供应商提供不出有效证明材料，采购人可以拒绝接收，直至中标供应商提供符合要求的证明材料或无条件更换为符合要求的设备。采购人、用户对设备验收合格后，三方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到合同规定的性能指标和参数，或货物有明显损坏，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

说明：“4、交货及安装期限要求”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

5.投标人承担安装或维修的专用设备和人员的安全责任。投标人中标后应及时安装调试，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等培训。

6.验收时需提供全部的技术资料（产品中/英文说明书、中文操作手册和产品合格证书）。

7.投标人应保证所提供设备涉及的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人（用户）的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

8.投标人在安装调试时采取必要的安全措施，如有意外或事故发生，由中标人（合同卖方）负全部责任。

9.投标人应指派专人全面负责项目的管理、项目协调、项目控制、质量监督等各项管理工作。

10.厂家专职工程师到医院现场，负责仪器安装、调试，并负责本科室1至2名医师操作使用、维护培训，培训时间不少于一周。

11.机房辐射防护改造要求

提供能满足采购人要求的机房防护装修改造（中标人需自行现场踏勘）；包含机房装修，满足辐射防护要求，检测合格、完成办证。

12.供方对合同履行过程中所知悉的需方全部文件、资料、信息等负有保密义务。未经采购人书面同意，供方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。供方未能按约履行合同保密义务，应当向采购人支付合同总价1 %的违约金并赔偿由此给采购人造成的全部损失。

13.在设备使用年限内，供方应保证配件、耗材的供应；若因设备升级等原因导致原有配件、耗材不能使用，或原有配件、耗材不再生产，供方应免费提供设备硬件或软件的升级，确保设备正常使用，无法通过升级而继续使用的设备，采购人有权要求生产厂家按折旧后的价格将设备回购，须提供《关于所投设备的配件、耗材供应情况的承诺函》（参考格式）。

14.具备数字化接口的设备应免费开放该接口，由供应商配合与医院信息系统（如PACS、HIS）相连接并承担相应费用（提供承诺书，格式自拟）。

15.具有汉字字库、中文支持的系统及中文文档的设备应承诺免费提供该系统，暂不具备的应承诺如日后具备此系统后免费向用户提供。须提供相应承诺书（格式自拟）。

16.设备系统所有权限均免费开放，所有软件均承诺免费升级。
（二）质量保障要求
在质量管理上，严格按照规范要求，建立完善的质量管理体系，投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

投标人须提供所投产品的实样照片、提供所投产品配置清单、产品手册或技术说明书，针对所投产品的技术指标、性能稳定性进行具体说明。

投标人应保证所提供设备涉及的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

（三）配送、安装要求
投标人成立配送安装小组，指定具体负责人。产品出厂前，必须明确安装/维修要求，备齐所需工具。提供人员安排和配置。

安装前：将安装施工中工具需要的电源进行确定、现场产品摆放的尺寸丈量，送货前场地的清场状况、电梯及电源照明的正常使用等，制定详细的进度规划。装卸货物必须小心轻放，避免产品因装卸而引起的损坏。

产品送到采购人指定地点，由中标人负责安装，安装所需辅材由中标人提供。安装所有相关辅材必须符合强制性标准（如有），投标报价包含此费用。如配件或成品有质量问题，应按规定程序回厂调换合格部件后再进行安装。并提供进度计划。

安装完毕后，安装负责人逐项进行检验。中标人应服从采购人及用户的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标人照价赔偿。中标人在项目实施时应采取必要的安全措施，对项目安全及质量全面负责，如有意外造成安全、质量事故，中标人承担一切经济法律责任。并提供应急预案。

配送安装保障措施要求准备专业的安装工具和人员，在产品运达之后，根据安装图纸及场地环境，明确安装顺序，免费安装。强调安装人员必须遵守相关安全规定，并提供必要的个人防护设备。对安装人员进行必要的培训，使其熟悉产品组装流程和技术要求。

五、项目验收标准

采购人、用户和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标供应商予以配合。中标供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由供应商提供的必要文件。要求进口产品到货日期距仪器生产日期不超过180日历日，国产产品不超过90日历日（以铭牌或产品合格证、说明书确认）。
验收期限：安装、调试完成3个月后开始验收。采购人按国际和国家标准及生产厂家标准进行质量验收。中标供应商应向采购人、用户提供详细的验收标准、验收手册。

设备安装完成后，采购人安排专人按照货物技术指标要求和中标供应商的投标文件中相关指标，以及验货清单查验货物主件及零部件是否完好、齐全，带料试机查验货物功能是否达标。质保期内货物出现自身质量问题，厂家负责免费更换或维修。质保期结束后，采购人再安排专人对货物的质量进行查验。设备送到后，如发现设备出现质量问题，采购人与中标供应商应先友好协商。出现严重质量问题且无法修复时，立即整体换货，出现轻微质量问题时，立即更换存在质量问题配件。现场免费安装、调试设备，要求一次达标，质量合格。所提供的产品应根据有关标准包装，应符合运输和装卸条件，以使产品完好无损到达交货地点。中标供应商应对包装和运输不善引起的损失负全部责任。

六、售后服务要求

（一）质保期内的服务要求
质保期：提供整机不少于5年免费原厂质保和软件终身免费升级服务（自最终验收合格之日起，开始进入质保期），质保期内每年提供两次原厂维护保养，出保后终身免人工费，配件≤7折，年度保修合同价不高于设备最终中标价的8%。

质保期内设备免费维护、维修，解决各种技术瑕疵。

在质保期内，开机率≥95 %（以日历日计算），仪器故障要求2小时内应答，12小时到达现场，24小时修复或提供维修方案。

质保期过后的升级维护维修只收取部分工本维护费用。长期提供设备保养、系统升级、网络接入、连接调试、科研指导、教学培训等服务。

说明：本“1、质保期”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理。
（二）质保期满后的服务要求
投标文件中提供后续维保报价、设备常用配件报价。提供的质保期满后的服务方案须满足临床使用需求。后续维保报价、设备常用配件报价须科学合理。

投标文件中提供质保期满后的响应时间、人员安排。

配件供应：保证10年以上配件供应。

说明：本“3、配件供应”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理。
七、培训要求

1.对采购方的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训应教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

2.在系统完工测试之前为采购方技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和紧急情况处置方法。在培训工作开始前向采购方提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

3.培训课程，培训课程包括理论课/实践课，主要内容包括：系统的基本工作原理、系统的设备安装情况、系统的操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸的查阅、系统的故障诊断等。

八、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
