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采购需求
一、采购标的
[bookmark: _Hlk242707597]1.项目名称：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用磁共振设备）采购项目，1.5T核磁共振（MRI）共3套，及其配套设备和服务，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。
2.本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
3.对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
4.维修保证：原厂免费质保期≥3年。
5.设备使用年限：投标书提供的产品设计使用年限≥10年；（提供相关佐证材料）
6.采购清单：
	序号
	产品名称
	数量（套）
	备注

	1
	1.5T核磁共振主系统
	3
	

	2
	原厂采集工作站
	3
	除核磁共振主系统配套所含设备外，另行提供

	3
	原厂后处理工作站
	3
	

	4
	4M医用显示器
	3
	

	5
	操作台及桌椅
	3
	

	6
	无磁急救推车
	3
	

	7
	无磁轮椅
	3
	

	8
	双立柱无磁金属安检门
	3
	

	9
	手持金属探测仪
	3
	

	10
	无磁灭火器
	3
	

	11
	无磁线圈柜
	3
	

	12
	UPS不间断电源
	3
	

	13
	水冷机组
	3
	

	14
	机房精密空调
	3
	

	15
	无磁监控（3套、每套包含两个摄像头）
	3
	

	16
	磁共振兼容双筒高压注射器（无磁）
	3
	


 备注：所配软件为投标机型最新软件版本，主机所有软件及功能模块须全部开放（含选配），终身免费升级、免费使用，提供相应承诺并盖章（格式自拟），否则按无效投标处理）
二、采购项目预算金额
（一）本项目不接受超过1500万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。
注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，否则评标委员会有权按无效投标文件处理。
（二）主要技术规格参数和功能要求：（加注“★”符号的为实质性要求/关键参数（重要指标），不接受任何一项的负偏离或者不满足，否则按无效投标处理。加注“▲”符号的为次重要参数，有三项及以上不满足的，按无效投标处理；其他为普通参数。技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如产品说明书、彩页、相关检测报告、医疗器械产品技术要求、白皮书、手册、实物照片（须体现所投产品品牌型号）等），未提供技术支持资料或提供的技术支持资料不能佐证偏离表内容的，评审时不予认可。
（注：本技术参数要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号,其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准,不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供等于或高于所列品牌技术标准的材料和设备）
总体要求：
1.本项目为交钥匙工程（包含但不限于操作间内装、卫评、环评、机房防护、地基基础、AI软件、PACS、HIS等接口连接费用、旧设备拆除等交钥匙工程）。
2.3年原厂免费保修服务到期后，投标人须承诺原厂整机年度维保服务，维保范围包括但不限于磁体、线圈、液氦在内的所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务；延保年度维保费限价不超过投标报价的 8%。后续具体延保服务由医共体（医院）根据实际业务需求与中标单位自行协商实施，所有操作须遵守相关法律法规及业务流程，投标人须出具加盖公章的维保承诺函（格式详见附件：承诺函）。
（一）磁共振成像系统（MRI)技术参数
	序号
	技术参数
	要求

	一
	总体要求
	用于全身各部位平扫、增强等核磁共振检查

	1★
	磁场强度
	1.5T

	二
	磁体系统
	 

	2
	磁体类型
	超导磁体

	3
	磁体长度（不含外壳）
	≥150cm

	4▲
	患者检查孔径
	≥60cm

	5
	5高斯线范围
	轴向≤4m/径向≤2.5m

	6
	磁场稳定度
	≤0.1ppm/h

	7
	磁场均匀度 10cm DSV（典型值）
	≤0.01ppm

	8
	磁场均匀度 20cm DSV（典型值）
	≤0.05ppm

	9
	磁场均匀度 30cm DSV（典型值）
	≤0.20ppm

	10
	磁场均匀度 40cm DSV（典型值）
	≤1.07ppm

	11
	液氦容量
	≤1400L

	12
	扫描床最低床位高度
	≤60cm

	13
	扫描床水平和垂直移动时最大承重
	≥200kg

	三
	梯度系统
	 

	14
	最大单轴梯度场强（非有效值）
	≥30mT/m

	15
	最大单轴梯度切换率（非有效值）
	≥100T/m/s

	16
	梯度线圈冷却方式
	水冷

	四
	射频系统
	 

	17
	射频接收通道数
	≥16ch

	18▲
	射频发射带宽
	≥500kHz

	19▲
	最高接收动态范围
	≥150dB

	五
	线圈
	 

	20
	头颈联合线圈通道数
	≥16

	21
	脊柱线圈通道数
	≥16

	22
	体部线圈通道数
	≥8

	23
	大柔性线圈通道数
	≥4

	24▲
	线圈接口数
	≥4个

	六
	计算机系统
	 

	25
	主计算机CPU主频
	≥3.5Ghz

	26
	主计算机内存
	≥32GB

	27
	硬盘容量
	≥480GB

	七
	扫描参数
	 

	28
	最大扫描FOV
	≥500mm

	29
	最小扫描FOV
	≤5mm

	30
	最小2D层厚
	≤0.1mm

	31
	最大采集矩阵
	≥1024

	32
	弥散加权B值
	≥10000s/mm²

	33
	压缩感知技术
	具备

	八
	扫描序列
	 

	34
	自旋回波SE序列
	具备

	35
	快速自旋回波FSE/TSE序列
	具备

	36
	梯度回波GRE序列
	具备

	37
	平面回波EPI序列
	具备

	38
	反转恢复IR/STIR/FLAIR
	具备

	九
	临床应用软件
	 

	39
	神经成像软件包
	具备

	40
	体部系统软件包
	具备

	41
	骨关节成像软件包
	具备

	42
	肿瘤成像软件包
	具备

	43
	心脏成像软件包
	具备

	44
	血管成像软件包
	具备

	十
	高级应用平台及软件技术
	 

	45
	压缩感知成像技术
	具备

	46
	灌注成像
	具备

	47
	并行采集技术
	具备

	48
	伪影校正技术
	具备

	49
	水脂分离成像技术
	具备

	50
	不打药冠脉成像技术
	具备

	51
	三维波多体素谱成像技术
	具备


注：以下为包含的第三方产品（不接受产品缺漏，否则按无效投标处理）
（二）双立柱无磁金属安检门
	序号
	技术要求

	1
	外形标准通用尺寸：高≥2000mm，宽≥800mm，通道宽≥720mm； 

	2
	整机无磁、可1.5T机房使用。

	3
	门框一体式结构，可落地安装。

	4
	探测高度全覆盖：脚底至头顶全覆盖探测。

	5
	报警功能。


（三）手持金属探测仪
	序号
	技术要求

	1
	1.整机长度：380–420mm常规医用尺寸。

	2
	重量轻便：≤400g。

	3
	可充电、无线使用。

	4
	完全无铁磁，可进磁体间。


（四）无磁急救推车
	序号
	技术要求

	1
	整体尺寸：长≥900mm，宽≥550mm，高度800–900mm。

	2
	扶手可折叠设计（方便进出机房门）。

	3
	四层结构：台面、中层、抽屉、底部储物。

	4
	带静音无磁万向轮、带刹车。

	5
	台面承重≥120kg。

	6
	整体可拆卸、便于搬运进机房。


（五）无磁线圈柜
	序号
	技术要求

	1
	外形尺寸：高1800mm×宽800mm×深450mm标准医用。

	2
	多层可调隔板

	3
	带门锁、防尘、防静电

	4
	可放置机房长期摆放


（六）水冷机组
	序号
	技术要求

	1
	满足1.5T超导磁体冷却工况，满足磁体7×24h不间断连续运行散热需求。

	2
	冷却水温控精度±0.5℃；系统对水温、水压、流量实时监测。具备缺水、超温、过载多重保护及故障告警，支持干接点告警信号对外输出。

	3
	含循环管路、阀门、过滤器、减震连接件全套辅材，整机降噪处理，包含现场安装调试。


（七）精密空调
	序号
	技术要求

	1
	适配核磁机房标准：≥5匹恒温恒湿精密空调。

	2
	输入电压：220V/380V通用。

	3
	温湿度全自动智能调节。

	4
	恒温范围：18–24℃。

	5
	恒湿范围：40%–60%。

	6
	支持全年不停机运行、防尘、防凝露。


（八）操作台及桌椅
	序号
	技术要求

	1
	常规医用阅片椅标准尺寸。

	2
	座椅高度可升降：45–58cm可调。

	3
	360°旋转、靠背可调。

	4
	静音脚轮、久坐医用级海绵。


（九）无磁监控
	序号
	技术要求

	1
	室内无磁摄像头常规医用尺寸。

	2
	1080P高清画质。

	3
	支持双向对讲。

	4
	常规机房供电220V。

	5
	配套室内显示器、存储设备。


（十）磁共振兼容双筒高压注射器（详细说明规格型号、生产厂家等，所用耗材必须为江苏省药品和医用耗材招采管理系统中标品种。）
	序号
	技术要求

	1
	整机可放置于磁体间内使用，完全兼容1.5T设备，无铁磁部件，不造成图像伪影。双筒结构，分别用于造影剂、生理盐水注射。

	2
	注射速率：0.1mL/s‑10mL/s连续线性可调；单筒注射剂量0‑200mL可调。

	3
	具备压力超限保护、管路气泡检测、管路脱落检测，异常状态声光报警，支持一键急停。

	4
	可与MR主机扫描序列通讯联动触发；可预置存储注射方案。

	5
	适配医用一次性注射针筒耗材接口；设备表面便于消毒清洁。


（十一）4M医用显示器、无磁轮椅、UPS不间断电源及无磁灭火器。

三、产品综合性能要求
1.产品设计、制造工艺、材质要求：
产品设计应符合人体工程学，并符合医疗产品构造设计的要求，在保障产品功能的基础上，做到新颖、简洁、美观，达到理想的视觉效果；制造工艺应符合医疗产品制造标准，在保障产品功能完好的基础上，采用节能，先进的制造工艺；产品材质应符合医疗产品合规性标准，在保障医疗产品功能的前提下，采用环保，耐用的材质。投标人根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
2.产品先进性、兼容和扩展性要求：
产品效能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求，所投产品使用的创新和先进技术高于标书技术指标的优先，产品应具有较好的兼容性和扩展性，比如能够接入医院信息系统。投标人根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
3.投标人中标后提供的设备为合同签订后生产的产品。
四、项目实施要求
1.交货期：签订合同后30工作日内将合同标的全部交付并安装完毕。
2.项目实施过程应严格遵守国家的相关法规、标准，投标人需协助有关部门做好廉政工作，防止腐败现象的出现。投标人应按照采购人的要求，保证实施内容、实施流程的完整性，保证实施过程科学完整；投标人及实施工作人员应按照采购人的要求采取严格的管理措施，应充分考虑项目实施对最终用户正常工作可能产生的不利影响，采取必要的措施将影响降到最低。
3.本项目由采购人负责监督、管理和协调整个项目的实施工作。投标人在项目实施过程中，按期供货，分发到付款方指定的用户现场机房，并进行货物装卸、安装、调试，直到设备正常运转为止；并按照最终用户要求组织培训，免费培训至用户熟练操作为止。保证在不超过承诺的交货时间内供货和完成售后服务工作。
4.为使项目培训保质、保量有序实施，投标人在中标后在江苏省内设立完善的组织机构，需有足够数量技术人员组成实施团队；须针对本项目成立服务小组，设立项目联系人，指派专人全权处理销售中标设备和服务过程中的一切事宜。
五、项目培训要求
中标人供货时应免费向最终用户提供现场技术培训，或根据最终用户要求对所有需要参加培训的人员免费进行上门培训。培训方案至少应当包括：培训的时间及地点，培训方式，设备的原理、使用操作方式和日常维护及保养方法等。项目培训有教材、有方案、有考核。培训内容至少包括操作人员的使用培训和技术人员的常见问题及解决办法的培训等。培训时间按照最终用户要求。
六、质保及售后要求
1.供应商提供的设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。中标人承诺在签订合同前提供所投产品的《产品技术标准》（白皮书）及医疗器械注册证附件的《产品技术要求》，若经核实发现与投标文件不一致，将视为提供虚假材料。设备的质量标准、应用操作培训、售后服务及维修、耗材的供应价格等，按招标文件要求、供应商投标文件承诺及国家规定的相关标准执行。
2.供应商提供设备（含第三方产品）原厂整机质保不少于三年。
3.供应商中标后需提供整体售后服务方案（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容。
4.供应商提供的设备在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费上门维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，采购人可选择按以下办法处理：
（1）更换：由供应商承担所发生的全部费用。
（2）退货：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）及由此对采购人造成的损失，供应商承担损失金额不超过合同总值的5%。
5.在质保期内，供应商应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。超过质保期的机器设备，维修时只收部件成本费用，不收取工时等杂费，成本费用不得高于投标文件所作的承诺。
6.为了确保设备正常运行，供应商应提供技术服务热线（7*24小时），负责解答采购人（含采购人确认的设备最终用户单位）在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；提供7*12小时现场维修和技术支持服务；供应商应当设立投诉专线，接受采购人（含采购人确认的设备最终用户单位）的投诉。
七、调试和验收要求
1.设备验收由最终用户单位负责具体实施；应当按招投标文件的要求及投标文件承诺（以更优者为准）的配置要求对全部设备（如型号、规格、数量等）以及文件（如装箱清单、产品合格证明文件，使用说明书、软件介质等）进行验收；应当按招投标文件技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收，在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合投标文件承诺和合同要求时，供应商应及时解决。不符合招投标文件要求的，将视情况按验收不合格设备进行处置。
2.供应商交货前应对设备及配件作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单。供应商交付设备及配件时，必须提交国家规定的关于其质量、价格、使用及售后服务的相关资料和文件，同时必须将本次投标文件关于其质量、服务及相关承诺的复印件、加盖供应商公章的销售发票复印件交与最终用户单位。
3.供应商应向最终用户单位至少提供以下文档：装箱清单，产品合格证明文件、原厂售后服务承诺，中文使用说明书等。
4.最终用户单位对供应商提供的设备在使用前进行调试时，供应商需负责安装并免费向最终用户单位提供现场技术培训，培训应按照供应商投标文件提供的培训方案实施，并协助最终用户单位一起调试，直到符合技术要求，最终用户单位才做最终验收。
5.验收时甲乙双方如果就质量问题有争议，可以委托江苏省省级法定检测机构进行检测评定。质量合格的检测费用由采购人承担，质量不合格的，检测费用由供应商承担。
八、包装、发运及运输要求
1.供应商应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达采购人指定地点（具体情况可自行现场踏勘）。
2.使用说明书、产品合格证明文件、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。
3.供应商在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到最终用户单位48小时前通知最终用户单位，以准备接货。
4.设备在交付采购人（最终用户单位）前发生的风险均由供应商负责。
5.供应商在合同约定交付时间内将提供的设备送达采购人指定的地点（具体情况可自行现场踏勘），安装调试，并验收合格视为交付。
九、其他要求
1.见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
2.中标人（如为代理商）应在签订合同前提供所投产品制造商针对本项目的有效授权书或类似具体文件，如无法提供将视为虚假应标。
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