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第6章 
第7章 采购需求

一、本项目最高限价为人民币1120.00万元。具体如下：
	采购包号
	设备品目
	采购数量（台、套）
	预算总额（万元）
	备注

	采购包1
	彩色多普勒超声诊断系统（全身）
	8
	560.00
	不接受超过最高限价的报价

	
	便携式床边彩超
	1
	
	

	采购包2
	彩色多普勒超声诊断系统（全身）
	8
	560.00
	不接受超过最高限价的报价

	
	便携式床边彩超
	1
	
	



报价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用（PACS 接口对接、接口授权、联调测试）、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、检测验收、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目说明
1、采购人：新沂市卫生健康委员会
2、项目名称：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用超声波仪器及设备）
3、项目编号：JSZC-320381050-XNGL-G2026-0004
4、项目概况：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用超声波仪器及设备），拟采购彩色多普勒超声诊断系统（全身）16台、便携式床边彩超2台，本项目共分为2个采购包，详细内容见本招标文件第六章项目采购需求。
5、合同履行期限：合同生效之日起30个工作日内货物运抵甲方指定的医院机房，并安装调试完毕。
6、质保期：所有设备整机保修≥5 年（自最终验收合格之日起计算）。
三、采购清单（采购包1）
	序号
	名  称
	数  量
	单位

	1
	彩色多普勒超声诊断系统（全身）主机
	8
	台

	2
	单晶腹部探头
	8
	把

	3
	高频线阵探头
	8
	把

	4
	腔内探头
	8
	把

	5
	单晶心脏探头
	8
	把

	6
	便携式彩超主机
	1
	台

	7
	便携式彩超配套探头（凸阵、线阵）
	2
	把

	8
	其他配置（检查床、工作站等）
	1
	套



采购清单（采购包2）
	序号
	名  称
	数  量
	单位

	1
	彩色多普勒超声诊断系统（全身）主机
	8
	台

	2
	单晶腹部探头
	8
	把

	3
	高频线阵探头
	8
	把

	4
	腔内探头
	8
	把

	5
	单晶心脏探头
	8
	把

	6
	便携式彩超主机
	1
	台

	7
	便携式彩超配套探头（凸阵、线阵）
	2
	把

	8
	其他配置（检查床、工作站等）
	1
	套



四、技术参数指标
注：（1）标识说明：★为实质性条款，不满足即废标；▲为重要参数，负偏离影响评分，若单台设备负偏离大于等于三项，作无效标处理；无标识为一般参数。
（2）本技术参数要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是方便供应商准确和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具备指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供等于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。
4.1采购包1

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	备注

	1
	彩色多普勒超声波诊断仪
	一、设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪
二、设备用途说明：心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管等全身应用。
三、主要技术及系统概述
3.1.彩色多普勒超声波诊断仪包括：
3.1.1.高分辨率 LED 液晶显示器≥21 英寸， 自由臂设计，可以上下左右俯仰调整；
▲3.1.2.触摸屏≥13 英寸，操作控制台可以上下左右调整；
3.1.3.二维灰阶成像单元；
3.1.4.脉冲反相谐波成像；
3.1.5. M型成像单元；
3.1.6.彩色多普勒血流成像；
3.1.7.频谱多普勒显示和分析单元；
3.1.8.能量多普勒，方向性能量图；
3.1.9.数字化全程动态聚焦；
3.1.10.具有组织特异性成像预设功能；
3.1.11.具有声速校正技术；
▲3.1.12.具有空间复合成像技术，支持心肌成像应用。
3.1.13.斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B 模式下支持≥7档调节；
▲3.1.14.弹性成像及定量分析技术： 一幅图中可取≥6个范围进行弹性系数分析，支持腹部、浅表和腔内探头；
▲3.1.15.宽景成像，最长视野≥140cm，可用于包含相控阵在内的所有探头；
3.1.16.解剖 M 型，存储的动态图像仍可重新取 M 型图。具有 M 型+彩色多普勒模式；
3.1.17. 曲线解剖 M 型；
3.1.18.组织多普勒：包括组织多普勒速度图，频谱图 ； 具有组织多普勒定量分析曲线；
▲3.1.19.二维灰阶血流显像技术，具备不依赖多普勒角度、无需取样框的血流成像模式，可用于观察低速血流，并支持凸阵、线阵等探头；
3.1.20.人机工程学技术要求：
3.1.20.1. 内置快捷操作指导模块： 通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作，可随时调阅；
3.1.20.2.可在屏幕上显示自定义按键个数≥7 个，且同时显示自定义按键的功能名称；
3.1.20.3.具有耦合剂加热装置，温度可调；
3.1.20.4.具有自动记忆功能；
3.1.20.5.触摸屏快捷手势键： 触摸屏上可自定义四个快捷手势键并赋予相应功能；
3.1.20.6.系统可以导入和显示来自可移动媒介的文件夹和文件，检查者可以在屏幕上实时查阅这些有用的临床数据表，供扫描期间参考；
3.1.20.7.具有图像放大功能： 可对感兴趣区域实现全屏放大，支持读取和写入两种模式；
3.2.技术参数及要求
3.2.1.探头规格
▲3.2.1.1.标配 4 把探头， 凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头各 1 把；激活探头接口≥4 个；
3.2.1.2.频率： 宽频、变频探头，可视可调频率范围 1.7-20  MHz，可显示具体数值；
3.2.1.3.频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率；
3.2.1.4.支持探头类型： 支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、双平面（包含双凸和一凸一线）、经食道探头、术中、容积腹部、容积腔内探头等；
3.2.1.5. 穿刺导向：具有穿刺引导线；
3.2.1.6 穿刺针增强：具备穿刺针增强显示功能，可实时显示穿刺针增益数值；
★3.2.1.7.扫描频率：
（1）凸阵探头：频率范围 2.0—5.0  MHz
（2）线阵探头：频率范围 4.0—12.0  MHz
（3）相控阵探头： 频率范围 1.7—4.0  MHz
（4）腔内探头：频率范围 4.0-10.0  MHz
★3.2.1.8.成人相控阵探头， 扫描角度均≥120 °；小儿相控阵探头， 扫描角度均≥110 °；
3.2.1.9.腔内探头角度≥175 °；
3.2.2 .B型成像主要参数：
3.2.2.1. ≥256 灰阶；
3.2.2.2. 回放重现： 灰阶图像回放≥3000 帧、回放时间≥180 秒；
3.2.2.3.预设条件： 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，可自定义建立多个预设条件；
3.2.2.4.增益调节： B/M/CF/D 可独立调节；
3.2.2.4.1.TGC 调节≥8 段；
3.2.2.4.2.LGC 调节≥8 段；
★3.2.2.5.超声系统最大探查深度≥45cm；
3.2.2.6.系统动态范围≥280dB；
▲3.2.2.7. 凸阵探头最大视角， 18cm 深度时，帧频≥40帧； 相控阵探头 90°视角， 18cm 深度时，帧频≥70帧；
3.2.3.频谱多普勒：
3.2.3.1.方式： 脉冲波多普勒 PWD； 高脉冲重复频率 HPRF； 连续波多普勒 CWD；
3.2.3.2.多普勒发射频率可视可调，可显示具体数值；
★3.2.3.3.最大测量速度： PWD：≥15m/s ； CWD: ≥30m/s；
[bookmark: _GoBack]3.2.3.4.最小测量速度： ≤1mm/s；
3.2.3.5.多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示；
3.2.3.6  .PW 取样容积宽度 1—16mm；
3.2.4.彩色多普勒：
3.2.4.1.显示方式： 速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示；
3.2.4.2.彩色多普勒频率可视可调，可显示具体数值；
3.2.4.3.凸阵探头最大视角， 最大取样框， 18cm 深度时，彩色帧频≥6 帧；
3.2.4.4.相控阵探头 90°视角，  最大取样框， 18cm 深度时，彩色帧频≥12 帧；
3.3.测量和分析：（B 型、M 型、频谱多普勒、彩色模式）
3.3.1.一般测量
3.3.2.妇产科测量
3.3.2.1.具有双胎甚至 4 胎参数测量及生长发育曲线； 单胎具有≥20 种生长发育曲线
3.3.2.2.产科自动测量软件： 对于常见的胎儿发育指标参数（双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长等）， 系统可以自动识别、测量， 并计算出结果
3.3.3.心功能测量与分析
3.3.4.多普勒血流测量与计算
3.3.5.频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12 个参数
3.3.6.泌尿系统测量与分析，具有膀胱容积自动测量：自动识别膀胱壁，标记各径线大小， 系统自动计算膀胱容积。
★3.3.7.血管内中膜厚度自动测量： 可以在同切面且无需 180°旋转切面方向的状态下先后自动测量血管前后壁的内中膜厚度，每次可自动测量≥6 种参数值
3.4.病案管理单元
3.4.1. USB 一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至 U 盘或移动硬盘中；
3.4.2.系统固态硬盘 SSD≥2TB；
3.5.输入、输出信号
3.5.1.输入、输出接口：以太网、USB 、HDMI 等；
3.5.2.DICOM3.0 接口部件；
四、其他配置
▲4.1.标配原厂工作站一套，含软硬件（CPUi9系列、内存32G、硬盘2T、高清采集卡）、品牌打印机；
4.2.探头对应软件包全部开通；
4.3高配检查椅、检查桌、床一套；
	4把探头

	2
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	一、设备名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪
二、设备用途说明：适用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、  泌尿、血管、儿科、神经、急重症等应用。
三、技术规格
1.系统通用功能
1.1. ≥15 英寸高分辨率 LED 显示器，可独立主机调节，角度≥170 °；
★1.2.主机内置探头接口≥2个，（标配1转3转换器）；
1.3.整机重量≤5kg（含电池）；
2.二维灰阶模式；
2.1.组织谐波成像；
2.2.组织特异性成像；
2.3.多角度空间复合成像技术，支持≥9 条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头；
2.4.斑点噪声抑制成像，7 档可调；
2.5.TGC≥8 段（非实体按键）、 LGC≥8 段；
▲2.6.最大显示深度 : ≥38cm；
3.M 型成像模式；
3.1.彩色 M 型；
3.2.解剖 M 型， 取样线≥3 线，可 360 度任意旋转；
4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）；
4.1.高分辨率血流成像；
4.2.双实时同屏对比显示；
4.3. 自动调节取样框的角度及位置；
4.4.立体血流功能，支持彩色模式和能量模式，使血流呈现立体效果；
4.5.取样框偏转：线阵探头支持≥  ±20  度， 取样框可根据探头血流方向自动调节；
5.频谱多普勒成像；
5.1.脉冲多普勒、连续多普勒；
5.2. 自动计算心动周期；
6.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等）；
7.具有全域动态聚焦技术；
8.可支持穿刺针增强，增强前后效果，并支持自适应校正角度，支持凸阵、线阵探头；
9.造影成像：支持凸阵， 线阵，腔内探头，支持微血管造影增强；
10.具有应变式弹性功能；
11.超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等；
12.实时宽景成像，支持凸阵探头、线阵探头，具有不同颜色的彩色框和文字提示扫描速度快和慢；
13.可支持自动 B 线检测， 自动计算 B 线数量、获取 B 线面积比、 B 线间距， 指导液体复苏并防止出现肺水肿；
14.可支持血流像素比， 自动对比取样框内血流像素的比值；
15.可支持智能声控模块；
四、测量分析和报告
1.常规测量软件包；
▲2.血管内中膜自动测量，并具备 IMT 评估曲线分析（随时间变化而变化）；
▲3.产科自动测量： 支持  BPD，HC，  OFD，  FL，  AC，HUM。自动测量≥ 6项胎儿发育评估指标；
五、信息管理与存储
1. 固态硬盘≥1TB；
2. 内置超声工作站；
3.动态图像、静态图像以 PC 格式直接导出，无需特殊软件即能在普通 PC机上直接观看图像。
六、连通性
1.主机内置 HDMI 、USB3.0 、Type-c、网络接口；
2.DICOM3.0 系统；
3.多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架， 防撞支架；
4.专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件；
七、配置
1.主机 1 台；
▲2.探头频率：
（1） 凸阵探头 1 把，频率范围： 1.5-5.5MHz
（2）线阵探头 1 把，频率范围： 4.0-12.0MHz
3.多功能台车1台。
	/



4.2采购包2


	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	备注

	1
	彩色多普勒超声波诊断仪
	一、设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪
二、设备用途说明：心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管等全身应用。
三、主要技术及系统概述
3.1.彩色多普勒超声波诊断仪包括：
3.1.1.高分辨率 LED 液晶显示器≥21 英寸， 自由臂设计，可以上下左右俯仰调整；
▲3.1.2.触摸屏≥13 英寸，操作控制台可以上下左右调整；
3.1.3.二维灰阶成像单元；
3.1.4.脉冲反相谐波成像；
3.1.5. M型成像单元；
3.1.6.彩色多普勒血流成像；
3.1.7.频谱多普勒显示和分析单元；
3.1.8.能量多普勒，方向性能量图；
3.1.9.数字化全程动态聚焦；
3.1.10.具有组织特异性成像预设功能；
3.1.11.具有声速校正技术；
▲3.1.12.具有空间复合成像技术，支持心肌成像应用。
3.1.13.斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B 模式下支持≥7档调节；
▲3.1.14.弹性成像及定量分析技术： 一幅图中可取≥6个范围进行弹性系数分析，支持腹部、浅表和腔内探头；
▲3.1.15.宽景成像，最长视野≥140cm，可用于包含相控阵在内的所有探头；
3.1.16.解剖 M 型，存储的动态图像仍可重新取 M 型图。具有 M 型+彩色多普勒模式；
3.1.17. 曲线解剖 M 型；
3.1.18.组织多普勒：包括组织多普勒速度图，频谱图 ； 具有组织多普勒定量分析曲线；
▲3.1.19.二维灰阶血流显像技术，具备不依赖多普勒角度、无需取样框的血流成像模式，可用于观察低速血流，并支持凸阵、线阵等探头；
3.1.20.人机工程学技术要求：
3.1.20.1. 内置快捷操作指导模块： 通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作，可随时调阅；
3.1.20.2.可在屏幕上显示自定义按键个数≥7 个，且同时显示自定义按键的功能名称；
3.1.20.3.具有耦合剂加热装置，温度可调；
3.1.20.4.具有自动记忆功能；
3.1.20.5.触摸屏快捷手势键： 触摸屏上可自定义四个快捷手势键并赋予相应功能；
3.1.20.6.系统可以导入和显示来自可移动媒介的文件夹和文件，检查者可以在屏幕上实时查阅这些有用的临床数据表，供扫描期间参考；
3.1.20.7.具有图像放大功能： 可对感兴趣区域实现全屏放大，支持读取和写入两种模式；
3.2.技术参数及要求
3.2.1.探头规格
▲3.2.1.1.标配 4 把探头， 凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头各 1 把；激活探头接口≥4 个；
3.2.1.2.频率： 宽频、变频探头，可视可调频率范围 1.7-20  MHz，可显示具体数值；
3.2.1.3.频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率；
3.2.1.4.支持探头类型： 支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、双平面（包含双凸和一凸一线）、经食道探头、术中、容积腹部、容积腔内探头等；
3.2.1.5. 穿刺导向：具有穿刺引导线；
3.2.1.6 穿刺针增强：具备穿刺针增强显示功能，可实时显示穿刺针增益数值；
★3.2.1.7.扫描频率：
（1）凸阵探头：频率范围 2.0—5.0  MHz
（2）线阵探头：频率范围 4.0—12.0  MHz
（3）相控阵探头： 频率范围 1.7—4.0  MHz
（4）腔内探头：频率范围 4.0-10.0  MHz
★3.2.1.8.成人相控阵探头， 扫描角度均≥120 °；小儿相控阵探头， 扫描角度均≥110 °；
3.2.1.9.腔内探头角度≥175 °；
3.2.2 .B型成像主要参数：
3.2.2.1. ≥256 灰阶；
3.2.2.2. 回放重现： 灰阶图像回放≥3000 帧、回放时间≥180 秒；
3.2.2.3.预设条件： 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，可自定义建立多个预设条件；
3.2.2.4.增益调节： B/M/CF/D 可独立调节；
3.2.2.4.1.TGC 调节≥8 段；
3.2.2.4.2.LGC 调节≥8 段；
★3.2.2.5.超声系统最大探查深度≥45cm；
3.2.2.6.系统动态范围≥280dB；
▲3.2.2.7. 凸阵探头最大视角， 18cm 深度时，帧频≥40帧； 相控阵探头 90°视角， 18cm 深度时，帧频≥70帧；
3.2.3.频谱多普勒：
3.2.3.1.方式： 脉冲波多普勒 PWD； 高脉冲重复频率 HPRF； 连续波多普勒 CWD；
3.2.3.2.多普勒发射频率可视可调，可显示具体数值；
★3.2.3.3.最大测量速度： PWD：≥15m/s ； CWD: ≥30m/s；
3.2.3.4.最小测量速度： ≤1mm/s；
3.2.3.5.多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示；
3.2.3.6  .PW 取样容积宽度 1—16mm；
3.2.4.彩色多普勒：
3.2.4.1.显示方式： 速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示；
3.2.4.2.彩色多普勒频率可视可调，可显示具体数值；
3.2.4.3.凸阵探头最大视角， 最大取样框， 18cm 深度时，彩色帧频≥6 帧；
3.2.4.4.相控阵探头 90°视角，  最大取样框， 18cm 深度时，彩色帧频≥12 帧；
3.3.测量和分析：（B 型、M 型、频谱多普勒、彩色模式）
3.3.1.一般测量
3.3.2.妇产科测量
3.3.2.1.具有双胎甚至 4 胎参数测量及生长发育曲线； 单胎具有≥20 种生长发育曲线
3.3.2.2.产科自动测量软件： 对于常见的胎儿发育指标参数（双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长等）， 系统可以自动识别、测量， 并计算出结果
3.3.3.心功能测量与分析
3.3.4.多普勒血流测量与计算
3.3.5.频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12 个参数
3.3.6.泌尿系统测量与分析，具有膀胱容积自动测量：自动识别膀胱壁，标记各径线大小， 系统自动计算膀胱容积。
★3.3.7.血管内中膜厚度自动测量： 可以在同切面且无需 180°旋转切面方向的状态下先后自动测量血管前后壁的内中膜厚度，每次可自动测量≥6 种参数值
3.4.病案管理单元
3.4.1. USB 一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至 U 盘或移动硬盘中；
3.4.2.系统固态硬盘 SSD≥2TB；
3.5.输入、输出信号
3.5.1.输入、输出接口：以太网、USB 、HDMI 等；
3.5.2.DICOM3.0 接口部件；
四、其他配置
▲4.1.标配原厂工作站一套，含软硬件（CPUi9系列、内存32G、硬盘2T、高清采集卡）、品牌打印机；
4.2.探头对应软件包全部开通；
4.3高配检查椅、检查桌、床一套；
	4把探头
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	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	一、设备名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪
二、设备用途说明：适用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、  泌尿、血管、儿科、神经、急重症等应用。
三、技术规格
1.系统通用功能
1.1. ≥15 英寸高分辨率 LED 显示器，可独立主机调节，角度≥170 °；
★1.2.主机内置探头接口≥2个，（标配1转3转换器）；
1.3.整机重量≤5kg（含电池）；
2.二维灰阶模式；
2.1.组织谐波成像；
2.2.组织特异性成像；
2.3.多角度空间复合成像技术，支持≥9 条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头；
2.4.斑点噪声抑制成像，7 档可调；
2.5.TGC≥8 段（非实体按键）、 LGC≥8 段；
▲2.6.最大显示深度 : ≥38cm；
3.M 型成像模式；
3.1.彩色 M 型；
3.2.解剖 M 型， 取样线≥3 线，可 360 度任意旋转；
4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）；
4.1.高分辨率血流成像；
4.2.双实时同屏对比显示；
4.3. 自动调节取样框的角度及位置；
4.4.立体血流功能，支持彩色模式和能量模式，使血流呈现立体效果；
4.5.取样框偏转：线阵探头支持≥  ±20  度， 取样框可根据探头血流方向自动调节；
5.频谱多普勒成像；
5.1.脉冲多普勒、连续多普勒；
5.2. 自动计算心动周期；
6.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等）；
7.具有全域动态聚焦技术；
8.可支持穿刺针增强，增强前后效果，并支持自适应校正角度，支持凸阵、线阵探头；
9.造影成像：支持凸阵， 线阵，腔内探头，支持微血管造影增强；
10.具有应变式弹性功能；
11.超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等；
12.实时宽景成像，支持凸阵探头、线阵探头，具有不同颜色的彩色框和文字提示扫描速度快和慢；
13.可支持自动 B 线检测， 自动计算 B 线数量、获取 B 线面积比、 B 线间距， 指导液体复苏并防止出现肺水肿；
14.可支持血流像素比， 自动对比取样框内血流像素的比值；
15.可支持智能声控模块；
四、测量分析和报告
1.常规测量软件包；
▲2.血管内中膜自动测量，并具备 IMT 评估曲线分析（随时间变化而变化）；
▲3.产科自动测量： 支持  BPD，HC，  OFD，  FL，  AC，HUM。自动测量≥ 6项胎儿发育评估指标；
五、信息管理与存储
1. 固态硬盘≥1TB；
2. 内置超声工作站；
3.动态图像、静态图像以 PC 格式直接导出，无需特殊软件即能在普通过 PC机上直接观看图像。
六、连通性
1.主机内置 HDMI 、USB3.0 、Type-c、网络接口；
2.DICOM3.0 系统；
3.多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架， 防撞支架；
4.专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件；
七、配置
1.主机 1 台；
▲2.探头频率：
（1） 凸阵探头 1 把，频率范围： 1.5-5.5MHz
（2）线阵探头 1 把，频率范围： 4.0-12.0MHz
3.多功能台车1台。
	/
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五、项目实施、验收、培训要求（采购包1至采购包2）
（一）项目实施要求
1.投标人应明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。
2.投标人所投货物应符合国家有关质量标准。采购人、用户对设备验收合格后，三方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。
3.本项目要求投标人在充分理解系统功能的基础上选用符合招标文件要求的设备，在投标文件中编写详细的深化方案，提供详细的设备清单。该清单中所列项目必须能够构成完整的可正常运行并满足本招标要求的系统。
4.交货及安装期限要求：合同生效之日起30个工作日内货物运抵甲方指定的医院机房，并安装调试完毕。设备送到项目实施现场后（采购人指定地点），中标人与采购人、用户一起按合同设备清单依合同标准进行设备验收。设备验收时需提供有效的设备厂家针对本项目的专项授权、产品合格证明材料及生产厂家完整的技术资料贰套（包括技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价、维修图纸、软件备份、故障代码表等），如中标供应商提供不出有效证明材料，采购人可以拒绝接收，直至中标供应商提供符合要求的证明材料或无条件更换为符合要求的设备。采购人、用户对设备验收合格后，三方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到合同规定的性能指标和参数，或货物有明显损坏，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。
5.投标人承担安装或维修的专用设备和人员的安全责任。投标人中标后应及时安装调试，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等培训。
6.验收时需提供全部的技术资料（产品中/英文说明书、中文操作手册和产品合格证书）。
7.投标人应保证所提供设备涉及的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人（用户）的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
8.投标人在安装调试时采取必要的安全措施，如有意外或事故发生，由中标人（合同卖方）负全部责任。
9.投标人应指派专人全面负责项目的管理、项目协调、项目控制、质量监督等各项管理工作。
10.厂家专职工程师到医院现场，负责仪器安装、调试，负责对本科室 1‑2 名医师开展操作使用及维护培训，培训时间不少于一周。
11.供方对合同履行过程中所知悉的需方全部文件、资料、信息等负有保密义务。未经采购人书面同意，供方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。供方未能按约履行合同保密义务，应当向采购人支付合同总价1%的违约金并赔偿由此给采购人造成的全部损失。
12.在设备使用年限内，供方应保证配件、耗材的供应；若因设备升级等原因导致原有配件、耗材不能使用，或原有配件、耗材不再生产，供方应免费提供设备硬件或软件的升级，确保设备正常使用。
13.具备数字化接口的设备应免费开放该接口，由供应商配合与医院信息系统（如PACS、HIS）相连接，该项费用包含在投标报价中。
14.承诺所有设备软件、接口均免费开放和升级（提供承诺书，格式自拟）。
（二）质量保障要求
1.在质量管理上，严格按照规范要求，建立完善的质量管理体系，投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。
2.投标人须提供所投产品的实样照片、提供所投产品配置清单、产品手册或技术说明书，针对所投产品的技术指标、性能稳定性进行具体说明。
1、 投标人应保证所提供设备涉及的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
（三）配送、安装要求
1、 投标人成立配送安装小组，指定具体负责人。产品出厂前，必须明确安装/维修要求，备齐所需工具。提供人员安排和配置。
2、 安装前：将安装施工中工具需要的电源进行确定、现场产品摆放的尺寸丈量，送货前场地的清场状况、电梯及电源照明的正常使用等，制定详细的进度规划。装卸货物必须小心轻放，避免产品因装卸而引起的损坏。
3、 产品送到采购人指定地点，由中标人负责安装，安装所需辅材由中标人提供。安装所有相关辅材必须符合强制性标准（如有），投标报价包含此费用。如配件或成品有质量问题，应按规定程序回厂调换合格部件后再进行安装。并提供进度计划。
4、 安装完毕后，安装负责人逐项进行检验。中标人应服从采购人及用户的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标人照价赔偿。中标人在项目实施时应采取必要的安全措施，对项目安全及质量全面负责，如有意外造成安全、质量事故，中标人承担一切经济法律责任。并提供应急预案。
5、 配送安装保障措施要求准备专业的安装工具和人员，在产品运达之后，根据安装图纸及场地环境，明确安装顺序，免费安装。强调安装人员必须遵守相关安全规定，并提供必要的个人防护设备。对安装人员进行必要的培训，使其熟悉产品组装流程和技术要求。
（四）项目验收标准
1、 采购人、用户和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标供应商予以配合。中标供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由供应商提供的必要文件。
2、 验收期限：安装、调试完成3个月后开始验收。采购人按国际和国家标准及生产厂家标准进行质量验收。中标供应商应向采购人、用户提供详细的验收标准、验收手册。
3、 设备安装完成后，采购人安排专人按照货物技术指标要求和中标供应商的投标文件中相关指标，以及验货清单查验货物主件及零部件是否完好、齐全，带料试机查验货物功能是否达标。质保期内货物出现自身质量问题，厂家负责免费更换或维修。质保期结束后，采购人再安排专人对货物的质量进行查验。设备送到后，如发现设备出现质量问题，采购人与中标供应商应先友好协商。出现严重质量问题且无法修复时，立即整体换货，出现轻微质量问题时，立即更换存在质量问题配件。现场免费安装、调试设备，要求一次达标，质量合格。所提供的产品应根据有关标准包装，应符合运输和装卸条件，以使产品完好无损到达交货地点。中标供应商应对包装和运输不善引起的损失负全部责任。
（五）售后服务要求
1、 质保期：提供整机不少于5年免费原厂质保和软件终身免费升级服务（自最终验收合格之日起，开始进入质保期），质保期内每年提供两次原厂维护保养。质保期满后，单项设备年度保修合同价不高于单项设备中标单价的8%的八折。
2、 质保期内设备免费维护、维修，解决各种技术瑕疵。
3、 在质保期内，仪器故障要求2小时内应答，12小时到达现场，24小时修复或提供维修方案，48小时内维修或更换完毕，否则免费提供符合临床使用的备用机。
4、 质保期过后的升级维护维修只收取部分工本维护费用。长期提供设备保养、系统升级、网络接入、连接调试、科研指导、教学培训等服务。
（六）培训要求
1.对采购方的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训应教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。
2.在系统完工测试之前为采购方技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和紧急情况处置方法。在培训工作开始前向采购方提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。
3.培训课程，培训课程包括理论课/实践课，主要内容包括：系统的基本工作原理、系统的设备安装情况、系统的操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸的查阅、系统的故障诊断等。
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