淮安市产品质量监督综合检验中心快速凯赛纸页成型器等设备采购项目

招 标 文 件

项目编号:JSZC-320800-ZZXY-G2025-0001

采购人:淮安市产品质量监督综合检验中心

项目名称:淮安市产品质量监督综合检验中心快速凯赛纸页成型器等设备采购项目

采购代理机构:江苏中资信用管理有限公司

二〇二五年五月二十三日

第一章   投标邀请

受淮安市产品质量监督综合检验中心的委托，江苏中资信用管理有限公司就淮安市产品质量监督综合检验中心快速凯赛纸页成型器等设备采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:淮安市产品质量监督综合检验中心快速凯赛纸页成型器等设备采购项目的潜在投标人至采购代理机构报名并获取招标文件，并于2025年6月17日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320800-ZZXY-G2025-0001

（二）项目名称:淮安市产品质量监督综合检验中心快速凯赛纸页成型器等设备采购项目

（三）预算金额:152万元；

（四）最高限价:152万元；

（五）采购需求:快速凯赛纸页成型器等设备采购，详见招标文件第五章项目采购需求。

（六）供货期限: 合同签订后在45日内供货安装调试到位并通过验收。

（七）本项目（□是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定确定。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第31.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求： 无

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、获取方式:投标人请于2025年5月28日-2025年6月4日（上午9:00-12:00 下午14:00-17:00）（周六、日和法定节假日除外）联系采购代理机构（淮安市开元路淮海第一城H2-204室招标代理部）报名并获取招标文件。报名并获取招标文件时还需携带授权委托书及代理人的身份证原件复印件（均须加盖投标人公章）。联系人：胡工  联系电话：15189556321（同微信）

2、招标文件售价400元每套，售后不退。

3、未在规定时间内报名并获取招标文件的投标人所递交的投标文件不予接收。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件递交截止时间及开标时间:2025年6月17日14:30。

（二）投标文件递交地址:淮安市开元路淮海第一城H2-204室开标室。

（三）开标地点:淮安市开元路淮海第一城H2-204室开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系方式

名称:淮安市产品质量监督综合检验中心

地址:淮安市健康西路47号

联系方式:郭主任 电话：0517-83643382

2、采购代理机构信息

名称:江苏中资信用管理有限公司

地址:淮安市开元路淮海第一城H2-204

联系方式:胡浩  电话：15189556321

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论招标的结果如何，招标人及江苏中资信用管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次项目采购代理服务费按照国家计价格[2002]1980号文货物类80%标准计取，评委费按实计取；上述费用由投标人考虑在投标报价中，但无需单独立项计取，中标人在领取中标通知书时一次性向采购代理机构缴纳。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何对招标文件要求进行澄清的投标人，均应在开标时间十五日前以书面形式通知代理机构（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至我公司电子信箱340095632@qq.com），代理机构对开标时间前十五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致代理机构无法通知的其责任由投标人自行承担。（逾期递交对招标文件要求进行澄清的代理机构将不予受理）。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人和代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，同时通知所有已报名的投标人。由于投标人所留联系方式有问题而导致代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次公开招标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人和代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的编制

8.1投标人编制的投标文件应按招标文件第六章“投标文件”中的要求编制。

8.2招标文件以及投标人与代理机构之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.3除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均须采用国家法定计量单位。

9.开标一览表

9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.投标报价

10.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物、货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、培训、安装、调试、检定校准及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

10.2 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.3本次项目不接受备选的投标方案或有选择的报价。

10.4投标报价应以人民币为货币单位。

11.技术要求响应偏离

11.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

12.服务承诺

12.1投标人的服务承诺不能低于招标文件中对于服务的要求。

13.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

14.投标有效期

14.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人和代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15.投标文件的份数

15.1投标人应严格按照“投标文件的编制”要求，编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件必须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.投标文件的签署

16.1投标人应严格按照投标人须知第8条的要求编制投标文件。

16.2投标文件正本中，除投标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。投标文件的正本须经投标人法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖投标人公章。本招标文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

16.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托受托人签字。

四、投标文件的递交

17.投标文件的密封及标记

17.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封。

17.2信封（箱）封面注明项目名称、项目编号。

17.3信封（箱）上应写明投标人名称和地址以及邮政编码，以便如果投标文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

18.投标文件接收截止时间

18.1代理机构收到投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.2代理机构可以按招标文件规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.迟交的投标文件

19.1代理机构将拒绝接收在投标文件接收截止时间后收到的任何投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标文件接收截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改和撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

20.2投标文件接收截止时间之后，投标文件不得撤回。

五、开标及评标

21.开标

21.1代理机构将按照投标邀请中的要求组织本项目活动。

21.2开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

21.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

22.评标

22.1评标组织

22.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责:

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2评标程序

22.2.1投标人资格审查

22.2.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

22.2.1.2资格审查:依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

22.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

22.2.2投标文件符合性审查

22.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2.2.2 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.2.2.3评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不同意修正的，其投标无效。

22.2.3.投标文件的澄清

22.2.3.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

22.2.3.2对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会将要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正要向评标委员会进行澄清回复。投标人的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3接到评委会澄清要求的投标人如未按第22.2.3.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

22.2.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（核心产品：快速凯赛纸页成型器和造纸纤维测量仪）

22.2.5投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理:

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）经查实提供虚假材料谋取成交的；

（3）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（10）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（11）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求及其他项目要求）

（12）投标人所投产品技术参数未完全满足招标文件第五章“二、技术参数”中标注“★”部分要求的；

（13）投标人参加投标时未根据招标文件第五章项目采购需求“三、总体要求”的要求提供书面承诺函的；

22.2.6 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照21.3款执行。

22.2.7有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人:

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

23.评审及中标

23.1评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

23.2 评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

24.评标过程的保密

24.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

24.2 代理机构和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24.3 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及签订合同

25.确定中标投标人

25.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。

25.2采购人或者采购人委托评标委员会直接确定中标人。

25.3代理机构将在淮安市政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

25.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其中标资格。

26.中标通知书

26.1中标结果公示结束且在无疑义情况下，代理机构将通知中标投标人。

26.2中标人在接到代理机构通知后五个工作日内至该公司领取中标通知书。

26.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

27.签订合同

27.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同，采购合同经代理机构见证后方可生效。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

27.2中标人自中标通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同并经代理机构见证的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

28.货物和服务的减少

28.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.履约保证金

29.1本项目不收取履约保证金。

29.2如果中标人没有按照26条或27条的规定去做，采购人可取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新采购。

七、质疑处理

30.质疑处理

30.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

30.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

30.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

30.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

30.5 质疑函必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

30.6 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

30.7 采购人或代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理机构有权不予受理。

30.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复。

30.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据有关规定，报请相关行政审批局对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、采购政策功能落实

31.促进中小企业发展政策

31.1 小微型企业价格扣除

31.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

31.1.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

31.2 联合体及分包

31.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

31.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

31.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

31.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

31.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

31.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

32. 节能、环保政策

32.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

32.2 节能产品（本项目不涉及）

本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

32.3 环保产品（本项目不涉及）

本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

32.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

32.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

33.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

33.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

33.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

34. 履约资金扶持政策

34.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分均为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准:

| 项目 | 评价细则 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）: 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 |
| 技术部分（35分） | 完全满足招标文件“第五章 项目采购需求”中“二、技术参数”要求得35分。 标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣2分； 其他非重要参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。 |
| 商务部分 （5分） | 投标人自2022年1月以来做过类似项目，每提供1个得2.5分，本项最多得5分，没有或未提供不得分。（合同复印件加盖供应商公章） |
| 方案部分 （30分） | 评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。 |
|  | （1）培训方案（10分） 投标人提供对用户的现场培训、集中培训及水产品畜产品专项培训计划方案。 技术培训保障方案内容详实、科学、合理，考虑周全；培训计划针对性强、内容详实；培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高，满足招标文件采购需求的，得10分； 方案基本完整，基本满足招标文件采购需求的，得6分； 方案提供不完整，未满足招标文件采购需求的，得2分。 |
|  | （2）项目验收方案（10分） 提供详细的验收方案，验收方案内容详细完整，表述准确清晰、可操作性强的得10分；验收方案内容较详细、可操作性较高得6分；验收方案内容基本合理、可操作性一般得2分。 |
|  | （3）售后服务方案（10分） 投标人提供详细的售后服务方案、服务承诺，包括服务体系和服务内容、故障解决方案、响应时间和专业技术人员保障、备品备件情况等。 服务体系完善，服务内容全面，故障解决方案合理可行，响应及时，专业技术人员配备合理、备品备件充足的得10分； 服务体系较完善，服务内容较全面，故障解决方案较合理可行，响应较及时，专业技术人员配备较合理、备品备件较充足的得6分； 服务体系基本完善，服务内容基本全面，故障解决方案基本合理可行，专业技术人员配备基本合理、备品备件合理的得2分。 |

第四章  合同格式及条款

1、本次项目付款按下列条件进行：

（1）非中小企业的中标人付款按下列要求执行:

根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》要求，在合同签订收到发票后采购人向中标人支付合同总金额的40%。乙方供货安装调试完毕且验收合格后且无质量、服务问题，甲方履行剩余付款义务,一次性付清（不计利息）。

（2）属于中小企业的中标人付款按下列要求执行:

根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》要求，在合同签订收到发票后采购人向中标人支付合同总金额的45%。乙方供货安装调试完毕且验收合格后且无质量、服务问题，甲方履行剩余付款义务,一次性付清（不计利息）。

注：中标人在收取货款前须向采购人提供等额有效发票，因中标人票据提供不及时，以及不符合项目所在地税务机关相关要求，而导致价款不能支付的责任由中标人承担。

2、供货期限：合同签订后在45日内供货安装调试到位并通过验收。

3、供货地点:由采购人指定。

二、合同通用条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位）。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务）的投标人。

（7）“见证方”系指江苏中资信用管理有限公司。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记： （l收货人 ）（2合同号） （3装运标志） （4收货人代号 ）（5目的地） （6货物）（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号 （7毛重／净重） （8尺寸）（长X宽X高，以厘米计 ）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按“合同主要条款及通用条款”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金

15.1本项目不收取履约保证金。

16.仲裁

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1甲方发布的招标文件、乙方提交的投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中乙方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在甲方、见证方和乙方三方签字盖章后生效。

20.3本合同一式陆份，以中文书写，三方各执二份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，乙方、甲方协商并经备案，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号（    ）的            采购项目公开采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

- 一、服务及数量

本合同所提供的服务及数量详见“采购需求及总体要求”。

- 二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币。

- 三、服务时间和地点

- 由采购人指定

- 四、付款：

1.1非中小企业的中标人付款按下列要求执行:货到验收完毕支付至70%余款，一年后余款付清（不计利息）；

1.2属于中小企业的中标人付款按下列要求执行:货到验收完毕支付至90%余款，一年后余款付清（不计利息）。

五、验收

甲方按合同约定进行。

- 六、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

- 七、合同生效及其它

本合同应在甲、乙双方签字盖章起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商后，方可更改。本合同一式陆份，以中文书就，甲方、乙方各执三份。

- 八、组成本合同的文件包括

1、合同主要条款；

2、招标文件和乙方的响应文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，解释顺序以形成时间在后的为准。

- 甲    方:               乙    方:            见 证 方:

单位盖章:               单位盖章:            单位盖章:

代表签字:               代表签字:            代表签字:

签定日期:               签定日期：           见证日期：

第五章  项目采购需求

- 一、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备一 | 瓦利打浆机 | 1套 |  |
| 设备二 | 标准解离器 | 1套 |  |
| 设备三 | 浆料打散器 | 1套 |  |
| 设备四 | 纤维筛分仪(鲍尔筛) | 1套 |  |
| 设备五 | 打浆度测定仪（气动） | 1套 |  |
| 设备六 | 快速凯赛纸页成型器 | 1套 |  |
| 设备七 | 水力碎浆机 | 1套 |  |
| 设备八 | 圆筛（圆形振动平板筛浆机） | 1套 |  |
| 设备九 | 平筛(萨默维尔) | 1套 |  |
| 设备十 | 膜转移施胶机 | 1套 |  |
| 设备十一 | 刮棒涂布机 | 1套 |  |
| 设备十二 | 造纸纤维测量仪 | 1套 |  |
| 设备十三 | 透气性测试仪 | 1套 |  |
| 设备十四 | 肖伯尔耐折度测定仪 | 1套 |  |
| 设备十五 | 标准游离度测定仪 | 1套 |  |
| 设备十六 | 全自动计米机 | 1套 |  |

二、技术参数

| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 设备一：瓦利打浆机 | ★用途：瓦利（VaLLey）打浆机是实验室最常用的打浆设备之一，由浆槽、中墙、山形部、飞刀辊、底刀床、加压机构等部分组成，可使纤维在经受机械力的作用下产生切断、压溃、润涨和细纤维化等变化。必须满足：ISO 5264-1，GB/T 24325，QB/T1570等的相关标准。 1、技术参数： （1）容积：23L； （2）槽体材质：SUS-304； （3）槽壁厚度：≥6mm； ★（4）流道焊缝平整，无焊痕，无挂浆； （5）飞刀材质：不锈钢； （6）飞刀硬度：350～400HB； （7）飞刀辊直径：Φ190～194mm； （8）飞刀辊宽：152mm； （9）飞刀转动频率：8.3±0.2S-1； ▲（10）底刀和飞刀接触的印痕至少为5道，刀痕清晰，打浆效果好；（投标人参加投标时，提供证明图片或宣传彩页，加盖公章投标人公章，未提供作负偏离处理） （11）杠杆比：1.94︰1； （12）杠杆臂负荷：54±1N； （13）飞刀转速：498±12rpm。 2、功能特点： （1）与水接触部分材料均为进口不锈钢，抗生锈，耐腐蚀，槽壁厚度：≥6mm结构稳固可靠； （2）飞刀材质为进口不锈钢，硬度350～400HB，打浆效果好，使用寿命长； ▲（3）配备打浆时间自动控制系统，可精确控制打浆时间； ▲（4）配备双自锁保护装置（机械锁扣和电子连锁），避免意外发生； 3、运行环境： （1）电源为380V/50Hz，三相电，地线端必须可靠接地，预留16A空开； （2）设备周围不得有强电磁干扰设备，放置地面； （3）放置地面平稳，无震动； （4）预留4分球阀连接一根软管，推荐预留排水沟，设备 下水管外径60cm左右需插入下水管道。 4、配制清单： （1）瓦利打浆机； （2）配重砝码3个； （3）放浆钩。 |
| 设备二：标准解离器 | ★用途：标准解离器能够在尽可能不破坏纤维结构的情况下将纸浆分解成制备实验室手抄纸和其他目的所需的均匀悬浮液。必须满足：ISO 5263，TAPPI T 205，GB/T 24327等的相关标准。 1、技术参数： （1）容器容积：3.47L； ▲（2）容器材质：304不锈钢，稳固可靠； （3）旋转速度：2975±25rpm。 2、功能特点： ★标准解离器盛浆桶为不锈钢材质，流道焊缝平整，无焊痕，无挂浆。 3、运行环境： （1）电源为220V/50Hz，三爪10A插头； （2）设备放置桌面，平稳无磁场干扰。 4、配制清单： （1）标准解离器主机； （2）标准解离器盛浆桶。 |
| 设备三：浆料打散器 | ★用途：浆料打散器是该设备采用离心撞击原理对经过脱水的浆料，尤其是对浓度20～40%的浆料进行打散。独特的设计使得设备能够均匀打散浆料，同时不伤害纤维。打散器分散桶、打散棒及进料槽均采用不锈钢材料制作。 1、技术参数： （1）电机转速：200～2000rpm；(可调) （2）安全防护：行程开关自动保护； （3）与浆料接触部分材质：SUS-304； ★（4）打散棒：三层立体分布，分散均匀可靠；（投标人参加投标时，提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图或生产厂商出具加盖公章的证明文件加盖投标人公章，未提供作负偏离处理） （5）旋转直径：150～200mm； （6）进料口直径：Φ58mm； （7）出料口直径：Φ58mm。 2、运行环境： （1）电源为220V/50Hz，三爪10A插头； （2）放置地面平稳，无磁场干扰。 3、配制清单： （1）浆料打散器主机； （2）专用扳手一把； |
| 设备四：纤维筛分仪(鲍尔筛) | ★用途：用于纸浆纤维的重均纤维长度测定，测量纸浆中不同长度纤维所占的比例,各种长度纤维在浆料中的分布情况。必须满足：GB/T 2678.1、TAPPI T233cm-95、SCAN M6等的相关标准。 1、技术参数 ★（1）筛分级数：≥4级； （2）筛分网目：14目、28目、48目、100目； ▲（3）筛分器容量：单个≥10升； （4）搅拌器转速：（580±40）r/min； ▲（5）水流量：2～18L/min 可调，筛分时间：0～9999min 可调；（提供设备系统界面截图，扫描件加盖投标人公章，未提供作负偏离处理） ▲（6）滤水效率：≥R0.50mm/97H/cm2；(投标人参加投标时，提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图或生产厂商出具加盖公章的证明文件加盖投标人公章，未提供作负偏离处理) （7）材质：与水接触部分优于304不锈钢。 2、运行环境 （1）外形尺寸（约）：1780mm（长）×520mm（宽）×1680mm（高）； （2）净重量：230Kg； （3）水源状况：需要连续水源； （4）电源：240W/380V。 ★3、配置清单 鲍尔纤维筛分仪主机1台（包含4级筛分器，4个独立电机），筛板1套（14目、28目、48目、100目各1个），电源线1根，水管和水枪1套，用户手册1份。 |
| 设备五：打浆度测定仪（气动） | ★用途：打浆度测定仪是用来测量稀释纸浆悬浮水速率的专用仪器。按国际通用的肖伯尔工作原理设计。仪器采用气缸结构，通过气压（水压）来控制仪器，调节上升速度。因此仪器的操作非常简单。仪器采用弹簧预紧机构，使密封锤体的橡胶密封圈同滤水筒的底部紧密结合，增加了密封锤体的密封性。必须满足：ISO 5267/1，GB/T 3332等的相关标准。 1、技术参数： （1）测量范围（SR）：0～100； （2）椎体上升速度：100±10mm/s ； （3）溢流口泄水时间：149±1s ； （4）剩余体积：7.5～8.0mL； ★（5）气压（水压）控制，压力：＞0.3MPa。 2、运行环境： （1）放置地面平稳，无磁场干扰； （2）8mm气管连接供气。 3、配制清单： （1）打浆度测定仪主机； （2）SR量筒2个； （3）专用扳手2个； （4）湿重网架1个； （5）密封垫圈1个； （6）铜网1个。 |
| 设备六：快速凯赛纸页成型器 | ★用途：快速凯赛纸页适用于抄造直径200mm的纸页或其他类型纤维薄页。必须满足：ISO 5269-2，GB/T 24326等的相关标准。 1、技术参数： ▲（1）仪器整体模块设计和自动化流程均符合GB/T 24326-2009《纸浆 物理试验用实验室纸页的制备 快速凯塞法》 标准要求； （2）抄片直径：200mm±0.5mm； （3）整体设备与浆料或水接触的部分为耐腐蚀材料； ▲（4）操作模式：自动、手动和编程三种模式；自动程序符合ISO 5269-2和GB/T 24326-2009标准；（提供设备系统界面截图或宣传彩页，扫描件加盖投标人公章，未提供作负偏离处理） ▲（5）纸页成型器包含贮浆器、筛网部、抽吸室，贮浆器成型桶具备自动控制液位功能；（提供图片和说明书，并加盖投标人公章,未提供或提供不全的按负偏离处理） （6）贮浆室容积：12L； ★（7）气水孔：孔径1.5mm，分上下两排，每排40个，与标准要求一致，使得抄纸工艺，成纸质量符合规范；（投标人参加投标时，提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图或生产厂商出具加盖公章的证明文件加盖投标人公章，未提供作负偏离处理） （8）筛网部由成型网和支撑网组成； （9）成型网由磷青铜丝或镍丝制成，经线60根/cm，纬线55根/cm，线径0.060～0.065mm； （10）支撑网由磷青铜丝单线平织而成，经线8根/cm，纬线7根/cm，线径0.35mm； （11）支撑网的支架：肋条宽2mm，高30mm，相隔10±2mm，肋条上端的两边缘斜切成与水平成75º的倒角，并使每个肋条顶端留下0.5mm宽的凸缘； ▲（12）抽吸室：17L，与真空泵相连；有调节阀，可限制抽吸室最大真空度为27kPa；（提供图片、视频或宣传彩页等证明材料，投标人参加投标时，提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图或生产厂商出具加盖公章的证明文件加盖投标人公章，未提供作负偏离处理） （13）转移装置包括伏辊、载纸板； （14）伏辊：Φ125±5mm，长250±10mm，重3.0±0.2kg，外层由20mm±2mm厚的有弹性羊毛制成。 （15）干燥器包括加热室、支撑网和汽室三部分。 （16）加热室：包括一个进口和一个出口，用于循环93±4℃热水。加热室底部安装有耐高温、高弹性、1～2mm厚的橡胶膜，手抄片接触部分为织物，直径稍大于201mm，加热室连接设备底部的自动恒温加热器（附带水槽），加热后的热水由泵送各个加热室干燥纸页，管道均为耐压耐热型硅胶管； ★（17）干燥形式：循环水在纸页上部进行加热，非金属加热板，温度柔和，降低金属板升温剧烈造成的纸张性能破坏，纸页下部真空抽象水汽，防止水汽向上凝结后重新回湿纸页，保证干燥效果，此干燥形式必须符合GB/T 24326-2009标准； （18）干燥器支撑网、支撑板：支撑网有2层磷青铜网，上网：经线32根/cm，纬线24根/cm，线径0.16～0.17mm；下网：经线8根/cm，纬线7根/cm，线径0.35mm。支撑板为多孔平板，厚2mm，孔径3～4mm，孔距5mm，该平板能承受100kPa表面压力而不变形； （19）汽室：内装有冷水腔；（ISO 5269-2和GB/T 24326-2009标准） （20）稀释水泵向贮浆器内以18～20L/min的流量注入经过滤器过滤的清水，采用探针控制液位；（载体为非蒸馏水） （21）气源可向贮浆器内以60L/min的流量进气； （22）热水加热器提供93±4℃热水，并配有低液位报警器，加热采用分级加热方式（2kW+2kW）； （23）热水泵在热水加热器和加热室间提供3～6L/min的循环热水，流量可调节； ▲（24）真空泵能在10秒内使汽室的真空达-0.08MPa；高效率真空泵压力：-0.094±0.002MPa；（提供图片、视频或宣传彩页等证明材料，未提供作负偏离处理） ▲（25）真空泵为二级水环真空泵，保证仪器运行稳定性，寿命长，噪音小，真空泵在常规转速1450r/min情况下，分贝数小于65dB；（提供实物照片，用户手册和内部结构图，未提供或提供不全作负偏离处理） ▲（26）采用闪急真空脱水技术； （27）按钮(除主电源开关)：24V，IP65防水； （28）计时装置：自动电子计时器。 2、运行环境： （1）电源为380V/50Hz，三相电，地线端必须可靠接地，预留25A空开接线； （2）设备周围不得有强电磁干扰设备，放置地面，350KG； （3）放置地面平稳，无震动，环境相对湿度应小于85%； （4）需要水源并预留球阀，球阀预留接口1/2外螺纹； （5）8mm气管连接供气。 3、配制清单： （1）快速凯赛纸页成型器主机； （2）备用成型网5张；； （3）贮浆器、干燥器备用密封圈一套（共3个） （4）羊毛伏辊1个； （5）硅胶垫1个； （6）载纸板50张； （7）绷网器1个。 |
| 设备七：水力碎浆机 | ★用途：水力碎浆机是解离纸浆、再生纸浆的专用仪器，由机架，碎浆桶，转子，桶盖，电机，接液罐等组成。必须满足：GB/T 43393-2023 《再生纸浆》、GB/T43588-2023《纸、纸板和纸制品 可回收性评测方法》要求。 1、技术参数： （1）容积：＞20L； （2）转速：0r/min~3000r/min，转速可调节； （3）槽体材质：SUS-304； ★（4）槽壁厚度：≥5mm。 2、功能特点 （1）与水接触部分材料均为不锈钢，抗生锈，耐腐蚀； ▲（2）配备碎浆时间自动控制系统，可精确控制碎浆时间；（提供实拍图片或宣传图片证明材料，未提供作负偏离处理） ★（3）转子一体成型，加工精度高，疏解力稳定可靠，转子在侧边，符合欧盟再生浆碎浆机通用结构； ★（4）桶盖为透明材质，方便观测碎浆效果； （5）采用先进动密封形式，在高速碎浆过程中，保证密封稳定可靠。 3、运行环境： （1）电源为380V/50Hz，三相电，预留10A空开； （2）放置地面平稳，无磁场干扰； （3）接近水源，推荐预留排水沟。 4、配制清单： （1）水力碎浆机主机； （2）排浆桶； （3）内六角扳手。 |
| 设备八：圆筛（圆形振动平板筛浆机） | ★用途：用于筛分浆料中的杂质，纸浆中的纤维束、胶黏物等杂质含量的测定，必须满足：GB/T 43393-2023等的相关标准。 1、技术参数 ★（1）筛板孔径：φ10 mm； （2）筛框尺寸：≥φ319 mm；（实际筛浆范围） ▲（3）浆料震动频率：标准700±10 r/min，100～1000 r/min 无极可调；搅拌叶片转速：标准转速为200 r/min，0～290 r/min 无极可调；叶片调节范围：叶片下边缘距筛板上表面10～20mm；(投标人参加投标时，提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图或生产厂商出具加盖公章的证明文件加盖投标人公章，未提供作负偏离处理) ★（4）有效容积：≥20L。 2、功能特点 （1）与水接触部分材料均为不锈钢，抗生锈，耐腐蚀； （2）配备筛浆振幅调节自动控制系统，可精确控制振幅大小； （3）震动小，噪音小，机器体积小； （4）筛板采用激光切割，尺寸精度高； （5）筛板更换简单，可单独拆卸，随时更换； （6）采用先进动态密封形式，在高频震动过程中，保证密封稳定可靠. 3、运行环境 （1）功率：1.8kW； （2）电源：220VAC,50Hz； （3）尺寸(长×宽×高）（约）：720×460×1320mm； （4）重量（约）：150Kg。 ★4、配置清单 （1）圆形振动平板筛浆机主机1台；（包含1个φ10mm筛板） （2）电源线1根； （3）水管1套； （4）用户手册1份。 |
| 设备九：平筛(萨默维尔) | ★用途：用于筛分浆料中的杂质，纸浆中的纤维束、胶黏物等杂质含量的测定，必须满足：GB/T 43393-2023，TAPPI T275，TAPPI UM242，PAPTAC C.11P等的相关标准。 1、技术参数 ★（1）筛缝宽度：≤0.15mm； （2）筛缝长度：≥45mm； （3）筛框尺寸：320mm×270mm； （4）筛缝条数：≥765； ▲（5）浆料震动频率：标准700±10r/min，100～1000r/min无极可调。(投标人参加投标时，提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图或生产厂商出具加盖公章的证明文件加盖投标人公章，未提供作负偏离处理) 2、功能特点 （1）与水接触部分材料均为不锈钢，抗生锈，耐腐蚀； （2）配备筛浆振幅调节自动控制系统，可精确控制振幅大小； （3）震动小，噪音小，机器体积小； （4）筛板采用激光切割，尺寸精度高； （5）筛板更换简单，可单独拆卸，随时更换； （6）采用先进动态密封形式，在高频震动过程中，保证密封稳定可靠. 3、运行环境 （1）功率：1.5kW （2）电源：220VAC,50Hz （3）尺寸(长×宽×高）（约）：720×460×1320mm （4）重量（约）：150Kg ★4、配置清单 （1）平筛主机1台；（包含1个0.15mm缝筛筛板） （2）电源线1根； （3）水管1套； （4）用户手册1份。 |
| 设备十：膜转移施胶机 | ★用途：用于实验室膜转移式施胶实验。首先通过带料辊将一定温度的胶料从料池中带出，通过计量辊的计量，在带料辊上形成一层均匀的胶料薄膜，随后再转移至压区中的固定在施胶平板的材料上。 1、技术参数 （1）上压辊：不锈钢包胶，硬度≥45； （2）下压辊：不锈钢包胶 硬度≥70； ▲（3）包辊直径：≥100mm；包胶厚度:≥30mm；(投标人参加投标时，提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图或生产厂商出具加盖公章的证明文件加盖投标人公章，未提供作负偏离处理) ★（4）有效宽度：≥300mm；施胶平板：≥330X420mm； ★（5）加压方式：气动； （6）转速：1～10r/min可调； （7）计量方式:涂布棒； ▲（8）保温方式：电加热、温度显示方式：数显（可设定）。(投标人参加投标时，提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图或生产厂商出具加盖公章的证明文件加盖投标人公章，未提供作负偏离处理) 2、功能特点 （1）施胶量可以通过更换刮棒、调节刮棒压力和调节胶辊压力来实现； （2）施涂精度高，操作简便； （3）胶料可以在胶料池中保温。 3、运行环境 （1）功率：80W； （2）电源电压：220V50Hz。 ★4、配置清单 （1）膜转移施胶机主机1台 （2）涂布棒3支 （3）电源线1根 （4）气管1根 （5）用户手册1份。 |
| 设备十一：刮棒涂布机 | ★用途：用于涂料，胶水，热熔胶，导电材料，纳米材料等在纸张，无纺布，玻璃，铜箔，铝箔等材料上进行涂布打样试验。 1、技术参数 （1）机器类型：平板式； ★（2）涂布方式：刮棒，可调刮刀或四面刮刀； （3）涂布速度：1～2000mm/min，可设定； （4）有效涂布尺寸：≥200×300mm； （5）刮棒：挤压一体式，不锈钢材质，1.5～200um可选； （6）试样夹持方式：机械夹子； （7）加压方式：砝码垂直加压； （8）控制方式：触摸屏； ▲（9）平台平整度：±2.5微米；(投标人参加投标时，提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图或生产厂商出具加盖公章的证明文件加盖投标人公章，未提供作负偏离处理；验收时提供第三方检测出具的检验报告或校准证书，验收时未提供的不予通过验收) （10）材质：整体304不锈钢。 2、功能特点 （1）采用滚珠丝杠传动，运行平稳性更好； （2）速度数字化可调，可以根据需要选择合适的速度； （3）压力：采用砝码加压结构压力数值量化，方便调节压力； （4）平台经过特殊工艺处理（淬火处理，镜面精磨和化学镀），平整度好。 3、运行环境 （1）外形尺寸（约）：450X280X400mm； （2）主机使用电源：220V/50Hz功率180W。 ★4、配置清单 （1）刮棒涂布机主机1台； （2）涂布棒3支； （3）电源线1根； （4）用户手册1份。 |
| 设备十二：造纸纤维测量仪 | ★用途：纤维测量仪具有更高的自动化和半自动化分析水平及更好的显像能力。能在1～2秒钟内自动完成显微镜视野中所含纤维的长度测量。仪器配OLympus BX43（日本原装）三目生物显微镜。该纤维测量仪具备透射光和反射光的观察能力，能在研究纸页成分的同时研究纸张结构，从而判断该纸页所经历过的工艺处理。纤维测量仪为造纸生产、科研、教学所必不可少的设备。同时，在纸质文物分析鉴定和公安侦破方面也有广泛的应用价值。 1、技术参数： （1）主机：DeLL；（11代i7CPU以上，内存≥16G；独立显卡；硬盘至少支持256GB固态硬盘+1TB机械硬盘；Win10，64位操作系统） （2）显示器：DeLL 27英寸2kIPS高清彩色液晶显示器； ★（3）显微镜：BX43（OLympus）； ★（4）放大倍数：40、80、200、400、800、2000（偏光）倍；（投标人参加投标时，提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图或生产厂商出具加盖公章的证明文件加盖投标人公章，未提供作负偏离处理） （5）最大视场直径：10mm、长度测量精度：0.01mm、 宽度测量精度：0.01μm； （6）摄像头：配ANDO 2000，1英寸芯片，帧率35FPS，动态和静态都能达到2000万超高分辨率像素精准色彩还原科研级摄像头； （7）像素：2000万。 2、功能特点 （1）自动或半自动测量纤维长度、纤维长度分布频率以及细小纤维含量； （2）自动或半自动测量纤维宽度及纤维宽度分布频率； （3）自动或半自动测量纤维细胞壁厚度及壁腔比； （4）半自动或手动测量纤维粗度及毫克根数； （5）半自动或手动测量纤维组成及其配比； （6）半自动或手动测量打浆纤维帚化率； （7）半自动或手动测量纤维弯曲指数及纤维扭结指数； （8）半自动或手动测量纸浆中杂细胞含量； （9）半自动或手动完成纸质文物的分析、鉴定； （10）高清晰度显微图像观察和拍照； （11）自动扣除背景干扰； （12）自动标记已测量纤维，避免重复测量； （13）纤维鉴别指南及常用标准纤维图库。 3、运行环境： （1）电源为220V/50Hz； （2）放置桌面平稳，无磁场干扰； （3）环境相对湿度应小于85%。 4、配制清单： （1）造纸纤维测量仪主机； （2）配套电脑一台； （3）显示器一台。 |
| 设备十三：透气性测试仪 | ★用途：用于高透气性纸张透气度测试，也可以测试各种织物、非纺织物的透气性；必须满足：GB/T 22819，GB/T5453，AFNOR G 07-111，ASTM D 737，BS 5636，DIN 53887，ISO 9237，JIS L 1096-A，TAPPI T 251等的相关标准。 1、技术参数 ★（1）测量范围：0.2～11000mm/s； （2）测试单位：mm/s,L/dm2/min,cm3/cm2/s,cfm,m3/m2/min,m3/m2/h,dm3/s/25cm2,L/m2/s,μm/（pas）； （3）测试时间：15～40秒； （4）测试方式：手动/全自动； （5）测试精度：显示值小于±2%； （6）测试压力：标准127Pa，20～300Pa可调； ★（7）测试面积：≥38cm2。 2、功能特点 ▲（1）液晶触摸屏自带微型打印机；(投标人参加投标时，提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图或生产厂商出具加盖公章的证明文件加盖投标人公章，未提供作负偏离处理) （2）全量程、全自动检测各种试样的透气性试验； （3）采用进口压力传感器，保证采集数据的准确性； （4）电脑专用软件； （5）采用万向并可锁定滑轮，方便搬移. 3、运行环境 （1）电源及功率：220V±10%,50Hz,1100W； （2）外形尺寸（约）：465mm×785mm×1020mm； （3）工作台高度：750mm； （4）压杆长度：340mm； （5）仪器净重：115kg。 ★4、配置清单 （1）主机1台；（包含38cm2上测试夹头1套，38cm2下测试夹头1套，口径9个） （2）电源线1根； （3）φ8.5校准孔板1块； （4）绷直压环1件； （5）8～10开口扳手1把； （6）打印纸2卷； （7）5A/250V保险丝2个； （8）使用说明书1份； （9）产品合格证1张； （10）产品保修卡1份。 |
| 设备十四：肖伯尔耐折度测定仪 | ★用途：用于肖伯尔式纸张耐折度的测定，必须满足：GB457等的相关标准。 1、技术参数 （1）试样厚度：＜0.25mm； （2）试样尺寸：100×15mm； （3）试样试验长度：90mm； （4）施加的初张力：7.60±0.1N； （5）施加的最大张力：9.80±0.2N； ▲（6）折叠速度：115±10次/分；(投标人参加投标时，提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图或生产厂商出具加盖公章的证明文件加盖投标人公章，未提供作负偏离处理) ★（7）折叠角度：180°。(投标人参加投标时，提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图或生产厂商出具加盖公章的证明文件加盖投标人公章，未提供作负偏离处理) 2、运行环境 （1）电源：220V.AC； （2）外形尺寸（约）：280(B)×480(D)×290(H)； （3）仪器净重（约）：27kg。 ★3、配置清单 （1）肖伯尔耐折度仪主机1台； （2）电源线1根； （3）使用说明书1份。 |
| 设备十五：标准游离度测定仪 | ★用途：用于于各种纸浆的水悬浮液的滤水速率测定，并由游离度(简称CSF)概念表述。必须满足：GB/T 12660，QB/T1669，ISO 5267/2，TAPPI T227等的相关标准。 1、技术参数 ★（1）测量范围：0～1000CSF； （2）圆形容器的容量：1000mL； （3）锥形漏斗的标注体积：23.5±0.2mL； ▲（4）标准体积调节：配备第二锥体体积调节窗口；(投标人参加投标时，提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图或生产厂商出具加盖公章的证明文件加盖投标人公章，未提供作负偏离处理) （5）标准调节容量：1.5±0.2mL； （6）溢流高度：50.8±0.7mm； （7）水室内径：101.6±0.2mm； （8）滤水室高度：127.0±0.2mm； （9）气门控制：4.8±0.2mm； （10）筛盘网孔径：直径0.50mm/97H/cm2； （11）锥角：29.5°±0.5°； （12）密封方式：工体密封+硅胶密封圈结构； （13）密封圈材质：纯硅胶，耐酸碱； （14）材质：304#不锈钢。 ★2、配置清单 （1）游离度仪主机1台； （2）游离度量筒2个； （3）使用说明书1份。 |
| 设备十六：全自动计米机 | ★用途：用于标签、胶带、热敏纸、薄膜和碳带等样品点数和长度测试。 1、技术参数 ★（1）检测速度：1～60米/分钟，可设置； （2）支持标签宽度：≥120mm； （3）卷盘外径：≥220mm； （4）卷芯内径≥75mm； （5）计数长度：≥1000m； ▲（6）技术精度：优于0.1m。 2、功能特点 （1）设备由机架、放卷轴、收卷轴、牵引辊和纠偏单元组成； （2）测试完成后可以复卷； （3）触摸屏全功能操作； （4）可以设置计数长度； （5）可更换卷轴。 3、运行环境 （1）外形尺寸（约）：550mm（长）×520mm（宽）×360mm（高）； （2）净重量：20Kg； （3）电源：220V,50Hz。 4、配置清单 （1）全自动计米机主机1台； （2）12mm、25mm、40mm和76mm卷轴各1套； （3）电源线1根，用户手册1份。 |

★三、总体要求:

（一）供货要求

1、投标人在投标前须自行勘察现场，确保设备摆放地点能满足设备的运输、摆放、安装、调试的条件，特别是设备的安装和调试对买方场地面积、空间、水、电等环境有特殊要求的；

2、在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在报价之中，且并不因此而影响交付使用的时间；

3、设备安装完成后须向采购人提供计量校准证书、测试报告、校准测试单位的资质证书及附件的复印件或扫描件，设备如需计量部门检定或校准方能使用的，投标人须提供检定或校准所必须的配件，此项费用包含在投标总价中；

4、设备的制造应符合国家相关标准或规范，采购人验收时将以国家相关规范标准、招标文件、投标文件作为依据，验收不合格的产品，采购人有权拒收，由此造成的损失由投标人自行承担。

（二）售后要求

1、质保期限:3年（易耗品除外）。在质保期内所提供零配件及维修服务全部免费。保修期后，保证长期供应零配件和正常的售后服务；

2、在质量保证期内，涉及的与产品质量（非人为因数）相关的服务（包活上门维修、备品备件）费用由中标人承担，不收取任何维修、差旅费等；

3、在质量保证期外，涉及的与产品质量相关的产品损坏件收取成本费，并收取一定的服务费，差旅费等；

4、在质量保证期内外，采购人报告故障后2个小时内中标人予以技术响应，如确认需要现场维修时，工程师48小时内到现场，提供正常的技术、备品备件服务，工程师到现场后8小时内排除故障；

5、应急情况下：因产品质量造成的故障，工程师到现场后8小时内排除故障，恢复仪器的正常使用；在损坏的检测和控制部件维修期间，为不耽误仪器的正常工作，为采购人提供临时性备件，直到采购人的相关部件修复再替换上去，费用由中标人承担；

6、仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。中标人能更及时地为用户提供备品备件。

（三）人员培训

1、采购人应派遣人员参加中标人提供的仪器操作和维护保养培训，并指定由经过专门培训的执证人员维护保养和操作该仪器；

2、中标人为采购人提供 2 人及以上的专门培训；

3、按培训内容分为仪器操作和仪器维护，维护培训必须是操作培训合格后，两种培训期限不少于1天，直至参加培训人员考核合格为止。培训经考核合格后，中标人为参加培训人员颁发专门的证书:

4、最终采购人安装调试期间，中标人安排维修工程师在最终用户现场进行技术指导和培训，包括：仪器构造，工作原理，仪器操作使用，样品分析，日常的维护保养等方面的内容，直到最终用户操作人员能够独立使用仪器分析、会进行维护保养为止；

5、投标人提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失；

6、厂商在国内应设有专业的维修站，具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室,有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

★注：以上总体要求投标人需提供完全满足要求的承诺书（格式自拟），未提供承诺书的或承诺内容不全的作无效投标处理。

四、商务部分

（一）供货时间: 合同签订后在45日内供货安装调试到位并通过验收。

（二）供货地点:由采购人指定。

（三）付款方式:

1、非中小企业的中标人付款按下列要求执行:

根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》要求，在合同签订收到发票后采购人向中标人支付合同总金额的40%。乙方供货安装调试完毕且验收合格后且无质量、服务问题，甲方履行剩余付款义务,一次性付清（不计利息）。

2、属于中小企业的中标人付款按下列要求执行:

根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》要求，在合同签订收到发票后采购人向中标人支付合同总金额的45%。乙方供货安装调试完毕且验收合格后且无质量、服务问题，甲方履行剩余付款义务,一次性付清（不计利息）。

注：中标人在收取货款前须向采购人提供等额有效发票，因中标人票据提供不及时，以及不符合项目所在地税务机关相关要求，而导致价款不能支付的责任由中标人承担。

第六章   投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二〇二五年    月    日

尊敬的投标人:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、投标函

江苏中资信用管理有限公司:

关于          采购项目（项目编号:          ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

6、我们同意按照招标文件第二章第14条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

7、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

8、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（签章或签字）:

职务:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 供货时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人:         （签章）

法定代表人:     （签章或签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人:         （签章）

法定代表人:     （签章或签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部设备、安装、调试、运输、培训、技术服务、检定校准、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照招标文件第二章第10条的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:         （签章）

法定代表人:     （签章或签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、服务承诺

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，详见示范格式一）和法定代表人身份证；（复印件并加盖投标人公章）

（2）投标人提供授权委托书（原件、必须提供，详见示范格式二）和受托人身份证。（复印件并加盖投标人公章）

2、提供营业执照。（复印件并加盖投标人公章，必须提供）

3、提供承诺书。（原件并加盖投标人公章，必须提供，详见示范格式三）

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注:

1、上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标投标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

2、上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人和代理机构保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，将对其进行严肃处理。

七、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

八、综合评分时投标人需提供的证明文件

九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章）

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:        （签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件加盖投标人公章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致江苏中资信用管理有限公司:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加江苏中资信用管理有限公司组织的（项目编号:         ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:         （签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件加盖投标人公章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三：

承   诺   书（格式）

淮安市产品质量监督综合检验中心 ：

我方在            （项目编号:       ）的政府采购活动 的投标过程中，做如下承诺：

一、企业完全具备符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

二、企业参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪律，没有受到行政部门的处罚；

三、我单位与其他单位负责人不为同一人、不存在直接控股、管理关系；

四、我单位没有为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

投标人:         （签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（货物类）

致江苏中资信用管理有限公司:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:             （签章）

法定代表人:        （签章或签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致江苏中资信用管理有限公司:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:            （签章）

法定代表人:        （签章或签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。