- 招  标  文  件

- 项目名称:脉动真空灭菌器、蒸汽发生器、清洗机等采购项目

- 采 购 人:盱眙县人民医院

- 代理机构:江苏泽豪工程咨询管理有限公司

- 二〇二四年三月二十二日

前附表

| 项目 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 盱眙县人民医院 |
| 2 | 采购代理机构 | 江苏泽豪工程咨询管理有限公司 |
| 3 | 项目编号 | JSZC-320830-ZHGC-G2024-0005 |
| 4 | 招标内容 | 拟采购脉动真空灭菌器3台、蒸汽发生器4台、清洗机3台等 |
| 5 | 采购预算价 | 220万元 |
| 6 | 投标有效期 | 九十日历天 |
| 7 | 投标保证金 | / |
| 8 | 履约保证金 | 中标价的1%。 |
| 9 | 招标文件获取 | 供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 注：供应商须持续关注本项目在江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由供应商自行承担。 |
| 10 | 投标文件份数 | 全流程不见面交易 中标后提供纸质标书3份加盖单位公章胶装成册。 |
| 11 | 开标时间 | 2024年 4 月 16 日09:00（北京时间） |
| 12 | 代理服务费 | 本次采购项目招标代理费4000元，由中标单位领取中标通知书时缴纳。 |
| 13 | 资质要求 | 详见采购公告要求 |
| 14 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 15 | 中标通知书领取时间、地点 | 中标结果公告发布后二个工作日内至招标代理处领取 |

- 招标文件

- 招标公告

江苏泽豪工程咨询管理有限公司受盱眙县人民医院的委托，就该单位脉动真空灭菌器、蒸汽发生器、清洗机采购项目进行公开招标，现邀请符合条件的供应商参加投标。

项目概况: 盱眙县人民医院脉动真空灭菌器、蒸汽发生器、清洗机采购项目的潜在供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作，并于2024年4月16日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

项目编号:JSZC-320830-ZHGC-G2024-0005

项目名称:盱眙县人民医院脉动真空灭菌器、蒸汽发生器、清洗机采购项目

预算金额:220万元

招标范围:拟采购脉动真空灭菌器3台、蒸汽发生器4台、清洗机3台。（详见招标文件第六部分）

供货期限：合同签订生效后60日内完成安装调试。

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3  种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第39项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为  医疗器械  。

3、本项目的特定资格要求:详见招标文件：供应商必须提交的资格证明文件。

备注:本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人及招标代理将对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

## 三、获取招标文件

时间: 2024年3月23日至  2024年3月 29日，每天上午8:30至11:30，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点:江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网

方式:供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价:0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年4月16日9时00分（北京时间）

电子响应文件上传地址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

- 开标地点:淮安市公共资源交易中心盱眙分中心［江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅］

- 履约保证金

①为保证合同的顺利执行，中标投标人必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价1%的履约保证金。

②履约保证金必须是人民币。履约保证金的形式为现金、转账或经采购人确认的等额无条件银行保函。

③乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行无条件保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

④ 乙方选取银行无条件保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

⑤如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

⑥履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起5个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜 （电子招投标说明）

- 1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的更正公告。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：盱眙县人民医院

地    址：盱眙县洪武大道28号

联系方式：徐金林   15312332981

2.采购代理机构信息

名    称：江苏泽豪工程咨询管理有限公司

地　　址：盱眙县山水大道88号中澳生态城商业区52号楼206室

联系方式：15261779247 吴小玄

3.项目联系方式

项目联系人：徐金林

电　　 话：15312332981

第二部分  投标人须知

- 一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2凡有能力按照招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标供应商均合格的投标供应商。

2.3符合招标文件中规定的其他资质要求。

- 3.适用法律

- 3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏泽豪工程咨询管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、招标文件构成

5.招标文件包括:

第一章   招标文件

一、招标公告

二、投标人须知

三、合同条款前附表

四、合同条款

五、合同格式

六、采购配置及总体要求

第二章   投标文件

一、投标函格式

二、开标一览表

三、服务承诺

四、资格证明文件

五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面文件或电子文件形式并加盖印章或电子签章（电子文件形式指:从苏彩云登录，从“网上提问”模块提出澄清）通知代理机构或采购人，代理机构或采购人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将通过电子交易平台以电子文件形式予以答复。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3投标人在收到补充通知后，应于一个工作日内正式书面回函采购人。逾期不回的，采购人视同投标人已收到补充通知。

7.4采购人有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，并在淮安市公共资源交易网公告。

- 三、投标文件的编制

8.投标文件的编制

8.1投标人编制的投标文件应按招标文件中的要求编制。

8.2如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

8.3电子投标文件由投标文件格式、资质审查提供的资格证明文件、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件、综合评分提供的证明材料四个部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括下列部分:

9.1.1按照要求填写的投标函；

9.1.2按照第10条要求填写的开标一览表；

9.1.3按照第13条要求作出的服务承诺；

9.1.4按照第14条要求出具资格证明文件；证明投标人是合格的，中标人有能力履行合同；

10.开标一览表

10.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

10.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

11.投标报价

11.1投标人应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。

11.2投标报价表上的价格应按下列方式分开填写:

（1）货物的总价:包括制造和装配货物所使用的材料、部件、售后服务的费用及货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其它税费；

（2）技术规格中特别要求的备件价格；

（3）运输费、保险费和货物交付使用前所产生的其它费用；

（4）本次采购项目招标代理费4000元，由中标单位领取中标通知书时缴纳。

（5）最高限价:220万元，投标报价超过预算限价的，视为重大偏差，作废标处理。

11.3技术规格要求的安装、校准、调试和培训的费用应包括在投标报价中。

11.4本次采购项目使用综合评分法，根据中华人民共和国财政部令第87号规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

11.5非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按规定处理。

12.技术方案的响应

12.1投标人应对招标文件中的技术要求作出实质性响应。

13.服务承诺

13.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准，并作出响应。

14.证明投标人资格的文件

14.1按照规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2投标人除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、物流保障方面的能力；

14.3 投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

15.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1按照规定，投标人应提交根据合同要求提供的主要货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标的一部分。

15.2货物合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物来源地的声明。

15.3证明货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据，投标人应提供:

（1）货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

（2）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，指出自己提供的货物、服务是否做出实质性的响应；或逐条填报投标报价表的技术规格响应表。

15.4投标人在说明上述第14.3（2）的规定时应注意:招标文件在技术规格中指出的工艺、材料、设备参照的标准、商标或样本目录号码对投标文件具有限制性。

16.投标保证金（无）

17.投标管理费

17.1本次采购暂免收中标管理费。

18.投标有效期

18.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

18.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

19.投标文件份数和签署

19.1投标文件仅需要在投标人进行签章的位置应进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

- 四、投标文件的上传

20.投标文件的上传

20.1投标人应当按照苏彩云《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2电子投标文件仅需要在投标人进行签章的位置应进行电子签章。电子投标文件（如有）均不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

20.3纸质投标文件（中标公示结束成交供应商打印3套提交,纸质投标文件须打印并加盖投标人公章。）

20.4本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、增值税专用发票等形式的业务专用章。

21.投标截止日期

21.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

21.2采购人可以按第6条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

22.迟交的投标文件

22.1在投标截止时间后递交的投标文件，采购人将拒绝接收。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。

23.2对于电子投标文件的修改，投标人可在投标截止时间前登录电子交易平台撤回电子投标文件，并上传新的电子投标文件。电子投标文件以最终完成上传的为准。

23.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

23.4投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

- 五、开标与评标

24.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

24.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，除采购任务取消情形外，其招标文件经评委会认定没有歧视限制条款的情况下，并且是在采购人同意继续采用公开招标方式采购的情况下，采购人将报告财政部门，据其批准按以下原则处理:

- 24.1.1 同意继续采用公开招标方式采购，采购人将继续实施采购。其原招标文件中所有内容均不变。

24.1.2同意采取竞争性谈判采购或单一来源方式采购，采购人将继续按批准的方式实施采购。

- 24.1.3 财政部门不同意采购方式变更的，本次招标项目作废标处理，采购人将依法重新组织招标。

- 24.1.4有多家投标人参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.2 在评标期间，出现有效供应商不足三家情形的，比照前款规定执行。

24.3投标人若不同意继续采用竞争性谈判方式或单一来源方式采购的，应在规定的时间内书面向评委会说明，未在规定时间内提交书面说明的将被视为同意。

24.4采购人将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人、投标供应商应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督开标活动。参加开标的代表须签名以证明其出席，否则将取消投标供应商的投标资格。

24.5按照第21条规定，迟交的投标文件将不予开封。

24.6唱标后，由采购人组织评标委员会对投标供应商的资质进行审查，对于符合招标文件资质要求的给予继续评标。若发现投标供应商资质条件不符合招标文件要求的，可取消其继续参加评审的资格。

25.评标委员会

25.1 唱标结束后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由五人或以上单数的行业专家、采购人代表（限1人）组成。

25.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

25.4 评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。

26.评标过程的保密

26.1开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授权建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，如果投标人试图向采购人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

26.3 评标委员会名单应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

27.对投标文件的初审

27.1开标后，采购人将组织工作人员对以法定代表人参加投标的投标人是否按第二章投标文件的相关格式填写资格证明文件；对以委托受托人参加投标的投标人是否按第二章投标文件的相关格式填写授权委托书。

27.2开标后，采购人将组织评委会对投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序且基本符合招标文件的要求。

27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的所有全部条款、条件和要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

27.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

（3）如果投标人提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

27.6评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.7评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.8投标文件有下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理:

(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3)不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指因投标人自身原因）、按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（7）投标人提交的电子投标文件、投标备份光盘（或U盘）均因其自身出现问题导致无法电子评标的；

27.9在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标:

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；特殊情况按第23条处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

28. 投标文件的澄清

28.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

28.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

28.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第27.2条的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

29.评审及中标

29.1特殊情况处理

29.1.1因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份光盘（或U盘）继续进行开标活动。

29.1.2“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。

29.2对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份光盘（或U盘），前项不能读取的可按后项评审。

29.3 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

29.4评委会按招标文件第一章第三部分中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标供应商，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

29.5评委会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关规定的，评标工作停止，采购人修改招标文件后重新组织采购活动。

30.评标过程的保密

30.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

30.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。

30.3 在评审期间，采购人将有专门人员与投标人进行联络。

30.4 采购人和评审委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

30.5 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

30.评标办法

31.1评标标准和方法:（均按下述办法分别进行评标）

- 一、对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

- 二、评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

- 三、评标方法与标准:

- 评标时，将先按投标人须知规定对各投标人进行资格审查和响应性审查，对通过审查的投标人采用综合评估法进行评标。

- 评标方法:本次招标采用综合评估法评标，以百分制打分法，按以下评分原则对合格有效投标文件进行综合评分:

| 序号 | 分部内容 | 分值 | 打 分 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格分30分 |  |  |  |
| 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 |  |  |  |
| 二、技术参数（55分） （一）、脉动真空蒸汽灭菌器（25分） 1、适用范围：适用于医疗机构等科研单位对耐湿耐热器械及物品的灭菌。必须符合GB 8599-2008《大型蒸汽灭菌器技术要求》。（1分） 2、灭菌舱体要求：有效使用容积≥1500L。（1分） 3、主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。（1分） 4、主体材质：内壳SUS304不锈钢材料，夹套SUS304不锈钢材料。安全阀必须为不锈钢材质。（1分） 5、灭菌器设计压力：-0.1 ～ 0.3Mpa。（0.5分） 6、灭菌器设计温度：144℃。（0.5分） 7、使用寿命：≥10年。（1.5分） 8、夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥6个；多点进汽，进汽口数量≥6个（1分） 9、密封门：门板SUS304不锈钢材质，开门驱动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。（1分） 10、安全联锁：压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。（1分） 11、双门互锁：一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。（0.5分） 12、密封门胶圈：圆形门胶圈，医用硅橡胶材质，压缩气密封。（0.5分） 13、双门控制：日常工作时使用，前后门不能同时打开，有效保证无菌物品存放区与检查包装 区的隔离。当灭菌成功完成，只能打开卸载侧的门，当灭菌失败或取消，只能打开装载侧的门。（1分） 14、管路材质：采用304全不锈钢卫生级管路，所有管路接口均采用防松脱卡箍链接。（0.5分） 15、真空泵：单级直连式水环真空泵。（0.5分） 16、气动阀：进口品牌气动阀和电磁阀。（0.5分） 17、水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统，节约能源。（0.5分） 18、换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长。（1分） 19、触摸屏：≥8.4寸彩色触摸屏显示，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态数；具有信息存储和显示功能可随时查看；适合高温、高湿环境，稳定性高；采用分辨率≥800 × 600的显示像素 ，画面显示清晰。一键式操作，能实时显示设备运行过程中的各种状态。（1分） 20、记录方式：采用微型打印机，自动打印运行信息，数据常规保存条件下可保存≥5年。打印记录：设备具有流程打印及曲线打印记录功能，能将灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、报警信息进行打印。程序运行的电子数据可永久保存、重复打印、随时查看。（1分） 21、安全保护：（1分） ①超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理。 ②门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。 22、灭菌模式：≥26套工作模式。（1分） 23、程序运行时间：标准循环:≤55分钟。（1分） 24、脉动次数：标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动,脉动次数设定范围：0～99次。（1分） 25、灭菌温度：标准循环：121℃和134℃两种。灭菌温度设定范围：115～138℃可设。需提供检测报告。（1分） 26、灭菌时间：标准循环：121℃，≥20分钟；134℃，≥4分钟。需提供检测报告。（1分） 27、干燥时间：干燥时间设定范围：0 ～ 9999秒可调。（0.5分） 28、每台灭菌器必须另外提供设备相对应数量的不锈钢安全阀和压力表一套。（1分） 29、设备各端口必须有并免费开放匹配医院消毒供应中心追溯系统。设备输出实时运行参数并保存为电脑上的文件，文件格式必须是TXT或者XML，文件内容的协议要开放给追溯系统。（1分） （二）、清洗消毒器（20分） 1、适用范围：用于对可重复使用的外科器械、麻醉器械和腔镜器械进行清洗、消毒和干燥。必须符合YY/T 0734.1-2018清洗标准。（1分） 2、加热方式：蒸汽加热，通过蒸汽对预热水箱进行加热，高效快捷。（1分） 3、清洗功能：清洗流程应符合中性能指标的要求，流程应至少包含冲洗、清洗剂添加、清洗、漂洗、润滑剂添加、消毒、干燥过程等。（1分） 4、清洗舱容积：≥500L。清洗舱主体和负载架应采用不锈钢材质，使用寿命长。（1分） 5、密封门：自动下开门；双门通道型，污区进洁区出，双门互锁，门采用防爆玻璃门，隔音隔热，采用密缝条充气密封方式。双门通道型、双门可实现互锁。（1分） 6、门保护装置：具有门障碍开关，检测到门运动路径上有障碍时，自动停止运行并返回。（1分） 7、运行时间：标准程序运行时间≤35min,包含冲洗、清洗、漂洗、消毒、干燥全过程。（1分） 8、注水口对接：清洗过程中注水口不泄漏并持续保持循环压力，使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量。（1分） 9、管路系统：采用全不锈钢管路连接，保证设备运行寿命。（1分） 10、水箱：双水箱快速管路设计，节省清洗时间。（1分） 11、空气过滤系统：采用H13级高效过滤器，过滤效率≥99.99%，过滤精度≤0.5μm。（1分） 12、循环系统：采用全不锈钢泵体的循环泵，循环泵最大流量≥900L/min。（1分） 13、核心配件：循环泵、气动阀等采用进口品牌。（0.7分） 14、控制系统：控制器所用元器件均为工业级标准，稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用。具有故障自动检测功能、报警及故障记录功能。（0.7分） 15、显示系统：采用≥5.7寸彩色触摸屏显示，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态数；具有故障直接显示功能；适合高温、高湿环境，稳定性高。（1分） 16、安全保护：具有超温自动保护装置；防干烧保护装置；风压低保护装置；电机过流保护装置等。（1分） 17、运行程序：≥12套预置程序，多种自定义组合程序，用户可根据需要进行程序自定义编辑。（0.6分） 18、故障诊断：具有自动故障检测，故障代码及故障名称显示，故障声音报警和故障记录功能。（1分） 19、记录方式：可自动打印过程曲线、并记录A0值，打印设备运行流程参数、A0值、故障信息、开始和结束时间等信息。（1分） 20、节能：单个流程耗水量≤30L。（1分） 21、设备各端口必须有并免费开放匹配医院消毒供应中心追溯系统。设备输出实时运行参数并保存为电脑上的文件，文件格式必须是TXT或者XML，文件内容的协议要开放给追溯系统。（1分） （三）、洁净蒸汽发生器（10分） 1、输入功率：单台功率≥90 KW，蒸发量≥120kg/h。四台总功率≥420KW，能满足3台灭菌器和3台清洗机同时使用时所需要的蒸汽量。（1.5分） 2、容积：使用容积≤120L。。（0.5分） 3、主体材质： 304不锈钢材料，优质无缝钢管。（0.5分） 4、蒸汽发生器设计压力：0.4 ～ 0.7Mpa 。（0.6分） 5、蒸汽发生器设计温度：152 ～ 172℃ 。（0.6分） 6、使用寿命：≥8年。（0.5分） 7、主体保温材料：岩棉或玻璃丝，厚度≥15mm。（0.4分） 8、水容量：≤80L。（0.5分） 9、控制系统：高性能、高效率、C语言编程的嵌入式单片机控制器，能精确采集设备的压力、温度和运行状态。（0.5分） 10、水位控制：磁翻柱式液位计采用连通器原理使液体等高引入主体内，高精度水位继电器对工作水位进行液位控制。自动加水，当蒸发器水位低于中水位时，加水泵开始工作加水。当水位升至高水位后,加水泵关闭,停止进水。有液位显示功能。（0.6分） 11、压力控制：蒸汽压力达到压力控制器所设置的上限值时，可自动切断加热电源。当器身内蒸汽压力降低到所设置的下限值时，可自动接通加热电源。（0.6分） 12、加热保护：采用液位控制器和温度控制器双重自动保护措施。由于意外原因造成器身内水位降到下水位时，可自动切断加热电源；一旦液位控制器失效，水位继续下降到电热管的位置时，为防止电热管无水干烧，温度控制器将发出信号，切断加热电源，以保证加热元件不致因缺水干烧而损坏。（0.5分） 13、双重超压自动保护：具有压力控制器和安全阀双重超压保护。（0.5分） 14、过电流保护功能：当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害。（0.4分） 15、手动排污功能：设备配有手动排污阀。（0.4分） 16、压力表：量程：0 ～ 1.6MPa。精度等级：1.6级。（0.4分） 17、安全阀：不锈钢全启式安全阀。（0.4分） 18、注水系统：304不锈钢进水水箱。纯水压力：0.15 ～ 0.3MPa。（0.3分） 19、每台蒸汽发生器必须另外提供设备相对应数量的不锈钢安全阀和压力表一套。（0.3分） |  |  |  |
| 三、实施方案（8 分） 1、安装进度、需要时间，1分。 2、现场管理、安全、文明施工情况的保障措施，1分。 3、设备供应包装、吊装、运输方案，1分。 4、设备到场后的保护、验收方案，1分。 5、设备安装实施方案，1分。 6、设备调试、验收方案，1分。 7、现在场地设备的拆除、吊装 运送到指定地点实施方案，1分。 8、设备吊装、运输、安装、调试、验收过程中的应急预案，1分。 注：评标委员会根据投标人提供的方案酌情评分，方案如无重大偏差，每项评分应不少于该项分值的60%，未提供分项方案或者经三分之二评审小组认定分项方案存在重大偏差的该分项不得 |  |  |  |
| - 售后服务：（5分） 1、所投产品及附件免费保修期不得低于5年；整机免费(含维修费、配件费、差旅费等所有费用)保修12个月不得分，保修24个月得1分，保修36个月得2分，，保修48个月得3分，保修60个月得4分，最高得4分（提供生产方或总代承诺书，保证更换原厂原品牌的零部件）。 说明：保修期从设备取得特种设备使用证之日起进行计算。 2、如发生故障，投标方接到故障报修后，2小时内响应，12小时内到位维修得0.25分；1小时内响应，6小时内到位维修得0.5分；最高得0.5分。 3、超出保修期免收维修费，仅收维修配件费，得0.25分；每年巡回保养2次以上，回访产品使用情况及解决一些实际应用中的问题。在产品的设计使用寿命期内，保证使用方更换到原厂原品牌的零部件，确保产品的正常使用，得0.25分；最高得0.5分。 |  |  |  |
| 五、附加分（2分） 1、报出所有易损配件、耗材的成交价格或承诺针对设备出保后可能供给医院的原厂主要配件价格，即时原厂官方报价的优惠扣率值。视同样配件、耗材的成交价高低和优惠扣率值，依次打分，最多得0.25分。 2、在保修期内，有完善的售后服务，按照规范要求维护保养、应急演练，参与设备的安全管理活动，保证设备运行正常，配合检验检测机构对设备的定期检验检测，确保通过定期的检验检测，取得合格检验检测报告，得0.5分。 3、根据投标人近三年完成同类项目的业绩（投标文件内须提供合同复印件加盖公章，否则不得分），每提供1份合同得0.25分，最高得1 分。 4、其他优惠条件，评委根据优惠条件的价值比较评分，最高得0.25分。 |  |  |  |

六、授予合同

32.合同授予标准

32.1评委会按第26条规定对实质上响应招标文件要求的投标人进行综合评审，最终推荐出中标候选人。中标候选人将在淮安市政府采购网及淮安市公共资源交易网盱眙板块上公告，公告期为一个工作日。

32.2中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其中标资格

33.采购人授标时不得对招标文件做实质性更改

33.1采购人不得对招标文件中确定的数量、单价和其他条款和条件作出任何实质性改变。

34.采购人接受和拒绝任何或所有投标的权利

34.1采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务将这样做的理由通知受影响的投标人。

35.中标通知书

35.1中标结果公示结束且在无疑义情况下，代理机构或采购人将通过“采购业务管理子系统”通知中标人。代理机构或采购人将通过“采购业务管理子系统”发放中标通知书。

35.2中标通知书将是合同的一个组成部分。

35.3在中标人按照规定向采购人提交履约保证金后，采购人将及时通知其他未中标的投标人。

36.签订合同

36.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

36.2采购人与中标人应在中标通知书发出之日起12日内签订政府采购合同，并在合同签订之日起0.5个工作日内，将政府采购合同在市政府采购网公告。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

36.3中标人自中标通知书发出之日起12日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

37.履约保证金

36.1为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价1%的履约保证金。

37.2中标供应商属于中小企业范围内，其在领取中标通知书之前，向招标人指定账户提交金额为中标总价1%的履约保证金。本次文件中涉及中小企业的相关执行文件以财政部下发的[财法函〔2011〕181号]关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知为依据。本次文件中涉及中小企业的认定标准均以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的[工信部联企业〔2011〕300号]《中小企业划型标准规定》为准。

37.3履约保证金必须是人民币。履约保证金的形式为现金、转账或等额无条件银行保函。

37.4履约保证金退还:

（一）退还时间:

如在合同期内，中标人自行停止合约或违反合同有关规定被采购人终止合约的，则履约保证金归采购人所有。中标人在服务期间，给采购人造成的损失超过保证金数额的，必须对超出部分给予赔偿。

（二）退还方式:中标人携带履约保证金单据、中标(成交)通知书、合同、等经采购人相关业务科室签字后至财务室办理。

37.5如果中标人没有按照35条或36条的规定去做，采购人将有充分理由取消该授标。在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

38、质疑处理

38.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面或电子文件形式提出，电子文件从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未按要求提交的、七个工作日之外以及未按29.5条的要求提供质疑的均不予受理。

38.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

38.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

38.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

38.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

38.6 代理机构或采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构或采购人将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

38.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构或采购人将在5个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸制形式回复函的，需主动与代理机构或采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

38.8 投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

39.“全流程不见面交易采购”注意事项

本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明如下:

39.1由于淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

39.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

39.3本项目的下载文件、上传投标文件均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因投标人自身原因导致操作失败的，其责任自负。

39.4需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

39.5具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

40.政策功能落实

40.1小微型企业价格扣除

40.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

40.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

40.2联合体及分包

40.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

40.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

40.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

40.3小微型企业

（1）供应商须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

40.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

40.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（招标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

40.6节能、环保价格扣除

（1）在满足采购基本要求的前提下，所报产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的给予报价1%价格扣除。

（2）在满足采购基本要求的前提下，所报产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的给予报价1%价格扣除。

第三部分     合同条款前附表

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的主要条款及通用条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同前附表

| 序 号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款均应按下列条件进行: 合同签订生效后付40%作为预付款，设备安装、调试、验收、检测合格，取得合格检验报告和设备使用登记标志后付清余款。开具增值税发票 |
| 2 | 供货期限：合同签订生效后，根据院方要求之日起60日内完成。 |
| 3 | 服务地点:由采购人指定 |

二、  合同条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为:

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“买方”系指盱眙县人民医院。

（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

2.技术规格

2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

3.专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

5.装运条件

5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

6.付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.2买方将在卖方交货后叁天内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

10.索赔

10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同的规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.卖方迟交货、安装

11.1卖方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁:不予退还履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被不予退还履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括:战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

15.履约保证金

15.1为保证合同的顺利执行，中标投标人必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价1%的履约保证金。

15.2履约保证金必须是人民币。履约保证金的形式为现金、转账或经采购人确认的等额无条件银行保函。

15.3乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行无条件保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

15.4乙方选取银行无条件保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

15.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

15.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起5个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

16.仲裁

16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

16.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向买方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

16.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

16.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

17.违约终止合同

17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）卖方在收到买方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力

19.转让

19.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1淮安市公共资源交易中心盱眙分中心JSZC-320830-ZHGC-G2024-0005号招标文件、乙方提交的JSZC-320830-ZHGC-G2024-0005号投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在买方和卖方双方签字盖章，并在卖方向采购人交纳履约保证金后生效。

20.3本合同一式六份，以中文书写，卖方、买方各执二份，采购代理留存二份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五部分   合同格式

经在淮安市公共资源交易中心盱眙分中心公开招标采购，_________（以下简称“买方”)、__________________（以下简称“卖方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”):
    1、合同文件
    下列关于盱眙县政府采购                   项目编号:JSZC-320830-ZHGC-G2024-0005招标文件及响应文件是构成本合同不可分割的部分:

（1）合同主要条款及通用条款；
（2）卖方提交的响应文件；

（3）成交通知书；

（4）买方和卖方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的采购范围和条件应与采购人要求的技术参数相一致。

3、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“采购需求及总体要求”。

4、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见卖方提交的投标报价表。

- 付款条件：

合同签订生效后付40%作为预付款，设备安装、调试、验收、检测合格，取得合格检验报告和设备使用登记标志后付清余款。开具增值税发票。

6、交货时间和地点

本合同交货时间和地点:盱眙县人民医院，合同签订生效后60日内完成安装调试。

7、质量与验收

7.1产品质量必须满足国家及省市相关规定且同时满足招投标要求；

7.2质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

7.3验收包括:数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

7.4验收标准:根据招投文件要求及有关规定采购方到场，并按国家标准及招投标文件要求进行验收。

7.5乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方；

- 产品保护:

8.1产品在生产、运输、安装、验收前造成的损坏、遗失由卖家自行承担并及时补充；验收并移交后造成的人为损坏、遗失由买家承担。

8.2设备安装过程按照合法、正规的操作规范进行；如因违规操作引起的设备损坏或其它安全事故，由中标人负责。

8.3设备安装完毕后，应接入原集成系统，与原集成系统联动调试，直至能正常运行，数据能正常上传为止。

9、其它要求

9.1中标人应保证采购人免除且中标人承担由于采购人在其本国使用该产品时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

10、违约责任:

10.1卖家违约责任:

10.1.1卖家在规定时间内未能提供货物或按照要求完成的，按照总货款的1%/天支付违约金（因疫情等不可抗力导致货物无法按期交付的需提前20日发书面函报买方，并经买方书面同意）；

10.1.2卖方提供的货物与招投标文件不符，买家可拒绝接受，卖家需无条件退货，给买家造成损失的卖家需进行赔偿；

10.1.3卖家中途废止合同，如收取买家订货款，按照订货款的双倍赔偿买家，同时没收履约保证金；如卖家未收取订货款，买家没收履约保证金。

10.2买家违约责任:

10.2.1买家中途废止合同，已支付的订货款不予退还，同时退还卖家缴纳的履约保证金（履约保函）；

10.2.2买家中途变更货物，对卖家造成的损失需进行赔偿，同时顺延交货期。

11、合同纠纷处理

本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买方直接与卖方进行处理，协商不成，双方均可向盱眙县人民医院提起诉讼。

12、合同生效及其它

本合同经买方、卖方、双方授权代表签字盖章，并在采购人收到卖方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经买方、卖方协商一致，并报相关部门备案后，方可更改。本合同一式六份，买方、卖方各执两份、采购代理留存二份。

买    方:                          卖    方:

单位盖章:                          单位盖章:

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

第六部分:采购要求及技术参数

脉动真空蒸汽灭菌器主要配置和技术参数(3套，以下为单套主要配置和技术参数）

一、主要配置

1、灭菌器主体                                                  1台

2、密封门（含门胶条）                                          2套

3、打印系统                                                    1套

4、软件操作系统                                                1套

5、控制系统（急停系统）                                        1套

6、水路、气路等管路系统                                        1套

7、安全阀                                                    ≥2套

8、压力表                                                    ≥2套

9、内车                                                        1辆

10、外车                                                       2辆

11、附件（产品资料、安装、调试、使用必备附件、维修工具等）   ≥1套

注：

- 中标方提供的设备配置不得低于标准配置，生产日期与安装日期相差不得超过6个月。

- 2、3套脉动真空蒸汽灭菌器标配有3辆内车，另需多配1辆内车，2辆外车。

二、主要技术参数

1、适用范围：适用于医疗机构等科研单位对耐湿耐热器械及物品的灭菌。必须符合GB 8599-2008《大型蒸汽灭菌器技术要求》。

2、灭菌舱体要求：有效使用容积≥1500L。

3、主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。

4、主体材质：内壳SUS304不锈钢材料，夹套SUS304不锈钢材料。安全阀必须为不锈钢材质。

5、灭菌器设计压力：-0.1 ～ 0.3Mpa。

6、灭菌器设计温度：144℃。

7、使用寿命：≥10年。

8、夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥6个；多点进汽，进汽口数量≥6个。

9、密封门：门板SUS304不锈钢材质，开门驱动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。

10、安全联锁：压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。

11、双门互锁：一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。

12、密封门胶圈：圆形门胶圈，医用硅橡胶材质，压缩气密封。

13、双门控制：日常工作时使用，前后门不能同时打开，有效保证无菌物品存放区与检查包装区的隔离。当灭菌成功完成，只能打开卸载侧的门，当灭菌失败或取消，只能打开装载侧的门。

14、管路材质：采用304全不锈钢卫生级管路，所有管路接口均采用防松脱卡箍链接。

15、真空泵：单级直连式水环真空泵。

16、气动阀：进口品牌气动阀和电磁阀。

17、水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统，节约能源。

18、换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长。

19、触摸屏：≥8.4寸彩色触摸屏显示，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态数；具有信息存储和显示功能可随时查看；适合高温、高湿环境，稳定性高；采用分辨率≥800 × 600的显示像素 ，画面显示清晰。一键式操作，能实时显示设备运行过程中的各种状态。

20、记录方式：采用微型打印机，可自动打印运行信息，数据常规保存条件下可保存≥5年。打印记录：设备具有流程打印及曲线打印记录功能，能将灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、报警信息进行打印。程序运行的电子数据可永久保存、重复打印、随时查看。

21、安全保护：

①超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理。

②门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。

22、灭菌模式：≥26套工作模式。

23、程序运行时间：标准循环:≤55分钟。

24、脉动次数：标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动,脉动次数设定范围：0～99次。

25、灭菌温度：标准循环：121℃和134℃两种。灭菌温度设定范围：115～138℃可设。需提供检测报告。

26、灭菌时间：标准循环：121℃，≥20分钟；134℃，≥4分钟。需提供检测报告。

27、干燥时间：干燥时间设定范围：0 ～ 9999秒可调。

28、每台灭菌器必须另外提供设备相对应数量的不锈钢安全阀和压力表一套。

29、设备各端口必须有并免费开放匹配医院消毒供应中心追溯系统。设备输出实时运行参数并保存为电脑上的文件，文件格式必须是TXT或者XML，文件内容的协议要开放给追溯系统。

清洗消毒器主要配置和技术参数(3套，以下为单套主要配置和技术参数）

一、主要配置

1、清洗机主体                                                 1 台

2、标准负载架                                                 1套

3、推车                                                       2辆

4、打印系统                                                   1套

5、控制系统                                                   1套

6、水路、气路等管路系统                                       1套

7、软件操作系统                                               1套

8、附件（产品资料、安装、调试、使用必备附件、维修工具等）   ≥1套

注：

1、中标方提供的设备配置不得低于标准配置，生产日期与安装日期相差不得超过6个月。

2、3套清洗消毒器除上述标配外，另需多配1套负载架，2辆推车。

二、主要技术参数

1、适用范围：用于对可重复使用的外科器械、麻醉器械和腔镜器械进行清洗、消毒和干燥。必须符合YY/T 0734.1-2018清洗标准。

2、加热方式：蒸汽加热，通过蒸汽对预热水箱进行加热，高效快捷。

3、清洗功能：清洗流程应符合中性能指标的要求，流程应至少包含冲洗、清洗剂添加、清洗、漂洗、润滑剂添加、消毒、干燥过程等。

4、清洗舱容积：≥500L。清洗舱主体和负载架应采用不锈钢材质，使用寿命长。

5、密封门：自动下开门；双门通道型，污区进洁区出，双门互锁，门采用防爆玻璃门，隔音隔热，采用密缝条充气密封方式。双门通道型、双门可实现互锁。

6、门保护装置：门具有门障碍开关，在检测到门运动路径上有障碍时，自动停止运行并返回。

7、运行时间：标准程序运行时间≤35min，包含冲洗、清洗、漂洗、消毒、干燥全过程。

8、注水口对接：清洗过程中注水口不泄漏并持续保持循环压力，使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量。

9、管路系统：采用全不锈钢管路连接，保证设备运行寿命。

10、水箱：双水箱快速管路设计，节省清洗时间。

11、空气过滤系统：采用H13级高效过滤器，过滤效率≥99.99%，过滤精度≤0.5μm。

12、循环系统：采用全不锈钢泵体的循环泵，循环泵最大流量≥900L/min。

13、核心配件：循环泵、气动阀等采用进口品牌。

14、控制系统：控制器所用元器件均为工业级标准，稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用。具有故障自动检测功能、报警及故障记录功能。

15、显示系统：采用≥5.7寸彩色触摸屏显示，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态数；具有故障直接显示功能；适合高温、高湿环境，稳定性高。

16、安全保护：具有超温自动保护装置；防干烧保护装置；风压低保护装置；电机过流保护装置等。

17、运行程序：≥12套预置程序，多种自定义组合程序，用户可根据需要进行程序自定义编辑。

18、故障诊断：具有自动故障检测，故障代码及故障名称显示，故障声音报警和故障记录功能。

19、记录方式：可自动打印过程曲线、并记录A0值，打印设备运行流程参数、A0值、故障信息、开始和结束时间等信息。

20、节能：单个流程耗水量≤30L。

21、设备各端口必须有并免费开放匹配医院消毒供应中心追溯系统。设备输出实时运行参数并保存为电脑上的文件，文件格式必须是TXT或者XML，文件内容的协议要开放给追溯系统。

洁净蒸汽发生器主要配置和技术参数(4套，以下为单套主要配置和技术参数）

- 主要配置

1、蒸汽发生器主体                                               1台

2、控制系统                                                     1套

3、排污系统                                                     1套

4、安全阀                                                    ≥ 2套

5、压力表                                                    ≥ 2套

6、附件（产品资料、安装、调试、使用必备附件、维修工具等）    ≥ 1套

注：中标方提供的设备配置不得低于标准配置，生产日期与安装日期相差不得超过6个月。

二、主要技术参数

1、输入功率：单台功率≥90 KW，蒸发量≥120kg/h。四台总功率≥420KW，能满足3台灭菌器和3台清洗机同时使用时所需要的蒸汽量。

2、容积：使用容积≤120L。

3、主体材质： 304不锈钢材料，优质无缝钢管。

4、蒸汽发生器设计压力：0.4 ～ 0.7Mpa 。

5、蒸汽发生器设计温度：152 ～ 172℃ 。

6、使用寿命：≥8年。

7、主体保温材料：岩棉或玻璃丝，厚度≥15mm。

8、水容量：≤80L。

9、控制系统：高性能、高效率、C语言编程的嵌入式单片机控制器，能精确采集设备的压力、温度和运行状态。

10、水位控制：磁翻柱式液位计采用连通器原理使液体等高引入主体内，高精度水位继电器对工作水位进行液位控制。自动加水，当蒸发器水位低于中水位时，加水泵开始工作加水。当水位升至高水位后,加水泵关闭,停止进水。有液位显示功能。

11、压力控制：蒸汽压力达到压力控制器所设置的上限值时，可自动切断加热电源。当器身内蒸汽压力降低到所设置的下限值时，可自动接通加热电源。

12、加热保护：采用液位控制器和温度控制器双重自动保护措施。由于意外原因造成器身内水位降到下水位时，可自动切断加热电源；一旦液位控制器失效，水位继续下降到电热管的位置时，为防止电热管无水干烧，温度控制器将发出信号，切断加热电源，以保证加热元件不致因缺水干烧而损坏。

13、双重超压自动保护：具有压力控制器和安全阀双重超压保护。

14、过电流保护功能：当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害。

15、手动排污功能：设备配有手动排污阀。

16、压力表：量程：0 ～ 1.6MPa。精度等级：1.6级。

17、安全阀：不锈钢全启式安全阀。

18、注水系统：304不锈钢进水水箱。纯水压力：0.15 ～ 0.3MPa。

19、每台蒸汽发生器必须另外提供设备相对应数量的不锈钢安全阀和压力表一套。

其他要求：中标人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

第二章 投标文件

- 投  标  文  件

- 项 目 名 称:

- 招 标 编 号:

- 投标人名称 :

- 日      期 :

尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

#### 投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子投标文件中只需加盖电子签章。

- 一、投标函格式

致:盱眙县人民医院

关于 盱眙县人民医院脉动真空灭菌器、蒸汽发生器、清洗机采购项目（编号:JSZC-320830-ZHGC-G2024-0005  招标文件，同时正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表投标人     （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

（1）按照招标文件规定的各项要求，我方愿以

总报价为（大写、人民币）           （CNY ￥            元）

的投标报价并按招标文件的规定要求提供所有货物及服务。

（2）我们完全理解贵方不一定要以最低报价确定中标。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《民法典》履行自己的责任和义务，并保证于“合同条款前附表”中规定的时间交货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方不予退还。

（7）与本投标有关的正式通讯地址为:

地  址:

邮  编:

电  话:

投标单位代表姓名（签字）:

投标单位名称:

公  章:

日  期:      年     月    日

- 开标一览表

| 项目名称 | 盱眙县人民医院脉动真空灭菌器、蒸汽发生器、清洗机采购项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 报价为人民币大写: 元 |

投标人:     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

- 注: 1、投标报价总计为招标文件中投标人须知所述内容。

- 2、开标一览表格式不得自行改动。

三、报价明细表

| 序号 | 项目名称 |  | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  | ……………. |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人:     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

注:

报价应包含的费用

本项目整体交钥匙工程，投标主体为设备供应商，并承担本项目所有的责任。投标方在投标文件中的报价（须按下述分项报价）包含但不限于下述范围。

一、脉动真空蒸汽灭菌器                                3套

二、清洗消毒器                                        3套

三、洁净蒸汽发生器                                    4套

四、脉动真空蒸汽灭菌器工作区域空间的吸顶空调          1套

五、洁净蒸汽发生器工作区域空间的吸顶空调              1套

六、所有设备运输、安装、调试、培训的费用。

七、清洗消毒器、洁净蒸汽发生器安装、调试、使用需要的电缆、配电柜、无缝不锈钢蒸汽管道改造等所需要的费用。

八、设备吊装、运输通道、安装调试涉及到的墙体、门窗、地面、吊顶、隔断、装饰装修等相关内容的拆除和恢复费用。

九、负责办理特种设备使用证及相关手续需要的费用。

十、原有设备的拆除、吊装、运送到指定地点的费用。

四、投标货物技术规格响应偏离表

| 序号 | 招标货物型号、规格 和技术参数 |  | 投标货物型号、规格 和技术参数 |  | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间: |  |  |  | 交货地点: |  |  |

投标人:     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

- 五、服务承诺

（格式由供应商自定、加盖供应商电子签章）

- 六、供应商必须提交的资格证明文件

1、投标人提供下列材料之一：

1.1、投标人提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人身份证扫描件。

1.2、投标人提供授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人身份证扫描件；

2、投标人提供有效企业法人营业执照（如不是三合一新证，还需提供税务登记证、组织机构代码证副本）（原件扫描件上传至电子标书）。

3、财务状况（提供承诺书扫描件）。

4、缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供承诺书扫描件）。

5、提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力”的书面承诺（扫描件上传至电子标书）。

6、提供“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的书面承诺（扫描件上传至电子标书）。

7、特定条件：

7.1、脉动真空蒸汽灭菌器、清洗消毒器等设备的医疗器械注册证（包括副件：医疗器械产品注册登记表；三类、二类提供注册证，一类需提供备案凭证）。

7.2、医疗器械生产企业许可证（三类、二类提供许可证，一类需提供备案凭证）。

7.3、医疗器械经营企业许可证（三类提供许可证，二类提供备案，一类不需提供）

7.4、消毒产品生产企业卫生许可证。

7.5、特种设备生产许可证。

7.6、ISO9001质量管理体系认证证书。

7.7、ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书。

7.8、具有ISO9001质量管理体系认证证书。

7.9、具有ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书。

7.10、具有ISO14001环境管理体系认证证书。

7.11、具有ISO45001职业健康安全管理体系证书。

7.12、脉动真空蒸汽灭菌器设备的相关检测报告。

7.13、清洗消毒设备的相关检测报告。

7.14、省级地区以上的代理或经销证明。

- 7.15、提供投标设备的相关彩页和同型号铭牌图片。

注：1、上述是采购人对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件扫描件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

- 投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

### 示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系 （供应商单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：             (盖章)

日期：年 月

### 示范格式二

授权委托书

致        （采购单位）                    ：

本授权书宣告：

委托方：

地  址： 法定代表人：

受托人：姓名 性别： 出生日期：年月日

所在单位：职务：

身 份 证：联系方式：

兹委托受托人代表我单位参加         （项目名称）的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和招标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

二0   年月日

### 示范格式三

承   诺  书

（采购单位）          ：

我方在项目名称：                      （项目编号：       ）的招标过程中，做如下承诺：

一、我方完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商：（盖单位公章）

日期:      年   月

示范格式四

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（采购单位） ：

我公司在项目（编号：）投标过程中，作如下承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）

日 期：  年   月   日

### 示范格式五

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

- （标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）:

日期:

（备注:供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

### 示范格式六

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

示范格式七

现场勘察确认单（投标人需自行勘察，投标人对自行勘察的尺寸负责，

如后期发现所测数据有出入均由投标人自行承担相应后果）

针对我院拟采购的设备要求，你公司已安排            对我院的设备安装现场进行了详细的勘察调研。希望贵公司根据我院拟采购安装使用的灭菌器、蒸汽发生器、清洗机等设备具体情况进行实事求是的投标，保证我院灭菌器、蒸汽发生器、清洗机等设备安装调试后能正常工作。

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  | （加盖公章） |
| 投标联系人 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 勘察时间 |  |  |
| 现场勘察情况 |  |  |

盱眙县人民医院（盖章）

时间：二〇二四年   月     日