招　标　文　件

项目名称：洪泽区人民医院紧密型县域医共体建设项目（医疗卫生强基工程项目）基层医疗设备采购项目（采购包4：口腔等其他医疗设备）

项目编号：JSZC-320813-SZZB-G2026-0004

采购人：淮安市洪泽区卫生健康委员会

代理机构：江苏神州项目管理有限公司

日期：二〇二六年十月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	10

第三章  合同文本	30

第四章 采购需求	60

第五章  评标方法与评标标准	81

第六章  投标文件格式	86

# 第一章  投标邀请

受淮安市洪泽区卫生健康委员会的委托，江苏神州项目管理有限公司就洪泽区人民医院紧密型县域医共体建设项目（医疗卫生强基工程项目）基层医疗设备采购项目（采购包4：口腔等其他医疗设备）（项目编号：JSZC-320813-SZZB-G2026-0004）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

洪泽区人民医院紧密型县域医共体建设项目（医疗卫生强基工程项目）基层医疗设备采购项目（采购包4：口腔等其他医疗设备）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月13日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320813-SZZB-G2026-0004

2.项目名称：洪泽区人民医院紧密型县域医共体建设项目（医疗卫生强基工程项目）基层医疗设备采购项目（采购包4：口腔等其他医疗设备）

3.预算金额

| 分包 | 设备品目 | 预算总额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 采购包4 | 口腔等其他医疗设备 | 130 |
| 合计 |  | 130 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 4 | 是 | 130 |
| 合计 |  | 130 |

5.采购需求（简介）：洪泽区人民医院紧密型县域医共体建设项目（医疗卫生强基工程项目）基层医疗设备采购项目（采购包4：口腔等其他医疗设备），详细内容见本招标文件第四章。

投标人应按招标文件要求上传电子投标文件。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：按采购包4要求执行

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人必须为中小微企业，不接受非中小微型企业参与本项目投标。

2.本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.2项。

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 4 | 1.投标人所投医疗器械产品必须有有效期内的《医疗器械产品注册证》； 2.投标人若为医疗器械设备制造商须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》； 3.投标人如所投医疗器械产品非自身制造，须提供药品监督管理部门核发的有效期内《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；所投产品含第三类医疗器械的，须提供经营范围涵盖所投产品的《医疗器械经营许可证》；所投产品含第二类医疗器械的，须提供经营范围涵盖所投产品的《医疗器械经营备案凭证》；投标人为所投产品注册人的，提供所投产品的《医疗器械产品注册证》（注册人名称与投标人一致）及受托生产企业有效的《医疗器械生产许可证》即可，无需提供经营许可或备案凭证；原食品药品监督管理部门核发且尚在有效期内的上述证书视为有效； 4.投标人提供口腔曲面体层 X 射线机制造商有效的《辐射安全许可证》； |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”

3.方式：投标人登录江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间及开标时间：2026年11月13日09时00分（以挂网公告为准）

2.投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2.采购人不组织现场踏勘。建议投标人自行对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围、技术要求及相关服务，获取有关编制投标文件和签订合同所需的各项资料。投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由投标人自行承担。中标后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：淮安市洪泽区卫生健康委员会

地 址：淮安市洪泽区人民北路6号公共卫生中心

联系人：严先生

联系方式：051780826395

- 采购代理机构信息

名 称：江苏神州项目管理有限公司

地 址：淮安市洪泽区武夷国际广场1号楼2108室

联系人：冯磊

联系方式：15195306267

### 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏神州项目管理有限公司（以下简称代理公司）及淮安市洪泽区卫生健康委员会在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目中标人在中标公告发布后，须向采购代理机构提供与线上内容一致的纸质投标文件三份（正本1份、副本2份）。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间之前，代理公司可以对招标文件进行修改。

7.2 代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1投标有效期为代理公司规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定作无效投标处理。

18.2 代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1 代理公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务或技术要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 代理公司将在“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理公司只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理公司不接受无快递运单号的快递）。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理公司将在2个工作日内向中标供应商发出中标通知书并同时发布中标公告。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

### 八、政府采购政策功能落实

#### 33.促进中小企业发展政策

33.1对于专门面向中小企业采购的项目（包）

33.1.1采购项目（包）专门面向中小企业采购，非中小企业的供应商资格审查不合格，不得参与项目（包）投标。

33.1.2供应商应当按招标文件格式提供《中小企业声明函》，未按规定提供的，资格审查不予通过。

33.1.3监狱企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件，视同中小企业参与本包投标，无需再提供中小企业声明函。

33.1.4残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》，视同中小企业参与本包投标，无需再提供中小企业声明函。

33.1.5专门面向中小企业采购，不执行小微企业报价价格扣除政策，所有有效投标人以原始投标报价参与评审。

33.1.6享受本政策的中标供应商，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2中小微型企业价格扣除

33.2.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策，给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.2.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.3联合体及分包

33.3.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.3.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.3.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.4小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

33.5残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.6监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子文件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

#### 34.节能、环保政策

34.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品（本项目不涉及）

本项目（采购产品）被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中（采购产品）被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的价格分给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评标。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

#### 35.对本国产品支持政策

本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

#### 36.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

36.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

36.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

36.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

#### 37.履约资金扶持政策

37.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

37.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

# 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：               （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：             （供应商）

乙方2（全称）：              （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）               （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：洪泽区人民医院紧密型县域医共体建设项目（医疗卫生强基工程项目）基层医疗设备采购项目（采购包4：口腔等其他医疗设备）

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见附件清单

品牌：详见附件清单     规格型号：详见附件清单

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：

¨是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  1.依据苏财购〔2020〕52号文和淮审批发〔2022〕23号文的相关规定，合同签订后15日内预付合同款项的40%，设备装机、调试完成并运行一个月后组织验收，验收合格后一次性付清 。

¨成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：淮安市洪泽区采购人指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    ¨否

收取履约保证金形式：以保函形式缴纳

收取履约保证金金额：乙方应向采购单位交纳中标总价1%的履约保证金

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：淮安市洪泽区卫生健康委员会

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  否

是否邀请专家参加验收：是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：根据采购项目专业性的特点和实际需求，将邀请相关领域专业技术人员不少于3名（含）组成的验收小组，参与验收。

（2）履约验收时间：设备装机、调试完成并运行一个月后组织验收

（3）履约验收方式：一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：资料验收、到货开箱验收、安装调试验收、试运行考核、最终履约验收、验收不合格处置、档案归档

（5）履约验收的内容：

1.验收总则

1.1验收目标：严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财库〔2021〕22 号《政府采购需求管理办法》执行。验收工作由采购人淮安市洪泽区卫生健康委员会牵头组织实施。采购人组建验收小组，验收小组成员不少于 3 名，验收小组包含采购人代表，可邀请相关专业技术人员参与验收。

1.2验收依据：本项目招标文件、中标人的投标文件、中标通知书、签订的采购合同、医疗器械国家及行业现行有效标准、产品注册检验报告。

1.3验收范围：本项目验收范围严格限定采购包四合同约定全部内容，具体包含： 1. 全部硬件货物：采购包四项下主机、探头、探测器、球管、高压发生器、台车、打印机、工作站、监护配件、治疗机组件、灭菌组件、配套支架、收纳包、UPS 电源等合同列明全部硬件、附件、配件； 2. 全套软件：设备本体成像测量软件、AI 辅助诊断软件、远程会诊软件、质控软件、图文报告软件、驱动程序、固件，以及合同约定全部软件永久授权； 3. 系统对接服务：设备 DICOM3.0 功能，设备与院内 PACS/RIS 对接，设备与健康淮安基层医疗服务云平台、淮安市区域医疗一张网的接口联调、数据双向上传服务； 4. 技术服务：设备就位、安装、接线、调试、校准；全区集中培训、各点位现场实操培训、实操考核； 5. 交付资料：医疗器械资质文件、出厂资料、操作维修手册、备品备件报价单、各类承诺书； 6. 配合工作：配合完成设备法定计量检定；配合完成射线设备厂家辐射安全资料提交。

2.验收流程

2.1资料验收

中标人在设备到货前，向采购人提交全套纸质及电子资料，验收小组对资料完整性、有效性开展核验。资料包含：医疗器械产品注册证、生产许可证、经营许可 / 备案凭证；辐射安全许可证（射线类设备厂家资料）；出厂检验报告、产品合格证；原厂出厂配置清单；备品备件报价清单；全套设备操作手册、维修维护手册；软件注册授权证明；接口对接服务承诺书；厂家售后服务相关证明文件。资料不齐全或者证件不在有效期内，不得进入开箱验收环节。

2.2到货开箱验收

设备送达各基层点位现场后，在采购人、验收小组在场情况下开展开箱。核对设备整机型号、序列号、生产批次、出厂日期、全套探头 / 配件、附件、耗材、配套硬件。核对设备生产时间，交货设备必须为近半年内生产全新整机。核对货物数量、外观有无磕碰损坏。开箱记录由参与各方签字确认。出现型号不符、数量短缺、外观破损、非全新设备情形，判定开箱验收不合格，由中标人完成更换补齐。

2.3安装调试验收

中标人负责全部设备就位、硬件安装、接线、设备调试；完成图文工作站、配套软件部署；完成设备与院内 PACS/RIS、健康淮安基层医疗服务云平台、淮安市区域医疗一张网接口联调测试。口腔类设备完成水路、气路、消毒管路调试。所有接口必须实现合同约定的影像、报告、质控、诊断数据双向完整上传，接口联调测试全部通过，方可进入试运行阶段。安装调试完成后，中标人提交安装调试记录。接口对接无法实现合同约定全部功能，判定安装调试不合格，中标人限期完成整改。

2.4试运行考核

全部设备安装调试、平台对接完成后，开展为期三十日历天现场试运行。试运行期间设备放置在各基层医疗机构实际临床环境投入使用。试运行考核内容包含：设备整机运行稳定性；各成像、测量、AI 软件模块功能可用性；平台数据上传成功率；故障发生情况；售后服务响应到位情况。试运行期间设备不得出现反复死机、模块功能失效、数据上传失败重大故障。试运行结束出具试运行记录。试运行期间出现重大故障，试运行期限重新起算。

2.5最终履约验收

试运行期满且试运行结果合格，中标人向采购人书面提交履约验收申请，验收小组组织开展最终履约验收。

1. 硬件性能检验：对照招标文件技术参数、投标响应文件，逐项核查设备硬件、探头、配套配件实物性能；

2. 软件功能核验：核验全部成像、测量、AI 辅助诊断、远程会诊、质控、报告生成全部软件功能；

3. 互联互通复核：复核 DICOM3.0、区域医疗一张网数据上报完整稳定；

4. 培训工作核验：核查全区集中培训、各点位现场实操培训、考核记录，确认基层操作人员具备独立操作能力；

5. 售后服务资料核验：核对备品备件报价、质保承诺、服务响应机制文件；

6. 计量检定：属于强制计量器具的设备，完成法定计量检定，取得合格计量结果。口腔曲面体层X射线机等射线类设备按国家现行规定完成辐射防护验收。

验收小组逐项比对合同及招标要求，形成政府采购履约验收书。全部项目符合合同及招标要求，签署验收合格意见。存在部分不符合项，出具书面整改意见，明确整改时限，中标人完成全部整改后组织复验。

2.6验收不合格处置

任一阶段验收不合格，由验收小组出具书面整改意见，明确整改内容和整改截止期限。中标人须在规定期限内完成更换、维修、软件调试、平台对接整改工作。整改完成后重新组织对应阶段验收。若两次整改后仍不能达到合同、招标文件标准，采购人有权依据合同约定追究中标人违约责任，有权拒收货物，解除合同。由此产生的全部损失由中标人承担。

2.7 验收相关费用

本项目所有开箱、安装、调试、联调、培训、配合计量、整改产生全部费用，全部包含在中标合同总价之内，采购人不再另行支付任何费用。

2.8 档案归档

全部阶段验收记录、开箱记录、调试记录、试运行记录、整改材料、履约验收书、全套资质资料，由采购人统一归集，按政府采购档案管理要求保存。

（6）履约验收标准：本项目招标文件、中标人的投标文件、中标通知书、签订的采购合同、医疗器械国家及行业现行有效标准、产品注册检验报告。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  否

（8）履约验收其他事项：本项目所有开箱、安装、调试、联调、培训、配合计量、整改产生全部费用，全部包含在中标合同总价之内，采购人不再另行支付任何费用。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自履约保证金缴纳后，双方签字盖章后生效。

- 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：淮安市洪泽区

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 不接受联合体投标 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 设备装机、调试完成并运行一个月（30日历天试运行期满）后组织验收；甲方在验收中发现问题的，应于验收当场或验收结论形成前向乙方提出异议并书面说明 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 按照合同约定支付项目款项；提供设备安装、调试、验收所必需的场地、电源等配合条件；按招标文件约定牵头组织履约验收 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 按照合同约定及招标文件要求提供符合技术参数的设备，并在约定供货期内完成供货、安装、调试、接口对接联调；负责设备操作培训；履行质保期及售后义务；按招标文件要求提交全套资料 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 按下列顺序履行：资料提交→到货开箱验收→安装调试验收→试运行考核→最终履约验收；前一阶段验收通过后方可进入下一阶段 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 设备须为近半年内生产的全新整机；包装应满足防潮、防震、防磕碰要求，确保运输及到货完好 |
|  | 指定现场 | 采购人指定地点（淮安市洪泽区各基层医疗机构，具体点位以甲方通知为准） |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 运输、装卸由乙方负责并承担相应费用及风险，确保设备完好到货 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 运输、安装、调试期间的保险由乙方自行承担 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 采购包4整体维保不少于5年；投标承诺高于招标文件要求的，按投标承诺执行 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 售后响应：7×24小时服务热线，接到采购人报修电话后1小时内响应，2小时内到达采购方现场并解决故障；如遇特殊性故障或12小时内未能排除的故障，中标供应商须提供不低于同等规格技术指标的备品备件，原厂备件到场后及时更换；否则采购人有权自行采取必要措施，由此产生的风险和费用以及直接、间接损失由乙方承担 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 合同内容、技术资料、双方商业秘密、患者诊疗信息及招标文件约定不得披露的信息 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 依据苏财购〔2020〕52号文和淮审批发〔2022〕23号文的相关规定，合同签订后15日内预付合同款项的40%，设备装机、调试完成并运行一个月后组织验收，验收合格后一次性付清；付款时乙方须提供正规发票 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 乙方无正当理由不履行合同义务，或履行不符合合同约定且经催告后在合理期限内仍未改正的；乙方两次整改后仍不能通过验收，甲方拒收货物、解除合同的 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 项目通过验收后30日内退还履约保证金，逾期按签订合同当天银行活期利率赔付 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 质保期内乙方免费提供运行监督、维修及整机维护服务，质保期内每年提供不少于1次整机维护；质保期满后按投标承诺提供后续维保 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 统一全区集中实操培训+各卫生院单独现场教学；为人员轮岗变动提供免费二次上门培训；配合完成设备法定计量检定、射线设备辐射安全资料提交；配合完成与院内PACS/RIS、健康淮安基层医疗服务云平台、淮安市区域医疗一张网的接口联调及数据上传 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷的，7日内更换到位；任一阶段验收不合格的，按验收小组书面整改意见限期整改，两次整改后仍不能达到合同、招标文件标准的，甲方有权拒收货物、解除合同并追究乙方违约责任 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方未能按本合同约定按期完成项目，每逾期1日，乙方应当按照本合同费用总额的1%向甲方支付违约金；如违约金数额累计达到本合同费用总额的30%时，甲方有权终止本合同，乙方仍应支付上述违约金、退还甲方已支付款项并按照同期中国人民银行贷款利率计付利息，同时赔偿甲方的相应损失 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 逾期按照签订合同当天银行活期利率赔付 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 任何一方未履行或未完全履行本合同项下义务的，均构成违约，违约方应赔偿因违约给对方造成的一切损失；乙方未按约定履行质保、售后、培训、接口对接义务的，甲方有权要求限期履行，逾期仍不履行的，甲方可委托第三方处理，由此产生的费用由乙方承担 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，按下列第 2 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁（不采用）； （2）向淮安市洪泽区人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 未尽事项由双方协商一致后签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；合同履行中需追加与合同标的相同货物或服务的，按招标文件约定签订补充合同，补充合同采购金额不超过原合同金额的10% |

附件一：

| 政府采购履约验收通知单（参考样本） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年月日 |  |  |  |

附件二：

政府采购履约验收书参考样本

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是否 |  | 分期（段）情况 | 共分期（段），此为第期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 | 自行简易验收 验收小组验收 采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能指标 | 运行状况及安装调试 | 质量证明文件 | 售后服务承诺 | 安全标准 | 合同履约 时间、地点、方式 |
|  | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格 不合格 |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合格不合格 |  |  |  |  |  |  |  |

政府采购廉政监督承诺书

（采购人与中标、成交供应商版）

一、采购人承诺

1.坚持“谁采购、谁负责”原则，认真落实政府采购主体责任，履行“三重一大”集体研究程序，完善政府采购内控制度，加强政府采购廉政警示和廉政教育。

2.细化政府采购预算编制，严格预算执行，科学合理确定采购需求，不擅自提高采购标准，严禁超需要、无预算或超预算采购。

3.不非法干预、影响政府采购评审活动，不对供应商实行差别待遇和歧视待遇。不在开标前泄露政府采购项目相关情况影响公平竞争。

4.不索取、不收受供应商赠送的礼品、现金、有价证券和贵重物品。不参加供应商组织的宴请、旅游、娱乐。不得向供应商报销应当由个人承担的费用。

5.不恶意串通操纵政府采购活动。

6.认真执行双方签订的政府采购合同文件，自觉按合同办事。根据合同履行情况，及时开展履约验收，及时支付采购资金。

7.坚持公开透明，及时准确做好政府采购全流程信息公开，采购活动全程留痕，采购资料记录全面完整。

8.依法依规处理政府采购质疑和投诉。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实原则的行为，自觉接受财政、监察、审计等有关单位的监督。

10.如违反以上承诺，自愿接受监管部门依照相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

二、供应商承诺

1.自觉遵守国家和省、市关于政府采购管理以及廉洁从业的各项规定。

2.坚持公平竞争、诚实守信，不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通，不非法干预、影响评审过程和结果，不提供虚假材料谋取中标、成交。

3.不向采购人、采购代理机构赠送礼品、现金、有价证券和贵重物品或提供其他不正当利益。不邀请采购人、采购代理机构参加宴请、旅游、娱乐。不为采购人、采购代理机构报销应当由个人承担的费用。

4.认真执行双方签订的政府采购合同文件，自觉按合同办事。不违规将政府采购合同转包。诚信、确实、全面履行自身合同义务，不擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

5.不提供假冒伪劣产品。

6.依法依规、有凭有据开展政府采购质疑和投诉。

7.如违反《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，自觉接受政府采购监管部门依法依规处理。

采购人（盖章）：               中标、成交供应商（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字）：  单位负责人或授权代表（签字）：

日期：年月日                     日期：年月日

# 第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 单位 | 数量 | 预算单价 （万元） | 最高限价 （人民币：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 自动体外除颤仪 | 台 | 4 | 1.8 | 7.2 |
|  | 2 | 多参数监护仪（胎儿监护仪） | 台 | 5 | 1.5 | 7.5 |
|  | 3 | 牙科综合治疗机 | 台 | 3 | 8 | 24 |
|  | 4 | 口腔科台式脉动真空灭菌器 | 台 | 1 | 8 | 8 |
|  | 5 | 高频电刀 | 套 | 1 | 4 | 4 |
|  | 6 | 便携式吸痰器 | 台 | 3 | 0.1 | 0.3 |
|  | 7 | 自动洗胃机 | 台 | 1 | 3 | 3 |
|  | 8 | 视力筛查仪 | 套 | 1 | 7.65 | 7.65 |
|  | 9 | 儿童骨密度检查仪 | 套 | 1 | 14 | 14 |
|  | 10 | 口腔曲面体层X射线机 | 台 | 3 | 18 | 54 |
|  | 11 | 智能儿童身高体重测量仪 | 套 | 1 | 0.35 | 0.35 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 130 |

其他要求
1. 项目属性：货物类项目。

2．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 4 | 口腔曲面体层X射线机（整机作为唯一核心产品，不拆分内部零部件） |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 4 | 否 |

投标人所投产品注册证（备案凭证）载明的产品名称与招标文件采购设备名称表述不一致的，凡其医疗器械注册证（备案凭证）载明的产品功能、预期用途及技术性能参数能够实质性满足招标文件要求的，均视为对招标文件的响应；评审时不因产品名称表述差异（如"系统/机/仪"等叫法不同）而认定为不满足或扣分。
二、对应中小企业划分标准所属行业

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 自动体外除颤仪 | 工业 |
|  | 2 | 多参数监护仪（胎儿监护仪） | 工业 |
|  | 3 | 牙科综合治疗机 | 工业 |
|  | 4 | 口腔科台式脉动真空灭菌器 | 工业 |
|  | 5 | 高频电刀 | 工业 |
|  | 6 | 便携式吸痰器 | 工业 |
|  | 7 | 自动洗胃机 | 工业 |
|  | 8 | 视力筛查仪 | 工业 |
|  | 9 | 儿童骨密度检查仪 | 工业 |
|  | 10 | 口腔曲面体层X射线机 | 工业 |
|  | 11 | 智能儿童身高体重测量仪 | 工业 |

政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求

采购包4：口腔等其他医疗设备
1.自动体外除颤仪

1.1.机器自身具备便携把手，便于公共场所携带使用；

1.2.提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动；

1.3.不小于7英寸彩屏，有清晰的动画指导贴放多功能电极片，心肺复苏（CPR）等操作，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救；

1.4.能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用；

1.5.★所投设备必须是全新出厂整机，交货为近半年内生产新机（提供承诺书，加盖投标人公章）；

1.6.智能环境除噪：根据环境自动调整音量，适应急救现场嘈杂环境下使用；

1.7.在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示；

1.8.除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能；

1.9.能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量；成人最大除颤能量可达360J；

1.10支持成人/小儿模式，且模式可一键切换；切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式；

1.11.具备自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常；自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，不开机情况下可提示故障；

1.12.数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（需有急救时间、CPR持续时间、放电次数等要素）等，可存储不少于3999份自检报告；

1.13.设备具备USB接口，无需转接可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据；

1.14.单副电极片出厂有效期≥36 个月；

1.15.为避免误操作，设备开机后主机操作面板上的开关及按键操作简洁，支持一键开机、模式快速切换，适合急救场景操作；

1.16.电池仓满足螺丝固定，提高设备稳定性；

1.17.设备主机显示屏：可以显示按压频率数值，可通过不同颜色区分按压频率是否达标；

1.18.状态指示灯颜色≥3种；

1.19.具备除颤能量选择，具备成人/儿童模式一键切换功能，或通过电极片自动识别并匹配相应能量与提示信息；

1.20.为避免使用过程中误关机，支持开盖开机，可兼容按键开机模式；

1.21.具备电极片效期查看窗，在不开盖的情况下可查看电极片到期时间；

2.多参数监护仪（胎儿监护仪）

2.1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

2.2.胎心探头：多晶片、宽波束、脉冲工作方式，高灵敏度超声探头，工作频率：1.0MHz；输出波束声强小于5mW/cm2；测量范围：50～210bpm；测量误差不大于±2bpm；

2.3.宫缩探头：测量范围：0-100压力单位，非线性误差：≤±10%，宫缩复位值可以调节，有0、5、10、15、20五档可选；

2.4.胎动：配备胎动打标器，手动或自动计算胎动可选，自动计算的胎动阈值可调整，可显示并打印胎儿活动曲线；

2.5.可选配胎儿唤醒器，则振动频率可调节；

2.6.7英寸高清晰TFT屏，显示电池电量、时间日期、波形曲线、监测参数等信息，屏幕支持0-90°度内多角度翻转；

2.7.良好的人机对话界面，多种界面可选，监护曲线显示支持30-240和50-210两种标准；

2.8.机器安装方式支持挂墙、台面平放和推车，设置隐藏式提手，方便移动；

2.9.内置超长寿命高清晰度热敏打印机，112mm（或110mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度25mm/s高速回放打印；

2.10.支持选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：0-60min；

2.11.仪器报警支持声音报警、报警灯闪烁报警、文字提示报警，报警级别分高、中、低，报警可以暂停、可以调节报警音量；

2.12.胎心率报警上下限可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警所属级别可调；

2.13.双胎心率重合报警（SOV），支持双胎曲线分离，曲线分离可以设置偏移值，有0、20、30三个选项；

2.14.内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式；

2.15.40小时CTG存储、支持监护数据回放打印，支持掉电数据存储；

2.16.标配大容量可充电锂电池供电，电池工作时长≥3小时；

2.17.内置通讯接口，可根据科室需求组成中央监护系统；

2.18.支持将设备接入医院信息网络；

2.19.中英文操作界面；

3.牙科综合治疗机

3.1.工作条件：

环境温度5℃-40℃；相对湿度≤80%；供气压力范围0.6—0.80Mpa，流量≥80l/min；水源水压范围0.2—0.4Mpa，流量≥5L/min；

3.2.产品使用期限≥8年；

3.3.感应式LED多头口腔灯

LED口腔灯可三轴旋转，灯珠数量≥6个；手动或自动感应控制开关，口腔灯照度8级可调，照度最小≤8000lx，最大≥30000lx，口腔灯色温3500K—5500K，手柄可拆卸；

3.4.牙科椅

3.4.1牙科椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围≥150kg；座椅升降范围：最低≤410mm，最高≥750mm；

3.4.2牙科椅具备直流∕变频系统，24V低压直流电机具有升降瞬间延时功能，使病人感觉不到椅子的瞬间冲力，无顿挫感；

3.4.3牙椅皮垫采用优质皮革面料，柔软舒适耐磨，方便擦洗消毒；

3.4.4座椅U型扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作；

3.4.5多关节折叠式头枕，可多角度调整并固定头枕，且可拉伸和锁定，伸缩范围达150mm，满足成人和老人、儿童、残障人士使用；

3.4.6牙椅设置不少于3组物理安全开关，避免设备误操作的风险，确保人员和设备的安全；

①靠背俯仰安全开关；②牙椅升降安全开关；③机椅互锁安全开关；

④主动式急停开关（主动按下时锁止牙椅运动）；

3.4.7联动功能：可设置口腔灯与牙科椅联动，痰位与漱口水冲盂联动，漱口水冲盂联动功能；

3.5.医师治疗台

3.5.1.医师治疗台采用下挂式器械盘；配置透明保护罩，可保护器械盘和器械按键面板；

3.5.2.器械盘可水平大范围旋转≥160°，并在竖直方向升降移动≥400mm；

3.5.3.控制面板具有≥15个功能触控按键；

3.5.4.器械盘枪架盒可水平前后转动≥90°

3.5.5.器械盘尺寸长度≥620mm，宽度≥410mm；

3.5.6.牙椅原厂高速手机2支：压盖式卡头；

3.5.7.牙椅原厂气动低速手机1套：含直机、弯机、马达；

3.6.主箱体单元

3.6.1主箱体可向外≥60°，内部为整体金属框架，紧固耐用；

3.6.2侧箱外壳材质为耐消毒腐蚀的高分子材料，耐酒精消毒，耐色变喷漆件；

3.6.3.配置高温烧制抑菌整体式全陶瓷痰盂，便于清洁消毒；

3.6.4.强弱吸过滤器为外置旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≥20㎜³，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器强弱吸过滤器滤网采用高分子材料，耐酸碱腐蚀；

3.6.5.配备净水瓶，主箱体配有水瓶观察窗，无需打开主箱体即可拆卸；

3.8.助手架单元：

3.8.1.多关节的助手架方便使用；带≥9键位触控副控面板；

3.8.2.配三用枪、强弱吸，预留光固化机位；

3.9多功能脚踏开关

3.9.1.可控制牙椅升、降、俯、仰；手机工作、有无水、吹屑器开关；

3.10配置医生椅

3.10.1座椅靠背的前后俯仰、座垫的升降，座垫水平方位360°旋转，金属铸造五爪底座，采用静音脚轮；

3.11.消毒抑菌系统

3.11.1.设备配备消毒或清洗两种模式进行消毒抑菌；

牙椅进入消毒模式时由独立的消毒水瓶供水；实现水路管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程，无需手动逐步操作；消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机等器械；

3.12.含两高一低、一键管路消毒、光固化机、内置洁牙机，包安装。

配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 治疗机 | 1套 |
| 2 | 电动驱动牙科椅 | 1套 |
| 3 | 下挂式医生工作台 | 1套 |
| 4 | 双色感应LED冷光灯 | 1套 |
| 5 | 可旋转连体侧箱 | 1套 |
| 6 | 可拆卸式痰盂 | 1套 |
| 7 | 多功能复合脚踏开关 | 1套 |
| 8 | 内置观片灯 | 1套 |
| 9 | 内置漱口热水系统 | 1套 |
| 10 | 高速手机 | 2把 |
| 11 | 低速手机 | 1把 |
| 12 | 三用枪 | 2套 |
| 13 | 强、弱吸系统 | 各1套 |
| 14 | 纯净水系统 | 1套 |
| 15 | 牙科医师椅 | 1套 |
| 16 | 内置洁牙机 | 1套 |
| 17 | 光固化机 | 1套 |
| 18 | 一键管路消毒系统 | 1套 |

4.口腔科台式脉动真空灭菌器

4.1.适用于医疗机构对各类手术器械（中空器械类、实心器械类）、敷料、注射器具等耐热、耐湿的医疗器械和物品进行灭菌；

4.2.提供有效的医疗器械注册证；

4.3.产品有效容积≥23L；

4.4.设备功率≤1.7KVA；

4.5.设备重量≤50kg；

4.6.开关门方式为手动快开门方式，物理操作按键；

4.7.脉动次数≥3次脉动预真空；

4.8.灭菌温度为121℃和134℃；

4.9.具备强力干燥模式，器械干燥效果满足YY/T0646、GB/T30690标准要求；

4.10.为灭菌室采用304不锈钢材质，外箱材质采用热塑性高分子（ABS）结构材料；

4.11.操作界面≥3.2寸液晶屏，支持状态实时监控；

5.高频电刀

5.1.单极电切：切1（纯切）：300W、切2（混切1）：250W、切3（混切2）：150W

5.2.单极电凝：点凝：120W、喷射凝：100W

5.3.双极电凝：双极脚控电凝：70W、双极自动电凝：70W，（步长1W调节）

5.4.主频：450KHz

5.5.额定输入功率：1100VA

5.6.额定负载：单极625Ω，双极125Ω

5.7.具有单极（纯切、混切	I、混切Ⅱ、点凝、喷射凝）、双极电凝（脚控、自动）六种工作模式；

5.8.具有双极自动输出功能；

5.9.具有输出功率自动补偿功能，系统自动适应各种人体阻抗；

5.10.具有记忆功能；

5.11. 双极低电压输出技术，具有单极、双极自动转换功能，具有单极脚踏、双极脚踏分别控制；避免术中频繁切换脚踏，以防误激发模式引起不必要的烫伤；

5.12.支持内窥镜手术输出模式；

5.13.具有敷肌板回路电极接触面积实时监控系统（双片型电极板）；

5.14.随机易耗品采用国际通用标准接口；

5.15.自动检测吸收高频漏电流；

5.16.中性电极故障声光报警；

5.17.自动保护短路输出；

5.18.中性电极板监测；

5.19.输出功率误差自动检测、补偿；

6.便携式吸痰器

6.1.高负压/高流量，间歇吸引

6.2.电源：AC220V±22V,50Hz±1Hz

6.3.输入功率：180VA

6.4.吸引泵：活塞泵

6.5.极限负压值：≥0.06MPa

6.6.负压调节范围：0.02MPa至极限负压值

6.7.抽气速率：≥20L/min

6.8.贮液瓶容量：2500mL/只，2只一组

6.9.噪声：≤65dB(A)

6.10.熔丝管设备医用电气安全符合GB9706系列标准；

6.11.净重：小于等于13.5kg

6.12.外形尺寸：不大于360x320x480(mm)

6.13.使用期限：5年（易损易耗件除外）

6.14.非AP/非APG设备（不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备）；

6.15.▲运行模式：间歇加载连续运行，最长连续工作时间30分钟，持续率50%，间歇吸引（提供原厂正式技术白皮书或其他证明材料，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；

6.16.防电击类型分类：I类设备，防电击程度分类：B型应用部分

6.17进液防护程度分类：IPXO，脚踏开关IPX8；

7.自动洗胃机

7.1.▲冲液、吸液动力源稳定可靠，冲吸转换由控制系统自动完成，具备压力检测与控制功能，冲吸转换动作可靠（提供原厂正式技术白皮书或其他证明材料，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；

7.2.采用定量容积式转换缸，使吸出液量和冲入液量更加准确、可靠；

7.3.气压驱动的换向阀结构能够强力挤碎大块污物，使管路更通畅，清洗维护更便捷；

7.4.面板有洗胃循环次数和压力模拟显示状态，方便操作者掌握洗胃机工作状态和洗胃的进展；

7.5.本机增设手动冲、吸液量平衡装置，可解决由于胃内物质差异所引起的冲、吸液量不平衡状态；

7.6.具有“口腔插管”和“鼻腔插管”两种洗胃模式，可以根据地域海拔和洗胃管的规格选择不同的洗胃模式；

7.7.造型轻巧、安全可靠、操作方便、能耗少、噪声低；

7.8.流量：≥2L/min（口腔插管档）；≥1L/min（鼻腔插管档）

7.9.▲自控液量：冲液量：（250ml～350ml）/次；吸液量：（300ml～450ml）/次（提供原厂正式技术白皮书或其他证明材料，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；

7.10.吸液量大于冲液量，但不应大于150ml/次；

7.11.输入功率：110VA

7.12.噪声：≤65dB（A）

7.13.毛重：大于等于12.5kg  净重：10kg

7.14.正、负压力设定范围：47kPa~67kPa，电源：220V50Hz；

8.视力筛查仪

8.1.适用对象：6个月-100岁；

8.2.筛查内容：近视、远视、散光、屈光参差、眼位变化、瞳孔大小及间距、斜视及斜视角度等；对近视、弱视、斜视风险进行筛查评估；

8.3.测量方式：双眼模式和单眼模式；双眼及单眼模式可以任意切换；

8.4.筛查模式：具备个体筛查和批量筛查模式，具备专业模式和普通模式；

8.5.测量范围：球镜度：-10D～+10D；柱镜度：-3D～+3D；轴位：1°～180°，瞳孔直径：3.2mm～9.0mm瞳距：35mm～80mm等效球镜度：-11.5D～+11.5D；

8.6.平均测量时间：1S；

8.7.测量距离：970±30mm；

8.8.被测者距离提示：有实时距离提示来确定测试距离的功能，系统能主动提示测距过远或过近；

8.9.注视方式：卡通音乐音效，能吸引受测者注意力集中；

8.10.数据接口：Wi-Fi、USB、蓝牙

8.11.打印机接口：Wi-Fi/蓝牙

8.12.打印报告形式：便笺打印报告或A4彩色图文报告（彩色图文报告打印机选配）

8.13.人体工程学设计：45°前倾操作屏幕，方便使用者以任何姿势操作，方便观察结果；彩色触摸显示屏，屏幕尺寸≥5.0英寸；

8.14.信息录入：主机触屏录入、扫码录入、批量导入；

8.15.录入方式：可直接在主机上输入中文个人信息，也可从电脑批量导入、导出受测者信息，生成每位受测者对应二维码，便于数据统计及后台上传筛查结果，提高效率；

8.16.视力筛查仪端口开放性：支持端口开放，实现物联网连接，可对接第三方信息管理系统；

8.17.支持数据联网传输，支持Wi-Fi、蓝牙，可外接移动网络模块，没有网络的场所也能联网打印、处理数据；

8.18.设备敏感度≥90%，特异性高于90%；

8.19.电池：锂电池组，配备两对，续航≥4小时，方便机器进行长时间筛查活动；

8.20.充电模式：线充（type-C接口）

8.21.产品属于医疗设备二类产品，有二类产品注册证；

8.22.机器配备保护腕带，预防机器掉落；

9.儿童骨密度检查仪

9.1.全干式沿骨轴测量，检查流程简约智能一体化，无须脱鞋，防交叉感染；

9.2.四晶片双发射双接收模式，定量测量骨声速（SOS）；

9.3.标配桡骨+胫骨双部位测量；

9.4.触屏一体式主机≥15寸，屏幕可调节角度，内置扬声器可设置语音播报测量结果，主机适配（CM,CR,CS,CU）多种不同功能探头；

9.5.具备USB2.0和USB3.0数据接口，音频输出，支持VGA扩展外接，DC12V5A供电；

9.6.手持式探头：中心频率不大于1.25MHz，灵敏度高易出图；

9.7.探头内置温度传感器，实时监测和温度补偿；

9.8.探头带有信号指示开关，方便测量控制及测量信号指示功能；

9.9.测量重复性CV＜0.4%；准确度≤0.15%；

9.10.自主专业分析软件，多人群测量（0-100岁）；

9.11.测量时间：单点<2秒；单次：<10秒；

9.12.内置多人群参考数据库；

9.13.计算参数：T值、Z值、声速（SOS）、成人百分比、儿童百分比、骨质量指数（BQI）、骨骼生理年龄（PAB）、预期发生骨质疏松年龄（EOA）、相对骨折风险（RRF）、身高预测等；

9.14.SQV聚乙树脂标准体模及自动温度校准补偿，出厂多重校验，确保准确性和重复性；

9.15.人性化设计，测量时显示信号接收状态和手法提示，自动提示误差较大的测量数据，操作更加直观和便利，提高测量效率；

9.16.具有嵌入式软件，软件功能符合医疗器械注册证载明内容；

9.17.内置热敏打印机，也可外接其他不同型号的彩色喷墨打印机；

9.18.软件具有动画播放功能，儿童测量时吸引其注意力，方便操作人员测量；

9.19.符合YY/T0774-2019新版国家行业标准；

9.20.选配专用的医疗推车，方便设备移动检测；

9.21.全方位快速服务体系，终身免费软件升级更新；

10.口腔曲面体层X射线机

10.1设备用途：用于口腔疾病的诊断。具有数字全景成像功能，具有临床观察软件、图像后处理功能。

10.2拍摄模式：具有全景拍摄模式。

10.3提供工作站一套。

10.4硬件技术指标

10.4.1X射线球管技术参数

10.4.2全景曝光方式：脉冲曝光

10.4.3射线管最大电流：≥10mA，电流值可调

10.4.4射线管最大电压：≥90kV，电压值可调

10.4.5焦点尺寸：≤0.5mm×0.5mm

10.4.6射源装置参数

10.4.7曝光时间：全景≤17s

10.4.8球管热容量：≥360kJ

10.4.9探测器技术参数

10.4.10全景探测器类型：CMOS平板探测器

10.4.11全景探测器面积：≥15cm×0.6cm

10.4.12全景探测器像素尺寸：≤100μm

10.4.13图像性能

10.4.14全景图像放大倍数：≤1.4倍

10.4.15▲全景成像空间分辨率：≥3.1lp/mm，灰阶：≥14bit，全景图像高度：≥10.9cm（提供原厂正式技术白皮书或其他证明材料，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；

10.4.16整机性能

10.4.17立柱升降行程：≥730mm，方便不同人群拍摄，保护装置：具备行程自动保护装置；

10.4.18开放式定位：全景模式摆位及扫描过程中受检者可实时通过镜面反射观察自身情况，方便调整患者至正确的位置，并有利于医患之间持续的目光交流；底座设计须便于轮椅患者拍摄；

10.4.19输入功率：≤1800W

10.4.20整机使用年限≥10年；

10.5软件功能要求

10.5.1软件数量：提供数字化影像浏览软件 1 套、正畸分析系统 1 套，软件功能完整、可正常使用，且终身免费升级。

10.5.2测量：支持距离测量、多线段测量和曲线测量、角度测量、面积测量，测量方案可选择保存，下次打开该患者影像时可自动加载。

10.5.3 智能正畸测量分析系统：支持自动标记分析标志点、常用测量项目，提供包含Tweed、Downs 等在内的常用测量分析方法，并支持添加自定义分析法。

10.5.4正畸报告导出：支持导出头影测量分析报告，可选择单一分析法导出及全部分析法导出。

10.5.5可视化矫正模拟：支持可视化矫正模拟（VTO），可预测正畸前后面者侧貌的面容改变情况。

10.5.6全景病症分析：可自动识别全景片各牙齿轮廓并标注牙位信息，可选中牙位选择对应病症，输出健康报告，大幅提升医患沟通效率。

10.5.7面容分析：可对正貌及侧貌照片进行自动定点测量及分析，输出面部美学报告。

10.5.8骨龄分析：可通过侧位片进行颈椎骨龄自动分析，为评估患者生长发育情况提供参考。

10.5.9口腔数字化云平台：提供口腔科预约、分诊、接诊、复诊等功能，直连影像设备，支持云端阅片。

10.5.10刻录功能：将患者数据和影像浏览程序导出到输出介质（光碟、U盘等）中。可导出到不同存储介质中，以方便使用。

10.5.11胶片输出：支持DICOM3.0设备打印胶片，支持排版后胶片导出BMP图片。

10.5.12图像格式：DICOM3.0，自带专业图像管理软件；具备数据输出接口，兼容符合DICOM3.0标准的PACS系统。

10.5.13打印排版：打印页面布局可自定义调整，预设10种以上打印布局，可选择不同打印尺寸。

11.智能儿童身高体重测量仪

11.1.采用非接触式身高测量技术，兼具洁净卫生、测量速度快、精度高等特点；

11.2.开机自检功能，自动检测身高和体重是否连接正常，如有异常并自动判定异常原因；

11.3.体重测量方式：高精度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重；

11.4.身高测量方式：采用非接触式传感器实现测距，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等环境因素影响；

11.5.身高测量范围：20cm～160cm（或 180cm），鉴定精度：±0.5cm，分度值：0.5cm 或0.1cm 可调；

11.6.坐高测量范围：20—120cm，分度值：0.5cm或0.1cm（选配座椅）；

11.7.体重测量范围：2.0kg～100kg，鉴定精度：±0.1kg，分度值：0.5kg 或 0.1kg 可调；

11.8.BMI体型测量：自动计算BMI数值；正常范围15-18.9，采用最新的WHO标准或中国九城市标准，可自由设置BMI范围，根据BMI值自动判定偏瘦、正常、超重、肥胖等；BMI结果可自由设置小数点后1位和2位显示；

11.9.坐高切换：无需人工计算，一键切换身高、坐高测量，方便快捷；

11.10液晶屏显示功能：待机状态下显示用户单位名称；测量状态下显示测量姿势提示语，测量后显示理想体重、健康体重范围以及饮食建议，可设置二维码显示，扫描二维码测量结果发送到用户手机上；

11.11.语音播报：清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音；

11.12.数据传输：标配RS232接口，可选配无线蓝牙2.0/4.0等；方便接入医院系统、手机端APP、幼儿园晨检系统、会员管理系统、健康管理系统等；

11.13.微信推广：提供管理后台，支持测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号，方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达；

11.14.儿童评价系统：可以根据儿童测量结果对儿童身高体重是否达标自动作出判断（判断标准：儿童体格生长发育标准查询，即：九省儿童青少年体格发育标准）；

11.15.测量速度：具备快速连续测量能力，满足日常批量体检需求；

11.16.其他：具备身高体重体形测量分析系统、双屏显示功能；

12.商务部分

12.1按合同定期到货和安装，安装前中标供应商需把设备资料报采购人审核；

12.2提供7*24小时售后服务，接到采购人报修电话后及时响应，在1小时之内响应，2小时内到达采购方现场并解决故障，如遇特殊性故障或12小时内未能排除的故障，中标供应商须提供不低于同等规格技术指标的备品备件，原厂备件到场后及时更换。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用以及产生的其他直接和间接损失由中标供应商承担（提供承诺书，加盖投标人公章）；

12.3★整体维保5年，在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，中标供应商负责对其提供的设备进行免费维修或更换（提供承诺书，加盖投标人公章）；

12.4在保修期满后，备品备件更换维修全部开放；配备专业服务团队，提供售后服务人员名册（含学历、职称、职业资格），在质量保证期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换；

12.5培训服务：提供全区集中专项培训+各点位现场实操培训，人员轮岗变动提供免费二次上门培训；培训结束后组织实操考核，确保基层操作人员具备独立操作能力。

12.6供货时间：合同签订后，中标供应商接到采购人供货通知30日内供货安装调试到位并交付采购人使用；

四、商务要求
1.交付时间和地点

1.1交付时间：合同签订后，中标供应商接到采购人供货通知30日内供货安装调试到位并交付采购人使用；

1.2交货地点：由采购人指定。
1.3支付方式（各包都适用）：1.依据苏财购〔2020〕52号文和淮审批发〔2022〕23号文的相关规定，合同签订后15日内预付合同款项的40%，设备装机、调试完成并运行一个月后组织验收，验收合格后一次性付清。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分高低由高到低排列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额40%以上的，给予联合体或者大中型企业5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

7.6 采购人、采购代理机构应当随中标（成交）结果同时公告中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分高低由高到低排列。

四、评标方法与评标标准

采购包4：口腔等其他医疗设备；

| 序号 | 评分因素 |  | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40 注：全部满足招标文件要求，投标报价最低的报价为评标基准价，其价格为满分。 |  |
| 2 | 商务部分（3分） | 类似业绩 （3分） | 供应商提供所投产品类似采购项目的成功案例，每提供一个案例得1.5分，本项最高限得3分。 （提供合同，每个合同须清晰体现合同内容、品牌型号、签署日期、合同甲乙双方盖章，扫描件上传至电子标文件中并进行电子签章，案例时间以合同签订时间为准）。 |
| 3 | 技术部分（46分） | 技术参数（46分） | 投标人所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得46分： 采购需求中技术要求前标有“▲”部分（共4处），为重要技术参数，每有一项负偏离扣2分，共8分；普通参数每有一项负偏离扣1分，共38分，本项总分46分，扣完为止（本项所称“一项”，指采购需求中标注“▲”号的单个技术条款；供应商须对该条款内全部技术要求整体响应，条款内任一技术要求未满足或未提供相应证明材料的，视为该项负偏离。）。 注：①投标人需详尽真实的在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且均需在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实地列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为负偏离； ②标注“▲”号标记的技术参数均须按第四章项目采购需求中相应的要求提供证明材料，并圈出评分点，在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理）； ③未提供证明材料的或者证明材料不满足技术参数要求的，将视为负偏离。 |
| 4 | 售后及服务方案（11分） | 免费质保（3分） | 招标文件要求整机质保不少于5年，在满足文件要求最低5年的基础上，每增加1年加1分，本项最高得3分，提供承诺书。 |
|  |  | 售后服务（3分） | 根据招标文件要求：提供7×24小时售后服务，1小时响应、2 小时内到场并解决故障，特殊性故障12小时内未排除提供备品备件，整机维保8年，保修期满后备品备件更换维修全部开放，配备专业服务团队并提供服务人员名册。投标人提供售后服务保障方案，包含以下3个方面，内容全部提供得1分，最高得3分；缺失内容，该方面不得分： 1.服务流程及服务内容：提供售后服务的具体流程及每个流程所对应的服务内容及要达到的服务效果；（1分） 2.售后服务响应：提供具体的响应时间，售后服务体系、故障解决方案、应急处理措施、质量保证措施、免费质保期后的维护方案；（1分） 3.服务人员配备：提供售后服务人员名册，包括售后服务人员的学历、职称、职业资格内容。（1分） 三个部分内容。对每个部分内容进行评分，最高得1分。本项最高得3分。 |
|  |  | 培训方案（5分） | 根据招标文件要求：提供全区集中专项培训 + 各点位现场实操培训，人员轮岗变动提供免费二次上门培训。投标人须提交完整培训方案，包含以下5个方面，内容全部提供得1分，缺少内容的不得分，最高得5分： 1.培训计划：提供详细的培训计划，计划包括培训对象、 培训时间、培训项目及预期效果；（1 分） 2.培训内容：提供项目培训的具体培训内容，包括每个培 训内容的培训时间安排和培训对象安排；（1 分） 3.培训师资：提供参加培训的老师名册，包括培训教师的 学历、职称、职业资格和社会任职；（1 分） 4.实操考核方案：培训后设置实操考核，包含理论考核、 设备上机实操考核内容、考核评价标准，检验参训人员掌握程度；（1 分） 5.后续培训保障管理措施：提供人员轮岗变动免费二次上 门培训，新上岗人员可随时申请免费培训等保障措施；（1 分） |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声

明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供，详见招标公告）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1—5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中加★号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（加▲号条款和非▲号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书

面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                       法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就      号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                            投标函

致：江苏神州项目管理有限公司

根据贵方的       号招标文件，正式授权下述签字人_____（姓名）代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加江苏神州项目管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        
附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）（本次项目无需提供）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏神州项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。