淮安区政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”

公开招标文件

项目名称: 白马湖水厂里运河三堡水源地水质自动监测站运维项目（二次）

项目编号: JSZC-320803-MSZX-G2024-0002

采购单位：淮安市淮安生态环境局

代理公司：江苏铭赛工程项目管理咨询有限公司

二O二四年三月

目      录

第一章   投标邀请

第二章   供应商须知

第三章   合同格式及条款

第四章   项目采购需求

第五章   评标方法与评标标准

第六章   响应文件格式

第一章投标邀请

受淮安市淮安生态环境局的委托，江苏铭赛工程项目管理咨询有限公司就该单位的白马湖水厂里运河三堡水源地水质自动监测站运维项目（二次）进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况 白马湖水厂里运河三堡水源地水质自动监测站运维项目（二次）的潜在供应商在“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”自行免费获取采购文件，并于2024年3月28日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号:JSZC-320803-MSZX-G2024-0002

2、项目名称:白马湖水厂里运河三堡水源地水质自动监测站运维项目（二次）

3、采购方式:公开招标

4、预算金额:90万元

5、最高限价:90万元

6、采购需求:白马湖水厂里运河三堡水源地水质自动监测站运维,详见招标文件第四章。

7、服务期限：拟定为三年。

8、本项目不接受联合体公开招标文件。

9、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

- 本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

- 本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第32.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求: 无 。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1、时间:2024年3月7日至2024年3月14日。

2、获取方式：供应商登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.电子响应文件上传截止时间及开标时间：2024年3月28日9:00；

2.电子响应文件上传地址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login；

3.开标地点：淮安市淮安区淮城街道城西北路29号（淮安市公共资源交易中心淮安分中心一楼开标二室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项：

1、投标保证金:根据苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低投标人投标成本，本项目不收取投标保证金。

2、履约保证金:本项目不收取履约保证金。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：淮安市淮安生态环境局

地    址：淮安市淮安宏信大厦7楼

联系方式：宗站 13365165433

2.采购代理机构信息

名    称：江苏铭赛工程项目管理咨询有限公司

地    址：淮安市楚州大道东侧镇海路南侧中央府邸2号楼商业S2-F

联系方式：张工 15996171982

八、“全流程不见面交易采购”注意事项

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2.领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏铭赛工程项目管理咨询有限公司在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的更正公告。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏铭赛工程项目管理咨询有限公司（以下简称代理公司）及淮安市淮安生态环境局（以下简称招标人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次项目招标代理费计取标准按照苏招协【2022】002号《江苏省招标代理收费的指导意见》文件所规定的收费标准收取,专家评审费另行按实计取。成交供应商必须在成交通知书发出前向代理公司交纳以上费用，此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成:

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏铭赛工程项目管理咨询有限公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理公司。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人或代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（本项目不涉及）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为从开标之日起计算的六十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件上传

17.投标文件的上传

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2中标单位在领取中标通知书之前，必须提供叁份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

18.投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定作无效投标处理。

18.2 采购人或代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购人或代理公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

21.开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.10 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.1.12 投标人参加投标时，所提供的人员配置数量未能满足招标文件第四章中“二、项目人员最低配置及要求”的。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2代理公司应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理公司将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6采购人或代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理公司有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在五个工作日以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，并于0.5个工作日内将政府采购合同在市政府采购网公告。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 合同格式及条款

注:

1、以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

2、甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。

合同格式

甲方（采购人）:

乙方（供应商）:

甲、乙双方根据            采购项目公开招标文件采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下合同约定:

一、合同标的

为保障白马湖水厂里运河三堡水源地水质自动监测站（简称水质自动站）正常运行，拟继续采取第三方全托管运维方式对两个饮用水水源地水质自动站进行运维和管理服务（具体详见招标文件采购需求）。

二、服务要求

1 总体要求

1.1在运营维护及管理期间，乙方必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定。依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使监测系统运行真正发挥其效能和作用。

1.2乙方在项目所在地区域自有或租赁固定的办公场所，配备至少2名专业技术人员以及1辆运维专用车辆。运维人员需持有国家认可颁发的水质自动监测培训合格证书。

1.3乙方运维人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

1.4乙方须自行配置充足的水质自动站的分析仪表备用机，在水质自动站仪器仪表发生故障且24小时不能修复时，须用备机替代工作。

1.5乙方应具有水质自动站常规参数（如氨氮，五参数等）的便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核。

1.6通讯及财产保护：运营期间所需备品备件、耗材、试剂、标准物质、备用设备、监测仪器和辅助设备的维修、废液处理、防雷检测、水电费、通讯费等由中标人负责（因自然灾害造成的设备损坏，供应商不负责维修费用）。委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。不论何时，乙方无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。乙方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。同时，在委托运营及管理期间，乙方有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

1.7不论何时，乙方都应承担监测数据的保密责任；乙方按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

1.8 协助采购人做好固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

1.9乙方自有用于质量控制的CMA 实验室；若乙方无自有实验室，但有委托第三方实验室亦可；实验室需满足试剂配制、标样考核（乙方自控）及比对分析技术要求；实验室资质认定范围需包含本次招标采购需求内提出的所有参数（水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮），不得缺少以上任何一个参数。（中标后，签订合同时，乙方需提供实验室资质认定证书及涵盖本项目监测指标的证书附表，经甲方确认同意。实验室一旦确定，非经甲方同意不得更换）

2运维具体要求

2.1水质自动监测系统的运维管理内容

2.2提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂和标样

2.3须每年对pH电极进行一次更换，每两年对高锰酸盐指数电极和溶解氧电极进行一次更换，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由运维方提供。

2.4须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

2.5 按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

2.5.1 对水站仪表进行定期校准、核查、比对。

2.5.2 配合采购方进行水站质量保证和质量质控工作。

2.5.3 随时接受采购方的工作考核及质量考核。

2.5.4 保证站房清洁，整齐。

2.5.5 认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报采购方，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站每日运行数据报表统计

（2）自动站现场维护记录（包括内部质控记录）

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表

（4）自动站每月运行情况

（5）自动站备品备件管理登记表

2.6 按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

2.7系统及仪表维护具体要求

2.7.1水质自动监测站系统及仪表维护内容水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

2.7.2总体维护要求每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

三、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币。

上述费用包括但不限于人工费、材料费税费等各项费用，除此上述费用外，甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

四、合同履行期限、地点

1、服务期限：服务期拟定为三年。

2、合同履行地点：淮安市淮安区（具体以甲方指定为准）

五、合同款支付

1、本项目服务期拟定为三年，每一年为一个付款周期。

2、在双方签订合同后15 个工作日内，甲方向乙方支付第一个年度的百分之四十，尾款待甲方每年度末对乙方的运维工作考核合格后支付。每一笔付款日期以财政资金到账为准，若甲方能提供合理的财政资金到账证明，不视为逾期付款。

3、第二年度、第三年度支付方式同上。

六、违约责任

甲方违约责任及违约金支付：

在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的2%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。甲方逾期付款的应按照当年度逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失：

乙方违约责任及违约金支付：

乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方正常工作的，应向甲方偿付合同总价款2%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。乙方逾期提供服务的，每天按照年度合同金额的万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

七、不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、履约保证金（本项目不收取）。

九、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，选择如下方式之一处理。

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

十、合同生效及其它要求

1、本合同经甲方、乙方、二方授权代表签字盖章之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致方可更改。本合同一式四份，甲方、乙方、各执贰份。

2、若中标人非目前已在执行运维工作的公司，需由中标人按中标金额、实际开展的运维工作量核算金额，支付给在中标人履行本包合同前实际承担运维工作的公司，并做好与本包合同前实际承担运维工作的公司的交接工作。核算金额以中标人和实际运维公司双方达成的协议或合同为准。

3、成交供应商对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

十一、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方: （CA电子公章）        乙    方:（CA电子公章）

单位盖章:                        单位盖章:

代表签字:                        代表签字:

签定日期:                        签定日期:

第四章  项目采购需求

一、基本概况：

1.1 采购内容

本次采购的项目为淮安市淮安区地表水水质自动站运维及管理，本次招标的站点及托管运维的主要水质自动站设备明细如下：

服务期限：36个月。

| 序号 | 自动站点位 | 设备明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 淮安区里运河三堡水源地自动（南） | 五参数分析仪（PH、溶解氧、电导率、浊度、温度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮各一套 |
| 2 | 淮安区里运河三堡水源地自动（北） | 五参数分析仪（PH、溶解氧、电导率、浊度、温度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮各一套 |

注：仪器设备具体情况以现场实际情况为准。

二、服务要求

2.1 总体要求

2.1.1 在运营维护及管理期间，投标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定。依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使监测系统运行真正发挥其效能和作用。

2.1.2 投标人在项目所在地区域自有或租赁固定的办公场所，配备至少2名专业技术人员以及1辆运维专用车辆。运维人员需持有国家认可颁发的水质自动监测培训合格证书。

2.1.3 投标人运维人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

2.1.4 投标人须自行配置充足的水质自动站的分析仪表备用机，在水质自动站仪器仪表发生故障且24小时不能修复时，须用备机替代工作。

2.1.5 投标人应具有水质自动站常规参数（如氨氮，五参数等）的便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核。投标人应自有通过计量认证的实验室或委托计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标人自控）及比对分析技术要求。

2.1.6 通讯及财产保护：运营期间所需备品备件、耗材、试剂、标准物质、备用设备、监测仪器和辅助设备的维修、废液处理、防雷检测、水电费、通讯费等由中标人负责（因自然灾害造成的设备损坏，供应商不负责维修费用）。委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。不论何时，投标人无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。投标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。同时，在委托运营及管理期间，投标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

2.1.7 不论何时，投标人都应承担监测数据的保密责任；投标人按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

2.1.8 协助采购人做好固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

2.2运维具体要求

2.2.1水质自动监测系统的运维管理内容

2.2.1.1 提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂和标样

2.2.1.2 须每年对pH电极进行一次更换，每两年对高锰酸盐指数电极和溶解氧电极进行一次更换，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由运维方提供。

2.2.1.3 须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

2.2.1.4 按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

2.2.1.5 对水站仪表进行定期校准、核查、比对。

2.2.1.6 配合采购方进行水站质量保证和质量质控工作。

2.2.1.7 随时接受采购方的工作考核及质量考核。

2.2.1.8 保证站房清洁，整齐。

2.2.1.9 认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报采购方，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站每日运行数据报表统计

（2）自动站现场维护记录（包括内部质控记录）

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表

（4）自动站每月运行情况

（5）自动站备品备件管理登记表

2.2.1.10 按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

2.2.2	 具体要求

2.2.2.1水质自动监测站系统及仪表维护内容水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

2.2.2.2总体维护要求每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

根据服务内容，投标单位在报价中应包含表2所列各部分工作的费用：

表2.1 报价应含的各部分工作及消耗品费用

| 序号 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备品备件、易耗品 | 设备、配件、消耗品等 |
| 2 | 备用机 | 为保证自动站各仪表的正常运行、确保数据稳定性，投标人需具有备用机。 |
| 3 | 社会化运行维护费 | 人工费、差旅费、交通费、水费、电费、网络通讯费等 |
| 4 | 设备维修保养费 | 根据维护经验，计算设备等日常维修费用 |
| 5 | 质量控制费 | 标准物质、校准液等质量控制工作产生的费用以及运维终端设备 |
| 6 | 办公桌椅、文件柜和展示牌 | 日常损耗及更换 |

表2.2 水质自动站运行维护内容及要求

（a）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温、湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
| 15 | 总磷、总氮分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）更换试剂 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的UV灯 |
|  |  |  | 6）确保各个阀门正常 |

（b）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷分析仪 |  |  |
| 11 | 总氮 |  |  |

（c）每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

★2.3 技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

2.3.1运维工作要求

2.3.1.1水质自动站运行指标要求

pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等仪器运转率不低于90%，（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。仪器运转率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行。

2.3.1.2数据质量要求

水质自动站要求投标人参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》等规定要求，定期开展标液核查、系统核查等质控工作。其中氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮至少每周进行一次标液核查，每月至少一次仪器校准、集成干预检查和多点线性核查；pH、溶解 氧、电导率、浊度每周至少进行一次标液核查。结果（包括图片等佐证材料）应及时报业主方，结果未报、 频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该参数当月（或该季度）全部运维款。

2.3.1.3异常情况处理的要求：

故障响应时间小于 4小时，即发现故障后应在 4小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障24小时内无法排除的，运维单位应在72小时内提供备用机保障系统的连续运行或采取人工补测。

2.3.1.4数据必须真实有效，投标人近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况自拟承诺书并加盖公章且注明页码，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，并承担相关法律责任）。

2.4参考技术规范和标准

2.4.1《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）

2.4.2《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)

2.4.3《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》

2.4.4《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）（苏环办[2020]174号）

2.4.5《地表水环境质量监测数据统计技术规定（试行）》（环办监测函[2020]82号）

2.4.6《地表水自动监测数据处理方法及修约规则（试行）》（总站水字[2020]90号）

2.4.7《地表水环境质量监测技术规范》（HJ/T91.2-2022）

2.4.8《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

2.4.9《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

2.4.10《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

2.4.11《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

2.4.12《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

2.4.13《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2019）

2.4.14《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

2.4.15《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

2.4.16《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）

2.4.17 其他现行有效的技术规范及国家标准。

3.售后服务承诺

投标人自有用于质量控制的CMA实验室；或者投标人本身无实验室，但有委托第三方实验室。实验室资质认定范围需包含本次招标采购需求内提出的所有参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮），不得缺少任何一个参数。

4.考核办法

4.1付款考核

根据仪器的实际有效运行率按月核算运维款项，具体如下：

1）单个参数月有效运行率≥95%拨付该参数全部运维款。

2）单个参数月有效运行率<95%，但≥70%时，该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

3）单个参数月有效运行率<70%时，扣除该参数当月全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效运行率低于70%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款，该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

4）站点整体有效运行率<80%，扣除该站点全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致站点整体有效运行率低于80%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款。该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

5）当站点因河道整治等原因无法采水停运时，应尽量采用清水维持仪器的运行，相关质控考核工作仍按原有规定执行，运维款根据仪器有效运行率考核结果的80%核发。

有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，其中：

仪器有效运行率=

站点有效运行率=

实际采用数据应扣除因质量考核不合格删除的数据，但不剔除因性能测试、质量考核等原因标记的数据。

4.2评分考核

除前述付款考核和质量考核外，淮安市淮安生态环境局（或委托其他单位）每年度对中标供应商开展一次运行维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行考核。逐站依据上述维护内容就每周、每月、每年的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次平均分小于80分为不合格；平均分大于80分为合格。

5、惩罚办法

5.1 一旦发现虚假数据，业主方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

5.2 业主不定期对水站开展检查，按年度对每个站点单独考核，其中：

（1）单次考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除该站点年度运维首付款的10%，并责令整改；

（2）单次考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除该站点扣除该站点年度运维首付款的30%，并责令整改；

（3）考核结果平均分在60分以下，取消运维合同，并向全省通报；单站在60分以下，扣减该站当年全部运维款。

5.3如果中标人运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，业主有权提前取消运维合同。

5.4如果中标人未能有效开展运维工作，或在检查中发现与响应文件或合同不符的重大不符合项，业主有权提前取消运维合同。业主对中标人运维工作每年打分，不合格可终止合同。

5.5因考核不合格解除合同前，业主将对水质自动站进行资产后评估，若达不到考核要求，将由中标人进行限期修复，或由新的托管方进行修复，并由托管站进行验收，所需费用由原中标人承担；如原中标人不配合业主工作，拒绝对水站仪器进行修复或支付费用的，业主有权将中标人列入黑名单并在全省生态环境系统内进行通报，并在2年内禁止中标人参与业主的其他所有项目的投标。

6.其他规定

运维机构有下列情形之一的，将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，发现非运维人员进出站房，未按要求及时向淮安市淮安生态环境局报告的；其他不履行规定职责的情形。

在各类专项质量检查中，发现运维单位未达到运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

淮安市淮安生态环境局有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它与水站运维管理相关的工作。

第五章  评标标准

一、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、促进中小企业发展政策

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%。的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、具体标准:

| 评审项目 |  | 评分办法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（20分） |  | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）: 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分 | 20 |
| 商务部分 （33分） | 业绩 （8分） | 投标人提供自2020年1月1日以来本项目相关运维业绩，每提供一份有效业绩得2分，最高得8分。 （需提供运维合同复印件加盖公章装订在响应文件中，以合同签订时间为准；运维服务期限至少为1年；同一个项目分年度签订的，算作1份业绩。） | 8 |
|  | 综合实力 (8分） | 1、投标人具有有效投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证、企业诚信管理体系认证得1分/个，满分4分。（提供相关证书扫描件并加盖电子签章。） 2、供应商具有省级及以上主管部门颁发的《资质认定计量认证证书》（CMA）的得4分，没有不得分（提供证书及附表复印件加盖公章）。（提供证书扫描件，并加盖公章） | 8 |
|  | 运维服务保障 （17分） | 1、项目负责人具有机电安装类高级工程师职称得2分；具有环境工程类正高级工程师职称得2分，本项最多4分。注：须提供为上述人员的职称证书相关证明材料、缴纳的社保记录（近半年内任一月份的记录复印件）。 2、为本项目配置的运维人员具备国家认可颁发的水质自动监测培训合格证，每1人得1分，最高得2分。（注：须提供以上人员的证书复印件并加盖公章、并提供投标人为其缴纳的近6个月任一月份社保缴费证明。） 3、投标人为本项目配备1辆专用运维车辆的，得2分，本项最高2分。（注：投标人须提供车辆牌照、行驶证信息、车辆采购或租赁等证明材料复印件加盖公章，否则不得分。） 4、投标人能够提供本项目主要监测参数备机（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮），本项共计5分，缺1个扣1分，扣完为止。（提供采购合同或采购发票扫描件加盖公章，不提供本项不得分。） 5、根据投标人提供的便携仪器设备应具备测定水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度的功能。已采购（需提供采购发票和采购合同证明的复印件加盖公章）的得4分，承诺中标后购置的得2分（需提供承诺书原件，格式自拟，承诺书须体现相关评审信息，否则视为未提供，未按要求提供不得分）。 | 17 |
| 技术部分（47分） | 运维方案 (10分) | 根据投标人为本项目建立的运维方案（包括但不限于：运行管理机构、运行管理制度、操作规程和培训方案）的情况进行打分。满分10分 1)方案内容全面、科学合理、完全满足项目需要得10分； 2)方案内容较全面、比较合理，能够满足项目需要得7分； 3)方案内容略有缺失、基本合理，基本能够满足项目需要得5分； 4)方案内容缺失严重、不合理，无法满足项目需要得2分； 5)未提供方案得0分。 | 10 |
|  | 质控方案 （9分） | 依据投标人针对需求并结合项目情况提供质控方案（包括但不限于从：人员、装备、仪器设备、试剂、监测环境、质量监督等方面描述如何实现质控目标）进行打分。满分9分 1）质控方案内容全面，可操作性强，能够完全满足招标文件要求，得9分； 2）质控方案内容基本全面，具备基本的可操作性，能基本满足招标文件要求，得6分； 3）质控方案内容不够全面，可操作性不强，能部分满足招标文件要求，得3分； 4）无质控方案或质控方案完全不能够满足招标文件要求，得0分。 | 9 |
|  | 突发事件应急方案 （10分） | 依据投标人针对需求并结合本项目情况制定的突发事件应急方案（内容至少应包括职责分工、异常数据识别办法、异常数据响应办法、应急监测流程、人工采/送样流程及质量保障措施、污染事故应急监测方案、补充监测方案等）进行打分。满分10分 1）应急方案措施有效，考虑全面，可操作性强，能够完全满足招标文件要求，得10分； 2）应急方案措施基本有效，考虑不够全面，具备基本的可操作性，能基本满足招标文件要求，得7分； 3）应急方案措施不准确，考虑欠缺较多，可操作性不强，能部分满足招标文件要求，得4分； 4）无应急方案，或应急方案完全不满足招标文件要求，得0分 | 10 |
|  | 数据审核方案 （9分） | 依据投标人针对技术需求并结合所投包件水站的现场水质和配置的仪器状况提供数据审核方案（至少包括职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度和数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核等内容）进行打分。满分9分 1）提供了内容详实、表述清晰的审核方案，方案贴合需求、阐述分析准确，完全满足招标要求，可操作性、针对性强，得9分； 2）提供了内容较为完整的审核方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理，可行，得6分； 3）提供了常规、通用的审核方案，部分符合需求，得3分； 4）未提供相关内容，得0分。 | 9 |
|  | 运维交接实施方案 （9分） | 依据投标人根据实际情况提供运维交接实施方案（至少包括投标单位的时间人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等内容）进行评分。满分9分 1）运维交接方案内容详实、表述清晰、方案贴合需求、阐述分析准确，可操作性、针对性强的得9分； 2）运维交接方案内容基本全面，具备基本的可操作性，能基本满足满足招标文件要求，得6分； 3）运维交接方案内容不够全面，可操作性不强，能部分满足招标文件要求，得3分； 4）无运维交接方案或运维交接方案完全不能够满足招标文件要求，得0分。 | 9 |

注：以上涉及到的证书、证明材料等文件，均须提供复印件并加盖投标供应商公章，未提供加盖投标供应商公章的响应文件视为无效响应文件，对应项内容不得分。中标人对其提供的材料的真实性负责，若发现弄虚作假，将取消其成交资格，并对其进行失信惩戒。

第六章   投  标  文  件

投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

供应商:（加盖CA电子公章）

二0二四年    月    日

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、人员配备表

十二、 售后服务承诺函

十三、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号： ）        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：________年____月____日

八、投标函

致：淮安市淮安生态环境局

根据贵方的（项目编号：）        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方             （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，              签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加淮安市公共资源交易中心清江浦分中心(政府采购中心)组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，视同非中小企业。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，视同非中小企业。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

十一、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注： 行数不够，可自行添加。

十二、 售后服务承诺函

致:淮安市淮安生态环境局

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:   ）             采购项目的政府采购活动。针对售后服务作出如下承诺:

- 我公司自有用于质量控制的CMA实验室；

- 我公司没有自有实验室，但有委托第三方实验室；

- 我公司实验室或委托第三方实验室资质认定范围需包含本次招标采购需求内提出的所有参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮），

- 我公司承诺不缺少以上任何一个参数。

承诺人:（加盖CA电子公章）

日期:       年      月      日

注：须提供实验室资质认定证书及涵盖本项目监测指标的证书附表。

十三、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：           分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十四、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日 期：________年____月____日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。