淮安市

政府采购项目“全流程不见面交易”

公开招标文件

项目名称:淮安市2025年大气污染防治技术服务保障

项目编号:JSZC-320800-HATY-G2025-0001

采购单位：淮安市生态环境局

代理单位：淮安天意招标有限公司

二〇二五年三月七日

第一章  投标邀请

受淮安市生态环境局的委托，淮安市政府采购中心就淮安市2025年大气污染防治技术服务保障采购项目政府采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况: 淮安市2025年大气污染防治技术服务保障 招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2025年3月28日9点（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320800-HATY-G2025-0001

（二）项目名称:淮安市2025年大气污染防治技术服务保障

（三）预算金额:525万

（四）最高限价:500万

（五）采购需求:淮安市2025年大气污染防治技术服务保障,具体详见招标文件第五章采购需求。

（六）合同履行期限:自合同签订之日起一年。

（七）本项目（£是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:无。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2025年3月28日9点。

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人联系方式

名称:淮安市生态环境局

地址:淮安市清江浦区健康西路77号

联系人：赵处   电话:13915162750

2.采购代理机构信息

名称:淮安天意招标有限公司

地址:江苏省淮安市淮阴区中业慧谷 · 淮安软件创意科技园C地块C1#楼606室

联系方式:刘工     电话:18936386094

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府采购中心在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市生态环境局和淮安天意招标有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务费收费标准：按原计价格（2002）1980号文收费标准的80%收取，此费用须包含在投标报价中，但无需单独列项计取。中标人必须在中标通知书发出前向淮安天意招标有限公司缴纳代理服务费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3合同文本

5.4项目采购需求

5.5评标方法与评标标准

5.6投标文件

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在招标截止时间五日前以书面形式送达采购人（时间以采购人接收书面文件日为准，递交文件时须提供供应商法定代表人资格证明（提供法定代表人资格证明原件）或法定代表人授权委托书。（被授权人必须提供开标前六个月任意一个月由人社部门出具的由本单位缴纳的养老保险证明），采购人对招标截止时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由供应商自行承担。（未按上述要求及逾期递交对招标文件要求进行澄清的，采购人将不予受理）。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告【请报名参加本项目的供应商随时关注系统内信息，由于供应商未及时关注最新项目信息动态的，其后果和责任由供应商自行承担】，由于供应商未能及时查看的，其责任由供应商自行承担。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。

17.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3供应商应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4采购人可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

19.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

19.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

20.开标

20.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（ ）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.8  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.10按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28．质疑处理

28.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和江苏清源工程咨询有限公司提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金：采购人根据淮审批发【2022】23号文件精神及相关部门要求，本项目决定不收取履约保证金。

32.1政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34. 节能、环保政策

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品（本项目不涉及）

本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

三、具体标准:

1.价格:20分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20 分

2.方案部分:60分

（1）总体方案：10分

理解及总体目标，包括政策背景、服务需求、空气质量目标、管理机制目标、关键技术目标；方案需结合本地已有监测能力现状，包括本地监测点位分布和本地监测网络情况等。

方案强的得10分，方案较强的得7分，方案针对性有所欠缺、简略模糊的得3分，未提供不得分。

（2）本地污染情况分析方案：10分

本地污染形势现状，包括本地空气质量现状、问题现状、主要污染过程等，本地污染源分布现状，包括本地道路、工地、餐饮油烟等污染源分布地图、敏感区污染分布情况等，重点涉气企业和工业园区现状等。

方案强的得10分，方案较强的得7分，方案针对性有所欠缺、简略模糊的得3分，未提供不得分。

（3）技术服务方案：10分

包括服务保障体系、服务流程、技术路线、服务内容等内容说明。管控服务须结合本地实际大气污染防治与达标需要；充分体现科学治污、精准治污的要求。

方案强的得10分，方案较强的得7分，方案针对性有所欠缺、简略模糊的得3分，未提供不得分。

（4）硬件保障方案：10分

包括项目支撑设备及平台的可靠性及科学性，详细维护计划等。方案强的得10分，方案较强的得7分，方案针对性有所欠缺、简略模糊的得3分，未提供不得分。

（5）实施方案：10分

包含项目计划、进度管理、项目实施管理、项目文档提交管理。方案强的得10分，方案较强的得7分，方案针对性有所欠缺、简略模糊的得3分，未提供不得分。

（6）数据保密及外业安全措施：10分

包含数据保密及外业安全措施内容，方案强的得10分，方案较强的得7分，方案针对性有所欠缺、简略模糊的得3分，未提供不得分。

注：本项目的方案部分采用暗标方式进行评审，供应商需按照第二章“投标人须知”第17条的要求编制方案，未按要求编制的本项不得分/作无效投标处理。

3.商务部分：10分

（1）投标供应商具有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每提供一项得2分，本项最高得8分。【提供证书扫描件以及认证官网查询截图，未按要求提供不得分。】

（2）投标人针对本项目拟派的项目负责人具有环境类中级工程师职称的得1分，高级及以上工程师职称的得2分；本项最多得2分。【提供证书扫描件加盖投标人公章，未按要求提供不得分。】

4.业绩部分：10分

投标人自2021年以来承担过类似项目成功案例，每提供一个得2分，本项最多得10分，没有不得分。

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号     的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下合同:

一、货物（服务）及数量

本合同所提供的货物（服务）及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的磋商报价表。

三、（服务时间和地点

1.服务时间：自合同签订之日起一年。

2.服务地点：淮安市。

四、付款

付款方式:合同总额分为基础服务款项和绩效考核奖励款项，其中基础服务款项占比 85%，绩效考核款项15%。（注：每次付款前，乙方应足额向甲方提供符合甲方要求的发票，因乙方未提供发票导致付款延期的责任由乙方自行承担”；）

1.基础服务款项支付方式

1)合同签订后一个月内，甲方向乙方支付100万元(基础服务款项)。

2)2025年7-9月进行中期自评估，经专家评估通过且财政预算下达后，向乙方支付94万元(基础服务款项)，同时乙方向甲方提供阶段性工作报告。

3)项目到期后，由乙方进行终期评审，评审通过后向甲方提出书面验收申请，并经甲方验收合格且财政预算下达后,甲方向乙方支付合同尾款（不含15%的绩效考核款项）。

2.绩效考核款项支付方式

剩余合同额15%的余款(待2025年度考核指标确定后另行签订补充考核条款,作为补充协议)，根据2025年年度考核结果支付。

五、验收

服务期满后，由乙方提出验收申请，甲方应及时组织验收，验收合格后应当出具一式贰份验收报告。若非乙方原因导致本项目未完成验收，则视为验收通过。

六、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 1  处理:

1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会 。

2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

七、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。

八、组成本合同的文件包括

1.合同格式及条款；

2.招标文件和乙方的投标文件；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、专用条款-违约责任

乙方提供的服务不符合甲方要求或与投标文件不一致”、“乙方服务经验收不合格”、“乙方因工作重大失误造成甲方或第三方损失”、“乙方提前解除合同”、因乙方违约导致甲方的各项损失，包括但不限于诉讼费、鉴定费、交通费、律师费等由乙方承担。

甲 方:                        乙 方:

单位盖章:                     单位盖章:

代表签字:                     代表签字:

签定日期:                     签定日期:

开户行名称：

开户行账号：

第五章  项目采购需求

# 一、提供主要服务清单

根据项目需求和项目目标，投标人应提供监测监管服务需求装备清单，包括但不限于此服务需求装备清单，具体如下：

| 序号 | 服务项目 | 需求内容 | 总量 | 监测期 | 类型 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网格化监测能力 | 网格化微型站监测服务 | 20台 | 1年 | 服务内容 | 为持续提升淮安市区域大气污染防治精细化管理能力，根据不同污染源类型及监控需求，在重点区域布设20台微型站，通过加强核心区域范围内关键污染源的实施环境监测能力，实现动态了解区域内空气质量发展变化趋势和重污染发生发展过程，精细化定位各类高值污染源区域，协助环境管理部门定位并管理污染源的能力。 |
|  |  |  |  |  | 性能指标 | （1）测量参数：PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、温、湿度等气象因子（可根据需求的监测因子进行自由扩展及组合）； （2）应具有GPS定位、无线数据传输功能，可以实现运行参数、状态以及数据的远程传输、监控和检验； （3）应具有设备信息管理、数据管理和数据质控功能，方便大批量设备运行管理； （4）应具有数据超标或异常自动报警功能； （5）模块化设计，配置任意组合，便于按需设定不同监测因子，适合大规模网格化布点； （6）安装方式多样，可根据现场情况选择：支架安装，挂杆安装等多种方式，任何一种安装方式均牢固可靠； （7）供电方式：太阳能电池和市电供电互补，可选择； （8）预热时间≤1H； （9）测量范围： PM2.5、PM10：0～10mg/m3； SO2、NO2、O3：0～500ppb； CO：0～50ppm； 温度：-20～55 ℃； 湿度：0%～100%RH； 风速：0～70m/s； 风向：0~360°； 大气压：10～1100hpa； （10）检出限： PM2.5：≤10μg/m3； PM10：≤20μg/m3； SO2、NO2、O3：≤10ppb； CO：≤150ppb； （11）工作环境：温度：-20～50℃；湿度：0%～100% RH； （12）功率：≤10W； （13）IP等级：IP55； （14）数据存储：服务期间保证数据有效存储。 |
| 2 | 大气污染防治指挥平台 | 通过环保大数据整合，实现实时监控、科学分析、调度管理等功能 | 1个 | 1年 | 总体要求 | 平台系统旨在精准指导空气质量改善服务，包含环境空气污染事件发现、反馈、处理等相关流程记录。可集成服务区域已有的各类大气环境监测数据进行区域尺度的污染过程研判。可实现国控、省控、市控、乡村站、微型站等一系列环境空气质量监测点位数据、颗粒物激光雷达数据、气象场数据等的展示。 |
|  |  |  |  |  | 数据采集 | 平台系统整体采用基于SaaS模式的云平台部署方式，各业务应用系统均架构在统一的服务框架平台上，各子系统为基于基础平台的业务插件，后续可以根据业务需要进行快速扩展。可内置多种驱动文件，支持设备数量的增减，数据可通过FTP和TCP方式进行传输。 |
|  |  |  |  |  | 统计分析 | 平台系统可根据环境空气质量（PM2.5、PM10、O3、CO、SO2、NO2等）进行统计分析，统计分析的方法包括但不限于区域排名分析、单站刷色分析、多站趋势分析、差值贡献分析、日历图分析、同比环比分析等，同时支持时间、因子、数据来源、数据状态、区域等自由选择。可结合各常规站的数据，对站点、区县、城市空气质量监测结果进行实时排名对比和历史排名的查询，可以对比某一时间点的空气质量情况，也可以对比某一时段的均值情况，支持数据、图片的下载，同时支持输出定制化的结论信息。 |
|  |  |  |  |  | 证据链分析 | 平台系统可深入挖掘污染源与受体之间的关联，形成证据链分析，分析方法包括但不限于相关性分析、污染玫瑰图、特征雷达图、动态插值图等，同时支持时间、因子、区域等自由选择。可根据污染物的不同特征，结合特征雷达算法分析污染物的来源类型，为管控者提供管控治理方向，同时支持时间尺度以及空间尺度上的对比分析，支持图表切换与下载以及定制化结论的输出。 |
|  |  |  |  |  | 达标管控 | 平台系统基于给定的环境空气质量达标目标，能够科学制定不同周期考核指标达标路径，并实时在线更新。根据当前达标目标自动计算剩余容量，智能化辅助实现区域全年考核浓度和优良天数达标。针对目标区域内环境空气质量点位监测数据异常高值/超标的情况，自动生成报警事件，允许对不同部门建立委派任务，建立发现-委派-溯源-执法-督查的闭环管理的调度机制，有效加强业务部门的联动管控和评估，满足用户业务化需求。 |
|  |  |  |  |  | 配置管理 | 平台支持对已建站点进行分类管理，且支持新增站点的录入及动态配置，同时可按权限支持对现有站点配置进行删除和修改，同时可以对各站点设备及因子进行管理，设备及因子可配置，且与站点关联。设置专门的用户中心，支持用户部门组织架构的建立，在线管理用户信息。支持用户角色、功能权限、数据权限、访问日志和功能权限功能，建设期间，可提供符合需求的权限配置设计方案。 |
| 3 | 便携式设备巡查服务 | 便携式VOCs检测仪 | 1台 | 1年 | 具体要求 | （1）运用1台便携式VOCs检测仪，支撑重点区域的挥发性有机化合物浓度评估。 （2）检测参数：VOCs。 （3）检测原理：10.6 eV PID 传感器。 |
|  |  | 臭气检测仪 | 1台 | 1年 | 具体要求 | （1）运用1台便携臭气检测仪对重点区域进行污染检测，评估重点源臭气排放情况。 （2）检测对象：各种臭气浓度。 |
|  |  | 氨泄漏检测仪 | 1台 | 1年 | 具体要求 | （1）运用1台氨泄漏检测仪对重点区域进行污染检测，评估重点源氨气排放情况。 （2）检测对象：HN3 （3）检测量程：0-5000ppm （4）最大允许误差：<士3%(F.S) （5）精度：lppm （6）响应时间：乏30 秒 |
|  |  | 便携式风速仪器 | 1台 | 1年 | 具体要求 | （1）运用1台便携风速仪对企业废气收集系统风速进行测量，支撑废气收集效率评估。 （2）检测对象：风速。 |
|  |  | 颗粒物检测仪 | 1台 | 1年 | 具体要求 | （1）运用1台便携式颗粒物检测仪，对重点区域巡查，支撑扬尘以及其它颗粒物专项行动。 （2）检测参数：PM2.5、PM10。 （3）测量范围：0-1mg/m3。 |
|  |  | 便携式油烟检测仪 | 1台 | 1年 | 具体要求 | （1）运用1台便携式油烟检测仪，可对餐饮油烟排口浓度进行评估。 （2）检测参数：油烟、非甲烷总烃、温度、湿度。 （3）测量范围： 油烟检测范围：0-60mg/m3； 非甲烷总烃检测范围：0-60mg/m3； 颗粒物浓度检测范围：0-60mg/m3； 湿度范围：0-100RH%。 |
|  |  | 无人机 | 1台 | 1年 | 具体要求 | 运用1台高空无人机对重点区域裸土、工地、秸秆等开展高空巡查，尤其对人员难以快速达到地方开展巡查，留存影响资料，为后期管控提供第一手资料，真正实现“测—管—治”联动。 |
|  |  | 移动六参数监测仪飞航监测 | 1架 | 1年 | 具体要求 | （1）利用无人机搭载六参监测设备，根据城市高值报警情况和污染区域，每月重点区域完成1次无人机飞行与巡查，每次3个重点园区/企业，结合当期现场巡查结果输出报告。 （2）监测参数：PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3。 （3）测量范围： PM2.5：0～1000μg/m3； PM10：0～1000μg/m3； SO2：0～1000ppb； NO2：0～1000ppb； CO：0～60ppm； O3：0～1000ppb。 |
|  |  | 移动六参数检测仪 | 1台 | 1年 | 具体要求 | （1）运用1台移动六参数监测仪，根据城市高值报警情况和污染区域，且依照大气处指示以及现场防控需求，每月对所需全市重点污染区域、工业园区进行车载走航巡查，每月巡查走航400公里，走航结果并入当期现场巡查结果，并输出报告。 （2）监测参数：PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3。 （3）测量范围： PM2.5：0～1000μg/m3； PM10：0～1000μg/m3； SO2：0～1000ppb； NO2：0～1000ppb； CO：0～60ppm； O3：0～1000ppb。 |
|  |  | 红外成像仪 | 1台 | 1年 | 具体要求 | （1）用途：运用1台红外成像仪进行VOCs排查溯源、污染应急现场监测以及石油化工企业设备及管阀件等无组织排放监测。对石化、化工等重点污染企业进行泄漏巡检，及时发现VOCs泄漏排放情况，每年输出3份企业泄漏报告。 （2）探测器类型：制冷型T2SL锑化铟二类超晶格探测器。 （3）测温范围：-20℃～300℃。 （4）工作环境：温度：-25℃～+50℃，存储温度：-40℃～+70℃。 （5）可检测气体至少包含：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、辛烷、庚烷、环氧乙烷、环氧丙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、戊烯、异戊二烯、氧化丙烯、异丁烯、1,3-丁二烯、1-丁烯、苯、甲苯、二甲苯、异丙醇等多种挥发性有机气体。 |
|  |  | 巡源车辆 | 1台 | 1年 | 具体要求 | 租赁4台巡源车辆，提供现场巡源车辆服务。 |
| 4 | 颗粒物专项 | 颗粒物激光雷达定点扫描服务 | 3台 | 1年 | 具体要求 | （1）服务内容：在重点区域布设3台颗粒物激光雷达，覆盖全市重点区域，用于扫描颗粒态污染物空间分布信息，实现污染信息、位置信息的精准锁定，研判颗粒物污染发生发展趋势，了解大气污染物时空变化过程，摸清重点区域颗粒物相对高值时段污染成因，支撑站点数据异常快速分析、污染源的快速管控，有力支撑打赢污染防治攻坚。 （2）为了保证设备性能要求，激光雷达探测光源中心波长及偏差：532nm，波长标准偏差≤2nm；光束发散角：≤5mrad；偏振度：≥50:1。 （3）为保证设备污染时空辨识能力，激光雷达空间分辨率：≥3.75m，可按照3.75m的倍数调节；扫描速度：0～30°/s。 （4）保证产品的环境适应性，溯源扫描模块能够防尘、防水，防护等级不低于IP55。 （5）扫描范围：0~360°方位角，0~180°俯仰角。 （6）为了保证激光雷达探测的稳定性，要求输出功率不稳定度：≤10%。 （7）为保证设备具备一定的抗静电放电的能力，设备需经过静电放电抗扰度测试。 （8）为保证设备具备一定的电磁兼容性，设备需经过电快速瞬变脉冲群抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度测试。 （9）所投产品须满足GB/T 2423电工电子产品环境试验要求，经过高温运行（55°）、低温运行（-20°）以及恒定湿热试验。 |
|  |  | 颗粒物激光雷达走航服务 | 1项 | 1年 | 具体要求 | （1）服务内容：利用巡源车辆搭载激光雷达定期对主城重点区域及周边区域进行机动走航，掌握区域内污染物分布变化情况。激光雷达走航车能够进行移动走航和水平扫描服务，实时掌握区域污染分布，实现点位数据异常的快速分析，辅助管理人员污染源溯源交办，支撑管理决策。 根据淮安大气污染防治任务，每半年对国控点及重点区域完成1次颗粒物走航与巡查，每季度不少于400公里，并输出颗粒物走航专项分析报告。 （2）为保证设备污染时空辨识能力，激光雷达空间分辨率：≥3.75m，可按照3.75m的倍数调节；扫描速度：0～30°/s。 （3）为了保证设备的服务需求，光源中心波长及偏差：532nm，波长标准偏差≤2nm；光束发散角：≤5mrad。 （4）为了保证设备应用稳定性，输出功率不稳定度：≤10%。 （5）接收望远镜须采用双望远镜或多望远镜结构设计，光机采用一体化封闭式设计，具有防杂散光干扰的功能；所有接收望远镜中，主望远镜直径≥165mm，次望远镜直径≥30mm。 （6）走航期间，雷达设备应置于车内，车辆行驶速度在不低于80km/h情况下，数据采集间隔距离不大于120m，以保证采集数据具有较高的时间和空间分辨能力。 |
|  |  | 单颗粒质谱分析服务 | 1项 | 1项 | 具体要求 | 为摸清淮安市各类污染源对PM2.5的贡献占比，根据污染情况提供5次单颗粒质谱走航车定点分析服务，每次5天，分析大气气溶胶颗粒的粒径信息、化学成分信息、数浓度信息等，评估各类源对本地贡献程度和变化过程。并基于组分数据进行来源解析。根据来源解析结果，评估不同时段、不同污染过程各类污染源对PM2.5的贡献，锁定关键因子，明确大气污染防治工作重点。提交PM2.5在线源解析监测数据分析报告。 |
|  |  | 可凝结颗粒物CPM检测服务 | 1项 | 1项 | 具体要求 | 围绕淮安市重点燃煤、炉窑等相关企业，会产生大量CPM(可凝结颗粒物)，且在线监控无法监测。为进一步明确相关企业CPM排放情况，针对全市燃煤企业废气排口，开展CPM检测分析，共计采样分析至少17个，通过实验室检测分析得到可凝结颗粒物CPM浓度水平，判断烟气排放视野盲区中的CPM浓度占比，并评估其对环境空气PM2.5的影响，为进一步提升淮安市PM2.5污染防治提供数据基础与工作方向。 |
| 5 | 臭氧专项 | VOCs走航服务 | 1项 | 1项 | 具体要求 | (1)服务内容：利用VOCs走航车，对主城区开展淮安市重点区域、工业园区的挥发性有机物动态走航，实时获取不同物种浓度分布和变化规律，对污染物进行定性定量分析，快速、深入了解区域污染物分布情况，锁定关键物种，实时追溯污染物来源，精确判定污染区域，为实施空气VOCs污染精细化管理提供技术支撑。 针对臭氧夏秋季污染防治关键时期（3月-10月），提供VOCs走航车服务，每月对国控点及重点区域进行一次VOCs走航与巡查，每次不少于400公里，并输出VOCs走航分析报告。 （2）VOCs走航监测系统具备走航模式，可边走边测。快速筛查模式下可实现秒级响应，最快1秒；准确判定模式下，分析样品时间不超过6分钟。 （3）系统走航监测能够自动记录GIS位置坐标信息、监测因子信息、因子浓度信息、定性定量分析结果，实时显示“三维地图-因子-浓度”实时走航监测数据三维可视化结果。 （4）VOCs走航监测系统监测动态范围不少于6个数量级。 （5）系统监测能够自动记录GIS位置坐标信息、监测因子信息、因子浓度信息、定性定量分析结果，实时显示“三维地图-因子-浓度”实时监测数据三维可视化结果。 （6）集成国家及地方大气、行业VOCs限值数据库，具有超标实时报警功能，自动统计超标因子信息，辅助管理人员进行环境评价。 （7）VOCs走航监测系统质谱分辨率：优于0.5 amu，质谱质量范围：(10~500) amu。 （8）标准与技术研究院（NIST）谱库。 （9）中文版化学品安全指导数据库（SIC），该数据库旨在为管理单位提供检测物质的化学详细信息和对环境的危害。 |
| 6 | 第三方驻场服务 | 驻场团队人员 | 12人 | 1年 | 具体要求 | 为更好推动淮安市大气污染防治工作，在完善网格化立体监测和集成应用能力的基础上，配置驻场技术服务团队，组织至少12名技术骨干（除支撑组）支撑我市空气质量管控服务，驻点淮安市提供24小时响应服务，基于现有的工作组织架构，优化运行机制、完善工作内容、明确责任分工，全方位多手段深层次协助开展各项工作。通过监测、分析、技术指导等系统性工作，进一步完善淮安市大气污染防治工作机制，优化工作行动方案，更好地推动生态环境执法和生态环境质量改善。另根据项目工作阶段性需求，适时支撑组到场工作。 服务期间至少派驻12人的服务团队，其中至少包括1名项目经理（本科及以上）、1名技术经理（硕士及以上）、1名运维经理（本科及以上）、3名数据分析工程师（本科及以上）、5名现场巡查工程师（3人本科及以上，其他专科及以上）、1名文职管理人员（专科及以上）。另根据项目工作阶段性需求，适时安排驻场人员以外1-3人到场工作。 |
|  |  | 技术服务 | 1项 | 1年 | 常态化技术服务 | 配合生态环境局开展空气质量监控预警、数据分析研判、现场巡查督察、污染问题调度、事件交办、定期会商等日常化管控工作。 |
|  |  |  | 1项 | 1年 | 敏感区域精细化清单服务 | 动态更新6个国控点精细化清单（5公里范围内），污染源分类包括：工业企业、机动车、工地、餐饮、汽修、加油站和干洗店等；台账清单信息包括：污染源基本信息、行业类别、技术类型、生产设备等活动水平数据、控制措施、管理现状、排放量等，数据用于支撑定量化评估。 |
|  |  |  | 1项 | 1年 | 重点源影响及减排效果评估服务 | 结合定量化评估模型，分析历年及本年度气象/内源贡献变化，同时选取本地典型企业进行源减排效果评估。 |
|  |  |  | 1项 | 1年 | 豁免企业/工地资格评估服务 | 对年度应急减排中豁免的工地及企业进行现场检查，确认是否达标，支撑豁免清单动态管理。 |
|  |  |  | 1项 | 1年 | 点位精细化管控服务 | 当站点出现阶段性高值时，组织开展专项行动，通过精准研判-拉网溯源-挂图作战-复查评估等系统措施，对站点污染成因进行系统挖掘，并提供治理建议及问题清单。 |
|  |  |  | 1项 | 1年 | 重大活动保障 | 配合生态环境局开展重大活动保障的技术工作，具体内容包括会商研判-保障措施发布-动态跟踪落实等。 |
|  |  |  | 1项 | 1年 | 十四五达标路径规划 | 为保障完成十四五工作目标，协助生态环境局编制淮安市2025年达标路径规划，每月根据数据完成情况进行调整。 |
|  |  |  | 1项 | 1年 | 报告编制服务 | 按照日常报告、月总结报告、年总结报告定时输出，视情况开展多年趋势分析报告、污染过程专项评估报告、高值站点专项分析报告。 |
|  |  |  | 1项 | 1年 | 专项管控技术服务 | 规划不同时间段的重点管控方向，制定专项管控制度，根据情况开展相应专项管控，总结专项问题。专项内容包括但不限于VOCs源、扬尘源、燃烧源、加油站等主要污染源。 |
|  |  |  | 1项 | 1年 | 清单更新服务 | 指导各县区分局更新大气污染物和温室气体融合排放清单，并协助上报；协助汇总与上报秋冬季应急减排清单；根据省厅要求，协助制定当年大气污染物总量减排量，汇总各区县上报减排情况并协助上传省部级平台。 |
|  |  |  | 1项 | 1年 | 深度减排清单服务 | 基于在线监控和历史溯源结果等，制定本地深度减排清单，支撑各级管控工作，其中，清单内容包括企业具体工艺环节、排放量以及不同级别预警采取的减排措施和相应减排量。 |
|  |  |  | 1项 | 1年 | 预报案例库服务 | 结合气压场、气象预报和本地排放数据等，建立淮安市本地预报案例库1个，并支撑臭氧临界天预报、重污染预报、颗粒物数值预报等专项预报工作。 |
|  |  |  | 1项 | 1年 | 专家会诊服务 | 聘请具有经验的污染防治专家，对淮安市工作进行指导，提供本地化意见，确保分析和治理方向准确，全年累计开展 2 次。 |
|  |  |  | 1项 | 1年 | 保密要求 | 未经采购单位同意，不得将由采购单位提供的该项目相关的账号、公文或资料，以及在项目期间产生的全部非公开信息和资料，包括监测数据、报告、方案、技术以及这些文件所包含或反映的信息，提供给与履行本采购项目无关的任何其他人。 |
|  |  |  | 1项 | 1年 | 安全要求 | 需在项目服务期间，制定有效的安全管理制度及安全防护措施，并对外场作业人员提供必须的安全知识培训和安全防护工具，确保项目的安全服务并承担相关责任。 |
|  |  | 硬件设备运维质控服务 | 1项 | 1年 | 具体要求 | （1）运维、质控工作目标 必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的数据。 （2）质控工作要求 1）须制定可行的质控方案、依照系统方案及相应的管理要求，对该系统进行定期的维护保养，确保软硬件及车辆、设备的稳定运行。 2）质控范围内所有设备的维修保养所用材料及备品备件均由投标人提供，使用的材料品质不低于原设备技术标准。须对易损易耗型备品备件充有足的库存，且保障设备的正常更换和换后的正常运行工作。 3）指定专人负责与生态环境局联络，并保持通讯畅通及电话技术支持、24小时的现场服务。 4）建立所有承包范围内设备台帐，并做好在线设备维修保养及仪器校准的详细记录。 5）应当随时保持所负责维护设备的整洁与卫生，维护现场作业点都应做到“工完、料净、场地清”。 6）按照生态环境局下达的维修任务书或工作指令的要求进行维修作业，维修人员对有异议之处会及时进行反馈和生态环境局联系人进行沟通。 7）定期检查系统各监测仪器、数据传输、条件支持等运行状态，及时处理故障，做好预防性维护工作。 8）日常巡检或维护保养中发现的故障和问题，必须在2小时之内响应4小时内赶赴现场对事故进行处理。对于一些容易诊断的故障，在12小时内及时解决。 9）日常定期巡检，记录检查项目、频次，被检项目运行状态等内容，每次巡检结果应有记录并归档。 （3）运维工作内容 1）定期巡检，包括检查项目、检查频次、被检项目运行状态等内容，巡检规程应包含该系统运行状况、监测设备工作状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和记录。 2）日常维护保养将根据系统设备运行的要求，进行备件或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。 3）定期巡查设备使用状况，及时消除设备缺陷，使各套在线监测设备处于完好状态；同时及时检查仪器输出数据和系统接收数据的相符性和完整率，确保系统接收数据传输真实反应仪器检测情况。 |
|  |  | 软件平台运维及监管服务 | 1项 | 1年 | 具体要求 | （1）分析软件及配套硬件运维及监管需由专业人员负责。 （2）平台运维服务人员主要负责系统运行的软、硬件平台运维服务工作。 （3）平台监管服务人员主要负责线上巡查、发现并记录问题。 （4）服务人员熟悉环保法律法规和大气污染治理行业导则，熟练掌握软件平台操作技能。 |

# 二、商务部分

（一）服务时间:自合同签订之日起一年。

（二）服务地点:淮安市。

（三）付款方式:合同总额分为基础服务款项和绩效考核奖励款项，其中基础服务款项占比 85%，绩效考核款项15%。（注：每次付款前，乙方应足额向甲方提供符合甲方要求的发票，因乙方未提供发票导致付款延期的责任由乙方自行承担”；）

1.基础服务款项支付方式

1)合同签订后一个月内，甲方向乙方支付100万元(基础服务款项)。

2)2025年7-9月进行中期自评估，经专家评估通过且财政预算下达后，向乙方支付94万元(基础服务款项)，同时乙方向甲方提供阶段性工作报告。

3)项目到期后，由乙方进行终期评审，评审通过后向甲方提出书面验收申请，并经甲方验收合格且财政预算下达后,甲方向乙方支付合同尾款（不含15%的绩效考核款项）。

2.绩效考核款项支付方式

剩余合同额15%的余款(待2025年度考核指标确定后另行签订补充考核条款,作为补充协议)，根据2025年年度考核结果支付。

- 第六章   投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二五年    月    日

尊敬的供应商:

电子投标文件由“投标文件格式”“资质审查提供的资格证明文件”“涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件”“综合评分提供的证明材料”四个部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

一、投标函

淮安市政府采购中心:

关于          采购项目（项目编号:      ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4.我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（电子签章或电子签字）:

职务:

日期:       年     月     日

注：各投标人必须在“投标文件格式”模块中对应的接口上传材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供材料处理。

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 服务时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人:        （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

（3）各投标人必须在“投标文件格式”模块中对应的接口上传材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供材料处理。

三、投标报价明细表

| 序号 | 服务（项目）名称 | 费 用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 合计 |  |  |  |

投标人:         （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照招标文件第二章第10条的要求报价。

（5）各投标人必须在“投标文件格式”模块中对应的接口上传材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供材料处理。

四、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 | 工作经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:          （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注：各投标人必须在“投标文件格式”模块中对应的接口上传材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供材料处理。

五、服务承诺

（格式由投标人自定、加盖投标人电子签章。各投标人必须在“投标文件格式”模块中对应的接口上传材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供材料处理。）

- 资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

- 1.提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（扫描件并加盖投标人电子签章，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（扫描件并加盖投标人电子签章，格式详见示范格式二）和受托人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子签章）。

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注：

（1）上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

（2）上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

（3）投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购中心及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购中心将对其进行严肃处理。

（4）各投标人必须在“资质审查提供的资格证明文件”模块中对应的接口上传相关资格证明材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供资格证明材料处理。

七、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

（各投标人必须在“涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件”模块中对应的接口上传材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供材料处理。）

八、综合评分时投标人需提供的证明文件

（各投标人必须在“综合评分提供的证明材料”模块中对应的接口上传相关证明材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供证明材料处理）

1.投标人根据评标标准“2、方案部分”中的要求提供方案（格式由投标人自定）。

2.投标人根据评标标准“3、商务部分”中的要求提供：

（1）、投标供应商具有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每提供一项得2分，本项最高得8分。【提供证书扫描件以及认证官网查询截图，未按要求提供不得分。】

（2）、投标人针对本项目拟派的项目负责人具有环境类高级及以上工程师职称的得2分；【提供证书扫描件加盖投标人公章，未按要求提供不得分。】

- 3.投标人根据评标标准“4、业绩部分”中的要求提供：投标人自2021年以来承担过类似项目成功案例，每提供一个得2分，本项最多得10分，没有不得分。

九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（投标人如需上传其它资料，可在“招标文件的其他材料”模块中上传相关材料，格式由投标人自定，加盖投标人电子签章）

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市政府采购中心:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市政府采购中心组织的（项目编号:     ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:   年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市政府采购中心:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:     ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（服务）

致淮安市政府采购中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市政府采购中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2.本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。