## 汇总表
项目名称 | 楼层 | 教室名称 | 数量 | 单位
江苏省盱眙中学 | 综合楼二层 | 物理力学实验室 | 1 | 间
|  | 物理电学实验室 | 1 | 间
|  | 物理光学实验室 | 1 | 间
|  | 物理热学实验室 | 1 | 间
|  | 物理竞赛实验室 | 1 | 间
|  | 物理准备室1 | 1 | 间
|  | 物理准备室2 | 1 | 间
|  | 物理准备室3 | 1 | 间
|  | 物理仪器室 | 1 | 间
|  | 生物常规实验室1 | 1 | 间
|  | 生物常规实验室2 | 1 | 间
|  | 生物常规实验室3 | 1 | 间
|  | 植物组培实验室 | 1 | 间
|  | 生物竞赛实验室 | 1 | 间
|  | 生物准备室1 | 1 | 间
|  | 生物准备室2 | 1 | 间
|  | 生物仪器标本室 | 1 | 间
|  | 生物药品室1 | 1 | 间
|  | 生物常规仪器 | 1 | 项
| 综合三层 | 物理数字化实验室 | 1 | 间
|  | 生物数字化实验室 | 1 | 间
|  | 化学数字化实验室 | 1 | 间
|  | 化学常规实验室1 | 1 | 间
|  | 化学常规实验室2 | 1 | 间
|  | 化学常规实验室3 | 1 | 间
|  | 化学常规实验室4 | 1 | 间
|  | 化学竞赛实验室 | 1 | 间
|  | 化学准备室 | 1 | 间
|  | 化学仪器室 | 1 | 间
|  | 化学药品室 | 1 | 间
|  | 危险品室 | 1 | 间
|  | 化学常规仪器 | 1 | 项
| 二、三层 | 监控系统 | 1 | 项
| 二层 | 走廊公区 | 1 | 项
| 三层 | 走廊公区 | 1 | 项

## 清单
项目名称：江苏省盱眙中学高品质高中创建理化生实验中心建设项目
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
| 教室名称： |  | 物理力学实验室
基础设备
1 | 教师演示讲台 |  | ≥2400*700*850mm | 规格：≥2400*700*850mm 台面要求：采用13.0mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0一级冷轧钢板机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀。 8、含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 教师演示电源 |  |  | 按教育行业标准电源主控台分为控制板和主机两部分，控制板采用机械抽屉式，控制显示屏采用7寸彩色液晶屏+触摸屏，人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟，主菜单分为4部分为：多媒体控制、学生低压控制、学生高压控制和操作使用说明书，便于操作；触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，220V分四组控制学生电源，在获得权限后可任意修改密码和定时关机时间；具有多媒体设备控制和操作功能，满足多媒体教学需要；通过数字键盘可直接选取并远程控制学生低压交直流电源；交流低压输出0－30V，直流低压输出0－30V，直流高压输出240V-300V/100Ma，直流稳压输出0-18V/3A、18-30V/3A，教学部分交流低压输出0-18V/4A、18-30V/3A，通过数字键盘直接选择。短时间大电流输出9V/40A±10A（≤10S 自动关闭），直流9V 输出，每启动一次，输出时间为10 秒。交直流低压输出均设有过载保护。电源主控台需与教师演示台一体化。工作要求交流220V 电源通过变压器变压，供下述电源；1、交流低压输出：由主机面板触摸屏选择，得到可变得交流低压，供教师和学生使用。2、直流低压输出：由主机操作面触摸屏开关选择，供教师和学生使用。3、直流9V、40A/8s 大电流短时输出：由主机触摸屏界面选择，经桥式电流后得到脉动的直流大电流。输出电流为40A ±10A，试验时，输出电流＞10A，工作时间在8S 自动关断。9V、40A/8S 电流仅供教师使用。4、直流高压240V-300V 电压输出，由主机点击选择后输出孔直接送出，直流高压240V-300V 电压输出，电流为100mA。含安装及调试。 | 1 | 台
3 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 1 | 个
4 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。含安装。 | 1 | 套
5 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。含安装。 | 1 | 套
6 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
7 | 学生桌 |  | ≥1200*600*780mm | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面。 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁、大横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长560*宽55*高110mm，壁厚≥2.0mm，隐形电源220v（可选），配电源安全盖； 下腿规格：≥长510*宽64mm，壁厚≥2.0mm，下脚正面设有塑料卡盖； 立柱：采用≥110*40mm，壁厚≥1.5mm；立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽； 前横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 中横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁加挡水条呈L型≥93MM； 大横梁:≥93*16mm，壁厚≥1.5mm。材料均采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:430*260*160MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。含安装。 | 28 | 张
8 | 多功能柱 |  | ≥345*200*750mm（宽*深*高） | 规格：≥345*200*750mm（宽*深*高），采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。含安装。 | 28 | 只
9 | 学生安全电源 |  |  | 1.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2.学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6.220V交流输出为新国标五孔插座。 含安装及调试。 | 28 | 个
10 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 56 | 张
11 | 仪器柜 |  | ≥1350*500*2000mm | 1、规格≥1350*500*2000mm；2、采用双开门型式，上部为钢框玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）；3、柜体采用钢材，裸板厚度≥1.0mm镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后，再经环氧树脂静电粉末喷涂；4、上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节；5、不锈钢工字拉手；6.合页：采用不锈钢模具一体成型，承重≥70KG。 | 4 | 个
电教设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 智慧黑板 |  | 86寸 | 一、红外黑板 1. 整机屏幕需采用 86英寸 UHD 超高清 A 规 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm。整机需采用三拼接平面一体化设计（主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔），无推拉式结构及外露连接线。 3. 整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 4. 整机需前置物理接口不少于 4 个，所有接口均需采用非转接方式，包含 ≥1 路 HDMI 接口 、≥2 路双通道 USB3.0 接口、≥1 路 Type-C 接口。 5. 整机后置物理接口需不少于 10 个，包含≥2 路 HDMI 2.0、≥1 路 VGA、≥2 路 USB、≥1 路 RS232、≥1 路 RJ45、≥1 路 TOUCH USB（触控输出接口）、≥1 路 Audio in 3.5mm、≥1 路 Audio out 3.5mm。 6. 整机需支持拓展同品牌系列智能笔或无线麦克风接收设备；整机需至少包含一个智能笔专用收纳槽，收纳槽需支持智能笔的无线充电，支持静默智能登录，智能笔放入收纳槽内可直接进入充电状态，无需连接外部电设备，如充电线、充电盒等。 7. 智能笔在低电量 10%状态下，需支持充电≤5 分钟，使用时长≥45 分钟。 8. 整机需内置无线多功能接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现一键扩音和语音指令功能；整机需内置无线充电模块，无需连接外部线材即可实现智能笔充电。 9. 整机无线充电模块需采用单独的模块化可拆卸结构设计，无需对整机进行拆卸，方便快速售后维护。 10. 整机 OPS 电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，可抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 11. 整机需自带主流操作系统，CPU≥四核，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 12. 需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板等 不少于300 条操作。 13. 在整机运行环境下，需支持内置无线多功能接收器接收到音源后，整机音频链路延迟≤4ms。 14. 在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；需支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，根据语音质量评估方法，扩音效果满足 MOS≥3.5。 15. 在整机运行环境下，需支持配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电。 16. 整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W 全频扬声器 ≥2 个，15W 高音扬声器 ≥2 个，总功率 ≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，参考 IEC 60268-16 标准。 17. 喇叭声音需支持“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换。 18. 整机扬声器需支持在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥84dB，响度差距≤6dB。 19. 整机需支持屏体亮度≥400cd/m²，色彩覆盖率≥ 72% NTSC，对比度≥4000：1。 20. 整机需具备智能书写护眼模式，需支持屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至 50%，降低色温至 6500K 以下。 21. 需支持Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 22. 整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。 23. 需支持像素≥1600 万，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。 24. 整机高清摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥15°，拍摄画面全面。 二、配套OPS主机 1.整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，需采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 3.CPU不低于6核12线程，主频≥3.00 GHz；内存≥8G DDR4，支持拓展16G DDR4；硬盘≥256G SSD，支持拓展512G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个； 5.其他接口要求：需支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6. Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙需支持Bluetooth 4.2。 三、智能教学系统 1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2.教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手。 3.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 4.在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥5种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 5.需支持≥5种智能手势操作，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏手势操作功能。 6.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 7.需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少8本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 8.需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 9.电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。 10.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读； 11.数学学科工具 1）平面几何工具：需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供多种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。 2）立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。 12.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用； 13.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 14.化学学科工具： 1）需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用； 2）需提供化学元素周期表，可查看全部元素的相对原子质量、价层电子排布、原子结构；支持调取任意元素的元素卡片，从该元素的简介、存在、制取、用途、发现5个维度进行元素性质讲解。 开标时提供产品的节能认证证书及强制性3C认证证书。 | 1 | 套
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有墙裙拆除 |  |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 48 | 平方米
2 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 105 | 平方米
3 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 105 | 平方米
4 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 140 | 平方米
5 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 150 | 平方米
6 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 105 | 平方米
7 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 105 | 平方米
8 | 物理实验室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积105㎡，包含师生端共计29个电路点位。 | 1 | 项
9 | 实验室讲台水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积105㎡，包含教师端共计1个水路点位。 | 1 | 项
10 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 15 | 盏
11 | 墙面文化展板 |  |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 | 4 | 平方米
12 | ▲立式空调 |  |  | 类型：立柜式； 匹数：≥3匹； 电压/频率：220V/50Hz 能效比：4.43 制冷量：7250W 制热功率：2900W 循环风量：1650m3/h 制热量：9700W 制冷功率：2030W | 2 | 台
13 | 空调安装、调试 |  | 定制 | 大功率空调安装、调试，包括空调外机强电布线、风管加长焊接，采用4平品牌电线、金属风管，新增空调线路空开等。 | 2 | 台
14 | 学科艺术卷帘 |  |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 | 15 | 平方米
15 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 105 | 平方米
| 教室名称： |  | 物理电学实验室
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 教师演示讲台 |  | ≥2400*700*850mm | 规格：≥2400*700*850mm 台面要求：采用13.0mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0一级冷轧钢板机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀。 8、含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 教师演示电源 |  |  | 符合教育部最新标准的安全总电源 主控电源箱体采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采用抽屉式，电源主控台需与教师演示台一体化，密码开机管理，采用≥10.4寸彩色液晶触摸屏，电源主控台需与教师演示台一体化。 1、教师电源具有手机远程控制及指纹开机功能，指纹开机具备语音录入提示功能，开机具有语音讲解播报说明功能，操作还具有播报数字功能。 2、人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟。 3、触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，在获得权限后可任意修改密码和定时关机；关机时间设定后没完成实验不允许关机。 4、在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源；手持≥3.5寸液晶触摸屏遥控器控制教师低压电源，满足教学用电需求。 5、通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源0-36V电压，分辨率为1V，电流0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流1.5-36V电压，分辨率为0.1V，电流0-3A。 6、控制大电流输出。短时输出电流值为40A，10秒自动关断。 7、系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 8、手机功能：手机GSM短信控制、语音录入控制。 含安装及调试。 | 1 | 台
3 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 1 | 个
4 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 1 | 套
5 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 1 | 套
6 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
7 | 学生桌 |  | ≥1200*600*780mm | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面。 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁、大横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长560*宽55*高110mm，壁厚≥2.0mm，隐形电源220v（可选），配电源安全盖； 下腿规格：≥长510*宽64mm，壁厚≥2.0mm，下脚正面设有塑料卡盖； 立柱：采用≥110*40mm，壁厚≥1.5mm；立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽； 前横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 中横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁加挡水条呈L型≥93MM； 大横梁:≥93*16mm，壁厚≥1.5mm。材料均采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:430*260*160MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。含安装。 | 28 | 张
8 | 多功能柱 |  | ≥345*200*750mm（宽*深*高） | 规格：≥345*200*750mm（宽*深*高），采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。含安装。 | 28 | 只
9 | 学生安全电源 |  |  | 1. 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2. 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功[ ]能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4. 学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.两边分别配置：0.6-3A电流表2个、3-15V直流电压测试表2个、灵敏电流计测试表2个。还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6. 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护；铝合金外框按放于桌面。 含安装及调试。 | 28 | 个
10 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 56 | 张
11 | 仪器柜 |  | ≥1350*500*2000mm | 1、规格≥1350*500*2000mm；2、采用双开门型式，上部为钢框玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）；3、柜体采用钢材，裸板厚度≥1.0mm镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后，再经环氧树脂静电粉末喷涂；4、上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节；5、不锈钢工字拉手；6.合页：采用不锈钢模具一体成型，承重≥70KG。 | 4 | 个
电教设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 智慧黑板 |  | 86寸 | 一、红外黑板 1. 整机屏幕需采用 86英寸 UHD 超高清 A 规 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm。整机需采用三拼接平面一体化设计（主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔），无推拉式结构及外露连接线。 3. 整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 4. 整机需前置物理接口不少于 4 个，所有接口均需采用非转接方式，包含 ≥1 路 HDMI 接口 、≥2 路双通道 USB3.0 接口、≥1 路 Type-C 接口。 5. 整机后置物理接口需不少于 10 个，包含≥2 路 HDMI 2.0、≥1 路 VGA、≥2 路 USB、≥1 路 RS232、≥1 路 RJ45、≥1 路 TOUCH USB（触控输出接口）、≥1 路 Audio in 3.5mm、≥1 路 Audio out 3.5mm。 6. 整机需支持拓展同品牌系列智能笔或无线麦克风接收设备；整机需至少包含一个智能笔专用收纳槽，收纳槽需支持智能笔的无线充电，支持静默智能登录，智能笔放入收纳槽内可直接进入充电状态，无需连接外部电设备，如充电线、充电盒等。 7. 智能笔在低电量 10%状态下，需支持充电≤5 分钟，使用时长≥45 分钟。 8. 整机需内置无线多功能接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现一键扩音和语音指令功能；整机需内置无线充电模块，无需连接外部线材即可实现智能笔充电。 9. 整机无线充电模块需采用单独的模块化可拆卸结构设计，无需对整机进行拆卸，方便快速售后维护。 10. 整机 OPS 电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，可抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 11. 整机需自带主流操作系统，CPU≥四核，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 12. 需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板等 不少于300 条操作。 13. 在整机运行环境下，需支持内置无线多功能接收器接收到音源后，整机音频链路延迟≤4ms。 14. 在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；需支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，根据语音质量评估方法，扩音效果满足 MOS≥3.5。 15. 在整机运行环境下，需支持配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电。 16. 整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W 全频扬声器 ≥2 个，15W 高音扬声器 ≥2 个，总功率 ≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，参考 IEC 60268-16 标准。 17. 喇叭声音需支持“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换。 18. 整机扬声器需支持在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥84dB，响度差距≤6dB。 19. 整机需支持屏体亮度≥400cd/m²，色彩覆盖率≥ 72% NTSC，对比度≥4000：1。 20. 整机需具备智能书写护眼模式，需支持屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至 50%，降低色温至 6500K 以下。 21. 需支持Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 22. 整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。 23. 需支持像素≥1600 万，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。 24. 整机高清摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥15°，拍摄画面全面。 二、配套OPS主机 1.整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，需采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 3.CPU不低于6核12线程，主频≥3.00 GHz；内存≥8G DDR4，支持拓展16G DDR4；硬盘≥256G SSD，支持拓展512G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个； 5.其他接口要求：需支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6. Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙需支持Bluetooth 4.2。 三、智能教学系统 1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2.教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手。 3.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 4.在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥5种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 5.需支持≥5种智能手势操作，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏手势操作功能。 6.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 7.需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少8本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 8.需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 9.电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。 10.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读； 11.数学学科工具 1）平面几何工具：需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供多种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。 2）立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。 12.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用； 13.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 14.化学学科工具： 1）需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用； 2）需提供化学元素周期表，可查看全部元素的相对原子质量、价层电子排布、原子结构；支持调取任意元素的元素卡片，从该元素的简介、存在、制取、用途、发现5个维度进行元素性质讲解。 | 1 | 套
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有墙裙拆除 |  |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 48 | 平方米
2 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 99 | 平方米
3 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 99 | 平方米
4 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 140 | 平方米
5 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 148 | 平方米
6 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 99 | 平方米
7 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 99 | 平方米
8 | 物理实验室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积99㎡，包含师生端共计29个电路点位。 | 1 | 项
9 | 实验室讲台水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积99㎡，包含教师端共计1个水路点位。 | 1 | 项
10 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 15 | 盏
11 | 墙面文化展板 |  |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 | 4 | 平方米
12 | ▲立式空调 |  |  | 类型：立柜式； 匹数：≥3匹； 电压/频率：220V/50Hz 能效比：4.43 制冷量：7250W 制热功率：2900W 循环风量：1650m3/h 制热量：9700W 制冷功率：2030W | 2 | 台
13 | 空调安装、调试 |  | 定制 | 大功率空调安装、调试，包括空调外机强电布线、风管加长焊接，采用4平品牌电线、金属风管，新增空调线路空开等。 | 2 | 台
14 | 学科艺术卷帘 |  |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 | 15 | 平方米
15 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 99 | 平方米
| 教室名称： |  | 物理光学实验室
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 教师演示讲台 |  | ≥2400*700*850mm | 规格：≥2400*700*850mm 台面要求：采用13.0mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0一级冷轧钢板机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀。 8、含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 教师演示电源 |  |  | 按教育行业标准电源主控台分为控制板和主机两部分，控制板采用机械抽屉式，控制显示屏采用7寸彩色液晶屏+触摸屏，人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟，主菜单分为4部分为：多媒体控制、学生低压控制、学生高压控制和操作使用说明书，便于操作；触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，220V分四组控制学生电源，在获得权限后可任意修改密码和定时关机时间；具有多媒体设备控制和操作功能，满足多媒体教学需要；通过数字键盘可直接选取并远程控制学生低压交直流电源；交流低压输出0－30V，直流低压输出0－30V，直流高压输出240V-300V/100Ma，直流稳压输出0-18V/3A、18-30V/3A，教学部分交流低压输出0-18V/4A、18-30V/3A，通过数字键盘直接选择。短时间大电流输出9V/40A±10A（≤10S 自动关闭），直流9V 输出，每启动一次，输出时间为10 秒。交直流低压输出均设有过载保护。电源主控台需与教师演示台一体化。工作要求交流220V 电源通过变压器变压，供下述电源；1、交流低压输出：由主机面板触摸屏选择，得到可变得交流低压，供教师和学生使用。2、直流低压输出：由主机操作面触摸屏开关选择，供教师和学生使用。3、直流9V、40A/8s 大电流短时输出：由主机触摸屏界面选择，经桥式电流后得到脉动的直流大电流。输出电流为40A ±10A，试验时，输出电流＞10A，工作时间在8S 自动关断。9V、40A/8S 电流仅供教师使用。4、直流高压240V-300V 电压输出，由主机点击选择后输出孔直接送出，直流高压240V-300V 电压输出，电流为100mA。 含安装及调试。 | 1 | 台
3 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 1 | 个
4 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 1 | 套
5 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 1 | 套
6 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
7 | 学生桌 |  | ≥1200*600*780mm | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面。 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁、大横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长560*宽55*高110mm，壁厚≥2.0mm，隐形电源220v（可选），配电源安全盖； 下腿规格：≥长510*宽64mm，壁厚≥2.0mm，下脚正面设有塑料卡盖； 立柱：采用≥110*40mm，壁厚≥1.5mm；立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽； 前横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 中横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁加挡水条呈L型≥93MM； 大横梁:≥93*16mm，壁厚≥1.5mm。材料均采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:430*260*160MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。含安装。 | 28 | 张
8 | 多功能柱 |  | ≥345*200*750mm（宽*深*高） | 规格：≥345*200*750mm（宽*深*高），采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。含安装。 | 28 | 只
9 | 学生安全电源 |  |  | 1.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2.学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6.220V交流输出为新国标五孔插座。 含安装及调试。 | 28 | 个
10 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 56 | 张
11 | 仪器柜 |  | ≥1350*500*2000mm | 1、规格≥1350*500*2000mm；2、采用双开门型式，上部为钢框玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）；3、柜体采用钢材，裸板厚度≥1.0mm镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后，再经环氧树脂静电粉末喷涂；4、上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节；5、不锈钢工字拉手；6.合页：采用不锈钢模具一体成型，承重≥70KG。 | 4 | 个
电教设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 智慧黑板 |  | 86寸 | 一、红外黑板 1. 整机屏幕需采用 86英寸 UHD 超高清 A 规 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm。整机需采用三拼接平面一体化设计（主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔），无推拉式结构及外露连接线。 3. 整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 4. 整机需前置物理接口不少于 4 个，所有接口均需采用非转接方式，包含 ≥1 路 HDMI 接口 、≥2 路双通道 USB3.0 接口、≥1 路 Type-C 接口。 5. 整机后置物理接口需不少于 10 个，包含≥2 路 HDMI 2.0、≥1 路 VGA、≥2 路 USB、≥1 路 RS232、≥1 路 RJ45、≥1 路 TOUCH USB（触控输出接口）、≥1 路 Audio in 3.5mm、≥1 路 Audio out 3.5mm。 6. 整机需支持拓展同品牌系列智能笔或无线麦克风接收设备；整机需至少包含一个智能笔专用收纳槽，收纳槽需支持智能笔的无线充电，支持静默智能登录，智能笔放入收纳槽内可直接进入充电状态，无需连接外部电设备，如充电线、充电盒等。 7. 智能笔在低电量 10%状态下，需支持充电≤5 分钟，使用时长≥45 分钟。 8. 整机需内置无线多功能接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现一键扩音和语音指令功能；整机需内置无线充电模块，无需连接外部线材即可实现智能笔充电。 9. 整机无线充电模块需采用单独的模块化可拆卸结构设计，无需对整机进行拆卸，方便快速售后维护。 10. 整机 OPS 电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，可抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 11. 整机需自带主流操作系统，CPU≥四核，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 12. 需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板等 不少于300 条操作。 13. 在整机运行环境下，需支持内置无线多功能接收器接收到音源后，整机音频链路延迟≤4ms。 14. 在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；需支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，根据语音质量评估方法，扩音效果满足 MOS≥3.5。 15. 在整机运行环境下，需支持配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电。 16. 整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W 全频扬声器 ≥2 个，15W 高音扬声器 ≥2 个，总功率 ≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，参考 IEC 60268-16 标准。 17. 喇叭声音需支持“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换。 18. 整机扬声器需支持在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥84dB，响度差距≤6dB。 19. 整机需支持屏体亮度≥400cd/m²，色彩覆盖率≥ 72% NTSC，对比度≥4000：1。 20. 整机需具备智能书写护眼模式，需支持屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至 50%，降低色温至 6500K 以下。 21. 需支持Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 22. 整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。 23. 需支持像素≥1600 万，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。 24. 整机高清摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥15°，拍摄画面全面。 二、配套OPS主机 1.整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，需采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 3.CPU不低于6核12线程，主频≥3.00 GHz；内存≥8G DDR4，支持拓展16G DDR4；硬盘≥256G SSD，支持拓展512G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个； 5.其他接口要求：需支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6. Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙需支持Bluetooth 4.2。 三、智能教学系统 1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2.教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手。 3.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 4.在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥5种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 5.需支持≥5种智能手势操作，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏手势操作功能。 6.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 7.需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少8本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 8.需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 9.电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。 10.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读； 11.数学学科工具 1）平面几何工具：需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供多种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。 2）立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。 12.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用； 13.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 14.化学学科工具： 1）需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用； 2）需提供化学元素周期表，可查看全部元素的相对原子质量、价层电子排布、原子结构；支持调取任意元素的元素卡片，从该元素的简介、存在、制取、用途、发现5个维度进行元素性质讲解。 | 1 | 套
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有墙裙拆除 |  |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 52 | 平方米
2 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 112 | 平方米
3 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 112 | 平方米
4 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 150 | 平方米
5 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 168 | 平方米
6 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 112 | 平方米
7 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 112 | 平方米
8 | 物理实验室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积112㎡，包含师生端共计29个电路点位。 | 1 | 项
9 | 实验室讲台水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积112㎡，包含教师端共计1个水路点位。 | 1 | 项
10 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 16 | 盏
11 | 墙面文化展板 |  |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 | 4 | 平方米
12 | ▲立式空调 |  |  | 类型：立柜式； 匹数：≥3匹； 电压/频率：220V/50Hz 能效比：4.43 制冷量：7250W 制热功率：2900W 循环风量：1650m3/h 制热量：9700W 制冷功率：2030W | 2 | 台
13 | 空调安装、调试 |  | 定制 | 大功率空调安装、调试，包括空调外机强电布线、风管加长焊接，采用4平品牌电线、金属风管，新增空调线路空开等。 | 2 | 台
14 | 学科艺术卷帘 |  |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 | 15 | 平方米
15 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 112 | 平方米
| 教室名称： |  | 物理热学实验室
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 教师演示讲台 |  | ≥2400*700*850mm | 规格：≥2400*700*850mm 台面要求：采用13.0mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0一级冷轧钢板机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀。 8、含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 教师演示电源 |  |  | 按教育行业标准电源主控台分为控制板和主机两部分，控制板采用机械抽屉式，控制显示屏采用7寸彩色液晶屏+触摸屏，人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟，主菜单分为4部分为：多媒体控制、学生低压控制、学生高压控制和操作使用说明书，便于操作；触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，220V分四组控制学生电源，在获得权限后可任意修改密码和定时关机时间；具有多媒体设备控制和操作功能，满足多媒体教学需要；通过数字键盘可直接选取并远程控制学生低压交直流电源；交流低压输出0－30V，直流低压输出0－30V，直流高压输出240V-300V/100Ma，直流稳压输出0-18V/3A、18-30V/3A，教学部分交流低压输出0-18V/4A、18-30V/3A，通过数字键盘直接选择。短时间大电流输出9V/40A±10A（≤10S 自动关闭），直流9V 输出，每启动一次，输出时间为10 秒。交直流低压输出均设有过载保护。电源主控台需与教师演示台一体化。工作要求交流220V 电源通过变压器变压，供下述电源；1、交流低压输出：由主机面板触摸屏选择，得到可变得交流低压，供教师和学生使用。2、直流低压输出：由主机操作面触摸屏开关选择，供教师和学生使用。3、直流9V、40A/8s 大电流短时输出：由主机触摸屏界面选择，经桥式电流后得到脉动的直流大电流。输出电流为40A ±10A，试验时，输出电流＞10A，工作时间在8S 自动关断。9V、40A/8S 电流仅供教师使用。4、直流高压240V-300V 电压输出，由主机点击选择后输出孔直接送出，直流高压240V-300V 电压输出，电流为100mA。 含安装及调试。 | 1 | 台
3 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 1 | 个
4 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 1 | 套
5 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 1 | 套
6 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
7 | 学生桌 |  | ≥1200*600*780mm | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面。 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁、大横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长560*宽55*高110mm，壁厚≥2.0mm，隐形电源220v（可选），配电源安全盖； 下腿规格：≥长510*宽64mm，壁厚≥2.0mm，下脚正面设有塑料卡盖； 立柱：采用≥110*40mm，壁厚≥1.5mm；立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽； 前横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 中横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁加挡水条呈L型≥93MM； 大横梁:≥93*16mm，壁厚≥1.5mm。材料均采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:430*260*160MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。含安装。 | 28 | 张
8 | 多功能柱 |  | ≥345*200*750mm（宽*深*高） | 规格：≥345*200*750mm（宽*深*高），采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。含安装。 | 28 | 只
9 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 14 | 个
10 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 14 | 套
11 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 14 | 套
12 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
13 | 学生安全电源 |  |  | 1.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2.学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6.220V交流输出为新国标五孔插座。 含安装及调试。 | 28 | 个
14 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 56 | 张
15 | 仪器柜 |  | ≥1350*500*2000mm | 1、规格≥1350*500*2000mm；2、采用双开门型式，上部为钢框玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）；3、柜体采用钢材，裸板厚度≥1.0mm镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后，再经环氧树脂静电粉末喷涂；4、上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节；5、不锈钢工字拉手；6.合页：采用不锈钢模具一体成型，承重≥70KG。 | 4 | 个
电教设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 智慧黑板 |  | 86寸 | 一、红外黑板 1. 整机屏幕需采用 86英寸 UHD 超高清 A 规 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm。整机需采用三拼接平面一体化设计（主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔），无推拉式结构及外露连接线。 3. 整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 4. 整机需前置物理接口不少于 4 个，所有接口均需采用非转接方式，包含 ≥1 路 HDMI 接口 、≥2 路双通道 USB3.0 接口、≥1 路 Type-C 接口。 5. 整机后置物理接口需不少于 10 个，包含≥2 路 HDMI 2.0、≥1 路 VGA、≥2 路 USB、≥1 路 RS232、≥1 路 RJ45、≥1 路 TOUCH USB（触控输出接口）、≥1 路 Audio in 3.5mm、≥1 路 Audio out 3.5mm。 6. 整机需支持拓展同品牌系列智能笔或无线麦克风接收设备；整机需至少包含一个智能笔专用收纳槽，收纳槽需支持智能笔的无线充电，支持静默智能登录，智能笔放入收纳槽内可直接进入充电状态，无需连接外部电设备，如充电线、充电盒等。 7. 智能笔在低电量 10%状态下，需支持充电≤5 分钟，使用时长≥45 分钟。 8. 整机需内置无线多功能接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现一键扩音和语音指令功能；整机需内置无线充电模块，无需连接外部线材即可实现智能笔充电。 9. 整机无线充电模块需采用单独的模块化可拆卸结构设计，无需对整机进行拆卸，方便快速售后维护。 10. 整机 OPS 电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，可抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 11. 整机需自带主流操作系统，CPU≥四核，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 12. 需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板等 不少于300 条操作。 13. 在整机运行环境下，需支持内置无线多功能接收器接收到音源后，整机音频链路延迟≤4ms。 14. 在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；需支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，根据语音质量评估方法，扩音效果满足 MOS≥3.5。 15. 在整机运行环境下，需支持配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电。 16. 整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W 全频扬声器 ≥2 个，15W 高音扬声器 ≥2 个，总功率 ≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，参考 IEC 60268-16 标准。 17. 喇叭声音需支持“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换。 18. 整机扬声器需支持在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥84dB，响度差距≤6dB。 19. 整机需支持屏体亮度≥400cd/m²，色彩覆盖率≥ 72% NTSC，对比度≥4000：1。 20. 整机需具备智能书写护眼模式，需支持屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至 50%，降低色温至 6500K 以下。 21. 需支持Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 22. 整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。 23. 需支持像素≥1600 万，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。 24. 整机高清摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥15°，拍摄画面全面。 二、配套OPS主机 1.整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，需采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 3.CPU不低于6核12线程，主频≥3.00 GHz；内存≥8G DDR4，支持拓展16G DDR4；硬盘≥256G SSD，支持拓展512G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个； 5.其他接口要求：需支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6. Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙需支持Bluetooth 4.2。 三、智能教学系统 1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2.教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手。 3.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 4.在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥5种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 5.需支持≥5种智能手势操作，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏手势操作功能。 6.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 7.需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少8本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 8.需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 9.电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。 10.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读； 11.数学学科工具 1）平面几何工具：需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供多种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。 2）立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。 12.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用； 13.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 14.化学学科工具： 1）需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用； 2）需提供化学元素周期表，可查看全部元素的相对原子质量、价层电子排布、原子结构；支持调取任意元素的元素卡片，从该元素的简介、存在、制取、用途、发现5个维度进行元素性质讲解。 | 1 | 套
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有墙裙拆除 |  |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 52 | 平方米
2 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 112 | 平方米
3 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 112 | 平方米
4 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 150 | 平方米
5 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 168 | 平方米
6 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 112 | 平方米
7 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 112 | 平方米
8 | 物理实验室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积112㎡，包含师生端共计29个电路点位。 | 1 | 项
9 | 实验室讲台水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积112㎡，包含讲台和学生位共15个水路点位。 | 1 | 项
10 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 16 | 盏
11 | 墙面文化展板 |  |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 | 4 | 平方米
12 | ▲立式空调 |  |  | 类型：立柜式； 匹数：≥3匹； 电压/频率：220V/50Hz 能效比：4.43 制冷量：7250W 制热功率：2900W 循环风量：1650m3/h 制热量：9700W 制冷功率：2030W | 2 | 台
13 | 空调安装、调试 |  | 定制 | 大功率空调安装、调试，包括空调外机强电布线、风管加长焊接，采用4平品牌电线、金属风管，新增空调线路空开等。 | 2 | 台
14 | 学科艺术卷帘 |  |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 | 15 | 平方米
15 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 112 | 平方米
| 教室名称： |  | 物理竞赛实验室
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 教师演示讲台 |  | ≥2400*700*850mm | 规格：≥2400*700*850mm 台面要求：采用13.0mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0一级冷轧钢板机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀。 8、含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 教师演示电源 |  |  | 按教育行业标准电源主控台分为控制板和主机两部分，控制板采用机械抽屉式，控制显示屏采用7寸彩色液晶屏+触摸屏，人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟，主菜单分为4部分为：多媒体控制、学生低压控制、学生高压控制和操作使用说明书，便于操作；触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，220V分四组控制学生电源，在获得权限后可任意修改密码和定时关机时间；具有多媒体设备控制和操作功能，满足多媒体教学需要；通过数字键盘可直接选取并远程控制学生低压交直流电源；交流低压输出0－30V，直流低压输出0－30V，直流高压输出240V-300V/100Ma，直流稳压输出0-18V/3A、18-30V/3A，教学部分交流低压输出0-18V/4A、18-30V/3A，通过数字键盘直接选择。短时间大电流输出9V/40A±10A（≤10S 自动关闭），直流9V 输出，每启动一次，输出时间为10 秒。交直流低压输出均设有过载保护。电源主控台需与教师演示台一体化。工作要求交流220V 电源通过变压器变压，供下述电源；1、交流低压输出：由主机面板触摸屏选择，得到可变得交流低压，供教师和学生使用。2、直流低压输出：由主机操作面触摸屏开关选择，供教师和学生使用。3、直流9V、40A/8s 大电流短时输出：由主机触摸屏界面选择，经桥式电流后得到脉动的直流大电流。输出电流为40A ±10A，试验时，输出电流＞10A，工作时间在8S 自动关断。9V、40A/8S 电流仅供教师使用。4、直流高压240V-300V 电压输出，由主机点击选择后输出孔直接送出，直流高压240V-300V 电压输出，电流为100mA。 含安装及调试。 | 1 | 台
3 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 1 | 个
4 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 1 | 套
5 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 1 | 套
6 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
7 | 学生桌 |  | ≥1200*600*780mm | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面。 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁、大横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长560*宽55*高110mm，壁厚≥2.0mm，隐形电源220v（可选），配电源安全盖； 下腿规格：≥长510*宽64mm，壁厚≥2.0mm，下脚正面设有塑料卡盖； 立柱：采用≥110*40mm，壁厚≥1.5mm；立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽； 前横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 中横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁加挡水条呈L型≥93MM； 大横梁:≥93*16mm，壁厚≥1.5mm。材料均采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:430*260*160MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。含安装。 | 28 | 张
8 | 多功能柱 |  | ≥345*200*750mm（宽*深*高） | 规格：≥345*200*750mm（宽*深*高），采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。含安装。 | 28 | 只
9 | 学生安全电源 |  |  | 1.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2.学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6.220V交流输出为新国标五孔插座。 含安装及调试。 | 28 | 个
10 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 56 | 张
11 | 仪器柜 |  | ≥1350*500*2000mm | 1、规格≥1350*500*2000mm；2、采用双开门型式，上部为钢框玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）；3、柜体采用钢材，裸板厚度≥1.0mm镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后，再经环氧树脂静电粉末喷涂；4、上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节；5、不锈钢工字拉手；6.合页：采用不锈钢模具一体成型，承重≥70KG。 | 4 | 个
通用仪器
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 实验误差测量套装 |  |  | 一、名称：实验误差测量套装 二、组成与技术参数： 含物理天平1台，游标卡尺1个，千分尺1个。 1.实验配套用天平：量程 0-500g，精度 50mg； 2.游标卡尺：量程 0-250mm，精度 0.02mm； 3.千分尺（螺旋测微器） ：量程 0-150mm，精度 0.001mm。 | 1 | 套
2 | 弯曲法杨氏模量测试实验套装 |  |  | 实验项目： 1．用弯曲法测量黄铜样品的杨氏模量； 2．测量铁样品的杨氏模量。 仪器主要技术参数： 1．读数显微镜 量程6mm 分辨率0.01mm 放大倍数20倍 2．砝码 10.0g 和20.0g两种 3．实验样品 黄铜、铁、人造骨 4. 样品尺寸 300mm*23mm*1mm（±5mm） | 1 | 套
3 | CCD伸长法杨氏模量实验套装 |  |  | 实验项目： 1．测量钢丝和黄铜丝材料的杨氏模量。 2．学习基本长度测量方法，掌握米尺、外径千分尺、读数显微镜的使用方法。 3．学习用逐差法或作图法处理数据。 4．学习CCD成像系统的使用方法，了解其特性。 仪器主要技术参数： 1.立柱高度 1.32m（采用空心不锈钢管） 2.金属线长度 95cm 3.测试样品 钢丝 4.读数显微镜 量程0-6mm，分度值0.01mm 5.砝码 50.0g 20个,配重砝码200.0g 6.CCD及监视器 30万象素CCD，17寸液晶显示器 | 1 | 套
4 | 光杠杆法杨氏模量实验套装 |  |  | 主要参数： 1.望远镜放大倍数：30X； 2.物镜有效孔径：42mm； 3.视场角：1°26′； 4.视距乘常数：100； 5.最短视距：1m。 6、要求标尺座与望远镜座相分离，便于分别调整高度； 7、大架高1800mm； 8、标尺格值：1mm； 9、带强磁保护； 10、砝码8*250克，砝码托100克。 | 1 | 套
5 | 研究单摆的运动特性实验套装 |  |  | 一、名称：研究单摆的运动特性实验套装 二、组成与技术参数： 含主机1台，霍耳传感器（带航空插头）1根，Φ20摆球1个，Φ10磁钢1个，60cm有机玻璃直尺1根，电源线1根。 1.电子自动计时器：精度0.001s，不确定度小于0.005s，最大半周期计数66次； 2.集成霍耳开关：响应距离为小球正下方小于1.0cm 处； 3.量角器：量程-50°到+50°，最小刻度 1°； 4.标尺：量程 0 到 80mm，最小刻度 1mm； 5.采用镜尺测量单摆摆长，以减少在测量时的视觉误差； 6.立柱高度约1000mm，铝合金材质； 7.采用集成开关传感器进行计时。 | 1 | 套
6 | 测量空气中的声速实验套装 |  |  | 一、名称：测量空气中的声速实验套装 二、组成与技术参数： 含实验主机1台，超声实验平台1台，Q9线3根。 1.正弦信号发生器：频率调节范围：38KHz-42KHz，频率显示分辨率：0.001KHz； 2.超声波换能器(压电陶瓷晶片)，振荡频率 40 ±0.5 KHz； 3.游标卡尺量程：0-200mm，精度：0.02mm； 4.测量空气中声速与公认值的不确定度小于2%(相位法)。 | 1 | 套
7 | 弦线上的驻波实验套装 |  |  | 一、名称：弦线上的驻波实验套装 二、组成与技术参数： 含实验主机1台，变压器1个，砝码10片，铜丝(漆包线)3米，标尺(1.31米)1个。 1.可调频率的数显机械振动源：频率调节范围 0-200Hz，连续可调；可调频率 0.01Hz。可根据输出振幅需要，连续调节振动振幅。可调节频率的数显机械振动源由变压器、单片机控制电磁驱动振动簧片、频率调节按键、振幅调节旋钮组成(顺时针增加幅度)； 2.实验平台（铝合金型材）长约1500mm，宽约 80mm，高约40mm； 3.可动刀口支架 2 只； 4.固定滑轮 1 个； 5.砝码盘 1 个； 6.砝码 10 片，砝码质量：25.00g/片； 7.铜线（漆包线），直径 0.5mm； 8.输入交流电压：AC 220V 50Hz； 9.输出直流电压：9V/13V，0.5A。 | 1 | 套
8 | 液体表面张力系数测量实验套装 |  |  | 技术指标 1. 硅压阻力敏传感器：受力量程0～0.098N，灵敏度约3.00V/N（用砝码质量作单位定标），非线性误差≤0.2%，供电电压范围5伏； 2. 显示仪器：200 mV液晶屏显示读数（分辨率0.1mV），手动多圈电位器调零，5芯航空插头连接； 3. 吊环：外径φ=3.5cm、内径φ=3.3cm、高约h=10mm的铝合金吊环； 4. 砝码盘及0.5克砝码7只； ★5. 采用计算机实时采集，可以完整地观测其拉脱受力的变化，能够让学生更清楚的了解拉脱法测量表面张力系数的原理； ★6. 软件接口：232输出，可以配串行通讯转USB线接电脑USB口（要求USB2.0）； 7. 软件采集存储方式：图片文件和数据文件两种； 8. 软件显示方式：横坐标为采集时间，纵坐标为传感器电压值，单位mV； 9. 软件测量方式：测量显示传感器输出电压值； ★10.用本仪器测量水等液体的表面张力系数的误差≤3%； ★11.配有相应产品的安装试频。 ★12.采用电机自动控制液面的上升和下降，保证液面的稳定度，减少实验误差。 ★13.加装限位器装置，可保证液面一定范围内升降。 14.液晶屏显示传感器电压、传感器拉脱曲线、数据保存和查询功能。 实验项目 1．用砝码对硅压阻力敏传感器进行定标,计算该传感器的灵敏度,学习传感器的定标方法； 2．观察拉脱法测液体表面张力的过程,并用物理学基本概念进行分析,加深对物理规律的认识； 3．测量纯水和其它液体（如甘油）的表面张力系数。 4．用计算机实时采集测量液体的表面张力系数并与手动测量进行比较。 | 1 | 套
9 | 测定冰的熔解热实验套装 |  |  | 一、名称：测定冰的融化热实验套装 二、组成与技术参数： 含实验主机1台，电子天平1台，量热器1台，U盘（含实验软件）1个，玻璃烧杯1个，冰格1个，温度传感器2个，USB转232串口连接线1根，电源线1根。 1.数字式温度传感器：不锈钢外壳封装，双路测量，测温范围-55.0℃至 125.0℃，精度0.1℃； 2.计时器：分辨率 0.01s，量程 0-99999.99s； 3.数据采集时间间隔设定范围 1-99s，数据组数1-99组，带数据保存及查询功能； 4.采集软件实时采集实验数据并绘制曲线，可将数据保存为 xlsx 数据表格式； 5.液晶显示模块 128×64像素，带蓝色背光； 6.量热器为铝制壳体； 7.玻璃量杯：500mL； 8.电子天平：量程 1kg，精度 0.01g。 | 1 | 套
10 | 测定液体的比热容实验套装 |  |  | 一、名称：测定液体的比热容实验套装 二、组成与技术参数： 含实验主机1台，实验容器1个，温度传感器2根，电源线1根，串行通讯线1根，联机软件1份。 1.智能测温器：量程：0℃-100℃，测量分辨率：0.1℃，每隔 1分钟报时测温一次； 2.圆筒形铜质内杯，内径约 2.4cm，高约 5.0cm；圆筒形铜质外杯，内径约2.9cm，高约 5.0cm（浸在冷水中）； 3.冷却水筒，内径约 29cm，高约20cm； 4.工作电源： AC 220V 50Hz； 5.自动保存数据，带计算机数据采集和传输接口及实验数据处理软件。 | 1 | 套
11 | 金属比热容测量实验套装 |  |  | 应用本仪器可以完成以下实验： 1.学用PT100铂电阻测量物体的温度； 2.在强制对流冷却的环境下测量铁、铝样品在100℃时的比热容； 3.在自然冷却的环境下测量铁、铝样品在100℃时的比热容。 主要由实验主机、加热器、样品室、风扇、PT100铂电阻等组成 1.PTC加热器，工作电压：AC 30V，稳定温度： >200℃，依室温略有浮动，限制温度：260℃ 2.数字欧姆表 量程：0-199.99Ω，分辨率：0.01Ω 3.温度传感器Pt100 温度分辨率0.1℃ 测量范围-200℃~400℃ 4.金属样品，数量：铜、铁、铝各一个，直径： 8mm，长度：65mm 5.样品加热室采用透明装置打孔设计，方便观察、安装及散热 | 1 | 套
12 | 制流和分压电路实验套装 |  |  | 一、名称：制流和分压电路实验套装 二、组成与技术参数： 含实验主机1台，数字万用表2块，电阻箱1台，电源线1根，变阻器3个，连接线10根。 1.直流稳压电源电压0-5V，0-15V两档连续可调，电流0-5A，编码器调节，电压电流可预设，额定功率150W，无噪音，双窗口输出，带风扇过热保护； 2.数字万用电表：三位半手持式数字万用表： 直流电压量程 200mV/2V/20V/200V/1000V 交流电压量程 200mV/2V/20V/200V/750V 直流电流量程 20mA/200mA/2mA/200 μA/10A 交流电流量程 200mA/2mA/20mA/200 μA/10A 电阻量程 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ 具有二极管、三极管测试功能 电压测量输入阻抗10MΩ； 3.变阻器两个，阻值分别为 100Ω和 1000Ω； 4.多圈电位器阻值1000Ω，带有电阻比显示； 5.电阻箱阻值：0-99999.9Ω，分辨率 0.1Ω。 | 1 | 套
13 | 学习使用数字万用电表实验套装 |  |  | 一、名称：学习使用万用表实验套装 二、组成与技术参数： 含实验主机1台，数字万用表2台，电阻箱1台，电源线1根，电池1个，电池盒1个，连接线4根。 1.数字万用电表：三位半手持式数字万用表： 直流电压量程 200mV/2V/20V/200V/1000V； 交流电压量程 200mV/2V/20V/200V/750V； 直流电流量程 20mA/200mA/2mA/200 μA /10A； 交流电流量程 200mA/2mA/20mA/200 μA/10A； 电阻量程 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ ； 具有二极管、三极管测试功能； 电压测量输入阻抗 10MΩ； 2.直流稳压电源电压0-5V，0-15V两档连续可调，电流0-5A，编码器调节，电压电流可预设，额定功率150W，无噪音，双窗口输出，带风扇过热保护； 3.干电池：1号电池，带电池盒； 4.电阻箱：阻值范围 0-99999.9Ω，分辨率 0.1 Ω。 | 1 | 套
14 | 测量非线性元件的伏安特性实验套装 |  |  | 一、名称：测量非线性元件的伏安特性实验套装 二、组成与技术参数： 含实验仪主机1台，电源线1根，连接线8根。 1.可调稳压直流电源输出 0-15V，负载电流 0-0.2A，输出电压调节分粗调和细调； 2.输出设有短路和过流保护电路，输出电流最大为 0.2A； 3.数字电压表：0-1.999V、0-19.99V二档；分辨率分别为0.001V和0.01V。 4.电流传感器不少于四档，分别为：200μA，分辨率≤0.1μA；2mA，分辨率≤0.001mA；20mA，分辨率≤0.01mA；200mA，分辨率≤0.1mA； 5.待测元件：线性电阻、二极管、稳压二极管、发光二极管、钨丝灯泡不少于九种待测元件； 6.备有通用插座，可插自备元件。 | 1 | 套
15 | 直流平衡电桥实验套装 |  |  | 一、名称：直流平衡电桥实验套装 二、组成与技术参数： 含实验主机1台，九孔板3块，数字万用表1台，电阻箱3台，电源线1根，连接线12根，电阻盒3个，单刀开关2个。 1.电阻箱三台，阻值 0-99999.9Ω； 2.数显万用表三位半液晶显示； 3.可组合式九孔板三条； 4.直流稳压电源电压0-5V，0-15V两档连续可调，电流0-5A，编码器调节，电压电流可预设，额定功率150W，无噪音，双窗口输出，带风扇过热保护。 | 1 | 套
16 | 示波器实验套装 |  |  | 含示波器，信号发生器，电容箱，电感箱，电学黑盒套件。 信号发生器：带功率输出，频率范围：0-2MHZ、输出幅度：0-20V、输出波形：正弦波、方波、三角波、脉冲波、锯齿波等，数字显示输出频率和幅度，精度0.2%数字示波器：50MHz，双通道。数字存储，接口USB。 模拟示波器：0-20MHZ、 Y轴偏转系数：5mV/div-10V/div； 上升时间：≤18ns，扩展后≤70ns 最大输入电压：400V(DC+ACp-p)； 扫描方式：自动、触发、锁定、单次； 扫描时间系数：0.1μs／div～0.2s／div按l—2—5进位共分20档，误差为 ±5％； 可变电容箱：多个电容组合，查看电容的充放电现象。RX7/4，十进电容箱250Vac630Vdc。可调电感：GX9/4，(0～10)×100mH， 电学黑盒子：4种为一套，含1.5V电池电源 稳压管 电阻 1KΩ 220Ω 510Ω 电容10uF1个 0.1uF1个 电感 10mH 2个 | 1 | 套
17 | 测量温度传感器的温度特性实验套装 |  |  | 一、名称：测量温度传感器的温度特性实验套装 二、组成与技术参数： 含实验主机1台，温度传感器5支，电源线1根，实验插头线6根。 1.电源电压AC 220V 50Hz，功耗＜50W； 2.实验电源：稳压电源 DC 2V，最大输出电流 0.2A，带有短路保护装置；稳压电源 DC 5V，最大输出电流0.2A，带有短路保护装置；恒流源 DC 1mA； 3.数字电压表分二档，分别为： 量程-1.9999V 至 1.9999V，分辨率 0.0001V； 量程-19.999V 至 19.999V，分辨率 0.001V； 4.智能控温仪：分辨率 0.1℃， 控温准确度±0.1℃，测温范围 0至100℃；测温准确度±3% （用标准水银温度计校准后可达±0.5%）； 5.加热井：干式加热井，纯铜材质，有五个传感器插孔，配有散热风扇； 6.加热器：额定工作电压 24V，最大功率 36W，加热温度为环境温度至 100℃； 7.温度传感器：Pt100 温度传感器、NTC1K 热敏电阻温度传感器、PN 结温度传感器、电流型集成温度传感器 AD590、电压型集成温度传感器 LM35。 | 1 | 套
18 | 光电元件的光电特性研究实验套装 |  |  | 1．了解光敏电阻的基本特性，测出它的伏安特性曲线和光照特性曲线。 2．了解硅光电池的基本特性，测出它的伏安特性曲线和光照特性曲线。 3．了解硅光敏二极管的基本特性，测出它的伏安特性和光照特性曲线。 4．了解硅光敏三极管的基本特性，测出它的伏安特性和光照特性曲线。 仪器主要技术参数： 1.电源电压： 220V±10%；50Hz±5%；功耗＜50W 2.实验电源： DC -12V—+12V可调，0.3A 3.光源照度：分为三档，每档内连续可调，最大照度≥1500Lx 4.数字电压表（测量系统）： 量程（三档）：0—200mV；0—2V；0—20V 分辨率：0.1mV（200mV）；0.001V（2V）；0.01V（20V） 5.数字电压表（定标系统）： 0—200mV；分辨率0.1mV 6.密闭光通路： 200mm | 1 | 套
19 | 用霍尔效应测量磁场实验套装 |  |  | 一、名称：用霍尔效应测量磁场实验套装 二、组成与技术参数： 含霍尔效应实验仪主机1台，霍尔效应装置箱1台，航空连接线2根，手枪连接线8根，电源线1根。 1.电磁铁：直流电源 0-300mA 连续可调，液晶表显示； 2.数字式毫特计：量 程 0-200.0mT，分辨率 0.1mT，三位半液晶显示； 3.数字电压表：量程0—199.9mV，分辨率0.1mV，三位半液晶显示； 4.霍耳电流 0-1.999mA 连续可调； 5.霍耳传感器：移动位置-20mm 至+20mm，分辨率 1mm； 6.霍耳元件：砷化镓霍耳元件，最大工作电流不得超过 3mA； 7.可拓展计算机数据采集和传输接口及实验数据处理软件； 8.仪器功率 30W； 9.供电电压 AC 220V 50Hz。 | 1 | 套
20 | 研究亥姆霍兹线圈轴线磁场分布实验套装 |  |  | 一、名称：研究亥姆霍兹线圈轴线磁场分布实验套装 二、组成与技术参数： 含实验主机1台，实验平台(大理石台)1台，线圈2只，霍耳传感器1个，铝尺1把，电源线1根，连接线4根。 1.高灵敏毫特斯拉计 量程0—1.999mT； 分辨率0.001mT； 2.直流稳流电源：输出电流 50-400mA（两线圈 并接）；50-150mA（两线圈串接），稳定度≤1%； 3.线圈匝数500；外径21.0cm；内径19.0cm；平均半径 10.0cm； 4.交流电源：AC 220V 50Hz； 5.仪器整体总重约10kg； 6.线圈工作台材质大理石，尺寸32cm×25cm×27cm（±10mm）； 7.磁感应强度测量误差小于3％。 | 1 | 套
21 | 地磁场测量实验套装 |  |  | 技术指标 1．磁电阻传感器：工作电压6V，灵敏度约50V/T； 2．亥姆霍兹线圈：单只线圈500匝，平均半径100mm； 3．直流恒流源：输出电流0-180mA,连续可调,三位半液晶表显示，分辨率0.1mA； 4．直流电压表：三位半液晶表显示，量程0-19.99mV，分辨率0.01mV； ★5. 上转盘：直径70mm，连续旋转角度0-350度，内盘双指示，水平直接转为竖直旋转并可停留在中间倾斜角度，上转盘转动采用转盘下部旋钮调节，不影响上盘读数；下转盘：直径149mm，连续旋转角度0-340度，内转盘单指示； 6.上转盘转动采用下部调节旋钮，不影响上盘读数； 7.底部三脚调节（一个支撑，另两个调节高度），配水平仪调节盘面水平； 8.传感器信号采用专用航空插连接线，保证信号稳定； 9.亥姆霍兹线圈采用铝合金骨架，表面黑色阳极氧化，中间有支撑杆，线圈固定牢靠稳定 ★10.可拓展计算机接口和软件来利用计算机进行数据实时采集，并可以分析和计算结果以方便教学演示之用 实验项目 1. 了解磁电阻传感器的原理以及特性，学习应用该传感器测量弱磁场的方法。 2. 通过亥姆霍兹线圈产生的均匀磁场测量磁电阻传感器的灵敏度。 3. 应用已知灵敏度大小的磁电阻传感器测量地磁场的水平分量。 4. 测量磁倾角和地磁场的大小，并计算地磁场的竖直分量。 | 1 | 套
22 | 测量薄透镜的焦距实验套装 |  |  | 一、名称：测量薄透镜的焦距实验套装 二、组成与技术参数： 含物光源1个；led面光源2个；1字屏1个；白屏1个；凸透镜3个；凹透镜1个；分划板（微尺）及可转圆盘1个；半反半透镜1个；导轨1根；滑座5个。 1.物光源耐用 LED，工作电源 DC 3V，功率 1W； 2.物屏 11×11cm，1字形，组合摆放于光源前方； 3.白屏 10cm×15cm，单面带标尺； 4.凸透镜直径4cm，焦距5cm、10cm、20cm各一块； 5.凹透镜直径4cm，焦距-10cm； 6.LED 面光源工作电源 DC 5V，贴有10cm透明毫米刻度标尺，亮度可调； 7.分划板刻有 1/10mm刻度； 8.光学导轨尺寸 100×12×3cm，滑座为铝型材，标尺刻度精度1mm。 | 1 | 套
23 | 用双棱镜干涉原理测量光波波长实验套装 |  |  | 一、名称：用双棱镜干涉原理测量光波波长实验套装 二、组成与技术参数： 含导轨1根；滑座5个；狭缝及可转圆盘1个；双棱镜及可转圆盘1个；透镜1个；测微目镜及支架1个；半导体激光器1个。 1.导轨：长80.0cm，分度值 1mm，滑块5只其中3个滑块上带移动装置； 2.带转盘的狭缝，缝宽0.03－0.04mm。转盘下的底座可移动； 3.双棱镜及支架各1个； 4.测微目镜和支架。测微目镜量程 0－6mm，分度值 0.01mm； 5.光源：半导体激光器，光波长650.0nm，工作电压直流 3V； 6.凸透镜1个，通光孔径 34mm。 | 1 | 套
24 | 牛顿环干涉套装 |  |  | 1.测量范围：0-50mm； 2.测微读数鼓格值0.01mm； 3.测量精度：≤0.015mm； 4.放大倍数30X。 5.固定式或可调式45°反光镜； 6.光学系统调整采用斜齿啮合，新型防滑装置，镜管永不下滑。 7.铸铁底座 加强仪器测量稳定性 8.牛顿环:曲率半径：1500~2000mm 9.外型尺寸：φ65×26，通光孔径：45mm 10.劈尖:可测光波波长 50×35 带框可调 1、额定电压：220V±10% 2、工作电压：15V±5V 3、工作电流：1～1.3A 4、电感式 额定功率：20W | 1 | 套
25 | 光的夫琅禾费衍射实验套装 |  |  | 研究光的夫琅禾费衍射现象技术数据 1．光具座。底座长度80.0cm，其分度值1mm，底座质量2.5Kg。 2．滑块三只。滑块侧面有专门刻线，便于测量屏到缝的直线距离。(如果缝或单丝的滑块在导轨上，而屏下的滑块在桌上) 3．单缝单丝板：单丝单缝小孔板一块。板上有四种不同宽度单丝、四种不同宽度的单缝和四种不同直径的小孔。单丝单缝径宽为0.20mm，0.15mm，0.10mm，0.07mm。 4． 半导体激光器及专用电源。激光波长650nm，激光器工作直流电压3V。激光器专用电源220V/3V。 5．白色像屏。 仪器用途 1．用于基础物理实验作光衍射实验用。 2．作设计性与综合性学生物理实验。 3．可用于课堂光衍射实验及自学物理实验。 | 1 | 套
26 | 分光计实验仪套装 |  |  | 观测氢原子光谱含分光计，光栅，三棱镜，平面透射光栅等物镜焦距：168㎜ 通光口径：φ22㎜ 放大倍数：7× 狭缝可调范围：0-2㎜ 刻度范围：0-360° 度盘格值：30′ 游标盘读数精度1′ 光源参数：1、额定电压：220V±10% 2、工作电压：15V±5V 3、工作电流：1～1.3A 4、电感式 额定功率：20W 5、工作波长：钠灯：589.0nm、589.6nm | 1 | 套
27 | 光电效应实验套装 |  |  | 实验项目 1. 了解光的量子性，光电效应的规律，加深对光的量子性的理解； 2. 测量光电管的伏安特性、光电特性及光谱特性； 3. 验证光电效应的基本规律及截止频率的存在； 4. 测量不同波长的光的截止电压，计算普朗克常数h。 技术指标 1.微电流测量： 分六档，测量范围10-6A～10-13A，3位半位数显 2.光电管工作电源： 分两档，范围分别为-2V~0V和-2V~50V，连续可调 电压指示采用3位半数显 3.光电管： 光谱响应范围320～700nm，最小阴极灵敏度优于1μA 阳极为镍圈，暗电流I≤2×10-12A 4.半导体激光器： 7个，工作电压3V 波长分别为405nm、450nm、510nm、532nm、635nm、650nm、685nm 光谱线宽（25℃）2nm 波段开关切换工作激光器 5.光强控制： 光阑和偏振片共同控制 6.光阑： 直径2mm、4mm、8mm各一个 7.偏振片： 有效口径20mm，可360°连续旋转 偏光膜有效厚度155±10%um 8.普朗克常数测量精度： 测量相对误差≤±5% 9.阳极光电流调零： 分为粗细两档调节，调节后三十分钟内无漂移 10.电压调节： 编码器控制 伏安特性可调范围-1~50V分度0.5V，截止电压可调范围-2~0V分度2mV 11.液晶显示模块： ≥256*128点阵带蓝色背光 可显示伏安特性曲线 12.主机软件： 可手动或自动记录伏安特性曲线及截止电压数据，具备实时采集，采后存储与查询等功能，可于主机查看曲线图形 13.联机软件： 与实验主机同步记录实验数据 自动绘制波长与截止电压关系曲线 可导出实验数据或自动计算实验结果与相对误差 | 1 | 套
电教设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 智慧黑板 |  | 86寸 | 一、红外黑板 1. 整机屏幕需采用 86英寸 UHD 超高清 A 规 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm。整机需采用三拼接平面一体化设计（主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔），无推拉式结构及外露连接线。 3. 整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 4. 整机需前置物理接口不少于 4 个，所有接口均需采用非转接方式，包含 ≥1 路 HDMI 接口 、≥2 路双通道 USB3.0 接口、≥1 路 Type-C 接口。 5. 整机后置物理接口需不少于 10 个，包含≥2 路 HDMI 2.0、≥1 路 VGA、≥2 路 USB、≥1 路 RS232、≥1 路 RJ45、≥1 路 TOUCH USB（触控输出接口）、≥1 路 Audio in 3.5mm、≥1 路 Audio out 3.5mm。 6. 整机需支持拓展同品牌系列智能笔或无线麦克风接收设备；整机需至少包含一个智能笔专用收纳槽，收纳槽需支持智能笔的无线充电，支持静默智能登录，智能笔放入收纳槽内可直接进入充电状态，无需连接外部电设备，如充电线、充电盒等。 7. 智能笔在低电量 10%状态下，需支持充电≤5 分钟，使用时长≥45 分钟。 8. 整机需内置无线多功能接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现一键扩音和语音指令功能；整机需内置无线充电模块，无需连接外部线材即可实现智能笔充电。 9. 整机无线充电模块需采用单独的模块化可拆卸结构设计，无需对整机进行拆卸，方便快速售后维护。 10. 整机 OPS 电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，可抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 11. 整机需自带主流操作系统，CPU≥四核，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 12. 需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板等 不少于300 条操作。 13. 在整机运行环境下，需支持内置无线多功能接收器接收到音源后，整机音频链路延迟≤4ms。 14. 在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；需支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，根据语音质量评估方法，扩音效果满足 MOS≥3.5。 15. 在整机运行环境下，需支持配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电。 16. 整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W 全频扬声器 ≥2 个，15W 高音扬声器 ≥2 个，总功率 ≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，参考 IEC 60268-16 标准。 17. 喇叭声音需支持“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换。 18. 整机扬声器需支持在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥84dB，响度差距≤6dB。 19. 整机需支持屏体亮度≥400cd/m²，色彩覆盖率≥ 72% NTSC，对比度≥4000：1。 20. 整机需具备智能书写护眼模式，需支持屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至 50%，降低色温至 6500K 以下。 21. 需支持Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 22. 整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。 23. 需支持像素≥1600 万，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。 24. 整机高清摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥15°，拍摄画面全面。 二、配套OPS主机 1.整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，需采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 3.CPU不低于6核12线程，主频≥3.00 GHz；内存≥8G DDR4，支持拓展16G DDR4；硬盘≥256G SSD，支持拓展512G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个； 5.其他接口要求：需支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6. Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙需支持Bluetooth 4.2。 三、智能教学系统 1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2.教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手。 3.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 4.在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥5种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 5.需支持≥5种智能手势操作，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏手势操作功能。 6.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 7.需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少8本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 8.需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 9.电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。 10.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读； 11.数学学科工具 1）平面几何工具：需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供多种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。 2）立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。 12.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用； 13.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 14.化学学科工具： 1）需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用； 2）需提供化学元素周期表，可查看全部元素的相对原子质量、价层电子排布、原子结构；支持调取任意元素的元素卡片，从该元素的简介、存在、制取、用途、发现5个维度进行元素性质讲解。 | 1 | 套
2 | 数据处理系统 |  |  | 屏幕尺寸不小于13英寸，处理器不低于4核4线程，主频≥0.8GHz，屏幕分辨率2.8-3.2K，运行内存≥16GB，存储容量≥512GB，自带键盘。预装数字化实验数据采集系统，实现以下功能： 01.数据终端：支持从台式机、笔记本、智慧黑板、平板等多种终端设备采集数据。 02.系统兼容：微软、安卓、鸿蒙、未来可升级为兼容国产操作系统。 03.实时展示：具备多页面展示数据、表格、图形、仪表，支持实时采集、显示分析数据，支持图像的缩放、自适应、平移；能够实现实时多路传感器同时采集数据与曲线对比，也能够采集多次实验数据与曲线实现多次实验对比；每次实验可以自由设计多种表格，数字，图线布局组合，多页视图可以随意添加曲线坐标分析各种变量关系； 04.数据来源：包括传感器数据、输入数据、自带常量、计算数据；可设置多区域多Y轴/X轴，便于实验数据对比分析。 05.数据处理：包括图像处理与表格处理，图像处理-支持多种函数的拟合（显示拟合函数表达式）、积分、最大值、最小值、平均值，同时可以显示任意点的坐标、斜率；表格处理-支持多种数据的最大值、最小值、平均值、标准偏差，同时通过公式建立变量之间的关系； 06.实验模板：内置实验模板，依照教材顺序进行选择实验，适合入门用户；可生成自建模板并进行系统化管理；同时允许熟练用户根据需求自定义模板。含有物理、化学、生物、科学等课标实验、拓展实验、创新实验。 07.智能管理：打开电源的传感器且自动搜索，按距离排序，支持通过识别码选择性连接。传感器单位转换、实验报告编写与生成、数据表格导出及界面截图。 08.更新提示：传感器固件及软件版本更新时，自动提醒用户并支持在线升级。 09.在线帮助：每个实验中可点击帮助，查看实验视频，内置软件使用指南及实验视频操作。 10.兼容实验：集通用软件、专用软件、测试软件及理化生软件功能于一体，生成的一个桌面快捷方式，无需额外软件，全面适用于项目所有数字化产品的软件。 | 3 | 台
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有墙裙拆除 |  |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 48 | 平方米
2 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 103 | 平方米
3 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 103 | 平方米
4 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 140 | 平方米
5 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 150 | 平方米
6 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 103 | 平方米
7 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 103 | 平方米
8 | 物理实验室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积103㎡，包含师生端共计29个电路点位。 | 1 | 项
9 | 实验室讲台水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积103㎡，包含讲台1个水路点位。 | 1 | 项
10 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 15 | 盏
11 | 墙面文化展板 |  |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 | 4 | 平方米
12 | ▲立式空调 |  |  | 类型：立柜式； 匹数：≥3匹； 电压/频率：220V/50Hz 能效比：4.43 制冷量：7250W 制热功率：2900W 循环风量：1650m3/h 制热量：9700W 制冷功率：2030W | 2 | 台
13 | 空调安装、调试 |  | 定制 | 大功率空调安装、调试，包括空调外机强电布线、风管加长焊接，采用4平品牌电线、金属风管，新增空调线路空开等。 | 2 | 台
14 | 学科艺术卷帘 |  |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 | 15 | 平方米
15 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 103 | 平方米
| 教室名称： |  | 物理数字化实验室
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 教师演示讲台 |  | ≥2400*700*850mm | 规格：≥2400*700*850mm 台面要求：采用13.0mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0一级冷轧钢板机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀。 8、含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 教师演示电源 |  |  | 按教育行业标准电源主控台分为控制板和主机两部分，控制板采用机械抽屉式，控制显示屏采用7寸彩色液晶屏+触摸屏，人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟，主菜单分为4部分为：多媒体控制、学生低压控制、学生高压控制和操作使用说明书，便于操作；触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，220V分四组控制学生电源，在获得权限后可任意修改密码和定时关机时间；具有多媒体设备控制和操作功能，满足多媒体教学需要；通过数字键盘可直接选取并远程控制学生低压交直流电源；交流低压输出0－30V，直流低压输出0－30V，直流高压输出240V-300V/100Ma，直流稳压输出0-18V/3A、18-30V/3A，教学部分交流低压输出0-18V/4A、18-30V/3A，通过数字键盘直接选择。短时间大电流输出9V/40A±10A（≤10S 自动关闭），直流9V 输出，每启动一次，输出时间为10 秒。交直流低压输出均设有过载保护。电源主控台需与教师演示台一体化。工作要求交流220V 电源通过变压器变压，供下述电源；1、交流低压输出：由主机面板触摸屏选择，得到可变得交流低压，供教师和学生使用。2、直流低压输出：由主机操作面触摸屏开关选择，供教师和学生使用。3、直流9V、40A/8s 大电流短时输出：由主机触摸屏界面选择，经桥式电流后得到脉动的直流大电流。输出电流为40A ±10A，试验时，输出电流＞10A，工作时间在8S 自动关断。9V、40A/8S 电流仅供教师使用。4、直流高压240V-300V 电压输出，由主机点击选择后输出孔直接送出，直流高压240V-300V 电压输出，电流为100mA。 含安装及调试。 | 1 | 台
3 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 1 | 个
4 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 1 | 套
5 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 1 | 套
6 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
7 | 学生桌 |  | ≥1200*600*780mm | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面。 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁、大横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长560*宽55*高110mm，壁厚≥2.0mm，隐形电源220v（可选），配电源安全盖； 下腿规格：≥长510*宽64mm，壁厚≥2.0mm，下脚正面设有塑料卡盖； 立柱：采用≥110*40mm，壁厚≥1.5mm；立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽； 前横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 中横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁加挡水条呈L型≥93MM； 大横梁:≥93*16mm，壁厚≥1.5mm。材料均采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:430*260*160MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。含安装。 | 28 | 张
8 | 多功能柱 |  | ≥345*200*750mm（宽*深*高） | 规格：≥345*200*750mm（宽*深*高），采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。含安装。 | 28 | 只
9 | 学生安全电源 |  |  | 1.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2.学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6.220V交流输出为新国标五孔插座。 含安装及调试。 | 28 | 个
10 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 56 | 张
11 | 仪器柜 |  | ≥1350*500*2000mm | 1、规格≥1350*500*2000mm；2、采用双开门型式，上部为钢框玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）；3、柜体采用钢材，裸板厚度≥1.0mm镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后，再经环氧树脂静电粉末喷涂；4、上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节；5、不锈钢工字拉手；6.合页：采用不锈钢模具一体成型，承重≥70KG。 | 4 | 个
数字化传感器
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
演示端
1 | 无线彩屏力与加速度传感器 |  |  | ★1.力：-50N~+50N，分辨率：0.03N；3轴加速度±16g ，分辨率：0.1g；内置陀螺仪；±35rad/s（±2000d/s），分辨率：0.06d/s。 ★2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； ★4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； ★6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 2 | 套
2 | 无线彩屏微力传感器 |  |  | 1.测量范围：-10N~+10N，分辨率：0.003N 。 ★2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； ★4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； ★6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 1 | 套
3 | 无线光电门传感器 |  |  | 1.传感器：分辨率：2μS； 第1类测量方式：集成≥2路高速触发计时测速传感器，相当于2个传统光电门； 第2类测量方式：集成≥1路激光计时触发器，可以测量物体运动计时速度； 第3类测量方式：集成≥1路扩展触发器，可以外接震动开关、磁性开关等开关量进行触发计时测速； 2.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 3.内置600mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.双光电门设计，双光电门间距：1.5cm，配有固定用塑料杆，可固定在铁架台；机身上的开孔可固定滑轮。 | 1 | 套
4 | 无线数智小车 |  |  | 数智小车内置蓝牙无线模块；数智小车与数据采集终端（电脑、平板或手机） 直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；传感器使用时，无需数据采集器；传感器多种测量多合为一，能够同时测量位移、速度、加速度、 力；小车内置传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接； 使用可充电锂聚合物； 无需校准，即连即用；校零方式：可使用软件设置为自动校零或手动校零；节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，自动关闭电源；内置1500mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 主要部件及参数：无线数智小车1个： 24Bit高精度高速采样； 1.力：范围：-50N~+50N，分辨率：0.03N；采样率≤500Sa/s ； 2.位移： 分辨率：±0.2mm 3.速度： 最大速度：±3m/s；采样率≤500Sa/s 4.加速度：范围：3轴±16g(g=9.8m/s²)； 5.陀螺仪；±35rad/s（±2000d/s）； | 2 | 套
5 | 无线彩屏分体位移传感器（收发） |  |  | 1.测量范围：0cm ~200cm，分辨率：1mm; 24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 1 | 套
6 | 无线彩屏一体位移（运动）传感器 |  |  | ★1.测量范围：0.15m~6m，分度：1mm，方便固定安装，角度可调； 2.内置1200mA大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； ★3.内置≥0.91寸显示屏，可以脱机测量实时距离数据; 4.智能关机，默认不联机状态运行10分钟自动关机。 5.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 1 | 套
7 | 运动学轨道 |  |  | 主要部件及参数：1.2m低摩擦动力学轨道1个，三个附件：铁架台夹子1个，末端终止器1个，水平调节支座1个 | 1 | 套
8 | 运动学轨道附件 |  |  | 超级滑轮A*1个、光电门支架*1个、挡光片*1套、轻质软弹簧*2个、固定螺栓*2个、钩码固定底座*1个、回形针*1套、角度指示器1个。 1、超级滑轮A：用于牛顿力学，适合厚达 2.0 厘米的轨道或桌面。 2、角度指示器：配合动力学轨道，进行斜面上运动的研究，±30度角度指示器；主要部件及参数：滑轮1个；滑轮夹1个；安装螺丝2个； 3、光电门支架（2个）：该光门支架支架可将光门端头直接安装到动力学轨道上。这样就不需要单独的光门支架，并可以方便地根据轨道来调节光门的高度。该装置带有两个光门支架。主要部件及参数：支架2个；正方形螺母2个；螺钉2个； 4、挡光片：主要部件及参数：四种挡光片：1cm挡光片1个；2cm挡光片1个；4cm挡光片1个；6cm挡光片1个；M5X8固定螺丝2个； 5、轻质软弹簧：探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用；主要部件及参数：弹簧长度≥5.5cm； 6、固定螺栓：探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用，主要部件及参数：M6圆环螺帽、丝长25mm-M6不锈钢螺丝； 7、钩码固定底座：固定在数智小车上方，用于固定小车配重（50g钩码）； | 1 | 套
9 | 智能化电机 |  |  | 主要部件：智能减速电机、配套传动装置，配有防滑轮；增加运动的平稳性；配有1200mAh容量可充电锂电池；配有标准2.5mm耳机插孔，实现数字控制；★能够在软件中实现智能调速；快速、慢速、前进，后退，停止等操作；可作摩擦力实验时的匀速电机使用；24Bit高精度高速采样； | 1 | 套
10 | 摩擦块 |  |  | 尺寸：≥10*8*4cm，材质：4孔木块；配合完成探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关等实验； | 1 | 套
11 | 摩擦面 |  |  | 尺寸≥10*8*4cm，卡入摩擦块底部，用来改变摩擦面使用； | 1 | 套
12 | 50g钩码 |  |  | 50g*10，金属钩码； | 1 | 套
13 | 自由落体实验仪 |  |  | 配合光电门，进行研究自由落体、重力加速度的研究实验等，长方形透明塑料，带有均匀分布的不透明栅栏。 | 1 | 套
14 | 弹力与形变量的关系实验仪 |  |  | 材质及主要部件：由亚克力管（320cm）1根、弹簧（18*200mm）1根,不透钢拉钩（240mm）2个组成.主要研究弹簧弹力与伸长量、压缩量之间的关系。需搭配传感器：数智小车*1或无线力/加速度*1（另配小车或传感器）。 | 1 | 套
15 | 摩擦力演示器 |  |  | 规格大小≤600*120mm；材质及主要部件：电动机1只、开关1只、电池2只、电池盒1只、底座1块、摩擦块1块、圆柱体铁块1号3块、亚克力桶1号1个、亚克力桶2号1个、亚克力桶3号1个、不锈钢柱1根；可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律。可搭配传感器：无线力/加速度*1（另配传感器）。 | 1 | 套
16 | 力的合成与分解实验器 |  |  | 材质及主要部件：胶木底板1块、板后螺丝1套、实验圆板1块、铝管1根、线轴1套；尺寸：≥270*270*1000mm，圆盘直径：≥500mm；在实验仪上通过调节各种不同的角度，演示“力的合成和分解”实验。可搭配传感器：无线力传感器*1。 | 1 | 套
17 | 超失重演示器 |  |  | 材质及等主要部件：物理支架（≥270*270*1000mm）1套，转轴圆盘（直径≥120mm）1块。用于演示物体在超重和失重状态下的物理现象的教学仪器；配合无线力传感器，通过无线力传感器，可以同时得到力与加速度两个物理量。可搭配传感器：无线力/加速度*1（另配传感器）。 | 1 | 套
18 | 向心力实验器 |  |  | 材料与主要部件：长≥50cm工业欧标4080L-2.0铝型材1根、力传感器使用器固定件1套、直径≥3.0cm,长≥15cm小球定位管1根。主要可以研究向心力与半径、角速度、质量的关系。可搭配传感器：无线力/加速度*1（另配传感器），需与多功能转动平台配合使用（另配）；配合无线力/加速度传感器，可研究向心力与角速度关系的实验。在研究向心力与角速度关系的实验中，能实时显示力与角速度图像，力与角速度平方实际数据点与拟合曲线的误差R>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02N）。软件中，可显示力-时间、加速度X-时间或加速度Y-时间或加速度Z-时间、角速度-时间的实时曲线。软件公式编辑功能：如何获取角速度平方。 | 1 | 套
19 | 多功能转动平台 |  |  | 尺寸：外径≥350*35mm；★内置12V可充电电源（使用时，不需要外接电源可完成实验）；电子调速，调速范围0-100r/min，并同步显示。实验时，需要将研究的实验装置与平台对接。可完成研究圆周运动的向心力、离心现象、交流电的产生等实验。 | 1 | 套
20 | 验证机械能守恒实验器 |  |  | 规格大小≤600*400mm；含面板、圆柱型摆、固定臂、螺栓等。能够完成动能势能转化实验。可搭配传感器：无线光电门*2（另配传感器）； | 1 | 套
21 | 力传感器附件 |  |  | 称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力 | 1 | 套
22 | 无线彩屏多量程电压传感器 |  |  | 1.测量范围1：-20V~+20V，分辨率 ：0.02V ；测量范围2：-5V~+5V，分辨率：0.002V ；测量范围3：-500mV~+500mV，分辨率：0.2mV；24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 1 | 套
23 | 无线彩屏多量程电流传感器 |  |  | 1.测量范围1：-3A~3A，分辨率：0.02A；测量范围2：-1A~1A，分辨率：0.002A；测量范围3：-500mA~500mA，分辨率：0.2mA；24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 1 | 套
24 | 无线彩屏多量程微电流传感器 |  |  | 1.测量范围1：-100μA~+100μA，分辨率：0.2μA；测量范围2：-10μA~10μA，分辨率 0.02μA；24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 1 | 套
25 | 无线彩屏三维磁传感器 |  |  | 1.测量范围：X轴-130mT~+130mT，Y轴-130mT~+130mT，Z轴130mT~+130mT；分辨率：0.01mT； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 1 | 套
26 | 高中物理电学实验箱 |  |  | 规格尺寸：≥445*335*135mm；将所有元器件模块化，在需要的电路图上，即用即插，做到所有电路，所有元器件通用，方便。 ★配合电压、电流传感器可完成以下学生分组实验： 1 用传感器观察电容器的放电过程；2 电源电动势和内阻的测量；3 利用传感器制作简单的自动控制装置； 配合电压、电流传感器可完成以下教师演示实验： 1、观察电容器的充放电现象；2、探究电容器两极板间电势差跟所带电量的关系；3、探究影响电容器放电时间的因素；4、观察电源放电与电容放电的区别；5、绘制不同导体两端电压与电流图线；6、探究影响导体电阻的因素；7、描绘小灯泡的伏安特性曲线；8、描绘二极管的伏安特性曲线；9、测金属导体的电阻率；10、探究串联电路的特点；11、探究并联电路的特点；12、两种分压电路的实验研究；13、体验恒流源与恒压源；14、用电流半偏法测电流表的内阻；15、电流表的改装与校正；16、用电压半偏法测电压表的内阻；17、电压表的改装与校正；18、改装双量程的电压表；19、改装双量程的电流表；20、伏安法测电阻的误差分析与研究；21、欧姆表的改装；22、探究影响电流热效应的因素；23、电路中的能量转化；24、探究电池内外电压的关系；25、探究路端电压与外电路电阻的关系；26、化学电池电动势与内阻的测定；27、风力发电、光伏电池；28、探究电源输出功率与外电路电阻的关系；29、探究影响感应电流方向的因素；30、自感现象；31、电容、电感对交变电流的作用；32、观察交流电的产生；33、探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系；34、观察LC阻尼振荡曲线；35、绘制热敏电阻电阻值与温度的关系曲线；36、利用热敏电阻制作控制电路；37、光敏电阻的特性；38、干簧管的特性；39、霍尔效应；40、三种逻辑电路； | 1 | 套
27 | 探究电磁感应定律I |  |  | 材质及主要部件：胶木底板、亚克力管、线圈；尺寸：≥300*300*1100mm；通过在同一位置改变线圈的匝数来研究感应电动势与匝数之间的关系，通过在不同的高度放同一线圈来研究感应电动势与磁通量变化率的关系。可搭配传感器：无线电压*1（另配传感器）； | 1 | 套
28 | 探究电磁感应定律II |  |  | 材质及主要部件：次线圈600匝，电阻12欧姆； 主线圈600匝，电阻20欧姆；多功能智能电源*1；尺寸≤280*200mm；探究感应电动势与磁通量的变化率的关系；可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）； | 1 | 套
29 | 楞次定律实验仪 |  |  | 1、铝管长度：50cm；内径：24mm；外径：28mm； 2、有机玻璃管外径：30mm，其余参数同铝管； 3、线圈数量：5个串联； 4、线圈匝数：20匝/个； 5、线圈间距：100mm； 6、磁性圆柱体长：35mm；直径：20mm； 7、铝圆柱体长：35mm；直径：20mm； 8、可与电流或电压传感器配合使用 | 1 | 套
30 | 螺线管 |  |  | 材质及主要部件：电阻23欧姆，电压DC6V；尺寸≤长130mm,1200匝，研究通过电螺线管中的磁感应强度分布；可搭配传感器：无线磁感应*1（另配传感器）； | 1 | 套
31 | 交直流学生电源 |  |  | 电学实验配件，输出电压可调节，0-12V； | 1 | 套
32 | 光电效应的定量研究实验板 |  |  | 材质及主要部件：光电管1只，5种色光光源1套，直流调压电源（双输出，DC3.7V，DC3.7-40V可调）1只；数显电压表(量程30V，分辨率0.0001V）1只、数显微安表（量程700uA，分辨率0.01uA)1只，电路板尺寸：≥800*260*650mm，内置1K调压电阻，换向开关、光强调节开关（3档）、色光光源选择开关（5档）。★配有电流电压传感器支架2只。可完成：1、光电效应现象； 2、产生光电流的条件； 3、饱和电流与光强的关系； 4、绘制光电流与电压的关系（正反电压）；5、绘制最大初动能与入射光频率关系图。 | 1 | 套
33 | 描绘二极管的伏安特性曲线实验板 |  |  | 材质及主要部件：直流电源（28V)1只、电压传感器支架1只、电流传感器支架1只、50mA数显毫安表1只、30V数显电压表1只、普通底座1只、二极管1只、电位器1只、定值电阻座1只、亚克力底板1块； 尺寸：≥800*260*650mm；可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）。 | 1 | 套
34 | 测定电源电动势与内阻实验板 |  |  | 材质及主要部件：直流电源（测电源电势与内阻）1只、电压传感器支架1只、电流传感器支架1只、3A数显电流表1只、30V数显电压表1只、普通底座1只、100Ω电位器1只、亚克力底板1块；尺寸：≥800*260*650mm；可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）。 | 1 | 套
35 | 探究影响导体电阻的因素实验板 |  |  | 材质及主要部件：电源1只、电压传感器支架4只、30V数显电压表4只、3A数显电流表1只、普通底座1只、镍铬电阻丝A1根、镍铬电阻丝B1根、镍铬电阻丝C1根、锰铜电阻丝1根、20Ω电位器1只、亚克力底板1块；尺寸：≥800*260*650mm；可搭配传感器：无线电压*4（另配传感器）； | 1 | 套
36 | 探究电源内外电压关系实验板 |  |  | 材质及主要部件：化学电池装置1只、电压传感器支架2只、30V数显电压表2只、普通底座1只、10KΩ电位器1只、亚克力底板1块； 尺寸：800*260*650mm；可乐电池由铜板、锌板、可乐（也可取其它酸性溶液）组成。可搭配传感器：无线电压*2（另配传感器）。 | 1 | 套
37 | 交流电的有效值实验板 |  |  | 材质及主要部件：电源（4V直流电源）1只、电压传感器支架2只、灯泡底座2只、3.8V灯泡2只、普通底座1套、亚克力底板1块；尺寸≥800*260*650mm；可搭配传感器：无线电压*2（另配传感器），高中学生电源（有交流输出）*1（另配）。可完成验证交流电的有效值实验。 | 1 | 套
38 | 探究电容器电压与电量的关系实验板 |  |  | 材质及主要部件：电源1只、电压传感器支架1只、30V数显电压表1只、普通底座1只、47μF电容器1只、470μF电容器1只、亚克力底板1块； 尺寸：≥800*260*650mm；可搭配传感器：无线电压*1（另配传感器）； | 1 | 套
39 | 探究电源输出功率与外电路电阻的关系实验板 |  |  | 材质及主要部件：电源1只、电压传感器支架1只、电流传感器支架1只、3A数显电流表1只、30V]数显电压表1只、普通底座1只、100Ω电位器1只、10Ω定值电阻1只、亚克力底板1块； 尺寸：≥800*260*650mm；可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）。 | 1 | 套
40 | 描绘电容器的充放电曲线实验板 |  |  | 材质及主要部件：电源1只、电流传感器支架1只、电压传感器支架1只、0-90Ω电阻箱1只、普通底座1只、47μF电容器1只、470μF电容器1只、4700μF电容器1只、双向发光LED灯1个、亚克力底板1块； 尺寸：≥800*260*650mm；可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）； | 1 | 套
41 | 测定金属丝的电阻率实验板 |  |  | 材质及主要部件：电源1只、电压传感器支架1只、电流传感器支架1只、3A数显电流表1只、30V数显电压表1只、普通底座1只、镍铬电阻丝D1根、20Ω电位器1只、亚克力底板1块； 尺寸：≥800*260*650mm；用来探究金属的材料、长度、横截面积对导体电阻大小的影响。 可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）。 | 1 | 套
42 | 自感现象实验板 |  |  | 材质及主要部件：电源1只、电流传感器支架2只、氖泡1只、灯泡底座2只、20Ω电位器1只、电感线圈1只、普通底座1只、亚克力底板1块； 尺寸：≥800*260*650mm；可搭配传感器：无线电流*2（另配传感器）。 | 1 | 套
43 | 电感电容对交流电的作用实验板 |  |  | 材质及主要部件：470μF电容器1只、10Ω定值电阻1只、电感线圈1只、灯泡底座3只、普通底座1只、亚克力底板1块； 尺寸：≥800*260*650mm；可搭配高中学生电源使用（另配）。 | 1 | 套
44 | 阻尼与无阻尼振荡实验板 |  |  | 材质及主要部件：电源1只、电流传感器支架2只、电感线圈1只、1KΩ电位器1只、三极管1只、普通底座1只、47μF电容器1只、470μF电容器1只、4700μF电容器1只、亚克力底板1块； 尺寸：≥800*260*650mm；可搭配传感器：无线电流*2（另配传感器）； | 1 | 套
45 | 探究不同液体的电阻率 |  |  | 材质及主要部件：底板1块、有机玻璃管1根、支架2个、简易电池盒1个、电位器1个、导线6根；尺寸≤400*220*100mm； 本测量装置是利用电导率与电阻率的倒数成正比的关系，通过测量液体的电导率来计算液体的电阻率。在测量过程中，将电极浸入液体中，通过测量电极间的电压和电流，计算出液体的电导率。然后，通过电导率和液体的电极间距计算出液体的电阻率。可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）； | 1 | 套
46 | 简易化学电池 |  |  | 材质及主要部件：亚克力、铜皮；尺寸≤800*260*650mm；可搭配传感器：无线电压*1（另配传感器）； | 1 | 套
47 | 探究影响交流电动势的因素 |  |  | 材质及主要部件：线圈3.5*4cm、三组绕线（50匝、100匝、150匝）、U形磁铁1只。该实验装置，能观察产生交流电的图形；研究交流电的最大电动势与线圈匝数的关系，与线圈转动速度的关系。可搭配传感器：无线电压*1（另配传感器）；需与多功能转动平台配合使用（另配）。 | 1 | 套
48 | 三种逻辑门实验板 |  |  | 材质及主要部件：电源1只、与门1只、非门1只、或门1只、普通底座1只、亚克力底板1块； 尺寸：≥800*260*650mm； | 1 | 套
49 | 光敏电阻的自动开关电路实验板 |  |  | 材质及主要部件：亚克力、铜皮；尺寸：≥800*260*650mm；当环境光比较强时，光敏电阻 RG 的阻值很小，三极管不导通，继电器所在的回路相当于断路，继电器处于常开状态，小灯泡L不亮。当环境光比较弱时，光敏电阻 RG的阻值变大，三极管导通，且获得足够的基极电流，产生较大的集电极电流，驱动继电器吸合而点亮小灯泡 L。 | 1 | 套
50 | 热敏电阻的自动控温电路实验板 |  |  | 材质及主要部件：亚克力、铜皮；尺寸：≥800*260*650mm；当小电炉温度比较低时，热敏电阻 RT的阻值较大，三极管导通，且获得足够的基极电流，产生较大的集电极电流，驱动继电器吸合而小电炉开始工作。当小电炉温度比较高时，热敏电阻 RT 的阻值较小，三极管不导通，继电器所在的回路相当于断路，继电器处于常开状态，小电炉停止工作。 | 1 | 套
51 | 干簧管设计的防盗系统实验板 |  |  | 材质及主要部件：亚克力、铜皮；尺寸：≥800*260*650mm；当门窗紧闭时，磁体靠近干簧管，干簧管两个簧片被磁化相吸而接通继电器线圈，使继电器工作。继电器的动触点与常开触点接通，发光二极管LED发光，显示电路处于正常工作状态。当门窗开启时，磁体离开干簧管，干簧管失磁断开，继电器被断电。继电器的动触点与常闭触点接通，蜂鸣器发声报警。 | 1 | 套
52 | 探究安培力大小实验 |  |  | 材质及主要部件：不同宽度的线圈3个（15、30、35mm），多组线圈1个（20匝），线圈通入3A电流时间>20s；强磁铁（蹄形）、线圈支架（可360度旋转，角度精度1度），电子天平（精度0.01g)；尺寸：240*200*280mm；若磁感应强度B的方向与电流方向成角，导线所受的安培力F=BILsinθ。可研究安培力与电流强度、导线长度、电流与磁场的夹角关系实验，精度高，安培力与电流强度的实际数据点与拟合曲线的误差R>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.05（平均误差<0.05N）。可搭配传感器：无线电流*1（另配传感器）。 | 1 | 套
53 | 无线彩屏压强传感器 |  |  | 1.测量范围：0~400kPa，分辨率：0.1kPa ，24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； | 1 | 套
54 | 无线彩屏相对压强传感器 |  |  | 1.测量范围：-50kPa~+50kPa，分辨率：0.1kPa； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； | 1 | 套
55 | 无线彩屏温度传感器 |  |  | 1.测量范围：-50ºC - 200ºC，分辨率：0.1ºC，24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； | 1 | 套
56 | 无线彩屏快速温度传感器 |  |  | 1.测量范围：-35ºC - 150ºC，分辨率：0.1ºC ，24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； | 1 | 套
57 | 玻意耳定律演示器 |  |  | 材质及主要部件：底座、有机玻璃、玻璃针筒；尺寸：≥256*160mm，高度≤300mm；参数：体积100mL,压强0-3atm,温度0-100℃；配合无线温度、无线压强传感器（另配传感器）； | 1 | 套
58 | 气体定律演示器 |  |  | 材质及主要部件：底座、有机玻璃、玻璃针筒；尺寸：≥256*160mm，高度≤300mm；参数：体积100mL,压强0-3atm,温度0-100℃； 可以定量观察压强，温度和体积之间的关系。配合无线温度、无线压强传感器（另配传感器）； | 1 | 套
59 | 无线彩屏声音传感器 |  |  | 1.频率测量范围：20Hz~20kHz，声级测量范围：20dB ~120dB，分辨率：0.1dB； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； | 1 | 套
60 | 观察声波的干涉现象 |  |  | 材质及主要部件：亚克力管1套、管道连接件1套、轨道1套、滑块1套、螺杆1套、摇把1个、蜂鸣器1个、电池1套、电池盒1个、开关1个、指示灯1个、底座1块；尺寸≥底座长820mm*宽490mm，高180mm；该实验装置由发声器与环形管构成。可根据声强与距离的关系图像，测出声波的波长。可搭配传感器：数智小车*1、无线声音*1（另配小车、传感器）。 开标时提供实物样品。 | 1 | 套
61 | 无线彩屏光强传感器 |  |  | 1.测量范围1：0 lx～50000Lx ，分辨率：10Lx； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 1 | 套
62 | 25cm钢杆 |  |  | 向心力、安培力等实验，作为固定力传感器横杆使用。 主要部件及参数：钢杆1个；长:25cm、直径:12mm。 | 1 | 套
63 | 直角夹 |  |  | 向心力、安培力等实验，作为竖杆与横杆固定使用。 主要部件及参数：直角夹1个 | 1 | 套
64 | 实验室数据采集系统 |  |  | ★1款软件实现以下功能： 01.数据终端：支持从台式机、笔记本、智慧黑板、平板等多种终端设备采集数据。 02.系统兼容：微软、安卓、鸿蒙、未来可升级为兼容国产操作系统。 03.实时展示：具备多页面展示数据、表格、图形、仪表，支持实时采集、显示分析数据，支持图像的缩放、自适应、平移；能够实现实时多路传感器同时采集数据与曲线对比，也能够采集多次实验数据与曲线实现多次实验对比；每次实验可以自由设计多种表格，数字，图线布局组合，多页视图可以随意添加曲线坐标分析各种变量关系； 04.数据来源：包括传感器数据、输入数据、自带常量、计算数据；可设置多区域多Y轴/X轴，便于实验数据对比分析。 05.数据处理：包括图像处理与表格处理，图像处理-支持多种函数的拟合（显示拟合函数表达式）、积分、最大值、最小值、平均值，同时可以显示任意点的坐标、斜率；表格处理-支持多种数据的最大值、最小值、平均值、标准偏差，同时通过公式建立变量之间的关系； 06.实验模板：内置实验模板，依照教材顺序进行选择实验，适合入门用户；可生成自建模板并进行系统化管理；同时允许熟练用户根据需求自定义模板。含有物理、化学、生物、科学等课标实验、拓展实验、创新实验。 07.智能管理：打开电源的传感器且自动搜索，按距离排序，支持通过识别码选择性连接。传感器单位转换、实验报告编写与生成、数据表格导出及界面截图。 08.更新提示：传感器固件及软件版本更新时，自动提醒用户并支持在线升级。 09.在线帮助：每个实验中可点击帮助，查看实验视频，内置软件使用指南及实验视频操作。 10.兼容实验：集通用软件、专用软件、测试软件及理化生软件功能于一体，生成的一个桌面快捷方式，无需额外软件，全面适用于项目所有数字化产品的软件。 | 1 | 套
65 | 无线蓝牙适配器 |  |  | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0及以上，传输距离≥10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持主流操作系统。 | 1 | 套
学生端
1 | 无线光电门传感器 |  |  | 1.传感器：分辨率：2μS； 第1类测量方式：集成≥2路高速触发计时测速传感器，相当于2个传统光电门； 第2类测量方式：集成≥1路激光计时触发器，可以测量物体运动计时速度； 第3类测量方式：集成≥1路扩展触发器，可以外接震动开关、磁性开关等开关量进行触发计时测速； 2.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 3.内置600mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.双光电门设计，双光电门间距：1.5cm，配有固定用塑料杆，可固定在铁架台；机身上的开孔可固定滑轮。 | 10 | 套
2 | 无线数智小车 |  |  | 数智小车内置蓝牙无线模块；数智小车与数据采集终端（电脑、平板或手机） 直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；传感器使用时，无需数据采集器；传感器多种测量多合为一，能够同时测量位移、速度、加速度、 力；小车内置传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接； 使用可充电锂聚合物； 无需校准，即连即用；校零方式：可使用软件设置为自动校零或手动校零；节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，自动关闭电源；内置1500mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 主要部件及参数：无线数智小车1个： 24Bit高精度高速采样； 1.力：范围：-50N~+50N，分辨率：0.03N；采样率≤500Sa/s ； 2.位移： 分辨率：±0.2mm 3.速度： 最大速度：±3m/s；采样率≤500Sa/s 4.加速度：范围：3轴±16g(g=9.8m/s²)； 5.陀螺仪；±35rad/s（±2000d/s）； | 20 | 套
3 | 运动学轨道 |  |  | 主要部件及参数：1.2m低摩擦动力学轨道1个，三个附件：铁架台夹子1个，末端终止器1个，水平调节支座1个 | 10 | 套
4 | 运动学轨道附件 |  |  | 超级滑轮A*1个、光电门支架*1个、挡光片*1套、轻质软弹簧*2个、固定螺栓*2个、钩码固定底座*1个、回形针*1套、角度指示器1个。 1、超级滑轮A：用于牛顿力学，适合厚达 2.0 厘米的轨道或桌面。 2、角度指示器：配合动力学轨道，进行斜面上运动的研究，±30度角度指示器；主要部件及参数：滑轮1个；滑轮夹1个；安装螺丝2个； 3、光电门支架（2个）：该光门支架支架可将光门端头直接安装到动力学轨道上。这样就不需要单独的光门支架，并可以方便地根据轨道来调节光门的高度。该装置带有两个光门支架。主要部件及参数：支架2个；正方形螺母2个；螺钉2个； 4、挡光片：主要部件及参数：四种挡光片：1cm挡光片1个；2cm挡光片1个；4cm挡光片1个；6cm挡光片1个；M5X8固定螺丝2个； 5、轻质软弹簧：探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用；主要部件及参数：弹簧长度≥5.5cm； 6、固定螺栓：探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用，主要部件及参数：M6圆环螺帽、丝长25mm-M6不锈钢螺丝； 7、钩码固定底座：固定在数智小车上方，用于固定小车配重（50g钩码）； | 10 | 套
5 | 无线彩屏多量程电压传感器 |  |  | 1.测量范围1：-20V~+20V，分辨率 ：0.02V ；测量范围2：-5V~+5V，分辨率：0.002V ；测量范围3：-500mV~+500mV，分辨率：0.2mV；24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 10 | 套
6 | 无线彩屏多量程电流传感器 |  |  | 1.测量范围1：-3A~3A，分辨率：0.02A；测量范围2：-1A~1A，分辨率：0.002A；测量范围3：-500mA~500mA，分辨率：0.2mA；24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行实验环境中的数据采集。 | 10 | 套
7 | 高中物理电学实验箱 |  |  | 规格尺寸：≥445*335*135mm；将所有元器件模块化，在需要的电路图上，即用即插，做到所有电路，所有元器件通用，方便。 配合电压、电流传感器可完成以下学生分组实验： 1 用传感器观察电容器的放电过程；2 电源电动势和内阻的测量；3 利用传感器制作简单的自动控制装置； 配合电压、电流传感器可完成以下教师演示实验： 1、观察电容器的充放电现象；2、探究电容器两极板间电势差跟所带电量的关系；3、探究影响电容器放电时间的因素；4、观察电源放电与电容放电的区别；5、绘制不同导体两端电压与电流图线；6、探究影响导体电阻的因素；7、描绘小灯泡的伏安特性曲线；8、描绘二极管的伏安特性曲线；9、测金属导体的电阻率；10、探究串联电路的特点；11、探究并联电路的特点；12、两种分压电路的实验研究；13、体验恒流源与恒压源；14、用电流半偏法测电流表的内阻；15、电流表的改装与校正；16、用电压半偏法测电压表的内阻；17、电压表的改装与校正；18、改装双量程的电压表；19、改装双量程的电流表；20、伏安法测电阻的误差分析与研究；21、欧姆表的改装；22、探究影响电流热效应的因素；23、电路中的能量转化；24、探究电池内外电压的关系；25、探究路端电压与外电路电阻的关系；26、化学电池电动势与内阻的测定；27、风力发电、光伏电池；28、探究电源输出功率与外电路电阻的关系；29、探究影响感应电流方向的因素；30、自感现象；31、电容、电感对交变电流的作用；32、观察交流电的产生；33、探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系；34、观察LC阻尼振荡曲线；35、绘制热敏电阻电阻值与温度的关系曲线；36、利用热敏电阻制作控制电路；37、光敏电阻的特性；38、干簧管的特性；39、霍尔效应；40、三种逻辑电路； | 10 | 套
8 | 无线彩屏压强传感器 |  |  | 1.测量范围：0~400kPa，分辨率：0.1kPa ，24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 10 | 套
9 | 无线蓝牙适配器 |  |  | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0及以上，传输距离≥10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持主流操作系统。 | 10 | 套
电教设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 智慧黑板 |  | 86寸 | 一、红外黑板 1. 整机屏幕需采用 86英寸 UHD 超高清 A 规 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm。整机需采用三拼接平面一体化设计（主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔），无推拉式结构及外露连接线。 3. 整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 4. 整机需前置物理接口不少于 4 个，所有接口均需采用非转接方式，包含 ≥1 路 HDMI 接口 、≥2 路双通道 USB3.0 接口、≥1 路 Type-C 接口。 5. 整机后置物理接口需不少于 10 个，包含≥2 路 HDMI 2.0、≥1 路 VGA、≥2 路 USB、≥1 路 RS232、≥1 路 RJ45、≥1 路 TOUCH USB（触控输出接口）、≥1 路 Audio in 3.5mm、≥1 路 Audio out 3.5mm。 6. 整机需支持拓展同品牌系列智能笔或无线麦克风接收设备；整机需至少包含一个智能笔专用收纳槽，收纳槽需支持智能笔的无线充电，支持静默智能登录，智能笔放入收纳槽内可直接进入充电状态，无需连接外部电设备，如充电线、充电盒等。 7. 智能笔在低电量 10%状态下，需支持充电≤5 分钟，使用时长≥45 分钟。 8. 整机需内置无线多功能接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现一键扩音和语音指令功能；整机需内置无线充电模块，无需连接外部线材即可实现智能笔充电。 9. 整机无线充电模块需采用单独的模块化可拆卸结构设计，无需对整机进行拆卸，方便快速售后维护。 10. 整机 OPS 电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，可抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 11. 整机需自带主流操作系统，CPU≥四核，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 12. 需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板等 不少于300 条操作。 13. 在整机运行环境下，需支持内置无线多功能接收器接收到音源后，整机音频链路延迟≤4ms。 14. 在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；需支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，根据语音质量评估方法，扩音效果满足 MOS≥3.5。 15. 在整机运行环境下，需支持配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电。 16. 整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W 全频扬声器 ≥2 个，15W 高音扬声器 ≥2 个，总功率 ≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，参考 IEC 60268-16 标准。 17. 喇叭声音需支持“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换。 18. 整机扬声器需支持在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥84dB，响度差距≤6dB。 19. 整机需支持屏体亮度≥400cd/m²，色彩覆盖率≥ 72% NTSC，对比度≥4000：1。 20. 整机需具备智能书写护眼模式，需支持屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至 50%，降低色温至 6500K 以下。 21. 需支持Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 22. 整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。 23. 需支持像素≥1600 万，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。 24. 整机高清摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥15°，拍摄画面全面。 二、配套OPS主机 1.整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，需采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 3.CPU不低于6核12线程，主频≥3.00 GHz；内存≥8G DDR4，支持拓展16G DDR4；硬盘≥256G SSD，支持拓展512G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个； 5.其他接口要求：需支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6. Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙需支持Bluetooth 4.2。 三、智能教学系统 1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2.教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手。 3.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 4.在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥5种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 5.需支持≥5种智能手势操作，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏手势操作功能。 6.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 7.需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少8本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 8.需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 9.电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。 10.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读； 11.数学学科工具 1）平面几何工具：需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供多种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。 2）立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。 12.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用； 13.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 14.化学学科工具： 1）需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用； 2）需提供化学元素周期表，可查看全部元素的相对原子质量、价层电子排布、原子结构；支持调取任意元素的元素卡片，从该元素的简介、存在、制取、用途、发现5个维度进行元素性质讲解。 | 1 | 套
2 | 数据处理系统 |  |  | 屏幕尺寸不小于13英寸，处理器不低于4核4线程，主频≥0.8GHz，屏幕分辨率2.8-3.2K，运行内存≥16GB，存储容量≥512GB，自带键盘。预装数字化实验数据采集系统，实现以下功能： 01.数据终端：支持从台式机、笔记本、智慧黑板、平板等多种终端设备采集数据。 02.系统兼容：微软、安卓、鸿蒙、未来可升级为兼容国产操作系统。 03.实时展示：具备多页面展示数据、表格、图形、仪表，支持实时采集、显示分析数据，支持图像的缩放、自适应、平移；能够实现实时多路传感器同时采集数据与曲线对比，也能够采集多次实验数据与曲线实现多次实验对比；每次实验可以自由设计多种表格，数字，图线布局组合，多页视图可以随意添加曲线坐标分析各种变量关系； 04.数据来源：包括传感器数据、输入数据、自带常量、计算数据；可设置多区域多Y轴/X轴，便于实验数据对比分析。 05.数据处理：包括图像处理与表格处理，图像处理-支持多种函数的拟合（显示拟合函数表达式）、积分、最大值、最小值、平均值，同时可以显示任意点的坐标、斜率；表格处理-支持多种数据的最大值、最小值、平均值、标准偏差，同时通过公式建立变量之间的关系； 06.实验模板：内置实验模板，依照教材顺序进行选择实验，适合入门用户；可生成自建模板并进行系统化管理；同时允许熟练用户根据需求自定义模板。含有物理、化学、生物、科学等课标实验、拓展实验、创新实验。 07.智能管理：打开电源的传感器且自动搜索，按距离排序，支持通过识别码选择性连接。传感器单位转换、实验报告编写与生成、数据表格导出及界面截图。 08.更新提示：传感器固件及软件版本更新时，自动提醒用户并支持在线升级。 09.在线帮助：每个实验中可点击帮助，查看实验视频，内置软件使用指南及实验视频操作。 10.兼容实验：集通用软件、专用软件、测试软件及理化生软件功能于一体，生成的一个桌面快捷方式，无需额外软件，全面适用于项目所有数字化产品的软件。 | 11 | 台
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有墙裙拆除 |  |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 48 | 平方米
2 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 103 | 平方米
3 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 103 | 平方米
4 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 140 | 平方米
5 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 150 | 平方米
6 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 103 | 平方米
7 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 103 | 平方米
8 | 物理实验室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积103㎡，包含师生端共计29个电路点位。 | 1 | 项
9 | 实验室讲台水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积103㎡，包含教师端共计1个水路点位。 | 1 | 项
10 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 15 | 盏
11 | 墙面文化展板 |  |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 | 4 | 平方米
12 | ▲立式空调 |  |  | 类型：立柜式； 匹数：≥3匹； 电压/频率：220V/50Hz 能效比：4.43 制冷量：7250W 制热功率：2900W 循环风量：1650m3/h 制热量：9700W 制冷功率：2030W | 2 | 台
13 | 空调安装、调试 |  | 定制 | 大功率空调安装、调试，包括空调外机强电布线、风管加长焊接，采用4平品牌电线、金属风管，新增空调线路空开等。 | 2 | 台
14 | 学科艺术卷帘 |  |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 | 15 | 平方米
15 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 103 | 平方米
| 教室名称： |  | 物理准备室1
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 中央实验台 |  | ≥3000*1200*800mm | 1.规格≥3000*1200*800mm，柜体采用≥1.0mm镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 2.台面采用≥12mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒圆角； 3.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料； 4.连接件：采用ABS专用连接组装件； 5.合页：采用不锈钢模具一体成型，承重强度不低于70Kg； 6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 含安装。 | 1 | 张
2 | 中央台电源 |  | ≥200*88*88mm | 规格≥200*88*88mm，实验室专用电源， 220V/10A交流输出为国标五孔插座，钢制底座，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm钢材一级镀锌钢板制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 含安装及调试。 | 4 | 个
3 | 实验室专用水槽 |  | ≥550*450*300mm | 1.规格≥550*450*300mm 内尺寸：490*390*290mm 2.材质：高密度原包料PP，高压一体注塑成型，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水等30种化学试剂，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀； 3.表面纹理：槽沿表面处理为精细抛光，与大部分台面板表面纹理一致。水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm； 4.厚度：根据强度要求设计，槽沿厚度为≥7mm，槽体厚度≥7mm； 5.溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，很好的满足实验室洗涤需求； 6.附件：高密度PP去水（包括下水盖、PP提笼），PP下水管。 含安装及调试。 | 1 | 个
4 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
5 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 2 | 张
6 | PP仪器柜 |  | ≥1000*500*2000mm | 规格：≥1000*500*2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 螺丝：不锈钢304材质。 | 5 | 个
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 31 | 平方米
2 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 31 | 平方米
3 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 77 | 平方米
4 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 47 | 平方米
5 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 31 | 平方米
6 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 31 | 平方米
7 | 准备室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积31㎡，包含中央台共计4个电路点位。 | 1 | 项
8 | 准备室水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积31㎡，包含中央台共1个水路点位。 | 1 | 项
9 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 4 | 盏
10 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 31 | 平方米
| 教室名称： |  | 物理准备室2
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 中央实验台 |  | ≥3000*1200*800mm | 1.规格≥3000*1200*800mm，柜体采用≥1.0mm镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 2.台面采用≥12mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒圆角； 3.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料； 4.连接件：采用ABS专用连接组装件； 5.合页：采用不锈钢模具一体成型，承重强度不低于70Kg； 6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 含安装。 | 1 | 张
2 | 中央台电源 |  | ≥200*88*88mm | 规格≥200*88*88mm，实验室专用电源， 220V/10A交流输出为国标五孔插座，钢制底座，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm钢材一级镀锌钢板制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。含安装。 | 4 | 个
3 | 实验室专用水槽 |  | ≥550*450*300mm | 1.规格≥550*450*300mm 内尺寸：490*390*290mm 2.材质：高密度原包料PP，高压一体注塑成型，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水等30种化学试剂，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀； 3.表面纹理：槽沿表面处理为精细抛光，与大部分台面板表面纹理一致。水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm； 4.厚度：根据强度要求设计，槽沿厚度为≥7mm，槽体厚度≥7mm； 5.溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，很好的满足实验室洗涤需求； 6.附件：高密度PP去水（包括下水盖、PP提笼），PP下水管。 含安装及调试。 | 1 | 个
4 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
5 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 2 | 张
6 | PP仪器柜 |  | ≥1000*500*2000mm | 规格：≥1000*500*2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 螺丝：不锈钢304材质。 | 4 | 个
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 41 | 平方米
2 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 41 | 平方米
3 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 98 | 平方米
4 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 62 | 平方米
5 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 41 | 平方米
6 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 41 | 平方米
7 | 准备室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积41㎡，包含中央台共计4个电路点位。 | 1 | 项
8 | 准备室水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积41㎡，包含中央台共1个水路点位。 | 1 | 项
9 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 6 | 盏
10 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 41 | 平方米
| 教室名称： |  | 物理准备室3
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 中央实验台 |  | ≥3000*1200*800mm | 1.规格≥3000*1200*800mm，柜体采用≥1.0mm镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 2.台面采用≥12mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒圆角； 3.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料； 4.连接件：采用ABS专用连接组装件； 5.合页：采用不锈钢模具一体成型，承重强度不低于70Kg； 6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 中央台电源 |  | ≥200*88*88mm | 规格≥200*88*88mm，实验室专用电源， 220V/10A交流输出为国标五孔插座，钢制底座，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm钢材一级镀锌钢板制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。含安装。 | 4 | 个
3 | 实验室专用水槽 |  | ≥550*450*300mm | 1.规格≥550*450*300mm 内尺寸：490*390*290mm 2.材质：高密度原包料PP，高压一体注塑成型，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水等30种化学试剂，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀； 3.表面纹理：槽沿表面处理为精细抛光，与大部分台面板表面纹理一致。水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm； 4.厚度：根据强度要求设计，槽沿厚度为≥7mm，槽体厚度≥7mm； 5.溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，很好的满足实验室洗涤需求； 6.附件：高密度PP去水（包括下水盖、PP提笼），PP下水管。 含安装及调试。 | 1 | 个
4 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
5 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 2 | 张
6 | PP仪器柜 |  | ≥1000*500*2000mm | 规格：≥1000*500*2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 螺丝：不锈钢304材质。 | 6 | 个
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 40 | 平方米
2 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 40 | 平方米
3 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 96 | 平方米
4 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 60 | 平方米
5 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 40 | 平方米
6 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 40 | 平方米
7 | 准备室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积40㎡，包含中央台共计4个电路点位。 | 1 | 项
8 | 准备室水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积40㎡，包含中央台共1个水路点位。 | 1 | 项
9 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 6 | 盏
10 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 40 | 平方米
| 教室名称： |  | 物理仪器室
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | PP仪器柜 |  | ≥1000*500*2000mm | 规格：≥1000*500*2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 螺丝：不锈钢304材质。 | 24 | 个
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 65 | 平方米
2 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 65 | 平方米
3 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 156 | 平方米
4 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 98 | 平方米
5 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 65 | 平方米
6 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 65 | 平方米
7 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 8 | 盏
8 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 65 | 平方米
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
学生分组实验仪器
1. 测量做直线运动物体的瞬时速度
1 | 电磁打点计时器 |  | 打点周期0.02秒 | 工作电源：交流电9V，50Hz；打点周期为0.02秒；纸带为标准电报纸带，宽度为17.5mm；纸带移动速度≤3米/秒时，点子的增长不大于1.2mm不小于0.3mm；打点器工作时，受到的阻力不大于2.94*10²N；使用新复写纸时，不出现漏点。 | 66 | 个
2 | 轨道小车 |  | 车拖纸带打点式 | 车拖纸带打点式，轨道长度不小于900mm,打点有效距离不小于600mm，轨道附有水准仪，有分度为mm单位的刻度标尺，轨道材质为铝合金材料，表面须氧化处理，小车顶部有6只砝码孔，车轮固定采用铜质材料，配有独立的水平、高度调整机构，能与电火花计时器组合完成自由落体教学实验。 | 66 | 套
3 | 学生实验纸材 |  | 部颁标准 | 打点纸带、墨粉纸、导电纸、坐标纸、复印纸 | 66 | 套
2. 探究弹簧弹力与形变量的关系
1 | 多功能实验支架 |  | 部颁标准 | 1、组合支架由支座、支块、滑道等组成。 1)支座*2 5)轴棒*4 9)平台*1 2)支块*2 6)万向夹*1 10)吊环*4 3)滑道*2 7)烧瓶夹*1 11) 绝缘杯*2 4)滑块*5 8)铁环*1 12)定滑轮*1 2、支架的组合方式有竖直型、水平型两类；竖直型又可组成框架式和垂直式两类，水平型又可组成单轨式和双轨式两类。 3、零部件的组合可靠，紧固螺丝旋动灵活省力，紧固性良好；穿插孔无毛刺、无变形，轴棒穿插方便；轨道平直、无变形、无损伤；滑块在轨道上滑动灵活自如，定位可靠；万向夹在轨道上能万向定位，夹持稳固，夹口灵活，闭锁有力，方向正确，位置端正。 4、夹持功能稳妥有效。 | 66 | 套
2 | 螺旋弹簧组 |  | 0.5N，1N，2N，3N，5N | 探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用，由拉力极限分别为5N、3N、2N、1N、0.5N的5种弹簧构成；各弹簧带挂钩（有指针），两端应为圆拉环。 | 66 | 套
3 | 钢直尺 |  | 600mm | 1、规格：600*20×1mm，最小刻度1mm。 2、全长示值允许误差±0.20mm。 3、全长工作侧面直线度0.40mm。 4、刻线要求：单面两边刻线，中间刻数字，刻线均匀、清晰、垂直纵边、无断线遗漏。 5、尺身：不产生形变。 6、外观：光洁，无毛刺、锋口、锉痕。 | 66 | 只
4 | 金属钩码 |  | 50g×4，200g×2。 | 50g×4，200g×2 1．定位装入塑料盒内。 2，上下钩开口方向应垂直。 3．材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均等现象。 4．上、下钩的连线应通过钩码主体的轴线。挂钩必须牢固。 | 66 | 套
3.探究两个互成角度的力的合成规律
1 | 木板 |  |  | 约46*46*0.3cm，天然松木材质。 | 66 | 块
2 | 条形盒测力计 |  | 5N | 1、由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、条形盒测力量程为：0～5N。 3、分度值为量程的1/50，零点平均示差不大于1/4分度，任一点的平均示差不大于1/2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1/4分度。 | 122 | 个
3 | 三角板 |  |  | ≥250mm；45º、60º各1件。 | 66 | 套
4 | 橡皮筋 |  |  | 耐高温，尺寸约：4.5*1.5cm，500根/包。 | 66 | 包
4. 探究加速度与物体受力、物体质量的关系
5. 验证机械能守恒定律
1 | 自由落体实验仪 |  | 部颁标准 | 落体高度：1.25m。支架竖直度：可调。钢球直径：22mm。配有2个光电门，50mm分段可调。电磁铁：同步控制。 | 66 | 套
2 | 数字计时器 |  | 四位及以上智能型 | 四位数字显示，10组数据存贮，可测挡光间隔时间，振动周期，加速度，自由落体和碰撞计时。 并可显示对应间隔时间的平均速度，加速度，碰撞计时的四个平均速度。精度：0.1 %。有光电门和电磁铁接口，统一接口。 | 66 | 台
6. 探究平抛运动的特点
1 | 平抛运动实验器 |  | 部颁标准 | 仪器由平抛导轨（承放平抛球，并可调节平抛球位置高度，并使球水平抛出）；接球槽（接住平抛球，同时能使球自动描下迹点）；重锤（调节实验器，达到水平位置）；调平螺栓（四只调平螺栓的调节，配合重锤，达到水平位置）；钢球，磁条，面板，底座等组成。 | 66 | 套
7. 探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系
1 | 向心力实验器 |  | 部颁标准 | 手指捻动式，中学物理演示《验证向心力公式》实验用。结构：由底座、导杆、平衡体、周期测定盘、捻柄、配重体、圆柱体、弹簧、半径指示器、弹簧拉杆及转轴组成。1.底座为金属制，尺寸：约235×105×15mm。2.导杆、平衡杆及弹簧拉杆均为直径约6mm，表面电镀处理。3.周期测定盘为铝制，直径≥80mm。 | 66 | 台
8. 观察电容器的充、放电现象
1 | 高中学生电源 |  | 部颁标准 | 交流2V～16V，3A，每2V一档；直流2V～16V，2A，每2V一档；可控硅延时过载保护电路（有独立过载指示灯显示），采用同步调压电路（硅钢片式电源变压器），接线柱具有接、插功能，内置式保险丝，面板与金属机箱采用ABS围框隔离。 | 66 | 台
2 | 直流电流表 |  | 2.5级，200μA | 2.5级，200μA。测量精度：2.5级 | 66 | 只
3 | 直流电压表 |  | 2.5级，3V，15V | 1．等级指数2.5级，量程3V、15V。 2．过冲：对全偏角小于180°的仪表，其过冲不得超过标度尺长度的20%。 3．标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显。电表的细分刻度线条宽度不大于0.3mm。表面清洁平整。 4．指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。指针长度不短于45mm，指针尖端应掩盖住标度尺上最短分度线长度的1/2，指针与表盘的距离不超过1.6mm。 5．偏离零位：电表偏离零位，不得超过标度尺的1%。 6．零位调节器：零位调节器的全部调节范围不应小于标度尺长的2%或2°，取其较小值，零位调节应旋转灵活。 7．表壳：表壳外形边沿平直，表面平整光滑，无破损开裂，无划痕、麻点。不得有凹凸不平缺陷。表壳应作防静电处理。 8．面板与装配： a．面板表面应光滑平整，无划痕、麻点。文字、数字、符号标点应清晰。刻度线条 粗细要均匀，与面板底色色差要显著。 b．表壳与玻璃应密封良好，内部应清洁，无灰尘、铁屑等杂物。玻璃表面无显著气泡、痕迹，无松动和隙缝。 c．安装在表壳上的接线柱有防脱落装置，钮帽应转动灵活，有效行程不小于4mm。插头要有足够的弹性，接触要良好。直流表接线柱正极为红色，负极为黑色。 | 66 | 只
4 | 灵敏电流计 |  | ±300μA | 1、本产品为磁电指针式仪表。指针面板与水平面成45°角。 2、测量范围：-300uA-~0~300uA；偏差≤5%。 3、精密度为：2.5级，表头压降不大于75mA。 4、内阻：G0档80Ω—125Ω,G1档2.4KΩ—3KΩ。 5、仪表调零装置转动灵活，指针的机械零位向两侧调节范围左右不小于2个分度。 | 66 | 只
5 | 平行板电容器 |  | 部颁标准 | 演示平行板电容器电容大小的因素，产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。 1.铝板和绝缘板直径应相同，直径≥220mm，厚≥1mm。 2.绝缘板手柄采用透明有机玻璃制，直径≥15mm，长≥115mm。 3.铝板支杆采用透明有机玻璃制，直径≥12mm、长≥70mm。 4.底脚为大半圆形，直径≥90mm，内有配重。 | 66 | 套
6 | 电阻箱 |  | 四位9999Ω，0.5级 | 9999Ω,0.5级，PPT材料盘式开关，基板不小于0.4mm铜板，电阻元件为2W线绕电阻，输出端子具有接、插功能。 | 66 | 个
7 | 单刀开关 |  | 铜质材料 | 产品由底座、接线柱、闸刀、刀座、手柄等组成。底座采用酚醛塑料制作；接线柱为644型，行程不小于4mm；闸刀、刀座采用厚度为0.8mm的磷铜片制作。单刀开关最高工作电压为36V，最大工作电流6A。 | 66 | 个
9. 长度的测量及其测量工具的选用
1 | 游标卡尺 |  | 150mm，0.02mm | 1．产品为有效量程150mm、分度值0.02mm、测量精度0.1mm的普通游标卡尺，具有内测、外测、深度等测量功能。 | 66 | 把
2 | 外径千分尺 |  | 25mm，0.01mm | 1．产品为有效量程为25mm、测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺. | 66 | 只
10. 测量金属丝的电阻率
1 | 电阻定律实验器 |  | 部颁标准 | 金属底板，底板表面采用喷塑工艺，三种材料，4根金属丝（长度度500mm），铭牌标有金属丝的线径、长度、材料，接线柱具有接、插防脱落功能。连接片2条。 | 66 | 台
8 | 滑动变阻器 |  | 50Ω，1.5A | 50Ω，1.5A，铝合金支架，六角滑竿，铜线，全铜滑动头，磷铜接触片，表面镀镍，4只接线柱。 | 66 | 个
9 | 电学实验导线 |  | 四种规格 | 两端接线叉（铜）：100条 两端鳄鱼夹：50条 两端冷压端子（铜）：50条 两端香蕉插头（铜）：50条 两端互插香蕉插头（铜）：50条 | 4 | 套
11. 用多用电表测量电学中的物理量
1 | 多用电表 |  | 指针式，2.5级 | 1、本产品为整流系，轴尖轴承支承式，指针式电表。 2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0~2500V，为5.0级。 3、电压灵敏度：直流为5KΩ/V，交流为2.5KΩ/V。 4、量程范围：. 直流电流：0~50uA~1mA~10mA~100mA~500mA~10A 直流电压：0~1V~2.5V~10V~50V~250V~500V~2500V 交流电流：0~1mA~10mA~100mA~500mA~5A 交流电压：0~1V~2.5V~10V~50V~250V~500V~2500V 电阻：R×1、R×10、R×100、R×1K、R×10K 5、阻尼时间：不超过4S。绝缘电阻不小于20兆欧。 6、转换开关各档位定位正确，无错位、转动时无卡碰。 7、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动。 | 66 | 只
5 | 电珠(小灯泡) |  | 部颁标准 | 2.5V或3.8V，总长约24mm，E10螺口。 | 66 | 个
12. 测量电源的电动势和内阻
1 | 电池盒 |  | 整体式 | 整体式，可放置1号电池4节，磷铜电极,正极带有凹点，ABS材料,5只接线柱 | 66 | 组
2 | 1号电池 |  | 1.5V | 1.5V，1号电池 | 122 | 粒
3 | 直流电流表 |  | 2.5级，0.6A，3A | 1．等级指数2.5级，量程0.6A、3A。 2．过冲：对全偏角小于180°的仪表，其过冲不得超过标度尺长度的20%。 3．标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显。电表的细分刻度线条宽度不大于0.3mm。表面清洁平整。 4．指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。指针长度不短于45mm，指针尖端应掩盖住标度尺上最短分度线长度的1/2，指针与表盘的距离不超过1.6mm。 5．偏离零位：电表偏离零位，不得超过标度尺的1%。 6．零位调节器：零位调节器的全部调节范围不应小于标度尺长的2%或2°，取其较小值，零位调节应旋转灵活。 7．表壳：表壳外形边沿平直，表面平整光滑，无破损开裂，无划痕、麻点。不得有凹凸不平缺陷。表壳应作防静电处理。 8．面板与装配： a．面板表面应光滑平整，无划痕、麻点。文字、数字、符号标点应清晰。刻度线条 粗细要均匀，与面板底色色差要显著。 b．表壳与玻璃应密封良好，内部应清洁，无灰尘、铁屑等杂物。玻璃表面无显著气泡、痕迹，无松动和隙缝。 c．安装在表壳上的接线柱有防脱落装置，钮帽应转动灵活，有效行程不小于4mm。插头要有足够的弹性，接触要良好。直流表接线柱正极为红色，负极为黑色。 d．面板上的转换开关紧固牢靠，不得松动；分档对位应准确；接触导电良好、可靠。 | 66 | 只
13.验证动量守恒定律
1 | 气垫导轨 |  | 1200mm | 1200mm，不直度＜0.10mm。浮高＞0.1mm。5.8kpa气压，附件齐全。 | 66 | 台
2 | 小型气源 |  | 部颁标准 | 气压：≥ 5.8 KPa。 噪音：＜ 65dB。 | 66 | 台
4 | 碰撞实验器 |  | 部颁标准 | 高中物理教学学生分组实验仪器，利用该产品可完成验证动量守恒定律、验证弹性碰撞中的动能守恒、验证动量守恒的条件、研究平抛物体的运动等实验。 产品主要由轨道、支球架、支球管、挡球板、金属球、非金属球、重锤、桌边夹、过球指示器等组成。 轨道采用铝型材制作，轨道外形宽度约20mm，支球架、支球管、挡球板与轨道组装为一体；金属球尺寸约为φ15.5mm；非金属球尺寸约为φ16.5mm；桌边夹有效夹持厚度5～50mm，夹持深度约40mm。 | 66 | 台
5 | 学生天平 |  | 200g，0.02g | 1．最大称量200g，分度值0.2 g，标尺称量0-5g。 2．秤量允许误差为0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）为天平的最大秤量。 4．冲压件及铸件表面光洁平整，没有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5．电镀件的镀层色泽均匀，没有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面平整光滑，色泽均匀，没有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 66 | 台
9 | 圆规 |  |  | 规格：三用圆规，长度不低于17cm，带锁距功能 | 66 | 把
14. 用单摆测量重力加速度的大小
2 | 小球 |  |  | 不锈钢材质，直径20mm，孔径3mm。 | 66 | 个
5 | 电子停表 |  | 0.01s | 1．教学用电子秒表，具有秒表（最小读数1/100秒）、10段存储显示、定时器、节拍器、时钟和定时闹响功能。 2．以扣式电池为能源的液晶数字式金属壳石英秒表。 3．秒表在工作温度为-5~+50oC内各功能应显示完整、正常。 4．正常使用条件下不得停走，各功能显示及相互转换应正常，零、部、组件不得自行脱落，字段显示清晰，笔划应正确无误。 5．按钮工作灵活可靠，手感或声感与按钮同步，不发生误动作，且按钮使用寿命不少于20000次。 6．QB/T 1908-93中表1规定的技术要求均应符合。 7．标准配置中包含标称工作电压的新扣式电池，电池更换周期应大于一年。 8．外观质量：机芯在表壳组件中应稳固，液晶屏显示清晰、表面无伤、印字清楚正确、表壳与表后盖的配合应紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层配件无气泡，不脱落。 | 66 | 块
15. 测量玻璃的折射率
1 | 平木板 |  |  | 30*30mm，厚度7mm | 33 | 块
2 | 玻璃砖 |  | 部颁标准 | 外形尺寸：两底角为60°±0.5°和45±0.5°。 | 33 | 块
3 | 量角器(圆等分器) |  | 部颁标准 | 塑料制，半圆直径不小于190mm | 33 | 个
4 | 大头针 |  |  | 2#，50g/盒 | 33 | 盒
16. 用双缝干涉实验测量光的波长
1 | 双缝干涉实验仪 |  | 部颁标准 | 双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm；0.029mm≤a1≤0.04mm；d2=0.25±0.003mm；0.036mm≤a1≤0.050mm。 | 33 | 台
| 光具座 |  | 部颁标准 | 1、16mm，双轨。 2、导轨：采用φ16双元钢结构；与基准平面的不平行度<1mm。 3、平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡。 4、透镜：双凸透镜：F=100±2mm，φ=40mm；F=50±2mm，φ=30mm；F=300±12mm，φ=50mm；F=-75±4.5mm，φ=30mm； 5、标尺：总长为960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm,刻线间距误差≤0.1mm，尺全长刻线误差≤±0.5mm； 6、滑块：四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙不超过3mm，插杆应准直，表面镀铬。 | 33 | 套
17. 探究影响感应电流方向的因素
1 | 原副线圈 |  | 部颁标准 | 产品由演示原线圈、演示副线圈、软铁芯三部分组成，演示原线圈内径13mm，外径22mm，用0.59mmQZ型漆包线分四层平绕400匝，绕线宽度65mm，演示副线圈内径35mm，外径49mm，用0.27mmQZ型漆包线分五层平绕1115匝，绕线宽度69mm，两线圈表面有示向胶线三匝，铁芯为软铁棒尺寸Φ12mm，棒上装塑料手柄。 | 66 | 套
3 | 条形磁铁 |  | 部颁标准 | 1、经磁化。每对两条。 2、北极（N极）涂红色，南极（S极）涂兰色或白色。 3、长度：160mm。 4、横截面积：200平方毫米。 5、磁感应强度（表面）：≥0.060T。 | 66 | 对
18. 探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系
2 | 小型变压器 |  | 部颁标准 | 铁芯为可拆式，初级线圈线径0.51mm120T，次级线圈线径0.47mm240T，次级线圈线圈线径0.8mm60T，线圈有圆形输出接线端子。 | 66 | 套
3 | 多用电表 |  | 数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试 | 1、数字式，3-1/2 位，本产品为整流系，轴尖轴承支承式。 2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0~2500V，为5.0级。 3、电压灵敏度：直流为5KΩ/V，交流为2.5KΩ/V。 4、转换开关各档位定位正确，无错位、转动时无卡碰。 5、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动。 6、产品所附测量表笔及电池应完好有效。 | 66 | 只
19. 利用传感器制作简单的自动控制装置
1 | 门电路和传感器应用实验箱 |  | 部颁标准 | 产品组成：底板表面喷塑处理，门电路模块（与门、或门、非门电路）传感器模块（干簧管、光敏电阻、热敏电阻、霍尔元件、双金属片、感温铁氧体、液体传感器），执行模块(电动机、继电器、发光二极管、灯泡、三极管、可变电阻），附件（按钮开关、磁钢、连接导线）。产品采用独立模块，元件盒底部装有高性能磁铁，通过磁吸和简单的插件组合可完成教材规定的二十五个实验项目，配有实验指导书。 | 66 | 套
20. 用油膜法估测油酸分子的大小
1 | 油膜实验器 |  | 部颁标准 | 可测量油酸分子的长度， 1、油酸用无水酒精稀释成1000：1的油酸溶液1瓶； 2、盘底有刻度的盛水盘1只； 3、痱子粉1包； 4、2mL针筒、6号针头各一支。 | 33 | 套
21. 探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系
1 | 玻意耳定律演示器 |  | 部颁标准 | 仪器根据高中物理新编教材而设计的，讲述在理想状态下一定质量的气体在温度不变时，压强与体积的关系。由带刻度气室、压力表、放气阀、底座等组成。操作：打开放气阀将活塞拉到一定的刻度线，让气室内有一定体积的空气，关闭放气阀，轻轻的推动活塞到某一刻度线使空气体积缩小，读出压力表读数。用同样的方式取三段体积不同的刻度线，记录出三段压力表读数。通过公式可验证出一定质量的气体在温度不变时，它的压强与体积成反比。 产品总体尺寸为510*160mm ，板尺寸为400*160mm，U型管之间的距离为35mm。 | 33 | 套
学生分组仪器合计
演示实验仪器及辅助器材
02011 | 直联泵 |  | 高速旋片式 | 产品为单相直联泵，电机与泵采用整体化设计，进气通道作特殊设计，防止停泵后泵油返流而污染被抽容器及管路。仪器主要由底座、油箱、机壳、电机、手柄、电源线等组成。 | 2 | 台
02013 | 两用气筒 |  | 部颁标准 | 1.脚踏式或手持式 2.极限抽气压力：≤6.7×103Pa(50mmHg) 3.最低打气压力：≥2.9×105Pa(3Kgf/cm2) | 2 | 个
02016 | 抽气盘 |  | 部颁标准 | 直径不小于180mm，附钟罩 | 5 | 套
02017 | 吹风机 |  | 冷热风 | 有冷风和热风，可做气源，功率不小于1500W。开标时提供产品的强制性3C认证证书。 | 5 | 个
02019 | 仪器车 |  | 800*500*1100mm | 800mm×500mm×1100mm，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm，不锈钢材质。 | 2 | 辆
02023 | 充磁器 |  | 充消两用 | 1、壳体由ABS塑料注塑成形，表面光滑，色彩均匀。 2、充磁后最小值：≥0.04T，消磁后最大值≤0.01T。 3、电源电压：AC220V、50Hz 4、充退磁窗口尺寸：≥54mm×27mm×105mm。 5、充磁电流3.5－4A，充磁后磁极断面平均磁感强度≥25mT。 6、退磁电流3.5－4A，退磁后磁极断面平均剩磁≤4mT。 7、额定充磁时间0.6秒，不大于10倍额定充磁时间内产品不应损坏。 8、铭牌氧化着色后，应注明工作方式、方法、工作电压、电流等内容。 | 2 | 台
02040 | 生物显微镜 |  | 640X | 总放大倍数：40X-640X 目镜：H10X，H16X 观察镜筒：单目直镜筒 转换器：三孔 物镜：消色差物镜4X，10X，40X(弹) 支架调焦机构：粗调范围：50mm，微调范围：1.8-2.2mm 载物台：固定单层方平台，切片夹，120mm×120mm 旋转光阑板：五档φ3.2，φ4，φ5，φ8，φ15 聚光镜：单透镜，N.A.=0.65，拨盘光阑 光源：平凹反光镜，φ50mm 包装：木箱或塑料箱 | 5 | 台
02075 | 酒精喷灯 |  | 座式 | 1．结构合理，制作精细，使用方便。 2．仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。 3．空气调节器应能自如地调节空气进量从而调节火焰的大小。 4．仪器应密封无渗漏。 | 5 | 个
02115 | 透明盛液筒 |  |  | φ100mm×300mm | 5 | 个
02116 | 透明水槽 |  |  | 400mm×80mm×100mm | 5 | 个
03001 | 物理支架 |  | 部颁标准 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 2、有大小A型座各1个，立杆两支，平行夹2只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 5 | 套
03003 | 多功能实验支架 |  | 部颁标准 | 1、组合支架由支座、支块、滑道等组成。零部件的数量见下表： 1)支座*2 5)轴棒*4 9)平台*1 2)支块*2 6)万向夹*1 10)吊环*4 3)滑道*2 7)烧瓶夹*1 11) 绝缘杯*2 4)滑块*5 8)铁环*1 12)定滑轮*1 2、支架的组合方式有竖直型、水平型两类；竖直型又可组成框架式和垂直式两类，水平型又可组成单轨式和双轨式两类。 3、零部件的组合可靠，紧固螺丝旋动灵活省力，紧固性良好；穿插孔无毛刺、无变形，轴棒穿插方便；轨道平直、无变形、无损伤；滑块在轨道上滑动灵活自如，定位可靠；万向夹在轨道上能万向定位，夹持稳固，夹口灵活，闭锁有力，方向正确，位置端正。 4、夹持功能稳妥有效。 | 5 | 套
03004 | 升降台 |  | 部颁标准 | 1．产品由载物台、下底座、升降机构、摇手柄等组成。 2．载物台、下底板尺寸不小于200*200mm。 3．升降范围：不小于150mm，载重量不小于10Kg 4．不锈钢材质。 | 5 | 台
04006 | 高中教学电源 |  | 部颁标准 | 交流：2V～24V，2V～6V/12A,8V～12V/6A,14V～24V/3A; 直流1.5V～25V，2V～6V/6A,8V～12V/4A,14V～24V/2A;大电流40A、8s自动关断 | 5 | 台
04007 | 蓄电池 |  |  | 6V，15Ah，阀控式 | 5 | 台
04008 | 调压变压器 |  | 2kVA，TDGC2系列 | 主要结构 ①单元结构：单相2KVA调压器为调节器为调压单元结构，一个上端面具有一定宽度的磨光表面的线圈固定在工程塑料的底座上，接触组的电刷在弹簧压力下与线圈的磨光表面紧密接触，转动手轮带动电刷在线圈磨光表面上滑动进行调压，单元调压器一般为台式，外面有防护通风罩 ②单相组装结构：单相大容量调压器系由几个相同规格的单元组装而成，各单元的电刷接触组装在同一个主轴上，线圈输入端并联连接，输出端连接平衡电抗器，以平衡单元间电流分布并抑制环流。 ③三相组装结构：三相调压器由三相同规格的单元同轴组装而成。 ④电刷结构：3KVA及以下单元调压器，采用1～2块石墨电刷和散热良好的金属架,电刷接触组的压板固定在线圈上端以限制其轴向位置，同时通过螺钉与主轴锁紧,当需要拆修，调换主要轴或需要从调压器底端伸出主轴时，只要松开螺钉，即可方便地进行。 | 5 | 台
04011 | 感应圈 |  |  | 电子开关式。线路功率：≤100W。线路电流：≤0.5A。 空气放电距离：>20mm，火花条数3条以上（最大放电离会受空气的相对湿度影响）。 高压输出：10KV~50KV（连续无级可调）。 | 5 | 台
04012 | 直流高压电源 |  | 部颁标准 | 高压：250V、300V/0.1A。 高压: 600V、1KV、1.2KV、1.5KV/0.05A 设有过载自动保护。 | 5 | 台
04013 | 电子起电机 |  | -17.5～+17.5KV | 高压电压：-17.5～+17.5KV。 短路电流：＜ 500μA。 工作电源：DC6V。 | 5 | 台
04014 | 教学用铅酸蓄电池充电器 |  |  | 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式 | 2 | 台
11001 | 物理天平 |  | 500g，0.02g | 1．最大称量500g，分度值20mg。 2．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）为天平的最大秤量。 2．冲压件及铸件表面光洁平整，没有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 3．电镀件的镀层色泽均匀，没有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 4．油漆件表面平整光滑，色泽均匀，没有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 5 | 台
11003 | 托盘天平 |  | 200g，0.2g | 1．最大称量200g，分度值0.2g,标尺称量0-2g。 2．秤量允许误差为0.2d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）为天平的最大秤量。 4．冲压件及铸件表面光洁平整，没有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5．电镀件的镀层色泽均匀，没有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面平整光滑，色泽均匀，没有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 5 | 台
11010 | 电子天平 |  | 100g，0.01g | 最大称量值：100.0g 最小读数值（d)：0.01g 检定值（e):1g 电源：AC220V 50Hz 最大功耗：2VA 自校砝码量值（g):1000g、2000g 校准预热时间：30min 工作环境：温度界限20℃±15℃；温度波动不大于5℃/h；相对湿度：50~85% | 5 | 台
11011 | 电子天平 |  | 1000g，0.1g | 最大称量：1000g 读数精度：0.1g 电源:AC 220V /50Hz 1、采用高精度应变式称量传感器； 2、自动外置砝码校准，标配砝码操作简便； 3、数码管显示，全方位无视角偏差； 4、抗过载保护及去皮、计数等功能 | 5 | 台
11017 | 指针式体重计 |  | 120kg，0.5kg | 0g～120kg，500g。 1．由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成，含测体高装置。 2．长度计量：量度范围700-1900mm，分度值5mm。 3．承重板面积≥375×270mm。 | 5 | 台
12008 | 频闪光源 |  | 部颁标准 | 25Hz，50HZ，100HZ，新型数码连续可调，0—9999Hz | 5 | 台
13001a | 物理实验用温度计 |  | 0～200℃ | 水银，0～200℃ | 5 | 支
13007 | 数字测温计 |  | -55℃～125℃ | 测量范围：-55℃～125℃。四位数字显示。 传感器：集成数字温度传感器探棒。 分辨率：0.1℃。摄氏/华氏单位转换 | 5 | 台
14001 | 条形盒测力计 |  | 10N | 1．由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2．条形盒测力规格：10N。 3．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。 | 5 | 个
14010 | 圆盘测力计 |  | 5N | 用途：测量力的大小，可以测量各个方向的压力和拉力，供各种力学实验用。 | 5 | 个
14012 | 拉压测力计 |  | 10N | 供物理实验测量拉、压两个方向力的大小。拉力最大量程：10N,压力最大量程：10N，分度值：1N | 5 | 个
14013 | 双向测力计 |  |  | 拉压两用，5N | 5 | 个
14014 | 演示数字测力计 |  | 部颁标准 | 1、工作环境-10℃—40℃ 2、工作电压：DC 4.5V 3、技术指标： 1）、拉力峰值模式 2）、量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2％，满量程±1／2字，有调零，内置校准、记忆功能，数字尺寸≥25*40cm 3）、内置校零 4）、具有记忆存贮功能 | 5 | 个
15003 | 高中数字演示电表 |  |  | 直流/交流 电压、电流，检流；4—1/2位数码管,不小于5cm | 5 | 只
15016 | 演示电流电压表 |  | 2.5级，检流 | 2.5级，检流，按照教育部理科实验室装备标准配备 | 5 | 台
15017 | 演示微电流电阻表 |  | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 | 5 | 台
15020 | 教学示波器 |  | DC5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz | 1垂直系统 1.1频率响应：直流DC~5MHZ，不大于3dB；交流10HZ~5MHZ，不大于3dB。 1.2偏转因素：不大于20mVP-P/格 1.3输入阻容：1MΩ//40pF 1.4衰减倍率:1、10、100、1000四挡±10% 1.5输入耐压:400V（DC+ACp-p） 2扫描系统 2.1扫描频率:10Hz—100kHz分四档、10Hz—100Hz、100Hz—10kHz、10kHz—100kHz 2.2同步：内正同步，内负同步，显示大于2格能同步。 3水平系统 3.1频率响应：DC~500kHz不大于3dB 3.2水大于100mVP-P/格 3.3输入阻容1MΩ//40pF 4校准信号 4.1波形：方波1∶1 4.2频率：1000HZ~10% 4.3幅度：100mVP-P±5% 5、示波管有效显示面积：8格×10格1格=8mm，余辉：中。 6、消耗功率：约30VA | 5 | 台
15026 | 电阻箱 |  | 六位99999.9Ω，0.1级 | 六位99999.9Ω，0.1级，PPT材料盘式开关，基板不小于0.4mm铜板，电阻元件为2W线绕电阻，输出端子具有接、插功能。 | 5 | 个
15027 | 携式直流单双臂电桥 |  | 部颁标准 | 主要性能： 1、准确度等级：0.2级。 2、使用温度范围：5度到45度。 3、测量范围：0.00001-1欧姆，基本量限0.01-11欧姆。 4、内附电源：直流6V（干电池四节）。 | 5 | 台
15032 | 微电流放大器 |  | 多路输入 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约1000倍。两路用于传感器,分别为电流型和电压型放大输出。 | 5 | 台
15033 | 虚拟电子测试仪器系统 |  |  | 1、包含6个高频段和12个低频段，覆盖音频、视频、射频范围，另外配备强大的数字信号处理功能。 2、使用闪速采样技术、8位字长、1M采样深度、48M采样率、双通道、输入电压为±50V，包括示波器主机、多功能虚拟信号分析仪软件、计算机USB接口电缆等。 3、包含数字存储示波器、数据记录仪、谱分析仪、交流电压表、直流电压表、频率计功能。 | 5 | 套
21004 | 惯性演示器 |  |  | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、金属球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：158mm*76mm*75mm。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、金属球直径不小于20mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。 | 5 | 套
21006 | 螺旋弹簧组 |  |  | 0.5N，1N，2N | 5 | 组
21011 | 帕斯卡球 |  |  | 产品由气筒、圆球和喷咀、活塞等组成。喷咀10个，分别在各个不同的方向。气筒直径25mm，长200mm，钢管表面烤漆。 | 5 | 个
21024 | 摩擦力演示器 |  | 彩色液晶显示屏幕 | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料3 种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小于800 mm×100 mm×10 mm，平面度误差不大于0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于110 mm×50 mm×30 mm，两摩擦面平面度误差应不大于0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度0～5 cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5%。 彩色液晶显示屏幕。 | 5 | 台
21025 | 微小形变演示器 |  | 利用光杠杆原理 | 产品性能：1、利用光杠杆原理将物体微小形变现象，通过光点的上下左右位移，可观察光点的变化。 结构：1、激光器开关为推滑式，2、激光器架的俯仰视角可调节，3、激光器夹上有六个带弹性的齿爪，4、支杆与底座为一体式，平稳性好。它与激光器夹为弹性夹卡。5、平面镜：应大于40*70*1.5mm，6、平面镜座：应大于64*24*22mm，有平面镜插槽，7、激光器：应大于Φ13*65mm，8、激光器夹：应大于24*35mm，装有推滑式开关，9、连体式支架底座：应大于64*68mm。 | 5 | 套
21026 | 力的合成分解演示器 |  | 部颁标准 | 产品由分度座标盘、底座、支杆等组成。分度座标盘采用工程塑料压制而成，直径φ270mm，圆盘表面印制角度刻线及数字，分度值为5°，每10°标注数字；支杆采用φ12mm的圆钢制作，长度为370mm，表面镀铬；底座材质为工程塑料，底径为φ250mm，高度为90mm。 | 5 | 套
21028 | 高中静力学演示教具 |  |  | 结构组成：实验底板：工程塑料压制成形，单板规格长360mm×宽240mm，96个插孔，塑料三角板，塑料紧固销，塑料吊环，金属支承细杆：Φ4mm×长80mm，塑料力矩盘：Φ270mm，色圈，螺旋弹簧，塑料小接插座，双向测力计：5N。 | 5 | 套
21029 | 高中力学演示板 |  | 部颁标准 | 1、为手提式组合教具，全部教具装于塑料箱内，仪器由实验底板4块、大三角支板4个、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等36种配件组成。 2、完成高中物理力学“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动滑轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等52种实验项目。 | 5 | 套
21033 | 滚摆 |  | 部颁标准 | 麦克斯韦滚摆，滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。 | 5 | 个
21034 | 离心轨道 |  | 部颁标准 | 有捕球网。一个铝质U形槽轨制成的圆环轨道，竖直安装在一个底板上。从环底向右水平略上倾延伸一段槽轨，其端部安装一个挡弹钮，便于拾取实验钢球。 | 5 | 套
21038 | 手摇离心转台 |  | 部颁标准 | 1、手摇式，产品由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮组成。 2、机座：材料工程塑料制作，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。 3、主动轮及从动轮。 4、节流阀安装孔：位于主动轮和从动轮两轴线连线上。 | 5 | 套
21039 | 电动离心转台 |  |  | 180r/min～720r/min转速连续可调；支杆直径≥10mm，全长≥140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度≥45mm。 | 5 | 台
21046 | 毛钱管(牛顿管) |  | 带释放装置 | 管外径：48mm±5mm,管长：不小于950mm,直线度误差：2mm,管壁应清洁透明，观察面不允许有气泡、划痕、裂痕及溶迹、波纹、杂质。阀门开关松紧适度，抽气口铜质，接口外径8mm，为台阶口。管内经受0.05MPa空气压强试验无漏气，管内带释放装置，应有金属片和羽毛片各一件，其形状、大小、色泽，在距5m处观察，能清晰辨别。 | 5 | 套
21047 | 伽利略理想斜面演示器 |  | 部颁标准 | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 5 | 套
21049 | 运动合成分解演示器 |  | 部颁标准 | 产品由底座、面板、小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统部分、电源接线等组成。底座及面板采用厚度1mm的钢板制作;笔尖与画板的间距可通过调节螺母调节；X向传动装置及Y向传动装置均采用小电机带动皮带轮传动。大皮带轮采用工程塑料制作，小皮带轮采用铜棒制作，橡胶皮带；控制系统部分包括：X向换向开关、Y向换向开关、Y向调速旋钮、X向运动按键、Y向运动按键、合运动操作键等。可用于演示匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成等实验。 | 5 | 套
21050 | 演示轨道小车 |  | 部颁标准 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于900mm，轨道附有水准仪，有分度为mm单位的刻度标尺，轨道材质为铝合金材料，表面须氧化处理，小车顶部有6只砝码孔，车轮固定采用铜质材料，配有独立的水平、高度调整机构，能与电火花计时器组合完成自由落体教学实验。 | 5 | 套
21053 | 演示斜面小车 |  | 部颁标准 | 木板，铝合金包边，小车顶部有6只砝码孔 | 5 | 套
21059 | 牛顿第二定律演示仪 |  | 部颁标准 | 上下双层轨道（轨道一侧有最小分度为mm的标尺），轨道连接件及刹车系统采用金属件表面镀镍，小车顶部有6只砝码孔带有自锁装置，铝合金车轮，采用铜质顶针。轨道附有水准器及水平调整装置。 | 5 | 套
21061 | 反冲运动演示器 |  | 两种形式 | 两种形式（水和气）。产品由水槽、喷嘴3只、支架、盛水桶、水管及注水杯等组成。 1.水槽采用PP塑料注塑成型，直径250mm、深100mm，所有配件均安装在水槽内。 2.喷嘴采用软塑成型，黑色，头部细并弯有一定的角度。 3.支架采用冷轧板冲压成型，表面喷塑料处理，固定在水槽内应牢固、可靠。 4.盛水桶采用透明塑料制，直径100mm、高150mm。 5.产品外形尺寸：250mm×250mm×260mm。 | 5 | 套
21062 | 超重失重演示器 |  |  | 记忆指针式。 1、测力计极限≥2N； 2、最小分度为0.02N； 3、槽码3×50g。 | 5 | 个
21063 | 超重失重演示器 |  |  | 产品由可升降的指针式圆盘测力计、导轨、定滑轮、传动索、桌边夹及支架组成。 1.测力计极限为2N，最小分度值为0.02N。圆盘直径160mm。 2.支杆为金属制，表面防锈处理，直径11mm，长1000mm（两根连接）。 | 5 | 个
21064 | 动能势能演示器 |  | 部颁标准 | 半定量实验。产品由大刻度板、定位圈及滑杆、小滑块、圆筒、弹簧及释放手柄、底座、小刻度板、大滑块、导轨（弧形、直形）、钢球等组成。底座、大小刻度板均采用厚度为1mm的铁板制作，定位圆及滑杆由支杆和孔架构成，孔架采用塑料制作，定位圆的高度可通过支杆任意调节；透明圆筒采用有机玻璃筒制作，圆筒壁厚不小于3mm。产品能直观演示动能势能的种类、产生和相互转化转化，以及能的守恒。 | 5 | 台
21065 | 平抛竖落仪 |  | 部颁标准 | 手动敲击式，产品可以固定在支架上和桌面上使用，仪器有穿孔的2钢球、 铁锤、仪器板，释球板等。 | 5 | 个
21069 | 冲击摆实验器 |  | 部颁标准 | 发射速度：＞ 7.7 m/s。 钢球直径：11mm。 摆长：270mm。 | 5 | 台
21070 | 运动频闪观测仪 |  |  | 频闪光源25Hz、50Hz,可实时观测运动物体图像 | 5 | 套
21072 | 向心力演示器 |  |  | 1、产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。可形象直观的演示和定性验证向心力公式。 2、机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度≥120mm；两只变速盘均由为塑料注塑制作，主动轮最大外径≥190mm，从动轮外径≥130mm。变速盘主、从动轮传动比为1:1、1:2及1:3，传动误差不大于0.5%；大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸≥Φ70×12mm，小皮带轮尺寸≥Φ40×12mm；悬壁采用厚度为1mm的金属板制作，悬壁宽度45mm。示力标尺总长≥50mm，采用红、白相间的色环标示，每格色环宽5mm；压杆采用厚度1mm的铁板制作，压杆臂长≥80mm；套筒采用内径26mm的塑料筒，长95mm；弹簧≥Φ30×70mm，采用≥Φ1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数15；钢球与铝球直径均为28.6mm，钢球质量为95.5±2g，铝球质量为47.45±1g。 3、仪器外形尺寸≥460×200×330mm。 | 5 | 台
21073 | 向心力演示器 |  |  | 数显，产品由支架、电机传动机构、测力计、显示屏等构成。仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式。 | 5 | 台
21076 | 凹凸桥演示器 |  |  | 高中教师演示在凹面桥物体对桥面的压力。演示器由电磁铁、钢球、轨道、电磁铁开关、台秤、底座、接球槽、接球槽支杆等组成。 | 5 | 套
21077 | 演示力矩盘 |  | 部颁标准 | 供中学物理教学演示和学生分组实验用。仪器由圆盘、轴、底座、立杆、带线的空心销6个组成、塑料圆盘直径270mm，盘面有4个同心圆，均匀分布若干个小孔，供安插空心销用。立杆直径为12mm，长度为400mm，表面电镀处理。底座为铁制三角形或者塑料圆盘、三脚形底座，中心点有Φ2mm小孔可固定。 | 5 | 个
21079 | 动量传递演示器(碰撞球) |  | 5球 | 用途：供中学物理演示物体互相作用时动量的传递。 结构：由底板、立柱、横杆、横梁等组成仪器支架。支架上悬挂五个质量相同的钢球。 | 5 | 套
22001 | 音叉 |  | 256Hz | 256Hz，产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。音叉为钢制，发音部分呈“U”形；共鸣箱采用木材制造。音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材制造。频率及误差：256Hz±0.3Hz。 | 5 | 套
22002 | 音叉 |  | 512Hz | 512Hz，产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。音叉为钢制，发音部分呈“U”形；共鸣箱采用木材制造。音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材制造。频率及误差：512Hz±0.4Hz。 | 5 | 套
22005 | 纵波演示器 |  |  | 电动液晶显示式，产品由振荡频率显示器、控制面板、开关、紧绳柱、振荡杆、细线、定滑轮、张力砝码、刻度支架等构成。使用电源：220V 50Hz；2.有效刻度不小于100cm。 | 5 | 套
22009 | 声速测量仪 |  | 声频响应：20Hz～20KHz | 测声速：需配套数字计时器使用。 声频响应：20Hz～20KHz。 精度：1.0%。 | 5 | 台
22010 | 共振音叉 |  | 440Hz | 1、声学仪器，供中、小学音乐教学中作定音及中学物理教学实验用。2、音叉的频率为４４０±１Hz，频率误差为０．８Hz（在２０°Ｃ时）,3、两支同频率音叉为一组，系用整块45#碳钢制成，棱角整齐，叉截面为：6.5mm×16mm,音叉臂长约109mm，臂间距：17mm。4、结构组成：音叉一对，共鸣箱一对（木质，180mm×90mm×53mm）,击锤1个，改变钢箍1个，底座带有4个橡胶垫，上方带有凸起音叉叉槽。 | 5 | 对
22012 | 纵横波演示器 |  |  | 中学物理演示纵横波的传播、反射等；仪器采用支架悬挂弹簧形式，全长100cm、Φ50mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属球可上下调节，整套仪器包括机架1个（螺旋弹簧1支、振源2只）；连接杆15个；反光白布1块；可拆卸后装入40×35×15cm的纸箱内。 | 5 | 台
22013 | 绳波演示器 |  |  | 横波、行波、驻波、模拟偏振，塑料材质，尺寸≥30*40*10cm | 5 | 套
22014 | 波动弹簧 |  |  | 扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆 | 5 | 个
22015 | 波动演示器 |  |  | 产品由外壳、16个偏心轮、横波杆、纵波杆和质点组成。外壳应采用金属材料制成，表面烤漆处理，外形尺寸≥500×215×270mm。正背面分别能演示纵、横波的形成及传播。 | 5 | 台
22016 | 发波水槽 |  |  | 一、用途：利用水波的投影显示波的形成、传播、反射、干涉和衍射等现象； 二、结构： 1、主要由壳体、水槽、振动源，附件及光源等组成，水槽及壳体：水槽是用底部装有密封、透明玻璃的塑料盆制成，壳体用塑料制成，上面放置水槽，正面竖直安装毛玻璃，作为水波投影屏幕，框架内部倾斜45°装有平面镜； 2、振源：振动源采用电磁、激励式，由电磁铁、电位器、振杆、振子、主板等组成； 3、光源：光源为盒式机械遮挡频闪光源，灯泡为12V100W幻灯机溴钨灯，频闪器是由直流微型电动机驱动一个可旋转的遮挡叶片，盒的顶部开有散热窗； 4、水槽发波附件为单振子、双振子、平面波振子及挡板2块。主机体规格尺寸≥290×264×320mm. | 5 | 套
22018 | 弹簧振子 |  | 气垫式 | 气垫式，轨长：0.3米。 气压：＞ 580Pa。 可用小型气源或手动气泵供气。 | 5 | 套
22020 | 弹簧振子振动图象描绘器 |  |  | 自动稳定走纸，由弹簧振子装置、高压脉冲装置、卷纸机构三大部分组成。 主要技术性能： ⑴ 工作条件：电源电压：AC220V/ 50Hz； ⑵ 电源功率≤50W。 | 5 | 台
22021 | 简谐振动投影演示器 |  | 部颁标准 | 用于演示物体作匀速圆周运动投影点的运动是简谐振动 | 5 | 台
22022 | 匀速圆周运动投影器 |  |  | 产品为主机、立杆、调节器、吊线球、质点、屏幕、电磁铁等组成。转速和摆长为可调式。演示为投影式。 | 5 | 台
22024 | 单摆振动图象演示器 |  | 部颁标准 | 供中学物理教学中演示单摆简谐振动，能绘出简谐振动图像。产品由底座、低噪音直流电动机、画板、画笔、摆锤、电磁铁、开关、减速机构和摆长调节器组成。1.工作电压：DC6V；2.画板为一长方形不透明的PVC塑料板；3.开关两个，一个是电源总开关，一个是双掷开关，负责通断电磁铁和直流电机的电源。4.底座木质，尺寸：800mm×230mm×50mm。 | 5 | 台
22025 | 单摆运动规律演示器 |  | 部颁标准 | 光电门计时。 摆长可调节最大长度：约1600mm。 摆球直径：约22mm。 摆线架体高度：约20mm。 | 5 | 台
22026 | 受迫振动和共振演示器 |  | 部颁标准 | 改变策动摆摆长可分别使5个摆长不同的单摆共振 | 5 | 台
22027 | 共振演示器 |  |  | 产品由弹簧振子、受偏心负载的变速装置、能摆动的在机玻璃板、画板、画笔以及底座等组成。1、使用电源：DC 12V，速度可调。2、画板有效面积≥110mm*80mm。3、画笔头为磁性，可在画板上痕迹。4、底座为铁制，表面处理，尺寸≥240mm*145mm*5mm。5、摆动为透明材料，上下摆动灵活。 | 5 | 台
22202 | 内聚力演示器 |  |  | 有挤压板动器和刮削器，用于演示固体分子间的吸引力。由两个中空镶铅圆柱体、刮削器组成。1、铅柱分为红、蓝各1，每支上有挂钩，外形尺寸≥：Φ20mm，长50mm。2、刮削器外壳为塑料，塑料筒内置刀片。 | 5 | 套
22203 | 空气压缩引火仪 |  |  | 1、由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。2、手柄为塑料制品。 | 5 | 个
22209 | 双金属片 |  |  | 由铜、铁组成。该产品由长度≧200㎜、宽≧20㎜、厚≧0.3㎜铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固 | 5 | 个
22210 | 气体做功内能减少演示器 |  | 部颁标准 | 手动充压，压力表、热敏电阻测温，可见气体做功前和做功后的温度和气压的变化。内部起雾明显。使用安全。加带打气筒，测温仪。尺寸约：300*120*125mm | 5 | 套
22213 | 纸盆扬声器 |  |  | 直径不小于200mm，8Ω | 5 | 台
22216 | 浸润和不浸润现象演示器 |  |  | 用于高中物理教学中有关物体浸润和不浸润现象的演示实验。由透明塑料槽、洁净的玻璃片、涂蜡的玻璃片、胶头滴管组成。 | 5 | 个
22217 | 液体表面张力演示器 |  |  | 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。线框用Ф2.2mm的钢丝制造，表面镀铬。手柄长度均不小于70mm，柄端小圈中心Ф15mm，外形规则端正，焊接光滑整洁牢固。 | 5 | 套
22219 | 毛细现象演示器 |  |  | 仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成。盛液座及毛细管支架采用工程塑料制作，盛液座内空尺寸≥160×86×10mm，毛细管支架宽≥20mm，支架距盛液座底部高度≥80mm；毛细管长度均≥130mm。 | 5 | 套
22220 | 伽尔顿板(道尔顿板) |  |  | 产品由漏斗、一组斜面、控制器、钉列阵、弧形导轨、木框、狭槽、钢球、闸门、钢球出口、钢球盒、底脚等构成。钢球直径3mm、数量不少于3300粒。 | 5 | 台
22223 | 玻意耳定律演示器 |  | 部颁标准 | 仪器根据高中物理新编教材而设计的，讲述在理想状态下一定质量的气体在温度不变时，压强与体积的关系。由带刻度气室、压力表、放气阀、底座等组成。操作：打开放气阀将活塞拉到一定的刻度线，让气室内有一定体积的空气，关闭放气阀，轻轻的推动活塞到某一刻度线使空气体积缩小，读出压力表读数。用同样的方式取三段体积不同的刻度线，记录出三段压力表读数。通过公式===C。可验证出一定质量的气体在温度不变时，它的压强与体积成反比。 产品总体尺寸为510*160mm ，板尺寸为400*160mm，U型管之间的距离为35mm。 | 5 | 套
22224 | 盖·吕萨克定律演示器 |  | 部颁标准 | 用于验证一定质量的某种气体在压强不变的情况下，其体积V与热力学温度T成正比，即V-T图像。产品由尺度板、玻璃管（V型、⌴型）橡皮塞、橡皮管、烧瓶、支脚、胶头滴管等组成。 | 5 | 套
22225 | 气压模拟演示器 |  | 部颁标准 | 产品由导向杆、配重块、透明桶、活动圆盘、塑料小球、振动板、底座（箱体）、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关等组成。1.工作电压：DC14V。2.透明桶外径105mm，深150mm。3.箱体为冷轧板制，表面烤漆处理，尺寸：130mm×130mm×110mm。 | 5 | 套
22227 | 饱和水汽膨胀液化演示器 |  | 部颁标准 | 透明容器内能承受3个以上大气压，成雾明显，使用安全 | 5 | 套
23001 | 玻棒(附丝绸) |  | 教师用 | 有机玻棒(附丝绸)，教师用。一端为锥体，头部为球形状。 | 5 | 对
23003 | 胶棒(附毛皮) |  | 教师用 | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。一端为锥体，头部为球形状。 | 5 | 对
23005 | 箔片验电器 |  | 教师用 | 一对装。1．产品由塑料外壳、圆盘、导电杆、箔片等组成。2．外壳透光洁透明，无气泡及划痕。3．圆盘（直径≥26mm）导电杆（直径≥6mm）用金属制成，表面镀铬处理。4．导电杆与外壳间有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便。5．金属箔片厚度不大于0.2mm，长度≥20mm。 | 5 | 对
23007 | 指针验电器 |  |  | 一对装。产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。 1、金属筒≥Φ170mm，表面烤黑漆；底座采用塑料注塑料成型，≥Φ100mm。 2、仪器整体结构：在圆底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附刻度线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。 | 5 | 对
23008 | 感应起电机 |  | 部颁标准 | 1、环境温度：-10~40℃ 2、起电盘直径：235mm。3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 5 | 台
23009 | 枕形导体 |  | 部颁标准 | 用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高≥68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃≥Φ12mm，高≥110mm；底座≥Φ85mm，高≥13mm。 | 5 | 副
23014 | 滑动变阻器 |  | 200Ω，1.25A | 200Ω，1.25A，铝合金支架，六角滑竿，0.45mm康铜线，瓷管尺寸不小于Φ62×270mm，全铜滑动头，磷铜接触片单面面积不小于16×56mm,表面镀镍，4只接线柱。 | 5 | 个
23019 | 电阻定律演示器 |  | 部颁标准 | 金属底板，三种材料，4根金属丝（导线长度1000mm），接线柱具有接、插防脱落功能。连接片2条。 | 5 | 台
23030 | 演示线路实验板 |  |  | 高中演示组，纸箱包装：外形尺寸≥530×380×150mm，底板（6块）单板面积为≥360×240mm，分布96个小孔，纵横距离30mm。并由塑料插座，空位插座，电池座盒（1.5V），紧固销，插头接线、紧压器，吊环，走线插座组成。均由ABS工程塑料制成。1、该实验板根据实验需要能拼接成所要求大小的示教板，在其面上能插各种装有元件的插座进行演示实验。将实验板拆开后可作为学生用实验板，学生在其上进行各种学生试验。2、线路实验板为拼接式，由线路底板、三角支板、紧固销。吊环等组成。 | 5 | 套
23035 | 焦耳定律演示器 |  | 部颁标准 | 演示用，供中学物理演示焦耳定律，研究电流的热效应。产品由演示板、数显直流电流表、贮气盒两只，电阻：5欧姆线绕电阻3只、玻璃管2根等组成。1、电源电压：直流稳压4V-8V。2、演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸290mm*245mm*4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为一刻线、10mm为一大刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条。3、数显直流电流表的数码管为0.56吋，三位数码管，电流量程为3A，工作电压：DC4V-28V。4、贮气盒采用透明塑料制，尺寸：80mm*80mm*30mm。5、在10分钟内，演示效果明显。 | 5 | 套
23037 | 保险丝作用演示器 |  | 部颁标准 | ￠0.5mm康铜丝、￠0.3mm康铜丝长300mm各一根；￠2mm塑料管9根；12V、21w灯泡3只；￠1.0mm保险丝长60cm。通过实验，演示保险丝对电路的保护作用，以及保险丝的选择不当对电路所造成的影响。 | 5 | 套
23040 | 范氏起电机 |  | 部颁标准 | 由蓄电球、集电梳、皮带轮、有机玻璃圆筒、橡胶带、电动机、白炽灯、放电球、放电球绝缘杆和底座组成。蓄电球Φ200mm，放电球的Φ60mm，火花距离≥50mm | 5 | 台
23041 | 球形导体 |  | 部颁标准 | 球形导体由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。球体采用金属空芯球体，表面镀镍，球体直径约90mm，绝缘支杆与底座总高度约100mm，支杆Φ10mm，底座底径100mm。 | 5 | 个
23042 | 验电器连接杆 |  | 部颁标准 | 燕型铁丝穿过有机玻璃棒，由锁紧螺丝固定。 | 5 | 个
23043 | 移电球(验电球) |  | 部颁标准 | 整长11cm,验电球直径1.5cm，棒直径1cm。符合教学仪器验电球标准。 | 5 | 个
23044 | 验电羽 |  |  | 验电羽1对 成产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸为Φ69mm×长12mm；支架采用Φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度100mm | 5 | 对
23045 | 验电幡 |  |  | 产品由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成。铜丝网为平纹黄铜丝网，目数：200目/吋，铜丝网尺寸为360×105mm；红丝线Φ1×150mm，共8根，悬挂在铜丝网两侧。支柱共3根，采用Φ5mm铜管制作，长度160mm，3根支杆分别固定在铜丝网的两端及中心位置；支座采用工程塑料制作，底座3个，底座底径Φ40mm，高度28mm。将带支杆的铜丝网插入底座组成验电幡，产品组装后总高度约190mm。 | 5 | 个
23046 | 尖形布电器 |  | 部颁标准 | 主体采用金属材质，由一个圆柱形和锥形焊接而成，规格：Φ70×160mm，塑料底座，中间用塑料支杆连接，整体高约200mm. | 5 | 个
23047 | 正负电荷检验器 |  |  | 本仪器适用于中学物理实验，它可以检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，以及演示静电感应。1.检验器的探头为金属制品，表面镀铬处理；2.检验器上的红灯指示为正电荷，绿灯指示为负电荷。 | 5 | 台
23048 | 静电实验箱 |  |  | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 5 | 套
23049 | 金属网罩 |  |  | 用于演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理。产品由金属网罩、金属底盘、底座及连接器等组成。1.金属网罩采用直径0.9mm的镀锌铁丝编制而成，外径约200mm，高约230mm。2.金属底盘采用厚0.4mm镀锌板冲压成型，直径220mm。3.底座采用塑料注塑成型，直径100mm。4.连接器为全金属制，由直径14mm钢球、直径5mm金属杆、金属吊链及限位柱构成，金属表面电镀处理。 | 5 | 个
23050 | 电荷间作用力演示器 |  |  | 本演示器由底座、立板、导体球、轻质导电球、导电球连线、绝缘支架、滑块、连接导线组成。导体球直径83mm，轻质导电球直径30mm。外形尺寸约400mm×105mm×405mm。绝缘横杆悬挂可移动轻球，带竖立座标面。 | 5 | 套
23052 | 库仑定律演示器 |  | 透明有机玻璃 | 全透明结构，可直观的看到演示器内部动态。尺寸：Φ180*330mm | 5 | 台
23053 | 电场线演示器 |  |  | 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。演示板由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸均为95mm×80mm×6.5mm。 | 5 | 套
23054 | 电势演示仪 |  | 部颁标准 | 产品由导电玻璃、带坐标孔的透明塑料板、接线柱、表笔一对、白纸、复写纸、导电纸各1张组成。1.导电玻璃板的一面为导电的，尺寸≥237×200×5mm。2.带坐标孔的透明板孔径1.8mm，两孔间距20mm，尺寸≥237×200×3mm。 | 5 | 套
23056 | 平行板电容器 |  |  | 产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、度脚构成。铝板和绝缘板直径应相同。 | 5 | 套
23057 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 |  |  | 演示模拟电场中带电粒子加速、偏转，由模拟屏、加速旋钮、偏转旋钮等组成，工作电压220V 50Hz。 | 5 | 套
23058 | 常用电容器示教板 |  |  | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 5 | 套
23059 | 常用电阻器示教板 |  |  | 定值电阻（碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等）、可变电阻（电位器等）特殊电阻（光敏电阻、热敏电阻等） | 5 | 套
23060 | 演示可调内阻电池 |  |  | 产品由电池槽、溢水槽、盖板、探针、下负极板、气咀、气室、气管、开关、气筒等组成。 1、电池槽和溢水槽均采用透明塑料注塑成型，外形尺寸≥210×85×90mm。 2、正负极板尺寸≥50×43mm。 3、探针采用宽度≥10mm，可固定于电池槽内。 4、气筒采用≥50ml的注射器。 5、正负极板和探针上均安装有接线柱。 | 5 | 个
23062 | 演示电桥 |  | 部颁标准 | 测量长度：1米。 测量误差：2%。 直线电阻材料：0.45mm康铜丝。 | 5 | 个
24003 | 磁感线演示器 |  |  | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸≥200×120mm；环境温度大于10℃时，摇匀铁粉时间每次≤20s。 | 5 | 套
24004 | 立体磁感线演示器 |  | 永磁、电磁场 | 1、演示器由圆形立体磁感线演示器组成；2、圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针366个，透明塑料制成6块立片（相向60°）及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。3、上下两圆片的直径为170mm，组装后的高度为200mm。 | 5 | 套
24005 | 磁感线演示板 |  | 可投影 | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。 1、塑料板为透明有机板注塑成形。 2、小磁针为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。 3、脚为塑料。 | 5 | 套
24006 | 电流磁场演示器 |  |  | 由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管、投影磁针等组成，底座尺寸：178×138×38mm，方线圈（80×50mm),圆线圈（直径Φ45mm），螺线管（直径Φ45mm）采用铜线。 | 5 | 套
24009 | 演示原副线圈 |  | 部颁标准 | 每组包含翼形磁针2支。磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于9mT。磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针。磁针在外力作用下，磁针体转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体能自行回归指向，回归指向偏差不大于5º。磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针无明显倾斜。 | 5 | 套
24014 | 演示电磁继电器 |  | 部颁标准 | 电磁继电器由控制系统和电磁系统两部分组成。控制系统包括：动断和动合触点各一对。电磁系统包括：线圈、铁芯、支架、衔铁等。 | 5 | 个
24019 | 手摇交直流发电机 |  | 部颁标准 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 5 | 个
24021a | 阴极射线管 |  | 磁效应管 | 产品由玻壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、底座等组成。阴极射线管的电极用不低于99.7%的纯铝制成，电极表面应清洁光滑，无划痕，无酸碱腐蚀层及明显的水渍，电极在玻壳内安装牢固。封接丝与电极、护帽环接触良好。玻壳内外壁应清洁，无明显水渍及其他附着污物，透明度良好，管内没有异物。阴极射线管在通电使用后，金属极周围无明显溅射物质。荧光板上的荧光粉涂附均匀，无凸起和脱落现象。 | 5 | 个
24021b | 阴极射线管 |  | 示直进管 | 产品由玻壳、挡板、支架、阴极、阳极、底座等组成。管内真空度范围0.13帕（1×10-3托）～0.07帕（5×10-4托），阴极射线管的电极用不低于99.7%的纯铝制成，电极表面应清洁光滑，无划痕，无酸碱腐蚀层及明显的水渍，电极在玻壳内安装牢固。封接丝与电极、护帽环接触良好。玻壳内外壁应清洁，无明显水渍及其他附着污物，透明度良好，管内没有异物。阴极射线管在通电使用后，金属极周围无明显溅射物质。底座表面光洁。 | 5 | 支
24021c | 阴极射线管 |  | 机械效应管 | 产品由玻壳、导轨支架、小翼轮、阴极、阳极、底座等组成，阴极射线管的电极用不低于99.7%的纯铝制成，电极表面应清洁光滑，无划痕，无酸碱腐蚀层及明显的水渍，电极在玻壳内安装牢固。封接丝与电极、护帽环接触良好。玻壳内外壁应清洁，无明显水渍及其他附着污物，透明度良好，管内没有异物。阴极射线管在通电使用后，金属极周围无明显溅射物质。底座表面光洁。 | 5 | 支
24021d | 阴极射线管 |  | 静电偏转管 | 产品由玻壳、挡板、荧光板、电场电极、阴极、阳极、底座等组成,阴极射线管的电极用不低于99.7%的纯铝制成，电极表面应清洁光滑，无划痕，无酸碱腐蚀层及明显的水渍，电极在玻壳内安装牢固。封接丝与电极、护帽环接触良好。玻壳内外壁应清洁，无明显水渍及其他附着污物，透明度良好，管内没有异物。阴极射线管在通电使用后，金属极周围无明显溅射物质。荧光板上的荧光粉涂附均匀，无凸起和脱落现象。底座表面光洁。 | 5 | 支
24028 | 教学信号发生器 |  | 部颁标准 | 高频范围：400KHz～1700KHz。 低频信号：正弦波、方波、锯齿波， 超低频正弦波，4位数字显示高频。 | 5 | 台
24030 | 条形强磁体 |  | 部颁标准 | 磁感应强度≥0.8T。外形尺寸≥150×25×15mm | 5 | 个
24031 | 蹄形强磁体 |  | 部颁标准 | 磁感应强度≥0.8T。外形尺寸≥85×27×105mm | 5 | 个
24032 | 强磁针 |  | 部颁标准 | 技术参数：直径12mm 长度95mm； | 5 | 个
24033 | 通电平行直导线相互作用演示器 |  | 部颁标准 | 1、 由两根平行的可灵活转动的导体构成，转动时可改变两导体间距离。 2、 仪器内置大电流电源，当大电流输出启动时，大电流输出经约4S时间的定时后，大电流输出自动切断，以防电源损坏。 3、 平行通电直导线之间的相互作用演示实验现象明显，实验复现性好，可进行二平行直导线的相吸和相拆实验演示。 | 5 | 套
24034 | 电流天平 |  | 部颁标准 | 本仪器供中学物理电磁学部分实验用，说明载流导体在磁场中受到的作用力及其规律，以建立磁感应强度B=F/IL 的概念。电流天平由螺线管线圈、立柱、天平臂、底座等几部分组成。 | 5 | 套
24035 | 安培力演示器 |  | 永磁式 | 励磁方式：永磁式。 指示方式：指示式。 直导线长度：>100mm。 | 5 | 套
24037 | 自感现象演示器 |  | 部颁标准 | 双变压器，通电显示采用发光二极管显示，断电有反向电流显示装置，铝合金包边。 | 5 | 台
24038 | 电磁感应演示器 |  | 部颁标准 | 仪器是由磁极主体，磁力线演示板，直流电机模型，直流发电机模型，交流发电机模型，转动线圈模型，软线圈等组成。 | 5 | 套
24039 | 楞次定律演示器 |  |  | 塑料圆形底盘直径≥66mm，一个开口铝环，一个闭口铝环。纸盒规格≥180×79×33mm | 5 | 套
24040 | 电磁阻尼演示器 |  | 部颁标准 | 1、外壳为金属喷塑成型 2、阻尼摆采用铝制，一只底部是半圆、一只底部是半圆齿状 3、可以同时使用两只阻尼摆进行比较 | 5 | 套
24041 | 动能发电手电筒 |  |  | 由按柄、齿轮、线圈、磁性飞轮、LED灯泡等组成。 | 5 | 套
24042 | 单匝线圈电机原理演示器 |  | 部颁标准 | 产品性能：1、单匝线圈转动速度可调，2、还能进行安培力实验器的操作。3、动作灵敏，效果显现。4、磁感应强度为﹥50mT 结构：1、磁铁盒二个，外形最大尺寸：59*35*144mm，磁铁安装腔尺寸应大于100*50*15mm；2、底座外形最大尺寸：105*95*34mm，形状为四棱台，两侧有5*5.6mm的卡口，顶端有两个M4嵌入螺母；3、永久磁铁，外形尺寸应大于50*85*14mm；4、导电导轨二根，外形尺寸Φ4*130mm，黄铜棒，一端M4*7mm；5、导电管外形尺寸：Φ4*80mm；6、单匝线圈一套，外形尺寸：90*120*1mm。7、外形尺寸145*105*160mm。 | 5 | 套
24044 | 三相电机原理演示器 |  | 部颁标准 | 包括永磁式和电磁式旋转磁场两部分，与手摇三相交流发电机配套使用，说明旋转磁场的性质和三相感应电动机原理，当绕组线电压10V，供电电流150mA时，磁针，铝框，鼠笼应能正常转动。 | 5 | 套
24045 | 手摇三相交流发电机 |  | 部颁标准 | 演示三相交流电。结构由定子绕阻、发电机转子、轴承支架、机座支架、接线柱、木质底座（368mm×282mm×17mm）、Y/△接线板、Y接法负载板和三相不平衡中性线带点负载板、传动齿轮、△接法负载板、接线板：168mm×17mm×3mm，二、用途：演示三相交流电的产生和三相电路的连接法，并可作为小功率低压三相电源。三、技术特点：励磁电压为6V，转速：1500转/分，输出频率为25Hz。 | 5 | 台
24046 | 三线电子开关 |  | 部颁标准 | 输入电压：0.1V～2V。 开关频率：100～100KHz。 | 5 | 台
24047 | 交流电路特性演示器 |  | 部颁标准 | 研究电感器和电容器在电路中对交变电流的作用。仪器由低频扼流圈，高频扼流圈，大电容，小电容，电阻组成。 | 5 | 台
24048 | 可拆变压器 |  |  | 1、单相芯式结构,铁芯以钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。2、线圈骨架用塑料压制。3、可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 | 5 | 台
24050 | 变压器原理说明器 |  | 部颁标准 | 能够完成下列实验的演示：变压器效率的定量演示；远距离输电的演示；通电自感现象演示；断电自感现象的演示；跳圈现象的演示；感应灯的演示；感抗的演示；强弱阻尼摆的演示；电磁铁的演示；电磁感应的演示； | 5 | 台
24051 | 日光灯原理演示器 |  | 部颁标准 | 电感式镇流器，结构：由演示板、灯管、启辉器、镇流器、触发开关等组成。 | 5 | 套
24053 | 电子束演示器 |  | 部颁标准 | 加速极：0～700V。 偏转：0～50V。 显示方式:荧光屏幕显示电子束径迹。 | 5 | 台
24054 | 阴极射线演示器 |  |  | 热阴极射线管演示器是作为中学物理教学中演示电子束在电场、磁场中运动轨迹及说明示波管原理用。产品由电源、扫描发生器、射线管显示控制电路三部分组成。1.额定电压：AC 220V。2.额定输入功率：10W。3.加速极电压：335-440V。4.Y偏转板电压：0-70V。5.扫描频率范围：25-50Hz。6.X偏转板电压：-75-75V。 | 5 | 台
24057 | 低气压放电管组 |  | 6支 | 演示稀薄气体中的放电现象；构造：产品由移动金属杆、连接导线（一端带夹子）、塑料支架（425mm×280mm）和底座(115mm×335mm)及六支大小相同的抽空密封的长玻璃管，直径约24mm，长365mm，里面的气压分别为40、10、3、1、0.1、0.02mm高水银柱。 | 5 | 套
24059 | 电谐振演示器 |  | 部颁标准 | 仪器由发送和接收两大部分构成。发送部分由底板、莱顿瓶、电感环、电感调节棒、固定架、高压输出及放电间隙调节螺钉等组成。接收部分由底板、莱顿瓶、电感环、电感调节棒、固定架、氖泡等组成。底板采用工程塑料制作，尺寸为180×120×4.5mm，底板四角安装橡胶垫脚，垫脚高不小于12mm；莱顿瓶采用工程塑料压制，内外极板采用金属电镀工艺，莱顿瓶尺寸约φ110×130mm，莱顿瓶电容：约580pF；电感环采用直径不小于φ5mm的圆钢制作，环体尺寸约580×280mm；电感调节棒采用φ4.2mm圆钢制作，长度不小于300mm。高压输出及放电间隙调节螺钉采用黄铜棒车制，长度不小于42mm。仪器主要技术性能：1、发送部分：输入脉冲高压：20～40KV；放电间隙：0.2～2mm；振荡频率：约5MHz；2、接收部分：最大接收距离：不小于0.5m；3、工作条件：环境温度：0～40℃，相对湿度：不大于80%，大气压力：86～106KPa。 | 5 | 台
24060 | 赫兹实验演示器 |  |  | 产品由发射部分和接收部分组成（即A、B两套件），产品由底座、支架、拉杆天线、低压灯管、放电球等组成。1.底座采用胶合板制成，外形尺寸：300mm×100mm×18mm。2.支架采用透明有机玻棒制成，直径12mm，高度不小于200mm。3.拉杆天线可上下移动或抻缩，能停在任一位置。4.低压灯管应为无色透明的材料制成，两端为导电体，与放电球接合良好。5.放电球直径不大于10mm，放电球由一调节丝杆固定，调节丝杆的调节范围不小于30mm。 | 5 | 台
24061 | 电磁振荡演示仪 |  | 部颁标准 | 工作电源：220V、50Hz。同时具有电表指示或示波器显示两种功能。 | 5 | 台
24062 | 电磁波的发送和接收演示器 |  | 部颁标准 | 发射：2W、230MHz。 调制方式：等幅、调幅。 用声响、LED、电表指示电磁波。 调制信号：音乐，1KHz方波。 | 5 | 套
24063 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 |  |  | 发射器：频率10GHz±1GHz,等幅波输出≥10mW;接受器：喇叭天线接受距离≥1m,振子接收距离≥0.5m,有声、光、电显示 | 5 | 套
24064 | 密立根油滴仪 |  | 部颁标准 | 用于验证电荷的量子性和测定基本电荷质量。结构：主要由机箱、测量显微镜、油滴室、油雾杯以及喷雾器等组成；主要技术指标：适用电源：AC220V；指示灯电压：AC24V；照明灯电压：AC2.2V；极板电压：量程-、0、+可选择DC0～450V连续可调；安装电压表：量程450V；标准精确度等级1.5级；极板距离：6mm±0.2mm；显微镜放大倍数：40X；分划板总刻度：5×5mm；对一滴油滴可连续观察时间： | 5 | 台
24065 | 电子比荷实验仪 |  | 部颁标准 | 测电子的电量和质量之比。 加速电压：1000V~1200V连续可调 低压直流电源： 可调电流：0.2A~1.5A, 1.5A~2.5A,各档连续可调. 电流方向: 可换向 电磁螺线管参数： 单位长度匝数：N=3800匝/米。 最大工作电流：< 3A。 示波管参数： 荧光屏至y偏转板距离： l= 0.148m。 y偏转因子：50mVp-p/格。 x偏转因子：100mVp-p/格。 显示波形有效面积：10×6格，(15px/格)。 工作电源：220V、50HZ。 功 耗：< 85W。 连续工作时间：>1小时。 工作环境： 温 度：0 ~ 40℃ 相对湿度：< 85%（40℃） | 5 | 台
24066 | 半导体致冷器 |  | 致冷、发电两用 | 能演示温差发电和制冷两用。产品由致冷组件、支杆、底座、水槽、接线装置、电源导线、取冰器等组成。致冷组件由储冷板（金属槽）陶瓷片、散热块、导热硅脂等组成。金属槽由厚度≥1mm的板材制作，内空尺寸≥40×40mm，深约10mm。支杆采用≥Φ8mm的金属杆制作，支杆高度≥145mm，表面镀铬；底座外形尺寸≥230×110×30mm；水槽采用“372”材料制作，内空尺寸≥100×100×100mm，壁厚≥2mm；电源导线采用多股铜芯绝缘软导线，内接导线长度≥100mm，外接导线长度≥300mm，外接导线两端 | 5 | 台
24067 | 整流电路实验器 |  |  | 刻实验器应配合示波器可电压传感器进行实验。利用二极管的单向导电性和电容滤波的特性进行整流。1.电路清晰、插座可靠。2.实验器的外形尺寸≥310×55×230mm，附支脚。3.工作电压：AC220V。 | 5 | 台
25001 | 光具盘 |  | 部颁标准 | 1、光具盘由矩形光盘、圆光盘、三足座、光栏、平行光源、光学元件组成。 2、平行光源：5束平行激光束，每条光束有独立的控制开关。 3、技术指标： 矩形光盘：磁吸附式。 圆形光盘：最小刻度为1度。 梯形玻璃砖：下底90mm、高25mm、厚15mm、底角60度和45度。 等腰直角棱镜：底90mm、高45mm、厚15mm。 半圆柱透镜：90×45×15mm。 大双凸柱透镜：110×30mm，F＝160±5mm 小双凸柱透镜：60×30mm，F＝－80±3mm 小双凹柱透镜：60×30mm，F＝－80±3mm 凹柱面镜：110×30×2mm，F＝160±5mm 凸柱面镜：110×30×2mm，F＝－160±5mm 大平面镜：90×15×2mm 漫反射精：90×30×2mm。 | 5 | 套
25002 | 凹面镜 |  | 部颁标准 | 1、本仪器由凹面镜、镜框、支架、底座组成。 2、凹面镜的直径为100mm。 3、凹面镜的焦距为65mm。 4、凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内不得有目测到的气泡、结石和条纹。 5、反光膜度层均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 6、凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm。 7、镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。 8、镜面可按需要在任意方向转动，升降范围不小于50mm。 | 5 | 个
25003 | 凸面镜 |  | 部颁标准 | 1、本仪器由凸面镜、镜框、支架、底座组成。 2、凸面镜的直径为100mm。 3、凸面镜的焦距为－65mm。 4、凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内不得有目测到的气泡、结石和条纹。 5、反光膜度层均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 6、镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。 7、镜面可按需要在任意方向转动，升降范围不小于50mm。 | 5 | 个
25007 | 三棱镜 |  | 部颁标准 | 1．产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。 2．三棱镜体外形为正三棱柱。 3．三棱镜体采用中部色散NF-NC不小于0.0080的玻璃磨制。 4．三棱镜体表面不许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 5．托架应有足够的强度，三棱镜体应能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 6．支柱高度可调，其升降范围不小于30mm。整个仪器应有足够的稳度。 | 5 | 个
25008 | 白光的色散与合成演示器 |  | 部颁标准 | 1、该产品由等边三棱镜、三棱镜架及光屏等组成。 2、三棱镜为等边棱镜，顶角60±0.5°、有效边长不小于25mm，高度不小于25mm，三棱镜中部色散Nf-Nc不小于0.015。 | 5 | 套
25009 | 透镜及其应用实验器 |  | 部颁标准 | 1、产品使用低压6-8V光源、凸透镜、凹透镜、透镜夹持柄、光屏、具有独立实验的望远镜模型、显微镜模型、照相机模型等器件组成。 2、产品应能较好完成中学物理教学内容中关于透镜焦距的测量以及照相机、望远镜、投影仪原理的演示和实验。 | 5 | 套
25016 | 光的干涉衍射偏振演示器 |  | 部颁标准 | 仪器能演示光的干涉（包括双缝干涉、双镜面干涉、牛顿环干涉）衍射（单缝衍射、多缝和光栅衍射）以及光的偏振（包括人造偏振片起偏、玻璃反射起偏)等现象。 | 5 | 套
25017 | 激光光学演示仪 |  | 部颁标准 | 激光笔、半圆形玻璃砖、盛液体扁平半圆盒、360度量角器等，几何光学和物理光学实验。 | 5 | 台
25021 | 牛顿环 |  | 部颁标准 | 仪器由一块曲率很大的平凸透镜和一块很平的玻璃片组成。透镜的凸面放在平玻璃上，在透镜和玻璃片之间形成空气膜，演示牛顿环的干涉图样。 | 5 | 个
25022 | 光导纤维应用演示器 |  | 部颁标准 | 仪器由机座、控制面板、传声光纤束、传像光纤束、电源线等组成。机座（也兼作仪器盒）采用木材制作；控制面板上设有电源开关、指示灯、幻灯镜头、声像转换开关、频率调节器、声音输出端口、声音输入端口、光波输出端口、光波输入端口、反光镜、扬声器等；电路原理图印制于面板上。 产品主要技术指标：传声功率≥300nW；工作电源：AC220V 50Hz；环境温度：-10℃～55℃。 | 5 | 台
25101 | 紫外线作用演示器 |  | 部颁标准 | 产品由防紫外线罩，紫外线灯，日光灯，滤光片，荧光片，主机盒等组成。 | 5 | 套
25102 | 红外线作用演示器 |  | 部颁标准 | 由平行白光强光源、三棱分光镜、暗箱和红外线接收器等几个部分构成。 | 5 | 套
25103 | 手持直视分光镜 |  | 部颁标准 | 1、分光镜调整后，在视场中同时能看到鲜明的光谱和清晰的标度尺像；2、望远镜的放大倍率为7倍；3、平行光管透镜焦距为130mm±5;狭缝长不小于6mm,狭缝离透镜的调节范围为30mm；5、标度管透镜焦距为120 mm±5;标尺长度10mm，等分为125个分度；标尺离透镜的调节范围为30mm；6、三棱镜为60°、30mm等边棱镜、棱柱母线与底面垂直，棱镜厚为25mm； | 5 | 套
25106 | 棱镜分光镜 |  | 部颁标准 | 组成：保护片、单缝、透镜、组合棱镜、保护片。 | 5 | 台
25107 | 光谱管组 |  | 部颁标准 | 构造：六支直行光谱管，管中分别充进氢、氮、氧、二氧化碳、氖、氩等气体，为 了增强发光气体的亮度，特将管中部制成窄的管道．这六支光谱管装在带塑料夹的木框上（如图 5-6），框及底座上分别装有接 线柱，以便用导线与高压感应圈的放电柱相连接.并附带具有绝缘柄的金属导杆， 实验时可任意与一支光谱管顶部金属护帽相接触。 | 5 | 套
25108 | 钠的吸收光谱演示器 |  | 部颁标准 | 主要由钠气真空管、钠管加热炉、底盘、立柱等组成。钠管加热炉的工作电压为交流24V，电流约5A，光源电压6~8V，3W 使用时用二台低压电源供电，用手持直视分光镜来观察钠的吸收光谱。 | 5 | 台
25109 | 光电效应演示器 |  |  | 带光源和锌板。使用电源220V50Hz，光源功率为15W，仪器由面板、光电管、电流表等组成，利用光电管在光照下产生光电效应现象来演示光电流的一些特性。 | 5 | 台
25109a | 光电效应演示器 |  |  | 1、光电效应：能演示光能转变成电能的现象，演示电表的指示能达到满刻度的1/5以上。 2、演示效果：改变光强，演示电表的指针有明显变化；改变光的频率，演示电表变化明显，且红光照射电表无指示 3、绝缘电阻≥20M∩。 4、耐压强度：能承受规定的实验电压1分钟无闪路，无击穿。 | 5 | 台
25111 | 太阳电池演示器 |  | 部颁标准 | 由太阳能电池板、蜂鸣器、发光二极管、小电机和小风扇等组成。 | 5 | 台
25112 | X射线演示仪 |  | 部颁标准 | 带防护箱、萤光屏。仪器主要由热阴极X射线管、高压电源、防护机箱组成。当高压加于热阴极X射线管时，射线管产生X射线。射线照射置于载物玻璃上的演示物，在荧光屏上形成演示物的“影子”，通过铅玻璃观察窗，可在反光镜上观察到这个图像“影子”。 主要使用性能与指标： 1、X射线管：工作高压≤30kV、阳极电流≤2mA； 2、连续工作时间：灯丝连续工作时间≥1小时，高压每次持续≤30秒、间歇工作； 3、工作电源：额定电压:220V主10%，额定频率：50Hz； 4、接地说明：本仪器无需接地，为绝对安全起见，备有接地端供选用； | 5 | 台
25113 | 盖革计数器 |  | 部颁标准 | 内置微电脑控制系统， 数码显示：6位 LED数码管。 计量方式：五种单位。 | 5 | 台
25114 | 威尔逊云雾室 |  | 部颁标准 | 瞬间可清晰看到演示现象，杠杆式，轻便，安全快捷，有专用现象源盒，（不含现象源）尺寸约：200*180*180mm | 5 | 台
25115 | 高温扩散云室 |  |  | 供物理教学中讲授原子核结构时，用来观察基本粒子的径迹。产品由现象源支架、可视窗镜、现象源、固定扣、视窗盖、加热调节旋钮、风扇开关、加热开关及配件镊子、注射器、溶液瓶组成。金属外壳，尺寸：200×180×170mm。 | 5 | 台
25116 | 普朗克常量测定器 |  | 部颁标准 | 主要技术指标： 1.受光元件：真空光电管 2.滤色片：四种 3.放大器：电流放大器，增益60dB 4.锯齿波：VPP=12V(-6V～+6V) 5.光源：220V 25W 白炽灯泡 6.电源：220V±10% 50HZ | 5 | 台
31005 | 液压机模型 |  | 部颁标准 | 产品主要由大、小缸体、截止阀、压力表、压力弹簧及底座等构成。大、小缸体采用有机玻璃制作，大缸体外形约：φ56×100mm，小缸体外形约：φ21.5×60mm；底座采用铸铁制作，主要由油箱、吸油阀、压油阀及导管组成，底座外形尺寸约232×130×50mm，油箱容量：约250ml。产品主要技术参数：小活塞直径：φ14mm，小活塞行程：≥20mm；大活塞直径：φ48mm，大活塞行程≥50mm；正常压强：2～2.2Mpa；正常压强时大活塞上的压力约3.14KN。仪器总体外形尺寸约：232×130×270mm。产品配有液压油一瓶。 | 5 | 个
31008 | 汽油机模型 |  | 压缩比：6 | 全金属结构，压缩比1：6模型的正面是沿气缸纵轴剖开的断面，中间圆柱形空腔是气缸，包括缸体底座等部件全部为全金属材质，无毛刺、气孔；气缸两旁的断面部分中间有冷却水套断面。气缸里上下移动的是活塞（制成整体形），气缸顶部中间的是火花塞。模型备有灯光显示装置，电源电压为3伏。模型运转时，火花塞闪亮，可以更直观地说明进气、压缩、点火、排气的动作。尺寸约：160*130*290mm | 5 | 个
31009 | 柴油机模型 |  | 压缩比：14 | 全金属结构，压缩比1：14模型的正面是沿气缸纵轴剖开的断面，中间圆柱形空腔是气缸，包括缸体底座等部件全部为全金属材质，无毛刺、气孔；气缸两旁的断面部分中间有冷却水套断面。气缸顶部中间的是喷油嘴。模型可以直观明了地观察进气、压缩、做功、排气的动作。尺寸约：160*130*290mm | 5 | 个
31010 | 磁分子模型 |  | 部颁标准 | 产品主要由透明盒、磁分子组成。透明盒采用透明性好的塑料制作 | 5 | 套
31013 | 离心机械模型 |  | 节速器、干燥器、分离器 | 仪器包括离心干燥器、离心分离器、离心节速器。离心干燥器由内桶和外桶组成，内桶尺寸Φ72mm×71mm，外桶尺寸Φ116mm×72mm；离心分离器由支承框架、离心套、离心管等组成。离心套采用透明塑料制成，内径Φ20mm，高100mm；离心节速器由调节器、节流阀等组成。 | 5 | 套
31014 | 晶体空间点阵模型 |  | 部颁标准 | 全塑料制。产品由氯化钠晶体结构模型、金刚石晶体结构模型、石墨晶体结构模型三种晶体结构模型组成。 | 5 | 套
31017 | 蒸汽机模型 |  | 吹动式 | 吹动式，可用空气压缩机，也可用手动打气筒等供给气源使用。缸气阀透明，演示瓦特蒸汽机工作原理和工作过程,全程可视，尺寸约：160*120*190mm。 | 5 | 台
31018 | 蒸汽轮机模型 |  | 吹动式 | 吹动式 ，全透明设计，此模型以实验室吹风机配合使用，也可用空气压缩机供给气源使用。直观的观察到蒸汽轮机利用从外来的气流，冲击汽轮机的叶片带动机轴一起转动的演示过程。尺寸约：260*120*120mm | 5 | 台
31019 | 燃气轮机模型 |  | 部颁标准 | 可动式，全透明设计，此模型以实验室吹风机配合使用，也可以手动。尺寸约：280*120*130mm | 5 | 台
31020 | 高压输变电模拟演示器 |  | 部颁标准 | 演示板:胶板材料；有高压、低压输电比较装置，采用灯泡显示，配有升压变压器、高压输电线、降压变压器、有电表输出接口。 | 5 | 套
31021 | 车床变速器模型 |  | 部颁标准 | 全金属，两档齿轮变速，真实演示车床变速的过程。每档变速学生都可自己操作，直观的看到齿轮的变换过程和轮子的转速变化。全金属结构，尺寸约：165*170*75mm | 5 | 套
31022 | 汽车变速箱模型 |  | 部颁标准 | 全金属，两档齿轮变速，真实演示汽车变速过程。每档变速学生都可自己操作，直观的看到齿轮的变换过程和轮子的转速变化。全金属结构 尺寸约：165*145*75mm | 5 | 套
31024 | 机械机构模型 |  | 部颁标准 | 曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构、凸轮机构 | 5 | 套
31032 | 机械传动模型 |  | 部颁标准 | 含齿轮传动、皮带传动、链传动、蜗轮蜗杆传动、摩擦轮传动，每种单独演示，全金属材质。 | 5 | 套
31037 | 液压传动模型 |  | 部颁标准 | 1、外壳为金属喷塑成型；2、水槽材质为亚克力板 | 5 | 套
31038 | 汽车刹车系统模型 |  | 部颁标准 | 演示汽车碟刹系统，液压泵和液压管透明，真实演示汽车刹车的工作原理和工作全过程，直观明了，学生可动手参与。尺寸280*120*175mm | 5 | 套
31039 | 过山车模型 |  | 全金属结构 | 全金属结构 ，小车轱辘为两个精致轴承构成。尺寸约：490*120*285mm | 5 | 套
31040 | 火车转弯模型 |  | 金属结构 | 金属结构，小车轱辘为两个精致轴承构成，尺寸约：420*245*135mm | 5 | 套
60001 | 量筒 |  | 10mL | 10ml、高硼硅玻璃制造、全高135±5mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值0.2ml，容量误差±0.1ml | 5 | 个
60002 | 量筒 |  | 50mL | 50ml、高硼硅玻璃制造.全高195±10mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值1ml，容量误差±0.25ml,玻璃仪器总体要求：分度值清晰，不易磨损。 | 5 | 个
60012 | 量杯 |  | 250mL | 250ml，硬质 采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差3ml，全高200±10mm，壁厚1.2mm。 | 5 | 个
61033 | 烧瓶 |  | 圆、长，500mL | 圆、长，250ml、采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高160±3mm，瓶外径85±2mm，壁厚1mm。 | 5 | 个
61034 | 烧瓶 |  | 平、长，250mL | 平、长，250ml、采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高155±3mm，瓶直径85±1mm，壁厚1.4-2mm。 | 5 | 个
| 教室名称： |  | 生物常规实验室1
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 教师演示台 |  | ≥2400*700*850mm | 规格：≥2400*700*850mm 台面要求：采用13.0mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0一级冷轧钢板机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀。 8、含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 教师演示电源 |  |  | 教师主控电源，按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示 2.直流电压分辨率为0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A。 3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断。 4.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。 5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。 6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。 7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。 8、要有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。 含安装及调试。 | 1 | 套
4 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 1 | 个
5 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 1 | 套
6 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 1 | 套
7 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
8 | 洗眼器 |  |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。含安装及调试。 | 1 | 套
9 | 学生桌 |  | ≥1200*600*780mm | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面。 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁、大横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长560*宽55*高110mm，壁厚≥2.0mm，隐形电源220v（可选），配电源安全盖； 下腿规格：≥长510*宽64mm，壁厚≥2.0mm，下脚正面设有塑料卡盖； 立柱：采用≥110*40mm，壁厚≥1.5mm；立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽； 前横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 中横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁加挡水条呈L型≥93MM； 大横梁:≥93*16mm，壁厚≥1.5mm。材料均采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:430*260*160MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。含安装。 | 28 | 张
10 | 多功能柱 |  | ≥345*200*750mm（宽*深*高） | 规格：≥345*200*750mm（宽*深*高），采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。含安装。 | 28 | 个
11 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 14 | 个
12 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 14 | 套
13 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 14 | 套
14 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 14 | 套
15 | 学生安全电源 |  |  | 1.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2.学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6.220V交流输出为新国标五孔插座。 含安装及调试。 | 28 | 套
16 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 56 | 条
17 | 实验光源 |  |  | 采用塑料材质的灯座支架，7w的LED光源；亮度高，光照角度可调。含安装。 | 28 | 套
电教设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 智慧黑板 |  | 86寸 | 一、红外黑板 1. 整机屏幕需采用 86英寸 UHD 超高清 A 规 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm。整机需采用三拼接平面一体化设计（主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔），无推拉式结构及外露连接线。 3. 整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 4. 整机需前置物理接口不少于 4 个，所有接口均需采用非转接方式，包含 ≥1 路 HDMI 接口 、≥2 路双通道 USB3.0 接口、≥1 路 Type-C 接口。 5. 整机后置物理接口需不少于 10 个，包含≥2 路 HDMI 2.0、≥1 路 VGA、≥2 路 USB、≥1 路 RS232、≥1 路 RJ45、≥1 路 TOUCH USB（触控输出接口）、≥1 路 Audio in 3.5mm、≥1 路 Audio out 3.5mm。 6. 整机需支持拓展同品牌系列智能笔或无线麦克风接收设备；整机需至少包含一个智能笔专用收纳槽，收纳槽需支持智能笔的无线充电，支持静默智能登录，智能笔放入收纳槽内可直接进入充电状态，无需连接外部电设备，如充电线、充电盒等。 7. 智能笔在低电量 10%状态下，需支持充电≤5 分钟，使用时长≥45 分钟。 8. 整机需内置无线多功能接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现一键扩音和语音指令功能；整机需内置无线充电模块，无需连接外部线材即可实现智能笔充电。 9. 整机无线充电模块需采用单独的模块化可拆卸结构设计，无需对整机进行拆卸，方便快速售后维护。 10. 整机 OPS 电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，可抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 11. 整机需自带主流操作系统，CPU≥四核，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 12. 需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板等 不少于300 条操作。 13. 在整机运行环境下，需支持内置无线多功能接收器接收到音源后，整机音频链路延迟≤4ms。 14. 在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；需支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，根据语音质量评估方法，扩音效果满足 MOS≥3.5。 15. 在整机运行环境下，需支持配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电。 16. 整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W 全频扬声器 ≥2 个，15W 高音扬声器 ≥2 个，总功率 ≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，参考 IEC 60268-16 标准。 17. 喇叭声音需支持“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换。 18. 整机扬声器需支持在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥84dB，响度差距≤6dB。 19. 整机需支持屏体亮度≥400cd/m²，色彩覆盖率≥ 72% NTSC，对比度≥4000：1。 20. 整机需具备智能书写护眼模式，需支持屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至 50%，降低色温至 6500K 以下。 21. 需支持Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 22. 整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。 23. 需支持像素≥1600 万，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。 24. 整机高清摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥15°，拍摄画面全面。 二、配套OPS主机 1.整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，需采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 3.CPU不低于6核12线程，主频≥3.00 GHz；内存≥8G DDR4，支持拓展16G DDR4；硬盘≥256G SSD，支持拓展512G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个； 5.其他接口要求：需支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6. Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙需支持Bluetooth 4.2。 三、智能教学系统 1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2.教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手。 3.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 4.在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥5种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 5.需支持≥5种智能手势操作，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏手势操作功能。 6.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 7.需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少8本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 8.需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 9.电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。 10.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读； 11.数学学科工具 1）平面几何工具：需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供多种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。 2）立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。 12.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用； 13.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 14.化学学科工具： 1）需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用； 2）需提供化学元素周期表，可查看全部元素的相对原子质量、价层电子排布、原子结构；支持调取任意元素的元素卡片，从该元素的简介、存在、制取、用途、发现5个维度进行元素性质讲解。 | 1 | 台
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有墙裙拆除 |  |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 49 | 平方米
2 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 105 | 平方米
3 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 105 | 平方米
4 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 141 | 平方米
5 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 165 | 平方米
6 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 105 | 平方米
7 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 105 | 平方米
8 | 生物实验室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积105㎡，包含师生端共计29个电路点位。 | 1 | 项
9 | 生物实验室水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积105㎡，包含师生端共计29个水路点位。 | 1 | 项
10 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 16 | 盏
11 | 墙面文化展板 |  |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 | 4 | 平方米
12 | 学科艺术卷帘 |  |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 | 38 | 平方米
13 | ▲立式空调 |  |  | 类型：立柜式； 匹数：≥3匹； 电压/频率：220V/50Hz 能效比：4.43 制冷量：7250W 制热功率：2900W 循环风量：1650m3/h 制热量：9700W 制冷功率：2030W | 2 | 台
14 | 空调安装、调试 |  | 定制 | 大功率空调安装、调试，包括空调外机强电布线、风管加长焊接，采用4平品牌电线、金属风管，新增空调线路空开等。 | 2 | 台
15 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 105 | 平方米
| 教室名称： |  | 生物常规实验室2
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 教师演示台 |  | ≥2400*700*850mm | 规格：≥2400*700*850mm 台面要求：采用13.0mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0一级冷轧钢板机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀。 8、含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 教师演示电源 |  |  | 教师主控电源，按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示 2.直流电压分辨率为0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A。 3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断。 4.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。 5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。 6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。 7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。 8、要有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。 含安装及调试。 | 1 | 套
3 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 1 | 个
4 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 1 | 套
5 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 1 | 套
6 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
7 | 洗眼器 |  |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。含安装及调试。 | 1 | 套
8 | 学生桌 |  | ≥1200*600*780mm | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面。 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁、大横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长560*宽55*高110mm，壁厚≥2.0mm，隐形电源220v（可选），配电源安全盖； 下腿规格：≥长510*宽64mm，壁厚≥2.0mm，下脚正面设有塑料卡盖； 立柱：采用≥110*40mm，壁厚≥1.5mm；立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽； 前横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 中横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁加挡水条呈L型≥93MM； 大横梁:≥93*16mm，壁厚≥1.5mm。材料均采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:430*260*160MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。含安装。 | 28 | 张
9 | 多功能柱 |  | ≥345*200*750mm（宽*深*高） | 规格：≥345*200*750mm（宽*深*高），采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。含安装。 | 28 | 个
10 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 14 | 个
11 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 14 | 套
12 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 14 | 套
13 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 14 | 套
14 | 学生安全电源 |  |  | 1.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2.学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6.220V交流输出为新国标五孔插座。 含安装及调试。 | 28 | 套
15 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 56 | 条
16 | 实验光源 |  |  | 采用塑料材质的灯座支架，7w的LED光源；亮度高，光照角度可调。含安装。 | 28 | 套
电教设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 智慧黑板 |  | 86寸 | 一、红外黑板 1. 整机屏幕需采用 86英寸 UHD 超高清 A 规 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm。整机需采用三拼接平面一体化设计（主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔），无推拉式结构及外露连接线。 3. 整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 4. 整机需前置物理接口不少于 4 个，所有接口均需采用非转接方式，包含 ≥1 路 HDMI 接口 、≥2 路双通道 USB3.0 接口、≥1 路 Type-C 接口。 5. 整机后置物理接口需不少于 10 个，包含≥2 路 HDMI 2.0、≥1 路 VGA、≥2 路 USB、≥1 路 RS232、≥1 路 RJ45、≥1 路 TOUCH USB（触控输出接口）、≥1 路 Audio in 3.5mm、≥1 路 Audio out 3.5mm。 6. 整机需支持拓展同品牌系列智能笔或无线麦克风接收设备；整机需至少包含一个智能笔专用收纳槽，收纳槽需支持智能笔的无线充电，支持静默智能登录，智能笔放入收纳槽内可直接进入充电状态，无需连接外部电设备，如充电线、充电盒等。 7. 智能笔在低电量 10%状态下，需支持充电≤5 分钟，使用时长≥45 分钟。 8. 整机需内置无线多功能接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现一键扩音和语音指令功能；整机需内置无线充电模块，无需连接外部线材即可实现智能笔充电。 9. 整机无线充电模块需采用单独的模块化可拆卸结构设计，无需对整机进行拆卸，方便快速售后维护。 10. 整机 OPS 电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，可抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 11. 整机需自带主流操作系统，CPU≥四核，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 12. 需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板等 不少于300 条操作。 13. 在整机运行环境下，需支持内置无线多功能接收器接收到音源后，整机音频链路延迟≤4ms。 14. 在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；需支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，根据语音质量评估方法，扩音效果满足 MOS≥3.5。 15. 在整机运行环境下，需支持配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电。 16. 整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W 全频扬声器 ≥2 个，15W 高音扬声器 ≥2 个，总功率 ≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，参考 IEC 60268-16 标准。 17. 喇叭声音需支持“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换。 18. 整机扬声器需支持在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥84dB，响度差距≤6dB。 19. 整机需支持屏体亮度≥400cd/m²，色彩覆盖率≥ 72% NTSC，对比度≥4000：1。 20. 整机需具备智能书写护眼模式，需支持屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至 50%，降低色温至 6500K 以下。 21. 需支持Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 22. 整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。 23. 需支持像素≥1600 万，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。 24. 整机高清摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥15°，拍摄画面全面。 二、配套OPS主机 1.整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，需采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 3.CPU不低于6核12线程，主频≥3.00 GHz；内存≥8G DDR4，支持拓展16G DDR4；硬盘≥256G SSD，支持拓展512G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个； 5.其他接口要求：需支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6. Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙需支持Bluetooth 4.2。 三、智能教学系统 1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2.教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手。 3.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 4.在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥5种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 5.需支持≥5种智能手势操作，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏手势操作功能。 6.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 7.需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少8本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 8.需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 9.电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。 10.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读； 11.数学学科工具 1）平面几何工具：需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供多种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。 2）立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。 12.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用； 13.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 14.化学学科工具： 1）需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用； 2）需提供化学元素周期表，可查看全部元素的相对原子质量、价层电子排布、原子结构；支持调取任意元素的元素卡片，从该元素的简介、存在、制取、用途、发现5个维度进行元素性质讲解。 | 1 | 台
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有墙裙拆除 |  |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 47 | 平方米
2 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 100 | 平方米
3 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 100 | 平方米
4 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 134 | 平方米
5 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 150 | 平方米
6 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 100 | 平方米
7 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 100 | 平方米
8 | 生物实验室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积100㎡，包含师生端共计29个电路点位。 | 1 | 项
9 | 生物实验室水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积100㎡，包含师生端共计29个水路点位。 | 1 | 项
10 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 15 | 盏
11 | 墙面文化展板 |  |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 | 4 | 平方米
12 | 学科艺术卷帘 |  |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 | 25 | 平方米
13 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 100 | 平方米
| 教室名称： |  | 生物常规实验室3
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 教师演示台 |  | ≥2400*700*850mm | 规格：≥2400*700*850mm 台面要求：采用13.0mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0一级冷轧钢板机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀。 8、含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 教师演示电源 |  |  | 教师主控电源，按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示 2.直流电压分辨率为0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A。 3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断。 4.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。 5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。 6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。 7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。 8、要有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。 含安装及调试。 | 1 | 套
3 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 1 | 个
4 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 1 | 套
5 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 1 | 套
6 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
7 | 洗眼器 |  |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。含安装及调试。 | 1 | 套
8 | 学生桌 |  | ≥1200*600*780mm | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面。 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁、大横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长560*宽55*高110mm，壁厚≥2.0mm，隐形电源220v（可选），配电源安全盖； 下腿规格：≥长510*宽64mm，壁厚≥2.0mm，下脚正面设有塑料卡盖； 立柱：采用≥110*40mm，壁厚≥1.5mm；立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽； 前横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 中横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁加挡水条呈L型≥93MM； 大横梁:≥93*16mm，壁厚≥1.5mm。材料均采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:430*260*160MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。含安装。 | 28 | 张
9 | 多功能柱 |  | ≥345*200*750mm（宽*深*高） | 规格：≥345*200*750mm（宽*深*高），采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。含安装。 | 28 | 个
10 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 14 | 个
11 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 14 | 套
12 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 14 | 套
13 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 14 | 套
14 | 学生安全电源 |  |  | 1.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2.学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6.220V交流输出为新国标五孔插座。 含安装及调试。 | 28 | 套
15 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 56 | 条
16 | 实验光源 |  |  | 采用塑料材质的灯座支架，7w的LED光源；亮度高，光照角度可调。含安装。 | 28 | 套
电教设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 智慧黑板 |  | 86寸 | 一、红外黑板 1. 整机屏幕需采用 86英寸 UHD 超高清 A 规 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm。整机需采用三拼接平面一体化设计（主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔），无推拉式结构及外露连接线。 3. 整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 4. 整机需前置物理接口不少于 4 个，所有接口均需采用非转接方式，包含 ≥1 路 HDMI 接口 、≥2 路双通道 USB3.0 接口、≥1 路 Type-C 接口。 5. 整机后置物理接口需不少于 10 个，包含≥2 路 HDMI 2.0、≥1 路 VGA、≥2 路 USB、≥1 路 RS232、≥1 路 RJ45、≥1 路 TOUCH USB（触控输出接口）、≥1 路 Audio in 3.5mm、≥1 路 Audio out 3.5mm。 6. 整机需支持拓展同品牌系列智能笔或无线麦克风接收设备；整机需至少包含一个智能笔专用收纳槽，收纳槽需支持智能笔的无线充电，支持静默智能登录，智能笔放入收纳槽内可直接进入充电状态，无需连接外部电设备，如充电线、充电盒等。 7. 智能笔在低电量 10%状态下，需支持充电≤5 分钟，使用时长≥45 分钟。 8. 整机需内置无线多功能接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现一键扩音和语音指令功能；整机需内置无线充电模块，无需连接外部线材即可实现智能笔充电。 9. 整机无线充电模块需采用单独的模块化可拆卸结构设计，无需对整机进行拆卸，方便快速售后维护。 10. 整机 OPS 电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，可抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 11. 整机需自带主流操作系统，CPU≥四核，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 12. 需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板等 不少于300 条操作。 13. 在整机运行环境下，需支持内置无线多功能接收器接收到音源后，整机音频链路延迟≤4ms。 14. 在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；需支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，根据语音质量评估方法，扩音效果满足 MOS≥3.5。 15. 在整机运行环境下，需支持配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电。 16. 整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W 全频扬声器 ≥2 个，15W 高音扬声器 ≥2 个，总功率 ≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，参考 IEC 60268-16 标准。 17. 喇叭声音需支持“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换。 18. 整机扬声器需支持在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥84dB，响度差距≤6dB。 19. 整机需支持屏体亮度≥400cd/m²，色彩覆盖率≥ 72% NTSC，对比度≥4000：1。 20. 整机需具备智能书写护眼模式，需支持屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至 50%，降低色温至 6500K 以下。 21. 需支持Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 22. 整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。 23. 需支持像素≥1600 万，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。 24. 整机高清摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥15°，拍摄画面全面。 二、配套OPS主机 1.整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，需采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 3.CPU不低于6核12线程，主频≥3.00 GHz；内存≥8G DDR4，支持拓展16G DDR4；硬盘≥256G SSD，支持拓展512G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个； 5.其他接口要求：需支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6. Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙需支持Bluetooth 4.2。 三、智能教学系统 1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2.教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手。 3.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 4.在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥5种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 5.需支持≥5种智能手势操作，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏手势操作功能。 6.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 7.需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少8本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 8.需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 9.电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。 10.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读； 11.数学学科工具 1）平面几何工具：需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供多种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。 2）立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。 12.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用； 13.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 14.化学学科工具： 1）需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用； 2）需提供化学元素周期表，可查看全部元素的相对原子质量、价层电子排布、原子结构；支持调取任意元素的元素卡片，从该元素的简介、存在、制取、用途、发现5个维度进行元素性质讲解。 | 1 | 台
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有墙裙拆除 |  |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 42 | 平方米
2 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 111 | 平方米
3 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 111 | 平方米
4 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 134 | 平方米
5 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 167 | 平方米
6 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 111 | 平方米
7 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 111 | 平方米
8 | 生物实验室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积111㎡，包含师生端共计29个电路点位。 | 1 | 项
9 | 生物实验室水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积111㎡，包含师生端共计29个水路点位。 | 1 | 项
10 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 16 | 盏
11 | 墙面文化展板 |  |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 | 4 | 平方米
12 | 学科艺术卷帘 |  |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 | 31 | 平方米
13 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 111 | 平方米
| 教室名称： |  | 生物数字化实验室
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 教师演示台 |  | ≥2400*700*850mm | 规格：≥2400*700*850mm 台面要求：采用13.0mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0一级冷轧钢板机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀。 8、含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 教师演示电源 |  |  | 教师主控电源，按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示 2.直流电压分辨率为0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A。 3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断。 4.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。 5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。 6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。 7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。 8、要有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。 含安装及调试。 | 1 | 套
3 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 1 | 个
4 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 1 | 套
5 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 1 | 套
6 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
7 | 洗眼器 |  |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。含安装及调试。 | 1 | 套
8 | 学生桌 |  | ≥1200*600*780mm | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面。 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁、大横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长560*宽55*高110mm，壁厚≥2.0mm，隐形电源220v（可选），配电源安全盖； 下腿规格：≥长510*宽64mm，壁厚≥2.0mm，下脚正面设有塑料卡盖； 立柱：采用≥110*40mm，壁厚≥1.5mm；立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽； 前横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 中横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁加挡水条呈L型≥93MM； 大横梁:≥93*16mm，壁厚≥1.5mm。材料均采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:430*260*160MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。含安装。 | 28 | 张
9 | 多功能柱 |  | ≥345*200*750mm（宽*深*高） | 规格：≥345*200*750mm（宽*深*高），采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。含安装。 | 28 | 个
10 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 12 | 个
11 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 12 | 套
12 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 12 | 套
13 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 12 | 套
14 | 学生安全电源 |  |  | 1.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2.学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6.220V交流输出为新国标五孔插座。 含安装及调试。 | 28 | 套
15 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 56 | 条
16 | 实验光源 |  |  | 采用塑料材质的灯座支架，7w的LED光源；亮度高，光照角度可调。含安装。 | 28 | 套
数字化传感器
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
演示端
1 | 无线彩屏温度传感器 |  |  | 1.测量范围：-50ºC - 200ºC，分辨率：0.1ºC，24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片； 开标时提供样品。 | 1 | 套
2 | 无线彩屏压强传感器 |  |  | 1.测量范围：0~400kPa，分辨率：0.1kPa ，24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； | 1 | 套
3 | 无线彩屏相对压强传感器 |  |  | 1.测量范围：-50kPa~+50kPa，分辨率：0.1kPa； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； | 1 | 套
4 | 无线彩屏pH传感器 |  |  | 1.测量范围：0~14，分辨率：0.01； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.含pH复合电极1个； | 1 | 套
5 | pH玻璃电极 |  |  | 实验室常规玻璃pH复合电极，可填充型； 用途：常规实验室使用；不能用于高浓度强酸强碱的溶液测试（<1mol可测）； | 1 | 套
6 | pH纯水电极 |  |  | 玻璃pH纯水复合电极，可填充型 用途：低电导溶液或纯水的测试； | 1 | 套
7 | 无线彩屏二氧化碳传感器 |  |  | 1.测量范围：0ppm～100000ppm，分辨率：1ppm ；精度：50ppm； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； | 1 | 套
8 | 无线彩屏电导率传感器 |  |  | 1.测量范围：0mS/cm ~20mS/cm，分辨率：0.01 mS/cm； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.含电导率电极1个； | 1 | 套
9 | 无线彩屏光强传感器 |  |  | 1.测量范围1：0 lx～50000Lx ，分辨率：10Lx； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.内置128Mbit数据存储芯片； | 1 | 套
10 | 无线彩屏氧气传感器 |  |  | 1.测量范围：0～100％，分辨率：0.1％； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.内置128Mbit数据存储芯片； | 1 | 套
11 | 无线彩屏温湿度传感器 |  |  | 1.相对测量范围：0～100%，分辨率：0.1％；温度范围：-40ºC~ 125ºC 分辨率0.1 ； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5,能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； | 1 | 套
12 | 无线彩屏溶解氧传感器 |  |  | 1.测量范围：0 mg/L～20mg/L，分辨率：0.1 mg/L； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.含溶解氧电极1个； | 1 | 套
13 | 无线彩屏溶解二氧化碳传感器 |  |  | 1.测量范围：4.4ppm~440ppm，分辨率：1ppm； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.含溶解二氧化碳电极1个； | 1 | 套
14 | 无线彩屏乙醇传感器 |  |  | 1.测量范围：0-5000ppm，分辨率：1ppm; 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 1 | 套
15 | 无线蓝牙色度传感器 |  |  | 1.色度透光度：0-100% ，分辨率 0.1%；6色通道：450 nm (紫色 )，500nm (蓝色 )，550 nm（绿色），570nm (黄色 )，600 nm (橙色 )，650 nm ( 红色) 吸光度：0-3； 2.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 3.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 4.传感器内置无线蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过无线蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 1 | 套
16 | 无线蓝牙浊度传感器 |  |  | 1.浊度范围：0-400NTU，分辨率0.1NUT ； 2.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 3.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 4.传感器内置无线蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过无线蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 1 | 套
17 | 气液生态室 |  |  | 1.高透光性材质，容积≥2L，含上盖。 2.上盖含传感器孔位3个，配套6个硅胶塞。 用于光合作用，呼吸作用，蒸腾作用，种子发芽等实验； | 1 | 套
18 | 实验室数据采集系统 |  |  | 1款软件实现以下功能： 01.数据终端：支持从台式机、笔记本、智慧黑板、平板等多种终端设备采集数据。 02.系统兼容：微软、安卓、鸿蒙、未来可升级为兼容国产操作系统。 03.实时展示：具备多页面展示数据、表格、图形、仪表，支持实时采集、显示分析数据，支持图像的缩放、自适应、平移；能够实现实时多路传感器同时采集数据与曲线对比，也能够采集多次实验数据与曲线实现多次实验对比；每次实验可以自由设计多种表格，数字，图线布局组合，多页视图可以随意添加曲线坐标分析各种变量关系； 04.数据来源：包括传感器数据、输入数据、自带常量、计算数据；可设置多区域多Y轴/X轴，便于实验数据对比分析。 05.数据处理：包括图像处理与表格处理，图像处理-支持多种函数的拟合（显示拟合函数表达式）、积分、最大值、最小值、平均值，同时可以显示任意点的坐标、斜率；表格处理-支持多种数据的最大值、最小值、平均值、标准偏差，同时通过公式建立变量之间的关系； 06.实验模板：内置实验模板，依照教材顺序进行选择实验，适合入门用户；可生成自建模板并进行系统化管理；同时允许熟练用户根据需求自定义模板。含有物理、化学、生物、科学等课标实验、拓展实验、创新实验。 07.智能管理：打开电源的传感器且自动搜索，按距离排序，支持通过识别码选择性连接。传感器单位转换、实验报告编写与生成、数据表格导出及界面截图。 08.更新提示：传感器固件及软件版本更新时，自动提醒用户并支持在线升级。 09.在线帮助：每个实验中可点击帮助，查看实验视频，内置软件使用指南及实验视频操作。 10.兼容实验：集通用软件、专用软件、测试软件及理化生软件功能于一体，生成的一个桌面快捷方式，无需额外软件，全面适用于项目所有数字化产品的软件。 | 1 | 套
19 | 无线蓝牙适配器 |  |  | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0及以上，传输距离≥10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持主流操作系统。 | 1 | 套
学生端
1 | 无线彩屏温度传感器 |  |  | 1.测量范围：-50ºC - 200ºC，分辨率：0.1ºC，24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 10 | 套
2 | 无线彩屏压强传感器 |  |  | 1.测量范围：0~400kPa，分辨率：0.1kPa ，24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 10 | 套
3 | 无线彩屏pH传感器 |  |  | 1.测量范围：0~14，分辨率：0.01； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.含pH复合电极1个。 | 10 | 套
4 | 无线彩屏二氧化碳传感器 |  |  | 1.测量范围：0ppm～100000ppm，分辨率：1ppm ；精度：50ppm； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 10 | 套
5 | 无线彩屏光强传感器 |  |  | 1.测量范围1：0 lx～50000Lx ，分辨率：10Lx； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 10 | 套
6 | 无线彩屏氧气传感器 |  |  | 1.测量范围：0～100％，分辨率：0.1％； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 10 | 套
7 | 无线彩屏温湿度传感器 |  |  | 1.相对测量范围：0～100%，分辨率：0.1％；温度范围：-40ºC~ 125ºC 分辨率0.1 ； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5,能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 10 | 套
8 | 无线蓝牙色度传感器 |  |  | 1.色度透光度：0-100% ，分辨率 0.1%；6色通道：450 nm (紫色 )，500nm (蓝色 )，550 nm（绿色），570nm (黄色 )，600 nm (橙色 )，650 nm ( 红色) 吸光度：0-3； 2.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 3.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 4.传感器内置无线蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过无线蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 10 | 套
9 | 无线彩屏乙醇传感器 |  |  | 1.测量范围：0-5000ppm，分辨率：1ppm; 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 10 | 套
10 | 气液生态室 |  |  | 1.高透光性材质，容积≥2L，含上盖。 2.上盖含传感器孔位3个，配套6个硅胶塞。 用于光合作用，呼吸作用，蒸腾作用，种子发芽等实验； | 10 | 套
11 | 无线蓝牙适配器 |  |  | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0及以上，传输距离≥10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持主流操作系统。 | 10 | 套
电教设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 智慧黑板 |  | 86寸 | 一、红外黑板 1. 整机屏幕需采用 86英寸 UHD 超高清 A 规 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm。整机需采用三拼接平面一体化设计（主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔），无推拉式结构及外露连接线。 3. 整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 4. 整机需前置物理接口不少于 4 个，所有接口均需采用非转接方式，包含 ≥1 路 HDMI 接口 、≥2 路双通道 USB3.0 接口、≥1 路 Type-C 接口。 5. 整机后置物理接口需不少于 10 个，包含≥2 路 HDMI 2.0、≥1 路 VGA、≥2 路 USB、≥1 路 RS232、≥1 路 RJ45、≥1 路 TOUCH USB（触控输出接口）、≥1 路 Audio in 3.5mm、≥1 路 Audio out 3.5mm。 6. 整机需支持拓展同品牌系列智能笔或无线麦克风接收设备；整机需至少包含一个智能笔专用收纳槽，收纳槽需支持智能笔的无线充电，支持静默智能登录，智能笔放入收纳槽内可直接进入充电状态，无需连接外部电设备，如充电线、充电盒等。 7. 智能笔在低电量 10%状态下，需支持充电≤5 分钟，使用时长≥45 分钟。 8. 整机需内置无线多功能接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现一键扩音和语音指令功能；整机需内置无线充电模块，无需连接外部线材即可实现智能笔充电。 9. 整机无线充电模块需采用单独的模块化可拆卸结构设计，无需对整机进行拆卸，方便快速售后维护。 10. 整机 OPS 电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，可抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 11. 整机需自带主流操作系统，CPU≥四核，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 12. 需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板等 不少于300 条操作。 13. 在整机运行环境下，需支持内置无线多功能接收器接收到音源后，整机音频链路延迟≤4ms。 14. 在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；需支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，根据语音质量评估方法，扩音效果满足 MOS≥3.5。 15. 在整机运行环境下，需支持配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电。 16. 整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W 全频扬声器 ≥2 个，15W 高音扬声器 ≥2 个，总功率 ≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，参考 IEC 60268-16 标准。 17. 喇叭声音需支持“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换。 18. 整机扬声器需支持在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥84dB，响度差距≤6dB。 19. 整机需支持屏体亮度≥400cd/m²，色彩覆盖率≥ 72% NTSC，对比度≥4000：1。 20. 整机需具备智能书写护眼模式，需支持屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至 50%，降低色温至 6500K 以下。 21. 需支持Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 22. 整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。 23. 需支持像素≥1600 万，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。 24. 整机高清摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥15°，拍摄画面全面。 二、配套OPS主机 1.整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，需采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 3.CPU不低于6核12线程，主频≥3.00 GHz；内存≥8G DDR4，支持拓展16G DDR4；硬盘≥256G SSD，支持拓展512G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个； 5.其他接口要求：需支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6. Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙需支持Bluetooth 4.2。 三、智能教学系统 1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2.教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手。 3.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 4.在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥5种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 5.需支持≥5种智能手势操作，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏手势操作功能。 6.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 7.需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少8本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 8.需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 9.电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。 10.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读； 11.数学学科工具 1）平面几何工具：需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供多种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。 2）立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。 12.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用； 13.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 14.化学学科工具： 1）需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用； 2）需提供化学元素周期表，可查看全部元素的相对原子质量、价层电子排布、原子结构；支持调取任意元素的元素卡片，从该元素的简介、存在、制取、用途、发现5个维度进行元素性质讲解。 | 1 | 台
2 | 数据处理系统 |  |  | 屏幕尺寸不小于13英寸，处理器不低于4核4线程，主频≥0.8GHz，屏幕分辨率2.8-3.2K，运行内存≥16GB，存储容量≥512GB，自带键盘。预装数字化实验数据采集系统，实现以下功能： 01.数据终端：支持从台式机、笔记本、智慧黑板、平板等多种终端设备采集数据。 02.系统兼容：微软、安卓、鸿蒙、未来可升级为兼容国产操作系统。 03.实时展示：具备多页面展示数据、表格、图形、仪表，支持实时采集、显示分析数据，支持图像的缩放、自适应、平移；能够实现实时多路传感器同时采集数据与曲线对比，也能够采集多次实验数据与曲线实现多次实验对比；每次实验可以自由设计多种表格，数字，图线布局组合，多页视图可以随意添加曲线坐标分析各种变量关系； 04.数据来源：包括传感器数据、输入数据、自带常量、计算数据；可设置多区域多Y轴/X轴，便于实验数据对比分析。 05.数据处理：包括图像处理与表格处理，图像处理-支持多种函数的拟合（显示拟合函数表达式）、积分、最大值、最小值、平均值，同时可以显示任意点的坐标、斜率；表格处理-支持多种数据的最大值、最小值、平均值、标准偏差，同时通过公式建立变量之间的关系； 06.实验模板：内置实验模板，依照教材顺序进行选择实验，适合入门用户；可生成自建模板并进行系统化管理；同时允许熟练用户根据需求自定义模板。含有物理、化学、生物、科学等课标实验、拓展实验、创新实验。 07.智能管理：打开电源的传感器且自动搜索，按距离排序，支持通过识别码选择性连接。传感器单位转换、实验报告编写与生成、数据表格导出及界面截图。 08.更新提示：传感器固件及软件版本更新时，自动提醒用户并支持在线升级。 09.在线帮助：每个实验中可点击帮助，查看实验视频，内置软件使用指南及实验视频操作。 10.兼容实验：集通用软件、专用软件、测试软件及理化生软件功能于一体，生成的一个桌面快捷方式，无需额外软件，全面适用于项目所有数字化产品的软件。 | 11 | 套
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有墙裙拆除 |  |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 40 | 平方米
2 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 105 | 平方米
3 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 105 | 平方米
4 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 130 | 平方米
5 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 165 | 平方米
6 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 105 | 平方米
7 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 105 | 平方米
8 | 生物实验室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积105㎡，包含师生端共计29个电路点位。 | 1 | 项
9 | 生物实验室水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积105㎡，包含师生端共计29个水路点位。 | 1 | 项
10 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 16 | 盏
11 | 墙面文化展板 |  |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 | 4 | 平方米
12 | 学科艺术卷帘 |  |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 | 33 | 平方米
13 | ▲立式空调 |  |  | 类型：立柜式； 匹数：≥3匹； 电压/频率：220V/50Hz 能效比：4.43 制冷量：7250W 制热功率：2900W 循环风量：1650m3/h 制热量：9700W 制冷功率：2030W | 2 | 台
14 | 空调安装、调试 |  | 定制 | 大功率空调安装、调试，包括空调外机强电布线、风管加长焊接，采用4平品牌电线、金属风管，新增空调线路空开等。 | 2 | 台
15 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 105 | 平方米
| 教室名称： |  | 植物组培实验室
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 准备台 |  | ≥3000*1200*800mm | 1.规格≥3000*1200*800mm，柜体采用≥1.0mm镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 2.台面采用≥12mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒圆角； 3.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料； 4.连接件：采用ABS专用连接组装件； 5.合页：采用不锈钢模具一体成型，承重强度不低于70Kg； 6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、含安装及调试。 | 2 | 张
2 | 边台 |  | ≥1000*750*800mm | 1.规格≥1000*750*800mm，柜体采用≥1.0mm镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 2.台面采用≥12mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒圆角； 3.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料； 4.连接件：采用ABS专用连接组装件； 5.合页：采用不锈钢模具一体成型，承重强度不低于70Kg； 6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、含安装及调试。 | 4.5 | 米
3 | 实验室专用水槽 |  | ≥550*450*300mm | 1.规格≥550*450*300mm 内尺寸：490*390*290mm 2.材质：高密度原包料PP，高压一体注塑成型，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水等30种化学试剂，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀； 3.表面纹理：槽沿表面处理为精细抛光，与大部分台面板表面纹理一致。水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm； 4.厚度：根据强度要求设计，槽沿厚度为≥7mm，槽体厚度≥7mm； 5.溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，很好的满足实验室洗涤需求； 6.附件：高密度PP去水（包括下水盖、PP提笼），PP下水管。 含安装及调试。 | 3 | 个
4 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 3 | 套
5 | 洗眼器 |  |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。含安装及调试。 | 2 | 套
6 | 实验室专用试剂架 |  | ≥1000*300*450mm | 1、规格≥1000*300*450mm；2、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，上下带塑胶模具堵头；3、试剂架立柱型材壁厚≥1.2mm，截面尺寸约为42*82mm,；4、试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；5.、试剂架托采用≥1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；6、试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条；7、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后可根据试剂大小，上下高低可调节；8、每个试剂架标配两个220V10A国标五孔插座。含安装。 | 4 | 组
7 | 滴水架 |  | ≥400*110*550mm | 规格≥400*110*550mm，高密度PP材质，单面挂棒，底部托盘中间设有排水孔 ，27根可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能。含安装。 | 2 | 个
8 | 实验室专用电源 |  | ≥200*88*88mm | 规格≥200*88*88mm，实验室专用电源， 220V/10A交流输出为国标五孔插座，钢制底座，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm钢材一级镀锌钢板制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。含安装。 | 12 | 个
9 | PP仪器柜 |  | ≥1000*500*2000mm | 规格：≥1000*500*2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 螺丝：不锈钢304材质。 | 1 | 个
10 | 更衣柜 |  | ≥1000*500*2000mm | 1.规格≥1000*500*2000mm；2、全钢结构， 柜体采用钢材，裸板厚度≥0.7mm镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后，再经环氧树脂静电粉末喷涂。 | 1 | 个
11 | PP药品柜 |  | ≥1000*500*2000mm | 规格：≥1000*500*2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。PP台阶一个，方便药品和药剂的摆放。 | 1 | 个
12 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 14 | 条
13 | 净化型隔墙 |  |  | 50型 机制岩棉板隔墙，50厚度，A级防火，0.45基板厚度，耐冲击、抗震、保温隔热。含1200mmW*1000mmH 双层中空观察窗1樘。 | 159 | ㎡
14 | 净化型吊顶 |  |  | 50型硫氧镁机制板吊顶，50厚度，A级防火， 0.45基板厚度，防水、耐压、隔热、无毒。 | 113 | ㎡
15 | 新风过滤系统 |  |  | 含初高效、新风过滤净化机组1套；夹层安装连接管路系统1套，静音性；室外外墙打洞等。 | 1 | 套
16 | 净化配套附件及安装 |  |  | 内圆弧R50铝合金圆弧80米；表面喷塑处理R50铝合金大圆柱12米；塑料底槽96米；表面喷塑处理R50铝合金阴角三通16只；表面喷塑处理R50铝合金阳角二通12只。无尘室其它洁净铝型材含L型角铝、槽型铝、三边型铝合金、接角铝。无尘室五金配件材料含铆钉、螺丝螺帽、五金类。瓷白色中性密封胶。 | 1 | 套
17 | 电器控制系统 |  |  | 新国标五孔插座：86型、220v 16只；照明及插座电线594米：RV 1.5 、RV 2.5、RV 4.0；电气系统配套穿线管104米：DN20、DN25；电气安装附材：螺丝、固定夹、铆钉1套；220v照明电箱1个；开关（一开、二开）：86型、220v 3只。 | 1 | 套
18 | 净化钢制门（单门） |  |  | 1000mmW*210mm0H，净化单开门，升降密封条。50型钢制，喷塑沙纹；门框1.5mm冷板；门板1.0mm冷板；400mm*600mm视窗一个，内圆角，内贴不锈钢、中空氮气。 | 2 | 樘
19 | 紫外线灯 |  |  | 40W，无菌操作区。采用紫外线灭菌，可设置定时/人为模式灭菌。 | 6 | 只
20 | 紫外线定时器 |  |  | 定时消毒器，120分定时开关，有常开功能，功率300W 1.6A。 | 2 | 个
21 | PVC净化地坪 |  |  | PVC卷材，厚度2.0mm。含地面原建筑地坪找平处理：地面裂缝、潮湿查找处理，二次地面找平。底涂、中涂、面涂、打胶等。 | 113 | ㎡
通用仪器
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 光照培养箱 |  |  | 容积≥250L ； 控温范围无光照：4～50℃ 有光照：10～50℃ ； 温度分辨率≤0.1℃ ； 温度波动度≤±1℃ ； 光照强度0-12000LX四级可调 ； 光照方式：隔板式光照； 输入功率1750W ； 电源AC220V 50HZ ； 工作环境温度+5～30℃ ； 连续工作时间不低于180h ； 内胆尺寸约W*D*H 600*610*830 ； 外形尺寸约W*D*H 760*815*1550 ； 物托架（标配）3块。 | 1 | 台
2 | 光照培养架 |  | ≥1300*500*1800mm | 钢板，表层环氧树脂喷涂处理，实用 5 层，每层配 3 支全光谱 T5 植物组培白光灯，每只灯可独立开关，暗式布线，光照强度 3000-5000-7000 Lux三档可调，每 2 套配微电脑定时开关 1 个；主体采用 C 型冷轧钢材质折边焊接而成，立柱采用≥50×25×0.8mm 冷轧钢，横梁采用≥50×30×0.8mm P 型冷轧钢；层板采用≥0.6mm 冷轧钢板加工而成，配置加强筋，每层承重大于 100 KG。 | 4 | 套
3 | 鼓风干燥箱 |  | 容积≥80L | 电源电压：AC220V 50HZ； 控温范围：RT+10～250℃； 恒温波动度：≤±1.0℃ ； 温度分辨率：≤0.1℃ ； 温度均匀度：±3%（测试点为100℃） ； 工作环境温度：+5～40℃ ； 输入功率：1550W 。 容积：≥80L 内胆尺寸约（mm）W×D×H ： 450×400×450 外形尺寸约（mm）W×D×H： 740×530×630 载物托架（标配）：2块 定时范围：1～9999min 1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用钢板。 2、采用具有超温偏差保护、 数字显示的微电脑P.I.D温度控制器， 带有定时功能，控温精确可靠。 3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度。 4、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。 | 1 | 台
4 | 超净工作台 |  | 全钢 | 双人单面； 洁净度 100 级@≥0.5μm(美联邦 209E)； 菌落数＜0.5 个/皿.时（直径 90mm 培养平皿）噪音≤62dB（A)； 平均风速 0.25-0.45m/s； 振动半峰值≤0.5um（x，y，z 方向）照度≥300LX； 电源 AC，单相 220V/50HZ（200W）最大功耗 600W； 工作尺寸≥ 1150*500*520mm外形尺寸约 1300*580*1600mm； 高效过滤器规格及数量 1135*460*38*1荧光灯/紫外灯规格及量 30W*1/30W*1； 1.垂直流型； 2.准闭合式玻璃风门，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激； 3.采用可调风量风机系统，数显式控制界面。保证工作区风速始终处于理想状态； 4.LED 液晶控制面板操作控制； 5.工作区域采用 304 不锈钢。 | 4 | 台
5 | 移液器 |  |  | 1.连续可调单道移液器的量程：0.1-2.5ul, 2-20ul, 10-100ul, 100-1000ul, 1000-5000ul各一支； 2.数字视窗，所设定量程一目了然 ； 3.采用耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒； 4.方便在实验室校准； 5.通过旋转计数器旋钮选择分液量； 6.可拆卸式组件。 | 2 | 套
6 | 移液架 |  | 平板式 | 平板式，亚克力材料，4-5 个位置。 | 2 | 个
7 | 电子天平(200g，0.001g) |  | 200g，0.001g | 最大称量200g 实际分度值0.001g 重复性（≤g）±0.001 最大允许误差（≤g）±0.002 | 1 | 台
8 | 磁力加热搅拌器 |  |  | 1.使用温度：室温-300摄氏度，显示分辨率：≤0.1℃，温控精度：≤1℃，转速控制分辨率：≤10rpm； 2.转速：200-1500rpm，加热功率300w，电压100-230V； 3.盘面尺寸：约140mm，外尺寸：约250*150*95mm。 | 2 | 台
9 | 生物数码显微镜 |  | 生物+实体 | 1.为确保使用者人身安全，仪器应为低压供电，标配19V低压供电电源适配器； 2.一体化设计，自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计，仪器拆包装箱接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装，除一条电源线外，再无其它外露数据线； ★3.自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计，拆开包装，液晶屏与机身已完好链接，非分体式设计，液晶屏设立在稳固的金属支架后上方；（提供具有CNAS认证标识的检验报告，符合技术指标）；液晶显示屏尺寸和参数：10.1寸高清触摸液晶屏，屏幕分辨率1920×1200；像素密度不低于220PPI，水平旋转性能：顺时针可转动180°、逆时针旋转90°, 上下翻转性能：上下翻转角度可达180°； 屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面不随之转动；（提供具有CNAS认证标识的检验报告，符合技术指标）； 4.确保仪器的稳定性、安全性，仪器采用四平八稳的长方形底座，仪器净重≥7kg； 5.为确保仪器操作的便利性，开关键应设计在仪器底座上方的右前方，开关键为一键式无极旋钮且具备电源开关机、上下光源切换、亮度调节的功能；（提供具有CNAS认证标识的检验报告，符合技术指标）； 6.为确保仪器挪动过程中的安全性，机身上方设置明确提手，可以单手提起仪器，仪器正置以避免目镜及载物台上的物体跌落； 7.为确保仪器使用的稳定性及安全性，所有数据接口以及电源接口设置在仪器底座上； 8.数码功能 显微镜拍照像素：≥800万像素；录像分辨率：≥1080P/30FPS； 9.画面无拖尾及延迟现象，仪器本身可实现照片和视频回放功能； ★10.一机多功能：既有生物显微镜功能，又有实体显微镜功能；（提供具有CNAS认证标识的检验报告，符合技术指标）； 11.为了方便操作，仪器操作系统采用了Android11或以上带触摸屏操作系统。 12.仪器运行内存为4G，存储内存为16G；所拍摄的显微照片及视频可存储于仪器中；通过USB接口接入U盘时，数据优先存储于U盘中，便于实验数据保存及转移； ★13.具有在观察画面上进行标注的功能，支持使用涂鸦、直线、圆形、文字等方式标注，并生成图片保存；（提供具有CNAS认证标识的检验报告，符合技术指标）； 14.数据接口：IEEE802.3标准RJ45接口，USB接口，同时支持WIFI；搭配使用电脑端显微互动软件，同步传输显微观测画面至电脑端，以实现高清显微点播教学，方便教学指导，设备自带HDMI高清输出接口； 15.有仪器坐标对比测量和定点测量功能、进一步加强对观察物体的了解； ★16.为了更好实现物镜倍率切换，仪器配备外倾式四孔物镜转换器；转换器定位准确，其重复性误差不大于0.020mm；（提供具有CNAS认证标识的检验报告，符合技术指标）； 17.生物显微镜物镜：无限远平场消色差1×，NA≥0.05，WD≥20mm，成像清晰圆直径≥18mm；无限远平场消色差4×，NA≥0.1，WD≥7.6mm，成像清晰圆直径≥18mm；无限远平场消色差10×，NA≥0.25，WD≥4.2mm，成像清晰圆直径≥18mm；无限远平场消色差40×（弹簧），NA≥0.65，WD≥0.55mm，成像清晰圆直径≥18mm； 18.物镜齐焦性良好，由10倍换到10倍以下物镜时，齐焦允差±0.10mm；由10倍换到10倍以上物镜时齐焦允差±0.03mm； 19.目镜：WF10X/Φ20mm大视场，高眼点，双筒屈光度±5可调，双目铰链观察镜筒：倾斜30°，瞳距调节范围50~75mm,目镜筒作360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移不大于0.6mm； 20.观察的齐焦性：为了使用者观察效率，屏幕与两个目镜必须同步清晰。 21. 调焦机构：粗微动同轴调焦，左右两侧均有粗调与微调手轮，调焦行程（载物台升降行程）≥50mm，有防滑装置； 22.微调机构：用10倍物镜观察，在景深范围内像面中心位移不大于0.05ｍｍ；微调焦结构空回不大于0.004mm； 23.载物台：当载物台左侧或右侧受5N水平方向作用力时，其最大位移不大于0.05mm；作用力撤去后载物台恢复原位，相对的原位偏移量不大于0.005mm；标本在５mm×５mm范围内移动时，调焦量不大于0.008mm; 24.内置式双层移动机构载物台：为了有效防止机构外置而伤及学生，载物台上的玻片夹移动到极左或极右时无突出部件； 25.载物台尺寸: 工作平面140mm*130mm（±1%），X、Y轴可连续移动，移动范围，X轴78mm，Y轴38mm（±1%）； 26.照明装置：内置LED底光源 、内置LED侧光源； 27.仪器底座设置有液晶屏显示工作状态，显示光亮度级别，中文提示上、下光源模式等功能。（提供具有CNAS认证标识的检验报告，符合技术指标）。 | 1 | 台
10 | pH计（数字酸度计） |  |  | 1.测量范围 ：0至14.00pH 2.分辨率：≤ 0.1 / 0.01 pH 3.精度 ：≤±0.01 pH±1个字 4.温度补偿： 0至100°C自动或手动 5.校准 ：1-3点自动校准 6.测量范围：mV ±1999mV ；分辨率≤1mV ；精度 ±0.1％FS±1个字 7.温度：测量范围0至80°C；分辨率≤ 0.1°C ；精度 ±0.5°C±1个字 8.其他：数据存储50组；储存内容编号、测量、单位、温度和温度补偿状态 9.电源：DC9V 10.IP等级：IP54防溅和防尘 | 1 | 台
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 113 | 平方米
2 | ▲立式空调 |  |  | 类型：立柜式； 匹数：≥3匹； 电压/频率：220V/50Hz 能效比：4.43 制冷量：7250W 制热功率：2900W 循环风量：1650m3/h 制热量：9700W 制冷功率：2030W | 2 | 台
3 | 空调安装、调试 |  | 定制 | 大功率空调安装、调试，包括空调外机强电布线、风管加长焊接，采用4平品牌电线、金属风管，新增空调线路空开等。 | 2 | 台
| 教室名称： |  | 生物竞赛实验室
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 教师演示台 |  | ≥2400*700*850mm | 规格：≥2400*700*850mm 台面要求：采用13.0mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0一级冷轧钢板机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀。 8、含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 讲台水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 1 | 个
3 | 讲台上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 1 | 套
4 | 讲台下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 1 | 套
5 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
6 | 洗眼器 |  |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。含安装及调试。 | 1 | 套
7 | 教师演示电源 |  | 500*260mm | 1. 教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生电源，确保学生实验安全方便 ； 2. 220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 。 含安装及调试。 | 1 | 套
8 | 学生实验桌 |  | ≥3000*1200*780mm | 1.规格≥3000*1200*780mm，柜体采用≥1.0mm镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 2.台面采用≥12mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒圆角； 3.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料； 4.连接件：采用ABS专用连接组装件； 5.合页：采用不锈钢模具一体成型，承重强度不低于70Kg； 6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 6 | 张
9 | 实验室专用水槽 |  | ≥550*450*300mm | 1.规格≥550*450*300mm 内尺寸：490*390*290mm 2.材质：高密度原包料PP，高压一体注塑成型，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水等30种化学试剂，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀； 3.表面纹理：槽沿表面处理为精细抛光，与大部分台面板表面纹理一致。水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm； 4.厚度：根据强度要求设计，槽沿厚度为≥7mm，槽体厚度≥7mm； 5.溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，很好的满足实验室洗涤需求； 6.附件：高密度PP去水（包括下水盖、PP提笼），PP下水管。 含安装及调试。 | 7 | 个
10 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 7 | 套
11 | 滴水架 |  | ≥400*110*550mm | 规格≥400*110*550mm，高密度PP材质，单面挂棒，底部托盘中间设有排水孔 ，27根可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能。含安装。 | 6 | 个
12 | 实验室专用试剂架 |  | ≥1000*300*450mm | 1、规格≥1000*300*450mm；2、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，上下带塑胶模具堵头；3、试剂架立柱型材壁厚≥1.2mm，截面尺寸约为42*82mm,；4、试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；5.、试剂架托采用≥1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；6、试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条；7、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后可根据试剂大小，上下高低可调节；8、每个试剂架标配两个220V10A国标五孔插座。含安装。 | 12 | 组
13 | 实验室专用电源 |  | ≥200*88*88mm | 规格≥200*88*88mm，实验室专用电源， 220V/10A交流输出为国标五孔插座，钢制底座，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm钢材一级镀锌钢板制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。含安装。 | 28 | 个
14 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 56 | 条
15 | 边台 |  | ≥1000*750*800mm | 1.规格≥1000*750*800mm，柜体采用≥1.0mm镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 2.台面采用≥12mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒圆角； 3.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料； 4.连接件：采用ABS专用连接组装件； 5.合页：采用不锈钢模具一体成型，承重强度不低于70Kg； 6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、含安装及调试。 | 5 | 米
通用仪器
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 紫外可见分光光度计 |  |  | 光学系统 C-T单色器1200线衍射光栅 光源：氘灯（500小时寿命）+钨灯 波长范围：190~1100nm 波长带宽 ：2nm 杂散光： ≤±0.2%T 波长准确度 ：≤±2nm 波长重复性 ：≤0.5nm 透射比准确度 ：≤±0.5%T 透射比重复性 ：≤±0.2%T 透射比范围： 0.0-199.9%T 吸光度范围 ：﹣0.3-2.999A 显示方式 ：4位LED显示屏 接口类型 ：RS232串口 标准配置： 紫外可见分光光度计 一台 使用说明书 一份 合格证明书 一份 1cm玻璃比色皿 四只 1cm石英比色皿 二只 1cm光径比色皿架 一付 电源电缆 一根 熔丝（2A） 二只 | 1 | 台
2 | 电热恒温水浴锅 |  | 双列八孔 | 1.双列 8 孔 工作尺寸：约610mm×300mm×130mm 2.加热功率：2000W， 3.温控范围：室温~100℃， 4.控温精度：±0.5℃。 5.工作室内胆不锈钢一体成型，LED数字显示,温控精确恒定，自动控温。 | 1 | 台
3 | 通用型电泳仪 |  | 恒压、恒流、恒功率输出 | 输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调） 输出范围：3～300V、1～400mA、1～120W 分 辨 率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W） 定时范围：1分钟～99小时59分钟 显 示：带背光的LCD液晶屏（128×64 像素） 输出插孔：4（组） 外形尺寸（L×W×H）：约280×237×118（mm） 一次成型机壳，触摸按键，微处理器智能控制； 可同时显示预设值和实际输出值； 可存储10个常用电泳方法； 具有自动记忆、自动关断功能； 具有标准、定时运行功能； 具有恒压、恒流、恒功率等智能提示功能； 具有过载、空载、漏电等多项保护功能。 | 1 | 台
4 | 垂直电泳槽 |  | 凝胶数量：1～2（块） | 玻璃面积约（W×L）：100×100（mm） 凝胶面积约（W×L）：82×88（mm） 凝胶厚度：0.75 、1.0、 1.5（mm） 凝胶数量：1～2（块） 样品通量：（0.75mm厚）11、15齿；（1.0mm厚）11、15齿；（1.5mm厚）11、15齿 缓冲液容积约：～750（ml） 外形尺寸约（L×W×H）： 150×120×115（mm） 无需旋钮，安装玻璃板最短只需15秒钟，快捷方便；配原位制胶器，免除电泳玻板从“制胶”到“电泳”的二次移动，便于从玻璃两侧全面观察凝胶配制是否正常； 高透明聚碳酸酯材料注塑一次成型，耐冲击、耐高温、耐腐蚀； 安全开盖按钮设计，方便上盖的开启； 玻璃边条经特殊处理，确保制胶不渗漏；提供背景颜色，易于在加样以及电泳过程中的观察；充足的缓冲液空间，提供可靠的散热保障及稳定的pH值；开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全。 | 1 | 台
5 | 水平电泳槽 |  | 120×120、120×60、60×120、60×60（mm） | 凝胶面积约（W×L）：120×120、120×60、60×120、60×60（mm） 样品通量：1、2、3齿；6、8、11、13、18、25齿 缓冲液容积约：～650（ml） 外形尺寸约（L×W×H）： 300×160×75（mm） 采用高透明度PC材料，一次注塑成型；双色上盖可供选择，开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全； 托盘具有把手设计，保证操作过程的安全； 托盘具有防漂移功能，有效防止条带弯曲； 托盘具有加样背景色设计，方便加样； 安全开盖按钮设计，方便上盖的开启； 配备专用制胶盒； 配备水平调节功能； 可拆卸电极架，使电极的维修及更换更加方便、快捷、安全。 | 1 | 台
6 | DNA图谱观察仪 |  |  | 光源：LED 4×11个发光灯管，其发光光谱的波峰为468nm±3nm 观察窗：黄色透明玻璃，在波长为542 nm±3nm处可滤掉50%光线 观察面积约：120×120（mm） 电源：220V±10% 50Hz±2% 输出电压：5V 2A 保险管：5A（Φ5×20） 外形尺寸约（L×W×H）：300×200×120（mm） | 1 | 台
7 | PCR仪 |  | 96×0.2mL PCR 管,8×12 PCR板或96孔板 | 可适配样品规格 :96×0.2mL PCR 管,8×12 PCR板或96孔板； 加热温度范围:4~105°C； 加热盖温度范围:30~110°C； 温度显示精度:±0.1°C； 温度控制精度（55°C时）:±0.3°C； 温度均一性（55°C时）:<0.3°C； 最大变温速率:5°C/Sec； 承载模块材质:铝； 显示屏尺寸:7” LCD 800x480； 输入方式:触摸屏； 用户定义文件系统：单个程序可多至30步，99个循环16个文件夹，每个文件夹最多16个文件； 超静音体系，具有断电保护功能； 输入电压：100~120V/200~240V,50/60Hz； 尺寸（长x宽x高）：约280x370x250 mm； 可调热盖高度，模块兼容性强，适合多种PCR反应管。 | 1 | 台
8 | 摇床/恒温振荡器 |  | 台式 | 控制方式：P.I.D微电脑处理； 显示方式：LCD（液晶显示器）； 对流方式：强制对流； 振荡方式：回旋振荡； 驱动方式：多维驱动； 环境温度要求(℃)：5~30； 旋转频率(rpm/min)：0或30~400(稳定可控范围50~200)； 频率精度(rpm)：≤±1（转速≥70rpm/min）； 摆振幅度(mm)：Φ26； 最大配置：100ml×16 or 250ml×12 or500ml×9； 标准配置：50ml×4、100ml×4、250ml×3、500ml×3； 托盘尺寸(mm)：约400×370； 定时范围(h)：0~99.9（可不定时，连续运行）； 温控范围(℃)：室温+5~60； 温控精度(℃)：≤±0.1； 温控均匀度(℃)：≤±1（37℃）； 温度波动度(℃)：≤±0.5（37℃）； 托盘数量：1块； 外形尺寸(mm)：约419×582×438； 内胆尺寸(mm)：约406×446×272(51L)； 功率(W)：400； 电源：AC220±10% 50~60Hz。 | 1 | 台
9 | 漩涡混合仪 |  |  | 振荡频率：＞2600次/分； 输出转矩：＞2800次/分； 功率：12W； 电压：220V±10℅ 50HZ； 工作面积：10CM ； 适用于离心管、试管、烧瓶等容积内标本的混匀。 | 1 | 台
10 | 生物数码显微镜 |  | 生物+实体 | 1.为确保使用者人身安全，仪器应为低压供电，标配19V低压供电电源适配器； 2.一体化设计，自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计，仪器拆包装箱接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装，除一条电源线外，再无其它外露数据线； 3.自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计，拆开包装，液晶屏与机身已完好链接，非分体式设计，液晶屏设立在稳固的金属支架后上方；液晶显示屏尺寸和参数：10.1寸高清触摸液晶屏，屏幕分辨率1920×1200；像素密度不低于220PPI，水平旋转性能：顺时针可转动180°、逆时针旋转90°, 上下翻转性能：上下翻转角度可达180°； 屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面不随之转动； 4.确保仪器的稳定性、安全性，仪器采用四平八稳的长方形底座，仪器净重≥7kg； 5.为确保仪器操作的便利性，开关键应设计在仪器底座上方的右前方，开关键为一键式无极旋钮且具备电源开关机、上下光源切换、亮度调节的功能； 6.为确保仪器挪动过程中的安全性，机身上方设置明确提手，可以单手提起仪器，仪器正置以避免目镜及载物台上的物体跌落； 7.为确保仪器使用的稳定性及安全性，所有数据接口以及电源接口设置在仪器底座上； 8.数码功能 显微镜拍照像素：≥800万像素；录像分辨率：≥1080P/30FPS； 9.画面无拖尾及延迟现象，仪器本身可实现照片和视频回放功能； 10.一机多功能：既有生物显微镜功能，又有实体显微镜功能； 11.为了方便操作，仪器操作系统采用了Android11或以上带触摸屏操作系统。 12.仪器运行内存为4G，存储内存为16G；所拍摄的显微照片及视频可存储于仪器中；通过USB接口接入U盘时，数据优先存储于U盘中，便于实验数据保存及转移； 13.具有在观察画面上进行标注的功能，支持使用涂鸦、直线、圆形、文字等方式标注，并生成图片保存； 14.数据接口：IEEE802.3标准RJ45接口，USB接口，同时支持WIFI；搭配使用电脑端显微互动软件，同步传输显微观测画面至电脑端，以实现高清显微点播教学，方便教学指导，设备自带HDMI高清输出接口； 15.有仪器坐标对比测量和定点测量功能、进一步加强对观察物体的了解； 16.为了更好实现物镜倍率切换，仪器配备外倾式四孔物镜转换器；转换器定位准确，其重复性误差不大于0.020mm； 17.生物显微镜物镜：无限远平场消色差1×，NA≥0.05，WD≥20mm，成像清晰圆直径≥18mm；无限远平场消色差4×，NA≥0.1，WD≥7.6mm，成像清晰圆直径≥18mm；无限远平场消色差10×，NA≥0.25，WD≥4.2mm，成像清晰圆直径≥18mm；无限远平场消色差40×（弹簧），NA≥0.65，WD≥0.55mm，成像清晰圆直径≥18mm； 18.物镜齐焦性良好，由10倍换到10倍以下物镜时，齐焦允差±0.10mm；由10倍换到10倍以上物镜时齐焦允差±0.03mm； 19.目镜：WF10X/Φ20mm大视场，高眼点，双筒屈光度±5可调，双目铰链观察镜筒：倾斜30°，瞳距调节范围50~75mm,目镜筒作360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移不大于0.6mm； 20.观察的齐焦性：为了使用者观察效率，屏幕与两个目镜必须同步清晰。 21. 调焦机构：粗微动同轴调焦，左右两侧均有粗调与微调手轮，调焦行程（载物台升降行程）≥50mm，有防滑装置； 22.微调机构：用10倍物镜观察，在景深范围内像面中心位移不大于0.05ｍｍ；微调焦结构空回不大于0.004mm； 23.载物台：当载物台左侧或右侧受5N水平方向作用力时，其最大位移不大于0.05mm；作用力撤去后载物台恢复原位，相对的原位偏移量不大于0.005mm；标本在５mm×５mm范围内移动时，调焦量不大于0.008mm; 24.内置式双层移动机构载物台：为了有效防止机构外置而伤及学生，载物台上的玻片夹移动到极左或极右时无突出部件； 25.载物台尺寸: 工作平面140mm*130mm（±1%），X、Y轴可连续移动，移动范围，X轴78mm，Y轴38mm（±1%）； 26.照明装置：内置LED底光源 、内置LED侧光源； 27.仪器底座设置有液晶屏显示工作状态，显示光亮度级别，中文提示上、下光源模式等功能。 | 1 | 台
11 | 恒温培养箱 |  | 台式 | 电源电压：AC220V 50HZ 控温范围：RT+5～65℃ 温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃ 温度均匀度：±1.5℃(37℃时) 工作环境温度：+5~35℃ 输入功率：400W 容积≥80L 内胆尺寸(mm)W×D×H：约500×400×400 外形尺寸(mm)W×D×H：约780×530×560 载物托架：2块 。 | 1 | 台
12 | 分析天平 |  | 220g 0.1mg | 实际分度值0.1mg ； 最大称量范围 220 g ； 可重复性标准偏差≤±0.1mg ； 校准砝码值100,200g； 校准形式 外校； 天平的外形尺寸约230*310*330mm ； 开机预热时间 30-60min ； 秤盘尺寸约Ф90mm 环境湿度范围 20%-85%RH 相对（非冷凝） 响应时间（平均值）2.5S 。 | 1 | 台
13 | pH计（数字酸度计） |  |  | 1.测量范围 ：0至14.00pH 2.分辨率：≤ 0.1 / 0.01 pH 3.精度 ：≤±0.01 pH±1个字 4.温度补偿： 0至100°C自动或手动 5.校准 ：1-3点自动校准 6.测量范围：mV ±1999mV ；分辨率≤1mV ；精度 ±0.1％FS±1个字 7.温度：测量范围0至80°C；分辨率≤ 0.1°C ；精度 ±0.5°C±1个字 8.其他：数据存储50组；储存内容编号、测量、单位、温度和温度补偿状态 9.电源：DC9V 10.IP等级：IP54防溅和防尘 | 1 | 台
14 | 移液器 |  |  | 1.连续可调单道移液器的量程：0.1-2.5ul, 2-20ul, 10-100ul, 100-1000ul, 1000-5000ul各一支； 2.数字视窗，所设定量程一目了然 ； 3.采用耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒； 4.方便在实验室校准； 5.通过旋转计数器旋钮选择分液量； 6.可拆卸式组件。 | 1 | 套
15 | 移液架 |  | 平板式 | 平板式，亚克力材料，4-5 个位置。 | 1 | 个
16 | 实验材料贮存装置 |  |  | 总容积（升）≥250L，冷藏室容积+变温室容积+冷冻室容积。 能耗等级≥二级 。 额定电压/频率 220V/50HZ 。 制冷方式风冷。 开标时提供产品的强制性3C认证证书。 | 1 | 台
电教设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 智慧黑板 |  | 86寸 | 一、红外黑板 1. 整机屏幕需采用 86英寸 UHD 超高清 A 规 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm。整机需采用三拼接平面一体化设计（主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔），无推拉式结构及外露连接线。 3. 整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 4. 整机需前置物理接口不少于 4 个，所有接口均需采用非转接方式，包含 ≥1 路 HDMI 接口 、≥2 路双通道 USB3.0 接口、≥1 路 Type-C 接口。 5. 整机后置物理接口需不少于 10 个，包含≥2 路 HDMI 2.0、≥1 路 VGA、≥2 路 USB、≥1 路 RS232、≥1 路 RJ45、≥1 路 TOUCH USB（触控输出接口）、≥1 路 Audio in 3.5mm、≥1 路 Audio out 3.5mm。 6. 整机需支持拓展同品牌系列智能笔或无线麦克风接收设备；整机需至少包含一个智能笔专用收纳槽，收纳槽需支持智能笔的无线充电，支持静默智能登录，智能笔放入收纳槽内可直接进入充电状态，无需连接外部电设备，如充电线、充电盒等。 7. 智能笔在低电量 10%状态下，需支持充电≤5 分钟，使用时长≥45 分钟。 8. 整机需内置无线多功能接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现一键扩音和语音指令功能；整机需内置无线充电模块，无需连接外部线材即可实现智能笔充电。 9. 整机无线充电模块需采用单独的模块化可拆卸结构设计，无需对整机进行拆卸，方便快速售后维护。 10. 整机 OPS 电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，可抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 11. 整机需自带主流操作系统，CPU≥四核，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 12. 需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板等 不少于300 条操作。 13. 在整机运行环境下，需支持内置无线多功能接收器接收到音源后，整机音频链路延迟≤4ms。 14. 在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；需支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，根据语音质量评估方法，扩音效果满足 MOS≥3.5。 15. 在整机运行环境下，需支持配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电。 16. 整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W 全频扬声器 ≥2 个，15W 高音扬声器 ≥2 个，总功率 ≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，参考 IEC 60268-16 标准。 17. 喇叭声音需支持“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换。 18. 整机扬声器需支持在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥84dB，响度差距≤6dB。 19. 整机需支持屏体亮度≥400cd/m²，色彩覆盖率≥ 72% NTSC，对比度≥4000：1。 20. 整机需具备智能书写护眼模式，需支持屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至 50%，降低色温至 6500K 以下。 21. 需支持Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 22. 整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。 23. 需支持像素≥1600 万，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。 24. 整机高清摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥15°，拍摄画面全面。 二、配套OPS主机 1.整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，需采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 3.CPU不低于6核12线程，主频≥3.00 GHz；内存≥8G DDR4，支持拓展16G DDR4；硬盘≥256G SSD，支持拓展512G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个； 5.其他接口要求：需支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6. Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙需支持Bluetooth 4.2。 三、智能教学系统 1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2.教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手。 3.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 4.在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥5种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 5.需支持≥5种智能手势操作，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏手势操作功能。 6.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 7.需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少8本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 8.需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 9.电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。 10.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读； 11.数学学科工具 1）平面几何工具：需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供多种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。 2）立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。 12.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用； 13.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 14.化学学科工具： 1）需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用； 2）需提供化学元素周期表，可查看全部元素的相对原子质量、价层电子排布、原子结构；支持调取任意元素的元素卡片，从该元素的简介、存在、制取、用途、发现5个维度进行元素性质讲解。 | 1 | 台
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有墙裙拆除 |  |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 47 | 平方米
2 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 105 | 平方米
3 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 105 | 平方米
4 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 141 | 平方米
5 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 165 | 平方米
6 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 105 | 平方米
7 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 105 | 平方米
8 | 生物实验室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积105㎡，包含师生端共计29个电路点位。 | 1 | 项
9 | 生物实验室水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积105㎡，包含师生端共计7个水路点位。 | 1 | 项
10 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 16 | 盏
11 | 墙面文化展板 |  |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 | 4 | 平方米
12 | 学科艺术卷帘 |  |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 | 23 | 平方米
13 | ▲立式空调 |  |  | 类型：立柜式； 匹数：≥3匹； 电压/频率：220V/50Hz 能效比：4.43 制冷量：7250W 制热功率：2900W 循环风量：1650m3/h 制热量：9700W 制冷功率：2030W | 2 | 台
14 | 空调安装、调试 |  | 定制 | 大功率空调安装、调试，包括空调外机强电布线、风管加长焊接，采用4平品牌电线、金属风管，新增空调线路空开等。 | 2 | 台
15 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 105 | 平方米
| 教室名称： |  | 生物准备室1
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 准备台 |  | ≥3000*1200*800mm | 1.规格≥3000*1200*800mm，柜体采用≥1.0mm镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 2.台面采用≥12mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒圆角； 3.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料； 4.连接件：采用ABS专用连接组装件； 5.合页：采用不锈钢模具一体成型，承重强度不低于70Kg； 6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 实验室专用水槽 |  | ≥550*450*300mm | 1.规格≥550*450*300mm 内尺寸：490*390*290mm 2.材质：高密度原包料PP，高压一体注塑成型，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水等30种化学试剂，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀； 3.表面纹理：槽沿表面处理为精细抛光，与大部分台面板表面纹理一致。水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm； 4.厚度：根据强度要求设计，槽沿厚度为≥7mm，槽体厚度≥7mm； 5.溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，很好的满足实验室洗涤需求； 6.附件：高密度PP去水（包括下水盖、PP提笼），PP下水管。 含安装及调试。 | 1 | 个
3 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
4 | 滴水架 |  | ≥400*110*550mm | 规格≥400*110*550mm，高密度PP材质，单面挂棒，底部托盘中间设有排水孔 ，27根可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能。含安装。 | 1 | 个
5 | 实验室专用试剂架 |  | ≥1000*300*450mm | 1、规格≥1000*300*450mm；2、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，上下带塑胶模具堵头；3、试剂架立柱型材壁厚≥1.2mm，截面尺寸约为42*82mm,；4、试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；5.、试剂架托采用≥1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；6、试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条；7、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后可根据试剂大小，上下高低可调节；8、每个试剂架标配两个220V10A国标五孔插座。含安装。 | 2 | 组
6 | 洗眼器 |  |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。含安装及调试。 | 1 | 套
7 | 实验室专用电源 |  | ≥200*88*88mm | 规格≥200*88*88mm，实验室专用电源， 220V/10A交流输出为国标五孔插座，钢制底座，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm钢材一级镀锌钢板制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。含安装。 | 4 | 个
8 | PP仪器柜 |  | ≥1000*500*2000mm | 规格：≥1000*500*2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 螺丝：不锈钢304材质。 | 10 | 个
9 | 通风柜 |  | ≥1500*850*2350mm | ≥1500*850*2350mm。主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0~1.2mm厚钢板，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。内衬板、导流板采用5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP材质制作一体成型。移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。台面采用（国产）实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。水路配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头，可根据需求改其它水）。电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。 插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用2.5平方铜芯电线。下柜门铰链采用110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。含安装及调试。 | 1 | 个
10 | 通风风机 |  |  | ≥110W轴流风机，含安装及调试。 | 1 | 台
11 | 通风系统（室内） |  |  | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 4.含固定支架、连接管、耗材等。含安装及调试。 （实际管径视现场情况可适当调整。） | 1 | 室
12 | 通风系统（室外） |  |  | 室外风管采用直径为400mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统，含固定支架、连接管、耗材等。含安装及调试。 | 1 | 室
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 42 | 平方米
2 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 42 | 平方米
3 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 79 | 平方米
4 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 63 | 平方米
5 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 42 | 平方米
6 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 42 | 平方米
7 | 准备室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。准备室面积42㎡，包含5个电路点位。 | 1 | 项
8 | 准备室水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。准备室面积42㎡，包含1个水路点位。 | 1 | 项
9 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 6 | 盏
10 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 42 | 平方米
| 教室名称： |  | 生物准备室2
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 准备台 |  | ≥3000*1200*800mm | 1.规格≥3000*1200*800mm，柜体采用≥1.0mm镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 2.台面采用≥12mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒圆角； 3.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料； 4.连接件：采用ABS专用连接组装件； 5.合页：采用不锈钢模具一体成型，承重强度不低于70Kg； 6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 实验室专用水槽 |  | ≥550*450*300mm | 1.规格≥550*450*300mm 内尺寸：490*390*290mm 2.材质：高密度原包料PP，高压一体注塑成型，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水等30种化学试剂，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀； 3.表面纹理：槽沿表面处理为精细抛光，与大部分台面板表面纹理一致。水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm； 4.厚度：根据强度要求设计，槽沿厚度为≥7mm，槽体厚度≥7mm； 5.溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，很好的满足实验室洗涤需求； 6.附件：高密度PP去水（包括下水盖、PP提笼），PP下水管。 含安装及调试。 | 1 | 个
3 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
4 | 滴水架 |  | ≥400*110*550mm | 规格≥400*110*550mm，高密度PP材质，单面挂棒，底部托盘中间设有排水孔 ，27根可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能。含安装。 | 1 | 个
5 | 实验室专用试剂架 |  | ≥1000*300*450mm | 1、规格≥1000*300*450mm；2、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，上下带塑胶模具堵头；3、试剂架立柱型材壁厚≥1.2mm，截面尺寸约为42*82mm,；4、试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；5.、试剂架托采用≥1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；6、试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条；7、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后可根据试剂大小，上下高低可调节；8、每个试剂架标配两个220V10A国标五孔插座。含安装。 | 2 | 组
6 | 实验室专用洗眼器 |  | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。含安装及调试。 | 1 | 个
7 | 实验室专用电源 |  | ≥200*88*88mm | 规格≥200*88*88mm，实验室专用电源， 220V/10A交流输出为国标五孔插座，钢制底座，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm钢材一级镀锌钢板制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。含安装。 | 4 | 个
8 | PP仪器柜 |  | ≥1000*500*2000mm | 规格：≥1000*500*2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 螺丝：不锈钢304材质。 | 10 | 个
9 | 通风柜 |  | ≥1500*850*2350mm | ≥1500*850*2350mm。主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0~1.2mm厚钢板，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。内衬板、导流板采用5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP材质制作一体成型。移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。台面采用（国产）实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。水路配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头，可根据需求改其它水）。电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。 插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用2.5平方铜芯电线。下柜门铰链采用110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。含安装及调试。 | 1 | 个
10 | 通风风机 |  |  | ≥110W轴流风机，含安装及调试。 | 1 | 台
11 | 通风系统（室内） |  |  | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 4.含固定支架、连接管、耗材等。含安装及调试。 （实际管径视现场情况可适当调整） | 1 | 室
12 | 通风系统（室外） |  |  | 室外风管采用直径为400mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统，含固定支架、连接管、耗材等。含安装及调试。 | 1 | 室
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 30 | 平方米
2 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 30 | 平方米
3 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 82 | 平方米
4 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 45 | 平方米
5 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 30 | 平方米
6 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 30 | 平方米
7 | 准备室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。准备室面积30㎡，包含5个电路点位。 | 1 | 项
8 | 准备室水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。准备室面积30㎡，包含1个水路点位。 | 1 | 项
9 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 5 | 盏
10 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 30 | 平方米
| 教室名称： |  | 生物仪器标本室
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | PP仪器柜 |  | ≥1000*500*2000mm | 规格：≥1000*500*2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 螺丝：不锈钢304材质。 | 17 | 个
2 | 标本柜 |  | ≥1000*500*2000mm | 规格：≥1000*500*2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 18 | 个
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 66 | 平方米
2 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 66 | 平方米
3 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 106 | 平方米
4 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 99 | 平方米
5 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 66 | 平方米
6 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 66 | 平方米
7 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 10 | 盏
8 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 66 | 平方米
| 教室名称： |  | 生物药品室1
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | PP药品柜 |  | ≥1000*500*2000mm | 规格：≥1000*500*2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。PP台阶一个，方便药品和药剂的摆放。 | 8 | 个
2 | 通风柜 |  | ≥1500*850*2350mm | ≥1500*850*2350mm。主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0~1.2mm厚钢板，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。内衬板、导流板采用5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP材质制作一体成型。移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。台面采用（国产）实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。水路配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头，可根据需求改其它水）。电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。 插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用2.5平方铜芯电线。下柜门铰链采用110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。含安装及调试。 | 1 | 个
3 | 通风风机 |  |  | ≥110W轴流风机，含安装及调试。 | 1 | 台
4 | 通风系统（室内） |  |  | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 4.含固定支架、连接管、耗材等。含安装及调试。 （实际管径视现场情况可适当调整） | 1 | 室
5 | 通风系统（室外） |  |  | 室外风管采用直径为400mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统，含固定支架、连接管、耗材等。含安装及调试。 | 1 | 室
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 22 | 平方米
2 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 22 | 平方米
3 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 72 | 平方米
4 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 33 | 平方米
5 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 22 | 平方米
6 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 22 | 平方米
7 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 3 | 盏
8 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 22 | 平方米
| 教室名称： |  | 生物常规仪器
通用仪器
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 打孔器 |  |  | 采用钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm、8mm、10mm，管长≥80mm，壁厚≥1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条≥Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm、6mm、8mm的圆孔。 | 9 | 套
2 | 仪器车 |  |  | 双层物架，带双抽屉，尺寸为：800*480*860mm；采用不锈钢板制作，不锈钢双层车体，万向滚轮。 | 3 | 辆
3 | 单目生物显微镜（1000倍） |  | 单目1000倍 | 放大倍数：50X-1000X； 观察镜筒：单目直筒，弯臂支架可45°倾斜； 目 镜：惠更斯H5X/20，H10X/13； 物 镜：消色差物镜10X、40X（弹）、100X（弹油）； 转 换 器：三孔； 载 物 台：单层方平台，移动尺大小≥120mm×120mm，移动范围≥60mm×30mm； 调焦机构：粗微动不同轴，粗调50mm，微调2mm； 聚 光 镜：阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑； 光 源：平凹反光镜，φ50mm。 | 84 | 台
4 | 双目生物显微镜（100X-1000X） |  | 100X-1000X | 放大倍数：100X-1000X 观察镜筒：铰链双目镜筒，30°倾斜，双目两系统放大率差≤0.43%，双目系统左右视场中心偏差上下≤0.06mm 左右内侧≤0.08mm，360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.20mm； 目 镜：广角WF10X/18mm，目镜放大率准确度不超过±0.95%； 物 镜：10X成像清晰圆直径不小于15.3mm，40X成像清晰圆直径不小于15.0mm，100X成像清晰圆直径不小于14.7mm； 物镜转换的齐焦：10X转40X不超过±0.013mm，40X转100X不超过±0.009mm； 转 换 器：三孔外倾，带有限位装置，转换器定位稳定性≤0.010mm； 载 物 台：双层机械移动平台大小≥115×125mm，移动范围76×52mm，载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.015mm，不重复性≤0.004mm；5mm✕5mm范围内移动时的离焦量≤0.008mm； 调焦机构：粗微动不同轴，粗调20mm，微调1.3mm空回≤0.005mm； 聚 光 镜：阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑，拨杆升降，聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离为0.15mm 光 源：高亮LED，冷光源，可充电，亮度可调 电 源：外置稳压电源适配器，DC5V/2A. | 15 | 台
5 | 双目立体显微镜 |  | 40倍 | 总放大倍数：40X； 目镜：广角：WF10X； 观察镜筒：铰链双目，直筒，瞳间距：55-75mm； 物镜：4X； 支架调焦机构：粗调行程：45mm； 载物台：立柱式底座。 | 6 | 台
6 | 放大镜 |  | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 1． 由凸透镜、透镜框及手柄组成。 2． 凸透镜直径不小于φ30mm, 放大倍率：5×。 3． 透镜应无明显条纹。气泡度q为φ1.0 [0.5]。 | 84 | 个
7 | 电动离心机 |  | 0r/min～ 7000r/min | 最高转速[rpm] ：7000rpm 最大相对离心力[xg] ：2680xg 适配转子：8x0.2/0.5/1.5/2.0ml 离心；16x0.2ml PCR 管；2x0.2ml PCR 8排管 电源： AC100-240V/50Hz/60Hz 噪音[dB] ：≤45 尺寸：约150*150*117mm； 最大容量： 2ml x 8 离心管， 2 x 0.2ml PCR8 排管；当与适配器联用时，亦可使用 0.5ml 或 0.2ml 离心管。 | 3 | 台
8 | 磁力加热搅拌器 |  |  | 1 使用电源： AC 220V±22V 50Hz 。 2 消耗功率： 300W±25W 。 3 能够搅拌1000 ml 玻璃烧杯中的实验物质。配二粒搅拌籽。 4 电机采用无级调速，调速范围为 250 r / min ～ 2600 r / min 。 | 3 | 台
9 | 恒温水浴锅 |  | 单孔 | 1 使用电源： AC 220V±22V 50Hz 。 2 加热功率：不小于 400W 。 3 结构：箱体采用冷轧钢板压制加工成长方形盒，外层表面喷塑处理。不锈钢内锅。单孔。 4 采用微电脑控制温度和时间，数字显示。 5 有循环装置，温度波动不大于±0.5℃ 。 | 6 | 台
10 | 烘干箱 |  | ≥80L | 1、外壳采用冷轧板，外表喷塑，内室采用冷轧板或不锈钢薄板制作。自然对流通风式结构，设有观察窗。控温装置为电调式温度自动控制仪或数显电子控温仪。传感器采用热敏电阻或铂电阻。 2、工作室尺寸约360mm*320mm*300mm， 3、控温范围：室温+3℃-200℃，1.5 级（温度均匀性 为≤±0.03 ℃，温度波动性为≤1.5 ℃）。 4、电源：220V 50Hz。 | 3 | 台
11 | 整理箱 |  | 矮型，储存及分发药品用 | 矮型，储存及分发药品用。食品级塑料。适用于-20到120℃。外形尺寸：25*17*9cm | 30 | 个
12 | 塑料洗瓶 |  | 250mL | 产品造型为有一喷出水咀的瓶体，容量为500ml。 | 15 | 个
13 | 方座支架 |  | 部颁标准 | 底座尺寸≥210×135毫米，质量≥1.0kg，立杆Φ12mm×600mm，配平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环小铁环各1个，吊杆1个，底座和立杆表面应做防锈处理。 烧瓶夹的夹口闭合间隙应小于0.1毫米，最大开口≥35毫米，夹杆直径为φ10+1毫米，蝶形螺帽为M5。垂直夹、平行夹的夹体为S形，顶部各有M6紧固螺钉，夹持直径范围为φ6～14毫米。 大铁环内径为φ90毫米柄长125毫米。小铁环内径为φ50毫米，柄长105毫米。园环120°处有一开口，宽约20毫米。吊杆直径10毫米，长度200毫米，底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 | 84 | 套
14 | 三脚架 |  | 部颁标准 | 1.由铁环和3只脚组成； 2.铁环内径：约74mm， 外径：约90mm，高：约130mm。 | 84 | 个
15 | 试管架 |  | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 | 规格约22*8*8.5cm，12 孔，铝合金，与 Φ15mm×150mm 试管匹配。 | 84 | 个
16 | 试管架 |  | 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配，恒温水浴锅里使用 | 32 孔，铝合金，与 Φ15mm×150mm 试管匹配 | 12 | 个
17 | 学生天平 |  | 200g，0.02g | 1．最大称量 200g，分度值 0.2 g,标尺称量 0-5g。 2．秤量允许误差为 0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）为天平的最大秤量。 4．冲压件及铸件表面光洁平整，没有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5．电镀件的镀层色泽均匀，没有露底和显见的麻点、水迹擦伤等缺陷。 6．油漆件表面平整光滑，色泽均匀，没有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 12 | 台
18 | 电子天平 |  | 200g/0.01g | 最大称量 200g 实际分度值 0.01g 重复性（≤g）±0.01 最大允许误差（≤g）±0.02秤盘尺寸（mm）Ф90 外形尺寸：295*208*290（mm） 1、交直流两用，带水准器，液晶背光显示，内置 RS232接口，配校准砝码（可选） 3、系统单键操作无需切换，计数功能，自动校准 全量程去皮，单位转换 | 6 | 台
19 | 分析天平（200g，0.0001g） |  | 200g， 0.0001g | 精度：0.1mg； 最大称量范围：200g； 重复性误差：≤0.0001g； 线性误差：≤±0.0002g； 秤盘尺寸：约90mm； 外形尺寸：约365×223×338（mm）； 电磁力传感器，不锈钢秤盘。 | 3 | 台
20 | 温度计 |  | 红液，0℃～100℃ | 1.规格：长约30cm，直径约0.6cm，实验用玻璃仪器，测量范围：0～100℃。 2.最小分度值：1℃。 4.允许误差：±1℃。 5.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口。 4.色泽；无色透明。 | 84 | 支
21 | 酸度计(pH计) |  | 部颁标准 | 1.规格约205*205*86mm，使用电源：3*1.5V(AG13型纽扣电池)。工作温度：0-50℃ 2.测量范围：0～14.0pH 。 3.准确度：0.1pH 。 | 3 | 台
22 | 血球计数板 |  | 2mm×2mm | 玻璃材质，计数池 2mm×2mm | 84 | 片
23 | 接种环 |  | 金属手柄，合金金属丝 | 1、由手柄及接种丝组成； 2、全长约：18.3cm。 | 27 | 支
24 | 研磨过滤器 |  | 容量20mL | 容量20ml；尺寸（w*h）约5.5*7.5cm。 | 27 | 个
25 | 光照培养架 |  | 1000*400*1000mm | 实用两层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关 | 12 | 个
26 | 电泳仪 |  | 四组输出 | 四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能 | 6 | 台
27 | 恒温震荡器 |  | 室温+5℃～60℃ | 室温+5℃～60℃，≤±1℃ 容量：约100mL锥形瓶25个或以上。 | 3 | 台
28 | 水平电泳槽 |  | 60mm×60mm | 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：约60mm×60mm。 | 24 | 台
29 | 垂直电泳槽 |  | 75mm×83mm | 聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：约75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳。 | 12 | 台
30 | 微量进样器 |  | 50µL | 50µL | 24 | 个
31 | 凝胶色谱柱 |  | 16mm×500mm | 约16mm×500mm | 27 | 台
32 | 移液器 |  | 0.5-10ul | 1.连续可调单道移液器，量程：0.5-10ul； 2.使用标准配备工具，可方便快捷地进行校准和维修； 3.数字视窗 4.可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒； 5.旋转计数器旋钮选择分液量。 | 27 | 支
33 | 移液器 |  | 10-100ul | 1.连续可调单道移液器，量程：10-100ul； 2.使用标准配备工具，可方便快捷地进行校准和维修； 3.数字视窗 4.可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒； 5.旋转计数器旋钮选择分液量。 | 27 | 支
34 | 移液架 |  | 平板式 | 平板式，亚克力材料，4-5 个位置。 | 27 | 个
35 | DNA电泳图谱观察仪 |  | ＞100mm×100mm | 非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm | 3 | 台
36 | PCR仪 |  | 容量：≥30管 | 1.温度、时间液晶显示； 2.同时显示设置温度和即时温度；温度、时间控制节数可设定 (6 节)； 3.温度控制时间可设定； 4.采用金属模块，可使样品免受污染； 5.金属模块能便于清洁、消毒； 6.内置超温保护装置，使用更可靠； 7.控温时间运行结束后蜂鸣器报警提示； 8.控温范围：0℃~99.9℃； 9.升温速率:2℃/s； 10.降温时间:2℃/s； 11.控温精度:±0.2℃； 12.显示精度:0.1℃； 13.模块温度均匀性:±0.5℃ (95℃)、±0.3℃(其它)； 14.控温节数:6节； 15.样本容量:32x0.2 mL； 16.外形尺寸:195 (L) *220 (W) *200 (H)mm。 | 3 | 台
37 | 组织捣碎匀浆机 |  | 0r/min～1200r/min，无级调速 最大容量：1L | 0r/min～1200r/min，无级调速 最大容量：1L | 3 | 台
38 | 玻璃三角刮刀(涂布器) |  | 玻璃 | 玻璃，全长约130mm。 | 84 | 个
39 | 始祖鸟化石及复原模型 |  |  | 整套模型由化石模型和复原模型两部分组成。复原模型显示背羽、头骨、上下颌、齿、前肢、后肢、跗骨、四趾、爪和尾的形态及构造。 | 3 | 套
40 | 细胞亚显微结构模型 |  |  | 模型显示动物细胞形态及构造，按细胞形态作一“∟"型切面，示细胞膜、细胞质、细胞核。 | 3 | 套
41 | 细胞膜结构模型 |  |  | 模型示组成细胞膜中磷脂分子与蛋白质分子的排列和相互位置。 | 3 | 套
42 | 减数分裂中染色体变化模型组件 |  |  | 结构：由塑料成型及金属底座组成 面板尺寸约：长约280mm宽约180mm厚约15mm 。 大的染色体长约7Cm,小的染色体长约4cm。 | 84 | 套
43 | DNA结构模型 |  |  | 1.双螺旋的直径约20°；2.螺距约34°，但相邻碱基对的间距约3.4°；3.相邻碱基的方向差约36°；4.每螺距内碱基对数10对；5.氢键长度2.5-3.0°；6.大小沟宽约20°，14"。 | 3 | 套
44 | DNA双螺旋结构模型组件 |  | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 1.该模型组件主要由：碱基（腺嘌呤A；胸腺嘧啶T；鸟嘌呤G；胞嘧啶C）、磷酸P和脱氧核糖S等组成。由于化学分子结构的原因，碱基A与T、C与G才可以结合，因此模型组件在形状和结构上加以区别和配合。 2.组装好尺寸：约6.5*35cm。 3.材质：塑料。 | 84 | 套
45 | 蚕豆叶下表皮装片 |  |  | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。 2. 能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔。 3.能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。 4.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 84 | 片
46 | 植物细胞有丝分裂 |  | 洋葱根尖纵切 | 1.标本在400×生物显微镜下植物细胞有丝分裂的各期形态。 2.期能看清分裂期间的细胞和分裂过程中的前期、中期、后期、末期的分裂形态。 3. 还能看清分裂各期染色体的位置，纺锤体隐约可见。 4.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 84 | 片
47 | 胞间连丝切片 |  |  | 1.标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态。 2.能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔。 3.能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起。 | 84 | 片
48 | 黑藻叶装片 |  | 显示细胞核及叶绿体 | 1.显示细胞核及叶绿体。 2.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 84 | 片
49 | 酵母菌装片 |  |  | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察酵母菌的结构。 2.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 84 | 片
50 | 水绵装片 |  |  | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构。 2.能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。 3.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 84 | 片
51 | 大肠杆菌涂片 |  |  | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察大肠杆菌的结构。 2.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 84 | 片
52 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) |  |  | 1.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 84 | 片
53 | 草履虫分裂生殖装片 |  |  | 1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态。 2.能分别认出： a．未分裂草履虫的形态。 b．大核变长，小核分裂为二。 c．虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离。 d．虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短。 3.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 84 | 片
54 | 蝗虫精巢减数分裂切片 |  |  | 1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察蝗虫精巢减数分裂时的形态。 2.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 84 | 片
55 | 蛙血涂片 |  |  | 1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察蛙血的形态。 2.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 84 | 片
56 | 表皮细胞装片 |  | 蛙或蝾螈 | 1.蛙或蝾螈 2.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 84 | 片
57 | 骨骼肌纵横切 |  |  | 1.标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志 2.在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核。 3.在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等。 4.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 84 | 片
58 | 平滑肌分离装片 |  |  | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态。 2.能看请大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核。 3.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 84 | 片
59 | 心肌切片 |  |  | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。 2.在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央。 3.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 84 | 片
60 | 运动神经元装片 |  |  | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态。 2.能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核。 3.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 84 | 片
61 | 胰腺切片(示胰岛) |  |  | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察胰腺横切的形态。 2.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 84 | 片
62 | 正常人染色体装片 |  |  | 1.标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体。 2.应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接。 3.能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体。 4.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 84 | 片
63 | DNA和RAN在细胞中的分布 |  |  | 1.标本在1000×生物显微镜下，观察DNA和RAN在细胞中的分布。 2.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 84 | 片
64 | 线粒体切片 |  |  | 1.标本在1000×生物显微镜下，观察线粒体切片。 2.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 84 | 片
65 | 量筒 |  | 10mL | 10mL | 90 | 个
66 | 量筒 |  | 25mL | 25mL | 90 | 个
67 | 量筒 |  | 50mL | 50mL | 90 | 个
68 | 量筒 |  | 100mL | 100mL | 90 | 个
69 | 量筒 |  | 500mL | 500mL | 15 | 个
70 | 量筒 |  | 1000mL | 1000mL | 15 | 个
71 | 容量瓶 |  | 25mL | 25mL | 84 | 个
72 | 容量瓶 |  | 100mL | 100mL | 15 | 个
73 | 容量瓶 |  | 250mL | 250mL | 15 | 个
74 | 容量瓶 |  | 500mL | 500mL | 15 | 个
75 | 容量瓶 |  | 1000mL | 1000mL | 15 | 个
76 | 试管 |  | φ15mm×150mm | Ф15mm×150mm、采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长约150±2mm，外径约15±0.75mm,壁厚≥1.3mm | 900 | 支
77 | 烧杯 |  | 50mL | 50mL | 900 | 个
78 | 烧杯 |  | 100mL | 100mL | 360 | 个
79 | 烧杯 |  | 250mL | 250ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高约120±3mm，瓶外径约70±2mm，壁厚≥1mm | 180 | 个
80 | 烧杯 |  | 500mL | 500ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高约140±3mm，瓶外径约85±2mm，壁厚≥1mm。 | 90 | 个
81 | 烧杯 |  | 1000mL | 1000mL | 90 | 个
82 | 锥形瓶 |  | 50mL | 50mL | 1500 | 个
83 | 锥形瓶 |  | 100mL | 100mL | 1500 | 个
84 | 锥形瓶 |  | 250mL | 250mL | 270 | 个
85 | 锥形瓶 |  | 500ml | 500ml | 270 | 个
86 | 蒸馏烧瓶 |  | 250mL | 250mL | 84 | 个
87 | 酒精灯 |  | 150mL，单头 | 规格：150ml。 | 90 | 个
88 | 干燥器 |  | 160mm | 160mm | 3 | 个
89 | 蒸馏水瓶 |  |  | 小口，具塞，2000ml | 6 | 个
90 | 冷凝器 |  | 直形，300mm | 直形，300mm | 84 | 支
91 | 漏斗 |  | 60mm | 60mm | 90 | 个
92 | 漏斗 |  | 90mm | 90mm | 90 | 个
93 | 滴管 |  |  | 直径约7-8mm，长约12cm | 900 | 支
94 | 广口瓶 |  | 250mL | 250mL | 300 | 个
95 | 细口瓶 |  | 250mL | 250mL | 15 | 个
96 | 细口瓶 |  | 500mL | 500mL | 30 | 个
97 | 细口瓶 |  | 1000mL | 1000mL | 30 | 个
98 | 滴瓶 |  | 30mL | 30mL | 900 | 个
99 | 滴瓶 |  | 60mL | 60mL | 900 | 个
100 | 滴瓶 |  | 棕色，30mL | 棕色，30mL | 600 | 个
101 | 滴瓶 |  | 棕色，60mL | 棕色，60mL | 600 | 个
102 | 试管夹 |  | 部颁标准 | 1．木制。 2．长度约200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。 | 84 | 个
103 | 石棉网 |  | 部颁标准 | 1． 由金属网和附在网上的石棉组成。 2． 金属网由Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距≤2㎜，金属网为边长≤125㎜的正方形，边缘作卷边处理。 3． 金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径≥Φ100㎜，厚度约3㎜. | 84 | 个
104 | 药匙 |  |  | 约160mm，双头 | 84 | 把
105 | 玻璃棒 |  | 部颁标准 | φ5mm～φ6mm，长约300mm | 450 | 支
106 | 洗耳球 |  | 60mL | 60mL | 84 | 个
107 | 培养皿 |  | φ60mm | φ60mm | 300 | 套
108 | 培养皿 |  | φ120mm | φ120mm | 90 | 套
109 | 研钵 |  | 瓷，60mm | 瓷，60mm | 84 | 个
110 | 测电笔 |  | 氖泡式 | 由电阻与氖氩指示灯泡构成。 | 3 | 支
111 | 一字螺丝刀 |  | 部颁标准 | 规格：杆长约75mm，直径约4.8mm；手柄长约76mm，直径约20mm，为塑料材质。 | 3 | 支
112 | 十字螺丝刀 |  | 部颁标准 | 规格：杆长约75mm，直径约4.8mm；手柄长约76mm，直径约20mm，为塑料材质 | 3 | 支
113 | 木工锤 |  | 0.25kg | 重量约0.25kg，木柄 | 3 | 个
114 | 钢手锯 |  | 部颁标准 | 铁制，带手柄，锯片长≥150mm， | 3 | 个
115 | 剥线钳 |  | 铁制 | 铁制，产品总长≥165mm，钳口长度≥40mm。 | 3 | 个
116 | 钢丝钳 |  | 部颁标准 | 中号，长度160mm，高碳钢精工锻造，镀镍处理，刃口感应淬火，剪切力强，双色防滑手柄，加弹簧片 | 3 | 个
117 | 活扳手 |  | 150mm或250mm | 150mm、250mm两把一套 | 3 | 套
118 | 工作服 |  | 部颁标准 | 棉质，成人大小尺寸，白色。所用材料能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性，防酸碱。 | 15 | 件
119 | 护目镜 |  | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 15 | 个
120 | 耐酸型乳胶手套 |  | 部颁标准 | 耐酸型乳胶手套 | 15 | 双
| 教室名称： |  | 化学数字化实验室
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 教师演示台 |  | ≥2400*700*850mm | 规格：≥2400*700*850mm 台面要求：采用13.0mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0一级冷轧钢板机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀。 8、含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 教师演示电源 |  |  | 教师主控电源，按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示 2.直流电压分辨率为0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A。 3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断。 4.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。 5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。 6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。 7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。 8、要有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。 含安装及调试。 | 1 | 套
3 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 1 | 个
4 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 1 | 套
5 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 1 | 套
6 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
7 | 吸风装置 |  |  | 隐蔽式的吸风罩,360度旋转，自由升降，PP/ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型，隐藏式高低左右可调整，最高可调450mm，最低150mm. | 1 | 套
8 | 洗眼器 |  |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。含安装及调试。 | 1 | 套
9 | 学生桌 |  | ≥1200*600*780mm | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面。 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁、大横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长560*宽55*高110mm，壁厚≥2.0mm，隐形电源220v（可选），配电源安全盖； 下腿规格：≥长510*宽64mm，壁厚≥2.0mm，下脚正面设有塑料卡盖； 立柱：采用≥110*40mm，壁厚≥1.5mm；立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽； 前横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 中横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁加挡水条呈L型≥93MM； 大横梁:≥93*16mm，壁厚≥1.5mm。材料均采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:430*260*160MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。含安装。 | 28 | 张
10 | 多功能柱 |  | ≥345*200*750mm（宽*深*高） | 规格：≥345*200*750mm（宽*深*高），采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。含安装。 | 28 | 个
11 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 12 | 个
12 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 12 | 套
13 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 12 | 套
14 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 12 | 套
15 | 学生安全电源 |  |  | 1.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2.学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6.220V交流输出为新国标五孔插座。 含安装及调试。 | 28 | 套
16 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 56 | 条
17 | 通风系统 |  |  | 6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 10602-21204M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。消音器：φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。风机软连接：φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。变频器：采用电流无感矢量控制，380V/5.5KW，额定电压：AC3PH380V+15%，频率：50-60HZ。风机控制线：三相电缆、含线路管道。含安装及调试。 | 1 | 套
18 | 吸风装置 |  |  | 隐蔽式的吸风罩,360度旋转，自由升降，PP/ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型，隐藏式高低左右可调整，最高可调450mm，最低150mm. | 28 | 套
19 | 室内风管 |  |  | 室内风管采用直径为200mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统，含安装及调试。 | 1 | 套
20 | 室外风管 |  |  | 室外风管采用直径为400mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统，含安装及调试。 | 1 | 套
数字化传感器
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
演示端
1 | 无线彩屏压强传感器 |  |  | 1.测量范围：0~400kPa，分辨率：0.1kPa ，24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 1 | 套
2 | 无线彩屏温度传感器 |  |  | 1.测量范围：-50ºC - 200ºC，分辨率：0.1ºC，24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 1 | 套
3 | 无线彩屏电导率传感器 |  |  | 1.测量范围：0mS/cm ~20mS/cm，分辨率：0.01 mS/cm； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.含电导率电极1个； | 1 | 套
4 | 无线彩屏pH传感器 |  |  | 1.测量范围：0~14，分辨率：0.01； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.含pH复合电极1个； | 1 | 套
5 | pH强酸强碱电极 |  |  | 玻璃pH污水复合电极，可填充型 用途：常规实验室使用；适用于强酸强碱的水溶液的测试；可以测试含有粘性物质，有机介质等溶液的测试； | 1 | 套
6 | pH纯水电极 |  |  | 玻璃pH纯水复合电极，可填充型 用途：低电导溶液或纯水的测试； | 1 | 套
7 | 无线彩屏滴数传感器 |  |  | 1.全窗口检测，检测面积：29*32mm，无盲区，计数能力20次/秒，分辨率≥2mm； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.测量液滴计数，小颗粒物体计数（直径≥2mm）等； | 1 | 套
8 | 无线彩屏二氧化碳传感器 |  |  | 1.测量范围：0ppm～100000ppm，分辨率：1ppm ；精度：50ppm； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 1 | 套
9 | 无线彩屏氧气传感器 |  |  | 1.测量范围：0～100％，分辨率：0.1％； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 1 | 套
10 | 无线彩屏多量程电压传感器 |  |  | 1.测量范围1：-20V~+20V，分辨率 ：0.02V ；测量范围2：-5V~+5V，分辨率：0.002V ；测量范围3：-500mV~+500mV，分辨率：0.2mV；24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 1 | 套
11 | 无线彩屏多量程电流传感器 |  |  | 1.测量范围1：-3A~3A，分辨率：0.02A；测量范围2：-1A~1A，分辨率：0.002A；测量范围3：-500mA~500mA，分辨率：0.2mA；24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 1 | 套
12 | 无线彩屏溶解氧传感器 |  |  | 1.测量范围：0 mg/L～20mg/L，分辨率：0.1 mg/L； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.含溶解氧电极1个。 | 1 | 套
13 | 无线彩屏溶解二氧化碳传感器 |  |  | 1.测量范围：4.4ppm~440ppm，分辨率：1ppm； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.含溶解二氧化碳电极1个. | 1 | 套
14 | 无线彩屏温湿度传感器 |  |  | 1.相对测量范围：0～100%，分辨率：0.1％；温度范围：-40ºC~ 125ºC 分辨率0.1 ； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5,能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 1 | 套
15 | 无线彩屏通用离子传感器 |  |  | 1.测量范围：-1000mV~+1000mV ，分辨率：0.1mV； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； | 1 | 套
16 | 氯离子电极 |  |  | 1.测量范围：1.8ppm~35500ppm 2.分辨率：1ppm 实验室使用二氧化锰与浓盐酸加热制取氯气等 | 1 | 套
17 | 钠离子电极 |  |  | 1.测量范围：0.2ppm~2300ppm 2.分辨率：0.2ppm 检测氯化钠溶液中钠离子的含量 | 1 | 套
18 | 钾离子电极 |  |  | 1.测量范围：0.04ppm~39000ppm 2.分辨率：1ppm 检测氯化钾溶液中钾离子的含量 | 1 | 套
19 | 钙离子电极 |  |  | 1.测量范围：0.02ppm~40100ppm 2.分辨率：1ppm 硬水、软水的鉴别实验 | 1 | 套
20 | 亚硝酸根离子电极 |  |  | 1.测量范围：4.6ppm~4600ppm 2.分辨率：0.5ppm 溶液中亚硝酸根含量的测定、制作泡菜并检测亚硝酸盐含量实验等 | 1 | 套
21 | 无线彩屏氧化还原传感器 |  |  | 1测量范围：-2000mV~+2000mV，分辨率：1mV； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.含氧化还原电极1个； | 1 | 套
22 | 电极支架 |  |  | 1.支架长180mm，铸铁底盘，亚光喷塑，5电极支撑孔。 2.尺寸:底座约10cm。 3.电极架配有金属弹簧和一体化的电线梁，可在任意位置托住电极。 | 1 | 套
23 | 磁力加热搅拌器 |  |  | 1.使用温度：室温-300摄氏度，显示分辨率：≤0.1℃，温控精度：≤1℃，转速控制分辨率：≤10rpm； 2.转速：200-1500rpm，加热功率300w，电压100-230V； 3.盘面尺寸：约140mm，外尺寸：约250*150*95mm。 | 1 | 套
24 | 无线蓝牙色度传感器 |  |  | 1.色度透光度：0-100% ，分辨率 0.1%；6色通道：450 nm (紫色 )，500nm (蓝色 )，550 nm（绿色），570nm (黄色 )，600 nm (橙色 )，650 nm ( 红色) 吸光度：0-3； 2.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 3.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 4.传感器内置无线蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过无线蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 1 | 套
25 | 无线蓝牙浊度传感器 |  |  | 1.浊度范围：0-400NTU，分辨率0.1NUT ； 2.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 3.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 4.传感器内置无线蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过无线蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 1 | 套
26 | 实验室数据采集系统 |  |  | 1款软件实现以下功能： 01.数据终端：支持从台式机、笔记本、智慧黑板、平板等多种终端设备采集数据。 02.系统兼容：微软、安卓、鸿蒙、未来可升级为兼容国产操作系统。 03.实时展示：具备多页面展示数据、表格、图形、仪表，支持实时采集、显示分析数据，支持图像的缩放、自适应、平移；能够实现实时多路传感器同时采集数据与曲线对比，也能够采集多次实验数据与曲线实现多次实验对比；每次实验可以自由设计多种表格，数字，图线布局组合，多页视图可以随意添加曲线坐标分析各种变量关系； 04.数据来源：包括传感器数据、输入数据、自带常量、计算数据；可设置多区域多Y轴/X轴，便于实验数据对比分析。 05.数据处理：包括图像处理与表格处理，图像处理-支持多种函数的拟合（显示拟合函数表达式）、积分、最大值、最小值、平均值，同时可以显示任意点的坐标、斜率；表格处理-支持多种数据的最大值、最小值、平均值、标准偏差，同时通过公式建立变量之间的关系； 06.实验模板：内置实验模板，依照教材顺序进行选择实验，适合入门用户；可生成自建模板并进行系统化管理；同时允许熟练用户根据需求自定义模板。含有物理、化学、生物、科学等课标实验、拓展实验、创新实验。 07.智能管理：打开电源的传感器且自动搜索，按距离排序，支持通过识别码选择性连接。传感器单位转换、实验报告编写与生成、数据表格导出及界面截图。 08.更新提示：传感器固件及软件版本更新时，自动提醒用户并支持在线升级。 09.在线帮助：每个实验中可点击帮助，查看实验视频，内置软件使用指南及实验视频操作。 10.兼容实验：集通用软件、专用软件、测试软件及理化生软件功能于一体，生成的一个桌面快捷方式，无需额外软件，全面适用于项目所有数字化产品的软件。 | 1 | 套
27 | 无线蓝牙适配器 |  |  | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0及以上，传输距离≥10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持主流操作系统。 | 1 | 套
学生端
1 | 无线彩屏压强传感器 |  |  | 1.测量范围：0~400kPa，分辨率：0.1kPa ，24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 10 | 套
2 | 无线彩屏温度传感器 |  |  | 1.测量范围：-50ºC - 200ºC，分辨率：0.1ºC，24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集， | 10 | 套
3 | 无线彩屏电导率传感器 |  |  | 1.测量范围：0mS/cm ~20mS/cm，分辨率：0.01 mS/cm； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.含电导率电极1个。 | 10 | 套
4 | 无线彩屏pH传感器 |  |  | 1.测量范围：0~14，分辨率：0.01； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.含pH复合电极1个。 | 10 | 套
5 | 无线彩屏滴数传感器 |  |  | 1.全窗口检测，检测面积：29*32mm，无盲区，计数能力20次/秒，分辨率≥2mm； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.测量液滴计数，小颗粒物体计数（直径≥2mm）等。 | 10 | 套
6 | 无线彩屏二氧化碳传感器 |  |  | 1.测量范围：0ppm～100000ppm，分辨率：1ppm ；精度：50ppm； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 10 | 套
7 | 无线彩屏氧气传感器 |  |  | 1.测量范围：0～100％，分辨率：0.1％； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 10 | 套
8 | 无线彩屏多量程电压传感器 |  |  | 1.测量范围1：-20V~+20V，分辨率 ：0.02V ；测量范围2：-5V~+5V，分辨率：0.002V ；测量范围3：-500mV~+500mV，分辨率：0.2mV；24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 | 10 | 套
9 | 无线蓝牙适配器 |  |  | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0及以上，传输距离≥10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持主流操作系统。 | 10 | 套
电教设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 智慧黑板 |  | 86寸 | 一、红外黑板 1. 整机屏幕需采用 86英寸 UHD 超高清 A 规 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm。整机需采用三拼接平面一体化设计（主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔），无推拉式结构及外露连接线。 3. 整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 4. 整机需前置物理接口不少于 4 个，所有接口均需采用非转接方式，包含 ≥1 路 HDMI 接口 、≥2 路双通道 USB3.0 接口、≥1 路 Type-C 接口。 5. 整机后置物理接口需不少于 10 个，包含≥2 路 HDMI 2.0、≥1 路 VGA、≥2 路 USB、≥1 路 RS232、≥1 路 RJ45、≥1 路 TOUCH USB（触控输出接口）、≥1 路 Audio in 3.5mm、≥1 路 Audio out 3.5mm。 6. 整机需支持拓展同品牌系列智能笔或无线麦克风接收设备；整机需至少包含一个智能笔专用收纳槽，收纳槽需支持智能笔的无线充电，支持静默智能登录，智能笔放入收纳槽内可直接进入充电状态，无需连接外部电设备，如充电线、充电盒等。 7. 智能笔在低电量 10%状态下，需支持充电≤5 分钟，使用时长≥45 分钟。 8. 整机需内置无线多功能接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现一键扩音和语音指令功能；整机需内置无线充电模块，无需连接外部线材即可实现智能笔充电。 9. 整机无线充电模块需采用单独的模块化可拆卸结构设计，无需对整机进行拆卸，方便快速售后维护。 10. 整机 OPS 电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，可抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 11. 整机需自带主流操作系统，CPU≥四核，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 12. 需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板等 不少于300 条操作。 13. 在整机运行环境下，需支持内置无线多功能接收器接收到音源后，整机音频链路延迟≤4ms。 14. 在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；需支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，根据语音质量评估方法，扩音效果满足 MOS≥3.5。 15. 在整机运行环境下，需支持配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电。 16. 整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W 全频扬声器 ≥2 个，15W 高音扬声器 ≥2 个，总功率 ≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，参考 IEC 60268-16 标准。 17. 喇叭声音需支持“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换。 18. 整机扬声器需支持在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥84dB，响度差距≤6dB。 19. 整机需支持屏体亮度≥400cd/m²，色彩覆盖率≥ 72% NTSC，对比度≥4000：1。 20. 整机需具备智能书写护眼模式，需支持屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至 50%，降低色温至 6500K 以下。 21. 需支持Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 22. 整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。 23. 需支持像素≥1600 万，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。 24. 整机高清摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥15°，拍摄画面全面。 二、配套OPS主机 1.整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，需采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 3.CPU不低于6核12线程，主频≥3.00 GHz；内存≥8G DDR4，支持拓展16G DDR4；硬盘≥256G SSD，支持拓展512G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个； 5.其他接口要求：需支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6. Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙需支持Bluetooth 4.2。 三、智能教学系统 1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2.教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手。 3.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 4.在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥5种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 5.需支持≥5种智能手势操作，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏手势操作功能。 6.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 7.需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少8本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 8.需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 9.电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。 10.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读； 11.数学学科工具 1）平面几何工具：需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供多种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。 2）立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。 12.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用； 13.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 14.化学学科工具： 1）需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用； 2）需提供化学元素周期表，可查看全部元素的相对原子质量、价层电子排布、原子结构；支持调取任意元素的元素卡片，从该元素的简介、存在、制取、用途、发现5个维度进行元素性质讲解。 | 1 | 套
2 | 数据处理系统 |  |  | 屏幕尺寸不小于13英寸，处理器不低于4核4线程，主频≥0.8GHz，屏幕分辨率2.8-3.2K，运行内存≥16GB，存储容量≥512GB，自带键盘。预装数字化实验数据采集系统，实现以下功能： 01.数据终端：支持从台式机、笔记本、智慧黑板、平板等多种终端设备采集数据。 02.系统兼容：微软、安卓、鸿蒙、未来可升级为兼容国产操作系统。 03.实时展示：具备多页面展示数据、表格、图形、仪表，支持实时采集、显示分析数据，支持图像的缩放、自适应、平移；能够实现实时多路传感器同时采集数据与曲线对比，也能够采集多次实验数据与曲线实现多次实验对比；每次实验可以自由设计多种表格，数字，图线布局组合，多页视图可以随意添加曲线坐标分析各种变量关系； 04.数据来源：包括传感器数据、输入数据、自带常量、计算数据；可设置多区域多Y轴/X轴，便于实验数据对比分析。 05.数据处理：包括图像处理与表格处理，图像处理-支持多种函数的拟合（显示拟合函数表达式）、积分、最大值、最小值、平均值，同时可以显示任意点的坐标、斜率；表格处理-支持多种数据的最大值、最小值、平均值、标准偏差，同时通过公式建立变量之间的关系； 06.实验模板：内置实验模板，依照教材顺序进行选择实验，适合入门用户；可生成自建模板并进行系统化管理；同时允许熟练用户根据需求自定义模板。含有物理、化学、生物、科学等课标实验、拓展实验、创新实验。 07.智能管理：打开电源的传感器且自动搜索，按距离排序，支持通过识别码选择性连接。传感器单位转换、实验报告编写与生成、数据表格导出及界面截图。 08.更新提示：传感器固件及软件版本更新时，自动提醒用户并支持在线升级。 09.在线帮助：每个实验中可点击帮助，查看实验视频，内置软件使用指南及实验视频操作。 10.兼容实验：集通用软件、专用软件、测试软件及理化生软件功能于一体，生成的一个桌面快捷方式，无需额外软件，全面适用于项目所有数字化产品的软件。 | 11 | 套
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有墙裙拆除 |  |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 49 | 平方米
2 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 113 | 平方米
3 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 113 | 平方米
4 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 155 | 平方米
5 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 170 | 平方米
6 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 113 | 平方米
7 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 113 | 平方米
8 | 化学实验室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积113㎡，包含师生端共计29个电路点位。 | 1 | 项
9 | 化学实验室水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积113㎡，包含师生端共计29个水路点位。 | 1 | 项
10 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 17 | 盏
11 | 墙面文化展板 |  |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 | 4 | 平方米
12 | 学科艺术卷帘 |  |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 | 27.2 | 平方米
13 | ▲立式空调 |  |  | 类型：立柜式； 匹数：≥3匹； 电压/频率：220V/50Hz 能效比：4.43 制冷量：7250W 制热功率：2900W 循环风量：1650m3/h 制热量：9700W 制冷功率：2030W | 2 | 台
14 | 空调安装、调试 |  | 定制 | 大功率空调安装、调试，包括空调外机强电布线、风管加长焊接，采用4平品牌电线、金属风管，新增空调线路空开等。 | 2 | 台
15 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 113 | 平方米
| 教室名称： |  | 化学常规实验室1
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 教师演示台 |  | ≥2400*700*850mm | 规格：≥2400*700*850mm 台面要求：采用13.0mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0一级冷轧钢板机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀。 8、含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 教师演示电源 |  |  | 教师主控电源，按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示 2.直流电压分辨率为0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A。 3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断。 4.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。 5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。 6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。 7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。 8、要有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。 含安装及调试。 | 1 | 套
3 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 1 | 个
4 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 1 | 套
5 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 1 | 套
6 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
7 | 吸风装置 |  |  | 隐蔽式的吸风罩,360度旋转，自由升降，PP/ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型，隐藏式高低左右可调整，最高可调450mm，最低150mm. | 1 | 套
8 | 洗眼器 |  |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。含安装及调试。 | 1 | 套
9 | 学生桌 |  | ≥1200*600*780mm | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面。 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁、大横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长560*宽55*高110mm，壁厚≥2.0mm，隐形电源220v（可选），配电源安全盖； 下腿规格：≥长510*宽64mm，壁厚≥2.0mm，下脚正面设有塑料卡盖； 立柱：采用≥110*40mm，壁厚≥1.5mm；立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽； 前横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 中横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁加挡水条呈L型≥93MM； 大横梁:≥93*16mm，壁厚≥1.5mm。材料均采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:430*260*160MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。含安装。 | 28 | 张
10 | 多功能柱 |  | ≥345*200*750mm（宽*深*高） | 规格：≥345*200*750mm（宽*深*高），采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。含安装。 | 28 | 个
11 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 14 | 个
12 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 14 | 套
13 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 14 | 套
14 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 14 | 套
15 | 学生安全电源 |  |  | 1.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2.学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6.220V交流输出为新国标五孔插座。 含安装及调试。 | 28 | 套
16 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 56 | 条
17 | 通风系统 |  |  | 6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 10602-21204M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。消音器：φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。风机软连接：φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。变频器：采用电流无感矢量控制，380V/5.5KW，额定电压：AC3PH380V+15%，频率：50-60HZ。风机控制线：三相电缆、含线路管道。含安装及调试。 | 1 | 套
18 | 吸风装置 |  |  | 隐蔽式的吸风罩,360度旋转，自由升降，PP/ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型，隐藏式高低左右可调整，最高可调450mm，最低150mm. | 28 | 套
19 | 室内风管 |  |  | 室内风管采用直径为200mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统，含安装及调试。 | 1 | 套
20 | 室外风管 |  |  | 室外风管采用直径为400mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统，含安装及调试。 | 1 | 套
电教设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 智慧黑板 |  | 86寸 | 一、红外黑板 1. 整机屏幕需采用 86英寸 UHD 超高清 A 规 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm。整机需采用三拼接平面一体化设计（主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔），无推拉式结构及外露连接线。 3. 整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 4. 整机需前置物理接口不少于 4 个，所有接口均需采用非转接方式，包含 ≥1 路 HDMI 接口 、≥2 路双通道 USB3.0 接口、≥1 路 Type-C 接口。 5. 整机后置物理接口需不少于 10 个，包含≥2 路 HDMI 2.0、≥1 路 VGA、≥2 路 USB、≥1 路 RS232、≥1 路 RJ45、≥1 路 TOUCH USB（触控输出接口）、≥1 路 Audio in 3.5mm、≥1 路 Audio out 3.5mm。 6. 整机需支持拓展同品牌系列智能笔或无线麦克风接收设备；整机需至少包含一个智能笔专用收纳槽，收纳槽需支持智能笔的无线充电，支持静默智能登录，智能笔放入收纳槽内可直接进入充电状态，无需连接外部电设备，如充电线、充电盒等。 7. 智能笔在低电量 10%状态下，需支持充电≤5 分钟，使用时长≥45 分钟。 8. 整机需内置无线多功能接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现一键扩音和语音指令功能；整机需内置无线充电模块，无需连接外部线材即可实现智能笔充电。 9. 整机无线充电模块需采用单独的模块化可拆卸结构设计，无需对整机进行拆卸，方便快速售后维护。 10. 整机 OPS 电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，可抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 11. 整机需自带主流操作系统，CPU≥四核，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 12. 需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板等 不少于300 条操作。 13. 在整机运行环境下，需支持内置无线多功能接收器接收到音源后，整机音频链路延迟≤4ms。 14. 在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；需支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，根据语音质量评估方法，扩音效果满足 MOS≥3.5。 15. 在整机运行环境下，需支持配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电。 16. 整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W 全频扬声器 ≥2 个，15W 高音扬声器 ≥2 个，总功率 ≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，参考 IEC 60268-16 标准。 17. 喇叭声音需支持“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换。 18. 整机扬声器需支持在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥84dB，响度差距≤6dB。 19. 整机需支持屏体亮度≥400cd/m²，色彩覆盖率≥ 72% NTSC，对比度≥4000：1。 20. 整机需具备智能书写护眼模式，需支持屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至 50%，降低色温至 6500K 以下。 21. 需支持Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 22. 整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。 23. 需支持像素≥1600 万，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。 24. 整机高清摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥15°，拍摄画面全面。 二、配套OPS主机 1.整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，需采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 3.CPU不低于6核12线程，主频≥3.00 GHz；内存≥8G DDR4，支持拓展16G DDR4；硬盘≥256G SSD，支持拓展512G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个； 5.其他接口要求：需支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6. Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙需支持Bluetooth 4.2。 三、智能教学系统 1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2.教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手。 3.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 4.在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥5种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 5.需支持≥5种智能手势操作，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏手势操作功能。 6.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 7.需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少8本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 8.需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 9.电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。 10.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读； 11.数学学科工具 1）平面几何工具：需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供多种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。 2）立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。 12.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用； 13.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 14.化学学科工具： 1）需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用； 2）需提供化学元素周期表，可查看全部元素的相对原子质量、价层电子排布、原子结构；支持调取任意元素的元素卡片，从该元素的简介、存在、制取、用途、发现5个维度进行元素性质讲解。 | 1 | 套
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有墙裙拆除 |  |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 55 | 平方米
2 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 115 | 平方米
3 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 115 | 平方米
4 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 164 | 平方米
5 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 173 | 平方米
6 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 115 | 平方米
7 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 115 | 平方米
8 | 化学实验室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积115㎡，包含师生端共计29个电路点位。 | 1 | 项
9 | 化学实验室水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积115㎡，包含师生端共计29个水路点位。 | 1 | 项
10 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 17 | 盏
11 | 墙面文化展板 |  |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 | 4 | 平方米
12 | 学科艺术卷帘 |  |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 | 24.5 | 平方米
13 | ▲立式空调 |  |  | 类型：立柜式； 匹数：≥3匹； 电压/频率：220V/50Hz 能效比：4.43 制冷量：7250W 制热功率：2900W 循环风量：1650m3/h 制热量：9700W 制冷功率：2030W | 2 | 台
14 | 空调安装、调试 |  | 定制 | 大功率空调安装、调试，包括空调外机强电布线、风管加长焊接，采用4平品牌电线、金属风管，新增空调线路空开等。 | 2 | 台
15 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 115 | 平方米
| 教室名称： |  | 化学常规实验室2
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 教师演示台 |  | ≥2400*700*850mm | 规格：≥2400*700*850mm 台面要求：采用13.0mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0一级冷轧钢板机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀。 8、含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 教师演示电源 |  |  | 教师主控电源，按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示 2.直流电压分辨率为0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A。 3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断。 4.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。 5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。 6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。 7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。 8、要有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。 含安装及调试。 | 1 | 套
3 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 1 | 个
4 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 1 | 套
5 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 1 | 套
6 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
7 | 吸风装置 |  |  | 隐蔽式的吸风罩,360度旋转，自由升降，PP/ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型，隐藏式高低左右可调整，最高可调450mm，最低150mm. | 1 | 套
8 | 洗眼器 |  |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。含安装及调试。 | 1 | 套
9 | 学生桌 |  | ≥1200*600*780mm | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面。 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁、大横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长560*宽55*高110mm，壁厚≥2.0mm，隐形电源220v（可选），配电源安全盖； 下腿规格：≥长510*宽64mm，壁厚≥2.0mm，下脚正面设有塑料卡盖； 立柱：采用≥110*40mm，壁厚≥1.5mm；立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽； 前横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 中横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁加挡水条呈L型≥93MM； 大横梁:≥93*16mm，壁厚≥1.5mm。材料均采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:430*260*160MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。含安装。 | 28 | 张
10 | 多功能柱 |  | ≥345*200*750mm（宽*深*高） | 规格：≥345*200*750mm（宽*深*高），采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。含安装。 | 28 | 个
11 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 14 | 个
12 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 14 | 套
13 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 14 | 套
14 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 14 | 套
15 | 学生安全电源 |  |  | 1.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2.学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6.220V交流输出为新国标五孔插座。 含安装及调试。 | 28 | 套
16 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 56 | 条
17 | 通风系统 |  |  | 6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 10602-21204M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。消音器：φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。风机软连接：φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。变频器：采用电流无感矢量控制，380V/5.5KW，额定电压：AC3PH380V+15%，频率：50-60HZ。风机控制线：三相电缆、含线路管道。含安装及调试。 | 1 | 套
18 | 吸风装置 |  |  | 隐蔽式的吸风罩,360度旋转，自由升降，PP/ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型，隐藏式高低左右可调整，最高可调450mm，最低150mm. | 28 | 套
19 | 室内风管 |  |  | 室内风管采用直径为200mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统，含安装及调试。 | 1 | 套
20 | 室外风管 |  |  | 室外风管采用直径为400mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统，含安装及调试。 | 1 | 套
电教设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 智慧黑板 |  | 86寸 | 一、红外黑板 1. 整机屏幕需采用 86英寸 UHD 超高清 A 规 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm。整机需采用三拼接平面一体化设计（主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔），无推拉式结构及外露连接线。 3. 整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 4. 整机需前置物理接口不少于 4 个，所有接口均需采用非转接方式，包含 ≥1 路 HDMI 接口 、≥2 路双通道 USB3.0 接口、≥1 路 Type-C 接口。 5. 整机后置物理接口需不少于 10 个，包含≥2 路 HDMI 2.0、≥1 路 VGA、≥2 路 USB、≥1 路 RS232、≥1 路 RJ45、≥1 路 TOUCH USB（触控输出接口）、≥1 路 Audio in 3.5mm、≥1 路 Audio out 3.5mm。 6. 整机需支持拓展同品牌系列智能笔或无线麦克风接收设备；整机需至少包含一个智能笔专用收纳槽，收纳槽需支持智能笔的无线充电，支持静默智能登录，智能笔放入收纳槽内可直接进入充电状态，无需连接外部电设备，如充电线、充电盒等。 7. 智能笔在低电量 10%状态下，需支持充电≤5 分钟，使用时长≥45 分钟。 8. 整机需内置无线多功能接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现一键扩音和语音指令功能；整机需内置无线充电模块，无需连接外部线材即可实现智能笔充电。 9. 整机无线充电模块需采用单独的模块化可拆卸结构设计，无需对整机进行拆卸，方便快速售后维护。 10. 整机 OPS 电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，可抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 11. 整机需自带主流操作系统，CPU≥四核，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 12. 需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板等 不少于300 条操作。 13. 在整机运行环境下，需支持内置无线多功能接收器接收到音源后，整机音频链路延迟≤4ms。 14. 在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；需支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，根据语音质量评估方法，扩音效果满足 MOS≥3.5。 15. 在整机运行环境下，需支持配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电。 16. 整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W 全频扬声器 ≥2 个，15W 高音扬声器 ≥2 个，总功率 ≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，参考 IEC 60268-16 标准。 17. 喇叭声音需支持“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换。 18. 整机扬声器需支持在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥84dB，响度差距≤6dB。 19. 整机需支持屏体亮度≥400cd/m²，色彩覆盖率≥ 72% NTSC，对比度≥4000：1。 20. 整机需具备智能书写护眼模式，需支持屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至 50%，降低色温至 6500K 以下。 21. 需支持Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 22. 整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。 23. 需支持像素≥1600 万，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。 24. 整机高清摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥15°，拍摄画面全面。 二、配套OPS主机 1.整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，需采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 3.CPU不低于6核12线程，主频≥3.00 GHz；内存≥8G DDR4，支持拓展16G DDR4；硬盘≥256G SSD，支持拓展512G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个； 5.其他接口要求：需支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6. Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙需支持Bluetooth 4.2。 三、智能教学系统 1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2.教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手。 3.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 4.在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥5种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 5.需支持≥5种智能手势操作，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏手势操作功能。 6.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 7.需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少8本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 8.需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 9.电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。 10.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读； 11.数学学科工具 1）平面几何工具：需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供多种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。 2）立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。 12.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用； 13.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 14.化学学科工具： 1）需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用； 2）需提供化学元素周期表，可查看全部元素的相对原子质量、价层电子排布、原子结构；支持调取任意元素的元素卡片，从该元素的简介、存在、制取、用途、发现5个维度进行元素性质讲解。 | 1 | 套
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有墙裙拆除 |  |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 46 | 平方米
2 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 100 | 平方米
3 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 100 | 平方米
4 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 136 | 平方米
5 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 150 | 平方米
6 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 100 | 平方米
7 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 100 | 平方米
8 | 化学实验室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积100㎡，包含师生端共计29个电路点位。 | 1 | 项
9 | 化学实验室水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积100㎡，包含师生端共计29个水路点位。 | 1 | 项
10 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 15 | 盏
11 | 墙面文化展板 |  |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 | 4 | 平方米
12 | 学科艺术卷帘 |  |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 | 23.3 | 平方米
13 | ▲立式空调 |  |  | 类型：立柜式； 匹数：≥3匹； 电压/频率：220V/50Hz 能效比：4.43 制冷量：7250W 制热功率：2900W 循环风量：1650m3/h 制热量：9700W 制冷功率：2030W | 2 | 台
14 | 空调安装、调试 |  | 定制 | 大功率空调安装、调试，包括空调外机强电布线、风管加长焊接，采用4平品牌电线、金属风管，新增空调线路空开等。 | 2 | 台
15 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 100 | 平方米
| 教室名称： |  | 化学常规实验室3
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 教师演示台 |  | ≥2400*700*850mm | 规格：≥2400*700*850mm 台面要求：采用13.0mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0一级冷轧钢板机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀。 8、含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 教师演示电源 |  |  | 教师主控电源，按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示 2.直流电压分辨率为0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A。 3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断。 4.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。 5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。 6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。 7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。 8、要有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。 含安装及调试。 | 1 | 套
3 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 1 | 个
4 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 1 | 套
5 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 1 | 套
6 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
7 | 吸风装置 |  |  | 隐蔽式的吸风罩,360度旋转，自由升降，PP/ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型，隐藏式高低左右可调整，最高可调450mm，最低150mm. | 1 | 套
8 | 洗眼器 |  |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。含安装及调试。 | 1 | 套
9 | 学生桌 |  | ≥1200*600*780mm | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面。 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁、大横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长560*宽55*高110mm，壁厚≥2.0mm，隐形电源220v（可选），配电源安全盖； 下腿规格：≥长510*宽64mm，壁厚≥2.0mm，下脚正面设有塑料卡盖； 立柱：采用≥110*40mm，壁厚≥1.5mm；立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽； 前横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 中横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁加挡水条呈L型≥93MM； 大横梁:≥93*16mm，壁厚≥1.5mm。材料均采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:430*260*160MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。含安装。 | 28 | 张
10 | 多功能柱 |  | ≥345*200*750mm（宽*深*高） | 规格：≥345*200*750mm（宽*深*高），采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。含安装。 | 28 | 个
11 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 14 | 个
12 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 14 | 套
13 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 14 | 套
14 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 14 | 套
15 | 学生安全电源 |  |  | 1.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2.学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6.220V交流输出为新国标五孔插座。 含安装及调试。 | 28 | 套
16 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 56 | 条
17 | 通风系统 |  |  | 6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 10602-21204M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。消音器：φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。风机软连接：φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。变频器：采用电流无感矢量控制，380V/5.5KW，额定电压：AC3PH380V+15%，频率：50-60HZ。风机控制线：三相电缆、含线路管道。含安装及调试。 | 1 | 套
18 | 吸风装置 |  |  | 隐蔽式的吸风罩,360度旋转，自由升降，PP/ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型，隐藏式高低左右可调整，最高可调450mm，最低150mm. | 28 | 套
19 | 室内风管 |  |  | 室内风管采用直径为200mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统，含安装及调试。 | 1 | 套
20 | 室外风管 |  |  | 室外风管采用直径为400mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统，含安装及调试。 | 1 | 套
电教设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 智慧黑板 |  | 86寸 | 一、红外黑板 1. 整机屏幕需采用 86英寸 UHD 超高清 A 规 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm。整机需采用三拼接平面一体化设计（主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔），无推拉式结构及外露连接线。 3. 整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 4. 整机需前置物理接口不少于 4 个，所有接口均需采用非转接方式，包含 ≥1 路 HDMI 接口 、≥2 路双通道 USB3.0 接口、≥1 路 Type-C 接口。 5. 整机后置物理接口需不少于 10 个，包含≥2 路 HDMI 2.0、≥1 路 VGA、≥2 路 USB、≥1 路 RS232、≥1 路 RJ45、≥1 路 TOUCH USB（触控输出接口）、≥1 路 Audio in 3.5mm、≥1 路 Audio out 3.5mm。 6. 整机需支持拓展同品牌系列智能笔或无线麦克风接收设备；整机需至少包含一个智能笔专用收纳槽，收纳槽需支持智能笔的无线充电，支持静默智能登录，智能笔放入收纳槽内可直接进入充电状态，无需连接外部电设备，如充电线、充电盒等。 7. 智能笔在低电量 10%状态下，需支持充电≤5 分钟，使用时长≥45 分钟。 8. 整机需内置无线多功能接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现一键扩音和语音指令功能；整机需内置无线充电模块，无需连接外部线材即可实现智能笔充电。 9. 整机无线充电模块需采用单独的模块化可拆卸结构设计，无需对整机进行拆卸，方便快速售后维护。 10. 整机 OPS 电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，可抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 11. 整机需自带主流操作系统，CPU≥四核，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 12. 需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板等 不少于300 条操作。 13. 在整机运行环境下，需支持内置无线多功能接收器接收到音源后，整机音频链路延迟≤4ms。 14. 在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；需支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，根据语音质量评估方法，扩音效果满足 MOS≥3.5。 15. 在整机运行环境下，需支持配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电。 16. 整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W 全频扬声器 ≥2 个，15W 高音扬声器 ≥2 个，总功率 ≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，参考 IEC 60268-16 标准。 17. 喇叭声音需支持“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换。 18. 整机扬声器需支持在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥84dB，响度差距≤6dB。 19. 整机需支持屏体亮度≥400cd/m²，色彩覆盖率≥ 72% NTSC，对比度≥4000：1。 20. 整机需具备智能书写护眼模式，需支持屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至 50%，降低色温至 6500K 以下。 21. 需支持Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 22. 整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。 23. 需支持像素≥1600 万，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。 24. 整机高清摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥15°，拍摄画面全面。 二、配套OPS主机 1.整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，需采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 3.CPU不低于6核12线程，主频≥3.00 GHz；内存≥8G DDR4，支持拓展16G DDR4；硬盘≥256G SSD，支持拓展512G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个； 5.其他接口要求：需支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6. Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙需支持Bluetooth 4.2。 三、智能教学系统 1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2.教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手。 3.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 4.在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥5种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 5.需支持≥5种智能手势操作，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏手势操作功能。 6.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 7.需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少8本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 8.需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 9.电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。 10.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读； 11.数学学科工具 1）平面几何工具：需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供多种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。 2）立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。 12.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用； 13.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 14.化学学科工具： 1）需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用； 2）需提供化学元素周期表，可查看全部元素的相对原子质量、价层电子排布、原子结构；支持调取任意元素的元素卡片，从该元素的简介、存在、制取、用途、发现5个维度进行元素性质讲解。 | 1 | 套
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有墙裙拆除 |  |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 47 | 平方米
2 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 106 | 平方米
3 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 106 | 平方米
4 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 136 | 平方米
5 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 159 | 平方米
6 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 106 | 平方米
7 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 106 | 平方米
8 | 化学实验室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积106㎡，包含师生端共计29个电路点位。 | 1 | 项
9 | 化学实验室水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积106㎡，包含师生端共计29个水路点位。 | 1 | 项
10 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 16 | 盏
11 | 墙面文化展板 |  |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 | 4 | 平方米
12 | 学科艺术卷帘 |  |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 | 27 | 平方米
13 | ▲立式空调 |  |  | 类型：立柜式； 匹数：≥3匹； 电压/频率：220V/50Hz 能效比：4.43 制冷量：7250W 制热功率：2900W 循环风量：1650m3/h 制热量：9700W 制冷功率：2030W | 2 | 台
14 | 空调安装、调试 |  | 定制 | 大功率空调安装、调试，包括空调外机强电布线、风管加长焊接，采用4平品牌电线、金属风管，新增空调线路空开等。 | 2 | 台
15 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 106 | 平方米
| 教室名称： |  | 化学常规实验室4
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 教师演示台 |  | ≥2400*700*850mm | 规格：≥2400*700*850mm 台面要求：采用13.0mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0一级冷轧钢板机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀。 8、含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 教师演示电源 |  |  | 教师主控电源，按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示 2.直流电压分辨率为0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A。 3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断。 4.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。 5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。 6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。 7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。 8、要有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。 含安装及调试。 | 1 | 套
3 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 1 | 个
4 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 1 | 套
5 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 1 | 套
6 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
7 | 吸风装置 |  |  | 隐蔽式的吸风罩,360度旋转，自由升降，PP/ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型，隐藏式高低左右可调整，最高可调450mm，最低150mm. | 1 | 套
8 | 洗眼器 |  |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。含安装及调试。 | 1 | 套
9 | 学生桌 |  | ≥1200*600*780mm | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面。 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁、大横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长560*宽55*高110mm，壁厚≥2.0mm，隐形电源220v（可选），配电源安全盖； 下腿规格：≥长510*宽64mm，壁厚≥2.0mm，下脚正面设有塑料卡盖； 立柱：采用≥110*40mm，壁厚≥1.5mm；立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽； 前横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 中横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁加挡水条呈L型≥93MM； 大横梁:≥93*16mm，壁厚≥1.5mm。材料均采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:430*260*160MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。含安装。 | 28 | 张
10 | 多功能柱 |  | ≥345*200*750mm（宽*深*高） | 规格：≥345*200*750mm（宽*深*高），采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。含安装。 | 28 | 个
11 | 水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 14 | 个
12 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 14 | 套
13 | 下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 14 | 套
14 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 14 | 套
15 | 学生安全电源 |  |  | 1.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2.学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6.220V交流输出为新国标五孔插座。 含安装及调试。 | 28 | 套
16 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 56 | 条
17 | 通风系统 |  |  | 6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 10602-21204M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。消音器：φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。风机软连接：φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。变频器：采用电流无感矢量控制，380V/5.5KW，额定电压：AC3PH380V+15%，频率：50-60HZ。风机控制线：三相电缆、含线路管道。含安装及调试。 | 1 | 套
18 | 吸风装置 |  |  | 隐蔽式的吸风罩,360度旋转，自由升降，PP/ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型，隐藏式高低左右可调整，最高可调450mm，最低150mm. | 28 | 套
19 | 室内风管 |  |  | 室内风管采用直径为200mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统，含安装及调试。 | 1 | 套
20 | 室外风管 |  |  | 室外风管采用直径为400mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统，含安装及调试。 | 1 | 套
电教设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 智慧黑板 |  | 86寸 | 一、红外黑板 1. 整机屏幕需采用 86英寸 UHD 超高清 A 规 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm。整机需采用三拼接平面一体化设计（主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔），无推拉式结构及外露连接线。 3. 整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 4. 整机需前置物理接口不少于 4 个，所有接口均需采用非转接方式，包含 ≥1 路 HDMI 接口 、≥2 路双通道 USB3.0 接口、≥1 路 Type-C 接口。 5. 整机后置物理接口需不少于 10 个，包含≥2 路 HDMI 2.0、≥1 路 VGA、≥2 路 USB、≥1 路 RS232、≥1 路 RJ45、≥1 路 TOUCH USB（触控输出接口）、≥1 路 Audio in 3.5mm、≥1 路 Audio out 3.5mm。 6. 整机需支持拓展同品牌系列智能笔或无线麦克风接收设备；整机需至少包含一个智能笔专用收纳槽，收纳槽需支持智能笔的无线充电，支持静默智能登录，智能笔放入收纳槽内可直接进入充电状态，无需连接外部电设备，如充电线、充电盒等。 7. 智能笔在低电量 10%状态下，需支持充电≤5 分钟，使用时长≥45 分钟。 8. 整机需内置无线多功能接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现一键扩音和语音指令功能；整机需内置无线充电模块，无需连接外部线材即可实现智能笔充电。 9. 整机无线充电模块需采用单独的模块化可拆卸结构设计，无需对整机进行拆卸，方便快速售后维护。 10. 整机 OPS 电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，可抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 11. 整机需自带主流操作系统，CPU≥四核，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 12. 需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板等 不少于300 条操作。 13. 在整机运行环境下，需支持内置无线多功能接收器接收到音源后，整机音频链路延迟≤4ms。 14. 在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；需支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，根据语音质量评估方法，扩音效果满足 MOS≥3.5。 15. 在整机运行环境下，需支持配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电。 16. 整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W 全频扬声器 ≥2 个，15W 高音扬声器 ≥2 个，总功率 ≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，参考 IEC 60268-16 标准。 17. 喇叭声音需支持“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换。 18. 整机扬声器需支持在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥84dB，响度差距≤6dB。 19. 整机需支持屏体亮度≥400cd/m²，色彩覆盖率≥ 72% NTSC，对比度≥4000：1。 20. 整机需具备智能书写护眼模式，需支持屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至 50%，降低色温至 6500K 以下。 21. 需支持Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 22. 整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。 23. 需支持像素≥1600 万，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。 24. 整机高清摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥15°，拍摄画面全面。 二、配套OPS主机 1.整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，需采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 3.CPU不低于6核12线程，主频≥3.00 GHz；内存≥8G DDR4，支持拓展16G DDR4；硬盘≥256G SSD，支持拓展512G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个； 5.其他接口要求：需支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6. Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙需支持Bluetooth 4.2。 三、智能教学系统 1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2.教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手。 3.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 4.在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥5种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 5.需支持≥5种智能手势操作，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏手势操作功能。 6.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 7.需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少8本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 8.需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 9.电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。 10.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读； 11.数学学科工具 1）平面几何工具：需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供多种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。 2）立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。 12.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用； 13.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 14.化学学科工具： 1）需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用； 2）需提供化学元素周期表，可查看全部元素的相对原子质量、价层电子排布、原子结构；支持调取任意元素的元素卡片，从该元素的简介、存在、制取、用途、发现5个维度进行元素性质讲解。 | 1 | 套
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有墙裙拆除 |  |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 50 | 平方米
2 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 113 | 平方米
3 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 113 | 平方米
4 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 144 | 平方米
5 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 170 | 平方米
6 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 113 | 平方米
7 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 113 | 平方米
8 | 化学实验室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积113㎡，包含师生端共计29个电路点位。 | 1 | 项
9 | 化学实验室水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积113㎡，包含师生端共计29个水路点位。 | 1 | 项
10 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 17 | 盏
11 | 墙面文化展板 |  |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 | 4 | 平方米
12 | 学科艺术卷帘 |  |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 | 27 | 平方米
13 | ▲立式空调 |  |  | 类型：立柜式； 匹数：≥3匹； 电压/频率：220V/50Hz 能效比：4.43 制冷量：7250W 制热功率：2900W 循环风量：1650m3/h 制热量：9700W 制冷功率：2030W | 2 | 台
14 | 空调安装、调试 |  | 定制 | 大功率空调安装、调试，包括空调外机强电布线、风管加长焊接，采用4平品牌电线、金属风管，新增空调线路空开等。 | 2 | 台
15 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 113 | 平方米
| 教室名称： |  | 化学竞赛实验室
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 教师演示台 |  | ≥2400*700*850mm | 规格：≥2400*700*850mm 台面要求：采用13.0mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0一级冷轧钢板机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀。 8、含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 讲台水槽柜 |  | ≥465*600*820mm | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装及调试。 | 1 | 个
3 | 讲台上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制，含安装 | 1 | 套
4 | 讲台下水装置 |  |  | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，含安装 | 1 | 套
5 | ▲讲台三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
6 | 洗眼器 |  |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。含安装及调试。 | 1 | 套
7 | 教师演示电源 |  | 500*260mm | 1. 教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生电源，确保学生实验安全方便 ； 2. 220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 。 含安装及调试。 | 1 | 套
8 | 学生实验桌 |  | ≥3000*1200*780mm | 1.规格≥3000*1200*780mm，柜体采用≥1.0mm镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 2.台面采用≥12mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒圆角； 3.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料； 4.连接件：采用ABS专用连接组装件； 5.合页：采用不锈钢模具一体成型，承重强度不低于70Kg； 6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 6 | 张
9 | 学生专用水槽 |  | ≥550*450*300mm | 1.规格≥550*450*300mm 内尺寸：490*390*290mm 2.材质：高密度原包料PP，高压一体注塑成型，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水等30种化学试剂，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀； 3.表面纹理：槽沿表面处理为精细抛光，与大部分台面板表面纹理一致。水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm； 4.厚度：根据强度要求设计，槽沿厚度为≥7mm，槽体厚度≥7mm； 5.溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，很好的满足实验室洗涤需求； 6.附件：高密度PP去水（包括下水盖、PP提笼），PP下水管。 含安装及调试。 | 6 | 个
10 | ▲学生三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 6 | 套
11 | 学生专用电源 |  | ≥200*88*88mm | 规格≥200*88*88mm，实验室专用电源， 220V/10A交流输出为国标五孔插座，钢制底座，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm钢材一级镀锌钢板制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。含安装。 | 24 | 个
12 | 滴水架 |  | ≥400*110*550mm | 规格≥400*110*550mm，高密度PP材质，单面挂棒，底部托盘中间设有排水孔 ，27根可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能。含安装。 | 6 | 个
13 | 学生专用洗眼器 |  | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。含安装及调试。 | 6 | 个
14 | 实验室专用试剂架 |  | ≥1000*300*450mm | 1、规格≥1000*300*450mm；2、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，上下带塑胶模具堵头；3、试剂架立柱型材壁厚≥1.2mm，截面尺寸约为42*82mm,；4、试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；5.、试剂架托采用≥1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；6、试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条；7、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后可根据试剂大小，上下高低可调节；8、每个试剂架标配两个220V10A国标五孔插座。含安装。 | 12 | 组
15 | 学生凳 |  |  | 凳面尺寸：≥直径315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 48 | 张
16 | 边台 |  | ≥1000*750*800mm | 1.规格≥1000*750*800mm，柜体采用≥1.0mm镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 2.台面采用≥12mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒圆角； 3.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料； 4.连接件：采用ABS专用连接组装件； 5.合页：采用不锈钢模具一体成型，承重强度不低于70Kg； 6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、含安装及调试。 | 3 | 米
17 | 边台专用水槽 |  | ≥550*450*300mm | 1.规格≥550*450*300mm 内尺寸：490*390*290mm 2.材质：高密度原包料PP，高压一体注塑成型，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水等30种化学试剂，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀； 3.表面纹理：槽沿表面处理为精细抛光，与大部分台面板表面纹理一致。水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm； 4.厚度：根据强度要求设计，槽沿厚度为≥7mm，槽体厚度≥7mm； 5.溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，很好的满足实验室洗涤需求； 6.附件：高密度PP去水（包括下水盖、PP提笼），PP下水管。 含安装及调试。 | 1 | 个
18 | ▲边台三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
19 | 边台专用电源 |  | ≥200*88*88mm | 规格≥200*88*88mm，实验室专用电源， 220V/10A交流输出为国标五孔插座，钢制底座，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm钢材一级镀锌钢板制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。含安装。 | 2 | 个
20 | 通风系统 |  |  | 6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 10602-21204M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。消音器：φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。风机软连接：φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。变频器：采用电流无感矢量控制，380V/5.5KW，额定电压：AC3PH380V+15%，频率：50-60HZ。风机控制线：三相电缆、含线路管道。含安装及调试。 | 1 | 套
21 | 吸风装置 |  |  | 隐蔽式的吸风罩,360度旋转，自由升降，PP/ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型，隐藏式高低左右可调整，最高可调450mm，最低150mm. | 25 | 套
22 | 室内风管 |  |  | 室内风管采用直径为200mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统，含安装及调试。 | 1 | 套
23 | 室外风管 |  |  | 室外风管采用直径为400mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统，含安装及调试。 | 1 | 套
24 | 活性炭废气处理器 |  |  | 配套通风系统使用，处理风量约为9000m3/h，压力损失：≤600PA；吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，方便检修及更换。吸附单元选用硬PP板材制作；设有检查门，开启方便，密封严密；基架用槽钢制作；进出气口是法兰式接口，可以连接风管；风管连接工艺亦采用法兰连接方式，法兰之间连接应有约3㎜的橡胶垫皮，起到密封作用。含安装支架1套：采用碳钢丝杆及专业连接件、铝合金挂钩、微调丝杆等。安装支架抗拉强度≥280MPa；安装螺栓抗拉强度≥800MPa。 | 1 | 台
通用仪器
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 电子天平(200g，0.001g) |  | 200g，0.001g | 最大称量200g 实际分度值0.001g 重复性（≤g）±0.001 最大允许误差（≤g）±0.002 | 1 | 台
2 | pH计（数字酸度计） |  | 台式 | 1.测量范围 ：0至14.00pH 2.分辨率：≤ 0.1 / 0.01 pH 3.精度 ：≤±0.01 pH±1个字 4.温度补偿： 0至100°C自动或手动 5.校准 ：1-3点自动校准 6.测量范围：mV ±1999mV ；分辨率≤1mV ；精度 ±0.1％FS±1个字 7.温度：测量范围0至80°C；分辨率≤ 0.1°C ；精度 ±0.5°C±1个字 8.其他：数据存储50组；储存内容编号、测量、单位、温度和温度补偿状态 9.电源：DC9V 10.IP等级：IP54防溅和防尘 | 1 | 台
3 | 循环水真空泵 |  |  | 最大真空度：0.098Mpa； 单头抽气量：10L/min； 抽气头数量：2； 储水箱容积：15L； 循环流量：80L/min； 水泵扬程：12m； 功率：180W； 机体材质：防腐工程塑料； 电源要求：200V/50Hz； | 1 | 台
4 | 电热恒温水浴锅 |  | 双列八孔 | 1.双列 8 孔 工作尺寸：约610mm×300mm×130mm 2.加热功率：2000W， 3.温控范围：室温~100℃， 4.控温精度：±0.5℃。 5.工作室内胆不锈钢一体成型，LED数字显示,温控精确恒定，自动控温。 | 1 | 台
5 | 鼓风干燥箱 |  | 容积≥80L | 电源电压：AC220V 50HZ； 控温范围：RT+10～250℃； 恒温波动度：≤±1.0℃ ； 温度分辨率：≤0.1℃ ； 温度均匀度：±3%（测试点为100℃） ； 工作环境温度：+5～40℃ ； 输入功率：1550W 。 容积：≥80L 内胆尺寸约（mm）W×D×H ： 450×400×450 外形尺寸约（mm）W×D×H： 740×530×630 载物托架（标配）：2块 定时范围：1～9999min 1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用钢板。 2、采用具有超温偏差保护、 数字显示的微电脑P.I.D温度控制器， 带有定时功能，控温精确可靠。 3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度。 4、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。 | 1 | 台
6 | 磁力加热搅拌器 |  |  | 1.使用温度：室温-300摄氏度，显示分辨率：≤0.1℃，温控精度：≤1℃，转速控制分辨率：≤10rpm； 2.转速：200-1500rpm，加热功率300w，电压100-230V； 3.盘面尺寸：约140mm，外尺寸：约250*150*95mm。 | 1 | 台
7 | 旋转蒸发仪 |  |  | 规格：50～3000ml； 主机:翘板式按键、快速自动升降、0-150毫米； 转速:转速数字显示,20-200转/分； 加热锅：304不锈钢加热锅 全封闭加热器 功率1.4KW； 温度范围：温度自动控制 数字显示水温 室温-90℃； 冷却器：立式。耐高温玻璃精制双回流一体化球磨口冷凝管 大口径导气管，提高蒸发率； 总功率：1.5kw； 电 压：～220vHz； 配备循环水真空泵一台。 | 1 | 台
8 | 显微熔点仪 |  | 室温~320 ℃ | 测量范围：室温~320 ℃； 测量方法：目视； 测量模式：毛细管法、热台法； 最小示值：1℃ ； 重复性：≤200℃±1℃，＞200℃±2℃； 观察方式：单目显微镜； 放大镜倍数：40×； 电源：220V±22V,50Hz±1Hz； 仪器尺寸：约215×140×395mm； | 1 | 台
9 | 分析天平 |  | 220g 0.1mg | 实际分度值0.1mg ； 最大称量范围 220 g ； 可重复性标准偏差≤±0.1mg ； 校准砝码值100,200g； 校准形式 外校； 天平的外形尺寸约230*310*330mm ； 开机预热时间 30-60min ； 秤盘尺寸约Ф90mm 环境湿度范围 20%-85%RH 相对（非冷凝） 响应时间（平均值）2.5S 。 | 1 | 台
10 | 移液器 |  |  | 1.连续可调单道移液器的量程：0.1-2.5ul, 2-20ul, 10-100ul, 100-1000ul, 1000-5000ul各一支； 2.数字视窗，所设定量程一目了然 ； 3.采用耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒； 4.方便在实验室校准； 5.通过旋转计数器旋钮选择分液量； 6.可拆卸式组件。 | 1 | 套
11 | 移液架 |  | 平板式 | 平板式，亚克力材料，4-5 个位置。 | 1 | 个
电教设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 智慧黑板 |  | 86寸 | 一、红外黑板 1. 整机屏幕需采用 86英寸 UHD 超高清 A 规 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm。整机需采用三拼接平面一体化设计（主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔），无推拉式结构及外露连接线。 3. 整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 4. 整机需前置物理接口不少于 4 个，所有接口均需采用非转接方式，包含 ≥1 路 HDMI 接口 、≥2 路双通道 USB3.0 接口、≥1 路 Type-C 接口。 5. 整机后置物理接口需不少于 10 个，包含≥2 路 HDMI 2.0、≥1 路 VGA、≥2 路 USB、≥1 路 RS232、≥1 路 RJ45、≥1 路 TOUCH USB（触控输出接口）、≥1 路 Audio in 3.5mm、≥1 路 Audio out 3.5mm。 6. 整机需支持拓展同品牌系列智能笔或无线麦克风接收设备；整机需至少包含一个智能笔专用收纳槽，收纳槽需支持智能笔的无线充电，支持静默智能登录，智能笔放入收纳槽内可直接进入充电状态，无需连接外部电设备，如充电线、充电盒等。 7. 智能笔在低电量 10%状态下，需支持充电≤5 分钟，使用时长≥45 分钟。 8. 整机需内置无线多功能接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现一键扩音和语音指令功能；整机需内置无线充电模块，无需连接外部线材即可实现智能笔充电。 9. 整机无线充电模块需采用单独的模块化可拆卸结构设计，无需对整机进行拆卸，方便快速售后维护。 10. 整机 OPS 电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，可抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 11. 整机需自带主流操作系统，CPU≥四核，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 12. 需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板等 不少于300 条操作。 13. 在整机运行环境下，需支持内置无线多功能接收器接收到音源后，整机音频链路延迟≤4ms。 14. 在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；需支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，根据语音质量评估方法，扩音效果满足 MOS≥3.5。 15. 在整机运行环境下，需支持配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电。 16. 整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W 全频扬声器 ≥2 个，15W 高音扬声器 ≥2 个，总功率 ≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，参考 IEC 60268-16 标准。 17. 喇叭声音需支持“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换。 18. 整机扬声器需支持在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥84dB，响度差距≤6dB。 19. 整机需支持屏体亮度≥400cd/m²，色彩覆盖率≥ 72% NTSC，对比度≥4000：1。 20. 整机需具备智能书写护眼模式，需支持屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至 50%，降低色温至 6500K 以下。 21. 需支持Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 22. 整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。 23. 需支持像素≥1600 万，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。 24. 整机高清摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥15°，拍摄画面全面。 二、配套OPS主机 1.整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，需采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 3.CPU不低于6核12线程，主频≥3.00 GHz；内存≥8G DDR4，支持拓展16G DDR4；硬盘≥256G SSD，支持拓展512G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个； 5.其他接口要求：需支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6. Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙需支持Bluetooth 4.2。 三、智能教学系统 1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2.教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手。 3.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 4.在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥5种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 5.需支持≥5种智能手势操作，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏手势操作功能。 6.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 7.需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少8本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 8.需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 9.电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。 10.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读； 11.数学学科工具 1）平面几何工具：需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供多种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。 2）立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。 12.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用； 13.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 14.化学学科工具： 1）需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用； 2）需提供化学元素周期表，可查看全部元素的相对原子质量、价层电子排布、原子结构；支持调取任意元素的元素卡片，从该元素的简介、存在、制取、用途、发现5个维度进行元素性质讲解。 | 1 | 套
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有墙裙拆除 |  |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 49 | 平方米
2 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 113 | 平方米
3 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 113 | 平方米
4 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 155 | 平方米
5 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 170 | 平方米
6 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 113 | 平方米
7 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 113 | 平方米
8 | 化学实验室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积113㎡，包含师生端共计25个电路点位。 | 1 | 项
9 | 化学实验室水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积113㎡，包含师生端共计25个水路点位。 | 1 | 项
10 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 17 | 盏
11 | 墙面文化展板 |  |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 | 4 | 平方米
12 | 学科艺术卷帘 |  |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 | 20 | 平方米
13 | ▲立式空调 |  |  | 类型：立柜式； 匹数：≥3匹； 电压/频率：220V/50Hz 能效比：4.43 制冷量：7250W 制热功率：2900W 循环风量：1650m3/h 制热量：9700W 制冷功率：2030W | 2 | 台
14 | 空调安装、调试 |  | 定制 | 大功率空调安装、调试，包括空调外机强电布线、风管加长焊接，采用4平品牌电线、金属风管，新增空调线路空开等。 | 2 | 台
15 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 113 | 平方米
| 教室名称： |  | 化学准备室
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 准备台 |  | ≥3000*1200*800mm | 1.规格≥3000*1200*800mm，柜体采用≥1.0mm镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 2.台面采用≥12mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒圆角； 3.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料； 4.连接件：采用ABS专用连接组装件； 5.合页：采用不锈钢模具一体成型，承重强度不低于70Kg； 6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、含安装及调试。 | 1 | 张
2 | 实验室专用水槽 |  | ≥550*450*300mm | 1.规格≥550*450*300mm 内尺寸：490*390*290mm 2.材质：高密度原包料PP，高压一体注塑成型，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水等30种化学试剂，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀； 3.表面纹理：槽沿表面处理为精细抛光，与大部分台面板表面纹理一致。水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm； 4.厚度：根据强度要求设计，槽沿厚度为≥7mm，槽体厚度≥7mm； 5.溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，很好的满足实验室洗涤需求； 6.附件：高密度PP去水（包括下水盖、PP提笼），PP下水管。 含安装及调试。 | 1 | 个
3 | ▲三联高低位水嘴 |  | ≥550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净；阀体强度（进水部位、出水部位）、密封性能（连接件、阀芯、上密封） 符合标准。含安装。 | 1 | 套
4 | 洗眼器 |  |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。含安装及调试。 | 1 | 套
5 | 实验室专用试剂架 |  | ≥1000*300*450mm | 1、规格≥1000*300*450mm；2、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，上下带塑胶模具堵头；3、试剂架立柱型材壁厚≥1.2mm，截面尺寸约为42*82mm,；4、试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；5.、试剂架托采用≥1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；6、试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条；7、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后可根据试剂大小，上下高低可调节；8、每个试剂架标配两个220V10A国标五孔插座。含安装。 | 1 | 组
6 | 滴水架 |  | ≥400*110*550mm | 规格≥400*110*550mm，高密度PP材质，单面挂棒，底部托盘中间设有排水孔 ，27根可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能。含安装。 | 1 | 个
7 | 实验室专用电源 |  | ≥200*88*88mm | 规格≥200*88*88mm，实验室专用电源， 220V/10A交流输出为国标五孔插座，钢制底座，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm钢材一级镀锌钢板制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。含安装。 | 4 | 个
8 | PP仪器柜 |  | ≥1000*500*2000mm | 规格：≥1000*500*2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 螺丝：不锈钢304材质。 | 14 | 个
9 | PP药品柜 |  | ≥1000*500*2000mm | 规格：≥1000*500*2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。PP台阶一个，方便药品和药剂的摆放。 | 4 | 个
10 | 通风柜 |  | ≥1500*850*2350mm | ≥1500*850*2350mm。主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0~1.2mm厚钢板，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。内衬板、导流板采用5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP材质制作一体成型。移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。台面采用（国产）实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。水路配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头，可根据需求改其它水）。电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。 插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用2.5平方铜芯电线。下柜门铰链采用110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。含安装及调试。 | 1 | 个
11 | 更衣柜 |  | ≥1000*500*2000mm | 1.规格≥1000*500*2000mm；2、全钢结构， 柜体采用钢材，裸板厚度≥0.7mm镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后，再经环氧树脂静电粉末喷涂。 | 1 | 个
12 | 通风风机 |  |  | ≥110W轴流风机，含安装及调试。 | 2 | 台
13 | 通风系统（室内） |  |  | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 4.含固定支架、连接管、耗材等，含安装及调试。 （实际管径视现场情况可适当调整） | 1 | 室
14 | 通风系统（室外） |  |  | 室外风管采用直径为400mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统，含固定支架、连接管、耗材等，含安装及调试。 | 1 | 室
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 65 | 平方米
2 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 65 | 平方米
3 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 116 | 平方米
4 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 98 | 平方米
5 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 65 | 平方米
6 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 65 | 平方米
7 | 准备室电路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。实验室面积65㎡，包含准备台及通风柜共计5个电路点位。 | 1 | 项
8 | 准备室水路铺设 |  |  | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。实验室面积65㎡，包含准备台及通风柜共计2个水路点位。 | 1 | 项
9 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 9 | 盏
10 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 65 | 平方米
| 教室名称： |  | 化学仪器室
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | PP仪器柜 |  | ≥1000*500*2000mm | 规格：≥1000*500*2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 螺丝：不锈钢304材质。 | 16 | 个
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 42 | 平方米
2 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 42 | 平方米
3 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 96 | 平方米
4 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 63 | 平方米
5 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 42 | 平方米
6 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 42 | 平方米
7 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 6 | 盏
8 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 42 | 平方米
| 教室名称： |  | 化学药品室
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | PP药品柜 |  | ≥1000*500*2000mm | 规格：≥1000*500*2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。PP台阶一个，方便药品和药剂的摆放。 | 22 | 个
2 | 通风风机 |  |  | ≥110W轴流风机，含安装及调试。 | 1 | 台
3 | 通风系统（室内） |  |  | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 4.含安装及调试。 （实际管径视现场情况可适当调整） | 1 | 室
4 | 通风系统（室外） |  |  | 室外风管采用直径为400mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统，含安装及调试。 | 1 | 室
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 31 | 平方米
2 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 31 | 平方米
3 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 88 | 平方米
4 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 47 | 平方米
5 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 31 | 平方米
6 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 31 | 平方米
7 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 5 | 盏
8 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 31 | 平方米
| 教室名称： |  | 危险品室
基础设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 毒害品储存柜 |  | ≥900*500*1840mm | 1、尺寸≥900*500*1840mm。 2、外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,柜壁为双层结构，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3、内胆采用阻燃耐腐蚀PVC板材；柜底部设置≥90*50*145mm进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖有约60目的铜网。柜体底部设h=145mm黄沙(防倒）档板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4、柜底装有四个可移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。 5、柜中部有3个三层阶梯式的固定搁板，阶梯式隔板为PVC材料一次成型，贴有警示红 ，警示蓝，警示黄装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每层搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm。 6、柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机排风，控制开关设置在柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7、柜体填充具有保温隔热作用的隔热棉。 8、柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀。 9、柜门上安装机械锁和电子密码锁，机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 | 1 | 个
2 | 通风风机 |  |  | ≥110W轴流风机，含安装及调试。 | 1 | 台
3 | 通风系统（室内） |  |  | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 4.含安装及调试。 （实际管径视现场情况可适当调整） | 1 | 室
4 | 通风系统（室外） |  |  | 室外风管采用直径为400mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统，含安装及调试。 | 1 | 室
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 22 | 平方米
2 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 22 | 平方米
3 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 22 | 平方米
4 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 | 33 | 平方米
5 | 铝方通吊顶 |  |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 | 22 | 平方米
6 | 室内地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 22 | 平方米
7 | 光源布设 |  |  | 配合实验室配套造型吊顶安装采光光源设施，采用1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 3 | 盏
8 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 22 | 平方米
| 教室名称： |  | 化学常规仪器
通用仪器
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 打孔器 |  |  | 采用钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm、8mm、10mm，管长≥80mm，壁厚≥1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条≥Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm、6mm、8mm的圆孔。 | 8 | 套
2 | 打孔夹板 |  | 部颁标准 | 1、长约180mm，宽约30mm。 2、上、下夹板由脱脂干燥处理过的木材制成，表面平整。 3、上夹板备有直径为6mm，8mm，10mm，12mm直穿孔4个。 4、紧固螺钉长度约90mm，与下夹板紧固为一体；上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 5、上夹板、下夹板厚度≥11mm，具有足够强度，正常情况下使用不断裂。 | 4 | 个
3 | 打孔器刮刀 |  | 部颁标准 | 1．由壳体及油石组成，重量约60g。 2．壳体钢材制，规格（长*宽*厚）：约60*60*15mm，壳体在磨刀时夹紧打孔器。 3．打孔器正好与油石靠牢，油石为白刚玉料，尺寸：约60mm。 4．打孔器刮刀装配牢固，无松动现象。 | 4 | 个
4 | 手摇钻孔器 |  | 部颁标准 | 1、规格（长*宽）约35*8cm，组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条组成。 2、四支刀口外径分别约为Φ12mm、Φ10mm、Φ8mm、Φ6mm，捅条直径不小于Φ4mm，刀口锋利，无卷边。 | 4 | 台
5 | 仪器车 |  |  | 双层物架，尺寸为：600 mm×400 mm×800 mm；采用不锈钢板制作，总载重≥60 kg，万向滚轮。 | 4 | 辆
6 | 电动离心机 |  | ≥4000r / min | 1、使用电源： AC 220V±22V 50Hz。 2、消耗功率： 不大于20W 。 3、转速：≥4000 r/min。 4、最大相对离心力： 不小于1435 N 。 5、定时： 0-999秒或0-99分钟 。 6、负载容量： 5ml ×12，10ml ×12 。 7、无刷电机，带电锁。 | 4 | 台
7 | 磁力加热搅拌器 |  |  | 1 、使用电源： AC 220V±22V 50Hz 。 2 、消耗功率： 300W±25W 。 3 、能够搅拌1000 ml 玻璃烧杯中的实验物质。配二粒搅拌籽。 4 、电机采用无级调速，调速范围为 250 r / min ～ 2600 r / min 。 5 、加热温度采用无级调温，调温加热盘温度小于300℃ 。 6 、搅拌时噪声不大于55 dB（A）。 | 112 | 台
8 | 酒精喷灯 |  | 座式，铜制 | 1.由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成； 2.规格（宽*高）：104*160mm。 3.可调节火力大小，温度800-1000℃ | 16 | 个
9 | 实验用加热装置 |  | 密封式 | 1.工作电压：220V±20V，功率：1000W； 2.规格：加热盘约155mm，外壳尺寸约218*218mm。 | 4 | 个
10 | 烘干箱 |  | ≥80L | 1、外壳采用冷轧板，外表喷塑，内室采用冷轧板或不锈钢薄板制作。自然对流通风式结构，设有观察窗。控温装置为电调式温度自动控制仪或数显电子控温仪。传感器采用热敏电阻或铂电阻。 2、工作室尺寸约360mm*320mm*300mm， 3、控温范围：室温+3℃-200℃，1.5 级（温度均匀性 为≤±0.03 ℃，温度波动性为≤1.5 ℃）。 4、电源：220V 50Hz。 | 4 | 台
11 | 水浴锅 |  | 铜制 | 1.材质：铜； 2.规格：约Φ140mm×80mm。容积约1000ml，盖子由从小到大的五层圈组成。 | 4 | 个
12 | 保温漏斗 |  | 铜制 | 1.材质：≥0.5mm厚的铜皮； 2.由分漏斗体，漏斗颈，加热头三部分组成，带有手柄。 3.规格：外径约90mm，高100mm. | 8 | 个
13 | 塑料洗瓶 |  | 250 mL，塑料制 | 规格：约6.5*17cm，250 mL ，水嘴略向下倾斜，口径1 mm～ 2 mm，瓶口紧实不漏气 | 224 | 个
14 | 试剂瓶托盘 |  | 部颁标准 | 1、尺寸约300mm×250mm×70mm，短边有提手，一盘内可同时放小试剂瓶约30个。 2、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防腐蚀； | 160 | 个
15 | 实验用品提篮 |  |  | 可固定试管、试剂瓶等仪器。≥435*300*112mm，附手柄，中间隔开，两边尺寸≥435*130*112mm，中间九个可以固定试管的孔径≥15-23mm。 | 24 | 个
16 | 塑料水槽 |  | 250mm×180mm×100mm | 1.半透明塑料注塑成型。 2.外形尺寸：约250mm×180mm×100mm。 | 224 | 个
17 | 碘升华凝华管 |  | 密封式 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。 2、手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。 3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。 4、管体耐80℃温差的急冷骤热。 5、升华与凝华的全过程耗时≤2分钟。 | 224 | 个
18 | 聚光小手电筒 |  | 部颁标准 | 1.手提，可充电式，塑料外壳。 2.前灯一个为圆形，直径55mm；侧灯12个为长方形； 3.尺寸：约60mm×20mm。 | 224 | 支
19 | 方座支架 |  | 部颁标准 | 1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。 2． 方座支架的底座尺寸约为210×135mm，立杆直径约为φ10mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面作防锈处理。 | 224 | 套
20 | 万能夹 |  | 部颁标准 | 1.由夹杆、夹头组成。夹头分三爪，铝合金压铸成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口，双向紧固，每一夹叉上均粘接软木底垫。 2.上下夹口转动灵活自如，最大开口≥40mm，夹杆Φ7mm。 | 20 | 个
21 | 三脚架 |  | 部颁标准 | 1.由铁环和3只脚组成； 2.铁环内径：约74mm， 外径：约90mm，高：约130mm。 | 224 | 个
22 | 泥三角 |  | 部颁标准 | 1． 由金属丝和套在其上的石棉筒组成。 2． 金属丝用Φ约2㎜的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长≥80㎜，钢丝接头绞合，绞合长度≥20㎜。 3． 石棉筒内径约为Φ4mm，外径约为Φ10mm。 4． 金属丝作防锈处理。 | 112 | 个
23 | 试管架 |  | 部颁标准 | 1.木质，由顶板、底板、插杆组成，6孔、6柱； 2.顶板外形尺寸：约240×35×4.5（mm），6孔分布均匀，孔径约21mm； 3.底板外形尺寸：约240×70×5（mm），底板6个凹槽与顶板6孔同心，孔深约2mm； 4.插杆为长约60mm，与底板孔对应成排。 | 112 | 个
24 | 试管架 |  | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 | 规格约22*8*8.5cm，12 孔，铝合金，与 Φ15mm×150mm 试管匹配。 | 112 | 个
25 | 漏斗架 |  | 部颁标准 | 外形规格：约450*95*100mm，木质两孔漏斗架，高度可调节。 | 4 | 个
26 | 滴定台 |  | 部颁标准 | 1、底座台面为大理石面，尺寸约为300×150×18mm； 2、立柱由约Φ10mm圆钢制成，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直≤5°； 3、底座四脚有橡胶垫脚，放置平衡不晃动。 | 224 | 个
27 | 滴定夹 |  | 部颁标准 | 1、塑料制，外形光滑。 2、固定支杆为M5螺丝，滴管夹子弹性强，夹持牢固； 3.外形尺寸约：230mm×120mm×26mm。 | 224 | 个
28 | 多用滴管架 |  | 部颁标准 | 由ABS塑料组成。由上架板、中架板、下架板和两块侧板粘接而成。尺寸：约220mm*56mm*55mm | 224 | 个
29 | 移液管架 |  | 部颁标准 | 1.梯形8孔，采用厚度约3mm的有机玻璃制成； 2.规格：约220×110×205mm。 | 52 | 个
30 | 比色管架 |  | 部颁标准 | 1.有机玻璃材质，10孔。含5个约φ16mm孔和5个约φ19mm孔； 2.规格（长*宽*高）：约222*68*90mm。 | 112 | 个
31 | 高中学生电源 |  | 部颁标准 | 交流2V～16V，3A，每2V一档； 直流2V～16V，2A，每2V一档； | 112 | 台
32 | 高中教学电源 |  | 部颁标准 | 交流：2V～24V，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流：1.5V～25V，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 大电流：40A、8s自动关断。 | 4 | 台
33 | 托盘天平 |  | 100g，0.1g | 1.规格：长约20cm，高约15cm，托盘直径约8.5cm 2.最大称量100g，分度值0.1g,标尺称量0-10g 3.秤量允许误差为±0.5d(分度值) 4.含砝码5个（10g、20g*2、50g*2、）和镊子一个 | 112 | 台
34 | 托盘天平 |  | 500g，0.5g | 1.规格：约25.5*8*17.5cm，最大称量500g，分度值0.5g，标尺称量0-5g； 2.秤量允许误差为0.5d（分度值）； 3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）为天平的最大秤量。 | 4 | 台
35 | 电子天平(100g，0.1g) |  | 100g，0.1g | 外形尺寸约24*18.5*14cm，称重范围0-100g，读数精度100mg，秤盘尺寸120mm，电源220V/50Hz。 | 112 | 台
36 | 电子天平(200g，0.001g) |  | 200g，0.001g | 最大称量200g 实际分度值0.001g 重复性（≤g）±0.001 最大允许误差（≤g）±0.002 | 4 | 台
37 | 电子天平（400g，0.1g) |  | 400g，0.1g | 1.最大称量：400g，读数精度0.1g； 2.外形尺寸约24*18.5*14cm，秤盘尺寸约120mm，电源220V/50hz。 | 4 | 台
38 | 电子停表 |  | 0.1s | 1.规格约6.3*7.5cm，教学用电子秒表，具有秒表（最小读数1/100秒）、10段存储显示、定时器、节拍器、时钟和定时闹响功能。 2.以扣式电池为能源的液晶数字式金属壳石英秒表。 3.秒表在工作温度为-5~+50℃内各功能应显示完整、正常。 4.按钮工作灵活可靠，手感或声感与按钮同步，不发生误动作，且按钮使用寿命不少于20000次。 6.标准配置中包含标称工作电压的新扣式电池，电池更换周期大于一年。 | 4 | 只
39 | 温度计 |  | 红液，0℃～100℃ | 1.规格：长约30cm，直径约0.6cm，实验用玻璃仪器，测量范围：0～100℃。 2.最小分度值：1℃。 4.允许误差：±1℃。 5.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口。 4.色泽；无色透明。 | 224 | 支
40 | 温度计 |  | 水银，0℃～200℃ | 1、规格：长约30cm，直径约0.6cm，水银温度计，最小分度值为1℃。 2、测量范围为0～200℃。 3、玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 | 8 | 支
41 | 数字测温计 |  | 标准 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃。不接电脑， 可独立运行，自带显示屏 | 4 | 台
42 | 多用电表 |  | 指针式，2.5级 | 1、规格约为210*124*68mm，整流系，轴尖轴承支承式，指针式电表。 2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0~2500V，为5.0级。 3、电压灵敏度：直流为5KΩ/V，交流为2.5KΩ/V。 4、量程范围：. 直流电流：0~50uA~1mA~10mA~100mA~500mA~10A 直流电压：0~1V~2.5V~10V~50V~250V~500V~2500V 交流电流：0~1mA~10mA~100mA~500mA~5A 交流电压：0~1V~2.5V~10V~50V~250V~500V~2500V 电阻：R×1、R×10、R×100、R×1K、R×10K 5、阻尼时间：不超过4S。绝缘电阻≥20兆欧。 6、转换开关各档位定位正确，无错位、转动时无卡碰。 7、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动。 8、产品所附测量表笔及电池应完好有效。 | 4 | 只
43 | 演示电流电压表 |  | 2.5级，检流 | 规格约276*115*298mm，2.5级，检流，按照教育部理科实验室装备标准配备 | 4 | 台
44 | 密度计 |  | 部颁标准 | 1.量程：＜1 g/cm3 2.材质：无铅玻璃，内部为均匀铁砂 3.规格：约27*2cm | 4 | 支
45 | 密度计 |  | 部颁标准 | 1.量程：＞1 g/cm3 2.材质：无铅玻璃，内部为均匀铁砂 3.规格：约27*2cm | 4 | 支
46 | 酸度计(pH计) |  | 部颁标准 | 1.规格约205*205*86mm，使用电源：3*1.5V(AG13型纽扣电池)。工作温度：0-50℃ 2.测量范围：0～14.0pH 。 3.准确度：0.1pH 。 | 112 | 台
47 | 原电池实验器 |  | 部颁标准 | 1、由容器、电极板（配锌板和铜板做负极和正极）、电极卡、容器盖、接线柱组成，缸体有条溶液高度线。 2、容器由透明塑料制成，内腔尺寸：约60mm×30mm×75mm。 3、电极板尺寸：约60mm×15mm×1mm。 | 224 | 个
48 | 贮气装置 |  | 部颁标准 | 1、由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成，贮气装置用透明塑料和ABS工程塑料注塑成型。 2、贮气装置外形尺寸：直径约160mm,高约200mm，表面标有刻度线，最小刻度200mL，容量约3000mL。 3、各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。 4、本装置有效贮气容量大于0.5L。 | 8 | 台
49 | 溶液导电演示器 |  | 部颁标准 | 1．由演示板、溶液盒5套等组成，演示板采用塑料注塑成型，白色，演示板外形尺寸：约316±2mm×216±2mm×19±1mm，板上印有线路图，安装有5个6.2V的灯泡、开关、指示灯及10个接线柱。 2、溶液盒5套，盒体采用透明塑料注塑成型，表面光洁透明，外形尺寸：约50±2mm×28±2mm×60±2mm，溶液盒盖采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，电极直径约为4mm，长约48mm，外接导线及接线叉。 3、供电DC6Ｖ。 4、可同时进行五组演示实验。 | 4 | 台
50 | 微型溶液导电实验器 |  | 部颁标准 | 笔式。电源电压：DC3V,5#电池2节。 | 224 | 套
51 | 中和热测定仪 |  | 部颁标准 | 由约φ90×100mm有机玻璃外壳，有机玻璃上盖，隔热温层，约φ60×70有机圆筒内，配有一支0-100℃红水温度计，以及玻璃杯形搅拌器等部件组成。 有机玻璃圆筒内层在隔热保温层中间和仪器外壳构成整体。仪器外壳上盖和仪器外壳可紧密扣合，其上盖中心开有两个小孔。 | 224 | 套
52 | 化学实验废液处理装置 |  | 部颁标准 | 实验教学和废水处理兼用，单搅拌，每次处理的废水总量约12L。 1.采用塑料焊接和不锈钢件连接组成，框架支架为直径约150mm的不锈钢材。箱体采用环保PP材料。材质均耐酸碱腐蚀由主机（含搅拌机）、400ml试剂瓶4个、洗瓶、专用电源、水管、活性炭包、刷子、滤纸、滤纸夹4个、防护手套、药匙等组成。 2.电脑板控制速度，速度分为1-9数显。 3.外形尺寸约：365mm×370mm×550mm。 4.电源：专用电源AC220V 50Hz，DC12V 500mA。 | 4 | 台
53 | 气体实验微型装置 |  | 部颁标准 | 1.主件为玻璃制品，泡沫塑料盒包装；泡沫塑料盒外形尺寸：约265mm×185mm×55mm。 2.装置由微型气体发生器、微型气体实验器、微型混合气体发生器、塑料多用滴管、微型集气瓶、胶皮管、橡胶塞、玻璃管、等组成。 | 112 | 套
54 | 氢燃料电池演示器 |  | 部颁标准 | 1.规格（长*宽*高）：约34*13*14cm，两个质子交换膜电极尺寸：约33*33mm； 2.包含：带风扇电机、电流表、电压表、氢燃料电池、PEM（质子交换膜）水电解器、有机底座 | 4 | 套
55 | 氢燃料电池实验器 |  | 部颁标准 | 1.规格（长*宽*高）：约20*8*10cm，质子交换膜电极约15mm×15mm 2.配备氢电池、小电机、电流表、电压表、PEM水电解器。 | 52 | 套
56 | 电解槽演示器 |  | 部颁标准 | 1.主要由阳极（钛钌铂等贵重金属）、阴极（铂金）、离子交换膜、槽体及底座组成。 2.槽体采用透明塑料制成。整体外形尺寸：约270mm×150mm×170mm。 | 4 | 台
57 | 离子交换柱 |  |  | 含玻璃纤维和离子交换树脂。用于做水的软化与净化的实验。由阳离子交换柱(深色）、阴离子交换柱（浅色）组成。交换柱采用透明塑料注塑成型，外径39mm，总长265mm，有进水口、软水出水口、纯净水出水口。 | 224 | 支
58 | 电泳演示器 |  | 部颁标准 | 1.由底座电源装置，U形管、电极插座和开关等组成。 2.主要技术参数：输入电压：AC12V；输出电压≥120V；输出电流80mA。 3.U型管直径约18mm。 4.底座为塑料制，尺寸约：150mm×110mm。 | 4 | 台
59 | 丁达尔现象实验器 |  | 部颁标准 | 1、由盒体，电池盒，集光电珠，方形试管等组成。 2、盒体呈长方形，装有集光电珠的电池盒可以沿盒槽上下移动。 3、通过盒体前端的观察窗，就能看见胶体的丁达尔现象。盒体外形尺寸：约95mm×65mm×65mm。 | 112 | 台
60 | 二氧化氮球 |  | 部颁标准 | 1.玻璃制品，双球，成U型，内封NO2和N2O4。 2.球体直径约28mm。 | 112 | 套
61 | 放电反应实验仪 |  | 部颁标准 | 1.由主机、高压连接导线、放电瓶等组成，主机外壳采用塑料注塑成型，尺寸：约200mm×175mm×70mm，带支撑架。 2.放电瓶为玻璃制，透明，直径约66mm，内装放电针。 3.使用电源：AC220V。 4.放电间距：≤5mm。 5.连续工作时间：≤5min。 6.功耗：≤30W。 | 52 | 套
62 | 光化学实验演示器 |  |  | 产品结构：由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、试管3支及滴管等组成。能做氢、氯混合气体闪光引爆实验，溴化银感光分解实验，甲烷氯气混合气体取代反应闪光爆鸣实验。底座外形尺寸：175mm×95mm×140mm。 | 4 | 台
63 | 炼铁高炉模型 |  | 部颁标准 | 1.炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构。 2.它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。 3.有两个进口（进料口和进风口），三个出口（出铁口、出渣口和高炉煤气出口）。 4.外形尺寸带底座：约175mm×175mm×600mm。 | 4 | 个
64 | 分子结构模型 |  | 部颁标准 | 氢原子球直径不小于 25mm， 其他原子球直径不小于 30mm | 4 | 套
65 | 分子结构模型 |  | 部颁标准 | 1.球棍式，分组用。 2.包含：直径约30mm的氢（20个），直径约40mm的碳（三种）、氧（三种）和氮，直径约50mm的氯和溴，长约10mm的比例键45个。 | 112 | 套
66 | 金刚石结构模型 |  | 部颁标准 | 仪器可组装金刚石晶体结构，由30个直径约30mm黑色橡胶球、长约40mm金属杆、底座组成。 | 4 | 套
67 | 石墨结构模型 |  | 部颁标准 | 1.由39只直径约50mm的橡胶球、φ3x50铝合金键45根、φ3x130铝合金键14根组成； 2.整体尺寸：约22cm*22cm*22cm。 | 4 | 套
68 | 碳-60结构模型 |  | 部颁标准 | 由约Ø23mm的黑色塑料球60个、管状塑料约Ø5mm×25mm单键（黄色）60根、管状塑料约Ø5mm×35mm双键（绿色）30根组成。 | 4 | 套
69 | 氯化钠晶体结构模型 |  | 部颁标准 | 1.全塑料制，由Φ30mm的氯原子13个、钠原子14个、长键54根组成。 2.氯原子为绿色、钠原子为灰色。键直径约5mm，长约60mm。 | 4 | 套
70 | 氯化铯晶体结构模型 |  | 部颁标准 | 1.含氯原子1个，直径约30mm（8孔）绿色球；铯原子8个直径约30mm（4孔）红色球；长键12根，长约110mm;短键8根，长约90mm； 2.连接键由金属制成，表面电镀处理。 | 4 | 套
71 | 二氧化碳晶体结构模型 |  | 部颁标准 | 1.含碳原子14个（6孔6个和8孔8个）黑色球，直径约30mm；氧原子28个，蓝色球，直径约30mm；短键14根，长约60mm,；中键24根，长约90mm；长键12根，长约130mm; 2.连接键由金属制成，表面电镀处理。 | 4 | 套
72 | 二氧化硅晶体结构模型 |  | 部颁标准 | 1.全塑料制，搭建完成后尺寸约为280*280*20mm； 2.包含：硅原子14个， 4孔白球；氧原子16个， 5孔天兰球；单键32根。 | 4 | 套
73 | 金属晶体结构模型 |  | 部颁标准 | 1.全塑料制； 2.包含：长约110mm的塑料杆12根，长约85mm的塑料杆24根，直径约30mm的实心蓝色球14个。 | 4 | 套
74 | 电子云杂化轨道模型 |  | 部颁标准 | 1.模型包括：S电子云及SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz杂化轨道模型，共7件一套。 2.模型的球体由聚乙烯塑料吸塑，连接杆由直径约4mm铝棒制，底座为塑料注塑成型，直径约100mm，高约60mm。 | 4 | 套
75 | 气体摩尔体积模型 |  | 部颁标准 | 1.模型采用拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成； 2.规格：约282×282×282mm，由厚度≥2mm的透明有机玻璃构成，再用专门设计的透明塑料角联结。 | 4 | 个
76 | 金属矿物、金属及合金标本 |  | 部颁标准 | 1.包括：铜矿、铜合金、铝土矿、铝合金、磁铁矿、生铁、赤铁矿、铁合金、铅矿、铅合金、锌矿、镀锌板。 2.尺寸：约164*78*20mm。 | 4 | 套
77 | 原油常见馏分标本 |  | 部颁标准 | 1.包括：原油、石油气、汽油、煤油、轻柴油、重油、重柴油、轻润滑油、重润滑油、油渣； 2.尺寸：约164*78*20mm。 | 4 | 套
78 | 合成有机高分子材料标本 |  | 部颁标准 | 1.包括塑料类：聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯；橡胶类：顺丁、氯丁、丁晴；合成纤维类：锦纶、涤纶、晴纶、维纶等12种， 2.尺寸：约164*78*20mm。 | 4 | 套
79 | 新型无机非金属材料标本 |  | 部颁标准 | 1.由收纳盒和标本，标本包含氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维； 2.收纳盒尺寸：约170*120*20mm。 | 4 | 套
80 | 分子立体结构模型绘制软件 |  | 部颁标准 | 新课标人教版 | 4 | 套
81 | 量筒 |  | 10mL | 10mL | 224 | 个
82 | 量筒 |  | 25mL | 25mL | 224 | 个
83 | 量筒 |  | 50mL | 50mL | 224 | 个
84 | 量筒 |  | 100mL | 100mL | 8 | 个
85 | 量筒 |  | 500mL | 500mL | 8 | 个
86 | 量筒 |  | 1000mL | 1000mL | 8 | 个
87 | 量杯 |  | 250mL | 250ml，硬质采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差3ml，全高200±10mm，壁厚1.2mm，玻璃仪器总体要求：无内应力。 | 8 | 个
88 | 容量瓶 |  | 50mL | 50mL | 8 | 个
89 | 容量瓶 |  | 100mL | 100mL | 224 | 个
90 | 容量瓶 |  | 250mL | 250mL | 16 | 个
91 | 容量瓶 |  | 500mL | 500mL | 120 | 个
92 | 容量瓶 |  | 1000mL | 1000mL | 8 | 个
93 | 滴定管 |  | 酸式，25mL | 酸式，25mL | 224 | 支
94 | 滴定管 |  | 酸式，50mL | 酸式，50mL | 112 | 支
95 | 滴定管 |  | 碱式，25mL | 碱式，25mL | 224 | 支
96 | 滴定管 |  | 碱式，50mL | 碱式，50mL | 112 | 支
97 | 移液管 |  | 25mL | 25mL | 112 | 支
98 | 试管 |  | φ12mm×70mm | φ12mm×70mm | 1000 | 支
99 | 试管 |  | φ15mm×150mm | Ф15mm×150mm、采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长约150±2mm，外径约15±0.75mm,壁厚≥1.3mm | 1000 | 支
100 | 试管 |  | φ18mm×180mm | φ18mm×180mm | 600 | 支
101 | 试管 |  | φ20mm×200mm | φ20mm×200mm | 600 | 支
102 | 试管 |  | φ32mm×200mm | Ф32mm×200mm、采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长约200±2mm，外径约32±0.75mm,壁厚≥1.3mm | 120 | 支
103 | 试管 |  | φ40mm×200mm | φ40mm×200mm | 120 | 支
104 | 具支试管 |  | φ18mm×180mm | φ18mm×180mm | 80 | 支
105 | 具支试管 |  | φ20mm×200mm | φ20mm×200mm | 80 | 支
106 | 硬质玻璃管 |  | φ15mm×150mm | φ15mm×150mm | 120 | 支
107 | 硬质玻璃管 |  | φ20mm×250mm | φ20mm×250mm | 40 | 支
108 | 燃烧管 |  | φ25mm×300mm | φ25mm×300mm | 8 | 支
109 | Y形试管 |  | φ20mm | φ20mm | 12 | 支
110 | 烧杯 |  | 5mL | 5mL | 224 | 个
111 | 烧杯 |  | 10mL | 10mL | 224 | 个
112 | 烧杯 |  | 25mL | 25mL | 400 | 个
113 | 烧杯 |  | 50mL | 50mL | 224 | 个
114 | 烧杯 |  | 100mL | 100mL | 400 | 个
115 | 烧杯 |  | 250mL | 250ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高约120±3mm，瓶外径约70±2mm，壁厚≥1mm | 400 | 个
116 | 烧杯 |  | 500mL | 500ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高约140±3mm，瓶外径约85±2mm，壁厚≥1mm。 | 80 | 个
117 | 烧杯 |  | 1000mL | 1000mL | 40 | 个
118 | 烧瓶 |  | 圆底，长颈，250mL | 圆底，长颈，250mL | 224 | 个
119 | 烧瓶 |  | 250ml | 圆底，短颈，厚口250ml | 120 | 个
120 | 烧瓶 |  | 圆底，长颈，500mL | 圆底，长颈，500mL | 224 | 个
121 | 烧瓶 |  | 平底，长颈，250mL | 平底，长颈，250mL | 20 | 个
122 | 锥形瓶 |  | 100mL | 100mL | 224 | 个
123 | 锥形瓶 |  | 250mL | 250mL | 60 | 个
124 | 蒸馏烧瓶 |  | 250mL | 250mL | 224 | 个
125 | 三口烧瓶 |  | 250ml | 250ml | 20 | 个
126 | 酒精灯 |  | 150mL，单头 | 规格：150ml。 | 224 | 个
127 | 酒精灯 |  | 250mL，单头 | 规格：250ml。 | 8 | 个
128 | 酒精灯 |  | 250mL，双头 | 规格：250ml。 | 8 | 个
129 | 干燥塔 |  | 250mL | 250mL | 8 | 个
130 | 气体洗瓶 |  | 250mL | 250mL | 8 | 个
131 | 抽滤瓶 |  | 500mL | 500mL | 8 | 个
132 | 抽气管 |  | 部颁标准 | 1.材质：玻璃 2.长约330mm，带支管 | 8 | 个
133 | 干燥器 |  | 160mm | 160mm | 16 | 个
134 | 气体发生器 |  | 250mL | 250mL | 16 | 个
135 | 冷凝器 |  | 直形，300mm | 直形，300mm | 112 | 支
136 | 冷凝器 |  | 球形，300mm | 球形，300mm | 4 | 支
137 | 牛角管 |  | 弯形，φ18mm×150mm | 弯形，φ18mm×150mm | 112 | 支
138 | 漏斗 |  | 60mm | 60mm | 224 | 个
139 | 漏斗 |  | 90mm | 90mm | 24 | 个
140 | 安全漏斗 |  | 直形 | 直形 | 20 | 个
141 | 安全漏斗 |  | 双球 | 双球 | 8 | 个
142 | 分液漏斗 |  | 锥(梨)形，100mL | 锥(梨)形，100mL | 112 | 个
143 | 分液漏斗 |  | 球形，50mL | 球形，50mL | 112 | 个
144 | 布氏漏斗 |  | 瓷，80mm | 瓷，80mm | 8 | 个
145 | T形管 |  | φ7mm～8mm | T形玻璃管，φ7mm～8mm | 112 | 个
146 | Y形管 |  | φ7mm～8mm | φ7mm～8mm | 112 | 个
147 | 离心管 |  | 10mL | 10mL | 40 | 支
148 | 干燥管 |  | 单球，150mm | 单球，150mm | 112 | 支
149 | 干燥管 |  | U型，φ15mm×150mm | U型，φ15mm×150mm | 112 | 支
150 | 干燥管 |  | U型，φ20mm×200mm | U型，φ20mm×200mm | 12 | 支
151 | 干燥管 |  | U型，具支，φ15mm×150mm | U型，具支，φ15mm×150mm | 12 | 支
152 | 比色管 |  | 25mL | 25mL | 400 | 支
153 | 活塞 |  | 直形 | 直形 | 20 | 支
154 | 活塞 |  | T形 | T形 | 8 | 支
155 | 圆水槽 |  | φ200mm×100mm | φ200mm×100mm | 16 | 个
156 | 圆水槽 |  | φ270mm×140mm | φ270mm×140mm | 16 | 个
157 | 玻璃钟罩 |  | φ150mm×280mm | φ150mm×280mm | 8 | 个
158 | 钴玻璃片 |  |  | 作焰色反应 | 224 | 个
159 | 集气瓶 |  | 125mL，附毛玻璃片 | 125mL，附毛玻璃片 | 400 | 个
160 | 集气瓶 |  | 250mL，附毛玻璃片 | 250mL，附毛玻璃片 | 80 | 个
161 | 集气瓶 |  | 500mL，附毛玻璃片 | 500mL，附毛玻璃片 | 20 | 个
162 | 液封除毒气集气瓶 |  | 250mL | 250mL | 20 | 个
163 | 广口瓶 |  | 60mL | 60mL | 1400 | 个
164 | 广口瓶 |  | 125mL | 125mL | 224 | 个
165 | 广口瓶 |  | 250mL | 250mL | 224 | 个
166 | 广口瓶 |  | 500mL | 500mL | 40 | 个
167 | 广口瓶 |  | 棕色，60mL | 棕色，60mL | 224 | 个
168 | 广口瓶 |  | 棕色，125mL | 棕色，125mL | 80 | 个
169 | 广口瓶 |  | 棕色，250mL | 棕色，250mL | 80 | 个
170 | 细口瓶 |  | 60mL | 60mL | 224 | 个
171 | 细口瓶 |  | 125mL | 125mL | 1400 | 个
172 | 细口瓶 |  | 250mL | 250mL | 224 | 个
173 | 细口瓶 |  | 500mL | 500mL | 120 | 个
174 | 细口瓶 |  | 1000mL | 1000mL | 120 | 个
175 | 细口瓶 |  | 3000mL | 3000mL | 12 | 个
176 | 细口瓶（棕色） |  | 棕色，60mL | 棕色，60mL | 224 | 个
177 | 细口瓶（棕色） |  | 棕色，125mL | 棕色，125mL | 224 | 个
178 | 细口瓶（棕色） |  | 棕色，250mL | 棕色，250mL | 80 | 个
179 | 细口瓶（棕色） |  | 棕色，500mL | 棕色，500mL | 8 | 个
180 | 细口瓶（棕色） |  | 棕色，1000mL | 棕色，1000mL | 8 | 个
181 | 细口瓶（棕色） |  | 棕色，3000mL | 棕色，3000mL | 4 | 个
182 | 下口瓶 |  | 5000mL | 5000mL | 8 | 个
183 | 滴瓶 |  | 30mL | 30mL | 400 | 个
184 | 滴瓶 |  | 60mL | 60mL | 1200 | 个
185 | 滴瓶 |  | 棕色，30mL | 棕色，30mL | 224 | 个
186 | 滴瓶 |  | 棕色，60mL | 棕色，60mL | 224 | 个
187 | 称量瓶 |  | φ25mm×40mm | φ25mm×40mm | 8 | 个
188 | 坩埚 |  | 瓷，30mL | 瓷，30ml | 224 | 个
189 | 坩埚钳 |  | 200mm | 1、不锈钢制造。总长度约为200mm； 2、钳子的夹持端为弯头，端头有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 224 | 个
190 | 烧杯夹 |  | 部颁标准 | 铁制烧杯夹，长约295mm | 16 | 个
191 | 镊子 |  | 部颁标准 | 不锈钢板材制成，宽度约9㎜，长度约125±5㎜。 | 224 | 个
192 | 试管夹 |  | 部颁标准 | 1．木制。 2．长度约200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。 | 224 | 个
193 | 水止皮管夹 |  | 部颁标准 | 1．用直径Φ3mm的钢丝制成；作防锈处理； 2．制作光滑、平整、无缺陷； 3．夹持角度不小于60°，夹持可靠，吻合好，弹性好。 | 224 | 个
194 | 螺旋皮管夹 |  | 部颁标准 | 1． 用钢材制成，作防锈处理。 2． 规格：旋钮长约34mm，主体宽约35mm、高约26mm，夹持范围最大不小于20㎜。 | 20 | 个
195 | 石棉网 |  | 部颁标准 | 1． 由金属网和附在网上的石棉组成。 2． 金属网由Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距≤2㎜，金属网为边长≤125㎜的正方形，边缘作卷边处理。 3． 金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径≥Φ100㎜，厚度约3㎜. | 224 | 个
196 | 二连球 |  | 部颁标准 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 8 | 个
197 | 燃烧匙 |  | 部颁标准 | 1． 由半圆面和金属丝结合制成。 2． 半圆面为铜材制造，直径Φ为25㎜左右。光滑圆润无毛剌。 3． 金属丝用Φ3㎜的钢丝制造，长度约为250㎜。 | 224 | 个
198 | 药匙 |  | 部颁标准 | 3个1组，大中小三个，勺长分别约为12cm、13.5cm、15cm。 | 224 | 组
199 | 玻璃管 |  | 部颁标准 | φ5mm～φ6mm，长约200mm | 16 | 千克
200 | 玻璃管 |  | 部颁标准 | φ7mm～φ8mm，长约200mm | 12 | 千克
201 | 玻璃棒 |  | 部颁标准 | φ3mm～φ4mm，长约200mm | 8 | 千克
202 | 玻璃棒 |  | 部颁标准 | φ5mm～φ6mm，长约200mm | 8 | 千克
203 | 软胶塞 |  | 部颁标准 | 用天然橡胶制造，白色0号～12号。 | 32 | 千克
204 | 橡胶管 |  | 部颁标准 | 1． 产品用天然橡胶制造。 2． 产品内径为7~8㎜，壁厚1㎜。 | 16 | 千克
205 | 乳胶管 |  | 标准 | 外径约7 mm， 内径约5 mm 弹力好，可承受拉长为自身的6倍， 回弹力100% | 160 | 米
206 | 洗耳球 |  | 60mL | 60mL | 112 | 个
207 | 试管刷 |  | φ18 mm | Φ 18 mm ，手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝不外露 | 224 | 个
208 | 烧瓶刷 |  | 部颁标准 | 1． 由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 2． 金属丝用约Φ3㎜左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于250㎜。 3． 制成的烧瓶刷呈鼓形，最大直径不小于Φ60㎜，长度不小于100㎜。 | 112 | 个
209 | 滴定管刷 |  | 部颁标准 | 1． 由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，中号一个。 2． 金属丝用Φ3㎜左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于500㎜。 | 112 | 个
210 | 结晶皿 |  | 80mm | 80mm | 8 | 个
211 | 表面皿 |  | 60mm | 60mm | 224 | 个
212 | 表面皿 |  | 100mm | 100mm | 16 | 个
213 | 研钵 |  | 瓷，60mm | 瓷，60mm | 112 | 个
214 | 研钵 |  | 瓷，90mm | 瓷，90mm | 8 | 个
215 | 蒸发皿 |  | 瓷，60mm | 瓷，60mm | 224 | 个
216 | 蒸发皿 |  | 瓷，100mm | 瓷，100mm | 20 | 个
217 | 反应板 |  | 部颁标准 | 至少6穴 | 224 | 个
218 | 井穴板 |  | 部颁标准 | 9孔，0.7mL×9 | 224 | 个
219 | 井穴板 |  | 部颁标准 | 6 孔，5mL×6，附带双导气管的井穴 塞( 塑料) | 224 | 个
220 | 塑料多用滴管 |  | 部颁标准 | 1.用能耐酸碱盐的塑料制成； 2.长约150mm，容量3ml。 | 2000 | 支
221 | 白金丝 |  | 部颁标准 | Φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 8 | 支
222 | pH广泛试纸 |  | 1〜14 | 1〜14，80条/本 | 80 | 本
223 | 蓝石蕊 试纸 |  | 试纸 | 试纸 | 60 | 本
224 | 红石蕊 试纸 |  | 试纸 | 试纸 | 60 | 本
225 | 淀粉碘化钾试纸 |  |  | 试纸，100条/本 | 40 | 本
226 | 定性滤纸 |  | 快速，9cm,100张 | 快速，直径约9cm,100张/盒 | 60 | 盒
227 | 高中化学实验材料 |  | 部颁标准 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 112 | 份
228 | 电极材料 |  | 部颁标准 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 112 | 套
229 | 一字螺丝刀 |  | 部颁标准 | 规格：杆长约75mm，直径约4.8mm；手柄长约76mm，直径约20mm，为塑料材质。 | 4 | 支
230 | 十字螺丝刀 |  | 部颁标准 | 规格：杆长约75mm，直径约4.8mm；手柄长约76mm，直径约20mm，为塑料材质 | 4 | 支
231 | 尖嘴钳 |  | 部颁标准 | 长160mm，铁制。 | 4 | 个
232 | 手锤 |  | 部颁标准 | 1． 规格：接触面直径20mm，手柄木质，柄长220mm。2． 锤头为圆头，无毛刺，手柄光滑。3． 手柄与锤头装配紧密牢固。 | 4 | 把
233 | 三角锉刀 |  | 部颁标准 | 尺寸250mm带柄 | 4 | 个
234 | 剪刀 |  | 部颁标准 | 铁制品.剪刀刃不小于80mm，总长度不小于190mm。 | 4 | 把
235 | 玻璃瓶盖开启器 |  | 部颁标准 | 由内丝旋套（塑料制）及塑料手柄带螺旋钢丝组成。 | 4 | 套
236 | 玻璃管切割器 |  | 部颁标准 | 由切割头、手柄两大部分组成；总长约160mm；切割头由金属架和金刚石刻刀组成，手柄为塑料制。 | 4 | 个
237 | 工作服 |  | 部颁标准 | 棉质，成人大小尺寸，白色。所用材料能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性，防酸碱。 | 12 | 件
238 | 护目镜 |  | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 232 | 个
239 | 防护面罩 |  | 部颁标准 | 1． 由≥2mm透明有机玻璃和帽架组成。 2． 面罩呈弧形，宽≥210mm，深≥70mm，高≥220mm。 3． 能屏蔽和吸收放射性α射线和低能量β射线，能防护辐射热所引起的灼伤和酸、碱、油类化学液体、金属溶液、铁屑或玻璃碎片飞溅而引起的危害。 | 4 | 个
240 | 防毒口罩 |  | 部颁标准 | 1.防毒时间≥45分钟。 2. 口罩重量：≤300g；呼气阻力：≤49Pa；吸气阻力：≤20Pa；泄漏率：≤2%；下方视野：>35º。 3.直接式防毒口罩，由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。 4.口罩能完全罩住口、鼻不漏气，系带可调节松紧。 | 4 | 个
241 | 耐酸型乳胶手套 |  | 部颁标准 | 耐酸型乳胶手套 | 8 | 双
242 | 一次性乳胶手套 |  |  | 乳胶手套，25双/盒，密封无渗漏，耐刺穿，磨砂防滑。S/M/L规格可选 | 80 | 盒
243 | 实验防护屏 |  | 部颁标准 | 1．三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。 2．外形尺寸不小于650mm*360mm，厚度不小于5mm。 | 4 | 件
| 教室名称： |  | 二三层监控系统
监控系统
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 高清球机360° |  |  | 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远） 垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远） 对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远） 补光灯类型：红外补光 红外照射距离：150 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 供电方式：DC36V 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯12 W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø220 mm × 353.4 mm 重量：4.5 kg 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 1 | 台
2 | 400枪型摄像机POE |  |  | 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：98°，垂直视场角：54°，对角视场角：115° 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角视场角：93° 6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26°，对角视场角：57° 8 mm，水平视场角：38°，垂直视场角：21°，对角视场角：44° 景深范围：2.8 mm: 1.4 m~∞ 4 mm: 1.5 m~∞ 6 mm: 3.5 m~∞ 8 mm: 5.5 m~∞ 补光灯类型：默认智能补光，可切换红外补光、白光补光 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持smart 264/265 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：7.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：777 g 带包装重量：782 g 防护：IP67。 | 20 | 台
3 | 400万半球摄像机POE |  |  | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：Ø110 × 93 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：290 g 带包装重量：460 g 防护：IP67。 | 76 | 台
4 | 摄像机支架（加强） |  |  | 尺寸：≥202*72.6*56.8mm | 20 | 个
5 | 半球摄像机支架（加强） |  |  | 监控半球支架，铝合金材质。 | 76 | 个
6 | 球机支架 |  |  | 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修 采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠。 | 1 | 个
7 | 监控设备箱 |  |  | 不锈钢材质，尺寸≥50*60*18cm。 | 8 | 个
8 | 光纤 |  |  | 24芯单模光纤，加厚PE外被 (全新料)，适用室内通讯。 | 400 | 米
9 | 光纤 |  |  | 8芯单模光纤，加厚PE外被 (全新料)，适用室内通讯。 | 200 | 米
10 | 光纤尾纤 |  |  | 单模单芯LC光纤尾纤，长度≥1.5米。 | 32 | 根
11 | 光纤跳线 |  |  | 单模单芯LC光纤尾纤，长度≥1.5米。 | 16 | 根
12 | 光纤耦合器 |  |  | 光纤耦合器，类型：LC-FC，工作温度： -25°C~70°C，插入损耗：≤0.3，储存温度：-25°℃~85°℃。 | 32 | 个
13 | 六类网线 |  |  | 六类网络线。该线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小。 支持千兆以太网信号传输。 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 | 15 | 箱
14 | 8口POE接入交换机 |  |  | 8个10/100/1000Mbps自适应电口+1个10/100/1000Mbps自适应上联电口+1个1000Mbps上联Combo口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率120W，交换容量192Gbps，包转发率40Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，桌面式。 | 1 | 台
15 | 16口POE接入交换机 |  |  | 16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率250W，交换容量336Gbps，包转发率54Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，桌面式，带挂耳可上机架。 | 8 | 台
16 | 24口POE接入交换机 |  |  | 24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率370W，交换容量336Gbps，包转发率92Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，机架式。 | 1 | 台
17 | 汇聚交换机 |  |  | 8个10/100/1000Mbps自适应电口+16个1000Mbps上联SFP光口，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，机架式。 | 1 | 台
18 | 核心交换机 |  |  | 三层网管交换机，交换容量396Gbps/3.96Tbps，包转发率108Mpps/144Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持APP和MACC云平台统一管理。 | 1 | 台
19 | 千兆光模块 |  |  | 千兆单模光模块，波长1310nm,传输距离10KM。 | 22 | 个
20 | PDU插排 |  |  | 8位10A+2500W。开标时提供产品的强制性3C认证证书。 | 9 | 个
21 | RVV3*2.5电源线 |  |  | RVV3*2.5。开标时提供产品的强制性3C认证证书。 | 400 | 米
22 | 64路NVR |  |  | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID | 2 | 台
23 | 8T硬盘 |  |  | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持3年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m | 20 | 块
24 | ODF光纤配线架 |  |  | 安装标准:19英寸机架式 使用环境温度:-40°C至 +75°C储存环境温度:-40°C至 +85°C材质:冷轧钢板 表面处理:静电喷塑 适用光纤类型:单模/多模插入损耗:≤0.2dB 回波损耗:>50dB(单模) | 1 | 台
25 | 光纤配线架 |  |  | 19’标准安装界面，表面静电喷塑; 1采用层叠式12芯一体化熔纤盘，使用方便; 1卡装式FC、SC、LC、ST等，呈30度排列，保证了光纤弯曲半径大于40mm，又可避免激光灼伤人眼和光纤调度时损伤眼睛: 1适合各种结构光缆的成端; 1有清晰，完整的光纤路由标识: 1满足光纤通信系统、光纤数据传输、局域网(LAN)、光纤传感器、HFC、FTTX等的光缆熔接存储及配线功能。 | 1 | 台
26 | 光纤理线架 |  |  | 端口数量≥24口。 适用机柜：适用于标准19英寸机柜。 固定方式：通常采用螺丝固定，可稳固地安装在机柜上。 | 9 | 台
27 | 网络跳线 |  |  | 支持千兆传输速率，游戏稳定不掉线，观影高清不卡顿。 纯铜线芯，紧密双绞架构，增加十字骨架，信号传输稳定可靠，抗干扰性能优良。 采用PVC加厚环保外被，耐磨抗拉，强韧不断裂。 水晶头内部芯片采用三叉结构设计，接触点镀金15um，芯片和线芯接触更稳定，增强信号传导性能，信号衰减更小，传输更稳定； 水晶头采用环保韧性弹片，耐插拔，韧性高，经久耐用。 符合RoHS 2.0 环保认证。 产品性能稳定优越，兼容性强，适用于笔记本、台式机、电视机、路由器、交换机、机顶盒等设备使用。 | 30 | 根
28 | 机柜 |  |  | 规格600*600*2000mm 前后门特点：单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门，单开无通风孔钣金后门，前后门免焊加强筋结构，牢固，前后门配高级典雅锁，前后门满足左右开，后门可改为双开。材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁1.5mm；其余 1.2mm。表面处理：脱脂、陶化、静电喷塑。防护等级：IP20。承重：静载800KG(带支脚)含3块隔板，2位风扇，8位PDU一条。 | 2 | 台
29 | 桥架 |  |  | ≥200*100mm。 | 200 | 米
30 | 线管 |  |  | 直径20mm。 | 500 | 米
31 | 综合安防管理平台 |  |  | 综合安防管理平台 【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理 【关键规格】：300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理 支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 【平台硬件规格】 2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源 6核12线程64位高性能处理器 48GB DDR4高频率内存条 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 内置BBU （Battery Backup Unit）蓄电池冗余备份实现断电保护功能 【存储硬件规格】 1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出 支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口 报警IO：16路报警输入，4路报警输出 【存储性能】 存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储） 解码能力：8×1080P。 | 1 | 台
32 | 集成调试 |  |  | 根据现场情况进行集成定制、安装调试。 | 1 | 项
| 教室名称： |  | 二层公区
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 992 | 平方米
2 | 艺术造型吊顶 |  | 定制 | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试。含照明系统及管线及墙面控制开关 | 988 | 平方米
3 | 走廊地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 988 | 平方米
4 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 988 | 平方米
5 | 原有墙裙拆除 |  |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 303 | 平方米
6 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 988 | 平方米
7 | 光源布设 |  |  | 配合造型吊顶安装照明设施，1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 148 | 盏
8 | 墙面文化展板基层 |  |  | 用木方打底，木工板做基层造型，石膏板进行造型封面。 | 108 | 平方米
9 | 墙面文化展板批腻子 |  |  | 将石膏板表面三遍腻子找平打磨，安装装饰条。 | 108 | 平方米
10 | 墙面文化展板 |  |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 | 160 | 平方米
11 | 家具搬运费 |  |  | 对位于二层需改造范围内的实验室及辅房中的家具等物品进行搬运，搬至该楼一层的指定地点，具体包括：物理力学实验室1间、物理电学实验室1间、物理光学实验室1间、物理热学实验室1间、物理竞赛实验室1间、物理准备室3间、物理仪器室1间、生物常规实验室3间、植物组培实验室1间、生物竞赛实验室1间、生物准备室2间、生物仪器标本室1间、生物药品室1间等房间。 | 1 | 项
12 | 门 |  | 定制 | 单扇门，实木复合烤漆门，带锁，宽度约1000mm，高度根据现场定制，包含透明钢化玻璃观察窗。详细尺寸根据现场情况核定，包含原门的拆除。 | 35 | 套
13 | 木制对开门 |  | 定制 | 对开门，实木复合烤漆门，带锁，宽度约1500mm，高度根据现场定制，包含透明钢化玻璃观察窗。详细尺寸根据现场情况核定，包含原门的拆除。 | 4 | 套
14 | 更换防火门 |  | 定制 | 1、双开防火门，尺寸2100*1800mm左右，甲级防火门。详细尺寸根据现场情况核定，包含原门的拆除。 2、采用高强度镀锌钢板，提升硬度不生锈不变形，门扇厚度≥0.8mm，门框厚度≥1.2mm；采用高密度防火珍珠岩填充物，防火隔热耐高温；静电粉末喷涂工艺，环保安全；缓冲式闭门器，静音开合顺滑减噪。 | 8 | 套
15 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 988 | 平方米
| 教室名称： |  | 三层公区
实验室改造
序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 墙面美化 |  |  | 包含基层处理‌，清除墙面浮灰、油渍，修补裂缝等。进行墙面整体找平，采用乳胶漆涂刷饰面。 | 992 | 平方米
2 | 艺术造型吊顶 |  | 定制 | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试。含照明系统及管线及墙面控制开关 | 903 | 平方米
3 | 走廊地面铺设 |  |  | 包含地面找平，瓷砖铺设，墙面踢脚线。 1.干湿水泥沙混合垫层，高标号水泥浆铺贴，红外找平。 2.地面平整结实（整室铺设，单块800*800*10mm），墙角墙边处理美化。 3.墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 903 | 平方米
4 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 903 | 平方米
5 | 原有墙裙拆除 |  |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 301 | 平方米
6 | 原有地面瓷砖拆除 |  |  | 原有地面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 903 | 平方米
7 | 光源布设 |  |  | 配合造型吊顶安装照明设施，1200*100mm 照明条形灯，功率约36~48W，采用电子变压器，含管线及墙面控制开关，含安装及调试。 | 136 | 盏
8 | 墙面文化展板基层 |  |  | 用木方打底，木工板做基层造型，石膏板进行造型封面。 | 132 | 平方米
9 | 墙面文化展板批腻子 |  |  | 将石膏板表面三遍腻子找平打磨，安装装饰条。 | 132 | 平方米
10 | 墙面文化展板 |  |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 | 170 | 平方米
11 | 家具搬运费 |  |  | 对位于三层需改造范围内的实验室及辅房中的家具等物品进行搬运，搬至该楼一层的指定地点，具体包括：物理数字化实验室1间、生物数字化实验室1间、化学数字化实验室1间、化学常规实验室4间、化学竞赛实验室1间、化学准备室1间、化学仪器室1间、化学药品室1间、危险品室1间等房间。 | 1 | 项
12 | 门 |  | 定制 | 单扇门，实木复合烤漆门，带锁，宽度约1000mm，高度根据现场定制，包含透明钢化玻璃观察窗。详细尺寸根据现场情况核定，包含原门的拆除。 | 37 | 套
13 | 木制对开门 |  | 定制 | 对开门，实木复合烤漆门，带锁，宽度约1500mm，高度根据现场定制，包含透明钢化玻璃观察窗。详细尺寸根据现场情况核定，包含原门的拆除。 | 4 | 套
14 | 防火门 |  | 定制 | 1、双开防火门，尺寸2100*1800mm左右，甲级防火门。详细尺寸根据现场情况核定，包含原门的拆除。 2、采用高强度镀锌钢板，提升硬度不生锈不变形，门扇厚度≥0.8mm，门框厚度≥1.2mm；采用高密度防火珍珠岩填充物，防火隔热耐高温；静电粉末喷涂工艺，环保安全；缓冲式闭门器，静音开合顺滑减噪。 | 8 | 套
15 | 保洁费 |  |  | 根据面积计算。 | 903 | 平方米
注： 1、投标人所报价不得高于最高限制价，否则评委会有权做出投标无效处理。 2、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标 人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要 求。 3、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专 有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整， 并应当在投标文件中说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。 4、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足技 术参数的要求。