江苏盱眙经济开发区污染物排放限值限量项目
招 标 文 件
项目编号: HAZC-2022030025-XY 
采 购 人：江苏盱眙经济开发区管理委员会
代理机构：中企华建友工程管理有限公司
2022年3月
前附表
	项号
	名称
	内      容

	1
	采购人
	江苏盱眙经济开发区管理委员会

	2
	采购代理机构
	中企华建友工程管理有限公司

	3
	项目编号
	HAZC-2021110487-XY

	4
	招标内容
	江苏盱眙经济开发区污染物排放限值限量项目

	5
	采购预算价
	704万元

	6
	投标有效期
	九十日历天

	7
	工期要求
	合同签订后40日历天内完成供货安装调试并保证能正常使用，运维期限5年。

	8
	质量要求
	所提供的产品必须符合国家相关质量合格标准、国家强制标准及验收合格标准。

	9
	履约保证金
	成交价的3%。
退还时间：自验收合格或服务履行期满后退还成交供应商的履约保证金（无息）。

	10
	招标文件获取
	投标供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统（http://ggzy.huaian.gov.cn/epointweb/），办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载招标文件。

	11
	投标文件份数
	供应商在规定的投标截止时间前在淮安市公共资源全程电子化交易平台中上传加密电子投标文件一份。本项目采用“全流程不见面交易”模式，详见供应商须知第38条“全流程不见面交易采购”注意事项。（中标人须中标公示结束后提交三份纸质投标文件，纸质文件必须由未加密的电子投标文件直接打印，投标单位在成功打印后再行装订，不得缺页、漏页。）

	12
	招标文件领取截止时间
	2022年3月11日17时30分（北京时间） 

	13
	开标时间
	2022年3月24日9时00分（北京时间）

	14
	代理服务费
	参照国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号规定的收费标准的60%，由中标单位在领取中标通知书时支付给招标代理公司，不单独列项。

	15
	资质要求
	详见采购公告要求

	16
	评标方法
	综合评估法     

	17
	中标通知书领取时间、地点
	中标结果公告发布后五个工作日内至交易中心盱眙分中心一楼大厅领取


第一章   招标文件
第一部分：投标邀请
中企华建友工程管理有限公司受江苏盱眙经济开发区管理委员会的委托，就江苏盱眙经济开发区污染物排放限值限量项目进行公开招标，现邀请符合条件的供应商参加投标。
项目概况
江苏盱眙经济开发区污染物排放限值限量项目的潜在供应商应在淮安市公共资源交易网登录会员系统，http://ggzy.huaian.gov.cn/epointweb/办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息获取招标文件，并于投标截止时间前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号: HAZC-2021110487-XY   

项目名称：江苏盱眙经济开发区污染物排放限值限量项目
预算金额：704万元
最高限价：704万元
采购需求：江苏盱眙经济开发区污染物排放限值限量项目，包括主导下风向空气自动监测站、上下风向VOCs自动站、周界和开发区内部空气微站及5年的运维服务。
合同履行期限：合同签订后40日历天内完成供货安装调试并保证能正常使用，运维期限5年。
质量要求：所提供的产品必须符合国家相关质量合格标准、国家强制标准及验收合
格标准。
质保期（含5年运维所有费用）：5年。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资质要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供下列材料：
	序号
	资质内容
	提交形式

	1
（2选1）
	（1）
	法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）
	扫描件上传至电子标书 

	
	
	法定代表人身份证
	扫描件上传至电子标书 

	
	（2）
	授权委托书（格式按照示范格式二要求）
	扫描件上传至电子标书 

	
	
	受托人身份证
	扫描件上传至电子标书

	2
	营业执照或事业单位法人证书
	扫描件上传至电子标书 

	3
	提供开标前（2021年6月以来）任一月份含资产负债表和利润表的财务状况报告；法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供
	扫描件上传至电子标书 

	4
	（1）提供开标前（2021年6月以来）任一月份（税款所属月份）带有国（地）税印章的电子缴款凭证或税收完税证明或税务部门出具的免缴、迟缴
证明。（提供银行出具的证明无效）
(2) 供应商法定代表人参加开标会的提供其为单位员工（或法定代表人）缴纳的开标前（2021年6月以来）任一月份社保缴纳证明，供应商受托人参加开标会的提供其为受托人缴纳的开标前连续6个月（2021年6月以来）社保缴纳证明
	扫描件上传至电子标书 


	5
	承诺书（格式按照示范格式三要求）
	扫描件上传至电子标书

	6
	供应商未被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。供应商未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。由采购人（采购代理单位）在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。


说明：本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人及采购代理将对供应商的资质进行审查，若发现供应商的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照以下第2.3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
2.1本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2.2本项目通过以下第（3）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
2.2.1本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
2.2.2本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
2.3本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第30项。
注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
说明：本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人及采购代理将对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。。
3.本项目的特定资格要求：见招标文件。
三、获取招标文件
时间： 2022 年3月4日至 2022年3月11日，每天上午8：30至11：30，下午14：00至17：30（北京时间，法定节假日除外）
地点：淮安市公共资源交易网
方式：供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统，办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载采购文件。
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022年3月24日9点00分（北京时间）
地点：淮安市公共资源交易中心网（http://ggzy.huaian.gov.cn/epointweb/）
注：投标供应商须持续关注本项目在淮安市公共资源交易网盱眙板块及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由供应商自行承担。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 其他补充事宜
1.履约保证金:中标供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价3%的履约保证金。
2.电子招投标说明
（1）本项目采用“全流程不见面交易网上开评标”。请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。详见供应商须知中“全流程不见面交易采购”注意事项。
（2）供应商确认参加本项目投标的，在投标前须办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后方可参加投标。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指南》http://222.184.89.82/EpointWeb/InfoDetail/?InfoID=76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886&CategoryNum=005007
（3）《建设工程、政府采购、国有产权投标操作视频和国有产权操作手册》
http://ggzy.huaian.gov.cn/EpointWeb/InfoDetail/?InfoID=8d63c311-3237-4388-b0df-050aec75208c&CategoryNum=041005001

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：江苏盱眙经济开发区管理委员会
地 址：盱眙县企业服务大厦16楼 
联系方式：蔡春   电话：15298657177 
2.采购代理机构信息
名称：中企华建友工程管理有限公司
地址：江苏盱眙经济开发区金桂大道15号　　　　　　　
联系方式：徐道成    电话：13770467039
3.项目联系方式

项目联系人：徐道成
电　　  话：13770467039　　　　
江苏盱眙经济开发区管理委员会
2022年3月3日
第二部分: 供应商须知
一、总  则
 1.适用范围
本招标文件仅适用本次投标邀请项目的采购。
 2.合格的供应商
2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.2凡有能力按照招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标供应商均合格的投标供应商。
2.3符合招标文件中规定的其他资质要求。
3.投标费用
3.1供应商自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件构成
4.招标文件包括：
第一章   招标文件
一、投标邀请
二、供应商须知
三、合同条款
四、采购需求
第二章   投标文件
一、投标函格式
二、开标一览表
三、投标报价表
四、投标设备技术规格响应偏离表
五、服务承诺
六、资格证明文件
七、供应商认为有必要提供并说明的其它资料
5.招标文件的澄清
5.1任何对招标文件要求进行澄清的供应商，均应在投标截止时间前十五日按投标邀请中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真等）送达采购单位，采购人对投标截止时间前十五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由供应商自行承担。（逾期递交对招标文件要求进行澄清的，采购人不予受理）
6.招标文件的修改
6.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
6.2招标文件的修改将以淮安市公共资源交易网盱眙板块公告的形式进行发布，供应商应持续关注淮安市公共资源交易网盱眙板块信息。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商都具有约束力。
6.3供应商在收到补充通知后，应于一个工作日内正式书面回函采购人。逾期不回的，采购人视同供应商已收到补充通知。
6.4采购人有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，并在淮安市公共资源交易网公告。
三、投标文件的编制
7.投标文件的语言及计量单位
7.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。
7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。
7.3电子投标文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的投标文件制作工具编制，投标文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---办事指南---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！
8.投标文件构成
8.1供应商编写的投标文件应包括下列部分：
8.1.1按照要求填写的投标函；
8.1.2按照第9条要求填写的开标一览表；
8.1.3 按照第10条要求填写的投标报价表；
8.1.4按照第11条要求填写的投标设备技术规格响应偏离表；
8.1.5按照第12条要求作出的服务承诺； 
8.1.6按照第13条要求出具资格证明文件；证明供应商是合格的，中标人有能力履行合同；
9.开标一览表
9.1供应商必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。
9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。
10.投标报价
10.1供应商应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供货物或服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格服务只允许有一个报价。
10.2本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部设备采购、站房配套项目、系统、辅材、配件、运输、安装调试、验收、5年运维、质保、利润、税金、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。采购单位除支付本次采购项目的合同金额外不再承担其他任何费用。
10.3本项目招标代理费由中标单位支付，按前附表规定执行。
10.4本项目预算价为704万元，投标报价超过预算限价的，视为重大偏差，作废标处理。
11.技术规格的响应
11.1技术规格响应偏离表应对招标文件中的技术要求作出实质性响应。
12.服务承诺
12.1供应商的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准，并作出响应。
13.证明供应商资格的文件
13.1按照规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。
13.2供应商除必须具有履行合同所必需的提供服务的能力外，还必须具备相应的财务、物流保障方面的能力；
 13.3 供应商应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。
14.符合招标文件规定的文件
14.1按照规定，供应商应提交根据合同要求提供的符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标的一部分。
14.2供应商对自己提供的货物或服务是否做出实质性的响应；或填报投标报价表的技术规格响应表。
15.投标有效期
15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。
15.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。
16.投标管理费
16.1本次采购中标管理费见投标须知前附表。
17.投标保证金：无
18.投标文件份数和签署
18.1供应商应在投标截止时间前上传加密电子投标文件一份，本项目采用“全流程不见面交易”模式，详见第38条“全流程不见面交易采购”注意事项。
18.2供应商在投标文件制作工具中生成电子投标文件后即可进行加密投标上传淮安市公共资源全程电子化交易平台。供应商应在投标邀请规定的投标截止时间前完成网上电子投标文件的上传。
四、投标文件的递交
19.投标文件的密封和标记
19.1供应商应严格按照第7.1条的要求，在淮安市公共资源全程电子化交易平台中上传加密电子投标文件一份，本项目采用“全流程不见面交易”模式，详见第38条“全流程不见面交易采购”注意事项。
19.2电子投标文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。
19.3本招标文件所表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
中标人须在中标公示结束后提交三份纸质投标文件，纸质文件必须由未加密的电子投标文件直接打印，投标单位在成功打印后再行装订，不得缺页、漏页。未中标的供应商打印一份投标文件邮寄至招标代理处。
20.投标截止日期
20.1本项目采用“全流程不见面交易”模式，详见第38条“全流程不见面交易采购”注意事项。供应商递交投标文件（包括上传加密电子投标文件、登录“全流程不见面交易采购”系统签到）的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
20.2采购人可以按第6条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21.迟交的投标文件
21.1在投标截止时间后递交的投标文件，采购人将拒绝接收。
22.投标文件的修改和撤回
22.1供应商在递交投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。
22.2对于电子投标文件的修改，供应商可在投标截止时间前登录淮安市公共资源全程电子化交易平台撤回电子投标文件，并上传新的投标文件。
22.3供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。
22.4供应商不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。
五、开标与评标
23.开标
23.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理
23.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，除采购任务取消情形外，其招标文件经评委会认定没有歧视限制条款的情况下，并且是在采购人同意继续采用公开招标方式采购的情况下，采购代理机构将报告财政部门，据其批准按以下原则处理：
23.1.1 同意继续采用公开招标方式采购，采购代理机构将继续实施采购。其原招标文件中所有内容均不变。
23.1.2同意采取竞争性谈判采购或单一来源方式采购，采购代理机构将继续按批准的方式实施采购。
23.1.3有多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
23.2 在评标期间，出现有效供应商不足三家情形的，比照前款规定执行。
23.3供应商若不同意继续采用竞争性谈判方式或单一来源方式采购的，应在规定的时间内书面向评委会说明，未在规定时间内提交书面说明的将被视为同意。
23.4采购人将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督开标活动。
23.5唱标后，由采购人组织对投标供应商的资质进行审查，对于符合招标文件资质要求的给予继续评标。若发现投标供应商资质条件不符合招标文件要求的，可取消其继续参加评审的资格。
23.6开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。
24.评标委员会
24.1 唱标结束后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由五人或以上单数的行业专家、采购人代表（限1人）组成。
24.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。
24.4 评委会应对供应商的商业、技术秘密予以保密。
25.评标过程的保密
25.1开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授权建议等，均不得向任何供应商或与评标无关的其他人员透露。
25.2在评标过程中，如果供应商试图向采购人、交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
25.3 评标委员会名单应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。
26.对投标文件的初审
26.1开标后，采购人将组织评委会对投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序且基本符合招标文件的要求。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的所有全部条款、条件和要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，
(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
26.6评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.7评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
26.8投标文件有下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：                                                                                                                                             （1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；
（6）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指因供应商自身原因）、按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
（7）供应商提交的电子投标文件因其自身出现问题导致无法电子评标的；
（8）不同供应商同一项目的电子投标文件机器码一致或在同一台电脑上传同一项目的电子投标文件；
（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
26.9在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，特殊情况按第23条处理；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）机器码一致或在同一台电脑上传文件作为围标串标。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。
27. 投标文件的澄清
27.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求供应商对其投标文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。
27.2接到评委会澄清要求的供应商应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由供应商法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
27.3 接到评委会澄清要求的供应商如未按第27.2条的规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
28.评审及中标
28.1 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。 

28.2评委会按招标文件第一章第三部分中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标供应商，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。 
28.4评委会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关规定的，评标工作停止，采购人修改招标文件后重新组织采购活动。
29.评标过程的保密
29.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。
29.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。 

29.3 在评审期间，采购人将有专门人员与供应商进行联络。 

29.4 采购人和评审委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
29.5 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。
30.价格扣除
30.1小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
 30.2残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
  30.3监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
 30.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
30.5节能、环保产品价格扣除
在满足采购基本要求的前提下，所报产品是经国家认定的节能、环保分别给与最终总报价2%、2%的价格扣除（特别说明：节能环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn官方网站”“节能、环保产品查询系统”，并且属于网站公布的最新一期，以提供证书复印件和网站截图为准）。
31.评标办法
31.1评标办法：综合评分法。
31.1.1为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，对所有供应商的投标评估，都采用相同的程序和标准，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据国家、江苏省、盱眙县有关规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，并按得分由高到低次序推荐3名中标候选人。当总分相同时，按报价得分排名，如报价得分再相同，按技术、商务得分依次排名。
31.1.2任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效供应商的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个供应商的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为供应商的总得分。
31.2评分标准（总分值为100分）
	序号
	分部内容
	分项内容
	分值
	打分要求

	一
	价格部分
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。如果是小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位，且所报产品是经国家认定的节能、环保产品，其供应商评审价格=《开标一览表》中的“总价”-《分项价格表》中的“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位”总价合计”*10%-《分项价格表》中的“节能产品” *2%-《分项价格表》中的“环保产品” *2%）。

	二
	技术部分
	技术参数响应
	30
	满足招标文件技术参数要求的，得30分。
技术规格中加▲项每有一项负偏离扣3分，扣完为止；非加▲项每有一项负偏离扣2分，扣完为止。
注:供应商所投的主要设备须提供设备制造商（生产者）授权和设备制造商技术证明材料并加盖供应商公章。未提供或提供不全的作为负偏离响应处理。

	
	
	技术方案
	10
	对设备系统安装、调试、验收、运维方案及本项目培训方案综合评审，本项最高得10分，方案齐全详细、合理性强得8-10分，方案详细程度尚可、合理性尚可的6-7.9分，方案详细程度一般、合理性一般的0-5.9分。

	
	
	质量控制
	4
	供应商有用于质量控制的CMA实验室得3分；实验室在省级“社会环境检测机构信息管理平台”登记备案的加1分；实验室认证范围存在缺少本项目监测参数情况（SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3）的酌情扣分，缺1项扣1分，扣完为止。（须提供平台登记证明材料、提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证证书）。
（提供材料扫描件加盖投标供应商公章，未提供的不得分）

	三
	商务部分
	企业资质
	3
	供应商具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，本项最高3分。
（提供证书扫描件加盖投标供应商公章，未提供的不得分）

	
	
	企业信用
	3
	供应商信用等级为AAA级的得3分，信用等级为AA级的得2分，信用等级为A级的得1分。
注:（1）供应商须提供第三方信用服务机构出具的并经淮安市信用办备案的信用报告，否则不予认可。
（2）第三方信用服务机构由淮安市信用办择优选取,并在信用淮安网站公示 
(http://hacx.huaian.gov.cn/index.html)。

	
	
	人员配置
	4
	1、为本项目配置的技术人员具备省级及以上生态环境部门颁发的环境空气上岗证或相关考核的证明（以省级及以上生态环境部门相关机构的考核合格证明为准），有1人得0.5分，最高得2分；
2、为本项目配置的持有上岗证人员中具备环保类专业技术高级及以上职称的，有1人得0.5分，最高得2分（退休人员、非本单位全职人员不得计入，投标文件中必须提供所报成员2021年7月～9月由本单位缴纳的社保证明和证书扫描件加盖供应商公章）

	
	
	企业业绩
	16
	1、供应商自2018年1月1日以来承担过环境空气自动站建设项目，每个项目得1分，本项最高得4分。（以合同签订时间为准，须同时提供合同及中标通知书复印件加盖供应商公章，中标通知书或中标公告网页截图）
2、供应商2018年1月1日以来空气自动站运维能力比较：提供运维项目中标通知书、业绩合同及用户满意度（满意及以上，提供有效证明资料）评价复印件加盖供应商公章，时间以中标通知书时间为准，每个项目得1分，最高为得4分；
3、供应商2018年以来空气自动站建站业绩：≥200个站点，得2分，≥150且＜200个站点，得1.5分，≥100且＜150个点，得1分，≥50且＜100个点，得0.5分，＜50个站点，得0分。（须提供合同复印件加盖供应商公章）
4、供应商2018年1月1日以来为环境管理提供技术支撑，承担省级及以上环境管理有关的课题或示范工程，每提供一个得2分，本项最高6分（提供相关证明材料复印件并加盖供应商公章）


注：需提供的证明材料要求扫描件上传投标文件，否则不予得分。
注：1、评分标准中要求提供的支持材料、证书证明等材料均以复印件加盖供应商红色公章，扫描件上传电子投标文件，否则不予得分。
2、采购人有权在中标公示期间对中标人提供的与本评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查，如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。
六、授予合同
32.合同授予标准
32.1评委会按第26条规定对实质上响应招标文件要求的供应商进行综合评审，最终推荐出中标候选人。中标候选人将在淮安市政府采购网及淮安市公共资源交易网盱眙板块上公示，公告期为一个工作日。
32.2评标结束后，将由项目招投标领导小组（由采购人、出资方、纪检、监督等部门领导组成）必要时可邀请交易中心共同对评委会推荐的中标候选人进行最终审查，最终审查包括对供应商资质、信誉以及项目招投标领导小组认为有必要了解的其他问题。
32.3最终审查的方式可以为:对中标候选人进行询问或对中标候选人进行实地考察。
32.4接受最终审查的中标候选人，必须如实回答询问或接受考察，并提供所需的相关资料。
32.5采购人授标时不得对招标文件做实质性更改，采购人不得对招标文件中确定的数量、单价和其他条款和条件作出任何实质性改变。
33.采购人接受和拒绝任何或所有投标的权利
33.1采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务将这样做的理由通知受影响的供应商。
34.中标通知书
34.1采购人在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。
34.2中标人在中标结果公布后五个工作日内必须到盱眙分中心受理科领取中标通知书，逾期未办理作自动放弃处理。
34.3中标通知书将是合同的组成部分。
34.4中标人领取中标通知书时，将投标文件打印三份，并胶装成册，送到或寄给招标代理或采购人。
35.签订合同
35.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。
35.2领取中标通知书后 15 日内，必须与采购人签订合同。若中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由拒绝签订合同的，视为自动放弃中标；给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。
36.履约保证金
36.1为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在签订合同之前，向采购人提交中标总价3%的履约保证金。
36.2中标供应商属于中小企业范围内，其在签订合同之前，向采购人提交金额为中标总价2%的履约保证金。本次文件中涉及中小企业的相关执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）文件的有关规定。本次文件中涉及中小企业的认定标准均以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的[工信部联企业〔2011〕300号]《中小企业划型标准规定》为准。
36.3履约保证金必须是人民币。履约保证金的形式为银行本票、汇票、支票、电汇。
36.4履约保证金退还：
（一）退还时间：承诺的履行期满后退还中标（成交）供应商的履约保证金（无息）。
（二）退还方式：中标人携带履约保证金单据、中标(成交)通知书、合同、验收报告经采购人相关业务科室签字后至财务室办理。
36.5如果中标人没有按照35条或36条的规定去做，采购人将有充分理由取消该授标。在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。
37、质疑处理
37.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。 
37.2质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自采购文件公告期满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。
37.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人（采购代理机构）有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。 
37.4质疑必须由供应商的法定代表人或授权代表[投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人（采购代理机构）有权不予受理。 
37.5质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人（采购代理机构）不予受理。
（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）； 
（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件； 
（5）提起质疑的日期； 
（6）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。 
37.6采购人（采购代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（采购代理机构）将告知质疑人进行补正。 
质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人（采购代理机构）有权不予受理。 
37.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（采购代理机构）将在七个工作日内以书面形式作出答复。产生调查论证费用的，遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
38.“全流程不见面交易采购”注意事项
本项目采用“全流程不见面交易采购”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、滚动时间抽取、计算方法与系数抽取、公布报价等交互环节。相关要求和说明如下:
1、由于淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。
2、本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。
3、本项目的报名、下载文件、上传投标文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。
4、本项目投标文件的编制使用“新点投标文件制作软件（淮安公共资源版）”。供应商投标文件的编制和上传，应按照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，将可能作无效投标文件，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“投标文件制作软件”有疑问的，请与软件公司技术人员联系。
5、“全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须先扫码登录，然后再插CA锁登录系统。扫码登录时，手机定位必须开启，具体操作详见操作手册（可在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网下载）。
6、电子投标文件上传截止时间前，招标代理提前进入淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”，播放测试音频，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”，根据操作手册（进入相应项目的虚拟开标大厅）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未规定时间内进入虚拟开标大厅并完成扫码登录操作的或未能在虚拟开标大厅内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对活动全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、废标及澄清、公布报价、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。 
7、电子投标文件上传截止时间后，招标代理将在系统内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在主持人发布解密指令后系统规定时间内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标文件处理。因淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”发生故障，导致无法按时完成投标文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间（友情提示:若供应商已领取副锁（含多把副锁），必须使用生成投标文件的锁来解密投标文件）。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”运行无故障。
8、活动全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
9、为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:
（1）软件设施:IE浏览器（版本必须为11及11以上），江苏省互联互通驱动。
（2）硬件设施:高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等。
（3）为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
10、本项目的报价以供应商最终上传的电子投标文件中的报价为准。
11、供应商在制作上传电子投标文件、观看活动组织、投标文件解密等技术方面
遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话:手机:18962289236、13770370470。

第三部分 合同条款前附表
	序 号
	内            容

	1
	付款方式：设备款支付：合同签订后，甲方支付乙方设备及安装费用的30%，所有设备安装、调试、联网、验收完成后15个工作日内甲方支付至设备价款及安装费用的70%；一年质保期满后支付剩余30%的设备价款及安装费用。设备运维费按年度考核合格后支付相应年度的运维费用，每年支付一次，五年运维期满后结清所有合同价款。

	2
	时间要求：合同签订后40日历天内完成供货安装调试并保证能正常使用，运维期限5年。

	3
	验收标准、规范：所提供的产品必须符合国家相关质量合格标准、国家强制标准及验收合格标准。


   合同条款
   1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。
（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。
（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。
（5）“买方”系指江苏盱眙经济开发区管理委员会。
（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。
2.技术规格
2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。
3.专利权
3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。
4.包装要求
4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。
5.装运条件
5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。
6.付款
6.1本合同以人民币付款。
6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：
（1）发票；
（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；
（3）装箱单；
（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。
6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。
7.伴随服务
7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装和启动监督；
（2）提供货物组装和维修所需的工具；
（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；
（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。
7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
8.质量保证
8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。
8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。
8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。
8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。
8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
9.检验
9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
9.2买方将在卖方交货后叁天内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。
10.索赔
10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。
10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；
（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。
（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。
（3）用符合合同的规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。
10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将通知中企华建友工程管理有限公司从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。
11.卖方迟交货、安装
11.1卖方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁:不予退还履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。
11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。
12.误期赔偿
12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。
13.不可抗力
13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被不予退还履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。
13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。
13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
14.税费
14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。
14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。
15.履约保证金
15.1卖方应在领取中标通知书之前，通过国内的任何一家银行，向采购单位提供相当于中标总价 3% 的履约保证金。　
   15.2卖方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇。
    15.3如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

    15.4履约保证金应在有效期满后叁天内退还给卖方，不计利息。
16.仲裁
16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应申请仲裁。
16.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向买方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
16.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。
16.4在仲裁期间，本合同应继续执行。
17.违约终止合同
17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；
（2）卖方在收到买方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；
（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。
17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。
18.破产中止合同
18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力
19.转让
19.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
20.合同生效及其它
20.1                （项目编号）号招标文件、乙方提交的     （项目编号）号响应文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。
20.2本合同应在买方和卖方双方签字盖章，并在淮安市政府采购网公示后生效。
20.3本合同一式六份，以中文书写，卖方、买方各执二份，代理机构留存一份，财政局采购中心一份。
20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。
20.5如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
政 府 采 购 合 同
(货物类)
甲方：（采购人全称）
乙方：（供应商全称）
甲、乙双方根据     项目名称       项目（项目编号：）的 （采购方式） 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。
一、采购清单
1.1货物清单
	序号
	采购货物名称
	单位
	数量
	规格型号、技术参数

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


1.2质量标准：所提供的产品必须符合国家相关质量合格标准、国家强制标准及验收合格标准。
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：元（￥元）人民币。
2.2本项目合同金额为本项目招标范围内所有货物及服务的价格。
三、技术资料、协调
3.1 甲方向乙方提供货物安装的有关技术资料。
3.2 甲方应配合乙方全力协调安装过程中所涉及的各部门工作，在协调过程中所耽误时间不计入乙方工期。
3.3 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的相关技术资料及安装进度计划安排。
3.4 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等。
五、无产权瑕疵条款
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。
六、质保期和质保金
6.1 质保期         个月（自本项目安装验收合格之日起计）
6.2如质保期内乙方提供的货物经验收无质量问题，待质保期满后由 甲方 接到乙方申请退付意见书后在五个工作日内无息退还。
七、供货安装期：按投标承诺期。
八、货款支付
8.1 付款方式：设备款支付：合同签订后，甲方支付乙方设备及安装费用的30%，所有设备安装、调试、联网、验收完成后15个工作日内甲方支付至设备价款及安装费用的70%；一年质保期满后支付剩余30%的设备价款及安装费用。设备运维费按年度考核合格后支付相应年度的运维费用，每年支付一次，五年运维期满后结清所有合同价款。
8.2当本项目招标货物数量超出招标范围时，根据采购人实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价（投标文件中分项报价表中所列单价）进行计算。
8.3 招标过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，在相关管理部门调查期间、被行政处罚期间，管理部门可视情况书面通知采购人暂停招标活动，采购人将延期支付货款。
九、质量保证及售后服务
9.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品并将货物安装调试完成，使甲方能很好的使用。
9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。
9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
9.5质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十、货物包装、发运及运输
10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到安装现场48小时前通知甲方，以准备验收货物。
10.4 货物在竣工验收合格前发生的风险均由乙方负责。
10.5 货物在规定的期限内由乙方安装完毕并通过甲方验收合格视为交付。
十一、调试和验收
11.1 甲方对乙方每个工程进度时间段需安装的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签证，初步验收不合格的不予签证。
11.2 乙方安装货物前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收、签证和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。
11.3 乙方负责设备到货地点的安装调试，该安装调试应规范，乙方安装完毕需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。培训所需一切费用均由乙方承担。
11.4 验收时甲乙双方、及相关单位必需在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。如果任何被检验的货物不能满足数量、规格、质量的要求，甲方可以拒绝接受货物，乙方应无条件更换被拒绝的货物，由此产生的损失由乙方承担。
十二、违约责任
12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
12.3 乙方逾期交付验收合格的，乙方应按付款总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。如因乙方原因造成工程逾期超过约定日期10个工作日不能交付竣工验收的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付验收或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
12.4 乙方所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、安全责任
在安装过程中的一切安全事故，由乙方自行负责，与甲方无任何关系。
十五、诉讼
15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
16.2 合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
（1）供货清单和分项价格表
（2）技术规格
（3）乙方报价函（及开标一览表）的内容及其澄清内容
（4）其他与本合同相关的资料
（5）本合同适用的特殊条款
16.4 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
16.5本合同一式六份，以中文书写，卖方、买方各执二份，代理机构留存一份，财政局采购中心一份。
甲方：                                   乙方： 
地址：                                   地址： 
法定代表人：                             法定代表人：
授权委托代理人：                         授权委托代理人：
电话：                                   电话：   
传真：                                   传真：
邮政编码：                               邮政编码：
开户银行：                               开户银行：
 账号：                                  账号：
签订地点：                               签订日期：      年  月  日
注意事项：本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件及投标有关承诺的范围及内容。
第四部分：采购清单及需求
根据江苏省生态环境厅《全省省级及以上工业园区(集中区)监测监控能力建设方案》（苏环办〔2021〕144号）、《关于印发江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）的通知》（苏污防攻坚指办〔2021〕56 号）、《淮安市省级及以上工业园区（集中区）监测监控能力建设方案》（淮环发〔2021〕86号）要求，以及淮安盱眙经济开发区监测监控能力建设现状，开发区需建设完成2个挥发性有机物（VOCs）监控系统（至少57种PAMS物质）建设、34个空气自动监测微站（气象五参数、O3、PM2.5、PM10、NOx、SO2、TVOC）建设。

相应产品的技术参数、所提供的安装、调试、试运行、验收等配套技术服务应符合以下文件的有关规定。

（1）《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1010-2018）

（2）《大气PM2.5网格化监测点位布设技术指南（试行）》

（3）《大气PM2.5网格化监测技术要求和检验方法技术指南（试行）

（4）《大气PM2.5网格化监测系统质保质控与运行技术指南（试行）》

（5）《大气PM2.5网格化监测系统安装和验收技术指南（试行）》

投标人应提供品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备；有原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件；提供原厂配套的配件。设备的性能应达到或优于本招标书所列的指标。
各监测仪器掉电后，能自动保存数据：恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。
投标人提供针对于本项目的组织实施方案，包括设备系统安装、调试、验收方案、运行维护方案以及交接方案。
投标人需按统一的数据传输协议将设备监测数据以及状态参数无缝接入本项目“数据处理及应用平台”。提供现场仪器设备数据通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，便于采购人对数据库软件的二次开发和利用。
一、采购清单
	序号
	项目
	仪器设备名称
	数量
	技术参数

	1
	园区主导上、下风向VOCs自动监测站项目
	挥发性有机物（VOCs）监控系统（至少57种PAMS物质）
	2套
	详见技术要求

	
	
	小型站房
	1套
	

	
	
	防雷系统
	1套
	

	
	
	空调
	2台
	

	
	
	视频监控系统
	1套
	

	
	
	安全保障设备
	1套
	

	
	
	基础设施建设
	1套
	

	2
	大气微型站项目
	空气自动监测微站（气象五参数、O3、PM2.5、PM10、NOx、SO2、TVOC）
	34套
	详见技术要求

	3
	运行维护
	运行维护（第一年运维免费）
	5年
	详见技术要求


2、 技术要求
1、挥发性有机物监测系统
1.1基本要求
	序号
	检测项目
	要求
	备注

	1
	测量范围
	测定组分应包括57种挥发性有机物，57 种组分；各组分浓度最高量程不低于50nmol/mol
	

	2
	标准曲线
	目标化合物的标准曲线相关系数≥0.98；使用标准曲线计算最低点浓度，其测量平均值与标准值的相对误差≤15%
	

	3
	零点噪声
	≤0.05 nmol/mol
	

	4
	方法检出限
	90%组分（至少包括乙烷和乙烯）的方法检出限≤0.1 nmol/mol
	

	5
	准确度
	±10%
	

	6
	精密度
	≤10%
	

	7
	分离度
	环戊烷和异戊烷的分离度，2,3-二甲基戊烷和2-甲基己烷的分离度及邻-二甲苯和苯乙烯的分离度达到1.0 以上
	

	8
	24h浓度漂移
	10nmol/mol的24h浓度漂移不超过±1 nmol/mol
	

	9
	长时间浓度漂移，保留时间漂移
	连续运行30d，氢火焰离子检测器检测组分的浓度漂移≤15%；质谱检测器检测组分的浓度漂移≤30%；保留时间漂移≤0.5 min
	

	10
	有效数据率
	监测仪器连续运行30d，有效数据率≥80%
	

	11
	时钟误差
	仪器正常工作状态下测试6h，时钟误差20s；仪器工控机断电总计3次（各次断电的持续时间分别为20s、2min和20 min，且在每次断电之间应保证不少于10 min正常电力供应），测试6h，时钟误差2min以内
	

	12
	系统残留
	90%组分的系统残留浓度≤0.1nmol/mol
	


▲1.1.1 为保证系统兼容性，应保证所需的动态校准仪、零气发生器等为同一品牌，且可自动完成系统的单点或多点稀释检查或校准，检查或校准周期可根据需求设定。

1.1.2系统支持离线分析功能，兼容苏玛罐、气袋采样分析。

▲1.1.3为保证系统完整性和兼容性，在一套软件内实现样品富集和解析控制、色谱仪参数控制和图谱采集以及色谱数据处理等功能，具有故障自动诊断与仪器故障自我保护功能。

▲1.1.4系统具有自动或手动检测泄露功能。

▲1.1.5系统具有流速校准功能，可以对吸附管（或分流后）载气的流速进行核查校正（通过外部流量计）。

▲1.1.6 分析周期≤55min，每小时有效采样时间≥30min，自动计算采样体积：采样流量*采样时间。

1.1.7 测量范围：0-100，300，500ppb。

1.1.8 零点噪声≤0.04ppb。

1.1.9 浓度漂移≤0.8ppb/24小时（10ppb，苯）。

1.1.10 系统检测限：C2～C6 化合物（90%组分）≤0.08ppb，C6～C12化合物（90%组分）≤0.06ppb。

1.1.11系统重复性：RSD≤2%（5ppb，苯）。

1.2系统监测因子

57种PAMS 碳氢化合物
	序号
	名称
	序号
	名称
	序号
	名称
	序号
	名称

	1
	乙烷
	15
	反-2-戊烯
	29
	苯
	44
	苯乙烯

	2
	乙烯
	16
	顺-2-戊烯
	30
	2,2,4-三甲基戊烷
	45
	异丙基苯

	3
	丙烷
	17
	2,2-二甲基丁烷
	31
	庚烷
	46
	丙基苯

	4
	丙烯
	18
	2,3-二甲基丁烷
	32
	甲基环己烷
	47
	3-乙基甲苯

	5
	异丁烷
	19
	2-甲基戊烷
	33
	2,3,4-三甲基戊烷
	48
	4-乙基甲苯

	6
	正丁烷
	20
	3-甲基戊烷
	34
	2-甲基庚烷
	49
	癸烷

	7
	乙炔
	21
	1-己烯
	35
	3-甲基庚烷
	50
	1,3,5-三甲苯

	8
	反-2-丁烯
	22
	正己烷
	36
	甲苯
	51
	2-乙基甲苯

	9
	1-丁烯
	23
	2,4-二甲基戊烷
	37
	正辛烷
	52
	1,2,4-三甲基苯

	10
	环戊烷
	24
	甲基环戊烷
	38
	乙基苯
	53
	1,2,3-三甲基苯

	11
	顺-2-丁烯
	25
	2-甲基己烷（异庚烷）
	39
	正壬烷
	54
	1,3-二乙基苯

	12
	异戊烷
	26
	2,3-二甲基戊烷
	40
	异戊二烯
	55
	1,4-二乙基苯

	13
	正戊烷
	27
	环己烷
	41-42
	间/对-二甲苯
	56
	十一烷

	14
	1-戊烯
	28
	3-甲基己烷
	43
	邻二甲苯
	57
	十二烷


1.3采样富集装置及分析仪基本要求

▲1.3.1 总体要求：一体化设计，一台设备集成气体采样富集、色谱分析检测、分析仪控制和数据处理软件。

▲1.3.2 采样富集装置和分析仪含内置电脑，无需单独配置外置电脑，内置系统控制软件，自动完成采样、分析和周期性校准/系统响应测量，可实现系统7x24自动无人运行与自动校准，老化等功能。内置电脑同时安装相关通讯软件，具备与数采仪等外部设备通讯的相关需求，至少包括基于RS485/RS232和TCP/IP通讯的MODBUS协议。

1.3.3 采样富集装置

1.3.3.1 采用一体化在线预浓缩低温吸附设计，为保证对宽沸程化合物有效吸附，吸附管内填充复合型填料，有效填充长度大于60mm。

▲1.3.3.2 吸附管材质为金属内衬石英材质，保证惰性化并增加材质强度。

▲1.3.3.3 吸附管温度范围：-30～395℃；控制精度为1℃ 。

1.3.3.4 脱附时间：1～99.9 min ，控制精度为0.1 min。 

▲1.3.3.5 电子半导体冷冻富集模式：无需液体制冷剂，脱附过程加热迅速，吸附管最大升温速度≥65℃/S，吸附管更换方便。

▲1.3.3.6 采样流量及控制：0～250ml/min，MFC，采样时间：0.1～99.9min。

▲1.3.3.7冷冻富集和高温解析采用两个独立的温控模块，可分别设置为富集温度和解析温度，以保证瞬时解析。

1.3.3.8 最小脱附流量： 1 mL/min。

▲1.3.3.9 最高解析温度保持时间0～99.9min，控制精度为0.1 min。

▲1.3.3.10 切换阀带温度控制：为防止高沸点物质残留污染，阀箱加热区最高操作温度350℃，阀的温度范围工作环境温度+5～225 ℃。

▲1.3.3.11 为减少样品脱附后在传输过程中的吸附与损失，仪器内部富集装置脱附出口与内部色谱仪进样阀分析装置之间无需外置传输线。

1.3.4 气相色谱仪

▲1.3.4.1 独立控制加热区：富集、解析、传输等区域具有十二个或以上（不包括炉箱温控），防止高沸点样品的残留或吸附。

▲1.3.4.2 色谱柱箱温度范围：工作环境温度+15℃～450℃，温度设定精度：0.1℃。

▲1.3.4.3 程序升温：20阶@20平台，最高程序升温速度:≥60℃/min。

1.3.4.4 方法单次最长运行时间：999.99min。

▲1.3.4.5 高精度电子压力/流量控制，柱头压力设定范围：0-100psi，压力设定精度：0.01psi。

1.3.4.6 色谱柱内径范围：0.05～0.53mm。

1.3.4.7 毛细管柱采用100%二甲基聚硅氧烷0.32mm*60m*0.5um和氧化铝0.32mm*50m*10um 两根色谱柱，保证PAMS各物质的分离度。

1.3.4.8 总流量设定范围：0～1000mL /min（氦气），0～1000mL /min（氢气），0—200mL/min（氮气），流量设定精度：0.1ml/min。

▲1.3.4.9 双氢火焰离子化检测器（双FID）。

1.3.4.10 FID最低检出限：＜2.5pg碳/秒，动态线性范围：107。

1.3.4.11 检测器保护：自动点火，灭火自动切断气体和报警功能。

1.3.4.12 气源要求：燃烧气（氢气）纯度≥99.999%@30～50ml/min；助燃气（高纯零气）@300～500ml/min；载气（氢气或氮气）纯度≥99.999%@50～100ml/min。

1.3.4.13 分析仪数据采集频率：最高200HZ。
1.4质控系统及附属设备

1.4.1 动态气体校准仪

▲1.4.1.1 控制方式：通过网口连接到分析仪系统，可最多执行20点自动校准或检验，用户可以通过触摸屏，选择预先设置的6种稀释比例，快速调节气体输出浓度。

1.4.1.2 气路材料：FEP,FKM,VITON,惰性化不锈钢管。

1.4.1.3 标气流量范围：0～10sccm

1.4.1.4 稀释气流量范围：0～2slpm

1.4.1.5 最大稀释比：≥1:2000。

1.4.1.6 流量计准确性：±1%读数或±0.5%满量程(20%-80%满量程范围)。

1.4.1.7 流量计重复性：±1%读数或±0.5%满量程(20%-80%满量程范围)。

1.4.2 高纯氢气发生器

▲1.4.2.1 采用电解纯水方式，内置单片计算机实现智能控制，全中文液晶显示，全自动运行，自动智能补水，自动除湿，完全免维护。

1.4.2.2 输出流量：0～500ml/min，氢气纯度：≥99.9995%。

1.4.2.3 输出压力：0.4MPa，精度：＜0.001MPa。

1.4.2.4 露点：＜-40℃。

1.4.2.5 电源要求：220～240 VAC@50/60Hz。

1.4.3 系统控制及数据采集和传输

▲1.4.3.1 采样富集装置、进样装置、色谱分析仪、校准仪等均由一个软件控制。

1.4.3.2 具有中英文操作界面，可互相切换。

▲1.4.3.3 可实现用户多级管理与控制，针对不同级别用户，赋予运行维护、查看方法、更改参数、查看图谱、修改校准曲线等不同的权限，防止现场误操作带来的数据失效。

▲1.4.3.4 具有保留时间自动锁定和智能图谱匹配功能，可自动纠正长期运行过程后保留时间的偏移，减小维护工作量。

▲1.4.3.5 具备远程操作功能，实现远程运行停止/启动/关机等基本动作。

1.4.3.6 日志文件可实时记录远程操作的所有动作。

▲1.4.3.7 可按国标要求设置自动运行仪器质控序列，并自动打印质控报告，报告中至少包含所有组分的重复性、最小检出限、残留测试、各组分线性结果、关键组分分离度(对应国标)、运行参数等相关内容。

▲1.4.3.8 分析仪其他功能要求：图形界面显示实时工作状态，自诊断报警，数据导出支持支持EXCEL，CSV，TXT等格式。

1.4.3.9 数据采集和传输基本要求

1.4.3.9.1 具有中文操作界面。

1.4.3.9.2对监测数据实时采集、存储、计算，能输出1 h 时间分辨率的数据，输出结果应能设置为标准状态下的浓度或参比状态下的浓度并能够进行两种状态的切换，具有质量浓度和体积浓度单位切换功能，如显示ppb，ppm，μg/m3, mg/m3等。

1.4.3.9.3 具有网络接入功能，能定时传输数据和图表，传输协议应符合HJ 212 的要求。

1.4.3.9.4 能够实时显示各目标化合物监测数据和工作状态参数等，可设置条件查询和显示历史数据。

1.4.3.9.5 能够记录存储一年以上的数据，具有历史数据查询、导出功能，断电自动保存数据，同时保存相应时间发生的有关校准、断电及其他事件记录，自动备份数据库。

1.4.3.9.6 用户权限设置，普通用户只能查看数据，管理用户才可以设置参数。

1.4.3.9.7 可设置参数的预警值和报警值并形成异常数据报警记录。
2、空气自动监测微站

2.1基本要求 

2.1.1该项目所应用的微型站技术参数、所提供的安装、调试、试运行、验收、质控等配套技术服务应符合生态环境部《大气PM2.5网格化监测点位布设技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测技术要求和检验方法技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测系统质保质控与运行技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测系统安装和验收技术指南（试行）》的有关规定。

▲2.1.2微型站具有中国环境保护产品认证证书（CCEP），认证因子需包含本项目中PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、TVOC，认证依据为《网格化环境空气质量监测仪认证技术规范》（RJGF 008-2021），且具有省级及以上计量检测部门出具的检测报告，且处于有效期内（须提供证书和检测报告扫描件并加盖制造商公章）。

2.2外观要求

2.2.1设备应具有产品铭牌，铭牌上应标有仪器名称、型号、标示码（二维码）、生产单位、出厂编号、制造日期等信息。

2.2.2设备表面应完好无损，无明显缺陷，各零部件连接可靠，各操作键、按钮灵活有效。

2.2.3为便于运输、携带、安装和动态调整位置，设备需要采用小型化、一体化设计，体积小于0.05m3，重量小于10千克（包括传感器、机箱、蓄电池、电源适配器等）。

2.3工作条件

2.3.1工作温度：-20℃～+50℃。

2.3.2工作相对湿度：小于等于95％RH（无凝露）。

▲2.3.3具备独立加热装置，消除湿度对测量结果影响（须提供检测报告中设备结构图片证明文件并加盖制造商公章）。

2.4安全要求

2.4.1一般要求

设备及其附件应避免在装配、安装、使用和维护过程中可能造成的人身安全隐患，诸如锋边、毛刺等。

2.4.2接地保护

设备采用市电供电时应连接地线，具有防雷保护设施。

2.4.3绝缘电阻

使用交流电源时，设备的电源相、中联线对地的绝缘电阻应不小于20MΩ。

2.4.4绝缘强度

使用交流电源时，设备电源相、中联线对地的绝缘强度，应能承受交流电压1.5kV、50Hz泄露电流5mA，历时1min实验，无飞弧和击穿现象。

▲2.4.5防电磁干扰功能

设备具有抗电磁干扰功能，提供有资质检测机构出具的电磁干扰检测报告并加盖制造商公章。

2.4.6防护等级

在满足性能要求的前提下，设备护等级应满足GB4208-2017 IP53的规定。

2.4.7防盐雾腐蚀

经盐雾试验后，设备外壳应无腐蚀现象。

2.5功能要求

2.5.1整机功耗

不大于50W。

2.5.2供电方式

采取市政供电。设备内需含备用电池，支持断电后工作时间需大于6小时。

2.5.3监测频次

连续测量每小时监测时间不低于45min；间断测量数据检测周期≤5min，每小时监测时间≥12min。

2.5.3 GPS定位

具有GPS定位功能，定位偏差≤50m。

▲2.5.4 零点校准

颗粒物具有零点校准功能（须提供检测报告中设备结构图片证明文件并加盖制造商公章）。

▲2.5.5切割装置

设备采用物理切割方式，具有PM2.5切割器（须提供检测报告证明文件并加盖制造商公章）。

2.6数据传输要求

2.6.1通信要求采用消息“订阅/发布”机制的物联网传输协议。

2.6.2具备数据加密、数据校验等功能。

2.6.3采用GPRS远程无线传输。

2.6.4支持设备数据存储功能，至少可以储存3个月以上监测数据。

2.7传感器要求

▲2.7.1 PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、TVOC等监测需采用独立传感器，其中PM2.5独立传感器至少有2个，其中1个用于实时平行性监测（须提供检测报告证明文件并加盖制造商公章）。

2.7.2 PID传感器寿命1年，6000小时内不需要更换PID光学元件。PID衰减较小，正常使用情况下，6000小时内，衰减小于20%；PID灯能量不低于10.6eV。

2.8性能指标要求

以下带▲性能指标须提供检测报告证明文件并加盖制造商公章。

2.8.1 PM2.5性能指标

测量范围：（0～1000）μg/m3
监测原理：光散射法

▲平行性：≤7%

▲重复性：≤4%

▲相关系数：≥0.97

测量误差：
≤100μg/m3：±15μg/m3；>100μg/m3：±15%

2.8.2 PM10性能指标

测量范围：（0～1000）μg/m3
监测原理：光散射法

▲平行性：≤6%

▲重复性：≤4%

▲相关系数：≥0.97

测量误差：≤100μg/m3：±15μg/m3；>100μg/m3：±15%

2.8.3 SO2性能指标

测量范围：（0～500）nmol/mol

监测原理：电化学法

示值误差：±5%

重复性：≤5%

响应时间:≤120s（T90），≤120s（T10）

▲零点漂移：±1%FS/6h

量程漂移：±4%FS/6h

24h漂移：零点漂移：±15%FS，量程漂移：±15%FS

低温试验示值误差：±15%

高温试验示值误差：±15%

恒定湿热试验示值误差：±15%

测量误差：≤100nmol/mol：±20nmol/mol；>100nmol/mol：±20%

2.8.4 NO2性能指标

测量范围：（0～500）nmol/mol

监测原理：电化学法

示值误差：±5%

重复性：≤5%

响应时间:≤120s（T90），≤120s（T10）

▲零点漂移：±1%FS/6h

量程漂移：±4%FS/6h

24h漂移：零点漂移：±15%FS，量程漂移：±15%FS

低温试验示值误差：±15%

高温试验示值误差：±15%

恒定湿热试验示值误差：±15%

测量误差：≤100nmol/mol：±20nmol/mol；>100nmol/mol：±20%

2.8.5 O3性能指标

测量范围：（0～500）nmol/mol

监测原理：电化学法

示值误差：±5%

重复性：≤5%

响应时间:≤120s（T90），≤120s（T10）

▲零点漂移：±1%FS/6h

量程漂移：±4%FS/6h

24h漂移：零点漂移：±15%FS，量程漂移：±15%FS

低温试验示值误差：±15%

高温试验示值误差：±15%

恒定湿热试验示值误差：±15%

测量误差：≤100nmol/mol：±20nmol/mol；>100nmol/mol：±20%

2.8.6 TVOC性能指标

测量范围：（0～10）μmol/mol

监测原理：PID法

示值误差：±5%

重复性：≤5%

响应时间:≤120s（T90），≤120s（T10）

▲零点漂移：±2%FS/6h

量程漂移：±4%FS/6h

24h漂移：零点漂移：±15%FS，量程漂移：±15%FS

低温试验示值误差：±15%

高温试验示值误差：±15%

恒定湿热试验示值误差：±15%

测量误差：≤2μmol/mol：±0.4μmol/mol；>2μmol/mol：±20%

2.8.7 气象性能指标

温度：测量范围：（-20～50）℃，示值误差：±5℃

湿度：测量范围：（0～99）%RH，示值误差：±5%RH

大气压：测量范围：（80～106）kPa，示值误差：±1kPa

风速：测量范围：（0～30）m/s，示值误差：±（0.3±0.03V）m/s

风向：测量范围：（0～360）°，示值误差：±3°

（报告证明文件并加盖制造商公章）。

3、运行维护技术要求

3.1 总体要求
总体运行管理要求严格按《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》执行。相关记录表格，应与中国环境监测总站制定的统一样式表格相同。要求投标人在运行维护期间本着负责的精神，依照规范，科学管理，使各空气站及仪表运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；既要及时维修空气站和仪表的故障，更要防范和减少故障，使各空气站真正发挥其效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确。
运维时间：5年（第一年运维费用中标方应免费提供给采购方，其他四年制定运维明细表，若5年运维期内本项目中的站点被调整为为省控站或国控站，采购方需及时通知中标人，运维方式及费用按实际情况重新制定。）
投标人若在履行合同期间发生环境监测数据造假等行为，一经查实采购人有权立即终止合同。
响应供应商应为本项目配备运维经验较丰富技术人员，投标人必须在项目所在地市设立服务机构，安排至少2名专业运维人员和1辆运维车辆，运维人员需具备省级及以上空气自动站上岗证或相关考核的证明。运维人员需长驻淮安从事环境空气自动监测系统的日常运行和维护，法定节假日也要保证系统正常运行，运维人员主要负责数据传输、统计、审核、报告、档案等工作，并遵守采购人的上班作息制度，节假日安排值班。
中标人应对系统状况和数据严格保密。未经采购人同意，不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。
运维服务必须满足国家关于环境空气自动监测系统及设备、信息统计等最新监测技术规范、文件等要求。
3.2 在线VOC监测系统运维服务要求

3.2.1配备日常运行管理过程中涉及的常用工具

3.2.1.1耗材备件

中标方需配备充足的与本项目同型号的主要仪器备件常用的耗材备件，如仪器设备校准使用的标准气体、滤芯、泵维护包等。耗材、备件的使用和管理应有相应的记录备查。

3.2.1.2标准物质的使用

VOCs采用有证标气或有资质单位生产的标准气体。

3.2.1.3工作计划的制定

中标单位应及时制定下周运维计划，并严格按计划执行，若有变更须及时通知采购方。每周五中标单位应向采购方提交下周运维计划和本周运维总结，每月月初提供月度总结。

3.2.1.4财产保护和数据保密

委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属委托方所有。未经委托方同意，中标方不得以任何方式对采购方各类财产进行出售、抵押、转移及调换。

在委托管理期间，中标方应对系统状况和数据严格保密。未经委托方同意，中标方不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

注：中标方违反上述条款中任何一条要求，采购方有权直接终止合同。

3.2.1.5日常运维记录

中标单位应建立维护档案，将运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。

3.2.1.6运维管理内容

单个VOCs系统的日常运行维护；

单个VOCs系统维护及维修；

单个VOCs系统质量管理；

单个VOCs系统的数据采集、传输系统的维护及维修。工作站与各级生态环境部门的通讯保障。保障各平台的正常运行。

3.2.2具体运维内容和要求如下

3.2.2.1一般要求

1)对子站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝等应及时进行剪除；

2)检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，一旦发现污染源，应及时在运维记录上记录，并通知采购方；

3)检查子站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；

4)保持站房内部环境清洁，布置整齐，无与监测无关物品，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

5)在冬、夏季节应注意子站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

6)保证仪器运行电源电压正常，空调正常工作，环境温度保持在25℃左右，上下不超过5℃，湿度保持在80%RH以下；

7)检查供电、通讯、数据采集与传输等情况，保证系统的正常运行；

8)设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。检查站房的安全设施，做好防火防盗工作，站房内发生仪器物品丢失、火灾等意外情况，责任由中标方负责；

9)进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生，由人员操作不当导致的伤亡事件，责任由中标方负责；

10)检查子站的排风排气装置工作是否正常；

11)标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

12)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象；

13)检查各仪器运行状况否正常，保证仪器正常有效运行；

3.2.2.2具体要求

1)每周工作

中标方每周至少巡检空气自动站一次，每次维护后做好运行维护记录。每周运维内容涵盖一般要求的所有项目。

VOCs仪器应开展仪器性能检查并做好记录。开展主要性能指标检查，开展氢气发生器、载气和零气供应情况检查。

2)每月工作

2.1 检查各分析仪器的流量，必要时作流量校准；

2.2 VOCs仪器应使用混合标准气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，如浓度偏差大于20%，需重新建立标线。每月应检查基线空白漂移/响应值，氢气发生器、载气、零气发生器性能与流量等各项指标。

3)每季度工作

3.1 清洗空调机的过滤网；

3.2 为了提高VOCs仪器监测准确度，每季度使用混合标准气体更新多点校准曲线。

4)每半年工作

采样总管及采样风机清洗.

5)每年工作

5.1 流量计、气压计、温度计等设备送计量部门检定，并保存好检定报告；

5.2 站点的消防设施进行检查，保证在有效期内；

5.3 检查站点的防雷设施，每年由有资质单位检定一次，并出具相应的鉴定报告；

5.4 更换所有仪器的泵组件；

5.5 VOCs仪器每年应开展不少于一次系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洗等。根据仪器说明书更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，开展多点校准，进行仪器重复性、稳定性和方法检出限的测定，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

6)不定期工作

6.1 根据实际使用情况更换相关耗材；

6.2 根据实际需要更换零气源活性炭和氧化剂，对零气性能进行检查；

7) VOCs仪器紧急维护

7.1 VOCs自动监测系统仪器出现故障或监测值有异常情形时，中标人应迅速进行紧急维修。一些简单的故障可现场解决，如不能现场解决，应马上更换备用机运行，保证全天数据正常。

7.2 每日6时至23时出现故障时，应在发现故障2小时之内响应，4小时内到达现场排除故障。通信和电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系解决。对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器。

7.3 紧急维修主要针对发生故障之设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，中标人将马上进行更换，确保24小时内子站系统恢复正常运行。

7.4 如在现场发现不能在短期内修复仪器的，中标人应及时告知采购人，征得同意后，由中标人负责维修（仪器正常报废除外）。

7.5 发生通讯故障时，中标人技术人员到达现场后，应检查通讯线路、MODEM、数据采集器等，并及时处理，将检查结果及时反馈给采购人技术人员；如果故障是由通讯线路导致的，通知并协助采购人技术人员报修。

7.6 更换下来故障仪器设备，中标人技术人员应尽快对仪器完成维修（特殊备件损坏需进口购置的情况除外），修好的仪器经采购人技术人员确认后方可重新投入运行。

7.7 中标人技术人员在维修每一台仪器，每一个故障时，都要填写仪器维修报告表，详细记录故障现象、维修过程、更换设备情况等。

7.8 仪器出现重大故障或核心关键部件损坏，在维修完成后需进行严格校准，必要时经重新检定或溯源后方可上架投入运行。

8)其他

8.1 分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：1.移动位置时，2.进行可能影响校准结果的维修或维护后，3.分析仪暂停工作一段时间后，4.有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化。

8.2 仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验。

3.3 微型空气自动监测站运维

3.3.1投标人需每日运维情况调度、空气质量分析、报警情况分析等相关工作。 

3.3.2每日6时至23时出现故障时，应在发现故障2小时之内响应，4小时内到达现场排除故障。通信和电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系解决。对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器。

3.3.3运行维护管理平台

投标人需建立运行维护管理平台，对设备操作记录与数据进行信息化管理，所有运行维护操作均在管理平台提交操作记录报告。

3.3.4例行运行维护

例行运行维护操作包括基于运行维护管理平台的周监控、月巡检，每季度抽取不少于5%站点的现场检查等。

（1）周监控：每周在运行维护管理平台检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等不少于一次。

（2）月巡检：每月在运行维护管理平台远程巡检网络设备运行状况不少于一次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等。

（3）季检查：每季度抽取不少于5%站点的进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备安装状况、周边环境、设备运行状况等。

4、小型站房
小型站站房是指直接处于自然气候影响下，由金属和保温材料制成的，为环境监测提供户外物理工作环境和安全系统的设备；适用于单一或多种气体污染物监测平台。配有标准户外专用空调，易维护、安全可靠，保证箱内工作温度，恒温。安装环境如公路边、公园、楼顶、山区、平地等。具有选点简单、集成度及移动性高的优势。

主要构成：机柜、空调、机架、托盘、也适用于导轨安装

机柜选材：内外蒙皮玻璃钢板保温层厚度50mm，保温材质为聚苯乙烯

结构特点：

1）户外保温机柜的防护等级：不低于IP55

2）所有结构件均需开展表面防腐处理，以满足长期在室外使用的要求；

3）内部安装标准19英寸机架；

4）机柜内部配备所需的电路；

5）前后开门，便于维修；整体设有保温层；内外蒙皮材质可定制；

6）保温方式：设有保温层，厚度50mm，保温效果好；

7）配有标准户外空调，防护等级IP65，温度可控制在25℃左右；

8）配置：顶部可吊环，以及底部叉车孔，脚轮等，方便吊装和运输；

9）可配备可伸缩加热式采样管，不使用时可收到机柜内部；

尺    寸：（长X宽X高）：
外部尺寸不小于：1800×1300×1400mm

内部尺寸不小于：1700×1200×1300mm 

结 构：

1）设置前后开门，整体设有保温层；

2）整体为方管架组成；

3）内部设有标准19寸机架，配有标准托盘及滑轨（放置键盘）；

4）后门处设有固定架，固定零气发生器；设有废气排气管，出口在底板下方；

5）空压器安装在后门，与底板固定（采用机脚螺栓固定）。

6）设有线槽固定板2块；

7）门锁为集装箱锁，集装箱门料封边；

8）空调安装在机柜两侧各安装一台功率为1000W的户外专用空调；

9）电源箱在后门，外接插口为水平并排安装。

10）站房内部有强制排风装置，保证站房内气体2小时内可置换完成
保温方式：

1）设有保温层，材质为聚苯乙烯，厚度为50mm，保温效果好；

2）材质：内外墙板为玻璃钢板，颜色可根据用户要求定制；

安防功能：配置防雷装置，需提供有资质单位出具的防雷检测报告、灭火器等。
4.1 防雷系统
需要安装一支避雷针，保护屋顶检测设备以免遭受直击雷雷击损坏。避雷针接地地面，设置辅助接地地网，使得接地电阻小于4Ω。避雷针数量1 支；避雷针接地引线数量1 根；接地网数量1 处。
电力线雷电入侵防护：在电力线引入的低压配电系统加装电源防雷电波侵入保护器。
通信线路雷电入侵防护：电话线系统，采用话线防雷保护器。
接地系统：包括电气接地、仪表接地、电源地线；
电气接地和仪表接地共用同一接地装置，其接地电阻应小于1 欧姆；各种接地在不共用、不连接时，其彼此之间的间距大于20米。
均压等电位连接。
投标人需出具防雷检测报告。
4.2空调
国内知名品牌，单站点配1.5P 挂机2 台，带断电自动重启功能。
4.3视频监控
安装室内、室外摄像机、≥2T 硬盘录像机、交换机各一套，摄像机选用红外一体机，防水防雨，视频图像通过网络硬盘录像机进行存储（不小于30 天）和转发。视频监控系统设计应符合视频监控系统的基本技术要求，保证系统运行的稳定性、维护的方便性。摄像头应能自动光圈、自动聚焦、自动白平衡，采用32 倍光学电动变焦镜头，200万像素以上，有透雾功能。
4.4安全保障设备
自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料对人体和设备无害。
三、商务要求

1、仪器的质量保证

（1）中标人不得以任何形式转包于他方。

（2）系统和设备达不到招标文件质量和规格要求的，采购人有权解除合同，所有责任由中标人承担。

（3）中标人必须严格按照合同约定工期要求将合同设备全部交付到指定地点，完成所有建设内容。

（4）报价中标人必须提供详细的仪器、设备和采用的各种材料明细清单，包括品牌、型号、详细配置、制造商、数量、备品备件及专用工具等等。

（5）投标人应制定有关建设期间的质量保证计划，包括仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。

（6）在正式验收之前，仪器设备的安全由中标人负责，以保证验收交付时设备完好。

（7）在正式交付之前，运行所需的试剂、水电通讯等费用由中标人承担，以保证交付之前系统稳定运行。

2、供货及投入正常运转的时限要求

2.1交货期：合同签订后40天内完成所有建设内容。投标人应制订明确的合同交货进度表。

2.2试运行期不少于2个月，试运行期间保证正常运行。投标人应制订明确的合同交货进度表。

2.3提供详细的安装调试实施方案和进度计划，明确管理与技术人员职责，强调安装时效性。
3、验收办法

3.1仪器验收由采购人组织有关人员按照相关管理规定、招投标文件要求及合同内容进行验收。

3.2货物到达安装现场后，投标人和招标人（或委托的监理方）共同打开包装验货检查货物数量。投标人应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，招标人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，招标人才能接受全部货物。

3.3试运行期不少于2个月，根据项目整体情况组织验收，试运行期间考察仪器及系统运行情况，进行相关指标的测试，由中标人提供验收报告，相关费用由中标人承担。

3.4仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究中标人法律责任。
4、服务与技术支持

4.1质保期

（1）自仪器验收合格之日起5年。中标人明确签署服务承诺。质保期内（第一年）应免费提供技术服务、耗材及备品备件，技术服务包括仪器的维护、维修和技术支持。在质保期结束后以优惠价格提供备品配件。

（2）质保期结束后，中标人保证长期的耗材及备品备件的正常供应。

4.2质保服务和技术支持要求

（1）提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂、气体和标样。

（2）根据仪器运行状况和类型，定期耗材进行更换，其余根据江苏省有关空气自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由中标方提供。

（3）须针对仪器制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括仪器的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

4.3、技术培训

（1）现场培训

①  参加人数：2-5人；

②  培训地点：安装现场；

③  时间：在安装调试后10天内进行，为期3-5天；

④  内容：仪器的操作和维护。

（2）培训要求

① 投标人在提交投标文件时应提供技术培训的详细方案。

② 投标人必须提供正式的现场培训计划和培训材料提纲，中标后应提供全套的培训材料。培训材料必须符合标准并用中文书写。包括仪器操作介绍、仪器中相关设备操作规范、软件安装说明、远程通讯控制软件的用户手册等。

③ 培训所需所有费用由中标人承担。
第二章  响应文件
投  标  文  件
项目名称：
项目编号:      

投 标 人（盖章）：
  年    月    日
一、投标函
                  ：
关于             采购项目（项目编号:             ）招标文件，同时，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表                （供应商单位名称）                （供应商名称）全权处理本次项目投标的有关事宜。
1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写、人民币）             （CNY￥             元）的投标总报价并按招标文件的规定要求提供所需服务和服务。
2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。
3、我们同意按照招标文件第一章“供应商须知”第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。
4、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款及通用条款”中规定的时间供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。
7、我们没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商名称（公章）：
地址：                         邮编：                                                                                                                                       
电话：                         传真：                                   
法定代表人（委托受托人）签字：                                   
职务：                                 
日期：         

二、开标一览表
        采购项目编号：[image: image1.wmf]


        采购项目名称：[image: image2.wmf]


	标题
	内容

	投标报价
	

	投标保证金
	0元


三、投标报价明细表
江苏盱眙经济开发区污染物排放限值限量项目                     单位：元
	序号
	名称
	单位
	数量
	全费用单价
	全费用合价
	备注

	1
	园区主导上、下风向空气自动监测站项目
	挥发性有机物（VOCs）监控系统（至少57种PAMS物质）
	套
	2
	
	
	

	
	
	小型站房
	套
	1
	
	
	

	
	
	防雷系统
	套
	1
	
	
	

	
	
	空调
	台
	2
	
	
	

	
	
	视频监控系统
	套
	1
	
	
	

	
	
	安全保障设备
	套
	1
	
	
	

	
	
	基础设施建设
	套
	1
	
	
	

	2
	大气微型站项目
	空气自动监测微站（气象五参数、O3、PM2.5、PM10、NOx、SO2、TVOC）
	套
	34
	
	
	

	3
	运行维护
	后4年的运行维护（第一年运维免费）
	年
	4
	
	
	

	合计
	
	


供应商：     （加盖公章）     

法定代表人或其委托受托人签字或盖章：
四、技术响应偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	是否
偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：     （加盖公章）     
法定代表人或其委托受托人签字或盖章：              
五、服务承诺
（格式由供应商自定、加盖公章）
六、投标供应商必须提交的资格证明文件（详见采购公告要求）
提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力”的书面承诺（格式自定，加盖供应商公章，必须提供）；
七、供应商认为有必要提供并说明的其它资料
（格式由供应商自定）
注：
1、请供应商按照以上文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，否则，将影响对投标文件的评价。
2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，将提交采购主管部门对其进行严肃处理。
示范格式一                 
法定代表人资格证明
单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：        年    月    日
经营期限：
姓名：             性别：          年龄：          职务：
系 （供应商单位名称）的法定代表人。为参与                     项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
注:供应商法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件上传至电子标书。
                         供应商：                  (盖章)
                       日期：       年      月      
示范格式二
授权委托书
致        （采购单位）                    ：
本授权书宣告：
委托方：                     
地  址：                      法定代表人：          
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日
所在单位：                            职务：           
身 份 证：                联系方式：                   
兹委托受托人               代表我公司参加               的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和招标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。
委托单位       （公章）    
                                    二0   年     月     日
注:供应商委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件上传至电子标书。
示范格式三
承   诺  书
  （采购单位）          ：
    我方在项目名称：                      （项目编号：       ）的招标过程中，做如下承诺：
一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；
二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚）；
三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；
四、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。
特此承诺！
                 法定代表人(负责人）或委托代理人（签字）：          
 供应商：（盖单位公章）              
格式四  中小企业声明函 （货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入        万元，资产总额        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入        万元，资产总额        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
┄┄
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      企业名称（盖章）：
日  期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 项目名称采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入        万元，资产总额        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入        万元，资产总额        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
┄┄
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      企业名称（盖章）：
日  期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）
格式五 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                                  供应商全称（盖章）：
                              日  期：
PAGE  
4

_1707832607.unknown

_1707832606.unknown

