淮安市公共资源交易中心

清江浦分中心政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称:淮安市清江浦区疾病预防控制中心检验仪器采购及安装项目

项目编号:QJPZC-分散-2022066

电子标书编号：HAZC-2023010007-QJP

电子标段编号：HAZC-2023010007-001-QJP、HAZC-2023010007-002-QJP

淮安市清江浦区疾病预防控制中心

二○二三年一月

目   录

第一章   磋商邀请

第二章   供应商须知

第三章   评标标准

第四章   合同格式及条款

第五章   项目采购需求

第六章   响应文件格式

第一章   磋商邀请

受淮安市清江浦区疾病预防控制中心的委托，江苏东宇工程咨询有限公司就该单位的检验仪器采购及安装项目进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况:淮安市清江浦区疾病预防控制中心检验仪器采购及安装项目 的潜在供应商应在淮安市公共资源交易网（http://ggzy.huaian.gov.cn/）、淮安市政府采购网（http://zfcgzx.huaian.gov.cn/）获取采购文件，并于2023年2月1日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号: QJPZC-分散-2022066

（二）项目名称: 淮安市清江浦区疾病预防控制中心检验仪器采购及安装项目

（三）采购方式: ¨竞争性谈判☑竞争性磋商□询价

（四）预算金额: 172万元。本项目分为两个标包：

A标包：人民币壹佰叁拾万元整（小写：1300000元）；

B标包：人民币肆拾贰万元整（小写：420000元）。

（五）最高限价:

A标包：人民币壹佰叁拾万元整（小写：1300000元）；

B标包：人民币肆拾贰万元整（小写：420000元）。

（六）标段划分：本项目共划分为两个标包（A标包和B标包）。

注：供应商可以同时参加两个标包的磋商，也可以同时中得两个标包（兼投兼中）。

（七）采购需求: 淮安市清江浦区疾病预防控制中心检验仪器采购及安装项目，具体要求见磋商文件第五章“项目采购需求”。

（八）合同履行期限:合同签订后并经见证后在90日内供货安装调试到位并验收合格交付使用。

（九）本项目接受进口产品投标，不接受联合体磋商。

（十）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第34.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求:无。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1、时间:2023年1月16日至2023年1月20日。

2、获取方式:供应商登陆淮安市公共资源交易网，在网站首页点击“交易平台”→“政府采购-供应商”，使用CA锁登录系统→“填写信息”登记成功后，到“采购文件下载”界面找到该项目下载文件并进行操作。

供应商必须办理CA 锁和电子签章后方可下载磋商文件。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指南》（http://222.184.89.82/EpointWeb/InfoDetail/?InfoID=76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886&CategoryNum=005007）。

四、响应文件提交

（一）截止时间:2023年2月1日14时30分

（二）电子响应文件上传地址:http://ggzy.huaian.gov.cn/

（三）磋商地点:

电子磋商:淮安市公共资源交易中心清江浦分中心三楼“不见面交易大厅”

五、开启

时间:2023年2月1日14时30分 （北京时间）

地点:淮安市公共资源交易中心清江浦分中心三楼“不见面交易大厅”

六、公告期限

自磋商公告发布之日起五个工作日(2023年1月16日至2023年1月20日)。

七、其他补充事宜

本项目A标包接受进口产品磋商（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称: 淮安市清江浦区疾病预防控制中心

地址:淮安市清江浦区社会事业大厦12F

联系方式: 宋黎黎13861679982

2、采购代理机构信息

名称:江苏东宇工程咨询有限公司

地址:淮安市清江浦区河南东路28号台北不夜城五楼

联系方式: 朱琳 0517-83502260 18932329540

3、项目联系方式（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）

项目联系人: 朱琳

电话: 0517-83502260

九、“全流程不见面交易采购”注意事项

- 本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“供应商须知”第19条。

第二章    供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，江苏东宇工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目由江苏东宇工程咨询有限公司淮安分公司协助采购人作了前期咨询工作，因此各磋商供应商在报价时必须将咨询费用包含在磋商报价中，无需单独列项计取。A标包咨询费用共计人民币壹万柒仟伍佰元整，B标包咨询费用共计人民币伍仟柒佰元整。

5.磋商文件的约束力

5.1磋商供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。

二、磋商文件

6.磋商文件由以下部分组成:

6.1磋商邀请

6.2供应商须知

6.3评标标准

6.4合同格式及条款

6.5项目采购需求

6.6响应文件格式

7.磋商文件的澄清

7.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前通过以电子文件形式并加盖电子签章（指:从淮安市公共资源交易网首页点击“交易平台”→“政府采购-供应商”登录，从“采购业务-网上提问”模块提出澄清）通知采购中心，采购代理机构对投标截止时间前三日收到的任何澄清要求将通过电子交易平台以电子文件形式予以答复。

8.磋商文件的更正或补充

8.1在磋商时间前，采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对磋商文件的更正将在淮安市政府采购网及淮安市公共资源交易网进行公告【请报名参加本项目的供应商随时关注系统内信息，由于供应商未及时关注最新项目信息动态的，其后果和责任由供应商自行承担】。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的磋商供应商都具有约束力。

8.3为使磋商供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件递交截止时间和磋商日期。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及计量单位

9.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。

10.2电子响应文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的响应文件制作工具编制，响应文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---办事指南---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！

10.3技术要求响应偏离

10.3.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。

10.4服务承诺

10.4.1供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中服务要求的标准。

- 10.5方案部分（如果本项目涉及的话）

10.5.1本项目评标标准中的方案部分是否采用暗标方式进行评审：

þ不采用       ¨采用

10.5.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

行间距为1.5倍行距；页眉、页脚处不得划线或作其他任何标识；不得有任何页码、加粗、斜体、下划线等标记，更不能出现公司名称、以前所承担过的项目名称以及其他带有暗示性的语言或标记，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，也不得采用任何不符合常规、有别于其它供应商的特殊做法。方案内容、文字均不得出现供应商名称、相关人员姓名等和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称等。

10.5.3方案部分采用暗标方式的，供应商需按10.5.2的要求编制方案，否则按未提供方案处理。

11.磋商报价

11.1本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括应包含货物、安装、调试、配件、税金、包装、运输、装卸、保管、耗材、人工费及验收合格之前保管及质保期内备品备件、专用工具、伴随服务发生的所有含税费用等需全部包含在报价中，直至所有设备正常使用，不得在施工后要求增加费用，从项目成交起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用，结算时不作调整。

11.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

11.4本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。

12.磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天，磋商有效期短于此规定的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件的签署

14.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件的上传

15.响应文件的上传

15.1供应商在响应文件制作工具中生成加密电子响应文件后即可将响应文件上传至淮安市公共资源全程电子化交易平台。供应商应在磋商邀请规定的响应文件提交截止时间前完成网上电子响应文件的上传。

15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

15.4采购代理机构可以按第8条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16.响应文件被拒绝接收的情形

16.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

17.响应文件的修改和撤回

17.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

17.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

17.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

17.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

18.成交供应商在成交通知书发出之前，必须提供三份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件。

五、磋商

19.磋商组织

19.1本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。采购代理机构将按照19.3中的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统开标大厅”观看项目的活动组织。

19.2 不见面磋商程序:主持人按下列程序组织磋商。

19.2.1 公布磋商的会议纪律；

19.2.2 公布供应商名单；

19.2.3供应商在线承诺；

19.2.4供应商、采购人对电子响应文件解密；

19.2.5 导入电子响应文件；

19.2.6 网上公布磋商顺序；

19.2.7磋商小组与单一供应商磋商；

19.2.8磋商小组综合评审；

19.2.9供应商进行两次或两次以上磋商报价；

19.2.10网上公布最终报价；

19.2.11网上公布成交候选供应商名单；

19.2.12磋商活动结束。

- 19.3全流程不见面交易采购说明

19.3.1由于淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

19.3.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

19.3.3本项目的下载文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

19.3.4本项目响应文件的编制使用“新点投标文件制作软件（淮安公共资源版）”。供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效文件，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“投标文件制作软件”有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

19.3.5“全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录系统。具体操作详见操作手册（可在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网下载）。

19.3.6电子响应文件上传截止时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅根据操作手册（进入相应项目的虚拟开标大厅）在规定时间内登录虚拟开标大厅并完成签到，未规定时间内登录的或未能在虚拟开标大厅内进行签到的，视为放弃交互和放弃对活动全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、废标及澄清、公布报价、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

19.3.7电子响应文件上传截止时间后，采购中心将在系统内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后15分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标处理。因“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间（友情提示:若供应商已领取副锁（含多把副锁），必须使用生成响应文件的锁来解密响应文件）。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通全周期系统不见面开标大厅”运行无故障。

19.3.8演示环节（如果本项目涉及的话）

本项目的评审内容有演示环节的，供应商需以录制视频的形式进行演示。视频文件格式需为不超过50M的MP4文件格式，视频上传地址在响应文件制作工具（淮安市公共资源版）的“视频演示”节点中进行选择。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商演示文件能够正常播放，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统演示功能运行无故障。

19.3.9答辩环节（如果本项目涉及的话）

本项目的评审内容有答辩环节的，由评委现场出题，题目将通过评审系统发送给所有有效供应商。“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅将实时对供应商进行提醒，供应商在收到提醒后，需到会员系统中，对《答辩承诺书》签章后方可进行答辩，在填写完答辩内容后需点击“生成”按钮，生成内容为PDF格式，最后将答辩内容提交至评审系统，未在磋商文件规定的时限内提交答辩的视为未答辩。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商能够正常答辩，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统答辩功能运行无故障。

19.3.10活动全过程中，供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

19.3.11为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:

19.3.11.1软件设施:IE浏览器（版本必须为11及11以上），同时必须安装江苏省互联互通的驱动。不得使用360、搜狗等其他浏览器，否则责任自负。

19.3.11.2硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络（推荐使用电信网络，独立带宽在10Mbps以上）、电源（不间断电源）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等。

19.3.11.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

19.3.12供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话:手机:18962289236、13770370470。

20.磋商小组

20.1磋商工作由采购人负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

20.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

20.3磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

20.4 磋商小组应对磋商供应商的商业、技术秘密予以保密。

21. 磋商程序

21.1响应文件的资格审查

21.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

21.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

21.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.1.1.3 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

21.2响应文件的符合性审查

21.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

21.2.2 实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

21.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准.

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

21.3磋商小组通过开标大厅与单一供应商以视频方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

21.3.1在视频单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。

21.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。

21.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

21.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向采购代理机构和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

21.6响应文件的澄清

21.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过开标大厅进行视频交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。

21.6.2供应商的澄清要通过开标大厅向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。

21.6.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第21.6.2条的规定做出澄清，将视为放弃该澄清权利。

22.磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的磋商供应商凭CA锁登陆淮安市公共资源全程电子化交易平台在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据），报价只能低于或等于上轮报价。

22.1如果供应商未在规定时间内进行报价或因其自身网络问题无法及时提交报价的，系统将默认其报价为电子响应文件提交的初始报价。

23.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理:

（1）未按照磋商文件规定要求进行电子签字、电子签章的；

（2）已上传电子响应文件但因供应商原因未在规定时间前进行系统签到的；

（3）供应商在磋商时未在规定时间内进行承诺并电子签章的；

（4）因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密响应文件的；

（5）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

（6）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的【本磋商文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求】；

（7）供应商报价超过采购限价的；

（8）经查实提供虚假材料谋取成交的。

24.出现下列情形之一的，磋商终止:

24.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。

24.3.1参照《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库[2015]124号的要求：“磋商项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”，若采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家，且采购人要求继续进行的，评审委员会应当遵照相关要求进行评审。

24.3.2符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法财库》〔2014〕214 号第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.特殊情况处理

25.1因“开评标系统”自身故障，磋商活动无法正常进行时，将使用响应文件备份光盘（或U盘）继续进行磋商活动。

25.2“开评标系统”自身故障是指非供应商原因造成所有供应商电子响应文件均无法解密的情形。部分响应文件无法解密的，不适用该条款。

25.3对于不同载体的响应文件，磋商、评审及认定顺序为电子响应文件、备份光盘（或U盘）（不包括纸质响应文件），前项不能读取的可按后项评审。

26.推荐成交候选供应商

26.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

26.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

26.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购代理机构修改磋商文件后重新组织采购活动。

27.磋商过程保密

27.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

27.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

27.3在磋商期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

27.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

27.5 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

28.确定成交供应商

28.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

28.2采购代理机构将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网发布成交结果公告。

28.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购代理机构将取消其成交候选人资格。

29.成交通知书

29.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人将通知成交供应商。

29.2成交供应商在接到采购人通知后五个工作日内必须到采购代理机构处领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

29.3成交通知书将是合同的一个组成部分，成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

30.签订合同

30.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十日内签订政府采购合同，采购合同经采购人或采购代理机构见证后方可生效。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

30.2成交供应商自成交通知书发出之日起十日内无正当理由不与采购人签订合同并经采购人或采购代理机构见证的，将按财政部《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政务信息系统政府采购管理暂行办法》等相关规定进行处理。

31.货物和服务的减少

31.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32.履约保证金

32.1为保证合同的顺利执行，成交供应商必须在领取成交通知书之后签订合同前，向采购人提交金额为成交总价1%的履约保证金，以进账入账采购人账户方式缴纳保证金（履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等）。保证金的交纳主体必须是供应商本身。

32.2履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满，项目验收合格后，采购人应将履约保证金无息退还给成交供应商；未及时退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

32.3如果成交供应商没有按照28条或29条的规定去做，采购人将有充分理由取消该授标。在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选人，或重新招标。

七、质疑处理

33.质疑处理

33.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从网站首页点击“交易平台”→“政府采购-供应商”登录，从“采购业务-质疑”模块提出质疑；同时必须将质疑函的原件邮寄至采购代理机构。未通过交易平台、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

33.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

33.3 质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

33.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

33.5 质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权不予受理。

33.6 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

33.7 采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

33.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

33.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

34.政府采购政策功能落实

34.1小微型企业价格扣除

34.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

34.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

34.2联合体及分包

34.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

34.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

34.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

34.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第十章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

34.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第十章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，两个标包的评标标准的总分均为100分。各标包按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终磋商报价由低到高顺序排列。得分且最终磋商报价相同的并列, 由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

三、具体标准:

A标包的评分标准：

1、价格：40分

满足磋商文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40分

2、政策导向：3分

（1）根据财政部、国家发展和改革委员会财库[2004]185 号文件精神，供应商所投（电感耦合等离子体质谱仪）在“节能产品政府采购清单”范围内的得 0.5 分。

（2）根据财政部、国家环保总局 财库[2006]90 号文件精神，供应商所投（电感耦合等离子体质谱仪）在“环境标志产品政府采购清单”范围内的得0.5 分。

特 别 说 明 : 节 能 、 环 保 产 品 必 须 纳 入 “ 中 国 政 府 采 购 网 http://www.ccgp.gov.cn 官方网站“节能、环保产品查询系统”，并且属于网站公布的最新一期，以提供的证书扫描件为准。未能提供证书扫描件的 不给予加分。

（3）供应商信用等级为 AAA 级的得 2 分，信用等级为 AA 级的得 1.5 分，信用等级为 A 级的得 1 分。

注:（1）供应商须提供由第三方信用服务机构根据《江苏省社会信用条例》《江苏省企业信用评价指引（试行）》的通知（苏信用办〔2021〕17 号）要求出具的信用报告，并在“信用淮安”官网、“江苏省信用服务机构管理系统”官网公示。

（2）上述“第三方信用服务机构”是指在“信用淮安”官网或“江苏省信用服务机构管理系统”中申报信息并公示的信用服务机构。

3、技术部分：32分

（1）供应商所投产品技术参数完全满足磋商文件第五章A标包“采购清单及技术参数”中标注“★”号技术参数要求的得32分，未完全满足的作无效响应处理。

（2）供应商所投产品技术参数与磋商文件第五章A标包“采购清单及主要技术参数”中未标注“★”项的技术参数相比较，以32分为基数，每有一项负偏离的扣1分，扣完为止。

- 方案部分：12分

项目实施方案至少应具备下列各项要求，如无重大偏差，应不少于该项目分值的60%。未提供方案或经三分之二评委认定方案存在重大偏离的不得分。

- （1）供货方案：4分

方案内容包括不限于供货周期、运输方案。针对方案详细具体、科学合理、有可行性等进行对比打分得0-4分；未提供方案不得分。

- （2）培训方案：3分

针对供应商针对本项目的详细培训计划以及拟安排培训授课人员的资质、职称和经验等进行对比打分0-3分；未提供方案不得分。

- （3）安装调试方案：5分

方案内容包括安装调试完成时间、质量保障措施等。针对方案详细具体、科学合理、有可行性等进行对比打分0-5分；未提供方案不得分。

5、商务部分：6分

（1）供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一个得1分，最多得3分，没有的不得分。（提供证书原件的扫描件加盖供应商电子签章）

（2）供应商提供自2019年1月1日以来在所产品的类似业绩或验收报告，每提供一份得1分，最高得3分（提供业绩合同或验收报告原件的扫描件加盖供应商电子签章）。

6、售后服务：7分

- （1）供应商具有有效的售后服务认证证书的得2分，其他不得分（提供售后服务认证证书在国家认监委管网查询截图，并提供证书原件的扫描件加盖供应商电子签章）。

- （2）售后服务方案：5分

- 供应商应提供详细的售后服务方案、服务体系、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障、售后服务电话等进行对比打分得0-5分；未提供方案不得分。

B标包的评分标准：

1、价格：40分

满足磋商文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40分

2、政策导向：3 分

（1）根据财政部、国家发展和改革委员会财库[2004]185 号文件精神，供应商所投（六级筛孔撞击时空气微生物采样器）在“节能产品政府采购清单”范围内的得 0.5 分。

（2）根据财政部、国家环保总局 财库[2006]90 号文件精神，供应商所投（六级筛孔撞击时空气微生物采样器）在“环境标志产品政府采购清单”范围内的得0.5 分。

特 别 说 明 : 节 能 、 环 保 产 品 必 须 纳 入 “ 中 国 政 府 采 购 网 http://www.ccgp.gov.cn 官方网站“节能、环保产品查询系统”，并且属于网站公布的最新一期，以提供的证书扫描件为准。未能提供证书扫描件的 不给予加分。

（3）供应商信用等级为 AAA 级的得 2 分，信用等级为 AA 级的得 1.5 分，信用等级为 A 级的得 1 分。

注:（1）供应商须提供由第三方信用服务机构根据《江苏省社会信用条例》《江苏省企业信用评价指引（试行）》的通知（苏信用办〔2021〕17 号）要求出具的信用报告，并在“信用淮安”官网、“江苏省信用服务机构管理系统”官网公示。

（2）上述“第三方信用服务机构”是指在“信用淮安”官网或“江苏省信用服务机构管理系统”中申报信息并公示的信用服务机构。

3、技术部分：32分

供应商所投产品技术参数完全满足磋商文件第五章B标包“采购清单及技术参数”中技术参数要求的得32分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

- 4、方案部分：12分

项目实施方案至少应具备下列各项要求，如无重大偏差，应不少于该项目分值的60%。未提供方案或经三分之二评委认定方案存在重大偏离的不得分。

- （1）供货方案：4分

方案内容包括不限于供货周期、运输方案。针对方案详细具体、科学合理、有可行性等进行对比打分得0-4分；未提供方案不得分。

- （2）培训方案：3分

针对供应商针对本项目的详细培训计划以及拟安排培训授课人员的资质、职称和经验等进行对比打分0-3分；未提供方案不得分。

- （3）安装调试方案：5分

方案内容包括安装调试完成时间、质量保障措施等。针对方案详细具体、科学合理、有可行性等进行对比打分0-5分；未提供方案不得分。

5、商务部分：6分

（1）供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一个得 1分，最多得3分，没有的不得分。（提供证书原件的扫描件加盖供应商电子签章）

（2）供应商提供自2019年1月1日以来类似业绩或验收报告的，每提供一份得1分，最高得3分（提供业绩合同或验收报告原件的扫描件加盖供应商电子签章）。

6、售后服务：7分

- （1）供应商具有有效的售后服务认证证书的得2分，其他不得分（提供售后服务认证证书在国家认监委管网查询截图，并提供证书原件的扫描件加盖供应商电子签章）。

- （2）售后服务方案：5分

供应商应提供详细的售后服务方案、服务体系、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障、售后服务电话等进行对比打分得0-5分；未提供方案不得分。

第四章合同格式及条款

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的主要条款及通用条款，磋商供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

- 乙双方根据项目编号       的          的采购结果及磋商文件文件的要求,经协商一致,达成如下采购合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为人民币              （小写：元 ），分项价格详见乙方提交的磋商报价表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在磋商文件中有明确规定。

- 付款

本合同的付款条件在磋商文件中有明确规定。

- 五、验收

甲方按磋商文件相关要求进行。如需委托第三方验收， 第三方是指：        ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方应在成交通知书发出之后与甲方签订合同之前，向甲方提供相当于成交总价1%的履约保证金。
   2、乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等。    
   3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
   4、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满，项目验收合格后，甲方应将履约保证金无息退还乙方；未及时退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下    处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方、见证方三方授权代表签字盖章之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，并经采购代理机构见证后，方可更改。本合同一式伍份，甲方、乙方各执贰份，见证方执壹份。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、磋商文件和乙方的响应文件；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位签章:                          单位签章:

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

见 证 方:

单位签章:

代表签字:

日    期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

（7）“见证方”系指江苏东宇工程咨询有限公司。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格报价表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（1）收货人 （2）合同号 （3）装运标志

（4）收货人代号 （5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重 （8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方电子签章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按“合同主要条款及通用条款”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按磋商文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

16.仲裁

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和见证方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1 除甲方和见证方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1采购人的磋商文件、乙方提交的投标文件、本次磋商的成交通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在甲方、见证方和乙方三方签字电子签章后生效。

20.3本合同一式伍份，以中文书就，见证方执壹份、甲乙双方各执贰份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经见证方、乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 项目采购需求

- A标包采购清单及参数说明

| 序号 | 产品名称 | 数量（套） | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪（接受进口） | 1 | 一、用途和数量： 适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务，满足环境、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料分析等。仪器要求要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比、元素形态分析。 等离子体质谱仪技术与性能要求 二、仪器总体要求和工作环境 1、等离子体质谱仪:电感耦合等离子体离子源、四极杆离子偏转提取系统、四极杆碰撞反应池、四极杆质量过滤器、离子检测系统等部分构成。 2、仪器工作环境 2.1工作环境温度： 15-30℃； 2.2工作环境湿度： ＜ 80% （无冷凝）； 2.3电源：单相200-240V，50 Hz； 3、仪器硬件与性能要求 3.1、进样系统： 3.1.1、配置高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室进样系统； 3.1.2、为减小样品记忆效应，雾室应直接连接到炬管的基座上，而无需在雾室与炬管之间使用传输管； 3.1.3、全景式彩色等离子体观测窗，实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积，便于维护和清洗；（需安装时现场验收） 3.2、全基体进样系统（AMS）： ★3.2.1、全基体进样系统可实现样品气体稀释，稀释倍数大于100倍； 3.2.2、可通入氧气，实现100%有机样品的直接进样分析； 3.2.2、全基体进样系统可通入等离子体改性气甲烷气，实现特殊应用分析。 3.3、射频发生器： ★3.3.1、高频率自激式全固态射频发生器，频率≥30MHz； 3.3.2、具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗， 如果需屏蔽炬需配备20套屏蔽炬以备更换； 3.3.3、等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。 ★3.3.4、采用实心铝制线圈替代需要水冷或者气冷的铜质线圈； 3.3.5、等离子体炬位XYZ三轴计算机全自动调节。 3.4、气体控制：高精度气体质量流量控制器，控制包含等离子体气、辅助气、雾化气、全基体进样系统气。 3.5、接口： ★3.5.1、为保证最强离子束聚焦和耐各类样品基体，接口部分应≥三个锥，（采用嵌片不能作为锥，同时需提供20套嵌片作为耗材备用）； 3.5.2、采样锥口径≥1.0mm，截取锥≥0.8mm； 3.5.3、为保证各类样品基体长时间运行稳定性，锥上不应施加电压； ★3.5.4、锥间不通入气体； 3.6、四极杆离子偏转器： 3.6.1四极杆设计，可同时进行目标离子选择和不带电物质去除； 3.6.2、90度离子偏转技术，实现分析离子与未电离的中性粒子和光子彻底分离；（样本彩页需体现） 3.6.3、离子透镜彻底免维护，如果采用离子透镜技术，需提供十年质保，保证客户在十年使用中无需花额外费用来维修维护离子透镜及其相关附件，（需提供厂家盖章文件，并且提供400电话供客户查询十年质保是否入单）； 3.7、四极杆碰撞反应池： 3.7.1、具有轴向加速的圆柱型四极杆（不是平面四平板）碰撞反应池系统（投标时提供实物图做证明资料）； 3.7.2、具有动作甄别碰撞模式消除干扰； ★3.7.3、具有四极杆动态带宽调谐反应模式消除干扰，为了反应副产物的去除，碰撞反应池内需具有在同一个做样方法时设置不同的四极杆质量带宽的功能，用户可以为每个元素自行设置不同碰撞反应池四极杆质量带宽（现场验收）； 3.7.4、可以使用包括氦气，氢气、甲烷，氧气等多种碰撞或反应气体及混合气； 3.7.5、单次分析中，可实现标准模式、碰撞模式和反应模式切换； ★3.7.6、具有智能电子稀释技术，可在同一次进样中对1000 ppm钠标准溶液进行10个以上不同灵敏度的检测，可对日常样品中数十ppm的常量元素和ppb级的痕量元素在脉冲模式（pulse）下（响应值<200万cps）同时测定，在不损失痕量元素灵敏度的情况下对常量元素进行智能的电子稀释，实现一次进样高低含量元素同时测定而对检测器不造成损伤； 3.7.7、四极杆扫描速度(Scan speed)≥5000 amu/s； 3.8、四极杆质量分析器： 3.8.1、质量范围：1-285 amu； 3.8.2、分辨率：0.1-2.0 amu连续可调； 3.8.3、驱动频率 ≥ 2.5 MHz； 3.9、检测器： ★3.9.1、具有智能电子稀释技术，动态线性范围12个数量级； 3.9.2、长寿命、双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器； 3.9.3、检测器瞬时采集速率≥60,000数据点/秒(驻留时间≤10μS)（提供软件截图，需现场验收）； 3.10、真空系统： 3.10.1、四级真空系统； 3.10.2、关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤8分钟，真空度最高可达10-8Tor；(安装时需现场验收) 3.11、软件： 3.11.1、操作系统: Microsoft® Windows 7以上操作系统； 3.11.2、可实现仪器自动开机、自动优化、自动分析和自动关机的无人值守分析； 3.11.3、多元素分析不同元素可以设置超过15个不同的分辨率；（需安装现场验收） 3.11.4、ICP-MS操作软件允许在多台电脑（4台以上）脱机安装并处理数据以及操作演示；(安装时需现场验收) 3.11.5、碰撞反应池能用纯氧气，测定S和P，解决14N16O1H+和O2+的质谱干扰； ★3.11.6、具有高分辨率和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节8种以上不同分辨率，调节范围0.2-2.0 amu。低分辨可以设置到2.0 amu，可以在一次方法分析过程中使用； 3.12、仪器整体性能 3.12.1、灵敏度： 低质量数：≥ 50M cps/ppm； 中质量数：≥100M cps/ppm； 高质量数：≥ 80M cps/ppm ； 3.12.2、随机背景：＜ 1cps (220amu)； 3.12.3、氧化物离子 (CeO+/Ce+) ≤ 2.5%，不使用制冷雾室； 3.12.4、双电荷离子(Ce2+/Ce+) ≤3.0 %； 3.12.5、检出限：Be（9）：＜0.5 ppt；In (115)：＜0.1 ppt；U (238)：＜ 0.1 ppt； 3.12.6、短期稳定性（RSD）：≤3%（20分钟，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换），长期稳定性（RSD）：≤4%（4小时，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换）； 3.12.7、同位素比精度：107Ag/109Ag 同位素比， RSD ＜ 0.08％。 四、配置要求： 1、等离子体质谱仪主机以及安装工具包：1套； 2、带制冷循环冷却水：1套； 3、仪器调试溶液:1套； 4、全基体进样系统（100倍稀释高盐分析，有机加氧分析等）:1套； 5、电子稀释系统:1套； 6、备件与耗材：蠕动泵进样管36根，排废液管 12根，石英炬管中心管（2.0mm）1套，镍采样锥 1套，镍截取锥1套，超截取锥 1套； 7、屏蔽矩和屏蔽板（无此结构可不配）：20套； 8、商务电脑和打印机：1台。 备注：带★项为重要技术参数。签订合同前，成交供应商需提供设备实地考察，确认设备是否满足使用需求，如果不满足设备需求，采购人可拒签合同。在仪器验收时如不符合验收标准，将视为违约，采购人有权退货，并按合同条款进行处罚。 |

- B标包采购清单及参数说明

| 序号 | 产品名称 | 数量（台） | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低流量大气采样器 | 10 | （一）用途 作业场所有毒有害物质现场采样装置，用于粉尘和毒物的样品采集；配套呼吸性粉尘切割器用于呼吸性粉尘样品的采集。 - 主要配置： - 包括采样器、配套组件、呼尘切割器（符合标准GBZ/T192第2部分呼尘切割器要求）和定点采样支架等附件，详细配置：主机，充电基座及充电器，套管，连接软管，呼尘切割器，出厂检测报告。定点采样支架，包含采样三脚架1组,支架可放大型/小型气泡吸收管、多孔玻板吸收管、冲击式吸收管（支架孔径尺寸符合GB/T17061要求尺寸，保证吸收管尺寸统一，保证配套后正常使用。 - （三）低流量采样器技术参数 1.流量范围：20-600ml/min； 2.分辨率：1ml/min；准确度：优于±5%； 3.续航时间：﹥30小时,充电时间：≤6小时； 4.充电方式：座充、三联充、五联充； 5.数据储存：具有事件记录功能，存储数据不小于200组，支持数据下载或打印； 6.温度显示：（-20~60）℃,大气压显示：（70~110）kPa ； 7.数字恒流：流量随负载变化而自动调节以达到流量采样，不受电压波动和阻力变化影响流量； 8.标体，实体显示：具有标况、实际体积自动换算功能； 9.采样模式：定时、定容、循环采样、编程采样； 10.负载能力：﹥25KPa，仪器噪声：≤60dB（A）； 11.防爆标志：Exia IIC T4 Ga ；矿用防爆标志：Exia I Ma（提供证明材料扫描件加盖供应商电子签章）； 12.防护等级：不低于IP54；具有耐高低温、耐高湿、耐盐雾、抗跌落实验报告（提供具有CNAS或CMA 标识的第三方检测报告扫描件并加盖供应商电子签章）； 13.具有市级或以上检测机构出具的计量校准证书，提供证书扫描件加盖供应商电子签章。 |
| 2 | 中流量大气采样器 | 5 | （一）用途 作业场所有毒有害物质现场采样装置，用于粉尘和毒物的样品采集；配套呼吸性粉尘切割器用于呼吸性粉尘样品的采集。 - 主要配置： - 包括采样器、配套组件、呼尘切割器（符合标准GBZ/T192第2部分呼尘切割器要求）和定点采样支架等附件，详细配置：主机，充电基座及充电器，套管，连接软管，呼尘切割器，出厂检测报告。定点采样支架，包含采样三脚架1组,支架可放大型/小型气泡吸收管、多孔玻板吸收管、冲击式吸收管（支架孔径尺寸符合GB/T17061要求尺寸，保证吸收管尺寸统一，保证配套后正常使用。 （三）中流量采样器参数 - 1.采样流量：500-5000ml/min； - 2.分辨率：1ml/min；准确度：优于±5%； - 3.续航时间：﹥30小时，充电时间：≤6小时； - 4.充电方式：座充、三联充、五联充；TypeC充电（选配）； - 5.数据储存：具有事件记录功能，存储数据不小于200组，支持数据下载或打印； - 6.温度显示：（-20~60）℃，大气压显示：（70~110）kPa； - 7.数字恒流：采用闭环控制技术，流量随负载变化而自动调节以达到流量采样，不受电压波动和阻力变化影响流量等； - 8.标体，实体显示：具有标况、实际体积自动换算功能； - 9.采样模式：定时、定容、循环采样、编程采样； - 10.负载能力：﹥25KPa； 仪器噪声：≤60dB（A）； - 11.可锁定操作界面，避免无关人员错误操作导致采样无效； - 12.防爆标志：Exia IIC T4 Ga ；矿用防爆标志：Exia I Ma（提供证明材料扫描件加盖供应商电子签章）； - 13.防护等级：不低于IP54；具有耐高低温、耐高湿、耐盐雾、抗跌落实验报告（提供具有CNAS或CMA 标识的第三方检测报告扫描件并加盖供应商电子签章）； - 14.富集管阻力测试功能；（提供证明材料扫描件加盖供应商电子签章）； - 15.气密性检测，检查气路密闭性能；（提供证明材料扫描件加盖供应商电子签章）； 16.具有市级或以上检测机构出具的计量校准证书，提供证书扫描件加盖供应商电子签章。 |
| 3 | 大流量采样器 | 12 | ### （一）用途 适用于职业卫生现场粉尘总尘、呼吸性粉尘及金属化合物的采样。 （二）主要配置 采样器、呼尘采样头、总尘采样头、滤膜保存盒、硅油、充电器、合格证、便携箱等。 - 技术参数 - 1.采样流量：3-30L/min； 分辨率：0.01L/min，准确度：优于±5%； - 3.整机续航时长：≥6小时，充电时间：≤4小时； - 4.温度显示：（-20~60）℃，大气压显示：（70~110）kPa； - 5.具有标况体积自动换算功能； - 6.历史查询功能；支持U盘导出数据采样数据可打印，快速升级软件； - 7.显示瞬时流量、采样时长、采样进度、 设定流量、电池电量等数据； - 8.气密性检测，检查气路密闭性能； - 9.支持查看工作日志及历史记录； - 10.数字恒压恒流：无刷真空泵机，采用闭环控制技术，流量随负载变化而自动调节以达到流量采样，不受电压波动和阻力变化影响流量等。 - 11.多重防护：整机具有过压、过流、过热等自保护及普通应用场所及煤矿井下防爆功能； - 12.采样模式：定时、定容、循环采样、编程采样； - 13.负载能力：﹥20Kpa，能有效克服微孔滤膜、聚四氟乙烯滤膜的采样阻力 ； - 14.仪器噪声：≤60dB（A）； - 15.可编程快速采样：可以设置编程10组采样方式，以便快速采样，提高效率； - 16.可锁定操作界面，避免无关人员错误操作导致采样无效； - 17.防爆标志：本质安全防爆：ExIaⅡb T4 Ga 、矿用本安防爆：ExiaⅠMa（提供证明材料扫描件加盖供应商电子签章）； - 18.防护等级：不低于IP54；具有耐高低温、耐高湿、耐盐雾、抗跌落实验报告（提供具有CNAS或CMA 标识的第三方检测报告扫描件并加盖供应商电子签章）； - 19.故障重启：仪器遇到故障重新开机后提示重新启动； 20.具有市级或以上检测机构出具的计量校准证书，提供证书扫描件加盖供应商电子签章。 |
| 4 | 气压表 | 1 | - 用途 - 测量大气压力的常规仪器。 - 配置 - 气压表，机箱。 - 技术参数： - 大气压测量范围：800～1060hpa； 2、气压示度盘最小分度值：1hpa ； 3、温度测量范围：-10～+42℃，温度表最小分度值：1℃ ； 4、大气压测量误差不大于2.0hpa 。 5、具有市级或以上检测机构出具的计量校准证书，提供证书扫描件加盖供应商电子签章。 |
| 5 | 个体噪声剂量计 | 4 | - 用途 - 通过测量累积噪声暴露来评价工作环境噪声状况的试验设。 - 配置 - 主机、防风罩、充电器、固定肩带等。 - 技术参数 - 执行标准：GB/T 3785.1-2010 /IEC 61672-1:2013 2级；GB/T 15952-2010/IEC 61252:2017； - 测量范围：声压级：60 dB（A）～140 dB（A）； - C计权峰值声压级：70 dB（C）～143 dB（C）； - 声暴露：0.01 Pa2h～99.99 Pa2h，噪声剂量：0 %～9999%； - 频率范围：20 Hz～12.5 kHz； - 频率计权：A、C、Z； - 时间计权：F、S、I； - 主要测量指标：LXYp 、 LXeq,T 、 LXYmax 、 LXYmin 、SEL、E、Lex8h、DOSE、LCpeak、NLpeak>120、NLpeak>130 、NLpeak>140等； - 防爆类型：本安型； - 防护等级：IP 55； - 工作温度：-10 ℃～50 ℃; - 12、具有市级或以上检测机构出具的计量校准证书，提供证书扫描件加盖供应商电子签章。 |
| 6 | 甲醛测试仪 | 2 | - 用途 - 用于空气中甲醛浓度的测定。 - 配置： - 主机、电池、充电器、检测药片。 - 技术参数 1、检测原理：光电光度法 2、检测范围：0.002mg/m3～1.25mg/m3； 3、试纸反应时间：≥15min； 4、分辨率：0.001mg/m3； 5、检测方式：待仪器达到试纸反应时间读取数值； 6、采样方式：泵吸式； 7、工作环境：-10～40℃；90%RH以下(无凝结)； 8、记忆功能检测点：99点(测定完成时自动存储)，附带测定数据的自动存储功能(99组)并可下载至PC机（选配）； 9、自我诊断功能：光源和受光部的不良、电池电压低、泵不良、系统异常、温度异常等自检； 10、中文操作; - 11、具有市级或以上检测机构出具的计量校准证书，提供证书扫描件加盖供应商电子签章。 |
| 7 | 声级计 | 2 | - 用途 - 一种测量指数时间计权声级的通用声级计。 - 配置 - 主机、防风罩、充电器等。 - 技术参数 - 性能符合GB/T3785-2010标准1级和IEC61672-2013 Class 1声级计的要求，同时也符合IEC1260：2014 Class 1和GB/T3241-2010对 1 级 1/1倍频程滤波器的要求，对射频场敏感度属X类； - 测量范围：20dB~130dB(A)、 23dB~130dB (C)、 28dB~130dB(Z)； - 频率范围：10Hz~20kHz； - 动态范围：大于100dB（A计权）； - 频率计权：并行（同时）A、C、Z计权； - 时间计权：并行（同时）快（F）、慢（S）、I（脉冲）及Cpeak； - 采样频率：48kHz； - 显示内容：可同时测量及显示10个测量指标及声压级随时间变化曲线。统计分布图、累计分布图、24小时分布图、L1~L99的计算值。1/1实时频谱图； - 噪声频谱测量：仪器可以实时测量1/1倍频程滤波器，计算并显示每个中心频率点的声压级，仪器可以保存显示实时数据； - 测量时间设定：单组测量时间可选择10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、8h、24h。Man（人工方式时间在24小时内任意设定）； - 主要测量指标：Lxyp、Lxeq、Lxae、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、E、DI%,（X为A、C、Z，Y为F、S、I，N为5、10、50、90、95）； - 数据导出：通过RS-232接口可输出仪器F1ash和SD卡中数据，也可通过USB接口读取SD卡中的数据文件； - 工作时间：可连续工作24小时； - 工作使用温度：-10℃~50℃、相对湿度20%~90%; - 15、具有市级或以上检测机构出具的计量校准证书，提供证书扫描件加盖供应商电子签章。 |
| 7 | 紫外辐照计 | 2 | - 用途 - 检测不同不同波段紫外线强度仪器。 - 配置 - 主机、UVA/UVB/UVC探头、机箱。 - 技术参数： 1、光谱响应;UVA 315nm-400nm，λp = 365nm,UVB280nm-315nm，λp = 310nm，适用于297nm,308nm,313nm 等波长的UVB 光源测量,UVC230nm-280nm，λp = 254nm ; 2、功率测量范围：0 - 200000 μW/cm 2; 3、功率分辨率：0.1 μW/cm 2 ; 4、能量测量范围：0 - 9999999μJ/cm 2 ; 5、测量精度：±10 %; 6、取样速度：6次/秒; 7、可选单位：μW/cm2 (默认)，mW/cm2，W/m2; 8、测试光孔直径：￠10mm; - 9、具有市级或以上检测机构出具的计量校准证书，提供证书扫描件加盖供应商电子签章。 |
| 8 | 六级筛孔撞击时空气微生物采样器和校准器 | 4 | （一）用途 用于撞击式生物采样。 - 配置 - 含六级筛孔撞击式微生物采样头； - 含BYKT-H型手动升降台，特别适合于通风口采样，最高升起高度：≥3米； - 托盘：尺寸：47cm*37cm，42cm*32cm，可以放置一台或三台采样器托盘材料：铝合金，表面材料防滑胶。 - 技术参数 1、捕获粒子范围 第一级：> 7.0μm 孔径 1.18mm 第二级4.7μm—7.0μm 孔径0.91mm 第三级3.3μm —4.7μm 孔径0.71mm 第四级 2.1μm—3.3μm 孔径0.53mm 第五级1.1μm—2.1μm 孔径 0.34mm 第六级 0.65μm—1.1μm 孔径0.25mm； 2、恒流采样流量：10-30L/min可调； 3、采样时间: 1-999分钟可调； 4、检测： 细菌总数、真菌总数、链球菌； - 直流充电锂电池供电、也可AC/DC电源变换器交流供电； - 流量范围：300-30000mL/min； - 精度：1%，原理：drycal 正位移技术（干式活塞原理）； - 读数模：单循环，连续或脉冲式，可选择从1到100次测量的平均值。通过 ISO17025 认证，流量控制精准，每次读数时间：1～15s。 - 校准器参数： - 流量范围：50～5000 mL/min； - 体积流量精度：读数的±1%； - 测量间隔时间：1～15秒； - 测量类型：单次测量、连续测量、群组测试； - 体积流量单位：cc/min,mL/min,L/min,cf/min； - 压力单位：mmHg,PSI,kPa； - 温度单位：℃、oF； - 电池运行时间：3小时（背光开），8小时（背光关）； - 气体接口：带倒边的管路接口，防脱落； - 环境湿度：0～70%，无冷凝; - 11、具有市级或以上检测机构出具的计量校准证书，提供证书扫描件加盖供应商电子签章。 |
| 9 | 氧化还原电位 | 1 | - 用途 - 用于水质氧化还原点位（ORP）的单参数检测仪. - 配置 主机、ORP电极校准标准液、ORP电极、1米电缆； - 技术参数 - 电源要求 ：提供两种供电模式内部的可充电锂离子电池，外置的 Class II USB 电源适配器； - 存储温度： –20～60 °C，最高90%相对湿度（无冷凝）； - 语言：提供多国语言，其中包括中文； - ORP氧化还原电位单位：mV、温度； - 数据内存： 5000 组数据； - 数据存储： 在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续测量”模式时需手动存储； - 数据传输：通过USB接口连接到至PC或USB存储设备； - 外壳防护等级：IP67（安装了电池盒后）； - 9、温度量程：-10.0～110.0℃，分辨率：0.1℃，准确度：±0.3℃； - 10、具有市级或以上检测机构出具的计量校准证书，提供证书扫描件加盖供应商电子签章。 |
| 10 | 散射式浑浊度仪 | 1 | - 用途 既可用于野外测试，又可用于实验室的水质分析，可广泛应用于饮用水、废水、纯水、工业水及环境水的浊度值测量。 - 配置 便携式浊度仪主机，6个样品池、一级标准液、10NTU的一级验证标准液、硅油、4节碱性电池、用户手册。 - 技术参数 1、符合标准： 满足USEPA 方法180.1 的要求； 2、认证：CE认证； 3、光源：钨灯； 4、检测器：硅光电检测器； 5、测量范围：0~1000 NTU； 6、准确度：读数的± 2%+杂散光； 7、可重复性：读数的± 1%或者0.01NTU，取大者； 8、分辨率：在最低测量范围时为0.01NTU； 9、杂散光：<0.02NTU； 10、具有信号平均功能； 11、双检测器光学系统，可消除色度、光波动、杂散光等的干扰； 12、具有多种语言选择，其中包括了中文； 13、具有屏幕在线帮助指引功能，使校准、验证等更简单； 14、USB数据传输，无需软件进行数据下载； 15、样品发生快速沉淀，仍然能读出正确的浊度值； 16、仪器防护等级：IP67； - 17、具有市级或以上检测机构出具的计量校准证书，提供证书扫描件加盖供应商电子签章。 |
| 11 | PM2.5/PM10检测仪 | 1 | - 用途 - 用于空气中PM2.52和PM10的现场检测。 - 配置 - 仪器主机，便携手提箱，锂离子充电电池，调零过滤器，撞击器套件（含PM1 PM2.5 PM4 PM10 撞击头、撞击底座，撞击器板 (x2) 及撞击器油）等。 - 技术参数 1、数据范围：数据点>60,000 个，采样间隔1S-3600S； 2、探测器原理：90°激光散射法； 3、粒径范围：0.1-10um，PM1\PM2.5\PM4\PM10可分别测试； 4、颗粒物浓度范围：1ug/m3 至 150mg/m3； 7、采样流量1.4-3.0 L/min 内可调； 8、可调节1 到 60 秒时间常数； 9、USB数据输出可传输到电脑进行数据分析，自带电脑软件。 10、具有市级或以上检测机构出具的计量校准证书，提供证书扫描件加盖供应商电子签章。 |
| 12 | 便携气体检测仪 | 1 | - 用途 - 用于氨气的气体检测。 - 配置 - 主机，机箱，可更换电池。 - 技术参数 - 检测范围：0-100ppm 检测分辨率：1ppm； - 高/低报警、TWA/STEL 报警（可自行设定）、电池欠压报警、超量程报警； - 防护等级：IP-67； 4、存储 ：最近 50 次事件，累计报警时间 ； 5、强力抗电磁/射频干扰，符合欧盟指令2014/30/EU ； 6、安全认证：中国认证 Ex ia IIC T4； 7、煤安认证：中国 MA； 8、工作温度:-20°C～50°C 。 9、具有市级或以上检测机构出具的计量校准证书，提供证书扫描件加盖供应商电子签章。 |
| 13 | 便携式余氯分析仪（比色计） |  | - 用途 便携袖珍式比色计，可用于测量水厂中水加氯消毒过程中的余氯、总氯浓度。 - 配置 - 比色计，比色皿，便携箱，预制试剂等。 - 技术参数 1、测量原理：DPD比色法； 2、测量范围：0.02~2.00mg/L；0.1~8.0mg/L； 3、测量波长：528±2 nm； 4、光源：LED； 5、检测器：硅光电二极管； 6、显示：LCD背光显示； 7、滤光器带宽：15nm； 8、吸光度范围：0～2.5Abs； 9、数据存储：50次； 10、仪器防护等级：IP67； 11、具有CE认证，提供证书扫描件加盖供应商电子签章； 12、具有市级或以上检测机构出具的计量校准证书，提供证书扫描件加盖供应商电子签章。 |
| 14 | 十万分之一天平 | 1 | - 用途 - 用于粉尘滤膜的称量。 - 配置 称量单元，防风罩，承水盘和秤盘，带终端支架和终端连接线缆的终端，1个毛刷，易巧称量篮。 - 技术参数 - 最大秤量：120g/41g； 2、可读性：0.1mg/0.01mg； 3、重复性(sd，载荷5%)：0.01mg； 4、线性误差：0.06mg； 5、稳定时间：3s/1.5s； 6、最小称量值（符合USP，允差 = 0.10%）：20mg； 7、配高分辨率后置式传感器，悬挂式网格秤盘，自动开关防风门功能； 8、内置称量结果记事本可消除抄写错误 ，内置称量方法存储无缝过程； 所有数据（包括读数、应用、方法、甚至是天平设置）无需软件，直接通过USB接口或者U盘导出； 9、配置状态指示灯，显示天平状态，绿色表示准备就绪，黄色表示警告，红色表示错误，便于操作； - 水平控制功能 水平警报并带实时图形化水平向导； - 多个接口便于轻松连接和数据导出：4个USB口，1个LAN口； - 过载保护，耐化学腐蚀材料，易于清洗设计； - 可选配同品牌软件，可同时连接10台天平并实现数据的自动收集，减少人工抄写错误，可以以各种形式（XML、CSV、XLS以及PDF）导出需要的数据； - 提供中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，同时提供CNAS查询截图，提供证明材料扫描件加盖供应商电子签章； - 受密码保护； 15、具有市级或以上检测机构出具的计量校准证书，提供证书扫描件加盖供应商电子签章。 |
| 15 | 温湿度计 | 1 | （一）用途 - 实验室、品质管控、空调系统、印刷工程领域温湿度精准测量。 - （二）主要配置： - 主机、机箱、可拆卸电池、说明书。 - （三）采样器规格、技术参数 - 显示：3-1/2位LCD显示； - 测量范围：湿度: 10% ~ 95% R.H.温度: -20℃ ~ +60℃, -4℉ ~ +140℉； - 解析度：0.1% R.H. , 0.1℃, 0.1℉； - 准确度： - （1）相对湿度:±3%RH (25℃, 20 ~ 80% RH)&nbsp;±4%RH ( 25℃, 10 ~ 20% RH及80 ~ 90% RH)±5%RH ( 25℃, 0 ~ 10% RH及90 ~ 100%RH)； - （2）溫度: ±0.4℃(+5℃~ +60℃) ±0.8℃(-20℃~ 5℃及+60℃~ +80℃) - ±0.8℉(+41℉~ +140℉)±1.6℉(-4℉~ 41℉及+140℉~ +176℉)； - 反应时间(在风速1m/s下)：温度: t63% < 10s (15℃ ~ 45℃)，相对湿度: t63% < 10s (33 ~ 75% RH)； - 取样率：每秒1次； - 操作温湿度：0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉)，≦95%RH； - 储存温湿度：-10℃ ~ 60℃ (14℉ ~ 140℉)，≦70%RH； - 电池寿命：约140小时。 |

- 质保期限

- 1、本项目整体免费质保期2年，质保期从产品安装、调试到位并通过验收合格之日起开始计算。在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，成交供应商负责对其提供的物品进行免费维修或更换。

- 2、供应商提供免费专业培训名额2名，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并提供上机培训。

- 3、提供终身的技术支持。在客户遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。

- 三、售后服务要求

- ★质量保证：报价产品是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，供应商应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

- 供应商必须明确提供产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。产品品牌由供应商自行选择，其指标应满足或优于本采购文件要求。

- 供应商在技术文件中必须对所有响应产品的招标技术要求逐一做出技术应答，如果有其中某些条款不响应时，应在采购文件中明确列出，未列出的视同响应。

- 供应商要充分考虑知识产权问题，应保证采购人免于承担由于供应商在其本国使用该项目所需的设备或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等。因知识产权引起的相关事宜由供应商自行负责解决，采购人不承担任何连带责任。

- 质量及验收：采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

- 如有需要，供应商可以自行前往对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

- 质保期内成交供应商必须做好免费培训服务，时间需根据采购人的需求提供上门服务现场辅导面授相关技术人员，辅导效果需达到采购人的要求。

8.质保期内的一切非人为因素而引起的质量问题产生的维修费用由供应商承担。

★四、商务部分

（一）供货时间：合同签订后并经见证后在 90日内供货安装调试到位并验收合格交付使用。

（二）供货地点：由采购人指定。

- （三）付款方式:合同签订后支付合同价的40%，主要货物到货，经采购方确认无误后，安装调试结束,并经采购方验收合格后, 成交供应商向采购方出具有效正规发票，采购方一次性付清余款（不计利息）。

第六章   响 应 文 件 格 式

【正/副本】

项目名称:

项目编号:

磋商供应商：

请勿在（开标时间）之前启封

二○二三年    月    日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

磋商文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子响应文件中只需加盖电子签章。

一、磋商函

（采购人名称）：

关于          采购项目（项目编号:QJPZC-分散-2022066）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB￥     元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。

4、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

5、我方同意按照磋商文件中第13条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称:  （电子签章）

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（负责人）:（电子签章或电子签字）

职务:

日期:       年     月     日

二、供应商基本信息

表一

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地 |  |
| 注册资金（万元） |  | 成立日期 |  |
| 类型 |  | 营业期限 |  |
| 邮政编码 |  | 住 所 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商:        （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

表二

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 开办资金 |  |
| 经费来源 |  | 开办单位 |  |
| 住所 |  | 有效期 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 登记机关 |  |
| 业务范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商:        （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注：供应商为企业的，填写表一；供应商为事业单位的，填写表二。

- 三、磋商报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币大写）: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商:      （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（3）价格应按照磋商文件第二章第10条的要求报价。

四、技术规格响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所报产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商:      （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）供应商必须仔细阅读本磋商文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应。

五、服务承诺及合理化建议

（格式由供应商自定、加盖供应商公章。）

六、资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件

1、磋商供应商提供下列材料之一:

（1）磋商供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照第十部分示范格式一要求）和法定代表人身份证扫描件加盖磋商供应商电子签章；

（2）磋商供应商提供授权委托书（原件、必须提供，格式按照第十部分示范格式二要求）和受托人身份证扫描件并加盖磋商供应商电子签章。

2、供应商提供下列材料之一:

A.供应商为企业的:

（1）提供营业执照（三证合一）（扫描件加盖供应商公章）。

B.供应商为事业单位的:

（1）提供事业法人证书（扫描件加盖供应商公章）。

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见第十部分示范格式三）；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注:

1、上述是磋商小组对磋商供应商资质审查时，磋商供应商必须提供的资格证明文件，如磋商供应商未能提供上述资格证明文件以及磋商供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

2、磋商供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理机构及采购人保留对磋商供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现磋商供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

七、涉及无效响应文件条款中磋商供应商必须提供的证明文件

供应商按照磋商文件第五章“一、A标包中采购清单及技术参数”中标注“★”技术参数要求提供相关证明材料（扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供）

- 八、综合评分时供应商需提供的证明文件

1、供应商根据评标标准“2、政策导向”的要求：

（1）投标产品（（A标包）电感耦合等离子体质谱仪、（B标包）六级筛孔撞击时空气微生物采样器）在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件（扫描件并加盖供应商电子签章）；

（2）投标产品（（A标包）电感耦合等离子体质谱仪、（B标包）六级筛孔撞击时空气微生物采样器））在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件（扫描件并加盖供应商电子签章）；

（3）提供由第三方信用服务机构出具的并经淮安市信用办备案的信用报告（扫描件并加盖供应商电子签章）

2、供应商根据评标标准“3、技术部分”中的要求提供磋商文件技术指标项的响应情况的相应证明材料（扫描件并加盖供应商电子签章）。

3、供应商根据评标标准“4、方案部分”中的要求提供服务方案（格式由供应商自定，加盖供应商电子签章）。

4、供应商根据评标标准“5、商务部分”中的要求提供:

（1）供应商具有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的（提供认证证书扫描件加盖供应商电子签章）；

（2）供应商提供自2019年1月1日以来类似业绩或验收报告的（提供业绩合同或验收报告原件的扫描件加盖供应商电子签章）。

5、供应商根据评标标准“6、售后服务”中的要求：

- （1）供应商具有有效的售后服务认证证书的（提供售后服务认证证书在国家认监委管网查询截图，并提供证书原件的扫描件加盖供应商电子签章）。

- （2）提供售后服务方案（格式自拟，提供方案加盖供应商电子签章）。

九、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由磋商供应商自定、加盖磋商供应商公章。）

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

系 （磋商供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商： （电子签章）

年   月     日

注:磋商供应商法定代表人参加磋商的，磋商文件必须附法定代表人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致  （采购人名称）：

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人（负责人）：

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加江苏东宇工程咨询有限公司组织的（项目编号:      ）     采购项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （电子签章）

年    月     日

注:磋商供应商委托受托人参加磋商的，磋商文件必须附受托人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致  （采购人名称）:

我单位参加贵单位组织实施的（项目编号:QJPZC-分散-2022066）     采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

承 诺 书

致  （采购人名称）:

我单位符合下列要求：

- 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

- 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

- 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明！

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式五

企业声明函（货物）

致  （采购人名称）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式六

残疾人福利性单位声明函

致  （采购人）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人（负责人）:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。