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[bookmark: _Toc25042][bookmark: _Toc109304962]
第一章 竞争性谈判采购公告
受扬州市妇幼保健院的委托，江苏汇诚投资咨询管理有限公司就磁共振维修及维保服务采购项目实施政府采购，本次采购采用竞争性谈判方式，欢迎符合条件的供应商参加谈判。
项目概况：
[bookmark: XMTBJSR_1]磁共振维修及维保服务采购项目的潜在供应商可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2026年07月30日09点30分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc109304963]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-HCZX-T2026-0028
2.项目名称：磁共振维修及维保服务采购项目
3.采购方式：☑竞争性谈判□竞争性磋商 □询价
4.预算金额：150万元（本项目设置最高限价为150万元，报价超过最高限价作无效响应处理。）
5.采购需求：详见采购文件第四章。
6.合同履行期限：详见采购文件第四章。
7.本项目不接受联合体响应。
[bookmark: _Toc109304964]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.3 供应商近三个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
1.8	供应商信用承诺函
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
3.本项目的特定资格要求：/
[bookmark: _Toc109304965]三、获取采购文件
[bookmark: _Toc109304966]时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日
地点：“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”
方式：自行下载
售价：0.00元
四、响应文件提交
[bookmark: XMTBJSR_2]1.截止时间：2026年07月30日09点30分（北京时间）
2.投标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）
[bookmark: _Toc109304967]五、开启
1.时间2026年07月30日09点30分（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）
[bookmark: _Toc109304968]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc109304969]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc109304970]7.1.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
7.2.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
7.3.供应商如确定参加谈判，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
7.4.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。
7.5.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
7.6.本次采购不收取保证金。
7.7集中考察或召开答疑会：本项目不组织供应商集中考察。供应商如有需要，自行现场勘查。勘查时， 请各供应商务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商自行负责。
7.8拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
7.9有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。
7.10本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。
7.11为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
7.12落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
7.13严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
7.14供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
八、本次竞争性谈判联系方式
1.采购人信息
名    称：扬州市妇幼保健院
地    址：扬州市广陵区京杭北路50号
联 系 人：高老师
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：0514-80828095
2.代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司
地　  址：扬州市邗江北路68号3楼西入口代理部一
联 系 人：刘泽容
联系方式：0514-89787281
日期：2026年07月24日
[bookmark: _Toc109304972]

第2章 [bookmark: _Toc28553]供应商须知
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1、采购方式
1.1 本次采购采取竞争性谈判方式，本采购文件仅适用于JSZC-321000-HCZX-T2026-0028项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]2、供应商
2.1 本采购文件中“供应商”，是指参加竞争性谈判，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的供应商
2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求。
3、适用法律
3.1  本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、谈判费用
4.1供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2本项目招标代理费按照发改价格〔2011〕534号文服务类标准*30%收取（不足壹仟伍佰元按壹仟伍佰元计取），该费用不单独计列，计入供应商的投标报价中。以上费用由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付。
（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；
（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。
招标代理服务费开户银行： 
开户名称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司
开户行:中信银行扬州邗江支行
帐号:7328410182600010543
4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行，由采购人支付。
5、采购文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、采购文件构成
6.1 采购文件有以下部分组成：
（1）采购公告
（2）供应商须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 谈判的最小单位是包。项目需求中未分包的，供应商不得部分响应；已经分包的，应当以包为单位响应。
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]6.3 采购文件如果要求供应商提交备选方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、采购文件的澄清或修改
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止之日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
7.2 在提交首次响应文件截止之日前，采购人、代理机构或者谈判小组可以对已发出的采购文件进行必要澄清和修改。
7.3澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人，代理机构或谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在原采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
7.4采购文件的澄清或修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，澄清或修改的内容作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
7.5供应商应在提交首次响应文件截止之日前关注原采购信息发布媒体上有关本采购项目有无变更公告。
8、采购文件的语言、度量衡单位、货币
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]8.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
8.3供应商应使用人民币报价。
9、响应文件构成
9.1 供应商编写的响应文件应包括：
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）报价一览表
（5）配置与分项报价表
（6）技术参数响应及偏离表
（7）商务条款响应及偏离表
（8）其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
[bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219]9.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。
10、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件
10.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。
10.2供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件。
10.3供应商除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
  10.4供应商应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。
10.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致。
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]11、报价一览表、配置与分项报价表
11.1 供应商应按照采购文件规定格式填报报价一览表、配置与分项报价表。每项服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
11.2 标的物
详见项目需求。
11.3有关费用处理
本次采购供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。
11.4其它费用处理
采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
11.5货币
响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
11.6 配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
11.6.1项目总价：包括采购人需求的服务价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。
11.6.2项目单价按配置及分项报价表中要求填报。
12、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及服务说明
12.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
12.2 提供参加本项目类似案例简介；
12.3 培训计划；
12.4 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
12.5 供应商认为需要的其他技术文件或说明。
13、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
  13、1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。
13、2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
14、谈判响应函
14.1 供应商应按照“政府采购管理交易系统（苏采云）”提供的格式完整、正确填写谈判响应函。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、谈判有效期
15.1 谈判有效期为开标之日起六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非响应而予以拒绝。
15.2 在特殊情况下，代理机构于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃谈判。同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
16、谈判响应文件的递交
16.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在谈判响应文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。
16.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
16.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用，因此带来的结果均由供应商自行承担。
16.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
16.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
16.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Toc513029226]
17、谈判响应文件接收截止时间
[bookmark: _Toc513029227]17.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的谈判响应文件提交截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
17.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长谈判截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
18、响应文件的拒收
[bookmark: _Toc513029228]18.1代理机构拒绝接收在其规定的接收截止时间后上传的任何响应文件。
19、响应文件的修改和撤回
19.1 响应文件的撤回
19.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在响应截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。
19.2 响应文件的修改
供应商可在响应截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.3 在响应截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
19.4 在响应截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应。
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]20、谈判
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]20.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加谈判活动。
20.2供应商在谈判过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21、谈判小组
  21.1 谈判开始后，代理机构将立即组织谈判小组进行评审和谈判。
21.2 谈判小组由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3谈判小组根据采购文件的规定独立进行评审。
22、谈判过程的保密与公正
22.1谈判小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
22.2在谈判过程中，供应商不得以任何行为影响谈判过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
22.3 在谈判期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。
22.4代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布谈判过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]23、谈判的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]23.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。评审期间，谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正以电子函件形式提交，但并非对每个供应商都作澄清要求。
23.2接到谈判小组澄清要求的供应商应按谈判小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
24、对响应文件的初审
24.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。
24.1.1资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，由谈判小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加谈判的资格。
24.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
24.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，谈判小组将予以拒绝。
24.4谈判小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件将被拒绝。
24.6谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
24.7 供应商在谈判全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及谈判小组联系。
25、无效响应及采购活动终止的处理
25.1无效响应条款
25.1.1供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。
25.1.2供应商未成功解密电子响应文件的。
25.1.3供应商在报价时采用选择性报价的。
25.1.4供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
25.1.5供应商的报价超过了采购预算。
25.1.6未通过符合性审查的。
25.1.7不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
25.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.9  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。
25.1.11 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
25.1.12评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
（三）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
（四）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
25.1.13其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。
25.2 采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：
25.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
25.2.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》（第74号令）第二十七条第二款规定的情形除外。
25.2.4因重大变故，采购任务取消的。
26、谈判程序及评审方法
26.1谈判程序
26.1.1 谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
26.1.2 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
26.1.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变的采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 
对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组将以电子函件形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。
26.1.4采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（除财政部74号令，第二十七条第二款规定的情形外）。
采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
26.1.5谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。
26.2 评审方法
26.2.1谈判小组应从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人。
26.2.2供应商的最后报价如相同，则将优先采购交货期短者；若交货期相同，则由采购人代表现场随机抽签确定成交供应商。
环境标志产品是指列入财政部、生态环境部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品。
26.2.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
26.2.3.1大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
26.2.3.2大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
26.2.4 残疾人福利单位价格扣除
26.2.4.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
26.2.4.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
26.2.4.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
26.2.5 监狱和戒毒企业价格扣除
26.2.5.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
26.2.5.2 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
26.2.5.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
27、成交
27.1谈判小组应从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人，并编写评审报告。
27.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选响应人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
27.3 采购人应当收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。
27.4 代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
27.4.1提供虚假材料谋取成交的；
27.4.2向采购人、谈判小组和代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，响应总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；
27.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和成交或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加响应，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。
28.6收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加响应活动的供应商或在响应活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加响应，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、成交通知书
29.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。
29.2 成交供应商可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。
29.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
30、合同签订相关事项
30.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交
31、其他
JSZC-321000-HCZX-T2026-0028号                                    江苏汇诚投资咨询管理有限公司
[bookmark: _Toc50734661]31.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业

[bookmark: _Toc109304973][bookmark: _Toc21057]第三章 合同条款及格式
以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：磁共振维修及维保服务采购项目
项目编号：JSZC-321000-HCZX-T2026-0028号
包号：
甲方：（买方）扬州市妇幼保健院
乙方：（卖方）_________
见证方：                 
甲、乙双方根据江苏汇诚投资咨询管理有限公司关于“磁共振维修及维保服务采购项目”（项目编号：JSZC-321000-HCZX-T2026-0028）的竞争性谈判采购结果，签署本合同。
一、服务标的及内容
1.设备信息：甲方委托乙方对以下设备提供维修及全保服务：
设备名称：西门子1.5T磁共振
品牌型号：Siemens MAGNETOM Aera XJ
数量：1套
2.服务内容：
2.1 故障修复：乙方修复前需提供一份详细的磁体恢复方案，明确液氦、氦气及其他更换大件的使用情况。
2.2乙方负责对上述设备进行热循环并励磁，修复现有全部故障，确保设备恢复正常运行。
2.3 整机全保服务：设备修复验收合格之日起，乙方提供为期贰年的整机全保服务。全保范围包括但不限于：
电子部分：所有电子部件（含线圈、梯度柜、射频柜、系统柜、计算机、扫描床及所属辅件等）。
制冷系统：冷头、氦压缩机、吸附器、高低压氦气管等全套制冷部件。
磁体部分：包含磁体本身及因失超产生的所有费用。
消耗品：维保期内，液氦添加费用及所有零配件更换费用，整机液氦量不低于70%。
外围辅助设备：水冷机组及精密空调。
第三方外围产品（如高压注射器、稳压电源、UPS、激光相机、外配打印机等）。
2.3其他采购文件中要求的相关配套服务等。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______________圆（_______________元）人民币。
其中：
故障修复合同金额为（大写）：：_______________圆（_______________元）人民币。
整机全保服务合同金额为（大写）：：_______________圆（_______________元）人民币。
此价格为含税包干总价，已包含为完成本合同服务所需的一切费用。
三、技术要求
3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
3.3.磁共振设备须做热循环并励磁，修复现有设备故障，恢复设备正常使用，修复过程中造成的核磁共振设备再次失超或损坏的及维保期内二次失超的，需要投标人负责维修，医院不再承担额外费用。
3.4.提供的液氦纯度≥99.999%（提供相关证明材料）用于核磁共振设备液氦添加，其中液氦使用量不低于3200L，氦气使用量不低于180L。
3.5.恢复周期：合同签订后30日内维修完成，恢复设备正常使用。
3.6.设备恢复后，须提供CMA检定合格报告一份。
3.7.投标人须按照医院要求提供配电箱升级服务，及维修场地安全升级服务。
3.8.投标人必须具备服务专线电话，24小时*365天热线支持，接到故障报修电话后0.5小时内响应,配件更换不超24小时、提供远程服务、预防性保养每年不少于4次、包括不限于预防性保养耗材、保证图像质量、安全检查、安全升级、维修诊断和应急处理等。每季度提供保养记录及合格的质量控制检测报告各一份，每年度提供设备保养维修总结报告书。
3.9.投标人有及时获取并实施原厂软件升级的能力（非新增功能），保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。
3.10.远程服务无法解决的故障，工程师须在4小时内到达现场进行维修，单次修复时长不超过24小时。超过3次未在规定时间内到达及完成修复的，招标人有权终止合同。服务期包含不限次数的现场服务。
3.11.投标人必须保证设备开机率达到97%以上（按全年365天计算，全年停机不超过18.5天）停机时间每超过一天，全保服务顺延3个日历日，单次故障超过1周未解决，采购人有权请第三方维修，产生的所有费用由投标人承担。
3.12.投标人须保证备件的及时供应，确保每周7*24小时供应零配件，在国内设有专门的零备件库房，零配件到达现场时间＜24小时，特殊情况双方协商解决。自有仓库须提供仓库不动产产权证（证书上须明确体现投标人名称和面积）；租赁仓库须提供不动产产权证和租赁合同（租赁合同中须明确体现投标人的名称和面积）。
3.13.投标人提供的备件必须是同型号原厂合格备件，并保证更换的备件达到设备的正常运行标准要求。修复后并出具合格的维修检测报告，保证图像质量，要求符合检测指标，保证通过质量技术监督部门的图像质检。因所换备件造成的设备故障及医院损失，由投标人全权负责。更换的旧件返回投标人处。
3.14.投标人须保证维保期内液氦量不低于70%。并具有本项目设备维修涉及的专业维修工具，提供工具清单、照片。
3.15.投标人提供7*24小时免费技术支持，需配备不少于2名的专职设备服务工程师，维保人员业务水平要求本设备维修经验不少于3年，并提供经培训的资质证明、维修经验证明材料及投标人为工程师缴纳的社保证明材料复印件，加盖投标人公章。
3.16.投标人能合法获得有效期内的原厂维修钥匙（ServiceKey）,并保证不违反国家知识产权相关的法律规定。
3.17.投标人提供符合国家医疗器械使用过程中管理规定的服务记录：维修记录、保养记录、巡检记录；按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维护并留存记录，及时进行分析、评估，确保医疗器械处于良好状态。
3.18.投投标人免费提供一套远程医疗设备管理系统软件，设备故障报警时，系统实时推送手机电话报警或微信报警内容推送等。
3.19.投标人须对我院ICT（1台，飞利浦Brilliance ICT）、全景机（1台，papaya Volux 21）、C臂(1台，飞利浦BV VECTRA)、移动DR(2台，赛德科SM-32HF-B-D-C，SM-50HF-B-D-C)等共5台设备进行性能、图像检测校准后，出具故障修复方案一份，并在10个工作日内进行现有故障修复，保障完好使用。
3.20.合同履行期限：合同一年一签，续签不超过三年。合同签订后30日内恢复设备正常使用，设备恢复正常使用并验收合格后提供贰年整机全保服务。
3.21.验收要求：完成故障维修后提交书面维修报告及CMA检定合格报告一份，并保证维修后的设备符合正常运行的各项技术参数。
四、知识产权与备件要求
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
4.2合法维修：乙方须保证能合法获得有效期内的原厂维修钥匙（Service Key），维修过程不违反国家知识产权相关法律。如因侵权问题导致甲方受损，乙方承担全部责任。
4.3原厂备件：维保期内更换的所有备件均须为同型号原厂合格备件，并保证更换后设备达到原厂运行标准。
4.4软件升级：保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持（非新增功能），保证系统软件为最新版本。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
无
七、转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 第一次支付：合同签订，乙方完成设备故障修复，设备恢复正常使用并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付故障修复部分合同价的 100%。
8.1.2 第二次支付：第一年全保服务结束并经甲方最终验收合格后，甲方向乙方支付整机全保服务部分合同价的 50%。
8.1.3 第三次支付：第二年全保服务结束并经甲方最终验收合格后，甲方向乙方支付整机全保服务部分合同价的 50%。
8.1.4 乙方每次申请付款前，须向甲方提供等额、合法、有效的增值税发票及验收报告等甲方要求的支付凭证。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目要求与验收标准
10.1故障修复期：乙方须在合同签订后 30个日历日 内完成设备维修，恢复设备正常使用。
10.2服务响应要求：
热线支持：提供7×24小时免费技术支持专线。
响应时间：接到故障报修后，0.5小时内响应。
到达现场：远程无法解决时，工程师须在4小时内到达现场，单次修复时长不超过24小时。超过3次未在规定时间内到达及完成修复的，甲方有权单方解除合同。
配件供应：常规配件须在24小时内完成更换；国内备件库常规零配件到达现场时间＜48小时。
开机率保障：全年开机率须达到97%以上（按365天计算，全年停机不超过18.5天）。停机时间每超过1天，全保服务期顺延3个日历日。单次故障超过1周未解决，甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担。
10.3验收标准：
10.3.1 首次验收：设备修复后，乙方须提供CMA检定合格报告一份及书面维修报告，作为首次付款的验收依据。
10.3.2 年度验收：全保服务每满一年，甲方对乙方的维保服务质量进行综合考核（含设备运行状态、保养记录、响应及时性等），考核合格后支付相应款项。
10.3.3 质保期服务要求：乙方须遵守《医疗器械使用质量监督管理办法》，提供规范的维修、保养、巡检记录。每年度保养次数与合格的质控检测报告不少于4次，并提供年度设备保养维修总结报告书。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经江苏汇诚投资咨询管理有限公司见证盖章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。  
 
	甲方： 扬州市妇幼保健院
	乙方： 

	地址： 
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：      年    月    日  
	日期：      年    月    日

	
见证方：江苏汇诚投资咨询管理有限公司
	

	项目经办人：
	

	日期：      年    月    日 
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[bookmark: _Toc11634][bookmark: _Toc109304974]第四章 项目需求
[bookmark: _Toc319408306]注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
[bookmark: _Toc27621]一、采购标的清单
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	磁共振维修及维保服务采购项目
	租赁和商务服务业


二、项目概况
现有设备名称：西门子1.5T磁共振
现有设备品牌型号：Siemens MAGNETOM Aera XJ
[bookmark: _Hlk229862151][bookmark: _Hlk229934689]项目内容：磁共振设备须做热循环并励磁，及修复现有故障，设备恢复正常使用并验收合格后提供贰年整机全保服务（全保服务包含但不限于以下内容：1.电子部分(含线圈、梯度柜、射频柜、系统柜、计算机、扫描床及所属辅件等)；2.制冷系统(含冷头、氦压缩机、吸附器、高低压氦气管等)；3.磁体；4.液氦；5.诊断线圈部分、水冷机组及精密空调等；6.该磁共振相关的第三方外围产品如高压注射器、稳压电源、UPS、激光相机、外配打印机、录像机、视频外设等；7.失超恢复；8.整机保养、质控（至少每季度提供1次质控检测报告，并提供年度设备保养维修总结报告）等；9.提供一套具有设备故障报警的管理软件。以上全保服务所产生的维修费用、零配件费用和人工服务费用等由中标方承担。）
项目预算（最高限价）：人民币150万元。 其中故障修复最高限价100万元，整机全保服务最高限价50万元/2年。
项目属性：服务类
三、技术要求
1.磁共振设备须做热循环并励磁，修复现有设备故障，恢复设备正常使用，修复过程中造成的核磁共振设备再次失超或损坏的及维保期内二次失超的，需要投标人负责维修，医院不再承担额外费用。
2.提供的液氦纯度≥99.999%（提供相关证明材料）用于核磁共振设备液氦添加，其中液氦使用量不低于3200L，氦气使用量不低于180L。
3.恢复周期：合同签订后30日内维修完成，恢复设备正常使用。
4.设备恢复后，须提供CMA检定合格报告一份。
5.投标人须按照医院要求提供配电箱升级服务，及维修场地安全升级服务。
6.投标人必须具备服务专线电话，24小时*365天热线支持，接到故障报修电话后0.5小时内响应,配件更换不超24小时、提供远程服务、预防性保养每年不少于4次、包括不限于预防性保养耗材、保证图像质量、安全检查、安全升级、维修诊断和应急处理等。每季度提供保养记录及合格的质量控制检测报告各一份，每年度提供设备保养维修总结报告书。
7.投标人有及时获取并实施原厂软件升级的能力（非新增功能），保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。
8.远程服务无法解决的故障，工程师须在4小时内到达现场进行维修，单次修复时长不超过24小时。超过3次未在规定时间内到达及完成修复的，招标人有权终止合同。服务期包含不限次数的现场服务。
9.投标人必须保证设备开机率达到97%以上（按全年365天计算，全年停机不超过18.5天）停机时间每超过一天，全保服务顺延3个日历日，单次故障超过1周未解决，采购人有权请第三方维修，产生的所有费用由投标人承担。
10.投标人须保证备件的及时供应，确保每周7*24小时供应零配件，在国内设有专门的零备件库房，零配件到达现场时间＜24小时，特殊情况双方协商解决。自有仓库须提供仓库不动产产权证（证书上须明确体现投标人名称和面积）；租赁仓库须提供不动产产权证和租赁合同（租赁合同中须明确体现投标人的名称和面积）。
11.投标人提供的备件必须是同型号原厂合格备件，并保证更换的备件达到设备的正常运行标准要求。修复后并出具合格的维修检测报告，保证图像质量，要求符合检测指标，保证通过质量技术监督部门的图像质检。因所换备件造成的设备故障及医院损失，由投标人全权负责。更换的旧件返回投标人处。
12.投标人须保证维保期内液氦量不低于70%。并具有本项目设备维修涉及的专业维修工具，提供工具清单、照片。
13.投标人提供7*24小时免费技术支持，需配备不少于2名的专职设备服务工程师，维保人员业务水平要求本设备维修经验不少于3年，并提供经培训的资质证明、维修经验证明材料及投标人为工程师缴纳的社保证明材料复印件，加盖投标人公章。
14.投标人能合法获得有效期内的原厂维修钥匙（ServiceKey）,并保证不违反国家知识产权相关的法律规定。
15.投标人提供符合国家医疗器械使用过程中管理规定的服务记录：维修记录、保养记录、巡检记录；按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维护并留存记录，及时进行分析、评估，确保医疗器械处于良好状态。
16.投投标人免费提供一套远程医疗设备管理系统软件，设备故障报警时，系统实时推送手机电话报警或微信报警内容推送等。
17.投标人须对我院ICT（1台，飞利浦Brilliance ICT）、全景机（1台，papaya Volux 21）、C臂(1台，飞利浦BV VECTRA)、移动DR(2台，赛德科SM-32HF-B-D-C，SM-50HF-B-D-C)等共5台设备进行性能、图像检测校准后，出具故障修复方案一份，并在10个工作日内进行现有故障修复，保障完好使用。
四、商务要求
1.合同履行期限：合同一年一签，续签不超过三年。合同签订后30日内恢复设备正常使用，设备恢复正常使用并验收合格后提供贰年整机全保服务。
2.验收要求：完成故障维修后提交书面维修报告及CMA检定合格报告一份，并保证维修后的设备符合正常运行的各项技术参数。
3.付款方式：
第一次支付：合同签订，乙方完成设备故障修复，设备恢复正常使用并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付故障修复部分合同价的 100%。
第二次支付：第一年全保服务结束并经甲方最终验收合格后，甲方向乙方支付整机全保服务部分合同价的 50%。
第三次支付：第二年全保服务结束并经甲方最终验收合格后，甲方向乙方支付整机全保服务部分合同价的 50%。
4.投标人近三年维修工作中未发生重大责任事故，在投标活动中没有被行政主管部门行政处罚过的记录，存在隐瞒或欺骗行为，一经查实，取消中标资格。投标人不能以任何形式转包，不得整体或部分将维修工作转包给其他公司或个人，一经查实，将终止合同，中标人须赔偿由此引起的一切经济损失。(投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟）
五、其他
1、报价应包括所有的费用：人员工资、法定的社会保险（养老、工伤、失业）、医疗保险、法定节假日加班费、高温补贴、工具耗材费、管理费、税费等，为完成招标文件规定的服务工作所涉及的一切相关费用。（提供承诺函原件加盖供应商公章扫描上传，格式自拟）
2、人员工资低于扬州市最低工资标准及未依法测算全员缴纳社会医疗保险、公积金、防暑降温费的作无效报价处理；报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评审现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。
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响  应  文  件





项 目 名 称：               
编       号：               
      供应商名称 ：               
      日      期 ：               
供  应  商：                （电子签章）




响应主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、报价一览表
五、配置与分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）




一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
	

	2
	1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
	

	3
	1.3 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
	

	4
	1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
	

	5
	1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	6
	 1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	7
	1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	

	8
	1.8供应商信用承诺函
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	中小微企业声明函
	

	特定资格条件

	10
	/
	

	其他资格条件

	11
	响应函
	

	12
	法人授权书
	




具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：______年    月    日


供应商信用承诺书

承诺主体名称：
统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

　　　　　　　　　　                     承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日

响应函格式
致：（代理机构）
根据贵方的（）号采购文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目响应的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的响应有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与响应有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本响应有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
供应商开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日






法人授权书
本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    
被授权人姓名：_____________________         __     
联系电话（手机）：                             
    单位名称：____________________________________
单位地址：                                         
日期：                                          


被授权人身份证复印件
1. 
符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	










1. 
非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	
























中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的磁共振维修及维保服务采购项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于其他未列明行业（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
日 期：

[bookmark: _Toc109304977]中小微企业划型标准 
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。






残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：
                              日  期：








四、报价一览表
项目名称： 
项目编号：                                                      
	服务项目名称
	谈判总报价（第一轮）

	
	大写：
小写：                             （人民币）

	备  注
	



法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：                    
谈判供应商全称（盖章）：                         
                                               日期：    年   月    日
备注：
1、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次谈判中的最后报价。








五、配置与分项报价
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	故障修复
	
	
	
	
	

	2
	整机全保服务
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：元）
	



注：1、按照项目需求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。











六、技术参数响应及偏离表
	序号
	采购要求
	响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。








[bookmark: _Hlt26955054]七、商务条款响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955064]项目
	采购文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交付方式
	
	
	

	交付地点
	
	
	

	付款方式
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主要标的信息（成交后将公示）
供应商全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：




联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加（代理机构）组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
                                        
所有供应商全称：
                                      法定代表人：  
日期：
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