编号：JSZC-321023-JCQY-G2025-0020

- 扬州市宝应环境监测站搬迁扩项监测仪器设备采购及安装项目

公开招标文件

江苏精诚群业项目咨询管理有限公司

2025年5月

目 录

第一章招标公告	3

第二章投标人须知	7

第三章合同条款及格式	19

第四章项目需求	25

第五章评标方法及评标标准	41

第六章投标文件格式	44

- 招标公告

关于扬州市宝应环境监测站搬迁扩项监测仪器设备采购及安装项目

(JSZC-321023-JCQY-G2025-0020)公开招标公告

受扬州市宝应环境监测站的委托，江苏精诚群业项目咨询管理有限公司就扬州市宝应环境监测站搬迁扩项监测仪器设备采购及安装项目(JSZC-321023-JCQY-G2025-0020)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市宝应环境监测站搬迁扩项监测仪器设备采购及安装项目的潜在投标人可在 “扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网” 自行下载招标文件，并于2025年5月30日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321023-JCQY-G2025-0020

2.项目名称：扬州市宝应环境监测站搬迁扩项监测仪器设备采购及安装项目

3.预算金额：85万元

4.最高限价：85万元

5.采购需求：见招标文件第四章

6.合同履行期限：合同签订后且具备进场条件的60天内完成安装、调试

7.本项目不接受联合体投标

8.本项目不接受进口产品投标

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》。本项目属于（工业）（该行业类别不可修改），《中小企业声明函》不符合本文件要求或未提供的，投标文件无效。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》，地址：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年5月30日15点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的信息。

5.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

## 七、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：扬州市宝应环境监测站

地    址：宝应县叶挺东路76号

联系方式：13773336242

2.采购代理机构信息

名    称：江苏精诚群业项目咨询管理有限公司

地　　址：宝应县淮江大道5号

联系方式：0514-88261798

3.项目联系方式

采购单位本项目联系人：郭伟            电　　 话：13773336242

项目联系人：胡玲                      电　　 话：0514-88261798

# 第二章 投标人须知

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321023-JCQY-G2025-0020号项目。

#### 2、投标人

#### 2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

#### 2.2合格的投标人

2.2.1 满足投标邀请中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标单位在领取中标通知书前按照苏招协【2022】002号文件的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付。

账户名：江苏精诚群业项目咨询管理有限公司宝应部

开户行：宝应建行开发区支行

账号：32001747446052501965

4.3在供货或服务期间，如遇政策改变，规定必须增加的内容，中标方需增加相应服务内容，服务费用不变。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

#### 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其被授权代表签字。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

#### 10.2 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务（或产品）质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务（或产品）与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表，每项服务或设备只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用固定单价方式，投标人的报价应包括所投设备、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务（或货物）单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。凡供应商在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内）。投标报价应充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 项目的总体安排与资源配置、对本项目总体思路的理解描述、项目重难点分析及应对措施、本项目的质量保证措施、进度保证措施、成本控制措施、项目的服务承诺。

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金

16.1本项目免收投标人投标保证金。

#### 17、投标有效期

17.1投标有效期为采购人规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

18.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

18.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

18.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

#### 19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2 采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

#### 22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.2投标人不足3家的，不得开标。

22.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

#### 23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 24、评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 在评标期间，采购人将设专门工作人员与投标人联系。

24.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25、投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

若接受联合体投标的项目，两个及两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员必须同时满足本项目要求的资格条件。

26.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定中标人。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 27、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

27.1.6未通过符合性检查的；

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

27.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

27.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

27.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.4因重大变故，采购任务取消的；

27.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

27.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、采购人改正后依法重新招标；

27.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

#### 28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出三名中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购人将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的；

28.4.2向采购人、代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

28.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7不符合法律、法规的规定的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

#### 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

#### 30、中标通知书

30.l中标结果确定并公示期满后，采购人将向中标人发出中标通知书。

30.2中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

30.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

#### 31、签订合同

31.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标人应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

项目名称：

编号：JSZC-321023-JCQY-G2025-0020

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：______________元人民币（¥_____元）。

2.2本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1 双方签订合同后7日内，乙方可以自主选择保单、保函等非现金形式缴纳中标金额的10%作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金退还方式：按照乙方缴纳的方式进行退还。

6.4履约保证金退还时间：项目验收合格后15日内。

6.5履约保证金退还条件：乙方在履约期间未给甲方造成损失或造成的损失经扣除后存有结余的。

6.6履约保证金不予退还的情形：履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的。

6.7履约保证金逾期退还的违约责任：按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、转包或分包

本合同禁止转包或分包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让或分包给他人供应。

8、质保期

质保期2年。（自交货验收合格之日起计）

9、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：合同签订后且具备进场条件的60天内完成安装、调试。

9.2 交付方式：乙方负责运输至甲方指定地点。

9.3 交付地点：甲方指定地点。

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付合同总价的30%作为预付款；通过验收合格后一次性支付剩余合同余款，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后 　天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在  15 工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以便甲方准备接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用由乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方除履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价10%的赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向宝应仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏精诚群业项目咨询管理有限公司见证盖章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.4本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执贰份。

甲方：　　　　　　　　			 	   乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

见证方：江苏精诚群业项目咨询管理有限公司

项目经办人：胡玲

日期：     年   月   日

第四章 项目需求

项目属性:货物类项目

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。

一、清单

本项目核心产品：石墨炉原子吸收

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气袋自动进样器 | 1 |
| 2 | 稀释配气仪 | 1 |
| 3 | 石墨炉原子吸收 | 1 |
| 4 | 离子活度计 | 1 |
| 5 | 硫化物酸化吹气仪 | 1 |
| 6 | 自动石墨消解器 | 1 |
| 7 | 纯水仪 | 1 |
| 8 | PH计实验室（包括缓冲溶液） | 1 |
| 9 | pH计现场便携 | 2 |

二、技术参数

一、气袋自动进样器技术参数

一、仪器特点

1、操作简便，电脑软件操作省去繁琐参数设置。

2、提供多种模式的I/O口，兼容不同厂家的气相色谱。

3、环绕装样结构，节省试验台空间。

4、仪器采用半闭环控制，确保阀切换位置准确性。

5、仪器采用模块化设计，可无限制添加模块，增加样品数量。

▲6、进样器自带自动配置标样曲线功能，可配置不同浓度的标样（提供技术证明文件或实物图片复印件并加盖投标人公章）。

7、进样器可对每条进样管路进行独立吹扫杜绝交叉污染。

8、具有定量环加热功能，避免样品残留。

9、切换阀采用peek阀体，PI阀芯，切换阀寿命更长。

10、样品管路均采用硅烷化不锈钢管，符合气体进样国标要求。

11、进样器每个采样口随时切换气袋和针筒进样，方便快捷。

▲12、进样器具备超高浓度样品检测功能，遇高浓度样品时进样器会自动停机，启动色谱升温，老化柱子，实现完全自动化。（根据色谱型号及条件确定）（提供技术证明文件或实物图片复印件并加盖投标人公章）。

▲13、具有样品加热及管线伴热功能，可防止样品冷凝（提供技术证明文件或实物图片复印件并加盖投标人公章）。

二、性能介绍

1、控制方式：上位机控制

2、主机功能：与气相色谱仪联用，自动化完成进样管路清洗，定量环清洗，气袋清洗以及气体样品进样。

▲3、软件功能：快速完成样品位置的编辑，样品信息录入，可自动检测高浓度样品防止在色谱柱被高浓度污染时导致后续样品分析错误（提供技术证明文件或实物图片复印件并加盖投标人公章）。

4、样品位数：28位可扩展升级88位。

5、进样方式：样品箱具备恒定加热功能、定量环进样

6、配套的采样装置：注射器或者采气袋

7、进样体积：1mL、2mL、3mL样品定量环（可选）

8、管路材料：硅烷化不锈钢管

9、采样泵：最大采样速度，6L/每分钟；可达真空度-55kpa。

10、进样精度：10次进样总烃柱及甲烷柱峰面积RSD<0.5%

11、数据接口：USB 接口 ，网线接口，232串口接口。

三、设备配置清单

| 序号 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体自动进样器（主机） | 套 | 1 |
| 2 | 气体自动进样器 附件配件 | 套 | 1 |
| 3 | 100mL针筒 | 只 | 2 |
| 4 | 气体自动进样器 说明书 | 册 | 1 |
| 5 | 电源线 | 根 | 1 |
| 6 | 数据线 | 根 | 1 |
| 7 | USB串口线 | 根 | 1 |
| 8 | 硅胶管 | 包 | 1 |
| 9 | 针筒托架 | 个 | 4 |
| 10 | 聚四氟乙烯管 | 米 | 3 |
| 11 | 采样袋 | 只 | 2 |
| 12 | U盘 | 个 | 1 |

二、稀释配气仪技术参数

1、可用于气体分析、测试类仪器的标定、校准和检测；

2、能实时配制不同种类、不同浓度的多组份混合气体；

3、可单独设置输出标气或者稀释气；所有管线均采用硅烷化惰性管材；

4、可自动配置标气标准曲线，配置序列，自动触发色谱进样完成标准曲线的建立（色谱为自动阀）；

5、自带控制程序，可在触摸屏设置稀释比例，标准曲线序列，仪器参数设置；

6、输入气体压力范围：0.1-0.6Mpa；气体控制方式：质量流量控制器；最大稀释比：1:200；气体支持种类：17种（质量流量控制）；气路材质：硅烷化脱活不锈钢；

7、最大输出流量：550mL/min；精度：＜5%；接口：1/8英寸卡套接头；显示：5寸480x800分辨率真彩触控屏；

8、控制方式：信号反控，间隔自控；标准曲线序列标样配置点：8个；

9、温度：-20℃到50℃ (运行) -40℃到70℃ (储存)；

10、湿度：10% 到 90% (运行) 5% 到 90%(储存)。

三、石墨炉原子吸收分光光度计技术参数

一、功能要求

▲1、石墨管加热方式：先进的石墨炉横向加热，实现了石墨管的温度均匀一致，降低记忆效应（提供彩页或实物图片证明材料并加盖投标人公章）

2、自动化：整台仪器仅有电源开关与紧急灭火开关，其余全由计算机完成。

二、技术要求

2.1分光系统

▲2.1.1波长范围：185nm-910nm（提供技术证明文件复印件并加盖投标人公章）

2.1.2单色器：消象差C-T型单色器

2.1.3八只灯的回转灯架，自动精准找位

▲2.1.4光谱带宽：0.1nm,0.2nm,0.4nm,1.0nm,2.0nm五档自动切换（提供技术证明文件复印件及实物软件截图并加盖投标人公章）

2.1.5波长准确度：±0.15nm

2.1.6波长重复性：≤0.05nm

2.1.7基线漂移：±0.002A/30min（静态）

2.2石墨炉分析

2.2.1特征量(Cd): Cu＜0.2×10-10 g；Cd＜0.4×10-12g

2.2.2检出限(Cd): ≤0.4×10-12g

2.2.3精密度：Cu＜2%，Cd＜2%；

2.2.4加热控温方式:干燥灰化阶段功率控制方式;原子化阶段采用光控最大功率方式；

2.2.5温方式:斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温

2.2.6控温精度：﹤1%

2.3软件操作系统及智能助手

2.3.1中文操作软件

2.3.2提供自吸收扣背景和氘灯扣背景两种扣背景方式

2.3.3采用向导的方式对测量元素进行设置，自动完成8只元素灯的切换和寻峰工作

2.3.4提供报告汇总显示和打印功能，同时可以显示和打印元素灯的波谱图、分析工作曲线、样品分析信号线及分析参数等；

2.3.5自动调入优化的工作参数及分析条件，亦可人工输入各种工作参数及条件，控制仪器自动完成设置

2.3.6任务数据自动对接：确保任务执行的流畅性和数据的实时传输

2.3.7实时数据采集与传输：自动采集来自仪器的结果数据，无需人工干预，大幅减少人工误差。

2.3.8原始记录自动生成与分单：根据任务需求和实验进程，自动分配原始记录任务，生成标准化的实验记录，确保流程高效规范

▲2.3.9智能拓展功能：升级数字化工作站，集成物联网技术，实现仪器数据自动获取，内置行业标准SOP模版，智能数据处理，可自动生成原始记录报告，确保数据准确可追溯。（提供数字化升级方案并加盖投标人公章）

2.4背景校正

2.4.1氘灯背景校正>55倍@1Abs

2.4.2自吸背景校正>60倍@1Abs

2.5自动进样器

2.5.1功能指标

自动清洗功能：每次进样前对样品管进行自动清洗

欠压保护功能：自动检测气体压力，气体小于0.2Mpa压力欠压报警。

调节取样深度：通过软件可以调节取样深度。

自动添加改进剂：每次可以添加不少于3种改进剂。

2.5.2规格参数

注射器容积：500 μL；

清洗瓶容积：800 mL；

样品盘杯位数： 不少于76杯位

进样范围：5 μL～300 μL；

进样重复性：<1%

三、配置要求

3.1石墨炉原子吸收分光光度计主机一台；

3.2配置铜、汞、锰、镉元素灯各一支；

3.3仪器控制软件1套，全中文操作系统；

3.4横向石墨管5支；

3.5自动控温冷却循环水1台

3.6石墨炉自动进样器1台

3.7实验室智能助手硬件1套（数据采集设备）；

3.8实验室智能助手软件1套（接收和解析来自多个源的数据，负责数据的集中存储和备份，确保数据安全和完整性）

四、离子活度计技术参数

- 一、主要特点

- 1.1采用5.7英寸彩色高清液晶屏幕，显示清晰，支持中英文。

- 1.2三种分辨率可选：pX支持0.001pX、0.01pX和0.1pX，mV支持0.01mV、0.1 mV和1mV。

- 1.3温度单位可选：℃ 和 °F。

- 1.4支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能。

- 1.5支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求。

- 1.6支持IP54防护等级。

- 1.7标配搅拌器、氟离子电极、参比电极、温度电极，电极支架、防尘罩。

- 1.8智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数，支持自动/手动温度补偿，支持1-5点pH电极标定。

- 1.9自动识别GB、DIN、NIST、USA等4组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义pH缓冲溶液和标液组。

- 1.10内置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式，允许用户自建μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换。

- 1.11测量模式：直读浓度法测量、标准添加法测量、样品添加法测量、GRAN法测量，数据管理，信息追溯。

- 1.12支持数据存储(500套)、查阅、删除、传输和打印、符合GLP，实现数据追溯，具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选。

- 1.13具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输。

二、技术参数

| 参数名称 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 仪器级别 |  | 0.001级 |
| 测量参数 |  | 电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值 |
| mV | 范围 | (-2000.00～2000.00)mV |
|  | 最小分辨率 | 0.01 mV |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.03%或±0.1 mV |
| pH | 范围 | (-2.000～20.000)pH |
|  | 最小分辨率 | 0.001 pH |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.002pH |
| pX | 范围 | (-2.000～20.000)pX |
|  | 最小分辨率 | 0.001 pX |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.002 pX |
| 离子浓度 | 范围 | ( 1.000e-9～9.999e+9) Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L,ppm,ppb |
|  | 最小分辨率 | 4位有效数字 |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.3% |
| 温度 | 范围 | (-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉ |
|  | 最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.1℃ |
| 电源 |  | 电源适配器(输入：AC100～240V，输出：DC9V) |

五、硫化物酸化吹气仪技术参数

一、仪器用途

1.1适用于环保、科研、水文、水利等单位的地表水、地下水、生活污水和工业废水中的硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理；土壤和沉积物中硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理。

1.2适用标准

水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法  HJ/T 1226-2021

水质硫化物的测定 碘量法 HJ/T 60-2000

土壤和沉积物硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 833-2017

二、仪器特点：

1.水浴加热系统：

1.1自动控制水浴系统：PID精准控温。

1.2加热技术 进口加热丝，定制专用2000W弓形加热元件，加热快速且均匀。

▲1.3温度控制：0-99℃，控温精度 ±1℃。（提供技术证明文件复印件并加盖投标人公章）

1.4自动加水、补水、排水、防溢。（自动补水功能可单独关闭）

2.试剂添加

▲2.1高精度注射泵加样，可添加两种试剂。（提供技术证明文件及实物图片复印件并加盖投标人公章）

2.2 10通道阀自动切换技术，阀位包括废液、清洗、试剂A、试剂B、六路注射工位。

2.3采用耐腐蚀管路，试剂添加偏差可达±0.1mL

2.4试剂添加完成可继续执行剩余程序，实验全自动化。

2.5注射泵自动补液技术，试剂单次添加量程50mL，仪器可根据已设置参数完成自动循环补液，逐步添加试剂，直至试剂添加完成。

2.6试剂添加过程防倒吸技术，防止加液过程中，因停止吹气导致吸收液倒吸。

2.7带有清洗功能，可一键清洗进样管路和注射泵，避免长时间管路残留试剂堵塞管路。

2.8进样参数可设管路补偿量，用于校准试剂添加。

2.9进样速度可调节，根据不同试剂浓度可选择高速、中速、低速，节省加样时间。

3.氮吹系统:

3.1采用进口传感器，阀调数显（流量数字显示）。

3.2六路单独控制，双安全阀设计，确保实验安全有效进行。

3.3流量调节范围：0-600mL/min，控制精度±2%。

▲3.4氮气恒定吹扫，根据国家标准，分流量分时段工作，可实现全自动流量切换，确保实验回收率高。（提供技术证明文件复印件并加盖投标人公章）

3.5气源智能化控制，到达时间，自动关闭气源。

3.6主机设有氮气源专用接口，系统带有过压保护。

3.7智能防倒吸，实验完成后，仪器自动开启防倒吸功能，防止吸收瓶内溶液倒吸至烧瓶内，造成实验失败。（防倒吸功能可手动关闭）

4.操作系统

4.1智能微电脑，7寸彩色电容触摸屏。

4.2位于仪器正前方，方便实验参数设置及操作。

4.3仪器内置3种国标方法，一键开启，无需人工干预。

4.4仪器内置3种自定义方法，可自定义编程，提供最多7个实验步骤，满足多种实验需求。

5样品单元

5.1水浴槽采用不锈钢，耐高温，耐腐蚀。

5.2带有比色管固定位，位于机器前方，方便实验操作。

5.3每一路都带有玻璃导管固定架，方便存放玻璃导管。

5.4水浴槽带防护盖，防止水沸腾时迸溅，对实验实验造成伤害。

三、工作条件

供电电源： AC 220V，50Hz

环境温度： 10-35℃

环境湿度： ＜60%

四、产品规格

样品通道： 1-6个

主机尺寸： ≦840mm×≦410mm×≦620mm

温度范围： 0～99℃

额定功率:  2100W

五、配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酸化吹气仪主机 | 1台 |
| 2 | 三口烧瓶500mL | 6只 |
| 3 | 烧瓶导气管 | 6个 |
| 4 | 自动进样器（已装机） | 1套 |
| 5 | 19#直通接头 | 6个 |
| 6 | 100mL比色管 | 6个 |
| 7 | 比色管导气管 | 6个 |
| 8 | 24#加酸漏斗 | 6个 |
| 9 | 比色管塞 | 6个 |
| 10 | 7×11食品级硅胶管 | 5米 |
| 11 | 6×8食品级硅胶管 | 5米 |
| 12 | 氮气气路管 | 3米 |
| 13 | 氮气钢瓶转接头 | 1套 |
| 14 | 烧瓶托盘 | 1个 |
| 15 | 储水桶 | 1个 |

六、自动石墨消解器技术参数

一、技术指标

1. 仪器工作条件技术指标

工作电压：220V±10%；50/60Hz，最大输出功率：1000W

工作场所适应温度：10-40℃

工作场所适应湿度：20%-80%

2.仪器性能技术指标

2.1整机功能

2.1.1 仪器通过试剂选择系统、试剂添加系统、石墨加热系统、振荡混匀系统、液面监测系统、机械臂传动系统、仪器控制及数据传输等系统组成，各部件配合操作，全自动完成试剂添加、样品混匀、程序升温消解、样品冷却、定容等试验操作。

▲2.1.2 仪器整体耐腐蚀，包括仪器面板、试剂管路、样品消解管、废液杯均为耐腐蚀的聚四氟乙烯材料；石墨加热块表面多层特氟隆喷涂处理工艺，可耐受各种酸试剂腐蚀；整机外壳包括加液壳体及消解壳体采用特氟龙喷涂（非不锈钢喷塑），防止长时间酸雾腐蚀。（提供技术证明材料复印件并加盖投标人公章）

▲2.1.3 仪器使用的消解管架采用特氟龙防腐涂层，下部有密封垫片，保证整机的密闭性（提供技术证明材料复印件并加盖投标人公章）。

2.1.4 仪器整机小巧，可不配备通风罩直接放于标准通风橱内使用。

2.1.5 仪器采用整体化设计，加液与消解一体化可保证仪器的加热均一性与定容精度。

2.2 全自动石墨消解仪系统主要特点

2.2.1 该系统设有大于7个试剂通道，具有多种试剂自动切换功能，每个试剂通道单独控制，互不影响，仪器自动切换选择添加试剂。

2.2.2 该系统采用高精度耐腐蚀蠕动泵为试剂添加动力，蠕动泵与主机一体，不另外占用空间，试剂添加速度0-2mL/s可调，试剂添加准确度优于1%，蠕动泵可随时校准。

2.2.3 该系统采用X-Y轴机械臂定位方式，配合实验需求完成样品的加液，定容及管路填充等操作。

2.2.4 该系统通过高精度超声传感器监测消解管内液体液面高度，实现自动加酸定容功能。支持40个样品的自动定容，50mL，定容精度优于0.5%，可随时对超声波传感器校准。

2.2.5 该系统采用单通道进行加液、定容。

2.2.6 该系统采用机械振荡的方式达到样品混匀，与样品非接触式混匀，避免样品的交叉污染和损失。仪器可以在加液、消解、冷却、定容等各个环节进行振荡混匀动作，振荡速度可在0～100%可调。

2.2.7 该系统采用三维立体式高孔隙率石墨体加热，为样品消解提供均匀、快速的受热环境。

2.2.8 该系统具有一个40位50mL消解模块，实现1-40位样品通量的全自动消解。后期可升级为100mL消解系统，以实现1-20位样品通量的全自动消解。样品管落入石墨体内部，受热深度大于50mm，三维立体式受热，消解更快速。

2.2.9 该系统通过PID方式控温，控温范围：室温～230℃。控温准确度：优于0.5℃，孔间温差：优于1.0℃。

2.2.10 该系统具有30级以上智能程序升降温功能。

2.2.11 该系统具有温度显示，实时提醒功能，并有实时操作显示功能。

2.2.12 该系统模块化设计，利用仪器所带软件实现消解系统自身的升降、震荡摇匀、温度控制功能。

▲2.2.13 该系统后期根据需要可升级为具有100mL消解能力的消解模块（提供技术证明材料复印件并加盖投标人公章）。

▲2.3仪器控制软件：全中文操作界面，可任意设定消解步骤，无限量存储消解方法，自动记录消解过程，软件免费升级；软件界面友好，简洁；软件需加密注册设置使用有效期，提高安全性（提供技术证明材料复印件并加盖投标人公章）。

2.4通讯方式：仪器采用网络通讯协议，LAN或者WIFI连接方式。支持离线运行。

▲2.5该装置结构紧凑，占用空间小，整体尺寸小于600mm×540mm×550mm（提供技术证明材料复印件并加盖投标人公章）。

二、 配置要求：

1、全自动消解系统                            1套

2、聚四氟乙烯消解管                    50mL   40支

七、纯水仪技术参数

一、技术性能

▲1 、出水水质：电阻率18.2 MΩ.cm at 25℃；超纯水单元流速≥2L/min；

▲2、金属离子：银、铝、砷、金、钡、铍、铋、硼、钙、铈、镉、钴、铬、铜、铯、铁、镓、锗、铪、铟、钾、锉、镁、锰、钼、钠、镍、铌、铅、钯、铂、磷、铷、硒、锶、锑、锡、硫、硅、铊、钽、钛、铀、钒、钨、锌、锆、汞总合计≤1ppb；总有机碳（TOC）：≤5微克/升；细菌总数：≤0.01CFU/mL（提供第三方水质检测报告复印件并加盖投标人公章）

其它满足GB/T 6682-2008分析实验室用水规格和试验方法中规定一级水的要求。

▲3、可溶性有机物截留>99%(MW>300 Dalton); 微粒及细菌去除率>99%.（提供第三方水质检测报告复印件并加盖投标人公章）

4、主机单元包含一套185/254nm双波长紫外灯，紫外灯寿命不得低于两年；

▲5、系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃，采用同轴电极设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率（提供电极校准报告复印件并加盖投标人公章）。

二、控制系统

1采用不低5英寸触摸屏显示，管理系统菜单包括正常使用、维护、系统管理；实时显示出水关键信息包括水质，系统状态和警告；超纯水系统均具有数字液晶显示，自动检测，自动维护提示及程序，自动报警等功能；

2全面的数据管理系统，所有报告均可通过USB端口导出

三、配置清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水系统主机 | 套 | 1 |
| 2 | 预处理滤芯 | 只 | 1 |
| 3 | 超纯化柱 | 只 | 1 |
| 4 | 紫外灯系统 | 套 | 1 |
| 5 | 主机配件包 | 套 | 1 |
| 6 | 终端过滤器 | 套 | 1 |

八、pH计（实验室）技术参数

1、主要特点

- 1.1采用5.7英寸彩色高清液晶屏幕，显示清晰

- 1.2支持中英文

- 1.3三种分辨率可选：pX支持0.001pX、0.01pX和0.1pX，mV支持0.01mV、0.1 mV和1mV

- 1.4温度单位可选：℃ 和 °F。

- 1.5支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

- 1.6支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求

- 1.7支持IP54防护等级

- 1.8标配搅拌器、氟离子电极、参比电极、温度电极，电极支架、防尘罩

2、检测性能

- 2.1智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数

- 2.2支持自动/手动温度补偿

- 2.3支持1-5点pH电极标定

- 2.4自动识别GB、DIN、NIST、USA等4组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义pH缓冲溶液和标液组

- 2.5内置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式，允许用户自建

- 2.6μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换

- 2.7测量模式：直读浓度法测量、标准添加法测量、样品添加法测量、GRAN法测量

- 2.8支持数据存储(500套)、查阅、删除、传输和打印

- 2.9符合GLP，实现数据追溯

- 2.10具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选

- 2.11具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输

3、技术参数

| 仪器级别 |  | 0.001级 |
| --- | --- | --- |
| 测量参数 |  | 电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值 |
| mV | 范围 | (-2000.00～2000.00)mV |
|  | 最小分辨率 | 0.01 mV |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.03%或±0.1 mV |
| pH | 范围 | (-2.000～20.000)pH |
|  | 最小分辨率 | 0.001 pH |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.002pH |
| pX | 范围 | (-2.000～20.000)pX |
|  | 最小分辨率 | 0.001 pX |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.002 pX |
| 离子浓度 | 范围 | ( 1.000e-9～9.999e+9) Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L,ppm,ppb |
|  | 最小分辨率 | 4位有效数字 |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.3% |
| 温度 | 范围 | (-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉ |
|  | 最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.1 ℃ |
| 电源 |  | 电源适配器(输入：AC100～240V，输出：DC9V) |
| 尺寸(mm)，重量(kg) |  | 242×195×68，0.9 |
| 包装尺寸(mm)，毛重(kg) |  | 370×305×330，4.0 |

九、pH计（便携式）技术参数

- 1、主要特点

- 1.1采用4.3英寸高清彩色液晶触摸屏，显示清晰

- 1.2支持中英文

- 1.3分辨率可选：pH支持0.01pH和0.1pH，mV支持0.1 mV和1mV

- 1.4温度单位可选：℃ 和 °F。

- 1.5支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

- 1.6支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求

- 1.7支持IP65防护等级

- 1.8标配三复合pH电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱、校准缓冲溶液

- 2、检测性能

- 2.1智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数

- 2.2支持自动/手动温度补偿

- 2.3支持1-5点pH电极标定

- 2.4自动识别GB、DIN、NIST等3组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义pH缓冲溶液和标液组

- 2.5数据管理，信息追溯

- 2.6支持数据存储(1000套)、查阅、删除、传输和打印

- 2.7符合GLP，实现数据追溯

- 2.8支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果，打印格式可选

- 2.9具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输

- 2.10电源管理

- 2.11大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电

- 2.12具有电池欠压提醒功能和充电状态提醒功能

- 2.13支持背光调节

3、技术参数

| 仪器级别 |  | 0.01级 |
| --- | --- | --- |
| mV | 范围 | (-2000.0～2000.0)mV |
|  | 最小分辨率 | 0.1mV |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.1%或±0.3mV |
| pH | 范围 | (-2.00～20.00)pH |
|  | 最小分辨率 | 0.01pH |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.01pH |
| 温度 | 范围 | (-5.0～110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
|  | 最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ |
| 电源 |  | 可充锂电池，电源适配器(输入：AC100～240V，输出：DC5V) |
| 尺寸(mm)，重量(kg) |  | 90×255×40，0.5 |
| 包装尺寸(mm)，毛重(kg) |  | 490×410×220，5.5 |

三、其他条款

1、项目方案、配送等

供应商在项目供货前严格按照采购文件和投标文件的要求及时联系厂家生产加工，跟踪备货进度并及时与采购人沟通报备采购进度及后期的配送方案。

2、提供质量管理体系与保障措施，确保提供产品设备质量及施工质量；同时需要进行安全文明施工，确保周边环境不受施工废弃物污染，保障项目安全、高效和顺利进行。

为了严格按要求施工，严格执行验收规范、工艺标准和质量检验评定操作，从各方面采取措施，预防和控制影响产品质量的各种因素，为采购人提供优良工程。本项目质量目标是合格，为达到合格必须有较好的质量管理体系，对施工整个过程实施全面质量管理控制，才能达到预期目标。

在保证项目质量及成本的基础上，优化方案，协调各方面关系，减少不必要的消耗；加强内部管理，提高施工管理的工作效率，营造出良好的施工环境，减少浪费；提高施工能力及效率供应商必须详细归纳本项目的质量管理的途径和保障措施。

3、售后服务

供应商需提供本项目售后服务方案，包括售后服务体系、人员分工、保障能力、服务承诺、响应时间、培训、维护、检测等环节。

本项目免费质保期2年（自交货验收合格之日起计）。

在免费质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

提供 7*24 小时售后服务，须确定专人接受采购人故障申告。服务响应时间不超过2小时，业务系统恢复时间8小时。服务范围，包括但不限于：设备日常维护、巡检；故障及其他损坏设备的修理；备件备品的购买；重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢修；采购人重要活动的现场技术保障；其他必须的技术服务（例如软件的版本升级）。

在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备或性能优于故障设备的新产品，并对产品质量重新计算时间实行“三包”服务。在质保期外，提供设备的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

整个项目须指定专人或专门小组负责应对采购人的技术咨询和服务，实现7*24 小时电话技术支持咨询服务，确保采购人能及时找到项目的指定专人或小组。

每次故障修复后均须出具详细全面的相关书面文档，及时提供采购人有关系统运行的状态报告和运行建议；并针对设备的隐患，准备备件，并立即进行更换。

提供系统整合咨询服务，帮助采购人更好的维护现有的信息系统，并对未来新的信息系统提供系统规划建议等。

提供现场技术培训，要求使系统使用人员掌握系统管理、常见故障排除等知识。

4、本项目为交钥匙工程，项目包含货物制作、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各供应商认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。

5、供货、安装时间

合同签订后且具备进场条件的60天内完成安装、调试。若因供应商原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。供应商可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6、交货地点

采购人指定地点。

7、安装验收

提供本项目货物包装、运输、安装及验收方案。货物的包装应有良好的防潮、防雨及防碰撞措施。安装队伍必须加强管理，遵守采购人的规章制度，文明安装，注意安全。

验收方式:

（1）货到采购人指定地点后，采购人须在15个工作日内初验，采购人对货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初验，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初验不合格的不予签收。

（2）中标人按照招标文件要求负责产品安装并与采购人使用人员交接使用事宜，使用一段时间（不少于一个月）后，采购人组织最终验收。

（3）采购人如聘请国家认可的专业检测机构参与最终验收，验收时采购人和中标人均须在现场，验收检测费用由中标人支付。质量、环保等方面检测不合格的，视为乙方违约，采购人有权对产品进行退货处理，除对乙方处罚合同价10%以外，乙方还需要承担甲方经济等所有损失。

8、安全责任

（1）项目实施期间，中标人工作人员须遵守采购人各项规章制度，进入项目现场的车辆、设备按指定的地点停放，不得妨碍其它施工和阻碍交通。项目结束后，及时清理现场，墙面、门窗如有损坏需恢复原状。

- （2）项目实施期间，如发生安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、本项目专门面向中小企业采购

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、评标标准

| 评审项目 | 标准分 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 报 价 | 30分 | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| 技术方案 | 30分 | 1、根据供应商提供针对本项目的备供货实施方案、配送、安装前准备、安装过程控制、调试与验收等方面进行综合评审。满分10分。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，能满足采购文件要求的得10分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得6分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的，能满足采购文件要求的得2分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 2、根据供应商提供针对本项目的产品设备质量、质量检验、质量保证措施、验收规范、文明施工安装等方面进行综合评审。满分10分。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，能满足采购文件要求的得10分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得6分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的，能满足采购文件要求的得2分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 3、根据供应商提供针对本项目的售后服务方案、培训方案、人员分工、保障能力、响应时间等方面进行综合评审。满分10分。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，能满足采购文件要求的得10分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得6分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的，能满足采购文件要求的得2分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 |
| 产品技术参数 | 40分 | 1、根据采购文件提供的技术参数、软件功能及其他要求逐条对比，完全满足采购文件要求的得40分。 2、打▲号为重要指标参数，有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 3、其他指标参数，有一条负偏离每项扣0.1分，扣完为止。 注：未根据要求提供相关证明材料视为负偏离。 |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

编       号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 |  |  | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖投标人公章) |  |  |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |  |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |  |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |  |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件） |  |  |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |  |  |
| 8 | 供应商信用承诺函（原件） |  |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |  |
| 9 |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》。本项目属于（工业）（该行业类别不可修改），《中小企业声明函》不符合本文件要求或未提供的，投标文件无效。 |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |  |
| 10 | 无 |  |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |  |
| 11 | 投标函（原件） |  |  |  |
| 12 | 法人授权书（原件） |  |  |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人______________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或被授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就             （项目编号）号                                 （项目名称）采购活动的合法人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

授权人签字：_____________________            __

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 | 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |

- 非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业（该行业类别不可修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业（该行业类别不可修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标服务或产品名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | （小写）：¥ （大写）：人民币 |

日期：       年   月   日

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（签字）：

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

五、分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称(公章):

法定代表人或授权代表签字：

日     期:

六、技术参数响应及偏离表

投标人全称（盖章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 | 所在页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

投标人全称（盖章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 | 所在页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |  |

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

九、联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加江苏精诚群业项目咨询管理有限公司组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：

十、服务方案

十一、拟投入设备一览表

投标人全称（加盖公章）：             项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 简要技术参数 | 数量 | 采购时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

日期：     年    月     日