编号：JSXYYY-2025-05

陈集镇卫生院胃镜清洗中心相关设备、手术医疗设备器械、眼科检查设备采购项目

江苏星宇仪邮项目管理有限公司

2025年6月

目 录

第一章 采购公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	22

第五章 评审方法和评审标准	54

第六章 投标文件格式	56

第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

陈集镇卫生院胃镜清洗中心相关设备、手术医疗设备器械、眼科检查设备采购项目采购项目的潜在供应商应在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2025年6月20日上午9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSXYYY-2025-05

项目名称：陈集镇卫生院胃镜清洗中心相关设备、手术医疗设备器械、眼科检查设备采购项目

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □公开招标

预算金额：168万（采购包1: 52万；采购包2: 50万；采购包3: 66万）

最高限价：168万（采购包1: 52万；采购包2: 50万；采购包3: 66万），报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

采购需求：详见招标文件第四章，本项目分3个包，分别为：

采购包1：胃镜清洗中心相关设备

采购包2：手术医疗设备器械

采购包3：眼科检查设备

投标人可兼投多个包但只能按采购包1→采购包2→采购包3的开、评标顺序中一个包，先中包单位不得作为其他包的中标人。

合同履行期限：合同签订后30个工作日内完成合同范围内所有设备的供货、安装、调试。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料并提供下列材料的彩色原件扫描件：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商提交响应文件时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标产品如果属于医疗设备注册范畴的投标人须根据医疗器械产品类别提供相应的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。（上传彩色原件扫描件）

3.2投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

3.3医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）

三、获取招标文件

1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年 6  月  20  日 9点00分（北京时间）

2.投标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”

五、开启

1.时间：2025年  6 月 20 日 9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：仪征市陈集镇人民政府

地    址：扬州市仪征市上林路6号

联 系 人：       周辉

联系方式：     18260650087

2.采购代理机构信息

名 称：江苏星宇仪邮项目管理有限公司

地　址：仪征市怡人金街B号楼

联系人：    李工

联系方式：0514-83412539

九、落实好政府采购履约资金扶持政策和其他相关政策

1.中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

2.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局推出了政府采购应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-83441946。

3.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

十、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4.本次采购不收取投标保证金。

5. 有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“仪征市政府采购网（zfcg.yizheng.cn）”、“扬州市政府采购网（zfcg.yangzhou.gov.cn）”、“江苏省政府采购网（ccgp-jiangsu.gov.cn）”、“中国政府采购网（ccgp.gov.cn）”发布的信息。

6.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

8.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2025 年6月 20 日

第二章 磋商须知

1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSXYYY-2025-05号项目。

2、供应商

2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏星宇仪邮项目管理有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交单位在领取成交通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)服务类的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费 (不满叁仟元按叁仟元计取）。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在磋商报价中单列，包含在磋商总价中，由成交单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）磋商响应报价表

（5）技术参数响应及偏离表

（6）商务条款响应及偏离表

（7）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后 六十（60）天 。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。

27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3 代理机构将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

30.2 成交供应商可在“扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、 签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他

32.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改；关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对采购文件和响应文件以及通用条款，不得作实质性修改。

政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：JSXYYY-2025-04

甲方：（买方）仪征市陈集镇人民政府

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏星宇仪邮项目管理有限公司 陈集镇卫生院胃镜清洗中心相关设备、手术医疗设备器械、眼科检查设备采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 项目（产品）名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                   圆（                 元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：

9.2 交付方式：

9.3 交付地点：

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

（1）合同签订后甲方收到发票10日内支付货款的30%，设备安装、调试、验收合格，经培训指导，正常使用4个月后收到发票10日内再付60% 货款；合同签订12个月后甲方收到发票10日内付清10%余款。

（2）设备验收合格后，乙方所开发票，应确保发票上所列品名、型号、金额与合同所列完全一致。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为       年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为仪征市。

十八、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏星宇仪邮项目管理有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方及财政监管部门（仪征市财政局政府采购与部门资产管理科）各执壹份。

| 甲方：仪征市陈集镇人民政府 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：江苏星宇仪邮项目管理有限公司

项目见证人：

日期：     年   月   日

- 第四章项目需求

（一）、采购标的

1、项目名称：陈集镇卫生院胃镜清洗中心相关设备、手术医疗设备器械、眼科检查设备采购项目

2、最高限价：168万（采购包1: 52万；采购包2: 50万；采购包3: 66万），报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

3、合同履行期限：合同签订后30个工作日内完成合同范围内所有设备的供货、安装、调试。

采购包1：胃镜清洗中心相关设备

1、碳13招标参数

检测项目：能进行胃幽门螺杆菌的检测。

1、具有一键式操作功能;

★2、分析速度：样品分析时间≤3分钟每个样品；

3、开机预热时间≤20分钟;

4、检测样品浓度范围1%--6%;

5、仪器具备自检功能：具有自检，标气校正，曲线校正等功能；

6、精密度：δsd不超过0.3‰；C.V.不超过±2%；

7、稳定性：在8小时内测量，C.V.不超过±2%；

8、孔间差：△δ不超过0.4‰；

★9、准确性：测定DOB在10的气体，偏差不超过±13%；

10、CO2线性：CO2浓度在1%~6%范围内，相关系数R≥0.99;

11、通道进气孔：≥10;

12、探测器：红外探测器；

13、设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒内的呼气样品袋具备完好的呼气结束瞬间密闭装置（自动止回阀），以保证呼出气样品合格的密闭性，不有丝毫泄露。

14、设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封呼气袋。

15、全中文界面，具有病人信息存储、查询、统计等功能;

16、设备最好能提供每日及每月质控硬件及软件程序，以保证设备的准确运行。

★17、设备需兼容医疗信息系统（His/Lis），提供DICOM接口开发文档。

18、检测报告单需要体现具体参数。

2、内镜储存柜参数

适用范围：内镜室、支气管镜室、耳鼻喉科、五官科、手术室等科室,用于存放各式软式内窥镜

1.内胆材质：采用复合材料，易清洁，表面细菌残留量低，符合国家标准；对内镜无磨损等特性；

2.外罩材质：由≥1.5mm多工艺防水防腐蚀处理、正反两面光洁的钢模塑钢板，侧板采用半圆弧收边；

3.焊接方式：采用整体焊接，无拼接缝隙；

4.门材质：采用碳钢喷塑板和≥5mm钢化玻璃

5.门把手：采用304不锈钢镜面处理，外表光滑；

6.门密封：采用磁性门密封；

7.储存方式：采用垂直悬挂的形式进行储存；

8.悬挂架：采用透明亚克力材料，分上中下三层固定，背面采用碳钢加强板稳固，保证支架的强度,内侧可安装内镜附件的悬挂专用装置

9.固定方式：采用上中下三层定位

10.控制器：一体化控制器，液晶触摸屏控制；

11.显示屏显示内容：微电脑液晶中文显示控制系统，风机循环通风时间、杀菌时间，温度与湿度、工作自动累时等；

12.功能：可实现0-99min不间断通风、杀菌，时间到，自动停止；可根据需求分别设置、保存参数，可实现对风机、紫外线杀菌灯、照明灯的分别控制；

13.风机：采用电容式轴流风机，节能环保

14.循环风机：采用一进风一出风的方式运行，保证空气循环流动，对内镜进行干燥

15.消毒系统：

15.1紫外线灯：性能优越，保证杀菌能力，消毒时紫外线不能直接照射到内镜，避免消毒时对内镜造成老化等损坏。

15.2（可选配等离子消毒）

16.整体参数

16.1内镜容积：6条

16.2电源要求：220V/50Hz

16.3设备功率：200W

3、纯水设备

用途:为医院消毒供应中心，内镜清洗中心提供无菌水

1、水利用率 ≥60% ；

2、脱盐率 ≥ 99% ；

3、产水量150L/H @25℃（温度每下降1℃，产水量约降低3%）；

4、原水水源：市政自来水；

5、源水水压：压力值0.15-0.4Mpa；

6、进水温度：5-45℃；

★7、产水指标：RO纯水电导率：＜15μs/cm@25℃，细菌去除率≥99.6%；颗粒（＞0.2μm）＜1个/ml离子截留率96%-99%；有机物截留率＞99%；产水水质符合WS507-2016关于软式内镜清洗消毒技术规范纯化水符合WS507-2016的规定应保证细菌总数≤10cfu/100ml；

供水方式：直供式压力设定值：0.12-0.3Mpa 压力式供水 内置纯水箱水量≥80 L；

需配备：过滤器、增压泵、纯水泵、4021反渗透膜、电磁阀、压力表、压力开关、纯水流量计及浓水流量计等；

10、功率：0.8kw

电压：AC220V/50Hz

外形尺寸：600*700*1430mm±20mm

占地面积：1.0-1.5m²（一体机）

★11、内镜清洗专用纯水设备需通过产品质量检验所的细菌检测并取得了无菌水检测报告。

4、内镜清洗中心技术参数

★整体设计必须符合（《软式内镜清洗消毒技术规范》WS 507-2016）的规范。整体设计必须与内镜中心的清洗间相适应，并合理配置招标时提供与房间相适应的平面图。

1.用途：用于胃镜、肠镜、十二指肠、支气管镜等软式内镜的手工清洗、消毒及干燥。

2.结构：一体化结构组成，包括初洗槽、酶洗槽、漂洗槽、消毒槽、末洗槽、干燥台等单元组成。

▲3.主体材质：包含台面、清洗槽、功能背板、干燥台等，材质为高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，原料厚度≥10mm，台面厚度≥70mm，颜色为白色，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，材质通过医药行业标准YY0992-2016耐腐蚀性测试，1%NaOH溶液中浸泡72小时无变化，5%H2SO4 溶液中浸泡 72 小时无变化，提供第三方材料耐腐蚀性报告。

4.柜体要求：分段式柜体，便于搬运、转运，尤其适用于狭小的空间，柜体底部离地高度≥100mm。柜体底板采用PVC防水板，防止生锈。

5.支架要求：材质为SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，高≥800mm，非倾斜式设计，增加储物空间。

6.柜门要求：材质采用钢化玻璃，柜门采用上挡板和下柜门分体设计；柜门铰链为阻尼铰链，实现自动闭合。

▲7.清洗槽结构：一体式节液槽。所有槽应有容量标识,标示的分度值应≤2L,容量标示误差应不超20%。提供相关有效证明材料予以佐证；

★8.清洗槽尺寸：

单方槽：≧长550mm×宽750mm，内径长440mm×宽470mm×深200mm；

双方槽：≧长1100mm×宽750mm，内径长440mm×宽470mm×深200mm；

转角槽：≧长750mm×宽750mm，内径长670mm×宽450mm×深200mm；

（±20mm）

9.干燥台结构：采用内凹式平台圆弧设计，台面设计有条形凸起，防止内镜及附件等物品意外滑落。

▲10.干燥台尺寸：≧长1500mm×宽750mm。

11.浸泡槽盖：采用透明亚克力并配有手柄，可以清晰看到浸泡清洗的状况，防止消毒液气体的外泄。

12.全自动灌注器：由操作面板和执行部件等组成；漂洗采用流动水灌注,不从槽内使用循环水或直接吸取暴露在空气中的水源进行灌注,杜绝交叉感染或造成内镜的意外损坏；

13.酶洗、浸泡灌注助剂(清洗液、消毒液)时, 自动灌流器(自动控制器)应配置双向自动封闭的活接头,接头选用具有良好几何稳定性、坚韧性、弹性好；单手操作,使用方便快捷,可自动封闭,便于拆卸:灌流压力应不大于0.4MPa。且应具有过滤功能；一次性完成四个环节的工作: 注液、注气、吸引、计时,并设计有自动注气功能(可根据需要自行设定时间)

14.控制器要求：一个槽体配置一套工作面板，用于辅助各个槽体清洗（消毒）、漂洗；数字数码管显示，采用触摸控制按键，控制每槽实际操作流程，按照屏幕提示进行清洗。

15.酶液/消毒液计时：显示屏实时记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟，时间可调。

▲16.镜体测漏器 (泄漏检测装置) 和注水装置均应配置适宜的活接头,接头便于拆卸，软式内镜通入不大于 0.03MPa 空气时, 若产生泄漏, 泄漏检测装置应能及时提醒；

17.快速接头：配置整套对接头，插头部分采用高分子塑料，快速插头底座设计位置位于洗消槽后方。

18.供气系统：采用无油空气压缩机供气，供气量：≥120L/min 储气量≥30L。

19.供水管路：给水管采用PP-R冷、热水管材和管件，采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，杜绝泄漏现象。

20.排水管路：排水管采用PVC-U排水管材和管件；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝泄漏现象。

21.中心气体处理器：分离空气中的油污、水分，提高气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能。

22.高压水枪/高压气枪：材质为SUS304不锈钢，适合不同类型的内镜管道，耐受压力0-0.7MPa。

23.水质过滤器：过滤型水处理器，为末洗槽提供过滤水，精度≤0.1μm，流量≥0.3T/h，可更换滤芯。出水水质细菌总数≤10CFU/100mL；细菌内毒素≤0.25EU/mL。

24.水源双控控制：供水系统有自动、手动两种方式，自动控制配置电磁开关及控制开关，避免在无人看管使用时发生漏水现象，提供依据。

25.水龙头：采用SUS304不锈钢，陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制。

26.落水器：采用PVC材质，耐腐蚀密封圈采用橡胶，使用寿命长。

27.检测报告：提供检测报告，性能检测报告、电磁兼容检测等。

- 配置清单：

| 消毒标准配置 |  | 单位 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台面/洗消槽 | 台 | 10 |
| 2 | 柜体/功能背板 | 组 | 2 |
| 3 | 内镜侧漏系统 | 台 | 2 |
| 4 | 自动灌注器（全管道） | 套 | 10 |
| 5 | 医用无油空气压缩机 | 台 | 1 |
| 6 | 消毒槽活动密封盖 | 个 | 4 |
| 7 | 一体化供排水、电路系统 | 套 | 2 |
| 8 | 医用不锈钢高压水枪 | 套 | 6 |
| 9 | 全管道清洗装置挂钩 | 排 | 2 |
| 10 | 医用不锈钢高压气枪 | 套 | 5 |
| 11 | 操作流程指示标牌（亚克力） | 套 | 2 |
| 12 | 不锈钢冷热水龙头 | 只 | 10 |
| 13 | 内镜干燥保养台 | 套 | 1 |
| 14 | 上下水连接管路 | 套 | 10 |
| 15 | 消毒液回收装置 | 套 | 2 |
| 16 | 射灯 | 套 | 2 |
| 17 | 内镜吹干器 | 台 | 1 |
| 18 | 灌流器自动接头 | 只 | 14 |
| 19 | 灌流电脑控制系统 | 套 | 10 |
| 20 | 气体处理器 | 台 | 1 |
| 21 | 过滤水装置 | 台 | 2 |
| 22 | 三通灌流装置 | 只 | 4 |
| 23 | 灌流专用硅胶管 | 米 | 10 |
| 24 | 配件盒 | 只 | 2 |
| 25 | 挂架 | 只 | 2 |

5、氩气高频电刀参数

主要用于：胃肠中心

1、工作频率：电切: 430KHz±50 KHz、电凝：600KHz±50 KHz

▲2、电切额定输出功率：300W

2.1	电切1功率： 0-300W(混切，500Ω负载)

2.2	电切2功率： 0-300W(凝切，500Ω负载)

3、电凝额定输出功率

3.1	强力凝功率：0-120 W（500Ω负载）

3.2	氩束凝功率：0-120 W（500Ω负载）

4、双凝功率：0-100 W（125Ω负载）

5、低频漏电流(正常状态)

5.1	对地漏电流：≤0.5mA

5.2	外壳漏电流：≤0.1mA

5.3	患者漏电流：≤0.01 mA

6、高频漏电流：≤150mA

7、安全性能：属Ⅰ类CF型的，由标志表示

8、供电电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz, 整机输入功率：800 VA

★9、氩气控制与高频电部分一体化

10、具有双反馈回路自动功率控制，输出功率稳定安全可靠

11、单、双中性极板检测功能，极板故障时，发出语音提示和声光报警，并停止输出

▲12、高频氩气电刀采用三联脚踏或按键控制(提供实物照片）

13、氩气流量控制为全数字化自动控制保证气流的精确稳定。氩气流量自动补偿

14、氩束激发距离在7-10mm以上，保证内镜下的视野清晰

★15、电切电凝输出均为自动方式

16、氩气流量自动控制，氩气压力不足时，将发出语音提示和声光报警，并停止输出

★17、双极、单极自动转换

18、氩气治疗电极与高频电输出电极相互独立，防止误操作

▲19、无风扇全封闭式机箱（提供主机整体照片）

- 20、具有精细切割功能，输出功率以1W和5W步进调节。

6、胃镜检查床参数

1.规格约为：1920*640*535-810（mm）   最大承重 250kg

2.主体由中控底座、升降主架、阻尼护栏，及担架面。四部分组成。

3.担架面采用注塑一次成型，背板配置液压装置可手动调节倾斜角度，调节范围：0～60°±5°；

4.该车底采用中控刹车制度设计，直径150mm，带有中央导向轮。外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，推车尾部带中控开关；

5.头部带有氧气瓶托架，可放置≥5L氧气瓶，以便急救使用。车头带有输液架插孔，并配有1根伸缩输液架，方便患者输液。

6.护栏采用ABS提拉升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命。

7.整体升降采用摇杆式设计，升降行程535-810mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能。

8.推车整体采用优质冷扎型材，确保整个床体结实、牢固，自动化喷涂设备进行喷涂，具有抗菌、耐腐蚀等特性

9.辅助装置：带有厚度3CM牛津布车垫，带有≥2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落，绑带卡扣易解开。

一、质保及售后服务（所有产品）

1.质保期≥5年，（质保期内所有更换的零部件及相关技术人员服务费均免费），质保期内至少每年提供原厂维护保养二次，附常用配件清单。

2、设备来院时间距生产日期不超过3个月。

3、使用期限不低于5年。

4、按合同定期到货和安装、调试。

5、质保要求：质保期自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。质保期自货物交付采购人并经采购人验收合格后开始计算。保修期内免费维修，包括配件。

6、质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。如设备发生故障，乙方在接到甲方质保电话2小时内予以响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用，必要时应向采购人提供应急备用设备，45天内更换设备（免费更换或重新购置）到院，保证甲方工作正常进行。

7、质保期结束，不能视为供应商对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供应商应立即予以无偿修复或更换。

8、供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

9、因供应商所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

10、供应商所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

11、质保期过后，对于货物维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。

二、培训及技术服务

1、供应商应安排专业技术人员提供现场技术培训、安全培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

2、提供培训计划（包括临床使用培训，工程师维修保养培训），培训内容为本设备系统操作及常见问题处理，确保临床人员具备独立工作的能力。

三、商务要求：

1.交付（实施）的时间：合同签订后30个工作日内完成合同范围内所有设备的供货、安装、调试(安装调试后确保设备器械能够正常使用，安装包含配套改造、水、电等辅材）。

2、交付地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3. 付款条件（进度和方式）：

（1）合同签订后甲方收到发票10日内支付货款的30%，设备安装、调试、验收合格，经培训指导，正常使用4个月后收到发票10日内再付60% 货款；合同签订12个月后甲方收到发票10日内付清10%余款。

4. 其他要求：包装和运输（须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

采购包2：手术医疗设备器械

1、电刀

| 一、 | 设备功能需求 |
| --- | --- |
| 1 | 能满足普外、妇科、泌尿科、肛肠科、骨科、消化科、五官科、神经科和内镜等各科室手术需要。 |
| 二、 | 技术参数 |
| ▲1 | 主载频率：≥400KHz |
| 2 | 负载阻抗：≥500Ω，≥100Ω |
| 3 | 工作电源：AC220V，50Hz |
| 4 | 最大功率：单极 ≥ 300W；双极：≥ 70W |
| ▲5 | 工作模式：单极切割：≥3种，单极凝血：≥3种，双极：≥1种 |
| 6 | 纯切功能：≥ 300W，功率连续可调 |
| 7 | 混切功能：≥ 250W，功率连续可调 |
| 8 | 混切功能：≥ 200W，功率连续可调 |
| 9 | 电凝功能：≥ 150W，功率连续可调 |
| 10 | 电凝功能：≥ 120W，功率连续可调 |
| 11 | 电凝功能：≥ 100W，功率连续可调 |
| 12 | 双极功能：≥ 70W，功率连续可调 |
| 13 | 具有功率记忆功能，能保存常用功能、功率 |
| 14 | 操控方式：手动、脚踏双路控制 |
| 15 | 具备双回路安全自动监测、控制和报警功能 |
| 16 | 具有自动检测、消除高频漏电流功能 |
| 17 | 采用无风扇散热方式 |
| 18 | 具有自动稳压系统，外接电压不稳时保证终端输出稳定 |
| 19 | 具有输出功率自动补偿功能，自动适应各种人体阻抗 |
| 20 | 微电脑控制，数字化、多功能，内置故障自检软件 |
| 21 | 设备通过YY0505电磁兼容检测 |
| 22 | 企业通过ISO9001质量体系认证 |
| 23 | 主机质保：≥3年，保修期内至少每年提供原厂维护保养一次，附常用配件清单 |
| 24 | 设备使用期限：≥10年，设备来院时间距生产日期不超过3个月 |
| 25 | 中标产品需提供24小时工程师免费热线服务以外，在2小时内给出解决方案，并提供备用机，工程师必须每季度免费上门保养设备一次，并且进行回访工作。（需提供相关证明） |

2、电动手术台

电动手术床供胸腹、外科、脑外科、眼科、耳鼻喉科、妇产科、泌尿科等手术用。

1、手术床体采用 SUS#304 不锈钢材质，有易清洁、抗污染、耐腐蚀、不生锈等功能。

2、床板采用模块化设计，可分拆组装。

3、手术台采用电动驱动机制，具有电动调节功能（升降、平移、前后倾、左右倾、背板升降、电动刹车床体支脚升降）,可满足各类手术的体位调节。

4、电子操作系统≥1套，且每套系统均可设置手术床的各种体位操作。

5、具有一键可形成屈曲，反屈曲功能；一键“0”复位功能；带机械腰桥传动功能。

6、手术台需配内置蓄电池，可满足≥4小时工作时长。

7、电动刹车功能，独立电动控制床体支脚轮，刹车顶起。

8、手术台床垫厚度≥70mm，记忆减压床垫，需有防止褥疮产生、防水、抗静电功能，且易拆卸和易清洗。

9、整机设计需符合国家医用电器安全标准，配备附件要满足不同手术的需要。

10、床体参数：

台面长度	2060±50mm	台面宽度	500mm±10mm

台面最高	1000±50mm	台面最低	700mm±10mm

台面前倾	≥30°	  台面后倾	≥30°

台面左倾	≥20°	  台面右倾	≥20°

头板上折	≥45°	  头板下折	≥90°

背板上折	≥78°	  背板下折	≥28°

腿板上折	≥20°	  腿板下折	≥90°

腿板外展	≥90°  腰桥升降	≥100mm

台面平移	≥250mm

电源电压 220V 50HZ 400VA

★11、产品通过ISO13485、ISO9001、CE认证（提供认证文件）；

★12、制造商通过14001、45001体系认证，3A级国家企业信用证书（提供各项资质认证文件）

13、厂家除能提供24小时工程师免费热线服务以外，在2小时内给出解决方案，并提供备用机，工程师必须每季度免费上门保养设备一次，并且进行回访工作。（需提供相关证明）

14、原厂保修至少3年，保修期内至少每年提供原厂维护保养一次，附常用配件清单；

15、设备来院时间距生产日期不超过3个月；

16、使用期限不低于6年。

3、手术托盘

1、托盘架整体采用SUS#304制作，平整光滑、耐腐蚀；外形大小：700*400*900-1200mm（±10mm）；

2、托盘尺寸595*395*48mm（±5mm）可摘下托盘，方便清理消毒;

3、车架可升降锁紧调节，方便操作;

4、采用≥3寸静音万向脚轮，4只均带刹车功能。

5、原厂保修至少3年，保修期内至少每年提供原厂维护保养一次，附常用配件清单；

6、设备来院时间距生产日期不超过3个月；

7、使用期限不低于6年。

4、碳板电动手术床 （含牵引架）

1、产品通过ISO13485、ISO9001、CE认证（提供认证文件）；

2、制造商通过14001、45001体系认证，3A级国家企业信用证书，高新技术企业（提供各项资质认证文件）

3、厂家除能提供24小时工程师免费热线服务以外，工程师必须每季度免费上门保养设备一次，并且进行回访工作。（需提供相关证明）

4、原厂保修至少3年，保修期内至少每年提供原厂维护保养一次，附常用配件清单；

5、设备来院时间距生产日期不超过3个月；

6、使用期限不低于6年。

7、手术床升降立柱可调节≥5节，台面离地面500mm±10mm（不含床垫）。底座、立柱采用SUS#304材质，易清洁、抗污染、耐腐蚀、永不生锈。

▲8、床板采用模块化设计，可拆卸、组装；能满足神经外科、骨科、妇产科、泌尿外科专用设备安装。

▲9、手术床驱动为电动驱动机制，具有电动调节功能（升降、平移、前后倾、左右倾、背板升降、腰桥升降、电动刹车床体支脚升降）,能足手术各项体位调节。

▲10、电子操作系统≥2套，一套手柄控制系统，一套为床体操作控制系统（面板），每套系统可单独运行，有误操作锁开关。

▲11、一键屈曲，反屈曲功，一键“0”复位功能，反向体位键功能。床面可平移350mm±20mm，能满足C型臂的使用；

12、手术台配备的内置蓄电池，可满足≥4小时工作时长。

▲13、制动功能：一键电子刹车，独立电动控制床体支脚轮，刹车顶起将万向轮抬离地面，，原地 360 度转弯调节。

14、手术台床垫厚度≥70mm，记忆减压床垫，需有防止褥疮产生、防水、抗静电功能，且易拆卸和易清洗。

15、 整机设计需符合国家医用电器安全标准。

16、技术参数：

台面尺寸：长2180mm±30mm             宽560mm±30mm

台面最低500mm±30mm（不含床垫）      台面最高930mm±30mm(不含床垫）

台面前后倾：前倾≥30° 后倾≥30°

台面左右倾：左倾≥20° 右倾≥20°

头板折转：上折≥45°   下折≥90°

背板折转：上折≥80°   下折≥40°

腿板折转：上折≥20°    下折≥90°  外展≥90°

腰桥升降：100mm±10mm（升降）

台面平移：350mm±20mm

电源电压：220V 50HZ

净重：≈275kg

17、配置清单：

序号 附件名称 数量

1  主体	  1套

2	 臂托	  2个

3	 肩卡	  2个

4	 腰卡	  2个

5	 腿托	  2个

6	 手控器	  1个

7	 麻醉架	  1个

8	 台垫	  1套

9	电源线	  1根

11	合格证	  1个

12	使用说明书	1份

13	产品保修卡	1份

14	装箱单	  1份

19、牵引架参数：

▲1.骨盆架具有左、中、右三个选择插接位置；

2.便于与C型臂任何位置配套使用，无障碍、死角，可完全透视；

3.升降立柱上的骨盆架亦可插接侧卧架 或膝关节架使用，上升下降行程为30mm，可根据手术床的高低任意调节；

4.牵引杆可大幅变换角度，并有伸缩设计，脚踝固定器除了本身可360度旋转外，亦可卸下以装置其它配件，应用灵活；

5.连接板为长孔设计，能够任意搭配不同厂家的一般手术床，而达到骨科手术的需求；

▲6、主体材质为碳纤维材质。

牵引架体参数：

1、长≥1500mm ；

2、宽≥550mm ；

3、台面高度（不含床垫）：最低高度≤640mm 最高高度≥1000mm；

4、延伸杆长度≥1340mm；

5、延伸杆外展夹角≥180°；

6、牵引鞋旋转角度≥360°；

7、牵引器牵引行程≥200mm；

8、牵引器升降调节行程≥400mm；

5、手术无影灯（移动式）：

1、产品通过ISO13485、ISO9001、CE认证（提供认证文件）；

2、制造商通过14001、45001体系认证，3A级国家企业信用证书，（提供各项资质认证文件）

3、厂家除能提供24小时工程师免费热线服务以外，工程师必须每季度免费上门保养设备一次，并且进行回访工作。（需提供相关证明）

4、原厂保修至少3年，保修期内至少每年提供原厂维护保养一次，附常用配件清单；

5、设备来院时间距生产日期不超过3个月；

6、使用期限不低于6年。

▲7、母灯及子灯均需符合现代层流手术室感控要求，扰流指数≤22%；（提供灯头实物图及检测报告）

▲8、LED冷光源寿命≥6万小时；

灯头直径≥500mm， LED灯珠数量≥48个

▲9、灯头防水防尘≥IP54；（提供检测报告）

▲10、灯壳外罩表面采用通过重金属等检测的环保粉沫；

12、内置蓄电池；

▲11、中置可高温高压蒸汽灭菌消毒的手柄具有调焦功能；（提供带有国家知识产权局章的证书认证）

12、基础参数：

1）、LED灯泡数量       ≥48个；

2）、照度范围（Lux）   ≥40000—160000；

3）、光斑直径范围（mm）≥160-280；

4）、调光系统：无极调光系统；

5）、显色指数	         ≥96；

6）、术者头部温升（℃）≤1；

7）、术野区域温升(℃)	 ≤2；

8)、演色性指数(CRI)	 ≥96；

9)、色彩还原指数 	 ≥97；

10)、照明深度（mm）	 ≥600；

6、手术无影灯（吊顶式）

1、产品通过ISO13485、ISO9001、CE认证（提供认证文件）；

★2、制造商通过14001、45001体系认证，3A级国家企业信用证书，（提供各项资质认证文件）

3、厂家除能提供24小时工程师免费热线服务以外，工程师必须每季度免费上门保养设备一次，并且进行回访工作。（需提供相关证明）

4、原厂保修至少3年，保修期内至少每年提供原厂维护保养一次，附常用配件清单；

5、设备来院时间距生产日期不超过3个月；

6、使用期限不低于6年。

▲1、灯壳：一体成型，符合洁净层流手术室的要求。

▲2、触摸屏控制系统LED液晶显示屏,控制所有功能，有图形示意，操作要简单明确，触摸精准。

▲3、平衡臂悬挂系统要求定位稳定、精确，能力满足手术室不同的高度和角度需求。（提供平衡臂悬挂系统证明文件）

4、冷光源，防眩光，色温可调可根据组织类型或是伤口结构纹理等情况来选择光线色调。

5、手柄可拆卸，可在高温135°以上进行消毒灭菌处理。

6、优越的深部照明大功率灯珠，具有小角度、高均匀度、高出光率的特点，实现每个小单元的输出。有利于根据不同的伤口结构和阴影效果提供出极佳的光束深度，对于开口小且深度大的手术为重要。

▲7、R9红光和R11绿光。

▲9、智能阴影补偿功能。

▲10、双灯头互控功能，由一个灯头控制器，可控制另外一个灯头的所有功能。

▲11、电动调焦功能，智能均匀光斑控制，可实现光斑大小变化但光照强度不变。

▲12、红外遥控功能，可控制灯头的开关、亮度、聚焦、腔镜模式。

一键腔镜功能带有手术时ENDO（腔镜）功能。

14、1）灯珠数量 48颗照明深度 ≥120 （cm）术者头部温升 ≤1（℃）输入功率 400VA

光源照度40000-160000（LUX)亮度调节范围 1-100%    术野工作区域温升（℃）≤2 灯泡功率 3W/3V

色温 4300±500 （K）演色性指数CRI ≥97%操作半径≥2200（mm）灯泡平均寿命≥60000 （h）

光斑直径 100—300 （mm）色彩还原指数Ra ≥97% 工作半径（mm）600—1800 最佳安装高度（mm） 2800—3000

2）灯珠数量 30颗照明深度 ≥120 （cm）术者头部温升 ≤1（℃）输入功率 400VA

光源照度40000-160000（LUX)亮度调节范围 1-100%    术野工作区域温升（℃）≤2 灯泡功率 3W/3V

色温 4300±500 （K）演色性指数CRI ≥97%操作半径≥2200（mm）灯泡平均寿命≥60000 （h）

光斑直径 100—300 （mm）色彩还原指数Ra ≥97% 工作半径（mm）600—1800 最佳安装高度（mm） 2800—3000

(四)、配置清单

序号  名称        数量     备注

1     底座          1

2     横臂          2

3	平衡臂	      2

4    灯头体         2

5	700 灯头灯泡	 48

6	500 灯头灯泡   30

7    灯头体火炬	 2

8     手柄          2	     送2个

9     内六角扳手	 S=3,S=4,S=5，S=6，S=8各1

10    小平口螺丝刀  1

11    十字螺丝刀    1

12    合格证        1

13   使用说明书     1

14   产品保修卡     1

7、电动人工流产吸引器

1、厂家除能提供24小时工程师免费热线服务以外，工程师必须每季度免费上门保养设备一次，并且进行回访工作。（需提供相关证明）

2、原厂保修至少3年，保修期内至少每年提供原厂维护保养一次，附常用配件清单；

3、设备来院时间距生产日期不超过3个月；

4、使用期限不低于6年。

5、适合对早期妊娠孕妇施行人工流产吸引，还可用于其它手术吸引

6、整体采用箱式带移动脚轮，机器顶部配有托盘，备用手动开关和脚踏开关。

▲7、无油泵，噪音低，免维护；

8、溢流保护装置，防止液体进入泵内；泄故阀，防止损伤粘膜；

9、采用二级负压装置：一级负压储气，二级负压吸引。双极负压控制，无创伤。

10、双真空负压表显示储气瓶和负压瓶的负压。

11、抽气速率：一级≥35L/min   二级≥15L/min

12、负压调节范围：0.02～0.09MPa

13、吸液瓶：500ml×2

14、储气瓶：2500ml×2

15、输入功率：400VA

16、电源：AC220V±10%   50Hz

17、噪音：≤65dB

18、工作制：间隙加载连续运行

8、电动手术台（普通）

1、 电动电机驱动系统：整机噪声低，床台运行平稳。台面的升降、前后倾、左右倾、背板活动均由系统控制，头板、腿板为手动操作，操作轻松便捷。

▲2、四组电机工作，电机驱动背板起落。

▲3、手术床整体床身、护罩及配件均采用优质 SUS#304 不锈合金钢制成，可保用 15 年以上不生锈，充分满足手术后床台消毒。

▲4、五段床身设计，分为头部段、背部段、内置腰桥、臀部段、腿部段。充分考虑患者生理曲度，可形成背板、座板夹角，满足不同部位手术需求；

5、床垫：采用记忆海绵床垫，厚度达≥60mm，有效缓解患者压力点，防止术后褥疮发生；床垫材质符合安全标准，表面抗菌、易清洁，符合手术室消毒要求。

6、整机设计符合国家医用电器安全标准，配有各种功能的附件，以适合不同手术的需要。

7、遥控面板为按钮操作，配有脚踏刹车，安全可靠，稳定性高。

8、选配应急电源，可自动充电，电源断电时，应急电源可自动跳转至工作状态。应急电源可连续工作＞2小时。

9、手术台参数

长	2000±50mm	前倾	≥19°	腿板下折	≥90°

宽	500±20mm	后倾	≥19°	腿板外展	≥90°

台面最高	880±10mm	头板上折	≥65°	腰板上升	120±10mm

台面最低	630±10mm	头板下折	≥90°	电源	100-240VAC ，50/60Hz

左倾	≥16°	背板上折	≥70°	包装	1405×725×885mm

右倾	≥16°	背板下折	≥14°

10、产品配置清单

主体(含电机、床垫)	1套

臂托	       2份

肩卡	       2个

腰卡	       2个

腿托	       2个

手控器         1个

个麻醉架       1个

脚踏刹车       1个

合格证         1个

使用说明书     1份

产品保修卡     1份

装箱单         1份

11、售后服务要求：

投标人需要提供24小时服务热线电话。当采购人提供故障申报后2小时内，投标方技术人员必须做出响应并进行处理解决。同时要根据采购人要求立即派遣技术人员48小时内到达现场解决采购人提出的问题。工程师每季度免费上门保养设备一次，并且进行回访工作。

12、产品通过ISO13485、ISO9001、CE认证（提供认证文件）；

13、制造商通过14001、45001体系认证，3A级国家企业信用证书，高新技术企业（提供各项资质认证文件）

14、原厂保修至少3年，保修期内至少每年提供原厂维护保养一次，附常用配件清单；

15、设备来院时间距生产日期不超过3个月；

16、使用期限不低于6年。

9、气压止血带

主要用：手术室、

▲1、电气安全保护等级:1类BF型

▲2、压力过载提示:实际压力大于 80KPa，主机将亮黄灯并伴有声响提示，由主机软件监控。

▲3、快速冲气

防止动脉闭塞前，血液充盈动脉;

脉动式放气，有效防止患者心、脑突然缺血。

▲4、多种规格袖带，便于各类病人选用，袖带内胆选用高强度材料制作，增加袖带的使用寿命。

5、压力设定范围:0 KPa-100 KPa，压力误差:士5 KPa.1

6、时间设定范围:0-120分钟，初始充气时间:≤60秒工作状态噪声:S60dB(A)，输入功率:30VA.

7、设定建议:上肢压力:30-40KPa。下肢压力:50-60KPa

8、在剩余时间还有 10 分、5 分、1 分钟时，会有相应的蜂鸣提示。

9、双路气压止血带，具有独立双路调控输出，允许同时进行两组手术

10、原厂保修至少3年，保修期内至少每年提供原厂维护保养一次，附常用配件清单；

11、设备来院时间距生产日期不超过3个月；

12、使用期限不低于6年。

10、 电动吸引器技术参数

1、电动吸引器组成医疗：负压泵、负压调节器、负压指示器、收集容器组件、脚踏开关、机箱等；

2、可满足各类医疗手术时需要的高效率、大流量吸引的要求，供手术吸引脓血等各种粘质分泌物用；

3、引器要求设计体积小，重量轻，噪音小；

4、采用伸缩型推拉把手，移动方便，占用空间小；

▲5、负压吸引装置采用双头活塞式真空泵，设有防溢流安全装置；

6、手动和脚踏开关并联任意使用，操作方便；

7、电动吸引器防电击，运行模式为间歇加载连续运行(间歇吸引)；

8、产品符合GB9706.1、YY0505、YY0636.1相关要求。

9、负压极限值：≥0.09MPa(680mmHg)；

10、负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)；

11、抽气速率：泵口（出气口）≥35L/min，终端≥25L/min；

12、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；

13、功率：≤280VA；

14、噪声：≤60dB；

15、收集容器容量：2500ml×2；

16、工作环境：温度:+5℃～+35℃，相对湿度：25℃不超过80%，大气压力：86KPa～106KPa。

17、原厂保修至少3年，保修期内至少每年提供原厂维护保养一次，附常用配件清单；

18、设备来院时间距生产日期不超过3个月；

19、使用期限不低于6年。

11、冲洗机

1、电源：220 V ±22 V ,50Hz±1 Hz

2、消水扬程范围：45 cm ~160 cm

3、清洗液扬程：80cm，允差＋10cm

4、备用消洗液扬程：80cm，允差＋10 cm

▲5、清洗液流量：105 ml /10 s ，允差＋15 mL /10 s

6、备用清洗液流量：105 ml /10s，允差＋15ml/10 s

▲7、出水温度：设备仅对清水具备加温功能，水温在26℃~36℃范围内可调节，允差＋4℃.

▲8、冲洗时间：自动模式出厂设置自动默认冲洗时间，专用清洗液冲洗时间为10s，允差＋1s,

9、清水冲洗时间为4分：允差＋30s

10、噪声：不大于65 dB ( A )

11、冲洗枪管长度尺寸：冲洗枪连接到主机管长度根据场地可定制。

12、显示器、控制器：设备通过触摸屏进行显示、控制

注意：

13、耗材和配件（如有）分项报价

14、耗材皮肤黏膜清洗消毒液限价≤100元／袋。

15、原厂保修至少3年，保修期内至少每年提供原厂维护保养一次，附常用配件清单；

16、设备来院时间距生产日期不超过3个月；

17、使用期限不低于6年。

一、质保及售后服务（所有产品）

1、按合同定期到货和安装、调试。

2、质保要求：质保期自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。质保期自货物交付采购人并经采购人验收合格后开始计算。保修期内免费维修，包括配件。

3、质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。如设备发生故障，乙方在接到甲方质保电话2小时内予以响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用，必要时应向采购人提供应急备用设备，45天内更换设备（免费更换或重新购置）到院，保证甲方工作正常进行。

4、质保期结束，不能视为供应商对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供应商应立即予以无偿修复或更换。

5、供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

6、因供应商所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

7、供应商所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

8、质保期过后，对于货物维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。

二、培训及技术服务

1、供应商应安排专业技术人员提供现场技术培训、安全培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

2、提供培训计划（包括临床使用培训，工程师维修保养培训），培训内容为本设备系统操作及常见问题处理，确保临床人员具备独立工作的能力。

三、商务要求：

1.交付（实施）的时间：合同签订后30个工作日内完成合同范围内所有设备的供货、安装、调试(安装调试后确保设备器械能够正常使用，安装包含配套改造、水、电等辅材）。

2、交付地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3. 付款条件（进度和方式）：

（1）合同签订后甲方收到发票10日内支付货款的30%，设备安装、调试、验收合格，经培训指导，正常使用4个月后收到发票10日内再付60% 货款；合同签订12个月后甲方收到发票10日内付清10%余款。

（2）设备验收合格后，乙方所开发票，应确保发票上所列品名、型号、金额与合同所列完全一致。

4. 其他要求：包装和运输（须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

采购包3：眼科检查设备

- 采购设备清单

| 设备名称 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- |
| 眼底照相机 | 台 | 1 |
| OCT | 台 | 1 |
| 检眼镜 | 台 | 1 |

1、检眼镜

一、产品特点

1、光学性能符合YY 0633-2008标准，亮度连续可调，观察像为眼底正像；

2、卤钨灯泡，能有较好的光源显色性、光斑均匀、观察清晰；

3、各种光斑、滤色片齐全，适用各种观察要求；

4、符合人体工学设计，方便患者受检和医生操作；

5、软启动功能、直接挂断功能，确保灯泡使用寿命更长。

二、技术参数

1、光阑：大光阑、小光阑、裂隙、中心网格片、无赤滤片

2、屈光度补偿	-35D～+20D，≥24种屈光度

3、照明光源	3.5V/2.8W，卤钨灯泡具备脉络膜增强扫描（EDI）功能，自动进行脉络膜分层和厚度分析。

4、电源	AC220V/50Hz

2、眼底照相仪

1、工作距离：≥40mm

2、视场角度：≥45°

3、拍摄类型：免散瞳彩照，散瞳彩照

4、辅助定位功能：双圆点提示工作距离

5、固视灯：内置Led固视灯11点；具备外置固视灯，颜色为绿色。

6、数码采集形式：外置单反相机；外置单反相机需和设备匹配。

▲7、瞳孔模式切换：机械光学换挡，≥2档（M档/S档）。

▲8、对焦模式：自动/手动

9、采集像素：2400万

10、最小可拍摄瞳孔直径≤4mm

11、屈光补偿范围：±20D

12、亮度调节：无级调节

13、额托调节：旋钮转轮

▲14、仪器移动：主机光学体可实现前后、上下、左右平移；也可实现上下，左右摆动，拍摄视网膜周边位置。

15、与患者接触部分：额托，头托以及其支架均采用绝缘塑料，确保电气安全。

16、主机工作站连接方式：USB连接

17、配套影像系统软件：具有中英文（双语）操作系统，软件需取得国家版权局登记证书 。

18、支持眼底图像自动无缝拼图功能，

19、图像处理：图像后处理功能

20、人机界面：具备主屏和副屏双屏显示，双屏均面对操作者。可实现眼底红外实时监控画21、面与拍摄预览画面以及相机拍摄参数同步显示。

22、拍摄模式：简单实现内外眼切换，无须额外摁键。

23、具备AI智能辅助诊断功能（提供国家时评药品监督管理局颁发证书）

24、质保期≥3年，（质保期内所有更换的零部件及相关技术人员服务费均免费），质保期内至少每年提供原厂维护保养二次，附常用配件清单。

25、售后服务内容包括现场服务、定期巡检、故障服务等内容。维修人员保证在24小时内响应，并提供维修解决方案。附常用配件清单。

26、投标人报价包括产品价、运输、装卸、安装调试、检验、保险、验收、售后等完成本项目且确保使用的全部含税费。投标人应提供详细、可行的进度计划，并根据项目进度详细列出各个阶段采购人需要配合的内容。

27、提供培训计划（包括临床使用培训，工程师维修保养培训），培训内容为本设备系统操作及常见问题处理，确保临床人员具备独立工作的能力。

28、国产设备来院时间距生产日期不超过3个月。

29、使用期限不低于6年。

3、眼科光学相干断层扫描仪

一、性能指标

1.成像技术：光学相干断层扫描成像

2.扫描速率：≥20000scan/sec。

3.扫描范围：水平方向（沿双眼连线方向）不小于 12mm，竖直方向不小于 9mm。

4.扫描深度：≥2.3mm。

5.扫描分辨率（组织中） ：纵向分辨率：≤5μm； 横向分辨率：≤20μm。

6.屈光调节范围：-20D至+25D。

7.信号光源波长：≥840nm

8.眼后节扫描方式：可对黄斑、视盘及区域大视野扫描

二、软件分析功能

▲1.支持与眼科AI影像存储处理与分析系统配套使用，可对≥21种主要眼科疾病进行辅助筛查，对病灶区域精准识别、分割和自动标识，精准量化分析。

2.黄斑分析功能：黄斑中心凹自动定位，并进行视网膜平均厚度、视网膜总体积、RNFL厚度、ILM-RPE厚度地形图等分析。

3.视盘分析功能：扫描视盘区域后，自动定位视盘中心位置并进行视杯盘综合测量分析。

4.青光眼分析功能：杯盘面积分析；杯盘比分析；水平杯盘比分析；垂直杯盘比分析；RNFL环扫厚度图；RNFL象限图；RNFL厚度图。

5.具备脉络膜增强扫描（EDI）功能，自动进行脉络膜分层和厚度分析。

6.数据符合DICOM标准。

三、图像显示方式

1.OCT图像色彩：彩色、灰度，可自定义对比度和亮度。

2.OCT图像与眼底部位对应：扫描范围内OCT图、眼底图有坐标线定位。

四、仪器操作性

▲1.支持全自动检查功能：自动瞳孔定位、自动眼底对焦、自动图像扫描，操作简单方便，可快速获得所需图像。

2.完善的病例数据管理功能，智能化分析报告生成模块，能够快速方便地进行数据查询和备份恢复操作。

3.用户建档：支持批量导入患者信息，检查完成自动为用户建立眼健康档案。

4.检查过程中选择采用全自动语音提示或系统提示两种模式。

▲5.报告查看：可通过电脑、手机、平板等多种终端查看检查报告。

五、电脑和打印系统

1.电脑配置：CPU:主频2.70GHz；硬盘：1T；内存：16G；显示器： 23.8英寸；显卡：显存12G。

2.操作系统: Windows11 64位或以上操作系统。

3.打印机：彩色标准A4打印机。

4.支持网络功能，有RJ45网络接口。

一、质保及售后服务（所有产品）

1.除眼科光学相干断层扫描仪外其余产品，质保期≥3年，（质保期内所有更换的零部件及相关技术人员服务费均免费），质保期内至少每年提供原厂维护保养二次，附常用配件清单。

2.眼科光学相干断层扫描仪：质保期≥5年，（质保期内所有更换的零部件及相关技术人员服务费均免费），质保期内至少每年提供原厂维护保养二次，附常用配件清单。

3、设备来院时间距生产日期不超过3个月。

4、使用期限不低于5年。

5、按合同定期到货和安装、调试。

6、质保要求：质保期自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。质保期自货物交付采购人并经采购人验收合格后开始计算。保修期内免费维修，包括配件。

7、质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。如设备发生故障，乙方在接到甲方质保电话2小时内予以响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用，必要时应向采购人提供应急备用设备，45天内更换设备（免费更换或重新购置）到院，保证甲方工作正常进行。

8、质保期结束，不能视为供应商对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供应商应立即予以无偿修复或更换。

9、供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

10、因供应商所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

11、供应商所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

12、质保期过后，对于货物维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。

二、培训及技术服务

1、供应商应安排专业技术人员提供现场技术培训、安全培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

2、提供培训计划（包括临床使用培训，工程师维修保养培训），培训内容为本设备系统操作及常见问题处理，确保临床人员具备独立工作的能力。

三、商务要求：

1.交付（实施）的时间：合同签订后30个工作日内完成合同范围内所有设备的供货、安装、调试。

2、交付地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3. 付款条件（进度和方式）：

（1）合同签订后甲方收到发票10日内支付货款的30%，设备安装、调试、验收合格，经培训指导，正常使用4个月后收到发票10日内再付60% 货款；合同签订12个月后甲方收到发票10日内付清10%余款。

（2）设备验收合格后，乙方所开发票，应确保发票上所列品名、型号、金额与合同所列完全一致。

4. 其他要求：包装和运输（须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（二）、未尽事宜，按照主办单位要求执行。

（三）、其他要求：

本项目为电子投标，成交单位在领取中标通知书时递交二份完整的投标书

第五章 评审方法及评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价

格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单

位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残

疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%

价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 三、评标标准：本评标标准，适用于采购包1；采购包2；采购包3

| 项 目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得满分30分。 其它报价得分＝（基准价/其他报价）×30×100％（小数点保留两位数） （注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。） |
| 技术参数 （26分） | 根据投标产品对招标文件技术参数的响应程度：全部响应即满足招标文件技术参数要求的得26分；打“★”的参数必须满足，否则此项不得分。号指标为重点扣分项，有一项负偏离扣3分；非打号指标，有一项负偏离扣1.5分，扣完为止。 注：以投标文件中提供的投标响应表及采购需求中要求提供的相应证明材料作为评审依据。 |
| 供货服务 方案 （9分） | 投标人根据采购需求编制项目供货服务方案。 方案科学全面，合理完善，针对性、可操作性强得9分； 方案符合采购要求，较合理完善，具有针对性、可操作性的得6分； 方案符合采购要求，基本合理完善，针对性、可操作性一般的得，得3分； 方案简单粗糙、不具备针对性、可操作性的得1分； 其余情况或未提供不得分。 |
| 培训方案 （9分） | 投标人根据项目需求编制人员操作培训、维修保养培训等方案。 方案优于项目需求的得9分； 方案完全满足项目需求的得6分； 方案基本满足项目需求的得3分； 方案不符合项目需求的得1分； 其余情况或未提供不得分。 |
| 后期维护方案（9分） | 投标人根据项目具体的实施情况制定设备使用维护措施方案，包括但不限于巡检、耗材更换、数据导出等方面 设备使用维护措施全面，进度安排合理和可执行性高，得9分; 设备使用维护措施较完整，进度安排较合理，得6分; 方案简单，可执行性一般，得3分； 方案简单，可执行性差，得1分 不提供不得分。 |
| 售后服务方案 （9分） | 投标人根据采购需求提供售后服务方案。 售后服务体系完整，保障措施合理，响应时间短的得9分； 售后服务体系较完整，保障措施较合理，响应时间较短，优惠适中得6分； 售后服务体系一般，保障措施一般，响应时间较长，优惠一般得3分； 售后服务体系较差，保障措施较差，响应时间长，优惠低得1分； 其余情况或未提供不得分。 |
| 业绩 （8分） | 投标人提供2021年1月1日以来类似项目业绩（以合同签订时间为准），每有1个得2分，满分8分。（提供合同复印件并加盖公章，不提供不得分） |

备注：

1、为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

供   应  商：         （电子签章）

磋商主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、磋商响应报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

- 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图） |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商提交响应文件时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 磋商响应函 |  |
| 12 | 授权委托书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

磋商响应函

致：

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人（签章）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权_________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）        号（项目名称）            项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

- 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四章采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中小企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 四、磋商响应报价表

- 项目名称：

项目编号：                                           分包号：

| 序号 | 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 （元） | 单项 合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |  |  |

日期：  年  月  日

注：行数不够，可自行添加。

五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 磋商响应货币 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加 （代理公司）组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：