# 采购需求

一、项目属性：货物类项目

二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

三、项目概况

（一）项目简介

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-1 | 牙科综合治疗台 （核心产品） | 2张 | 24万元 | 否 |
|  | 01-2 | 超声波洁牙机 | 2套 | 20万元 | 否 |
|  | 01-3 | 手术器械 | 2套 | 6万元 | 否 |
|  | 01-4 | 超声波清洗机 （含纯水机） | 1台 | 10万元 | 否 |
|  | 01-5 | 台式真空灭菌器 | 1台 | 6万元 | 否 |
|  | 01-6 | 医用干燥箱 | 1台 | 5万元 | 否 |
| 本项目不分包，投标人必须对所有品目标的进行投标。 |  |  |  |  |  |

（二）付款方式：合同签订后，采购人在收到中标人发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同价款的30%作为预付款；设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，中标人开具等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付合同剩余全部价款。

（三）交货期：合同签订后30天内

（四）全保期：≥5年

（五）交货地点：交付至采购人指定地点。

五、技术规格

- 品目一、牙科综合治疗台2台

一、技术参数。

1.工作条件：供气压力范围0.55—0.80Mpa,流量≥55L/min；水源水压范围 0.2—0.6Mpa, 流量≥10L/min。

▲2.整机工作功率≤350VA，高效节能。（提供药品监督管理局出具的相应证明材料）。

▲3.牙椅注册使用期限≥10年（提供药品监督管理局出具的相应证明材料）。

4.口腔灯：高性能LED感应冷光节能灯，灯头拥有灯光控制开关≥2个，照度可无极调节，最高照度≥40000Lux，支持无接触式控制；口腔灯色温可进行白光/黄光/混光三种模式切换，口腔灯与牙科综合治疗台注册证需为同一品牌；（提供同品牌口腔灯注册备案资料）

▲5.手机

5.1  原厂高速手机2支/台：一体结构，进口轴承，带快换接头，防回吸，转速≥300000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。（需提供注册证、备案证或检验报告、彩页、技术白皮书等佐证文件）

5.2 原厂气动低速手机 1套/台：含直机、弯机、马达。直机：冷却形式为外部雾化冷却，可拆卸式喷雾座。转速≥20000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。（需提供注册证、备案证或检验报告、彩页、技术白皮书等佐证文件）

5.3 三用枪2支/台：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消毒。

6.牙科椅

▲6.1治疗椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围≥150kg，座椅升降范围 ：最高≥750mm，最低≤370mm； （提供具备国家实验室认证的第三方检测机构出具的检验报告）

6.2牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机；牙椅升级速度≥3档可调。

6.3治疗椅表面为优质皮革面料，方便擦洗消毒。

7.消毒系统

7.1带一键全自动智能消毒系统，一键即可实现水路管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程，无需手动逐步操作，全流程时长≥20min。
    ▲7.2具有断电续消、紧急退出等功能；（提供实物图片或相关技术资料）

7.3具有一键冲洗开关，可快速进行每日接诊前、不同病患间以及诊疗结束后的管路冲洗，防止交叉感染，保持水路干净。配备同品牌消毒液。

8.治疗台单元

8.1医生治疗台为下挂式，配置≥18功能按键的控制面板，内置式低压24伏观灯片，可设定医生位≥3个，每个医生位可设定记忆具备≥4个记忆椅位控制；配置防滑硅胶垫，可拆卸进行高温高压消毒；

8.2具备开机自检、一键急救位、一键清洁位、一键吐痰、一键复位、灯椅联动、冲痰供水联动、锁屏键、机椅互锁、故障代码显示、响铃和计时器等功能。

8.3具备液晶屏幕触控及物理按键面板双重控制。

8.4平衡臂可承受重≥5KG，放置重物时运行移动平稳顺滑，稳定可靠。（具备国家实验室认证的第三方检测机构出具的检验报告）

8.5器械盘面板可无需工具即可拆卸，方便检修。

8.6水、气调节旋钮可拆卸进行高温高压消毒；后置抽拉式集污装置，清洁方便并且还可减小手机工作的风噪声。

9、助手操作台：

9.1  多关节旋转式助手架，最大角度靠近牙椅头部。

9.2  带≥10功能按键的助手控制面板，带三用枪、强弱吸手柄各1支；

9.3  助手位操作台上方置物台：尺寸：≥290mm×150mm，承重：0.5千克，配有硅胶垫，可135℃高温高压蒸汽灭菌，保护台面干净，避免交叉感染。

10侧箱单元

10.1可旋转式侧箱，可实时观察纯净水、消毒水液位，方便医生诊治及消毒清洁工作。

10.2可旋转≥90°的一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间。

▲10.3强弱吸过滤器为旋入式设计；强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料（需提供第三方检测报告）；

10.4配备纯净水系统和消毒水系统，纯净水瓶容量≥1500ml；消毒水瓶≥1200ml。

10.5侧箱双边侧门可完全打开，无需工具就可以快速拆卸和安装。侧箱水气与电路分离设计，≥4种颜色用于区分水气路，便于检修。

10.6侧箱通过牙椅坐垫中心下方连接，可旋转至牙椅前方。

11.地箱：可选内外置地箱；内置封闭电源：配置下水口密闭连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染。

12.配置多功能脚踏开关，可控制牙椅升降俯仰、手机工作、水杯供水、冲洗痰盂、口腔灯开关、吹屑气功能。

13.配置医生椅，至少有6个方位可调节。

14.配备选位阀。

15.配备空气压缩机

15.1、设备用途：用于3-4台牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。

15.2 结构形式：整台牙科电动无油空压机由压缩机机头、储气罐等组成。

15.3 产气量最大≥250L/分钟，0.5MPa下产气量≥140L/min；

15.4 储气罐容积≥60L

15.5 排水方式：手动/自动排水可选

15.6 罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀

15.7每个机头可单独控制。

- 品目二、超声波洁牙机2套

一、主要技术参数:

1.可充电锂电池：3.6V/750mAh

2.输出的尖端振动频率：30±5kHz

3.尖端输出功率：3W～20W

4.进水压力：1bar～5bar (0.1MPa～0.5MPa)

5.进气压力：5.5bar～7.5bar（0.55MPa～0.75MPa)

二、功能描述:

主机部分：

1.主机配套超声和喷砂手柄支架，手柄支架带霍尔感应功能，根据所选用工作手柄自动切换工作模式，手柄放回支架时自动停止工作。

2.前面板采用触控液晶屏，可简洁清晰进行功率、水量、温度调节。

▲3.双水路切换，可实现水瓶供水，也可使用外接水路供水。

4.水瓶供水提示灯设计。

5.水瓶供水模式下，隔膜泵运行，供水稳定；可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果。

6.粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。

▲7.单功能有线脚踏和多功能无线脚踏双脚踏配置。

8.可使用标准模式、无水模式、清洗模式、增强模式四种脚踏功能模式。

▲9.水路、气路接口均带过滤器，过滤水中杂质和气路中的水分。

10.配有≥1000mL大容量水瓶。

12.内置变压器，内部水电分离，更加安全。

13.配备专用推车，便于安装和移动。

14.产品使用期限≥10年。

超声部分

▲1.超声功率、水量均为0-12档调节，水流量0-75mL/min，满足各种洁牙需求。

2.采用钛合金工作尖，不伤牙骨质、牙釉质。

3.超声手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。

4.有清洁模式，可自动排水冲洗30秒，便捷清洁管路。

喷砂部分

▲1.300W功率的水路加热功能，可按需控制洁治水温，提高洁治舒适度。

2.喷砂功率、水量均为0-12档调节。

3.龈上、龈下独立喷砂粉罐。

4.喷砂手柄尾线可拆卸。

5.喷砂手柄采用三段式设计。

6.龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。

7.喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。

8.有清洁模式，可自动排气20秒；无操作情况下5分钟后自动排气，减少管道砂粉堵塞。

- 品目三、手术器械2套（产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌）。

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙龈剪 | 4 | 1.总长130mm，直头。 |
| 2 | 牙龈剪 | 4 | 1.总长130mm，双弯。 |
| 3 | 牙用镊 | 4 | 1.长度160mm，头部宽度1mm，头部厚度1mm，头部双弯。 |
| 4 | 牙用刀 | 2 | 1.总长200mm，双头，头宽6mm，六角手柄。 |
| 5 | 牙刮匙 | 4 | 1.总长190mm，头宽2.5mm，双弯铲形，双头。 |
| 6 | 根管充填器 | 4 | 1.总长170mm，垂直加压，双头，0.35，0.45。 |
| 7 | 根管充填器 | 4 | 1.总长170mm，垂直加压，0.5，0.75。 |
| 8 | 牙科树脂充填器 | 4 | 1.总长185mm，双头，头宽1.5/2.3mm。 |
| 9 | 牙科树脂充填器 | 10 | 1.总长180mm，双头，弯，头宽2mm，成型，圆柄。 |
| 10 | 牙科树脂充填器 | 4 | 1.总长170mm，双头，弯，头宽0.8/1.5mm，树脂充填，圆柄。 |
| 11 | 牙科树脂充填器 | 4 | 1.总长175mm，双头，头宽2mm。 |
| 12 | 口腔麻醉注射架 | 8 | 1.总长140mm，钩头，公制/英制螺纹，丝头可换。 |
| 13 | 牙用尺 | 1 | 1.总长105mm，角形，测量范围0-10mm。 |
| 14 | 手术刀柄 | 3 | 1.总长170mm，3#刀柄，硅胶柄。 |
| 15 | 手术刀柄 | 1 | 1.总长150mm，3#刀柄，手柄粗9mm，上弯。 |
| 16 | 橡皮障打孔器 | 1 | 1.总长165mm，头部带转盘和打孔锥，可打0.8-2mm共5种规格的孔。 |
| 17 | 玻璃粘固粉调板 | 1 | 1.150×68×8，两片装。 2.应以玻璃制成。 |
| 18 | 橡皮碗 | 1 | 1.碗口直径120mm，高67mm，厚度2.5mm。 2.医用橡胶制成。 |
| 19 | 橡皮碗 | 1 | 1.碗口直径90mm，高52.5mm，厚度2mm。 2.医用橡胶制成。 |
| 20 | 去冠器 | 2 | 1.总长200mm，一柄二头。 |
| 21 | 成形片 | 100 | 1.总长37mm，大号，三孔。 |
| 22 | 成形片 | 80 | 1.总长27mm，中号，两孔。 |
| 23 | 成形片 | 50 | 1.总长25mm，小号，两孔。 |
| 24 | 成形片夹 | 6 | 1.总长62mm，宽40mm，钳式。 |
| 25 | 成形片夹 | 1 | 1.结扎丝，20g，Φ0.2。 |
| 26 | 不锈钢带盖消毒盘 | 2 | 产品长240mm，宽160mm，高50mm，9寸，有孔。 |
| 27 | 不锈钢带盖消毒盘 | 2 | 产品长度200m，宽110mm，高50mm，8寸，侧面有孔。 |
| 28 | 不锈钢药膏缸 | 4 | 产品直径80mm，高80mm。 |
| 29 | 不锈钢镊子筒 | 3 | 产品直径80mm，高200mm，有盖，大号。 |
| 30 | 滤纸式灭菌盒 | 2 | 1、外形长宽高尺寸为480×285×135，滤纸式。 2、铝合金材质。 |
| 31 | 拔牙钳 | 1 | 1.总长185mm，直头，头宽5mm，闭合后头部间隙1.5mm。钳柄为直形。 |
| 32 | 拔牙钳 | 4 | 1.总长190mm，30°弯头，头宽5mm，闭合后头部间隙4.5mm。钳柄弯曲。 |
| 33 | 拔牙钳 | 2 | 1.总长185mm，40°弯头，头宽7mm。钳柄弯曲。右钳喙上带尖。 |
| 34 | 拔牙钳 | 2 | 1.总长185mm，40°弯头，头宽7mm。钳柄弯曲。左钳喙上带尖。 |
| 35 | 拔牙钳 | 2 | 1.总长185mm，75°弯头，头宽3.2mm，弯头高度28mm。钳柄直形。 |
| 36 | 拔牙钳 | 4 | 1.总长180mm，50°弯头，头宽4mm，弯头高度21mm。钳柄弯曲。 |
| 37 | 拔牙钳 | 2 | 1.总长180mm，70°弯头，头宽7mm。钳柄直形。喙上带尖。 |
| 38 | 拔牙钳 | 1 | 1.总长145mm，弯头，头宽3.6mm。 |
| 39 | 拔牙钳 | 1 | 1.总长155mm，直头，头宽3.6mm，钳头双弯。 |
| 40 | 拔牙钳 | 1 | 1.总长145mm，弯头，头宽5mm。 |
| 41 | 拔牙钳 | 1 | 1.总长150mm，钳头双弯，头宽4mm。 |
| 42 | 牙骨锤 | 1 | 1.总长180mm，锤头直径22mm，长度40mm，铝合金手柄。 |
| 43 | 石膏调刀 | 2 | 1.总长1895mm，常规 1R,胶木柄，头宽为18mm，厚度0.7mm。 |
| 44 | 牙挺 | 3 | 1.长度150mm，头宽3mm，头尖部厚度0.7mm,直型。 |
| 45 | 手术刀柄 | 2 | 1.总长125mm，3#。 |
| 46 | 手术剪 | 2 | 1.长115mm，直尖。 |
| 47 | 精细手术剪 | 2 | 1.长100mm，头宽0.7mm，头厚0.8mm，直尖，小血管。 |
| 48 | 止血钳 | 2 | 1.总长140mm，弯型，半齿，头宽2.2mm，头厚2mm。 |
| 49 | 医用镊 | 2 | 1.总长125mm，直型，横齿。 |
| 50 | 牙周袋探针 | 4 | 1.总长160mm，1-15，粗圆柄。 |
| 51 | 刮治器 | 1 | 1.总长170mm，5#-6#，双头，硅胶柄。 |
| 52 | 刮治器 | 1 | 1.总长170mm，7#-8#，双头，硅胶柄。 |
| 53 | 刮治器 | 1 | 1.总长170mm，9#-10#，双头，硅胶柄。 |
| 54 | 刮治器 | 1 | 1.总长175mm，11#-12#，双头，硅胶柄。 |
| 55 | 刮治器 | 1 | 1.总长175mm，13#-14#，双头，硅胶柄。 |
| 56 | 手机（快） | 6 | 一体结构，进口轴承。直连式4孔，端面四孔喷雾，带快换接头，防回吸，转速≥300000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 |
| 57 | 手机（慢） | 4 | 含直机、弯机、马达。直机：冷却形式为外部雾化冷却，可拆卸式喷雾座。转速≥20000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 |

- 品目四、超声波清洗机（含纯水机）*1台

1.材质：设备所有板件及内胆采用全新不锈钢焊接，厚度≥2.0mm。

2.▲多级水位控制：自动模式下具有高低两种水位选择，可根据清洗量选择合适的水位；手动模式下可以任意控制水位。浸泡容量（L）：≥80。

3.加热方式：电加热，循环加热，溶液内部温差≤1℃；

4.▲超声频率：三频超声清洗，多频清洗 更精细、更彻底。

5.超声系统：发生器自主激发式频率转换；换能器工业级高Q值换能器，机电转化效率≥90%；

6.控制方式：采用工业级单片机芯片，触摸按键操作；应具有故障自动检测功能和独立的电源控制模块

7.安全保护：低水位保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声清洗，自动注水；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；电机过流保护；加热管干烧保护

8.精密器械筐:配备2只精密器械承载篮筐。

9.纯水机技术参数：

▲9.1 出水水质符和国标GB/T6682-2008 符合一级水要求(具备第三方检测报告），颗粒和细菌截留率：≥99%。

9.2出水压力：≥0.25Mpa

9.3产水量（25℃）：≥200升/小时

9.4瞬间出水量：≥4000mL/min（满水时）

9.5出水口:2个RO反渗透水，2个DI去离子水

9.6水质检测方式：电极实时监测水质

9.7标配水机状态指示灯，以及耗材报警指示灯

9.8全自动控制，水少自动产水，水满自动停机

9.9高压保护，高压状态下设备报警停机,标配减压阀，避免进水压力过高

- 品目五、台式真空灭菌器*1台

1	主体

1.1	容积：≥45L

1.2	材质：优质不锈钢

1.3	设计压力：-0.1/0.3Mpa

1.4	使用寿命：≥5年

1.5 灭菌温度：121摄氏度，134摄氏度。

2	密封门

2.1	门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm

2.2	开关门方式：自动式快开门

▲2.4	安全联锁：压力安全联锁装置门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

2.5	门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。

3	管路系统

3.1	控制阀门：直动式电磁阀≥5个，手动球阀≥3个

3.2	蒸汽产生方式：内置储能蒸汽发生器，蒸汽发生器产生蒸汽速度快，质量高

3.3	注水排水方式：自动注水、自动排水

3.4	储水装置：内置敞开式水箱，汽水内循环使用，水箱容积≥14L

4	控制系统

4.1	控制方式：单片机控制

4.2	界面显示：液晶触摸屏可实时显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警以及设备运行曲线等信息，使得灭菌信息更加直观明了，便于用户观察设备的运行状态

4.3	流程控制：预热、置换、升温、灭菌、排汽、真空干燥全过程自动运行；它是以蒸汽作为介质，采用高效的抽真空系统，多次反复抽真空，达到灭菌、干燥的效果

4.4	保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基溶解-保温功能

▲4.5	安全保护：带超温自动保护装置、防干烧保护装置、超压自动泄放装置、过流保护装置、电子电路安全装置。

5	装载装置：304托盘架一个、托盘三个

- 品目六、医用干燥箱*1台

- 设备容积：≥65L。

- 温度显示分辨力：0.1℃。

- 温度均匀性：≤最高温度±3％

- 功率：≥1500W

- 具有定时功能，声光报警提示，0-9999h/min

- ▲温度选择范围：RT+10-250℃。

- ▲采用微电脑控温技术，有温度自整定功能，以及自动故障检测报警功能。LCD液晶温度显示，自带温度偏差校准功能

- 微型打印机，箱内温度数据纸质记录；

- 舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架（标配2件）。

- 耐高温硅胶密封条设计，采用高硼硅耐高温玻璃，透视窗结构设计，便于观察设备内部情况。

- 具有超温报警系统功能，可设定限制温度，超过限制温度即自动中断加热输出，防止温度过高对仪器产生损害。