
招　标　文　件

项目名称：2026年宿迁市市控空气自动监测站运行维护项目
项目编号：JSZC-321300-SQJW-G2026-0005          

（服务类项目， 是 专门面向中小企业）

采购人：宿迁市生态环境监测监控服务中心
采购代理机构：宿迁建威工程咨询有限公司
2026年03月23日

 总  目  录

投标邀请…………………………………… 2
投标人须知………………………………… 6 

合同文本……………………………………22
采购需求……………………………………30
评标方法与评标标准………………………46
投标文件格式………………………………58
第一章  投标邀请
受宿迁市生态环境监测监控服务中心的委托，宿迁建威工程咨询有限公司就2026年宿迁市市控空气自动监测站运行维护项目(JSZC-321300-SQJW-G2026-0005)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
2026年宿迁市市控空气自动监测站运行维护项目招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年4月13日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-SQJW-G2026-0005
2.项目名称：2026年宿迁市市控空气自动监测站运行维护项目
3.预算金额：600万元

4.本项目  设定   最高限价，最高限价为  596.5  万元。（本项目最高限价为12个月的运维服务费，产生的运维费按实际合同履约期进行折算）。
5.采购需求（简介）：2026年宿迁市市控空气自动监测站运行维护项目，本项目是对宿迁市97套乡镇（街道）空气自动监测站点PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3在线监测仪、气象仪（五参数）、采样系统、数据采集系统、质控设备、站房及附属设施、安保视频监控系统、中心站管理软件、服务器等进行维护、校准、维修等，包含更换必要的监测仪器配件费用、耗材费用、网络通讯费用、计量检定费用、水电费、检查维护的交通费等保证站点正常运行的全部费用，确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行，详细内容见本招标文件第四章。
6.合同履行期限：1年（以合同约定实际运维时间为准）  

7.本项目 不接受  联合体投标。

二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。    

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位(须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》)。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。
（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。

本项目实行电子招标投标。

三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年4月13日09点30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。
六、其他补充事宜
1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 
七、本次招标联系方式
1.采购人信息

名 称：宿迁市生态环境监测监控服务中心
地址：江苏省宿迁市湖滨新区软件园智谷小镇B1号楼
联系人： 李主任 
联系方式：0527- 84338637
2.采购代理机构信息
名 称：　宿迁建威工程咨询有限公司　
地　址：　宿迁市府苑小区商住楼A座2楼　
联系人：    李许静    
联系方式：0527-81888178　
八、其他
1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2、本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2  种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：按照代理合同约定向代理单位支付代理服务费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。  

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。 

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。
10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。 

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件3份。 

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：完成本项目全部服务内容所需的服务费、人工费、更换必要的监测仪器配件费用、耗材费用、网络通讯费用、计量检定费用、水电费、检查维护的交通费、税金及合同包含的所有可预见及不可预见的风险、责任等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。 

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评委会

   22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

25.7 异常低价投标审查

25.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

27.2 按以下第（ 2 ）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
27.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市生态环境监测监控服务中心、宿迁建威工程咨询有限公司

联系电话：0527-84338637、0527-81888178
通讯地址：宿迁市湖滨新区软件园智谷小镇B1号楼、宿迁市府苑小区商住楼A座二楼
28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：       /      ；
 2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4履约保证金

按照以下第  （1）  方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：   /  ，按采购合同总价的 /  %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策
32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
34、付款
 按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 20  %，合同签订后按规定支付； 
进度款：2026年10月30日之前收到乙方发票10个工作日内支付2026年10月30日之前的运维费用，剩余尾款服务期结束后支付，运维费用按照“实际运维天数*实际运维站点数量*日单价（合同总价/365/97）计算，合同签订后按照项目考核细则对中标方任务完成情况进行考核，运维考核处罚金从尾款中扣除。

注：绩效考核总分低于80的，不予拨付运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，按50元/分进行扣款；绩效考核总分在80（含）-95分的，单站点运维费=实际考核得分/100*单站点当月全额运维费。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

宿迁市市控空气自动监测站运行维护项目政府采购合同

（合同编号）
采购单位（全称）： 宿迁市生态环境监测监控服务中心 （简称甲方）

中标供应商（全称）：                              （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目编号为                                 项目相关事项协商一致， 达成如下合同条款：

第一条 乙方向甲方提供总价值为:               （￥：         元）的标的（服务）。

第二条 服务内容及要求 

1.运维工作内容：
空气站的日常运行维护；
空气站的日常质量管理；
空气站的日常安全管理；
空气站监测数据的日常审核、上报；
空气站的设备维护保养及维修；
空气站相关辅助设施的维护、保养、维修。
空气站数据采集及传输系统的维护及维修，保障各空气站数据正常采集、数据与国家、省、市各平台正常传输，根据甲方要求做好其他平台的数据接入并保障数据正常传输。

2.运维工作要求
遵守生态环境部、中国环境监测总站、江苏省环境监测中心关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间生态环境部、中国环境监测总站、江苏省环境监测中心出台新的空气自动站运行管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。
（1）每日远程检查
驻场人员8:00-22:00内至少每两小时远程查看一次监测数据，分析监测数据异常情况，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录，内容包括：
查看站点数据传输情况及全球眼视频监控系统在线情况；
根据全球眼视频在线系统，检查站房内外部有无安全隐患；
根据电流电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；
根据仪器运行状态参数判断仪器运行是否正常；
发现运行数据有持续异常值时，应立即通知宿迁市生态环境监测监控服务中心管理人员，并做好相应记录，经共同讨论研判后决定是否派运维人员奔赴现场查看。
（2）每周巡检
运维人员每周至少巡检空气自动监测站1次，并做好巡查记录，主要工作包括站房基本功能检查、监测仪运行参数检查和维护等、安全检查和卫生打扫。
站房基本功能及安全检查：运维人员进入站房后，应对站点内外环境及站房基本功能是否正常做出检查，并填写相关记录：
①门禁刷卡功能是否正常；
②站房照明系统是否正常；
③室内温湿度是否正常；
④站房有无漏水、破损现象；
⑤检查供电情况，保证系统的正常运行，并应记录用电度数；
⑥检查排气扇是否正常运转、废气排放口管线等是否正常；
⑦检查文件(包括维护报表及操作手册)是否归定位；
⑧避雷及设备接地系统缆线固定是否牢固；
⑨站房外爬梯是否牢固，爬梯护栏有无生锈情况；
⑩室内外球机是否悬挂牢固；
⑪站点周边有无新增或减少污染源(建筑工地、烟囱等)；
⑫灭火器等安全设施是否在有效期内，压力是否正常。
仪器设备功能参数检查及维护：
运维人员应对各仪器设备参数进行检查每周工作内容如下：
①查看设备是否齐备，是否有丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。
②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。
③检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；
④检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；
⑤对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换；
⑥对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点及标点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行手工校准。
⑦对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查；
⑧在冬、夏季节应注意站点房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。
⑨清洗PM10和PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；
每月工作内容如下：
(10)检查PM10和PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否漏气。校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；
(11)检查仪器显示的数据和采集仪的数据之间的一致性；
(12)对数据进行备份。
(13)使用指北针或指南针核查气象参数监测仪指北是否无误(偏差超过15°需进行校准)
每季度工作内容如下：
(14)至少清洗一次采样总管及采样风机；
(15)对气态分析仪进行多点线性检查；
(16)对PM10和PM2.5进行标准膜检查或K值检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。
每半年工作内容如下：
(17)检查PM10和PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；
(18)对动态校准仪流量进行检查，必要时校准，采用宿迁市生态环境监测监控服务中心提供的臭氧标准源对站点校准设备进行传递，更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；
(19)检查氮氧化物分析仪钼炉转化率；
每年(合同期内)工作内容如下：
(20)每半年使用原厂校准设备校准能见度分析仪，并提交校准报告。
(21)对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。
(22)更换所有泵组件(易损件)。
其他要求：
(23)每周所更换的气态污染物分析仪滤膜，材料必须为聚四氟乙烯材质；颗粒物滤带应使用仪器原厂滤带，使用后的滤膜和滤带必须记录更换时间，留存备查。
(24)严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。否则，宿迁市生态环境监测监控服务中心有权终止合同。

（25）对站点存在设备老化、故障及使用备机运行的，乙方需进行设备维修及原有备机替代，确保站点正常运行，提供的备机或维修费用包含在投标报价中，采购人不另行支付该费用。
第三条 服务期、服务地点：
1.服务期：自合同签订之日起至2026年12月31日。（本合同服务期满后，若新合同未签订产生空档期，可经甲乙双方协商签订补充合同，乙方应按照原合同标准继续提供运维服务，运维服务费按照原合同约定标准，以实际超出原合同的服务天数据实结算，该空档期的服务费总额将控制在原合同采购金额的10%以内，符合《中华人民共和国政府采购法关于追加采购金额的规定》）。
2.服务地点：由甲方指定。
第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

(1) 招标文件；

(2) 乙方提供的投标文件和投标报价表；

(3) 乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

(4) 中标通知书；

(5) 甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出(包括律师费)。

第六条 保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

第七条 甲、乙双方权利义务

1、甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；

2、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

3、乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

4、乙方根据规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。
第八条 风险责任
根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

第九条 履约保证金
本项目不收取履约保证金。

第十条 付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

签订合同后支付合同价款20%作为预付款，2026年10月30日之前收到乙方发票10个工作日内支付2026年10月30日之前的运维费用，剩余尾款服务期结束后支付，运维费用按照“实际运维天数*实际运维站点数量*日单价（合同总价/365/97）计算，合同签订后按照项目考核细则对中标方任务完成情况进行考核，运维考核处罚金从尾款中扣除。

注：绩效考核总分低于80的，不予拨付运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，按50元/分进行扣款；绩效考核总分在80（含）-95分的，单站点运维费=实际考核得分/100*单站点当月全额运维费。

运维单位在考核中出现10%站点未达到数据有效性要求的，给予警告，连续2次考核出现10%站点未达到或者单次考核15%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同(非运维方原因除外)。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

第十三条 违约责任

(1) 乙方不能按时提供服务 (逾期超过十五天视为不能服务)，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

(2) 服务期限内，除不可抗力外，乙方未经甲方同意擅自更换人员的，应按甲方要 求期限改正，且甲方有权从合同款中直接扣除违约金 5000 元/人/次。

(3) 乙方在一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

(4) 乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的项目服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

(5) 甲方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，乙方可依法向甲方要求经济赔偿；

(6) 乙方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，甲方可按相关法律、法规的规定进行处罚，直至取消定点中标人资格；

(7) 其他未尽事宜，以《民法典 (第三编合同)》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 7 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，可以部分或全部免除责任。因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十五条 索赔

如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后10天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后10天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十六条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务项目质量进行鉴定,鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 (1) 种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十七条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2、本合同一式 伍 份，甲乙双方各执 贰 份，代理机构各执 壹 份存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                  （盖章）      乙方：                  （盖章）   

地址：                                地址：                         

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：              

联系电话：                            联系电话：                       

开户银行：                            开户银行：                       

账    号：                            账    号：                        

       年       月       日                 年      月      日  

第四章 采购需求
项目属性：服务类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

本项目 不接受 （接受/不接受）进口产品。

一、项目概况：

宿迁市市控空气自动监测站运行维护项目，本项目是对宿迁市97套乡镇（街道）空气自动监测站点PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3在线监测仪、气象仪（五参数）、采样系统、数据采集系统、质控设备、站房及附属设施、安保视频监控系统、中心站管理软件、服务器等进行维护、校准、维修等，包含更换必要的监测仪器配件费用、耗材费用、网络通讯费用、计量检定费用、水电费、检查维护的交通费等保证站点正常运行的全部费用，确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行。预算金额为600万元，最高限价596.5万元。
二、付款方式：

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

签订合同后支付合同价款20%作为预付款，2026年10月30日之前收到乙方发票10个工作日内支付2026年10月30日之前的运维费用，剩余尾款服务期结束后支付，运维费用按照“实际运维天数*实际运维站点数量*日单价（合同总价/365/97）计算，合同签订后按照项目考核细则对中标方任务完成情况进行考核，运维考核处罚金从尾款中扣除。
注：绩效考核总分低于80的，不予拨付运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，按50元/分进行扣款；绩效考核总分在80（含）-95分的，单站点运维费=实际考核得分/100*单站点当月全额运维费。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

服务期:1年，报价按照1年进行报价，（以合同约定实际运维时间为准）。 （本合同服务期满后，若新合同未签订产生空档期，可经甲乙双方协商签订补充合同，乙方应按照原合同标准继续提供运维服务，运维服务费按照原合同约定标准，以实际超出原合同的服务天数据实结算，该空档期的服务费总额将控制在原合同采购金额的10%以内，符合《中华人民共和国政府采购法关于追加采购金额的规定》）。
四、运维内容

1、具体运维子站名称以及子站设备品牌如下：

	序号
	区域
	数量
	子站名称
	设备品牌

	1
	沭阳县
	30
	悦来镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	颜集镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	潼阳镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	龙庙镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	庙头镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	华冲镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	耿圩镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	钱集镇
	美国API

	
	
	
	青伊湖镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	刘集镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	吴集镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	陇集镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	胡集镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	塘沟镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	沭阳经开区
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	新河镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	扎下镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	西圩乡
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	沂涛镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	桑墟镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	李恒镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	高墟镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	贤官镇
	杭州聚光

	
	
	
	马厂镇
	杭州聚光

	
	
	
	韩山镇
	杭州聚光

	
	
	
	南湖街道
	美国API

	
	
	
	章集街道
	美国API

	
	
	
	十字街道
	美国API

	
	
	
	梦溪街道
	美国API

	
	
	
	七雄街道
	美国API

	2
	泗阳县
	12
	李口镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	裴圩镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	临河镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	穿城镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	爱园镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	庄圩镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	王集镇
	河北先河

	
	
	
	新袁镇
	河北先河

	
	
	
	来安街道
	河北先河

	
	
	
	城厢街道
	河北先河

	
	
	
	卢集镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	三庄镇
	河北先河

	3
	泗洪县
	17
	双沟镇
	美国API

	
	
	
	龙集镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	临淮镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	金锁镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	重岗街道
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	归仁镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	梅花镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	天岗湖乡
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	孙园镇
	美国API

	
	
	
	上塘镇
	美国API

	
	
	
	界集镇
	美国API

	
	
	
	朱湖镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	半城镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	车门乡
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	魏营镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	瑶沟乡
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	石集乡
	赛默飞（Thermo Fisher）

	4
	宿豫区
	14
	曹集乡
	武汉天虹

	
	
	
	新庄镇
	武汉天虹

	
	
	
	陆集街道
	武汉天虹

	
	
	
	农业产业园
	法国ESA

	
	
	
	顺河街道
	法国ESA

	
	
	
	城东污水处理厂
	法国ESA

	
	
	
	保安镇
	法国ESA

	
	
	
	关庙镇
	法国ESA

	
	
	
	仰化镇
	法国ESA

	
	
	
	丁嘴镇
	法国ESA

	
	
	
	新材料科技城
	法国ESA

	
	
	
	来龙镇
	法国ESA

	
	
	
	侍岭镇
	法国ESA

	
	
	
	电商产业园
	法国ESA

	5
	宿城区
	16
	支口街道
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	宿城经济开发区
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	循环经济产业园
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	耿车镇
	Metone

	
	
	
	洋北镇
	Metone

	
	
	
	古城街道
	河北先河

	
	
	
	幸福街道
	河北先河

	
	
	
	埠子镇
	Metone

	
	
	
	王官集镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	蔡集镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	宿迁港
	河北先河

	
	
	
	屠园乡
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	中扬镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	罗圩乡
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	陈集镇
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	龙河镇
	河北先河

	6
	经开区
	3
	黄河街道
	赛默飞（Thermo Fisher）

	
	
	
	三棵树街道
	武汉天虹

	
	
	
	南蔡乡
	赛默飞（Thermo Fisher）

	7
	湖滨新区
	3
	泽达学院
	杭州聚光

	
	
	
	皂河镇
	武汉天虹

	
	
	
	井头街道
	武汉天虹

	8
	苏宿园区
	1
	苏州公园
	赛默飞（Thermo Fisher）

	9
	洋河新区
	1
	郑楼居委会
	武汉天虹

	合计
	97
	
	


注：1、如遇站点上收或调整，中标供应商须配合采购人做好站点上收和交接工作，运维费用按照实际运维站点数量和实际运维天数计算。

2.设备和设施

运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施五部分。其中，监测仪器主要包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪和采样系统。质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器。辅助设备设施主要包括UPS、制冷系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、摄影系统、视频监控系统、子站站房、安防设施等。

投标人投标前可踏勘现场，了解项目现状。对站点存在设备老化、故障及使用备机运行的，投标人中标后需进行设备维修及原有备机替代，确保站点正常运行，提供的备机或维修费用包含在投标报价中，采购人不另行支付该费用。
五、运维要求

5.1 运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

1.市控站的日常运行维护；

2.市控站的日常质量管理；

3.市控站的日常安全管理；

4.市控站监测数据的日常审核、上报；

5.市控站的仪器设备维护保养及故障维修；

6.市控站其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修；

7.市控站数据采集及传输系统的维护及维修，保障各空气站数据正常采集、数据与国家、省、市各平台正常传输，根据甲方要求做好其他平台的数据接入并保障数据正常传输。

8.当仪器出现故障不能及时修复时，应在24小时之内使用备机开展监测；

9.仪器报废后（包括使用超过6年且经技术鉴定达到报废条件的，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告宿迁市生态环境监测监控服务中心（下称市监测监控中心）；

10.当点位需要新增、撤销、变更时，由属地生态环境部门按照点位管理程序向市局报批，经市局同意后方可实施。涉及站点迁移、撤销的，运维单位应提前10日向甲方报告，经甲方允许后实施，同时做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录；运维期结束后要配合做好站点及数据等内容的交接工作。

5.2 运维工作目标

运维单位必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，子站的运行质量应达到以下指标：

1.所获取的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

2.单站设备运行率必须高于90%(含)，有效率必须高于85%(含)。

3.异常情况处理率100%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。

5.3 运维工作要求

运维单位应遵守国家、省关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

5.3.1 运维工作一般要求如下：

1.保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

2.保持站房外20m以内的环境清洁；

3.检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行;

4.保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

5.保证站房基础设施完整,站房、平台楼梯、护栏、标识牌、道路等各种基础设施有破损的,及时进行修复；定期开展站房及周边环境卫生整治，确保干净整洁；指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

6.定期检查消防和安全设施；

7.每次维护后做好系统运行维护记录；

8.运维人员进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

5.3.2 每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看市控站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

1.判断系统数据采集与传输情况；

2.根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

3.发现监测数据异常，应立即通知市监测监控中心，在每日8时～22时出现的异常，应在1小时内响应，在4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），每日22—8时出现的异常，应在次日上午10时前解决；

4.发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

5.根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

6.每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复；

7.运维单位对市控站监测数据进行初审，并将审核数据按时提交宿迁市生态环境监测监控中心。每日12时前驻场人员完成市控站前日各站点原始小时值的审核，上报市监测监控中心复核。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，应于当日18时前审核报送。

5.3.3 每周工作内容如下：

每周至少巡检市控站1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

1.查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

2.检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常；

3.检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

4.检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

5.对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；

6.按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护；

7.检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

8.检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

9.检查市控站的通讯系统，保证市控站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件；

10.对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

11.检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

12.在冬、夏季节应注意市控站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

13.应及时清除市控站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

14.应经常检查避雷设施是否可靠，市控站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

15.检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

16.每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查；

17.每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换；

18.每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向宿迁市生态环境监测监控服务中心汇报；

19.每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

5.3.4 每月工作内容如下：

1.清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件；

2.检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准；

3.每月对数据和运维记录进行备份；

4.检查仪器显示的数据和采集的数据之间一致性。

5.3.5 每季度工作内容如下：

1.采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

2.对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

3.检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

5.3.6 每半年工作内容如下：

1.对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

2.振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

3.采用臭氧传递标准对市控站臭氧工作标准进行标准传递；

4.更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

5.对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

6.对能见度仪器进行校准；

7.检查和校准气象五参数设备。

5.3.7 每年工作内容如下：

按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

5.4 日常运维其他相关要求如下：

5.4.1 每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

5.4.2 运维单位保证满足生态环境部门对市控站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日8时～22时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

5.4.3 当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告宿迁市生态环境监测监控服务中心，宿迁市生态环境监测监控服务中心组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

5.4.4 仪器报废后（包括使用超过6年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告宿迁市生态环境监测监控服务中心。

5.4.5 严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

5.5 质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

5.5.1 量值溯源要求

运维单位在每个市控站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每年将市控站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书，并根据业主要求定期送宿迁市生态环境监测监控服务中心开展期间核查工作。每半年将市控站所用的臭氧标准进行溯源，性能指标均应符合要求。

5.5.2 日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

1.安装时

2.移动位置时

3.进行可能影响校准结果的维修或维护后

4.监测仪暂停工作一段时间后

5.有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化

6.超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

5.5.3 质量检查

运维单位必须接受宿迁市生态环境局、宿迁市生态环境监测监控服务中心及其委托单位和人员的质量检查。

5.6 质量保证实验室

投标单位中标后应具有用于质量控制的CMA实验室或与有资质的第三方实验室签订合作协议，并保证相关手工监测样品能在4小时内送至实验室分析。（自建或第三方实验室必须获得相应资质，具备SO2、O2、CO、PM10、PM2.5、O3六项指标分析能力）。

5.7 系统设备维修要求

5.7.1 维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。

5.7.2 设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试。

5.8 运维记录

日常运行管理相关记录应至少包括：

1.空气自动站运行维护记录表

2.颗粒物监测仪校准检查记录

3.气态污染物监测仪校准检查记录

4.空气自动监测系统仪器设备维修记录表。

5.空气自动监测系统备品备件管理记录表

6.空气自动站主要消耗材料使用登记表

7.多点线性校准表格。

8.空气自动站室内外环境记录

9.标准物质使用记录。

10.空气自动监测系统仪器资料保管清单

11.数据审核记录

12.量值传递/溯源及标准设备检定校准记录。

5.9 监督考核要求

5.9.1 监督管理

1.运维单位承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，宿迁市生态环境监测监控服务中心有权终止合同。

2.运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实宿迁市生态环境监测监控服务中心有权终止运维合同。

3.宿迁市生态环境监测监控服务中心组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，按照合同要求扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

4.违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实，宿迁市生态环境监测监控服务中心有权终止运维合同。

5.9.2 考核办法

每月由市监测监控中心组织对运维单位绩效(职责履行情况)进行考核，每月至少随机抽取5%的站点进行考核（原则上每个县区按照相同比例进行抽取），填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。 计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

1.数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

2.两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分(50分)

当单站设备运行率高于90%(含)时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分直接0分。

①单站监测数据有效率高于95%(含)的，两率得分=50；

②有效率在90%(含)-95%的，两率得分=实际有效率×50；

③有效率在80%(含)-90%的，两率得分=实际有效率×90%×50。

（2）运行维护部分(50分)

运行维护部分每月由市监测监控中心组织核查，内容包括日常运维操作、质量保证与控制、档案和管理3部分，其中，日常运维操作和质量保证与控制各占20分，档案和管理占10分，满分50分，采用扣分制。扣分细则如下表：

宿迁市市控空气自动站运行维护考核明细表

	项目
	明细
	检查要点
	评分说明

	日常运维操作（20）
	站房环境保障情况
	站房环境是否清洁，有无漏水现象，是否符合监测要求,站房温湿度是否正常，空调、照明等是否正常
	1、根据实际情况扣0.5～1分，下月出现上月同一故障的加倍扣分

2、出现以下情况者，一经发现当月每次(项)扣5分。主要包括使用过期标气或二级标气；进口颗粒物分析仪器使用国产滤带；气态污染物使用非聚四氟乙烯材质滤膜等

	
	采样系统维护效果
	采样总管和采样支管材质是否满足《规范》要求
	

	
	
	采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作
	

	
	
	气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m
	

	
	
	采样管路联接是否规范
	

	
	
	采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常
	

	
	仪器日常维护效果
	仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息
	

	
	
	仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗
	

	
	
	颗粒物采样管加热装置是否工作正常
	

	
	
	零气发生器相关耗材是否及时更换
	

	
	
	采样泵相关耗材是否及时更换
	

	
	
	采样纸带或滤膜是否及时更换
	

	质量保证与质量控制（20）
	仪器运维状态核查
	标气压力低于1.5Mpa，但仍能正常使用；
	根据宿迁市生态环境监测监控服务中心质控核查情况打分，出现此类现场的，根据影响数据质量的严重程度扣分，每项0.5～1分，1、根据实际情况扣0.5～1分，2、第二月度出现上月同一故障的加倍扣。



	
	
	气态污染物分析仪内部性能参数超过标准要求，如机体内部温度，反应室温度、压力等；
	

	
	
	颗粒物分析仪密封圈缺失，温度、压力偏差，气态污染物分析仪散热风扇故障
	

	
	
	零气和校准仪性能参数超过偏差允许范围
	

	
	
	气态污染物分析仪斜率、截距超过标准要求（仅限于API设备）
	

	
	
	气态污染物或颗粒物分析仪采样流量或标况流量偏差
	

	
	
	气态污染物分析仪零点、20%（或其他点）全幅测试未通过或T90响应时间未通过
	

	
	
	颗粒物分析仪采样斑点有残缺或穿孔现象
	

	
	
	颗粒物分析仪采样斑点试漏测试未通过
	

	档案和管理（10）
	记录及故障响应时间等核查
	驻场人员每日、周、月应提交的值班记录等
	缺失每次(项)扣0.5分

	
	
	现场运维每周例行巡检记录，包括标气使用状况记录、仪器运行参数记录等
	缺失每次(项)扣0.5分

	
	
	每周现场进行手工校零校标检查和校准，并填写相关记录
	缺失每参数当月扣2分

	
	
	每月至少检查一次气态污染物、颗粒物监测仪流量并填写相关记录
	缺失每参数每月扣2分

	
	
	每季度进行气态污染物多点线性检查、精密度检查；颗粒物监测仪膜片检查和试漏检查并填写相关记录
	缺失每参数，下一季度每月扣3分

	
	
	每半年对NOx设备钼炉转换率进行检查并填写相关记录
	如缺失，下半年每月扣3分

	
	
	每半年开展现场臭氧工作标准量值溯源工作，每半年提交子站臭氧传递报告。
	如缺失，下半年每月扣3分

	
	
	站点故障的响应解决时间须达到本制度要求
	未做到的每次扣除3分

	
	
	驻场人员未经批准，出现迟到、早退、缺岗等现象 
	未做到的每次扣除1分


3.考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运行维护得分

运维费核算方法

注：绩效考核总分低于80的，不予拨付运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，按50元/分进行扣款；绩效考核总分在80（含）-95分的，单站点运维费=实际考核得分/100*单站点当月全额运维费。

运维单位在考核中出现10%站点未达到数据有效性要求的，给予警告，连续2次考核出现10%站点未达到或者单次考核15%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同。

5.其他规定

运维机构有下列情形之一的，宿迁市生态环境监测监控服务中心将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，发现非运维人员进出房，未按要求及时向市监测监控中心报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在各类专项质量检查中，发现运维单位未达到宿迁市生态环境监测监控服务中心运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当月10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

运维人员安全由运维单位负责，运维单位应按相关要求为本项目配备专职或者兼职安全生产管理人员，具备胜任安全生产工作的能力，运维人员应经过安全教育与培训，提高安全意识。运维单位应为运维人员提供必要的安全防护用品，运维人员在进行日常运维作业时，涉及高处安装、维护以及拆除作业时，应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。涉及特种作业的人员必须持证上岗，特种作业人员名单和操作证应提交市监测监控中心备案。一旦发生重大伤亡或其它安全事故，运维单位应按照有关规定上报相关管理部门并报告市监测监控中心，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

人员及车辆要求

投标人应拟投入本项目的项目负责人 1 人，主要负责与主管部门的日常对接、服务，对主管部门提出的服务需求及时应答及处理。配备必要的运维技术团队，为本项目拟派的人员应满足每5站配置至少1人，具有相应能力。投标人应编制运维车辆配置计划，且至少每5个站点配置1辆运维车辆用于日常巡检。

网络要求

乙方按照要求提供网络：合计97个站点有线网络采用下行100M上行20M；无线网络选用4G或5G物联网卡(每个站点每月不得少于20G流量)。所选网络严格按照国家网络安全要求标准，不得出现网络安全事件，要有网络安全处置措施以及应急预案，如后期根据网络安全标准更改为专线，乙方应无条件按照甲方标准进行整改。

本项目要根据国家有关法律法规要求开展等级保护，并完成等级保护测评和备案登记。负责系统的网络安全的运维和管理工作，及时开展系统升级，补丁更新等防护工作，定期开展系统安全巡检和加固，及时处置安全漏洞和隐患，保障系统的网络安全。所产生的费用包含在本次项目报价内，甲方不另外支付服务费用。 

项目实施要求

运维措施

运维措施应系统全面反映本项目运维工作，针对本项目实际情况，制定详细且严 谨的规章制度，提供具体的日常维护方案、定期巡检方案和故障维修等措施的情况。 

监测设备标准化操作规程 

投标人自主现场踏勘，提供针对拟运维点位内主要设备型号和备品备件清单，并 明确拟运维点位具体地理位置及站点周边环境。依据本招标文件要求的各种运维工 作，针对拟运维点位内主要设备编制了全面详细的、可操作性强的监测设备标准化操 作规程。 

数据审核方案 

投标人对采购需求理解准确，提供了全面、详细、具体可行的数据审核方案，系 统地阐述数据审核技术方法和依据，针对点位数据传输要求提出了切实可行的审核措 施，并制定完善的工作流程图。

预防措施 
投标人对运维工作理解准确，针对项目，根据招标文件技术要求，针对可能出现 的突发情况，各要素考虑充分，系统全面地阐述应急情况的判断依据，并有针对性地提出预防措施。                                        

应急方案 
投标人对应急工作进行了合理规划并制定可行计划，各要素考虑充分，同时根据 招标文件技术要求，列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案， 系统地阐述判断和解决方法，制定完善的工作流程。

质量保证和质量控制体系 

投标人应建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应质控措施。 

7、标准物质或样品的管理方案 

标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案详实，科学合理、针对性强。

8、数据系统维护方案 

针对投标人为环境空气自动站的运维工作提供切实可行的数据系统维护方案， 方案内容完整详尽、可行性强。 

9、安全生产保障 

投标人应具备安全生产能力，需提供详细的安全生产制度，针对本项目制定专项 安全生产管理办法并进行培训考核。
第五章   评标方法与评标标准
一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	联合体投标
	不接受联合体投标

	中小企业声明函
	符合招标文件要求


二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。 

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	10.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10

	技术响应
	项目负责人
	6.00分
	1.投标人拟投入本项目的项目负责人具有环境空气自动监控运行工证书的得1分。

2.投标人拟投入本项目的项目负责人具有环保相关专业高级及以上专业技术资格职称证书的得3分；具有环保相关专业中级专业技术资格职称证书的得1分，最高得3分。

3.投标人拟投入本项目的项目负责人具备类似环保大数据类计算机软件著作权登记证书的得2分，不满足不得分。 注：①须提供以上证书原件扫描件加盖投标人公章，未提供不得分；②环境空气自动监控运行工证书以省级及以上生态环境部门相关机构或环保行业专业机构提供的培训合格证明为准；③专业技术资格职称证书须由人社部门颁发；④项目负责人须提供本单位投标前6 个月内任意1个月为其缴纳社保的证明材料扫描件。

	
	技术能力、项目组成员
	24.00分
	1.本项目拟派的项目组人员（不包含项目负责人）具有环境空气自动监控运行工证书（下称持证技术人员）每个得0.4分，最高得8分。
2.本项目拟派的持证技术人员具备环境空气质控技术证书的每有1人得0.5分，最多得2分。

3.本项目拟派的持证技术人员中具备环保相关专业高级及以上工程师专业技术资格职称证书的，每有1人得2分，最多得6分；具备环保相关专业中级工程师专业技术资格职称证书的，每有1人得1分，最多得4分；本项最高得10分（本项人员不重复计分）。

4.持证技术人员中具备实验室分析相关工作经验的，每有1人得1分，最高得2分。

5.持证技术人员中有1人具备类似环保自动监测类软件著作权登记证书的得2分，不满足不得分。

注：①须提供以上证书原件扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分；②环境空气自动监控运行工证书以省级及以上生态环境部门相关机构或环保行业专业机构提供的培训合格证明为准；③专业技术资格职称证书须由人社部门颁发；④具有实验室分析经验的人员须提供省级及以上生态环境部门或环境监测行业协会的培训合格证明；⑤以上人员须提供投标前6 个月内任意1个月为其缴纳社保的证明材料扫描件或提供由劳务派遣公司派遣到投标人工作单位的证明材料（劳务派遣合同和劳务派遣公司为其缴纳的投标前6 个月内任意1个月为其缴纳社保的证明材料扫描件）。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	6.00分
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似环境空气自动监测设施运维项目的，每有1个项目得2分，最高得4分。承担过类似大气颗粒物源解析项目每有1个项目得2分，最高得2分。注：以上业绩证明材料须提供中标通知书（或成交通知书）及合同原件扫描件，未提供或提供不全的不得分。

	项目实施方案
	运维措施
	7.00分
	运维措施应系统全面反映本项目运维工作，包括制定规章制度、具体日常维护、定期巡检和故障维修等措施的情况。考核投标人投标文件所提供运维措施。针对项目制定了详细且严谨的规章制度，提供了具体的日常维护方案、定期巡检和故障维修方案，方案清晰有条理，切合实际，可操性强，优于采购需求的，得7分； 制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检和故障维修方案，方案完整，具有可操作性，内容针对性较好，较好地满足采购需求，得5分； 制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检和故障维修方案，方案完整，具有一定的可操作性，内容有一定针对性，基本满足采购需求，得3分； 制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检和故障维修方案，总体架构完整，但方案不具体，内容通用化，严谨性不高，可操作性不强，但承诺后期优化能够满足的，得1分。未提供不得分。

	
	监测设备标准化操作规程
	8.00分
	考核投标人投标文件所提供的监测设备标准化操作规程与项目的适用性。投标人自主现场踏勘，提供针对拟运维点位内主要设备型号和备品备件清单，并明确拟运维点位具体地理位置及站点周边环境。依据本招标文件要求的各种运维工作，针对拟运维点位内主要设备编制了全面详细的、可操作性强的监测设备标准化操作规程，优于采购需求；提供针对拟运维点位内各类设备型号和备品备件清单准确全面，并明确拟运维点位具体地理位置和站点周边环境的，得 8 分；满足采购需求，提供针对拟运维点位内各类设备型号和备品备件清单全面，并明确拟运维点位具体地理位置和站点周边环境的，得 5 分；标准化操作规程涵盖了拟运维点位内主要设备，但有个别设备操作规程可操作略有欠缺，基本满足采购需求，提供针对拟运维点位内各类设备型号和备品备件清单较全面，对拟运维点位具体地理位置和站点周边环境较清楚，得 3 分；监测设备标准化操作规程可操作性较差，或只针对部分主要设备编制了监测设备标准化操作规程，提供针对拟运维点位内各类设备型号和备品备件清单不全面，对拟运维点位具体地理位置和站点周边环境模糊，但承诺后期优化能够满足的，得 1 分；未编制监测设备标准化操作规程，未提供针对拟运维点位内各类设备型号和备品备件清单，对拟运维点位具体地理位置和站点周边环境不清楚的，得 0 分。注：主要设备指监测仪器、质控设备、气象仪器。

	
	数据审核方案
	3.00分
	考核投标人投标文件所提供的数据审核方案与项目的适用性。 对采购需求理解准确，提供了全面、详细、具体可行的数据审核方案，系统地阐述数据审核技术方法和依据，针对点位数据传输要求提出了切实可行的审核措施，并制定完善的工作流程图，优于采购需求的投标文件，得3分；对采购需求理解准确，提供了全面、具体可行的异常数据识别与处理方案，阐述异常数据识别与处理方案方法和依据，提出了切实可行的审核措施，并制定完善的工作流程图，满足采购需求的，得2分； 提供了部分异常数据识别的方法，阐述了识别依据，但是方法和依据略有欠缺；或提出了处理措施，制定了工作流程图，但措施或流程图略有缺陷，但承诺后期优化能够满足的，得1分； 提供了几种异常数据识别方法，阐述了识别依据及处理措施，但识别方法片面，可能导致错判或漏判，或处理措施有明显错误，或未提供异常数据识别与处理方案的，得0分。

	
	预防措施
	3.00分
	对运维工作理解准确，针对项目，根据招标文件技术要求，针对可能出现的突发情况，各要素考虑充分，系统全面地阐述应急情况的判断依据，并有针对性地提出预防措施，措施可行性高，优于采购需求，得3分；根据招标文件技术要求，针对可能出现的突发情况，各要素考虑充分，全面地阐述应急情况的判断依据，并有针对性地提出预防措施，措施可行性高，满足采购需求，得2分；根据招标文件技术要求，针对可能出现的突发情况，提供了部分应急情况的判断依据；或者提出的预防措施具有一定可行性，略有欠缺，但承诺后期优化能够满足的，得1分；提供了部分应急事件的判断依据，判断依据阐述粗略、缺乏针对性；或者提出的预防措施可行性和操作性较差，与本项目偏差较大，无法满足运维要求，或未提供预防措施的，得0分。

	
	应急方案
	2.00分
	对应急工作进行了合理规划并制定可行计划，应急方案针对性强，各要素考虑充分，同时根据招标文件技术要求，列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，制定完善的工作流程，优于采购需求，能很好应对可能的突发情况，得2分； 较为系统地列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，但略有缺陷；或者列出部分应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，但承诺后期优化能够满足的，得1分； 对常见的应急情景有遗漏，或应急措施及解决方案粗略、缺乏针对性，难以及时应对常见的突发情况，与本项目偏差较大，无法满足运维要求，或未提供应急方案的，得0分。

	
	质量保证和质量控制体系
	2.00分
	投标人应建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应质控措施。考核投标文件相应内容与项目的适用性。质量保证与质量控制体系完善，并对应制定了详实可行的质控措施，优于采购需求，高效保证运维质量，得2分； 建立了质量保证与质量控制体系，有具体的质控措施，但质控措施略有缺陷，但承诺后期优化能够满足的，得1分； 质量保证与质量控制体系不完善，质控措施不具备针对性和可操作性，无法满足运维需求，或未提供质量保证和质量控制体系的，得0分。

	
	标准物质或样品的管理方案
	2.00分
	标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案详实，科学合理、针对性强，能完全满足本项目采购需求，得2分； 标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案比较合理，具有一定针对性，但略有缺陷，基本符合本项目采购需求，得1分；标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案不合理，存在严重管理或流程缺陷，针对性差，无法满足本项目采购需求，或未提供方案的，得0分。

	
	数据系统维护方案
	4.00分
	投标人需对采购人现有气站数据系统进行自行调研查看，对数据系统应有充分认识和理解，能够保证数据系统正常运行与功能扩展，保证及时处理可能出现的技术问题，需深刻理解并掌握系统的框架体系、业务模块、站点联网、数据服务、安全保障等功能。

对数据系统有充分认识和理解，服务方案科学、可行，得4分；

对数据系统有基本认识和理解，服务方案基本科学、可行，得2分。

对数据系统认识和理解不够充分，服务方案不够深入，得1分。

对数据系统没有认识和理解，无法满足项目需求，得0分。

	其他
	设备保障
	5.00分
	1、投标人每具备1套自动监测仪器备机（单套自动监测仪器须包括SO2分析仪、NOx分析仪、CO分析仪、颗粒物分析仪、O3分析仪）得2分，最高得4分。

2、投标人每具备1套质量控制设备（单套质量控制设备须包括气体流量计、标准气压计、标准温湿度计；质量控制设备须提供计量校准证书）得1分，最高得1分。 注：投标人须提供采购或租赁合同原件扫描件。

	
	安全生产保障
	8.00分
	投标人应具备安全生产能力，需提供详细的安全生产制度。 1.为本项目配备的持证技术人员中每有一人取得高处作业特种作业操作证得0.5分，最高得6分，不满足不得分。2.为本项目配备的持证技术人员中每有1人取得低压电工作业特种作业操作证的得0.5分，最高得2分，不满足不得分。 注：①特种作业操作证须由应急管理部门颁发，并提供电子原件；②以上人员须提供投标前6 个月内任意1个月为其缴纳社保的证明材料扫描件或提供由劳务派遣公司派遣到投标人工作单位的证明材料（劳务派遣合同和劳务派遣公司为其缴纳的投标前6 个月内任意1个月为其缴纳社保的证明材料扫描件）。

	
	分析处理能力
	10.00分
	1.投标人为本项目拟派的持证技术人员具备主要设备制造商的培训合格证书（培训内容至少含SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3等6项指标自动监测仪器）每有一人得0.5分，最高得10分。 注：①本项目主要设备制造商是指在拟运维站点中该品牌点位数量占比不小于50%；②以上人员须提供投标前6 个月内任意1个月为其缴纳社保的证明材料扫描件或提供由劳务派遣公司派遣到投标人工作单位的证明材料（劳务派遣合同和劳务派遣公司为其缴纳的投标前6 个月内任意1个月为其缴纳社保的证明材料扫描件）。


（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2 
采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2、中小企业政策

本项目按以下第  （1）  种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予  /  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
3、政府采购节能产品、环境标志产品
（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。
第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件目录

一、投标声明及承诺函
二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表
七、中小企业声明函

八、项目组成员

九、企业业绩

十、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。
投标人名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日
二、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	无需提供营业执照等证明材料


三、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就    号     项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：

招标编号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：     元）


                                              日期：       年   月   日

六、投标报价明细表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	服务期
	分项单位
	数量
	分项

单价
	分项

总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：1.“投标总报价”应包括完成本项目全部服务内容所需的服务费、人工费、更换必要的监测仪器配件费用、耗材费用、网络通讯费用、计量检定费用、水电费、检查维护的交通费、税金及合同包含的所有可预见及不可预见的风险、责任等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、中小企业声明函（服务）（分包号：    ）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加宿迁市生态环境监测监控服务中心采购编号为            ，（                  项目）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加宿迁市生态环境监测监控服务中心单位的采购文件编号为   （             ）的              项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）
企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

八、项目组人员

项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。
九、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
十、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1
３７

