泗洪县第一人民医院彩色多普勒超声系统采购项目

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-321324-XSZX-G2025-0013号

原公告的采购项目名称：泗洪县第一人民医院彩色多普勒超声系统采购项目首次公告日期：2025年9月30日

二、更正信息

更正事项1：招标文件--第四章采购需求--“二、清单及技术要求”--（二）技术要求

更正前：

2.2触摸屏要求：≥15英寸彩色触摸屏。

2.3探头接口数量≥5个（5个接口全部开放且大小一致）。

4.4具有主机内置乳腺病灶自动分析功能。

4.5具有主机内置甲状腺病灶自动分析功能。

6.3.3取样容积: 0.5-30mm（提供0.5mm和30mm取样框的证明图片）。

6.3.4.偏转角度: ≥±30度（线阵探头）。

7.2具有远程图像通讯功能，可以将机器上检查图像一键无损传输至手机终端或APP中，且可以进行实时远程直播或随时开启远程会诊模式。

更正后：

2.2触摸屏要求：≥12英寸彩色触摸屏。

2.3探头接口数量≥4个（4个接口全部开放且大小一致）。

4.4具备乳腺病灶自动分析功能。

4.5具备甲状腺病灶自动分析功能。

6.3.3取样容积: 0.5-20mm （提供0.5mm和20mm取样框的证明图片）。

6.3.4.偏转角度: ≥±20度 （线阵探头）。

7.2删除此条。

更正事项2：招标文件--第五章评标方法与评标标准--“三、评分办法—综合评分法”

更正前：

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应 | 39.00 | 针对招标文件“第四章、采购需求”中的采购清单及技术参数要求”表中所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得39分。 1、采购清单中技术要求前标有“★”部分，为实质性响应参数，共1条，不接受负偏离，否则按无效标处理。 2、采购清单中技术要求前标有“▲”部分，为重要技术参数（共6条，合计24分），每有一项（一个句号的完整内容为一“项 ”）负偏离扣4分，扣完为止。 3、采购清单中技术要求前标有“#”部分为一般技术参数（共 52条，合计15分），每有一项（一个句号的完整内容为一“项 ”）负偏离扣0.29分,扣完为止。 注： ①以上参数，投标人需详尽真实的在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且均需在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实的列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为未响应或无效响应。 ②标注“▲”“★”号标记的技术参数均须提供证明材料，其证明材料可以是第三方检测报告或技术白皮书或公开发行产品彩页或注明链接的官网截图或现场实物图片等文件的原件扫描件。 ③未提供证明材料的或者证明材料不满足技术参数要求的，将视为未响应或无效响应。 |

更正后：

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应 | 39.00 | 针对招标文件“第四章、采购需求”中的采购清单及技术参数要求”表中所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得39分。 1、采购清单中技术要求前标有“★”部分，为实质性响应参数，共1条，不接受负偏离，否则按无效标处理。 2、采购清单中技术要求前标有“▲”部分，为重要技术参数（共6条，合计24分），每有一项（一个句号的完整内容为一“项 ”）负偏离扣4分，扣完为止。 3、采购清单中技术要求前标有“#”部分为一般技术参数（共 51条，合计15分），每有一项（一个句号的完整内容为一“项 ”）负偏离扣0.29分,扣完为止。 注： ①以上参数，投标人需详尽真实的在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且均需在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实的列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为未响应或无效响应。 ②标注“▲”“★”号标记的技术参数均须提供证明材料，其证明材料可以是第三方检测报告或技术白皮书或公开发行产品彩页或注明链接的官网截图或现场实物图片等文件的原件扫描件。 ③未提供证明材料的或者证明材料不满足技术参数要求的，将视为未响应或无效响应。 |

更正内容3：提交投标文件截止时间、开标时间变更为：2025年11月10日09点00分（北京时间）

更正日期：2025年10月23日

三、其他补充事宜

其他内容不变，各投标人及时登录系统下载更正文件，如因投标人未及时下载更正文件产生的一切后果由投标人自行承担。

财政部门监督电话：0527-88359233

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：泗洪县第一人民医院

单位地址：泗洪县建设北路2号

联系人：冯老师

联系电话：0527-80619993

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏襄盛工程咨询有限公司

单位地址：泗洪县洪泽湖大街中央公馆63-202室

联系人：张工

联系电话：19825846139