招 标 文 件

项目名称：泗阳众兴社区卫生服务中心设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-321323-HRGC-G2025-0005

（货物类项目，本项目不专门面向中小企业）

采购人：泗阳县众兴卫生健康服务中心

采购代理机构：江苏华睿工程咨询有限公司

_2025_年_7 月 30 日

总  目  录

- 投标邀请…………………………………

- 投标人须知………………………………

- 合同文本…………………………………

- 采购需求…………………………………

- 评标方法与评标标准……………………

- 投标文件格式……………………………

第一章  投标邀请

受泗阳县众兴卫生健康服务中心的委托，江苏华睿工程咨询有限公司就泗阳众兴社区卫生服务中心设备采购及安装项目(JSZC-321323-HRGC-G2025-0005)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

泗阳众兴社区卫生服务中心设备采购及安装项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云），使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。招标文件，并于 2025年09月08日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321323-HRGC-G2025-0005

2.项目名称：泗阳众兴社区卫生服务中心设备采购及安装项目

3.预算金额：57.84万元

4.本项目 设定 （设定/不设定）最高限价，最高限价为57.84万元。

5.采购需求（简介）：泗阳众兴社区卫生服务中心设备采购及安装项目包括：泗阳县众兴卫生健康服务中心全自动生化分析仪、五分类血细胞分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、凝血分析仪等医用设备采购及安装。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：签订合同后20日历天内完成供货安装调试，免费质保期：3年，自所有货物到交货地点安装调试完成，并经验收合格之日起算。所产生的费用包含在本次报价中。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目的特定资格要求：

1.投标人所投设备如是医疗器械类的须具备有效期内的《医疗器械产品注册证》；

2.投标人具备下列材料之一:

（1）投标人若为设备制造商，所投设备为医疗器械类的须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》。

（2）投标人若为设备代理商，所投设备为医疗器械类的须提供有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

三、获取招标文件

1.时间：2025年07月30日9:00至2025年08月05日17：30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年09月08日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-85229058。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：泗阳县众兴卫生健康服务中心

地 址：泗阳县众兴镇长春西路俞杨路东侧

联系人：胡洁

联系方式：13852820770

2.采购代理机构信息

名 称：江苏华睿工程咨询有限公司

地 址：泗阳县北京路德华逸墅南门

联系人：王晓迎

联系方式：18036902227

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏华睿工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第  4.2.2   种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：采购人按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件规定标准向代理单位支付代理服务费。支付方式可以通过以现金或转账、数字人民币等方式。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身、人工费、服务费、税金以及货到就位以及安装、保修、对现场原有绿化恢复等交付使用过程中涉及到的其他一切相关费用。

供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

- 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;

2.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会将通过“苏采云”系统要求相关供应商在合理的时间内提供说明，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：泗阳县众兴卫生健康服务中心或江苏华睿工程咨询有限公司

联系电话：13852820770、18036902227

通讯地址：泗阳县众兴镇长春西路俞杨路东侧、泗阳县北京路德华逸墅南门

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/ ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第 （2） 方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的 10 %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式缴纳；

户名：泗阳县招标投标服务有限公司

开户行：江苏银行股份有限公司泗阳支行

账号：15230188000019540

供应商也可选用数字人民币方式缴纳，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗阳县招标投标服务有限公司数字人民币钱包（钱包 ID:0092114689000006，银行：江苏银行泗阳支行），并备注为：***项目履约保证金，保证金应一笔缴纳到位。（项目与标段名称应与招标公告项目与标段名称保持一致，保证金应一笔缴纳到位）。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30% ，合同签订后在收到供应商发票后 10 个工作日内按规定支付；

进度款：设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付合同剩余全部价款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

36、补充救济条款：采购供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

- 第三章 合同文本

泗阳众兴社区卫生服务中心设备采购及安装项目

政

府

采

购

合

同

项目名称：泗阳众兴社区卫生服务中心设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-321323-HRGC-G2025-0005

甲方：（买方）泗阳县众兴卫生健康服务中心

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据泗阳众兴社区卫生服务中心设备采购及安装项目（项目编号：JSZC-321323-HRGC-G2025-0005）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：泗阳众兴社区卫生服务中心设备采购及安装项目

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：合同签订之日起20日历天内货物全部交付并安装完毕。

1.5 履行地点：甲方指定地点

1.6 履行方式：乙方负责将货物运输至甲方指定地点，运输过程中的各种风险由乙方承担，运输方式由乙方视情况自定，费用自负。

1.7 包装方式：乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____       ___（__            _元）人民币。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 名称.品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币金额（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元整（￥： ） |  |  |  |  |  |

本合同价款包含乙方提供合同约定的货物及乙方提供合同中服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的10%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：预付款：合同金额的30% ，合同签订后在收到供应商发票后 10 个工作日内按规定支付； 进度款：设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付合同剩余全部价款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。可使用数字人民币支付。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责在24小时内免费更换，且不得影响甲方使用，由此引起的一切费用由乙方承担。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费质保期为 3 年（自所有货物到交货地点安装调试完成，并经验收合格之日起算），因人为因素出现的故障不在免费维护范围内。超过维护期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并经甲方验收合格签收后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 3‰ 的违约金。如乙方逾期履行达15日，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知自送达乙方时生效。甲方选择解除合同的，乙方须返还已付款项，并按合同总额30%支付违约金。

13.2 本项目不得转让、分包，如有发生，甲方有权解除合同，有权要求乙方退还甲方已付款项，并由乙方支付合同总额30%违约金。

13.3 乙方未按本合同约定提供售后服务的，应按合同总额10%向甲方支付违约金，并承担非乙方提供的售后服务产生的所有费用。

13.4 非因甲方原因，乙方不履行本合同的约定或其他义务的，甲方有权要求其进行整改，并要求乙方支付合同总额10%违约金；未按甲方要求进行整改的，甲方有权解除本合同，乙方须返还已付款项，乙方应支付合同总额30%的违约金。不足弥补甲方损失的，仍需赔偿。

13.5甲方未按约定期限付款的，应就逾期部分向乙方支付按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。

13.6违约方应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、律师费、鉴定费、保全费、保全保险费、诉讼费等相关费用。

13.7在合同履行期间，因非可归于甲方的原因造成的乙方自身或者他人人身损害及财产损失，均由乙方自行承担。

13.8如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

13.9绿色数据中心需执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知》（财库〔2023〕7号）的要求。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。

13.10 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：   年  月   日      签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目不接受（接受/不接受）进口产品。

一、商务要求

（一）项目概况

本次采购内容为泗阳众兴社区卫生服务中心设备采购及安装项目，对泗阳县众兴卫生健康服务中心全自动生化分析仪、五分类血细胞分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、凝血分析仪等医用设备采购及安装。本项目预算及最高限价为57.84万元。

（三）合同履行期限、地点及要求

合同履行期限：签订合同后20日历天内完成供货安装调试。

免费质保期：3 年，自所有货物到交货地点安装调试完成，并经验收合格之日起算。所产生的费用包含在本次报价中。

供货地点：采购人指定地点。

质量要求：合格。

（四）付款方式

预付款：合同金额的30% ，合同签订后在收到供应商发票后 10 个工作日内按规定支付；

进度款：设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付合同剩余全部价款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。可使用数字人民币支付。

（五）验收标准

中标方提供的货物有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件及采购人需求。

本项目安装调试完成后，由中标单位准备资料，提交申请后，采购人组织有关单位成立验收小组，3 个工作日内组织开展验收，按照国家或行业标准、中标人投标文件及合同要求进行，必要时可以聘请专业人员，并出具验收报告。

验收内容对货物型号、规格、数量、外观质量、及包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。如发现有与合同规定不符的,向中标单位提出书面意见,不签发验收单，中标单位接到书面意见立即予以处理，达到整改要求后方为验收通过。

- 采购清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 |
| 2 | 尿液分析仪 | 台 | 1 |
| 3 | 医用冷藏箱 | 台 | 1 |
| 4 | 医用冷冻箱 | 台 | 1 |
| 5 | 五分类血细胞分析仪 | 台 | 1 |
| 6 | 显微镜 | 台 | 1 |
| 7 | 离心机 | 台 | 1 |
| 8 | 恒温水浴箱 | 台 | 1 |
| 9 | 移液枪 | 把 | 2 |
| 10 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 |
| 11 | 实验室柜体 | 台 | 1 |
| 12 | 心电图机 | 台 | 1 |
| 13 | 凝血分析仪 | 台 | 1 |
| 14 | 电解质分析仪 | 台 | 1 |

- 技术参数要求

- 全自动生化分析仪

- 仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪

- ★分析速度：比色恒速≥420T/H

- 最大可同时分析项目：≥95个

- 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配)

- 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法，支持1-4试剂项目

- 样本位：≥100个

- 样本量：1.5μL～45uL， 0.1µl步进。

- 试剂位：≥90个

- 试剂盘制冷温度：2～8℃

- 试剂量：10μL～200uL， 0.5µl步进。

- 搅拌杆：≥2个

- 反应杯位：≥90个,光径5mm；

- ★反应体积：最小反应体积≤100µl；

- ▲温控方式：固体直热，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养；

- 比色杯清洗：自动8阶温水清洗

- 光学系统	：全息凹面光栅后分光系统

- 波长：340～800nm ,12个波长

- 吸光度线性范围：0～3.5 Abs

- 样品携带污染率：≤0.05%

- ★支持HbA1c全血测试功能

- ▲厂家拥有自己配套的试剂、校准品、质控品(提供注册证),有通过CNAS认证的标准化实验室，具有完整的溯源体系，现场必需提供相关注册证证明、溯源性文件及CNAS证书

- 具有酶线性拓展功能

- 支持一个项目放置多套试剂

- 操作系统：全中文操作界面

- 电脑要求：CPU 2.6G及以上，硬盘 160G及以上，内存 2G及以上

- 配套：UPS电源、电脑、打印机、医用纯水设备，满足标的物使用要求。

- 尿液分析仪

- 项目选择：十四项、十三项、十一项、十项

- 测定原理：反射光电比色法

- 测定速度：≥510条/h

- 工作方式：可选择单条测试或连续测试

- 可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白

- 显示：触摸液晶显示屏，中英文操作界面，中英文测试结果并用符号单位、SI国际单位、常用单位表示

- 仪器能准确感应尿试纸条的数量

- 打印：内置热敏打印机打印测试结果

- 故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障

- 条形码识别：可识别一维条形码

- 仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部

- 存储功能：可存储≥5000个测量结果

- 校准功能：仪器配有试纸条校准功能

- 输出接口：可实现Lis系统连接

- 配套：电脑、打印机，满足标的物使用要求。

- 医用冷藏箱

- ▲产品容积：有效容积≥500L，立式，单门结构，电加热玻璃门，具有多种门体加热模式；具有自动关门功能。

- 外部尺寸：高度≤2000mm，方便进门；

- 箱体材料：外箱采用PCM彩板，内胆采用喷涂铝板。

- 保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

- 照明装置：配置LED冷光源，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。

- 制冷系统：采用品牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音；风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2~8℃范围内。

- ▲温度控制：高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定, 温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化。

- 控温性能：风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2~8℃范围内。

- 温度显示：数码管显示，视觉柔和，显示精度0.1℃。

- ▲箱内温度均匀性、波动性≤2℃

- 产品配置：6个高密度钢丝浸塑搁架，带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。门体带锁设计，防止随意开启；前后4个万向脚轮（其中2个自带刹车锁止功能），移动固定方便。

- 报警功能：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，具备远程报警功能。具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，物品存放更安全。

- ▲蓄电池：提供≥48小时显示及报警功能，并为温度记录打印机、USB端口供电。

- 数据接口：USB数据导出接口，默认导出未导出过的数据，至少导出12个月，数据PDF格式。U盘持续连接可自动存储温度数据。标配RS485接口、远程报警接口。

- 运行安全：当控制/报警传感器发生故障时，压缩机规律智能开停，确保物品存储安全。

- 冷凝水处理：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理的烦恼。

- 测试孔：标配测试孔，方便用户测试箱内温度。

- 质量保证：五年免费质保服务承诺。终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务。

- 医用冷冻箱

- 工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198V~242V，频率：(50±1)Hz。

- 样式：立式，单门。

- 有效容积（L）：≥90L。

- 箱体材质：箱体采用优质钢板，经过防腐磷化、静电喷涂工艺处理，表面色泽柔和。

- 内胆材料：内壁为喷涂铝板材质，经久耐用、便于清洁。

- ▲内部结构：ABS抽屉≥3个，坚固耐用，便于分类存储。

- ▲隐藏门把手，防止运输过程中的磕碰，不占用多余空间。

- 箱体配锁，可选配外挂锁。

- 箱体前两个支撑脚+后两个脚轮设计，方便移动安放。

- 压缩机：采用品牌高效压缩机，节能高效、静音。

- 保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。

- ▲发泡层厚度≥100mm，高效保温，防止冷量流失。

- 制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。

- 精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，确保箱体内温度保持在-10℃~-25℃范围内，显示精度1℃。

- 左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度。

- ▲声光报警系统：高低温报警、传感器故障报警、开门报警等多重保障，全面保障样本安全。

- 运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。

- 五分类血液细胞分析仪

- ★为保证检测效率，一台仪器可做血细胞计数、白细胞分类以及C-反应蛋白等项目的检测。

- 检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定

- 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道

- 检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）

- 研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等

- 样本添加：可随时添加样本

- 进样器容量：≥40个

- 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

- ▲样本用量：五分类+CRP模式≤35μl，CRP模式≤20μl

- 检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时

- 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能

- ▲红细胞血及血小板线性范围需满足： RBC:0～ 8.60×1012/L，PLT：0～5000×109/L

- ▲血红蛋白及CRP线性范围需满足HGB：0-260g/L；CRP：0.2~320mg/L

- ▲为保证试剂耗量准确性，CRP试剂包装规格按人份数注册（附注册证）

- 具有原厂配套的试剂、校准品、并提供校准品溯源性文件

- ▲具备同品牌配套经过NMPA注册的质控品，为避免基质效应，质控品应包含人源基质组分。

- 显微镜

- 生物显微镜，铝合金金属机身，具有保护外壳。

- 光学系统：无限远光学系统，齐焦距离为国际标准45mm，不可大于45mm。

- 载物台：钢丝传动，无齿条结构。微调旋钮最小调节距离≤2.5um。

- 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节。

- 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜

- 照明系统：LED光源，能耗≤0.6W

- ▲双目观察筒：带屈光度调节，视场数≥20

- 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20

- 物镜转盘：内旋式4孔物镜转盘

- 物镜：平场消色差物镜4X，10X、40X、100X（N.A.≥1.25 ）油镜

- 离心机

- 微处控制，液晶显示，触摸面板操作。

- ★直流无刷电机驱动，运行稳定，转速精度高。

- 不锈钢内腔，特殊通风孔通道设计，便于腔体散热。

- 运行过程中可以实时修改转速、离心力和运行时间等参数。

- ▲通过ISO9001：2015、ISO 13485:2016认证、CE符合性声明，并提供相关证明文件。

- ▲采用高强度ABS工程塑料一次注塑成型外壳，外形美观、抗腐蚀、耐酸碱。

- ▲采用食用级硅橡胶整体式密封圈，符合GMP认证。

- 配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

- 最高转速≥5000r/min，

- 最大相对离心力≥4390×g。

- 时间设置范围：1s～99min59s/1min

- 整机噪音：＜65dB(A)

- 最大容量：≥15ml×32

- 恒温水浴箱

- LED数码管显示微电脑智能P.I.D.温度控制器，控温精准；连续运行或定时运行：0~9999min；具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。

- 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部及台板材质：SUS304不锈钢板。

- 温度范围：RT+5°C~65°C

- 温度均匀度：≤±0.5°C

- 孔径（cm）：14/11/9/7/5

- 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警

- 内部容积（L）：≥8

- 移液枪

- 量程：5-20ul， 10-100ul

- 数字视窗，令所设定量程一目了然

- 下半支可高温高压消毒

- 可提供在线校准

- 移液器下半部可360度旋转，方便移液

- 全自动化学发光免疫分析仪

- ★最大测试速度＞220T/H。

- ★试剂位≥25个，试剂盘温度2～8℃，24小时制冷。

- 进样方式：插卡式进样，随时连续进样，支持自动重测和自动稀释

- 样本容量：一次性放入70个样本，具有独立急诊通道，支持急诊优先

- 样本针/试剂针：钢针加样，具备液面检测、堵针检测、空吸检测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能

- ▲样本针采用钢针加样，样本针携带污染率<0.1PPM

- 样本管规格：能支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管

- ▲反应杯：一次性反应杯，最多加载1200个，料斗式散装进样，随时添加，防静电设计

- 反应温度：37℃±0.3℃，温度波动≤0.1℃

- 混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀

- 生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离技术

- 磁分离机构布局：单独磁分离盘，4重磁分离清洗，底物注入

- 校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正

- 质控规则：Westgard多规则质控、Twin plot

- 溯源性：符合国际量值溯源体系要求

- 测试申请模式：支持样本架号模式和条码模式

- 检测项目：具有甲状腺、性腺激素、肿瘤标志物、传染病、肝纤维、心脏标志物、降钙素原、骨代谢等检测

- 全部检测项目≥68项

- ▲TSH满足功能灵敏度≤0.02μIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测

- 校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。校准品和质控品单独注册，均具有NMPA注册证。

- 校准和质控品：自带条码，无需分装，可放置在样本架任意位置，一键启动自动检测

- 甲功试剂项目说明书中明确写入成人及妊娠期甲状腺参考范围

- 配套：UPS电源，满足标的物使用要求。

- 实验室柜体

- 1.柜体长度≥20米，含电脑桌、操作台等，台面为实验室专用台面，深度要求75厘米以上，高度按照实验室常规高度。

- 2.采用钢木结构，C型钢架支柱，木质柜体镶嵌结构。产品应符合相应实验室的功能要求，木质贴面和封边部件应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。

- 3.台面要求：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求：

- (1)、甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005mg/m³；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。

- (2)、抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。

- 4.主钢架：前后梁采用60×40×1.2mm（底柜托梁30×50×1.2mm）优质矩形钢管，表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱、耐腐蚀表面处理，保护层附着力经落物撞击测试合格。

- 5.柜体门板及抽屉：不小于18mm厚三聚氰胺饰面板，符合E1级环保标准；用优质2mm PVC封边条，以进口胶王高温热压后作封边防水处理，不易开胶；所有板件连接后结构稳固，不变形，易于拆迁；配以铝合金一字暗拉手，镶嵌在板材里面。

- 6.层板：采用不小于18mm厚优质三聚氰胺板（E1级），以优质2mmPVC封边条配合进口胶王热熔封边。活动结构，可调节相对高度。

- 7.活动背板：材质及制造工艺与柜身相同，可灵活拆卸，利于隐藏水电管道的维护修复。

- 8.铰链：采用优质阻尼铰链，弹性好，外形美观，开闭弧度≥175，开合时无噪音，次数达八万次以上，防锈、耐腐蚀，使用寿命长，达到国际五金行业标准。

- 9.导轨：三段式静音阻尼导轨，承重25Kg以上，耐腐蚀、经久耐用。

- 10.底脚：主体采用定制20mm 304不锈钢圆杆经数控加工，成型直径约12mm，承重不小于500公斤；底座采用优质尼龙材料注塑一体成型，坚固耐用；底座内嵌减震垫为优质橡胶注塑一体成型，具有良好的减震效果。

- 11.安装要求：每个操作台需安装10A五孔插座、边台每1.5m至少安装1个10A五孔插座装于岛式插座盒内，全部接通电源（包含相关电线等必要材料及人工费），电线应置于具备防火要求的PVC线槽中。

- 心电图机

- 12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸；

- 起搏器采样率不低于16000Hz；

- 无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；

- 电压分辨率不低于1uV；

- 模数转换不低于24位；

- Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；

- 开机出波形时间不超过7秒；

- 内置存储容量不低于800份；

- 电池单次充电至少可供打印400份报告；

- 屏幕可预览完整的心电图报告；

- 更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；

- 输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；

- 可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；

- 可支持条形码扫描枪接收患者；

- U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；

- 波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；

- 记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；

- 心电放大器：直流耦合；

- 走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s；

- 重量不大于5Kg。

- 电解质分析仪

- 测试项目：K+、Na+、Cl-、iCa2+、pH (nCa2+为计算项目)；

- 测量技术：离子选择性电极法；

- 样品量: 60ul-150ul；

- 测量速度：≥60样本/小时；

- 测量指标

| - 项目 | - 测量范围 | - 测量精密度 |
| --- | --- | --- |
| - K | - 0.50—15.00 mmol/L | - CV≤1.0% |
| - Na | - 30.0—200.0 mmol/L | - CV≤1.0% |
| - Cl | - 30.0—200.0 mmol/L | - CV≤1.0% |
| - Ca | - 0.10—6.00 mmol/L | - CV≤1.0% |
| - PH | - 6.00—10.00 | - CV≤1.0% |

- ▲全自动进样；带有液面探测功能；生化管可以直接上机测试

- 人机互动式菜单，故障自动报警；

- ▲进样盘不少于36样本位，急诊样品即插即测，原始管进样，内置式红外线条型码扫描，无需人工手持扫描枪单个扫码；

- 一体化盒装试剂包，具有试剂量自动统计功能；

- 内置打印机同时打印出结果，并设外置打印机接口，可连接电脑及外置打印机；

- 支持LIS联网系统；

- 凝血分析仪

- 检测原理：采用双磁路磁珠法、免疫比浊法、发色底物法进行检测

- 测试项目：PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer、AT-III、凝血因子等

- 检测速度：PT ≥300 T/h

- 综合测速：综合四项（PT/APTT/TT/Fib）≥30样本/小时

- 样本位：样本位≥80个，具有进样到位提示功能

- 样本扫描：具有内置条码扫描装置，进样时即时扫描标本信息

- 预温位：预温位≥15个，开机升温快速、并能保持温度稳定

- 试剂位：试剂位≥25个，具有试剂搅拌和试剂冷藏功能

- 加样针：≥2根，样本针及试剂针具有防撞和液面感应检测功能

- 试剂针：具有加热功能，能实现自动补偿温度

- 急诊检测：专用急诊位≥3个，并且任意已放入标本可设成急诊

- 样本杯：≥1000个且能自动导入，每次独立导入单个样本杯

- 软件功能：配有中文操作系统，图形显示，操作方便

- 数据传输：支持LIS/HIS双向通讯

- 注：★为实质性要求，负偏离视为无效投标。

- 售后服务要求

- 服务响应时间

- 中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。中标人在接到采购人通知后在2小时内到达甲方现场并解决。

- 服务内容

- 本项目免费质保期为3年（自所有货物到交货地点安装调试完成，并经验收合格之日起算），因人为因素出现的故障不在免费维护范围内。超过维护期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |  |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 48.00分 | 根据投标人所投产品的技术参数及性能与招标文件要求的响应程度进行打分，投标人所投产品的技术参数、规格及材质能够完全响应招标文件要求的得48分； 标★部分为实质性要求，不接受负偏离，否则按无效标处理；标▲参数为重要参数，每一项有负偏离扣1分；未标▲的为一般参数每有一项负偏离扣0.137分，扣完为止。本项最低得0分，最高得48分。 注：1.对于技术参数要求中须提供佐证材料的参数，供应商在投标文件中请提供技术支持资料并标明页码位置，否则评标委员会可视为未响应（负偏离）。 2、技术参数要求供应商按采购需求中的技术规格要求逐条如实填写，并按招标文件要求提供证明材料，否则评审时不予认可。 |  |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 3.00分 | 提供 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过与本项目需求相关的类似业绩，每提供一份得1 分，本项最高得 3分。 须提供：提供合同原件扫描，合同内容须清晰可见，否则不得分。 |  |
|  | 企业资信 | 3.00分 | 投标单位或者投标产品生产企业具有有效期内的（1）质量管理体系认证证书；（2）环境管理体系认证证书；（3）职业健康安全管理体系认证证书；每提供一个得1分。最高得3分。 注：1、须提供上述证明材料至投标文件中，未提供不得分。2、中标人提供的证明材料随中标结果同步公告。 |  |
| 项目实施方案 | 项目实施计划 | 6.00分 | 根据投标人提供的项目实施方案进行打分：项目实施方案内容包括：技术方案、进度计划与保证、安装调试方案、维保方案、质量管理措施、管理力量、项目验收方案等；结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全，优于采购需求，得6分；项目实施方案完整，为本项目的实施要求而制定的措施较齐全，方案表述有一定偏差，但不影响实质性表达，满足采购需求，得 4 分；有项目实施方案，但方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，承诺经过优化可实现采购需求的，得 2 分。没有内容不得分。 |  |
|  | 培训方案 | 4.00分 | 评委根据投标单位针对本项目制定的培训计划，进行打分，含培训方案合理程度，方案的完整性、灵活性及培训人数、时间的安排等（现场指导不少于1周、外训不少于1个月）、技术培训方案（包括产品安装、检验、调试、使用和维护、一般故障排除、重大故障应急等方面的培训内容）等内容进行打分：方案具体，思路清晰，培训要点难点明确分析精准，宣传覆盖面广泛的，且培训计划覆盖供货、安装服务期，优于并全面满足采购需求，得4分；方案较为具体，思路一般，培训要点难点分析不具体 ，宣传覆盖面未体现广泛 ，且培训计划供货、安装服务期，基本满足采购需求的，得2分；方案不具体，思路不清晰，培训要点难点未有具体分析 ，宣传覆盖面未体现的，且培训计划覆盖供货、安装服务期，未能体现满足采购需求的，经后期改进能满足采购需求的，得1分。本项最高得4分，未提供不得分。 |  |
| 其他 | 应急及售后服务方案 | 6.00分 | 根据投标人提供的运行维护和售后服务方案进行打分。主要包括：服务团队的技术服务能力人员配备情况、突发性事件、应急事件及密集工作时间的应急调配方案及现场服务措施等内容；方案详细、响应及时、服务体系完整，优于采购需求，得6分；方案详细、响应虽有滞后服务体系尚算完整，能基本确保业务稳定运行的，能够满足采购需求，得4分；方案笼统、响应滞后、服务体系虽完整，但缺乏有效保障业务稳定运行的措施，承诺经过优化可实现采购需求，得2 分。没有内容不得分。 |  |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第2种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函

九、技术要求响应及偏离表

十、企业业绩

十一、项目实施方案

十二、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：法人代表及被授权人的身份证正反面扫描件，法人代表直投则只需提供法人代表的身份证正反面扫描件。

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

六、投标报价明细表

明细报价表（货物类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、中小（微）企业声明函（货物）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

- 八、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

九、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.本表需要对招标文件《第四章 采购需求》第五款技术规格的全部内容逐项响应，按照投标情况填写超出、符合或偏离。

2.行数不够，可自行添加；

3. 投标产品技术指标佐证材料附后。

十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 项目实施方案

投标人须根据本项目的采购需求及评分标准的要求编制项目实施方案，格式自拟。

- 十二、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

- 质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。