竞争性磋商文件

| 项目名称 | ： | 宿迁市VOCs站点运行维护项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 | ： | JSZC-321300-SCYH-C2025-0010 |

（ 服务 类项目， 是 专门面向中小企业）

| 采购人 | ： | 宿迁市生态环境监测监控服务中心 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 宿迁恒新工程项目咨询有限公司 |
| 日期 | ： | 2025年05月06日 |

总  目  录

第一章  磋商邀请	２

第二章  供应商须知	６

第三章  合同文本	２３

第四章  采购需求	３４

第五章  评审方法与评审标准	４１

第六章  响应文件格式	４６

- 第一章  磋商邀请

受[宿迁市生态环境监测监控服务中心]的委托，[宿迁恒新工程项目咨询有限公司]就[宿迁市VOCs站点运行维护项目]（[JSZC-321300-SCYH-C2025-0010]）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

（宿迁市VOCs站点运行维护项目）竞争性磋商项目的潜在供应商应通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”自行免费下载磋商文件，并于2025年05月19日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-SCYH-C2025-0010

2.项目名称：宿迁市VOCs站点运行维护项目

3.预算金额：300万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为297.2万元。

5.采购需求（简介）：宿迁市VOCs站点运行维护项目，本项目是对宿迁市12套VOCs监测系统、含甲醛、太阳时数、黑碳仪、道路车流量在线监测、系统气象仪（五参数）、采样系统、数据采集系统、质控设备、站房及附属设施、安保摄影系统、校准、维修等，需承担更换必要的监测仪器配件费用、耗材费用、网络通讯费用、计量检定费用、水电费、检查维护的交通费等保证站点正常运行的全部费用，确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行。详细内容见本磋商文件第四章。

6.合同履行期限：所有站点运维起始日期以签订合同后完成正式交接之日起计算，至2025年12月31日止。注：按照一年报价，单个站点运维费用以月计算（月单价为合同总价/12/12；不满1个月的，运维费用按照“实际运维天数*月单价/30”计算）

7.本项目不接受联合体参与磋商。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》，或监狱企业证明文件）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取磋商文件

1.时间：2025年05月07日09:00至2025年05月13日17:30。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。

- 四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年05月19日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易电子服务平台、江苏省财政部门指定的媒体。

- 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：宿迁市生态环境监测监控服务中心

地址：宿迁市湖滨新区软件园智谷小镇B1号楼

联系人：李浩

联系方式：0527-84338637

2.采购代理机构信息

名称：宿迁恒新工程项目咨询有限公司

地址：宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室

联系人：赵春花

联系方式：0527-88880320

- 八、其他

1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：按采购代理合同标准支付招标代理服务费。可通过转账、支票或数字人民币等方式支付。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在投标人。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。

10.5如标书制作工具中的格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件4份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：服务本身、交通费、人工费、服务费、税金等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市生态环境监测监控服务中心/宿迁恒新工程项目咨询有限公司

联系电话：0527-84338637/0527-88880320

通讯地址：宿迁市湖滨新区软件园智谷小镇B1号楼/宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：       /      ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

按照以下第 （1） 方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额 / ：按采购合同总价的 / %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 / 种方式实行：

a.货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b.服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c.工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 35、付款

按照以下 （2） 类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：           /                     。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的 20 %，合同签订后按规定支付；

进度款：2025年11月30日之前收到供应商发票10个工作日内支付2025年11月30日之前的运维费用（不满1个月的，运维费用按照“实际运维天数*月单价/30”计算），剩余运维费用服务期结束后支付（扣除考核费）。合同签订后按照项目考核细则对供应商任务完成情况进行考核。

- 工程类项目

预付款：合同金额的 /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：           /                        。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 第三章  合同文本

政府采购合同

（服务类）

项 目 名 称：宿迁市VOCs站点运行维护项目

项 目 地 点：               宿迁市

甲       方：       宿迁市生态环境监测监控服务中心

乙       方：

签 订 日 期：      年      月      日

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 政府采购合同（合同编号）

项目名称：宿迁市VOCs站点运行维护项目

项目编号：JSZC-321300-SCYH-C2025-0010

甲方：（买方）宿迁市生态环境监测监控服务中心

乙方：（卖方）____________________________

甲、乙双方根据宿迁市VOCs站点运行维护项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.标的名称：宿迁市VOCs站点运行维护项目

2.标的质量：合格

3.标的数量（规模）：1项

4.履行时间（期限）：所有站点运维起始日期以签订合同后完成正式交接之日起计算，至2025年12月31日止。注：单个站点运维费用以月计算（月单价为合同总价/12/12；不满1个月的，运维费用按照“实际运维天数*月单价/30”计算）

5.履行地点：甲方指定地点

6.履行方式：乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：______________元整（¥_______）人民币。

三、运维内容

1.具体运维子站名称以及子站设备品牌如下：

| 序号 | 站点名 | 地址 | 主要监测仪器及品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市区上风向 | 宿迁市大兴镇便民服务中心 | 116 种 VOCs 在线监测系统及甲醛、太阳时数紫外、气象五参数监测仪器各3套，主要仪器品牌为博赛得、雪迪龙（甲醛） |
| 2 | 振兴路3号 | 宿迁市振兴路3号 |  |
| 3 | 市区下风向 | 宿迁市宿城区支口街道 |  |
| 4 | 宿迁经济技术开发区 | 经开区虞姬公园 | 116 种 VOCs 在线监测系统及气象五参数监测仪器各7套，主要仪器品牌为杭州谱育 |
| 5 | 沭阳经济技术开发区 | 沭阳县科技创业园 |  |
| 6 | 宿迁高新技术产业开发区 | 北斗星电子信息产业园 |  |
| 7 | 泗阳经济开发区 | 泗阳县经开区管委会 |  |
| 8 | 泗洪经济开发区 | 泗洪县第一实验学校 |  |
| 9 | 宿城经济开发区 | 宿城区水政监察大队船航灌区中队楼顶 |  |
| 10 | 苏州宿迁工业园区 | 苏宿园区人力资源中心 |  |
| 11 | 三台山公园 | 宿迁市三台山森林公园内 | 102 种VOCs在线监测系统1套，主要仪器品牌为武汉天虹 |
| 12 | 洋河大道路边站 | 洋河大道青岛啤酒厂西门对面 | 包含环境空气常规六参数在线监测系统、气象五参数、VOCs组分（至少包含PAMS（臭氧前析体） 57种组分）在线监测系统、非甲烷总烃在线监测系统、黑碳仪、道路车流量在线监测系统各1套。主要仪器品牌为安徽蓝盾光电 |

2.设备和设施

乙方负责运维的设备主要包括监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施五部分。其中，监测仪器主要包括VOCs、甲醛、太阳时数监测系统、环境空气常规六参数监测系统、非甲烷总烃在线监测系统、黑碳仪、道路车流量在线监测系统及和采样系统。质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器。辅助设备设施主要包括UPS、制冷系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、摄影系统、视频监控系统、子站站房、安防设施及站房内所有设备等。

四、运维要求

1.运维工作内容

1.1运维服务要求：

1.1.2需具有VOCs系统运维能力；

1.1.2为本项目至少配置6名维护人员。

1.1.3有完善的管理制度及技术人员培训制度，指定项目负责人全权负责站点运维及工作对接，对于站点出现的故障，应1小时内赶到现场，3小时内解决故障。

1.1.4配备日常运行管理过程中涉及的常用工具等。

1.1.5配备驻场的专职数据审核人员，每日12时前完成前一日数据审核工作，并根据业主要求出具数据分析报告。

1.1.6站点所使用的质控设备含温湿度计、大气压计、流量计需每年检定，运维期间要在检定有效期内。

1.2耗材备件

乙方需在市区服务点配备充足的与本项目同型号的主要仪器备件常用的耗材备件，如仪器设备校准使用的标准气体、滤芯、泵维护包等。耗材、备件的使用和管理应有相应的记录备查。

1.3标准物质的使用

VOCS采用有证标气或有资质单位生产的标准气体。

1.4工作计划的制定

乙方应及时制定下周运维计划，并严格按计划执行，若有变更须及时通知采购方。每周五成交单位应向采购方提交下周运维计划和本周运维总结，每月月初提供月度总结。

1.5财产保护和数据保密

委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属甲方所有。

未经甲方同意，乙方不得以任何方式对采购方各类财产进行出售、抵押、转移及调换。

在委托管理期间，乙方应对系统状况和数据严格保密。未经甲方同意，乙方不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

1.6日常运维记录

乙方应建立维护档案，将运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。

1.7运维管理内容

单个VOCs系统的日常运行维护；

单个VOCs系统维护及维修；

单个VOCs系统质量管理；

单个VOCs系统的数据采集、传输系统的维护及维修。工作站与各级生态环境部门的通讯保障。保障各平台的正常运行。

2.具体运维内容和要求

2.1一般要求

维护人员在对系统进行日常维护时，应按照用户要求做好站点仪器的运维工作，并做好巡检记录。巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作、环境条件监控等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。并做好清洁卫生及安全工作后方能离开。根据中心要求，站点运维工作实行在市生态环境大数据平台线上打卡和填报运维记录。

2.1.1保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

2.1.2站房内外禁止堆放任何杂物、纸箱、垃圾及易燃物品，站房有漏水、破损等事情应立即向宿迁市环境监测中心站管理人员汇报；

2.1.3检查供电、通讯情况，保证系统的正常运行；

2.1.4保证空调正常工作，定期清洁空调及各仪器设备散热风扇的滤网，站房内的温度应保持在25℃左右，湿度保持在80%RH以下；

2.1.5定期检查消防和安全设施；

2.1.6进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2.2日常巡检要求

每7天至少到现场对系统进行一次检查和维护，包括以下内容：

常规要求

网络安全、站房安全（站房自身、楼顶承重）等，日常巡检要有相应记录，异常情况及时报告。

更换二氧化碳去除管（每两周），并对仪器管路进行验漏。

氢空一体机维护：氢空一体机加水（每周），氢空一体机更换活性炭（每月），氢空一体机更换硅胶（每周），并对氢空一体机验漏，点火并观察FID输出值是否正常。

检查采样流量30mL/min，若发现采样流量异常，必须进行原因分析，找出流量降低的原因并消除。

检查采样泵工作正常，倾听泵运行无异音。

检查外标样出峰情况，若异常，务必及时排查原因并对仪器校准。

每3个月需要定期清理冷凝器。

每3个月需要更换GC-MS灯丝，并核实仪器是否需校准。

检查各仪表、工控机、数据传输软件是否正常工作。

载气检查：氮气、氦气低于2MPa需更换。

数据采集传输信号

每周与主管部门联系一次，了解上传数据完整情况。

核对模拟变量数据与数采仪是否一致。

对数据存储／控制系统工作状态进行一次检查。

站房清洁、门窗密封良好，无漏水。每周对分析系统进行一次除尘清洁；对系统供电电源电压要进行测验，是否满足系统用电要求。

巡检记录

每次巡检、维护完毕后，填写“VOC在线监测系统日常维护手册”、“VOC在线监测系统维修记录表”等相应的表格。

2.3日常维护保养要求

| 序号 | 日常运营维护内容项目 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每日至少3次远程检查系统运行状态；发现问题立即反馈并进行检修，保证监测系统正常运转率达80%以上 | 每日 |
| 2 | 日常巡检做好记录并归档 | 7天1次 |
| 3 | 检查、及时更换仪器标准气体 | 按需 |
| 4 | 检查、定期更换系统所必须的易耗品，如二氧化碳去除管、滤膜等，保证仪器正常运行 | 7天1次 |
| 5 | 检查气路密封性 | 7天1次 |
| 6 | 记录载气（氮气、氦气）剩余压力 | 7天1次 |
| 7 | 对系统进行仪器校准 | 3月1次 |
| 8 | 空气采样头的清洁 | 3月1次 |
| 9 | 冷凝器的清洁 | 3月1次 |
| 10 | 站房的清洁 | 7天1次 |
| 11 | 对数据储存/控制系统工作状态进行一次检查 | 每月1次 |
| 12 | 检查监测仪器接地情况，检查自动监控基站的防雷措施 | 每月1次 |
| 13 | 全系统检查（包括检查内部气路的密封性） | 每6个月1次 |

2.4定期校准、校验工作要求

2.4.1校准工作要求

1）根据工作计划定期对仪器校准，保证三个月校准一次。

2）校准前检查标气是否在有效使用期内。

3）通入标准气体，流量控制在30mL/min。

4）根据标气图谱编辑新方法，完成仪器校准报告。

5）校准不合格，检查原因，及时维修，填写维修报告。

2.4.2校验工作要求

定期查看外标响应情况，判断仪器是否需要重新标定。若外标值不满足仪器标准，则需对仪器进行重新标定。

2.5年度检查：对所运维的VOC在线监测系统进行一次全系统检查。

3.质控要求

乙方需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

3.1量值溯源要求

乙方在每个市控站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

乙方应每年将市控站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书，并根据业主要求定期送宿迁市生态环境监测监控服务中心开展期间核查工作。每半年将市控站所用的臭氧标准进行溯源，性能指标均应符合要求。

3.2色谱质控要求

每日开展VOCs空白及标点检查，如20%物种标点浓度偏差大于30%，需重新建立标准曲线（至少五点），标准曲线的相关系数应满足R≥0.990；每个目标化合物空白响应应小于0.1ppbv;

每周开展全部目标化合物的保留时间检查，确保每个目标化合物定性正确；每周开展VOCs空白检查，每个目标化合物空白响应应小于0.1ppbv;

每月开展高浓度残留检查，通入标准曲线最高浓度点进行分析，分析结束后连续两次通入高纯氮气或零气测试系统残留，记录第二次分析结果。要求90%组分系统残留浓度≤0.1ppbv；

每月开展采样流量检查，采样流量（或体积）与设定值误差超过±5.0%时，要检查气路，对流量（体积）进行校正，同时对期间监测数据进行复核，不合格的数据应进行数据异常标识；

每月应开展多点线性检查，标准曲线的相关系数应满足R≥0.990。

3.3质谱质控要求

质谱调谐，更换色谱柱、改变分析条件、更换灯丝、清洗离子源后要重新进行质谱调谐；内标响应距标定时下降50%时需重新进行标定并进行调谐；

每日开展外标样的定量结果检查，定量结果中20%以上目标物相对误差大于30.0%时需对仪器进行标定；

每周开展VOCs空白检查，每个目标化合物空白响应应小于0.1ppbv；

每月开展高浓度残留检查，通入标准曲线最高浓度点进行分析，分析结束后连续两次通入高纯氮气或零气测试系统残留，记录第二次分析结果。要求90%组分系统残留浓度≤0.1ppbv。

每月开展流量检查，采样流量（或体积）与设定值误差超过±5.0%时，要检查气路，对流量（体积）进行校正，同时对期间监测数据进行复核，不合格的数据应进行数据异常标识；每月应开展多点线性检查，最小二乘法制备校准曲线的相关系数R应≥0.990；用相对响应因子进行校准的，相对响应因子的RSD≤30.0%。

4.数据采集仪运维要求

4.1日常巡检：

4.1.1根据每天数据传输率及数据缺失率，制定巡检方案。

4.1.2针对数据采集传输仪数据存储及病毒库升级，定期巡查。

4.1.3正常日常巡检间隔不超过15天。

4.1.4巡检记录应包括检查项目、检查日期、被检项目的运行状态等内容，每次巡检应记录并归档。

4.1.5日常巡检规程应包括通信稳定性、数据传输安全性、通信协议正确性、数据传输正确性、联网稳定性等，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和记录。

4.1.6针对数据采集传输仪数据存储及病毒库升级，定期巡查。

4.1.7巡检记录应包括检查项目、检查日期、被检项目的运行状态等内容，每次巡检应记录并归档。

4.1.8保证数据采集及传输正常，符合后期数据采集及传输工作要求。

4.2日常联网检查：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测数据准确性 | 监测数据与历史相比是否出现异常 |
| 2 | 监测数据完整性 | 出现数据遗漏要及时补发重发或到现场调取 |
| 3 | 日常运转记录 | 检查数采仪的日志文件 |
| 4 | 检查通信状况 | 通过远程方式查询 |
| 5 | 仪器稳定性 | 查看内标响应 |

5.管理制度要求

5.1建立完整运维内部档案要求

| 序号 | 档案名称 |
| --- | --- |
| 1 | 设备登记备案 |
| 2 | 运营维护所有相关文件 |
| 3 | 系统设备的技术资料、图纸 |
| 4 | 系统设备运行情况记录 |
| 5 | 各项标准 |
| 6 | 说明书 |

5.2定期提交运维报告要求

5.2.1每月前7个工作日内提交上个月维护状况汇总统计表及维护报告；

5.2.2每季度前7个工作日内提交上个季度维护状况汇总统计表及维护报告（包括每季度第一个月前5个工作日内提交上季度有效性审核工作中的企业自检报告）；

5.2.3半年维护结束后15个工作日内提交半年度维护报告；

5.2.4年维护结束后15个工作日内提交年度维护报告。

5.3分析报告要求

5.3.1例行分析。大气挥发性有机物（VOCs）监测数据分析报告分周报、月报、季报、半年报、年报，每周三前提供上一周报告，其他报告为周期结束后7个工作日内提交，报告以国家、省相关规范为基础，结合甲方需求。

5.3.2临时性分析：根据甲方需求开展空气质量污染过程分析（日分析、阶段性分析等）及其他临时性数据分析。

5.3.3市区异味分析，市区发生重污染天气或存在异味时，及时提交针对性大气挥发性有机物（VOCs）综合分析报告；补充化工园区企业废气调查，说清化工异味种类、浓度及来源，切实解决市区异味扰民的问题。

五、运维工作考核

1.乙方承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，甲方有权终止合同。

2.运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实甲方有权终止运维合同。

3.甲方组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，按照合同要求扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

4.违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实，甲方有权终止运维合同。

5.考核办法

每月由市中心组织对乙方绩效（职责履行情况）进行考核，每月至少随机抽取10%的站点进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率（以下简称两率）、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

5.1数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

5.2两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分（50分）

当单站设备运行率高于80%（含）时（客观及不可抗力因素除外），才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分直接0分。

①单站监测数据有效率高于90%（含）的，两率得分=50；

②有效率在85%（含）-90%的，两率得分=实际有效率×50；

③有效率在80%（含）-85%的，两率得分=实际有效率×50。

（2）运行维护部分（50分）

运行维护部分每月由市中心组织核查，内容包括日常运维操作、质量保证与控制、档案和管理3部分，其中，日常运维操作和质量保证与控制各占20分，档案和管理占10分，满分50分，采用扣分制。扣分细则如下表：

宿迁市市控在线VOCs监测系统运行维护考核明细表

| 项目 | 明细 | 检查要点 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运维操作（20） | 站房环境保障情况 | 站房环境是否清洁，有无漏水现象，是否符合监测要求，站房温湿度是否正常，空调、照明等是否正常 | 1.根据实际情况扣0.5～1分，下月出现上月同一故障的加倍扣分 2.出现以下情况者，一经发现当月每次（项）扣5分。主要包括使用过期标气，使用劣质配件导致数据失真 |
|  | 采样系统维护效果 | 采样总管和采样支管材质是否满足《规范》要求 |  |
|  |  | 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 |  |
|  |  | 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m |  |
|  |  | 采样管路联接是否规范 |  |
|  |  | 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常 |  |
|  |  | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 |  |
|  |  | 仪器过滤膜是否及时更换 |  |
|  |  | 氢气发生器硅胶是否更换 |  |
|  |  | 零气发生器运行是否正常 |  |
|  |  | 数采通讯是否正常 |  |
| 质量保证与质量控制（20） | 仪器运维状态核查 | 标气压力是否低于2Mpa | 根据宿迁市生态环境局质控核查情况打分，出现此类现场的，根据影响数据质量的严重程度扣分，每项0.5～1分，1.根据实际情况扣0.5～1分，2.第二月度出现上月同一故障的加倍扣。 |
|  |  | 仪器端基线是否正常 |  |
|  |  | 仪器端谱图是否正常 |  |
|  |  | 仪器端谱图出峰情况是否正常 |  |
|  |  | 仪器端数据文件是否正常 |  |
|  |  | 仪器端、工控机、平台端数据传输是否正常 |  |
|  |  | 仪器系列参数是否在要求范围内 |  |
| 档案和管理（10） | 记录及故障响应时间等核查 | 驻场人员每日、周、月应提交的值班记录等 | 缺失每次（项）扣0.5分 |
|  |  | 现场运维每周例行巡检记录，包括标气使用状况记录、仪器运行参数记录等 | 缺失每次（项）扣0.5分 |
|  |  | 每周现场进行单点及空白检查并做好记录 | 缺失每参数当月扣2分 |
|  |  | 每月至少检查一次采样流量，采样流量示值与标准流量计示值的相对偏差应≤±5，并记录 | 缺失每参数每月扣2分 |
|  |  | 每季度进行标准曲线绘制、验漏检查以及温湿度压力检查并填写相关记录 | 缺失每参数，下一季度每月扣3 分 |
|  |  | 每年对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。预防性维护后系统应进行全面质控检查。检查并填写相关记录 | 如缺失，下半年每月扣3分 |
|  |  | 站点故障的响应解决时间须达到本制度要求 | 未做到的每次扣除3分 |
|  |  | 驻场人员未经批准，出现迟到、早退、缺岗等现象 | 未做到的每次扣除1分 |

5.3考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运行维护得分

5.4运维费核算方法

注：绩效考核总分低于80的，不予拨付运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，按100元/分进行扣款；绩效考核总分在80（含）-95分的，单站点运维费=实际考核得分/100*单站点当月全额运维费。

乙方在考核中出现20%站点未达到数据有效性要求的，给予警告，连续2次考核出现20%站点未达到或者单次考核30%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同。

5.5其他规定

乙方有下列情形之一的，甲方将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，发现非运维人员进出房，未按要求及时向市中心报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在各类专项质量检查中，发现乙方未达到甲方运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当月10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

乙方应按相关要求为本项目配备专职或者兼职安全生产管理人员，具备胜任安全生产工作的能力，运维人员应经过安全教育与培训，增强安全意识。乙方应为运维人员提供必要的安全防护用品，运维人员在进行日常运维作业时，涉及高处安装、维护以及拆除作业时，应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。涉及特种作业的人员必须持证上岗，特种作业人员名单和操作证应提交市中心备案。一旦发生重大伤亡或其他安全事故，乙方应按照有关规定上报相关管理部门并报告市中心，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

六、安全责任要求

乙方所派驻的人员在项目实施全过程中应严格按照国家或行业最新安全标准及规范要求实施操作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自行负责交通安全。在项目实施过程中，应注意各项操作安全，不违规操作。如未进行必要的安全防护或违规操作等，乙方应承担由此引起的一切后果与责任。

七、知识产权

1.乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

2.除合同条款另有约定外，甲方提供给乙方基础技术材料与政策文件以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

3.除合同条款另有约定外，乙方为实施合同所编制的文件的著作权属于甲方，乙方可因实施合同目的需要而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

4.合同时侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担。

5.合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关文件的文字和图片材料。

6.除合同条款另有约定外，乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

八、产权担保

乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

九、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十、合同转包或分包

1.乙方不得将合同标的转包给他人履行。

2.乙方不得将合同标的分包给他人履行。

3.乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

十一、合同款项支付

合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：预付款，签订合同后自收到乙方发票10个工作日内支付合同总价款的20%；进度款：2025年11月30日之前收到乙方发票10个工作日内支付2025年11月30日之前的运维费用（不满1个月的，运维费用按照“实际运维天数*月单价/30”计算），剩余尾款服务期结束后支付（扣除考核费）。合同签订后按照项目考核细则对乙方任务完成情况进行考核。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

资金支付的时间：收到乙方发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到乙方发票；

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、项目验收

1.甲方依法组织履约验收工作。

2.甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他乙方或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十五、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十六、不可抗力事件处理

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十八、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

3.本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及宿迁市自然资源和规划局采购中心各执一份。

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

联系电话：                      联系电话：

开户行：                        开户行：

账号：                           账号：

签订日期：      年    月   日   签订日期：      年    月   日

- 第四章  采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

本项目不接受进口产品。

一、项目基础信息

1.项目名称：宿迁市VOCs站点运行维护项目

2.最高限价：297.2万元

3.合同履行期限：所有站点运维起始日期以签订合同后完成正式交接之日起计算，至2025年12月31日止。注：按照一年报价，单个站点运维费用以月计算（月单价为合同总价/12/12；不满1个月的，运维费用按照“实际运维天数*月单价/30”计算）

4.服务地点：采购人指定地点

5.质量要求：合格

6.付款方式：

（1）合同签订且采购人收到成交供应商发票后10个工作日内，支付合同价款的20%作为预付款；

（2）2025年11月30日之前收到供应商发票10个工作日内支付2025年11月30日之前的运维费用（不满1个月的，运维费用按照“实际运维天数*月单价/30”计算），剩余运维费用服务期结束后支付（扣除考核费）。合同签订后按照项目考核细则对供应商任务完成情况进行考核。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

二、项目概况

宿迁市VOCs站点运行维护项目，本项目是对宿迁市12套VOCs监测系统、含甲醛、太阳时数、黑碳仪、道路车流量在线监测、系统气象仪（五参数）、采样系统、数据采集系统、质控设备、站房及附属设施、安保摄影系统、校准、维修等，需承担更换必要的监测仪器配件费用、耗材费用、网络通讯费用、计量检定费用、水电费、检查维护的交通费等保证站点正常运行的全部费用，确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行。

三、运维内容

1.具体运维子站名称以及子站设备品牌如下：

| 序号 | 站点名 | 地址 | 主要监测仪器及品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市区上风向 | 宿迁市大兴镇便民服务中心 | 116 种 VOCs 在线监测系统及甲醛、太阳时数紫外、气象五参数监测仪器各3套，主要仪器品牌为博赛得、雪迪龙（甲醛） |
| 2 | 振兴路3号 | 宿迁市振兴路3号 |  |
| 3 | 市区下风向 | 宿迁市宿城区支口街道 |  |
| 4 | 宿迁经济技术开发区 | 经开区虞姬公园 | 116 种 VOCs 在线监测系统及气象五参数监测仪器各7套，主要仪器品牌为杭州谱育 |
| 5 | 沭阳经济技术开发区 | 沭阳县科技创业园 |  |
| 6 | 宿迁高新技术产业开发区 | 北斗星电子信息产业园 |  |
| 7 | 泗阳经济开发区 | 泗阳县经开区管委会 |  |
| 8 | 泗洪经济开发区 | 泗洪县第一实验学校 |  |
| 9 | 宿城经济开发区 | 宿城区水政监察大队船航灌区中队楼顶 |  |
| 10 | 苏州宿迁工业园区 | 苏宿园区人力资源中心 |  |
| 11 | 三台山公园 | 宿迁市三台山森林公园内 | 102 种VOCs在线监测系统1套，主要仪器品牌为武汉天虹 |
| 12 | 洋河大道路边站 | 洋河大道青岛啤酒厂西门对面 | 包含环境空气常规六参数在线监测系统、气象五参数、VOCs组分（至少包含PAMS（臭氧前析体） 57种组分）在线监测系统、非甲烷总烃在线监测系统、黑碳仪、道路车流量在线监测系统各1套。主要仪器品牌为安徽蓝盾光电 |

2.设备和设施

成交人负责运维的设备主要包括监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施五部分。其中，监测仪器主要包括VOCs、甲醛、太阳时数监测系统、环境空气常规六参数监测系统、非甲烷总烃在线监测系统、黑碳仪、道路车流量在线监测系统及和采样系统。质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器。辅助设备设施主要包括UPS、制冷系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、摄影系统、视频监控系统、子站站房、安防设施及站房内所有设备等。

四、运维要求

1.运维工作内容

1.1运维服务要求：

1.1.2需具有VOCs系统运维能力；

1.1.2为本项目至少配置6名维护人员。

1.1.3有完善的管理制度及技术人员培训制度，指定项目负责人全权负责站点运维及工作对接，对于站点出现的故障，应1小时内赶到现场，3小时内解决故障。

1.1.4配备日常运行管理过程中涉及的常用工具等。

1.1.5配备驻场的专职数据审核人员，每日12时前完成前一日数据审核工作，并根据业主要求出具数据分析报告。

1.1.6站点所使用的质控设备含温湿度计、大气压计、流量计需每年检定，运维期间要在检定有效期内。

1.2耗材备件

成交人需在市区服务点配备充足的与本项目同型号的主要仪器备件常用的耗材备件，如仪器设备校准使用的标准气体、滤芯、泵维护包等。耗材、备件的使用和管理应有相应的记录备查。

1.3标准物质的使用

VOCS采用有证标气或有资质单位生产的标准气体。

1.4工作计划的制定

成交供应商应及时制定下周运维计划，并严格按计划执行，若有变更须及时通知采购方。每周五成交单位应向采购方提交下周运维计划和本周运维总结，每月月初提供月度总结。

1.5财产保护和数据保密

委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属采购人所有。

未经采购人同意，成交人不得以任何方式对采购方各类财产进行出售、抵押、转移及调换。

在委托管理期间，成交人应对系统状况和数据严格保密。未经采购人同意，成交人不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

1.6日常运维记录

成交人应建立维护档案，将运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。

1.7运维管理内容

单个VOCs系统的日常运行维护；

单个VOCs系统维护及维修；

单个VOCs系统质量管理；

单个VOCs系统的数据采集、传输系统的维护及维修。工作站与各级生态环境部门的通讯保障。保障各平台的正常运行。

2.具体运维内容和要求

2.1一般要求

维护人员在对系统进行日常维护时，应按照用户要求做好站点仪器的运维工作，并做好巡检记录。巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作、环境条件监控等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。并做好清洁卫生及安全工作后方能离开。根据中心要求，站点运维工作实行在市生态环境大数据平台线上打卡和填报运维记录。

2.1.1保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

2.1.2站房内外禁止堆放任何杂物、纸箱、垃圾及易燃物品，站房有漏水、破损等事情应立即向宿迁市环境监测中心站管理人员汇报；

2.1.3检查供电、通讯情况，保证系统的正常运行；

2.1.4保证空调正常工作，定期清洁空调及各仪器设备散热风扇的滤网，站房内的温度应保持在25℃左右，湿度保持在80%RH以下；

2.1.5定期检查消防和安全设施；

2.1.6进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2.2日常巡检要求

| 每7天至少到现场对系统进行一次检查和维护，包括以下内容： |  |
| --- | --- |
| 常规要求 | 网络安全、站房安全（站房自身、楼顶承重）等，日常巡检要有相应记录，异常情况及时报告。 |
|  | 更换二氧化碳去除管（每两周），并对仪器管路进行验漏。 |
|  | 氢空一体机维护：氢空一体机加水（每周），氢空一体机更换活性炭（每月），氢空一体机更换硅胶（每周），并对氢空一体机验漏，点火并观察FID输出值是否正常。 |
|  | 检查采样流量30mL/min，若发现采样流量异常，必须进行原因分析，找出流量降低的原因并消除。 |
|  | 检查采样泵工作正常，倾听泵运行无异音。 |
|  | 检查外标样出峰情况，若异常，务必及时排查原因并对仪器校准。 |
|  | 每3个月需要定期清理冷凝器。 |
|  | 每3个月需要更换GC-MS灯丝，并核实仪器是否需校准。 |
|  | 检查各仪表、工控机、数据传输软件是否正常工作。 |
|  | 载气检查：氮气、氦气低于2MPa需更换。 |
| 数据采集传输信号 | 每周与主管部门联系一次，了解上传数据完整情况。 |
|  | 核对模拟变量数据与数采仪是否一致。 |
|  | 对数据存储／控制系统工作状态进行一次检查。 |
|  | 站房清洁、门窗密封良好，无漏水。每周对分析系统进行一次除尘清洁；对系统供电电源电压要进行测验，是否满足系统用电要求。 |
| 巡检记录 | 每次巡检、维护完毕后，填写“VOC在线监测系统日常维护手册”、“VOC在线监测系统维修记录表”等相应的表格。 |

2.3日常维护保养要求

| 序号 | 日常运营维护内容项目 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每日至少3次远程检查系统运行状态；发现问题立即反馈并进行检修，保证监测系统正常运转率达80%以上 | 每日 |
| 2 | 日常巡检做好记录并归档 | 7天1次 |
| 3 | 检查、及时更换仪器标准气体 | 按需 |
| 4 | 检查、定期更换系统所必须的易耗品，如二氧化碳去除管、滤膜等，保证仪器正常运行 | 7天1次 |
| 5 | 检查气路密封性 | 7天1次 |
| 6 | 记录载气（氮气、氦气）剩余压力 | 7天1次 |
| 7 | 对系统进行仪器校准 | 3月1次 |
| 8 | 空气采样头的清洁 | 3月1次 |
| 9 | 冷凝器的清洁 | 3月1次 |
| 10 | 站房的清洁 | 7天1次 |
| 11 | 对数据储存/控制系统工作状态进行一次检查 | 每月1次 |
| 12 | 检查监测仪器接地情况，检查自动监控基站的防雷措施 | 每月1次 |
| 13 | 全系统检查（包括检查内部气路的密封性） | 每6个月1次 |

2.4定期校准、校验工作要求

2.4.1校准工作要求

1）根据工作计划定期对仪器校准，保证三个月校准一次。

2）校准前检查标气是否在有效使用期内。

3）通入标准气体，流量控制在30mL/min。

4）根据标气图谱编辑新方法，完成仪器校准报告。

5）校准不合格，检查原因，及时维修，填写维修报告。

2.4.2校验工作要求

定期查看外标响应情况，判断仪器是否需要重新标定。若外标值不满足仪器标准，则需对仪器进行重新标定。

2.5年度检查：对所运维的VOC在线监测系统进行一次全系统检查。

3.质控要求

成交人需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

3.1量值溯源要求

成交人在每个市控站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

成交人应每年将市控站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书，并根据业主要求定期送宿迁市生态环境监测监控服务中心开展期间核查工作。每半年将市控站所用的臭氧标准进行溯源，性能指标均应符合要求。

3.2色谱质控要求

每日开展VOCs空白及标点检查，如20%物种标点浓度偏差大于30%，需重新建立标准曲线（至少五点），标准曲线的相关系数应满足R≥0.990；每个目标化合物空白响应应小于0.1ppbv;

每周开展全部目标化合物的保留时间检查，确保每个目标化合物定性正确；每周开展VOCs空白检查，每个目标化合物空白响应应小于0.1ppbv;

每月开展高浓度残留检查，通入标准曲线最高浓度点进行分析，分析结束后连续两次通入高纯氮气或零气测试系统残留，记录第二次分析结果。要求90%组分系统残留浓度≤0.1ppbv；

每月开展采样流量检查，采样流量（或体积）与设定值误差超过±5.0%时，要检查气路，对流量（体积）进行校正，同时对期间监测数据进行复核，不合格的数据应进行数据异常标识；

每月应开展多点线性检查，标准曲线的相关系数应满足R≥0.990。

3.3质谱质控要求

质谱调谐，更换色谱柱、改变分析条件、更换灯丝、清洗离子源后要重新进行质谱调谐；内标响应距标定时下降50%时需重新进行标定并进行调谐；

每日开展外标样的定量结果检查，定量结果中20%以上目标物相对误差大于30.0%时需对仪器进行标定；

每周开展VOCs空白检查，每个目标化合物空白响应应小于0.1ppbv；

每月开展高浓度残留检查，通入标准曲线最高浓度点进行分析，分析结束后连续两次通入高纯氮气或零气测试系统残留，记录第二次分析结果。要求90%组分系统残留浓度≤0.1ppbv。

每月开展流量检查，采样流量（或体积）与设定值误差超过±5.0%时，要检查气路，对流量（体积）进行校正，同时对期间监测数据进行复核，不合格的数据应进行数据异常标识；每月应开展多点线性检查，最小二乘法制备校准曲线的相关系数R应≥0.990；用相对响应因子进行校准的，相对响应因子的RSD≤30.0%。

4.数据采集仪运维要求

4.1日常巡检：

4.1.1根据每天数据传输率及数据缺失率，制定巡检方案。

4.1.2针对数据采集传输仪数据存储及病毒库升级，定期巡查。

4.1.3正常日常巡检间隔不超过15天。

4.1.4巡检记录应包括检查项目、检查日期、被检项目的运行状态等内容，每次巡检应记录并归档。

4.1.5日常巡检规程应包括通信稳定性、数据传输安全性、通信协议正确性、数据传输正确性、联网稳定性等，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和记录。

4.1.6针对数据采集传输仪数据存储及病毒库升级，定期巡查。

4.1.7巡检记录应包括检查项目、检查日期、被检项目的运行状态等内容，每次巡检应记录并归档。

4.1.8保证数据采集及传输正常，符合后期数据采集及传输工作要求。

4.2日常联网检查：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测数据准确性 | 监测数据与历史相比是否出现异常 |
| 2 | 监测数据完整性 | 出现数据遗漏要及时补发重发或到现场调取 |
| 3 | 日常运转记录 | 检查数采仪的日志文件 |
| 4 | 检查通信状况 | 通过远程方式查询 |
| 5 | 仪器稳定性 | 查看内标响应 |

5.管理制度要求

5.1建立完整运维内部档案要求

| 序号 | 档案名称 |
| --- | --- |
| 1 | 设备登记备案 |
| 2 | 运营维护所有相关文件 |
| 3 | 系统设备的技术资料、图纸 |
| 4 | 系统设备运行情况记录 |
| 5 | 各项标准 |
| 6 | 说明书 |

5.2定期提交运维报告要求

5.2.1每月前7个工作日内提交上个月维护状况汇总统计表及维护报告；

5.2.2每季度前7个工作日内提交上个季度维护状况汇总统计表及维护报告（包括每季度第一个月前5个工作日内提交上季度有效性审核工作中的企业自检报告）；

5.2.3半年维护结束后15个工作日内提交半年度维护报告；

5.2.4年维护结束后15个工作日内提交年度维护报告。

5.3分析报告要求

5.3.1例行分析。大气挥发性有机物（VOCs）监测数据分析报告分周报、月报、季报、半年报、年报，每周三前提供上一周报告，其他报告为周期结束后7个工作日内提交，报告以国家、省相关规范为基础，结合甲方需求。

5.3.2临时性分析：根据甲方需求开展空气质量污染过程分析（日分析、阶段性分析等）及其他临时性数据分析。

5.3.3市区异味分析，市区发生重污染天气或存在异味时，及时提交针对性大气挥发性有机物（VOCs）综合分析报告；补充化工园区企业废气调查，说清化工异味种类、浓度及来源，切实解决市区异味扰民的问题。

五、运维工作考核

1.成交人承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

2.运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

3.采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，按照合同要求扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

4.违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实，采购人有权终止运维合同。

5.考核办法

每月由市中心组织对成交人绩效（职责履行情况）进行考核，每月至少随机抽取10%的站点进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率（以下简称两率）、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

5.1数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

5.2两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分（50分）

当单站设备运行率高于80%（含）时（客观及不可抗力因素除外），才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分直接0分。

①单站监测数据有效率高于90%（含）的，两率得分=50；

②有效率在85%（含）-90%的，两率得分=实际有效率×50；

③有效率在80%（含）-85%的，两率得分=实际有效率×50。

（2）运行维护部分（50分）

运行维护部分每月由市中心组织核查，内容包括日常运维操作、质量保证与控制、档案和管理3部分，其中，日常运维操作和质量保证与控制各占20分，档案和管理占10分，满分50分，采用扣分制。扣分细则如下表：

宿迁市市控在线VOCs监测系统运行维护考核明细表

| 项目 | 明细 | 检查要点 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运维操作（20） | 站房环境保障情况 | 站房环境是否清洁，有无漏水现象，是否符合监测要求，站房温湿度是否正常，空调、照明等是否正常 | 1.根据实际情况扣0.5～1分，下月出现上月同一故障的加倍扣分 2.出现以下情况者，一经发现当月每次（项）扣5分。主要包括使用过期标气，使用劣质配件导致数据失真 |
|  | 采样系统维护效果 | 采样总管和采样支管材质是否满足《规范》要求 |  |
|  |  | 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 |  |
|  |  | 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m |  |
|  |  | 采样管路联接是否规范 |  |
|  |  | 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常 |  |
|  |  | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 |  |
|  |  | 仪器过滤膜是否及时更换 |  |
|  |  | 氢气发生器硅胶是否更换 |  |
|  |  | 零气发生器运行是否正常 |  |
|  |  | 数采通讯是否正常 |  |
| 质量保证与质量控制（20） | 仪器运维状态核查 | 标气压力是否低于2Mpa | 根据宿迁市生态环境局质控核查情况打分，出现此类现场的，根据影响数据质量的严重程度扣分，每项0.5～1分，1.根据实际情况扣0.5～1分，2.第二月度出现上月同一故障的加倍扣。 |
|  |  | 仪器端基线是否正常 |  |
|  |  | 仪器端谱图是否正常 |  |
|  |  | 仪器端谱图出峰情况是否正常 |  |
|  |  | 仪器端数据文件是否正常 |  |
|  |  | 仪器端、工控机、平台端数据传输是否正常 |  |
|  |  | 仪器系列参数是否在要求范围内 |  |
| 档案和管理（10） | 记录及故障响应时间等核查 | 驻场人员每日、周、月应提交的值班记录等 | 缺失每次（项）扣0.5分 |
|  |  | 现场运维每周例行巡检记录，包括标气使用状况记录、仪器运行参数记录等 | 缺失每次（项）扣0.5分 |
|  |  | 每周现场进行单点及空白检查并做好记录 | 缺失每参数当月扣2分 |
|  |  | 每月至少检查一次采样流量，采样流量示值与标准流量计示值的相对偏差应≤±5，并记录 | 缺失每参数每月扣2分 |
|  |  | 每季度进行标准曲线绘制、验漏检查以及温湿度压力检查并填写相关记录； | 缺失每参数，下一季度每月扣3分 |
|  |  | 每年对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。预防性维护后系统应进行全面质控检查。检查并填写相关记录 | 如缺失，下半年每月扣3分 |
|  |  | 站点故障的响应解决时间须达到本制度要求 | 未做到的每次扣除3分 |
|  |  | 驻场人员未经批准，出现迟到、早退、缺岗等现象 | 未做到的每次扣除1分 |

5.3考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运行维护得分

5.4运维费核算方法

注：绩效考核总分低于80的，不予拨付运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，按100元/分进行扣款；绩效考核总分在80（含）-95分的，单站点运维费=实际考核得分/100*单站点当月全额运维费。

成交人在考核中出现20%站点未达到数据有效性要求的，给予警告，连续2次考核出现20%站点未达到或者单次考核30%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同。

5.5其他规定

成交人有下列情形之一的，采购人将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，发现非运维人员进出房，未按要求及时向市中心报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在各类专项质量检查中，发现成交人未达到采购人运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当月10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

成交人应按相关要求为本项目配备专职或者兼职安全生产管理人员，具备胜任安全生产工作的能力，运维人员应经过安全教育与培训，增强安全意识。成交人应为运维人员提供必要的安全防护用品，运维人员在进行日常运维作业时，涉及高处安装、维护以及拆除作业时，应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。涉及特种作业的人员必须持证上岗，特种作业人员名单和操作证应提交市中心备案。一旦发生重大伤亡或其他安全事故，成交人应按照有关规定上报相关管理部门并报告市中心，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

六、安全保障

成交人所派驻的人员在项目实施全过程中应严格按照国家或行业最新安全标准及规范要求实施操作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自行负责安全问题。在项目实施过程中，应注意各项操作安全，不违规操作。如未进行必要的安全防护或违规操作等，成交人应承担由此引起的一切后果与责任。

七、进度要求

1.供应商要求制定详细的进度安排，在实施期限内有科学的进度安排和相应的管理措施，有序组织项目实施，若发生工期滞后和突发情况，应有应急管理办法。

2.供应商应有项目运作规划，制定合理的项目管理制度，单位组织管理体系设置完备，明确各岗位职责，项目管理制度完备，项目组织实施得当。

八、验收程序及标准

1.采购项目概况：

（1）采购人、成交供应商；

（2）采购项目名称、采购编号、项目主要内容；

（3）项目实施时间（包括合同签订时间、履约期限）、项目完成时间等；

2.成立验收小组及成员情况；

3.验收时间及验收地点。

4.验收程序：听取采购人、成交供应商对项目实施的情况汇报；现场查看和听取情况汇报；审阅项目相关资料；验收小组成员发表评价意见、形成验收报告等。

5.验收内容：包括该项目所有采购的内容。

6.出具验收报告（凭证）。

7.验收要求：合格，提交的成果资料符合相关规范、符合采购人有关要求，并顺利通过采购人验收。

8.验收标准：国家有相应标准、规范的遵照执行；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；上述标准、规范均没有的，按招标、投标约定的技术要求执行。

九、其他要求

1.项目实施保障

供应商自主现场踏勘，提供针对拟运维点位内主要设备型号和备品备件清单，并准确掌握站点包括站房、辅助设施、周边环境以及其他基础保障方面详细情况。

2.运维方案

运维方案应系统全面反映本项目运维工作，包括制定规章制度、具体日常维护、定期巡检和故障维修等措施的情况。

3.数据审核方案

供应商针对本项目编写可行的数据审核方案，系统地阐述数据审核技术方法和依据，针对点位数据传输要求提出了切实可行的审核措施，并制定完善的工作流程图。

4.数据分析方案

供应商根据针对本项目编写专业、丰富和完整的数据分析方案。

5.应急方案

供应商针对项目对应急工作合理规划并制定可行计划，应急方案针对性强，各要素考虑充分，同时根据招标文件技术要求，列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，制定完善的工作流程，能很好应对可能的突发情况。

6.质量保证和质量控制体系

供应商根据采购文件要求，建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应质控措施。质量保证与质量控制体系完善，使用本项目，并对应制定了详实可行的质控措施，高效保证运维质量。

7.安全生产保障

供应商针对本项目提供安全生产保障。

8.质控保障

供应商针对本项目提供质控保障，具备质量控制设备（单套质量控制设备需包括流量计、标准气压计、标准温度计）。

9.运维车辆

供应商针对本项目提供所必需的运维车辆。

十、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

- 第五章  评审方法与评审标准

- 一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 中小企业声明函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |

- 二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

- 三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 10.00 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10。注：最终得分保留小数点后2位。 |
| 企业经营业绩、实力、信誉 | 企业业绩 | 12.00 | 供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩的，每有一个得3分，本项最高得12分。注：提供中标（成交）通知书及合同原件扫描件，其中合同应能够明确反映供应商名称、合同签订时间、项目内容等清晰可见，否则不得分。 |
| 人员投入 | 项目负责人 | 5.00 | 1.本项目拟派的项目负责人具有挥发性有机物自动监控运行工证书的得1分。 2.本项目拟派的项目负责人具有环保相关专业中级技术职称证书的得2分；具有环保相关专业高级及以上技术职称证书的得4分；本项最高得4分。 注：①须提供以上证书原件电子件，未提供不得分；②挥发性有机物自动监控运行工证书以省级及以上生态环境部门相关机构或环保行业专业机构提供的培训合格证明为准；③须提供磋商前6个月内任意一个月本单位为其缴纳社保的证明材料扫描件。 |
|  | 项目组成员 | 15.00 | 1.本项目拟派的项目组人员（不包含项目负责人）具有挥发性有机物自动监控运行工证书，每有1个得1分，本项最高得5分。 2.本项目拟派的项目组人员中具备环保相关专业中级及以上工程师专业技术资格职称证书的，每有1人得2分，本项最高得10分。 注：①须提供以上证书原件电子件，未提供不得分；②挥发性有机物自动监控运行工证书以省级及以上生态环境部门相关机构或环保行业专业机构提供的培训合格证明为准；③须提供磋商前6个月内任意一个月本单位为其缴纳社保的证明材料扫描件。 |
| 项目实施方案 | 项目实施保障 | 8.00 | 根据供应商制定关于本项目运维点位的项目实施保障方案进行打分。方案详细完整、科学合理，且优于采购需求的得8分；方案内容基本详实，能够满足采购需求的得6分；方案内容笼统但不影响实质性意思表达，承诺通过优化后可以满足采购需求的得4分；方案内容一般，可行性差的得2分；没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 运维方案 | 8.00 | 根据供应商制定关于本项目规章制度、具体日常维护、定期巡检和故障维修等措施的运维方案进行打分。方案详细完整、科学合理、可操作性强，且优于采购需求的得8分；方案内容基本详实、具有可操作性，能够满足采购需求的得6分；方案内容笼统但不影响实质性意思表达，承诺通过优化后可以满足采购需求的得4分；方案内容一般，可行性差的得2分；没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 数据审核方案 | 8.00 | 根据供应商制定关于项目的数据审核方案进行打分。方案详细完整、科学合理，提供了全面、详细、具体可行的数据审核方案，系统地阐述数据审核技术方法和依据，针对点位数据传输要求提出了切实可行的审核措施，且优于采购需求的得8分；方案内容基本详实，提供了全面、具体可行的数据审核方案以及数据审核技术方法和依据，针对点位数据传输要求提出了可行的审核措施，能够满足采购需求的得6分；方案内容笼统但不影响实质性意思表达，提供了部分数据审核的方法，阐述了审核依据，但是方法和依据略有欠缺，承诺通过优化后可以满足采购需求的得4分；方案内容一般，提供的数据审核的方法和审核措施等有缺陷，可行性差的得2分；没有内容或其他情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 数据分析方案 | 8.00 | 根据供应商制定关于本项目的数据分析服务方案进行打分。方案详细完整、科学合理，且优于采购需求的得8分；方案内容基本详实，能够满足采购需求的得6分；方案内容笼统但不影响实质性意思表达，承诺通过优化后可以满足采购需求的得4分；方案内容一般，可行性差的得2分；没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 应急方案 | 8.00 | 根据供应商制定关于本项目的应急方案进行打分。应急方案针对性强，各要素考虑充分，同时根据招标文件技术要求，列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，能很好应对可能的突发情况，优于采购需求的得8分；应急方案有一定针对性，各要素考虑充分，工作流程基本完善，可应对大部分突发情况，能够满足采购需求的得6分；对常见的应急情景有遗漏，或应急措施及解决方案粗略、缺乏针对性，但承诺通过优化后可以满足采购需求的得4分；方案内容一般，难以及时应对常见的突发情况，可行性差的得2分；没有内容或其他情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 质量保证和质量控制体系 | 7.00 | 根据供应商针对本项目提供的质量保证和质量控制体系进行打分。对可能产生的质量问题分析归纳条理清楚，高效保证运维质量，采取的质量保证和质量控制体系具体、有效且优于采购需求的得7分；对可能产生的质量问题分析归纳较详细、能够保证运维质量，能够满足本项目采购需求内容的得5分；对可能产生的质量问题分析归纳不详细，措施有欠缺但不影响实质性质量保障、承诺经过后期优化可实现质量保障要求的得3分；质控措施不具备针对性和可操作性，可行性差的得1分；没有内容或其他情况不满足采购需求的不得分。 |
| 其他 | 安全生产保障 | 4.00 | 本项目拟派的项目组人员中每有1人取得低压电工作业特种作业操作证的得1分，本项最高得4分。 注：①须提供以上人员证书原件电子件，未提供不得分；②须提供以上人员磋商前6个月内任意一个月本单位为其缴纳社保的证明材料扫描件。 |
|  | 质控保障 | 4.00 | 供应商具备质量控制设备（单套质量控制设备需包括流量计、标准气压计、标准温度计）的得4分。 注：①自有设备须提供设备购买合同及发票，租赁设备须提供租赁协议，租赁协议期须包含整个服务期。不提供或提供不全或内容模糊不清不予计分。 ②质量控制设备须提供计量校准证书，计量校准证书须计量科学研究院机构颁发。 |
|  | 车辆保障 | 3.00 | 供应商为本项目每配备1辆运维车辆得0.5分，最高得3分。 注：自有车辆须提供设备购买合同或发票，和行驶证电子件；租赁设备须提供租赁协议和行驶证电子件，租赁协议期须包含整个服务期。 |

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1和2

1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第 （1） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 / %（工程项目为 / %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”“采购需求”相关内容为准。）

3.政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

- 磋商申请及声明

- 供应商基本信息

- 特定资格要求的证明文件

- 法人授权书

- 中小企业声明函

- 开标一览表

- 分项报价表

- 技术要求响应及偏离表

- 项目组人员

- 企业业绩

- 磋商所需其他材料

- 一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：提供营业执照扫描件

- 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 四、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为JSZC-321300-SCYH-C2025-0010的宿迁市VOCs站点运行维护项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 五、中小（微）企业声明函（服务）

中小（微）企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购的项目编号为     ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：供应商名称

采购项目编号：JSZC-321300-SCYH-C2025-0010

采购项目名称：宿迁市VOCs站点运行维护项目

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价 | 元 |
| 合同履行期限 |  |
| 备注 |  |

- 七、分项报价表（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 合同履行期限 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

- 八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

- 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十一、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其他投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。