- 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 宿迁市中医院64排CT及DSA维保项目 | 其他未列明行业 |

- 注：

- 1、64排CT:（品牌：飞利浦Incisive CT，数量：1套；启用时间2020年）

- 2、DSA（品牌：CardioVascular-AlluraCentron，数量：1套；启用时间2016年）

二、商务要求

1、服务时间和地点：

1.1 服务期限：合同签订之日起，3年。

（注：合同一年一签，第一年服务期满且服务质量无任何负面影响，由院方根据服务质量情况研究同意后，续签第二年合同；第三年依此类推。）

1.2 服务地点：服从采购人安排。

- 2、最高限价：

2.1 最高限价：265万元/3年；

2.2 报价：本项目采取实价报价；

结算价=按中标合同价并结合考核合格与否结算。详见付款方式。

- 3、付款条件：

3.1预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；（支付预付款同时，供应商须向采购人提供同比例银行保函、保证保险或保证担保或现金担保。）

3.2 进度款：

（1）服务费用由采购人按半年考核后支付。中标人按根据每半年实际发生的所有维保服务（考核后的）费用按半年开具合法票据，采购人在接到中标单位票据的10个工作日内将上个半年实际发生的所有维保服务（考核后的）费用支付给成交供应商。

- （2）结算：按半年支付合同款，每半年经甲方考核合格后支付一次，中标人凭税务部门正式发票进行结算。

中标人每半年考核支付金额=(考核实际得分)/100]*（中标金额/2）；

注：（1）中标金额/2 ：属于每个半年合同价付款金额；合同服务期内，如有增减，据实考核支付，总增量原则上不得超过本项目合同中标价的10%。

（2）当季考核得分在90分及以上的，不予扣款，全额支付当季服务费用。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。

三、维保服务内容及技术要求（服务所列内容及其费用均含在项目报价内。）

- （一）CT设备维保、DSA设备维保

- 1、CT设备维保

| 序号 | 服务 要点 | 维保服务内容及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备及型号 | 维保服务设备：64 排CT（飞利浦Incisive CT），一台及后处理工作站。 |
| ★2 | 服务内容概况 | CT维保服务内容：整机全保（CT整机的维修、保养及所涉及的易耗品、零部件、球管、探测器、检查床等及其相关的技术人工服务、所有技术人工保养、不限次人工维修及服务等，不含第三方产品及其劳务。 注：更换的备品备件、零配件、部件须为原厂全新（供应商出具承诺书，格式自拟，否则视为无效标。）。 |
| 3 | 响应时间 | 3.1提供全年365天*24小时客服售后服务热线电话。供应商必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。接到故障报修电话后0.5小时内响应，专业工程师24小时内到达现场进行维修（包括节假日）。 3.2备件更换响应时间在2个工作日内完成（48小时内）。 |
| 4 | 开机率 | 保修期内设备年开机率大于等于98%（按每年365日计算）；小于98%开机率超过1天，保修期顺延10天。若开机率低于90%，则采购人有权利单方解除合同。 |
| 5 | 维保计划及报告 | 5.1服务期内，每年提供4次定期设备全面整体专业维护保养服务，制定维保计划（报经甲方同意后方可实施），维保内容包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维修，并定期对设备的数据进行备份，以及确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护。含：对设备进行检测、调整、校准设备至出厂标准、清洁除尘更换损耗部件及保养耗材。 5.2 每次维修和保养后提供详细的维修报告和保养服务报告，每年提供年度维修保养档案，包含全年度的保养报告、巡检报告、维修报告等。 5.3保养中需确认各项指标的技术指标及性能以适用的文字、表格、图片，记录设备保养前后的相关信息，出具书面签字报告。 5.4 提供安全检查、质量保证服务。制定检查计划，记录机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果。 5.5 合同期内需按季度、年度提供设备管理分析报告（按每台设备）；设备维保报告出具前2个月对设备做全面性检测与评估，并出具相关报告工单。 5.6 及时提供预防性保养服务，含保养配套耗材更换、运输、安装、检测、计量及校准等。 5.7 合同期内如遇申请服务设备拆机、报废等停止使用的，采购方提前一个月提出书面申请，可提前终止合同。维保费用余款将按照比例扣除。 |
| ★6 | 计量检定、备品替代 | - 6.1设备在进行更换原厂全新球管、全新探测器等影响设备性能的重大故障维修后，必须及时安排国家认可的计量检定机构对设备进行计量检定校准，并出具计量检定合格的报告。由此产生的费用由供应商承担。 - 6.2承诺本项目：现有设备出现运行故障或需更换球管、探测器故障时，在备品备件未到货前，使用供应商现有备品备件替代品，保障设备恢复正常运行。在备品备件到货后，按照原设备原标准安装、检验检测、调试至原设备正常标准运行。相关费用含在报价内不再另计。 6.3供应商具备提供：球管需为全新球管（须与现有设备原装球管材质、规格技术参数一致），整机注册证构成球管型号一致，原厂全新探测器等核心备件的能力。且能提供相应核心备件的进口报关证明。 （6.1-6.3所有内容及实施标准，供应商出具承诺书，格式自拟，否则视为无效标。） |
| 7 | 维保机构、人员 | - 7.1为保证维保服务质量，供应商在国内有长期稳定的服务机构，服务机构需配备相关专业维保服务人员。 - 7.2球管安装、校验由具备原厂培训经验的工程师完成。 7.3球管安装、调试、校验需按原厂原设备标准完成。 |
| ★8 | 备品备件技术参数要求 | 供应商提供的零备件必须与本项目维保设备整机完全匹配，所有更换的零备件必须为原设备零备件同一生产厂家和同一型号规格的全新合格件。确保更换备件后达到原设备运行标准。如因供应商原因给设备造成任何损失，由供应商承担全部责任。（供应商出具承诺书，格式自拟，否则视为无效标。） |
| ★9 | 备件供应、配置标准 | 9.1供应商必须具备充足的备件供应能力，要求供应商必须在国内设有专业、充足的设备零备件仓库。且保证维保设备常用维修所需零配件的95%得到及时供应。 9.2 项目服务内容所有涉及更换的零配件、部件等备品备件必须是原厂认证合格的原装零配件,满足设备运行要求,不会给设备带来危害且其来源合法。 9.3 零配件、部件等须所有需更换的备品备件等与原厂原装同款全新（含球管、探测器），符合维保设备配置需求和整机硬件匹配。且须提供与本项目设备整机匹配的SFDA（国家食品药品监督管理局）认证报告及注册证。（如本项目维保部件为国家规定需要医疗器械注册证的，响应供应商须提供核心部件的《医疗器械注册证》） - 9.4 同时具备供应商备件供应和配送最高优先权限。 注：（1）前述9.1所列需求及要求，供应商出具详细证明资料，含备件来源、仓库地点、物流运输、到货效能等内容，供采购人核实，格式自拟，否则视为无效标。 （2）9.2-9.4所有需求及要求，供应商出具承诺书，格式自拟，否则视为无效标。 |
| ★10 | 核心备件手续要求 | 供应商具备提供原厂全新球管、原厂全新探测器等核心备件的能力，能提供相应核心备件的进口报关证明。 （供应商出具承诺书，格式自拟，否则视为无效标。） |
| 11 | 零备件优先使用 | 零备件优先使用权：供应商在接到采购人的需求申请后，应优先处理其诉求。在原厂备品备件尚未到货前，采购人如需更换零备件，可以优先使用供应商现有的备件作为替代，一旦原厂备品备件到货，第一时间供应商须及时予以更换原厂件。该替代费用由供应商全面承担，含在报价内，不再另计。 |
| ★12 | 维修保养专业工具 | 供应商具备以下技术能力：中标后，能够全面服从采购人及项目维保需求，提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具明细，并结合本项目提供年度国家合法合规校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告。（供应商出具承诺书，格式自拟，否则视为无效标。） |
| 13 | 系统安全及升级 | 13.1在保修服务期内：免费提供设备的软硬件安全升级，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。升级内容包括，安全升级、普通升级、最初级别升级（更换后）。 |
| ★14 | 系统技术能力 | ★14： 供应商：必须能合法获得在有效期内的原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key）,并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。 其维修工程师可通过专业设备显示全套诊断软件，并保证能够解决所有需要service key才能解决的设备故障。 （前述14需求，供应商出具承诺书，格式自拟，否则视为无效标。） |
| 15 | 其他服务内容 | 服务： 15.1 在保修期内，如设备配件、零部件等有损坏或质量不合格者，供应商应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试、校准。 15.2 在保修期内，如果供应商鉴定设备及配件、零部件等因为人为损坏，供应商须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为维保保修范围内容处理。 15.3 合同期内提供≥3次（1次/年）维修技术或影像培训服务。培训形式可以是集中课堂形式或用户现场形式。 |

- 2、DSA设备维保

| 序号 | 服务 要点 | 维保服务内容及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备及型号 | 维保服务设备：DSA设备一台（CardioVascular-AlluraCentron），及其附属的工作站。 |
| ★2 | 服务内容概况 | DSA维保服务内容：整机技术全保服务（DSA整机及其附属设备的维修、保养及所涉及的易耗品、零部件、高压发生器、检查床、工作站、高压油箱，冷头、线圈等及其相关的技术人工服务、所有技术人工保养、不限次人工维修及服务等（以上内容不含球管、探测器），不含第三方产品及其劳务。 注：更换的备品备件、零配件、部件须为原厂全新（供应商出具承诺书，格式自拟，否则视为无效标。）。 |
| 3 | 响应时间 | 3.1提供全年365天*24小时客服售后服务热线电话。供应商必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。接到故障报修电话后0.5小时内响应，专业工程师24小时内到达现场进行维修（包括节假日）。 3.2备件更换响应时间在2个工作日内完成（48小时内）。 |
| 4 | 开机率 | 保修期内设备年开机率大于等于98%（按每年365日计算）；小于98%开机率超过1天，保修期顺延10天。若开机率低于90%，则采购人有权利单方解除合同。 |
| 5 | 专业维保计划及报告 | 5.1服务期内，每年提供4次定期设备全面整体专业维护保养服务，制定维保计划（报经甲方同意后方可实施），维保内容包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维修，并定期对设备的数据进行备份，以及确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护。含：对设备进行检测、调整、校准设备至出厂标准、清洁除尘更换损耗部件及保养耗材。 5.2 每次维修和保养后提供详细的维修报告和保养服务报告，每年提供年度维修保养档案，包含全年度的保养报告、巡检报告、维修报告等。 5.3保养中需确认各项指标的技术指标及性能以适用的文字、表格、图片，记录设备保养前后的相关信息，出具书面签字报告。 5.4 提供安全检查、质量保证服务。制定检查计划，记录机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果。 5.5 合同期内需按季度、年度提供设备管理分析报告（按每台设备）；设备维保报告出具前2个月对设备做全面性检测与评估，并出具相关报告工单。 5.6 及时提供预防性保养服务，含保养配套耗材更换、运输、安装、检测、计量及校准等。 5.7 合同期内如遇申请服务设备拆机、报废等停止使用的，采购方提前一个月提出书面申请，可提前终止合同。维保费用余款将按照比例扣除。 |
| ★6 | 计量检定、备品替代 | - 6.1设备在进行更换原厂全新球管、全新探测器等影响设备性能的重大故障维修后，必须及时安排国家合法认可的计量检定机构对设备进行计量检定校准，并出具计量检定合格的报告。由此产生的费用由供应商承担。 - 6.2 承诺本项目DSA可以“带病入保”。即：现有设备出现运行故障或需更换球管、探测器故障时，免费提供技术检修及维保、在备品备件未到货前，使用供应商现有备品备件替代品，保障设备恢复正常运行。在备品备件到货后，按照原设备原标准安装、检验检测、调试至原设备正常标准运行。相关费用含在报价内不再另计（球管、探测器产品费用不含在本项目报价内，如发生须更换原厂全新球管、探测器产品费用，另行报批程序，费用原则上参考同期同等级公立医院同样产品。） - （6.1、6.2内容，供应商出具承诺书，格式自拟，否则视为无效标。） |
| 7 | 维保机构、人员 | - 7.1为保证维保服务质量，供应商在国内有长期稳定的服务机构，服务机构需配备相关专业维保服务人员。 - 7.2球管安装、校验由具备原厂培训经验的工程师完成。 - 7.3球管安装、调试、校验需按原厂原设备标准完成。 |
| ★8 | 备品备件技术参数要求 | 供应商提供的零备件必须与本项目维保设备整机完全匹配，所有更换的零备件必须为原设备零备件同一生产厂家和同一型号规格技术参数的全新合格件。确保更换备件后达到原设备运行标准。如因供应商原因给设备造成任何损失，由供应商承担全部责任。（供应商出具承诺书，格式自拟，否则视为无效标。） |
| ★9 | 备件供应、配置标准 | 9.1供应商必须具备充足的备件供应能力，要求供应商必须在国内设有专业、充足的设备零备件仓库。且保证维保设备常用维修所需零配件的95%得到及时供应。 9.2 项目服务内容所有涉及更换的零配件、部件等备品备件必须是原厂认证合格的原装零配件,满足设备运行要求,不会给设备带来危害且其来源合法。 9.3 零配件、部件等须需更换的备品备件等与原厂原装同款全新，符合维保设备配置需求和整机硬件匹配。且须提供与本项目设备整机匹配的SFDA（国家食品药品监督管理局）认证报告及注册证。 - 9.4 同时具备供应商备件供应和配送最高优先权限。 注：（1）前述9.1所列需求及要求，供应商出具详细证明资料，含备件来源、仓库地点、物流运输、到货效能等内容，供采购人核实，格式自拟，否则视为无效标。 （2）9.2-9.4所有需求及要求，供应商出具承诺书，格式自拟，否则视为无效标。 - （3）本项目DSA设备维保，暂按不含更换球管、探测器的方式实施。（如涉及到更换球管、探测器，参照9.1-9.4所有要求。） |
| ★10 | 核心备件手续要求 | 供应商具备提供原厂全新球管、原厂全新探测器等核心备件的能力，能提供相应核心备件的进口报关证明。 （供应商出具承诺书，格式自拟，否则视为无效标。） |
| 11 | 零备件优先使用 | 零备件优先使用权：供应商在接到采购人的需求申请后，应优先处理其诉求。在原厂备品备件尚未到货前，采购人如需更换零备件，可以优先使用供应商现有的备件作为替代，一旦原厂备品备件到货，第一时间供应商须及时予以更换原厂件。该替代费用由供应商全面承担，含在报价内，不再另计。 |
| ★12 | 维修保养专业工具 | 供应商具备以下技术能力：中标后，能够全面服从采购人及项目维保需求，提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具明细，并结合本项目提供年度国家合法合规校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告。（供应商出具承诺书，格式自拟，否则视为无效标。） |
| 13 | 系统安全及升级 | 13.1在保修服务期内：免费提供并保障设备的软硬件安全及升级，免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，以提高设备的安全性和性能。并提供所有升级资料和记录。保证所有系统软件为最新版本。升级内容包括，安全升级、普通升级、最初级别升级（更换后）。 |
| ★14 | 系统技术能力 | ★14： 供应商： （1）必须能合法获得在有效期内的原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key）,并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。 （2）其维修工程师可通过专业设备显示全套诊断软件，并保证能够解决所有需要service key才能解决的设备故障。 （前述14需求要求，供应商出具承诺书，格式自拟，否则视为无效标。） |
| 15 | 其他服务内容 | 服务： 15.1 在保修期内，如设备配件、零部件等有损坏或质量不合格者，供应商应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试、校准。 15.2 在保修期内，如果供应商鉴定设备及配件、零部件等因为人为损坏，供应商须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为维保保修范围内容处理。 15.3 合同期内提供≥3次（1次/年）维修技术或影像培训服务。培训形式可以是集中课堂形式或用户现场形式。 |

- （二）项目组人员管理要求

- 1、项目组人员

- 本项目供应商针对项目需求提供项目服务团队，不低于4人（含项目负责人），且须安排驻场人员至少2人（CT、DSA维保各1人）。项目组明确维保人员岗位及分工，且年龄均不超过55周岁。（提供身份证）

- 2、人员上岗。供应商须将项目组所有人员定岗定责及对应岗位人员的个人基本信息和相关岗位证书证明，报经院方审核并经批准同意后，方可上岗。

关于人员派遣与更换：

（1）中标后，中标供应商须：严格按照投标文件配备项目组岗位人员；所有人员在报经采购人审核通过后上岗，未经采购人同意不得擅自更换；项目经理未按投标时配备或未经采购人同意擅自更换的，将自愿向采购人缴纳违约金：5万元违约金/人；其他人员未按投标时配备或未经采购人同意擅自更换的，将自愿向采购人缴纳违约金：3万元违约金/人；

（2）人员审查合格上岗后，未向采购人备案擅自更换的，将自愿向采购人缴纳违约金：3000元违约金/人次。

- （3）中标供应商应为其工作人员缴纳社保、意外伤害险等。

- （三）安全要求。

- 项目服务期间，供应商维保人员因未执行操作规范或服务态度、行为等自身原因引起的安全事故或安全事务（含财产、人身及所有安全事务），相关责任及费用由供应商全面承担。一切责任及费用均与院方无关，院方不承担任何赔偿及担负任何法律责任。发生安全事故的一票否决，甲方有权终止或解除本项目合同，且乙方不得主张与之关联的有益于自身的任何权益。

中标供应商自行全面承担本项目服务期限内可能产生的安全责任和劳动、经济纠纷、社会治安等风险责任。采购人对此不承担任何的责任和义务。

- （四）其他

- 具体执行详见维保服务内容及技术要求，甲方对项目维保实施过程进行考核。

- 质量、考核（验收）

- 质量标准：

- 合格，符合国家、行业、部门技术法规及标准要求。符合项目需求及技术要求。符合现行的强制性国家省、市相关标准、行业标准。

- 供应商在签订中标合同前，按要求向采购人缴纳履约保证金。

- （二）考核（验收）：

- 1、考核原则：

- 1.1考核小组：院方设备科牵头，组织相关科室参与。原则上，下半年初对上半年服务进行考核。

- 1.2按考核支付合同款，每半年经甲方考核合格后支付一次，中标人凭税务部门正式发票进行结算。

中标人当季度考核支付金额=(考核实际得分)/100]*（中标金额/2）；

注：（1）中标金额/2 ：属于每个半年合同价付款金额；合同服务期内，如有增减，据实考核支付，总增量原则上不得超过本项目合同中标价的10%。

（2）半年考核得分在90分及以上，不予扣款，全额支付半年度服务费用。

累计2个半年或连续2个半年考核<80分的，则甲方有权终止合同；乙方出现安全管理问题或其他工作失误造成财产损失或不良影响的，甲方有权提出终止合同，相关经济损失由乙方全面承担。

- 2、考核扣款

- 注：以上涉及到考核扣款的，直接从当期支付的合同价款中扣除；该扣款

- 属于供应商因考核不达标准自愿支付的违约金。

- 2.1本项目实行半年考核。考核满分100分。采取扣分制（含扣除该扣分对应的违

- 约金）。（以下考核内容及要求未列入细则列表中的，该项扣分可以直接从项目综合考核满分100分中扣除。）

- （1）考核中，乙方有违反服务要求的，每扣1分，乙方自愿向甲方缴纳违约金100元；当半年考核分值低于 80 分（不包含 80 分），采购人除扣除考核违约金外，同时处以当季乙方违约金2000 元,直接当期结算款中扣除 。如发生重大事故除解除合同外，按规定追加中标人相关法律责任和经济处罚。

- （2）安全因素处置：发生有因服务不规范或未达标准要求，导致该项服务有不安全因素或直接导致病人有生命安全隐患的，扣除10分/项.例；发生安全事故的一票否决，甲方有权终止或解除本项目合同；

- （3）投诉处置：经查实确属服务质量不规范的：

- 院级投诉扣除2分/项.例，区级投诉扣除10分/项.例，市级及以上投诉扣除20分/项.例。且该投诉须在3日内予以消除整改到位。发生网络舆情的，除按照上述处置外，甲方有权取消下一年度乙方续签权益（项目总服务期内）或拒绝乙方参与下一批次类似项目招投标活动，且乙方不得因此主张任何与之关联的有利于乙方的权益；同时乙方须全面承担因舆情给甲方带来的损失和负面影响。

2.2 考核要点及评分标准：合同签订后，采购方在具体实施过程中结合项目服务要求完善并考核，中标方须全面服从安排。

附件：考核细则要点及评分标准（参考，中标后，采购人结合实际完善，中标人须全面服从并执行）

| 序号 | 考核项目 |  | 考核具体要求 | 分值 | 扣分方法 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理管理 | 基本素养(5分) | 统一工作服、工作证，形象干净整洁;言谈举止文明。工作主动、热情、及时。具备有效期内的医疗器械维修相关资质证书，持证上岗。 | 2 | 违背情形扣0.5分/次。 |  |
|  |  |  | 礼貌服务，精神饱满、热情、团队状态好，服务意识良好，与科室沟通良好。 | 3 | 服务态度差，发生争执情况，扣1分/次。 |  |
| 2 |  | 考勤纪律(5分) | 遵守法律和医院管理制度，合同规定工作时间内服从安排，遵守值班制度和离院管理制度。 | 5 | 违背医院管理制度行为，一般情形扣1分/次，情节严重扣2分/次。 |  |
| 3 |  | 档案管理（5分） | 建立完整的设备技术档案（含合同、巡检、维保、维修记录等）。 - 故障维修报告需在完成后24小时内归档。 | 5 | 不符合要求的扣1分/次。 |  |
| 4 |  | 备件管理（10分） | 常规备件库存满足CT球管、探测器等核心部件应急需求 | 4 | 不符合要求的扣1分/次。 |  |
|  |  |  | DSA专用导管等耗材需保证3个月使用量 | 3 | 不符合要求的扣1分/次。 |  |
|  |  |  | 建立备件使用追溯系统 | 3 | 不符合要求的扣1分/次。 |  |
| 5 | 服务质量 | 报修响应(5分) | 365天*24h服务，接到设备故障报修后:叫修响应率100%，驻场工程师在工作时间段30分钟内(紧急情况10分钟内)到达现场，休息时间段1小时内到场。DSA设备报修需优先处理。非工作时段1小时内响应。 | 5 | 不符合要求的扣1分/次。 |  |
|  |  | 修复时间(10分) | 无需更换配件情况下，一般故障2小时内解决，需更换配件的故障24小时内解决，进口产品确保具备备品备件库能力，可根据实际情况与医院沟通物流事宜，一般情况下24小时内解决，特殊情况下，无法在该时限内解决的，须自备替代品，费用自行承担，一旦备品备件到货即安装到位（备品备件技术参数、规格、安装及调试检测要求不低于原装产品及原设备标准。）。送外维修的，以实际时长为准。如遇到特殊故障，需外援工程师，保证48小时内到达故障现场。如维修时限超过24小时，特殊情况需报备，需提供备用件替代品（要求同上）。重大故障需30分钟内启动应急预案。 | 10 | 不符合要求的扣1分/次。特殊情况需报备，未沟通报备自行实施的扣10分。 |  |
|  | 服务质量 | 维修工作(5分) | 开展设备维修工作时，能够准确、快速判断故障，在现场开展维修工作时，保持维修场地的整洁有序，维修10完成后，场地清理干净，无垃圾残留，服务报告填写完整、详细。 | 5 | 不符合要求的扣1分/次。 |  |
|  |  | 维修质量 (10分) | 1、对同一设备、同一故障短期内(30天)进行两次维修，人为因素除外。 2、DSA设备图像修复需在6小时内完成。3、涉及手术关联设备修复需同步提醒麻醉团队。 | 10 | 1、不符合要求扣3分/次。2、3、不符合要求扣1分/次。 |  |
|  |  | 预防维护（5分） | - CT设备每月完成1次球管校准。 - DSA设备每季度进行机械精度检测。 - 3、年度专业整体维保维修/大修需提前7天报备科室。 | 5 | 不符合要求扣2分/次。 |  |
|  |  | 巡检工作(5分) | 针对设备类型制定符合设备特性的巡检报告，每月自查一次，每季度巡检一次，自查/巡检完成10后提供相应的自查/巡检报告给科室存档。 | 5 | 不符合要求的扣1分/次。 |  |
|  |  | 保养工作(10分) | - 全年不低于4次整体专项专业保养，原则上至少每三个月完成一次保养，并提供全面报告，保障设备处于正常运行状态。 - 保养简述:2.1核对设备运行时间; 2.2检查外部输入电压;2.3各功能按键、操作按钮检查; - 2.4.附件使用、磨损、损坏、检查;2.5.清洁: - 2.6.用电及接电性能检测;2.7.设备基础功能、软件功能自检及检测等。2.8计量、校准等合格性测试。 | 10 | 不符合要求的扣1分/次。 |  |
| 6 | 技术能力 | 故障处理(5分) | - CT重建伪影诊断准确率≥95%； - DSA平板探测器故障自主修复率≥80%； - 3、复杂故障需48小时内出具解决方案； | 5 | 不符合要求的扣1分/次。 |  |
|  |  | 质量控制(5分) | - CT剂量检测报告每月更新并存档； - 保障设备开机率≥98%； - 3、DSA血管造影剂注射系统周检并存档。 | 5 | 不符合要求的扣1分/次。 |  |
|  |  | 日常技术支持 (3分) | - 设备日常使用过程中，如遇设备使用方面的疑问，积极提供技术支持或解决方案。 | 3 | 未能提供支持扣1分/次。 |  |
|  |  | 技术创新(2分) | - 提出有效改进方案（如DSA射线防护优化）； - 2、开展新技术培训（如CT能谱成像维护）。 | 2 | 提供支持加1分/次。 |  |
| 7 | 服务反馈 | 服务反馈(5分) | - 临床评价：协助处理合同外其他工作和服务。每次进行完维修、巡检、保养工作后，主动向院方设备管理人员或科室相关人员反馈服务结果及科室满意度调查。 | 5 | 不符合要求的扣1分/次。 |  |
| 8 | - 安全管理 | - 安全生产及服务(5分) | - 服务须遵循国家、行业规范及主管部门标准要求，不得发生因服务有不安全因素或直接导致病人有生命安全隐患或设备有安全隐患的情形。 | - 5 | - 不符合要求的扣1分/次。发生安全事故，院方有权对供应商一票否决，并解除其合同，同时追究其相关责任及赔偿费用。 |  |

- 五、项目实施要求

- 第一部分：项目实施

- （一）整体实施方案阐述：供应商根据本项目特点，提出整体策划方案，主要包括管理思路、工作计划及具体实施措施；管理深度和广度创新做法；全方位贴心服务举措；如何实现创造安全文明、实现项目设备专业维保服务目标等内容。

- 要求整体方案有内容，思路有序，方案有计划性、有具体措施，有做法、有服务内容，有服务经验。

- （二）专项服务方案：供应商提供本项目专项服务方案，含分别细化阐述CT、DSA系统设备维保服务内容、要求、工作计划、设备报检报修、日常维护保养、档案管理等内容。

- 要求方案有内容，有奖惩及权责，有人员培训教育计划，有质量保障措施，有专题培训，有授课人员。

- （三）应对突发事件预案：供应商提供突发事件应急处理预案 ，包含但不限于：设备应急维修、临时突发任务、设备维保突发事件等风险分析及应对）及其他突发性事件等，有相对完善的组织机构、管理机制和应急预案及有效处置措施等。

- 要求方案预案有机制，有职能职责，有处置措施，有响应处置机制。有紧急事件救护、组织安全防范措施。

- 备品备件更换、物耗配置等服务方案：供应商提供备件更换、物耗

- 配置等服务方案，含备件采购渠道、备件更换时效、物耗发生频次、引发物耗更换及使用常态化原因等内容及应对措施。

- 要求服务方案有备品备件库、具体的备品备件、物耗种类和数量，符合常规服务需求，有针对性。服务质量及范围符合要求。有解决问题具体措施。

- （五）服务质量保证措施方案：供应商提供服务质量保证措施方案，含岗位人员安排、专业配备、岗位分工、岗位职能职责、服务制度，及考核制度；各工作环节的服务质量承诺、质量保证措施方案，工作考核及奖惩方案、违约处罚措施，职业道德教育、员工培训计划及业务技能培训方案等。

- 要求方案有具体内容，有质量保障标准及要求，有管控具体措施与权责。

- （六）设备全生命周期管理信息化服务方案：供应商提供设备全生命周期管理信息化服务方案，覆盖设备购置、使用、维护维修保养、折旧报废处置等全周期，各环节要点及流程管理措施等。

- 要求方案有内容，有周期管理计划及流程、有措施及培训服务。

- 第二部分：

- 深化方案

供应商中标后，须结合项目现场进行深化方案， 务必满足该项目整体需求； 中标后合同签订后3日历天内提供深化方案，须满足项目规范要求，书面文件报经甲方同意后，方可实施；

（二）人员管理

1、供应商必须按投标文件提供管理人员名单委派现场管理人员，非采购人要求的，原则上不得更换。如需更换必须提交书面申请，经采购人同意后方能更换，否则当供应商违反合同规定处理。

2、供应商不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，采购人有权取消供应商的承包资格并追究其相关法律责任。

3、供应商必须提交进场人员名单及身份证复印件给采购人备案。

4、进场人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，服务期间，人员未经批准不得进入其他区域。

5、供应商须遵守采购人现场和人员管理规定，严格执行安全生产管理要求。

6、供应商须注意现场安全，做好安全文明工作，一切安全责任及风险全部由供应商负责（含费用），与采购人无关。

7、供应商在保证质量的前提下，应能按时完成所有工作内容。

六、相关费用及其他要求

（一）相关费用（中标人全面负责并承担以下耗材事务及费用）

1、维护保养：

- （1）院方提供的各项设施设备和用品的维护和保养，供应商负有同等责任，务必做好管理爱护维护工作，责任到人，及时维护，使之处于完整、良好的使用状态。因供应商管理使操作不善（产品自身出厂自带质量问题、不可抗力损坏除外）导致院方配置物品设施设备受损的，供应商全面承担其所有损失（含赔偿费用），及时维修复原或更新更换，否则院方将从其当期合同价款中直接扣除损失赔偿款项。

- （2）中标方自行配置的设施设备及物耗，由其自行负责维护及保养，并全面承担相关费用。

2、项目运营费用。中标后，所有项目组人员食宿、工资福利、相关社保（按照招标要求约定人员，执行国家相关社保，全员购买意外险或雇主责任险等要求）、管理费、培训费、相关耗材及工具等、管理利润、税费等与本项目运营管理相关的所有费用全部由中标方承担并支付。与采购方无任何责任关系。

- 3、其他。本项目不得转包，一旦发现转包，采购方有权终止承包合同，并对已实施的服务不予支付款项。且乙方不得主张与之关联的有益于自身的任何权益。

（二）报价要求

1、本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：完成本项工作所需的设备备品备件、耗材、人工及服务成本（包含工资、社保福利费（含保险）、必要维修工具、防护品、培训、工作服、胸卡、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任以及其他不可预见一切相关费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的与招标投标相关的费用，否则采购单位将视投标总价中已包括所有费用。

2、报价说明：

（1）本次招标文件中规定的采购最高限价，响应人的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

（3）投标明细报价所涉及到的员工工资、社保、保险、设备备品备件、耗材及其他费用核算条目，须具体细化。

3、重要指标。采购文件在技术参数中列出了采购人可以接受的最低服务指标，投标供应商必须对服务要求中各项服务和指标进行实质性响应，所推荐的每一项服务在性能上不能低于所列的各项指标。

4、注：以上与本项目关联的人员及其他事务配置安排，均须满足本项目功能服务需求和采购人需求；投标供应商自行勘察现场了解实际情况，因勘察不足或不全面，导致供应商投标和经营管理产生的风险由供应商自行承担。