采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 品目 | 名称 | 数量 | 预算 | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品目一 | 呼吸机（核心产品） | 6台 | 60万元 | 不接受 |
|  | 品目二 | 转运床 | 5台 | 12.5万元 | 不接受 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中★项条款为实质性要求。

采购包1：技术参数及要求

| 需求清单及技术参数 |  |
| --- | --- |
| 品目一：呼吸机（核心产品）6台 |  |
| 1 | 整体要求 |
| ★1.1 | 多功能呼吸机，电动电控，具备无创通气、有创通气功能，高流量氧疗功能适用于成人、儿童患者通气辅助及呼吸支持，方便院内转运。 |
| 1.2 | 采用≥12英寸彩色触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素。 |
| 1.3 | 屏幕显示：≥4道波形同屏显示；≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；呼吸波形及环图可冻结，呼吸环图可存储、对比。 |
| 1.4 | 具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量变化大小等参数变化。 |
| ▲1.5 | 具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，同品牌鼻氧管需在江苏省采购平台中标，提供省平台中标编码，保证高流量氧疗使用效果。 |
| 1.6 | 支持显示≥72小时的全部监测参数趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。 |
| ▲1.7 | 标配2块电池≥400分钟。 |
| 1.8 | 标配2套吸气阀、呼气阀组件，可拆卸消毒，以防止院内交叉感染。 |
| 1.9 | 具备开机自检功能；漏气自动补偿、管道顺应性补偿功能。 |
| 1.10 | 配有原厂配套台车，品牌湿化器。 |
| 2 | 呼吸模式及功能 |
| ▲2.1 | 标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T、DuoVent 、APRV、PPS通气模式。 |
| 2.2 | 可选配心肺复苏通气模式（如CPRV）。 |
| 2.3 | 无创通气模式包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、APRV 和 PSV-S/T等模式。 |
| 2.4 | 呼吸同步技术，使用病人的呼吸系统特性自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度。 |
| 2.5 | 标配手动呼吸、吸气/呼气保持、同步雾化、智能吸痰。 |
| 2.6 | 标配内源性PEEP。 |
| 2.7 | 具有静态P-V环图（P-V工具）。 |
| 3 | 参数设置 |
| 3.1 | 潮气量：最小≤50ml。 |
| 3.2 | 呼吸频率：2—80/min。 |
| 3.3 | 吸呼比：4:1—1:10。 |
| 3.4 | 最大峰值流速：≥210L/min。 |
| 3.5 | 吸气压力：5—80 cmH2O。 |
| 3.6 | 压力支持：0—80cmH2O。 |
| 3.7 | PEEP：0—35 cmH2O。 |
| 3.8 | 吸气时间：0.2—10s。 |
| 3.9 | 压力上升时间：0—2s。 |
| 3.10 | 压力触发灵敏度：-20— -0.5cmH2O，或 OFF。 |
| 3.11 | 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF。 |
| 3.12 | 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%。 |
| ▲3.13 | PPS支持百分比：25-100%。 |
| 4 | 监测参数 |
| 4.1 | 气道压力、分钟通气量、潮气量、呼吸频率。 |
| 4.2 | 肺力学参数监测：呼吸阻力、顺应性、顺应性、呼气时间常数等。 |
| 4.3 | 支持升级主流或旁流CO2监测。 |
| 5 | 报警参数：智能化分级报警、声光报警，气道压力、分钟通气量、呼出潮气量、呼吸频率、窒息报警等。 |
| 6 | 免费接入医院信息系统。 |
| 品目二 | 转运床5台 |
| 1 | 用途： 用于医院内各科室（如：病房、手术室、放射科、急诊等）之间的患者安全、平稳转运。 |
| 2 | 材质：主体框架采用高强度铝合金或优质碳钢（表面经静电喷塑处理），耐腐蚀，承重能力强。 |
| 3 | 床面长度：≥1900mm，床面宽度：≥900mm，床面高度（最低位）：≤500 mm，床面高度（最高位）：≥850mm。 |
| 4 | 床面板：采用高强度ABS工程塑料或复合材料，一体成型，无缝无钉，防滑、防渗漏、耐腐蚀、易擦拭消毒。 |
| 5 | 护栏（双侧）： 双侧一体化全包围护栏，或分段式护栏。可垂直升降或翻折式收起，操作轻便、安静。具备清晰的锁定和解锁状态指示，防止意外滑落。优质铝合金或高强度工程塑料，坚固耐用。 |
| 6 | 脚轮4个万向轮，或前轮万向、后轮定向的优化设计。高强度聚氨酯（PU）或橡胶轮面，耐磨、静音、无痕，不损伤地面。直径：≥150 mm，推行平稳，越障能力强。 |
| 7 | 刹车：至少两个脚轮带有一脚双刹功能（同时锁定转向和滚动），刹车灵敏，标识清晰。 |
| 8 | 标配至少1个可拆卸式静脉输液架。 |
| 9 | 体位调节：床头板可向上翻起，或可选配背部抬升功能（手动摇杆或液压），便于转运途中患者采取半卧位。 |
| 10 | 床底配有牢固的氧气瓶/设备放置架。 |
| 11 | 标配患者固定防护带。 |
| ▲12 | 额定承重：≥250kg。 |

三、商务要求

1、付款方式：合同签订后，采购人在收到中标人发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同价款的30%作为预付款；设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，中标人开具等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付合同剩余全部价款（签订合同时，中标人如明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

2、交货期：合同签订后21日内交付采购人使用。

3、质保期：采购包1：验收通过之日起，提供不少于5年免费原厂质保（全保）。

4、交货地点：交付至采购人指定地点。

5、伴随服务：

5.1技术培训：供应商提供设备首检的相关费用，供应商向甲方临床医生提供免费初级应用培训1次、免费高级应用培训3次，确保采购人使用科室每位使用人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止；供应商向采购人技师及工程师提供免费维修培训和技术培训，确保采购人工程师掌握基本的维修保养操作技术为止。供应商应向采购人免费提供维修手册和操作使用手册。如有专用工具，供应商需向采购人提供设备维护的专用工具。

5.2软件升级：免费开放数据接口，供应商可按采购人需求对现有软件免费升级。

5.3在设备寿命期内，供应商须保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

5.4无论在全保期内还是全保期外，供应商均承诺免费上门维修，供应商工程师至医院维修本设备，必须事先与采购人设备管理部门取得联系，并做相应登记；在维修过程中与采购人工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由供应商负责。为保证设备正常运行，供应商承诺在设备的使用寿命周期内保证为采购人更换到原厂正品的零部件，确保设备的正常使用。

5.5提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。

5.6免费链接医院信息化系统，免费开放端口。

5.7备品备件要求：在全保期内，非人为原因损坏的情况下，采购人实际所需备件超出该清单范围的部份，由供应商无偿提供。自设备售出10年内，供应商应保证零配件的供应。

- 售后服务要求

- 6.1保证设备全保期内开机率高于95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，全保期延长两周。

- 6.2免费全保期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保招标人能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。

6.3所有设备保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用由供应商承担。供应商确保维修后设备符合《医疗器械监督管理条例》《医疗器械使用质量监督管理办法》相关规定。

- 供应商提供的设备性能及质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。

- 8、供应商应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品，产品出厂日期不得超过6个月，同时应有相应生产企业的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

四、验收标准

1、由采购人自行组织履约验收，可采用一次性验收和分期（分段）验收等方式开展履约验收。

2、履约验收的基本要求：供应商配合采购人做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。

3、验收时间：设备安装调试经采购人临床试用并达到验收标准后，采购人根据合同约定组织验收。

4、验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全。

五、其他要求

1、项目实施方案

根据该项目提供符合采购人情况的设备交付方案和安装调试方案。根据其完善性、可实施性、有效性等情况进行综合评审。要求：具有明确的交货时间，方案全面，可实施性强，设备交付安装安排合理，时间进度安排合理。

2、售后服务方案

根据该项目提供符合采购人情况的售后及应急服务方案及售后服务承诺。根据其完善性、可实施性及承诺响应时间、工程到场时间进行综合评审。要求：响应时间满足2小时内电话响应进行线上指导，24小时内达到现场，并提供备用配件供临时使用。应急售后措施完善，有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，管理力量雄厚，技术人员专业素养高且有经验，人员配备合理，承诺响应时间、到场时间等方案。

- 培训及技术支持方案

- 根据该项目提供符合采购人情况的培训服务方案及技术支持方案。根据其内容完善性、全面性、是否科学规范、可操作型、是否便于实施等具体内容进行综合评审。要求：人员的操作培训和售后培训以及采购人所需的技术和学术支持。承诺完善、具体合理、服务时间长、服务费合理、有明确的、具体可行的培训方案和措施，保证采购人能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案。