# 采购需求

一、项目属性：货物类项目

二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

三、项目概况

（一）项目简介

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （单价/人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 100万元 | 否 |
| 02 | 高端便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 1台 | 50万元 | 否 |

（二）付款方式：合同签订后，采购人在收到中标人发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同价款的30%作为预付款；设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，中标人开具等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付合同剩余全部价款。

（三）交货期：合同签订后15个工作日

（四）全保期：≥5年

（五）交货地点：交付至采购人指定地点。

五、技术规格

01包： 高端彩色多普勒超声诊断仪

（一）用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他

（二）物理规格及人机交互要求

  - 显示器要求：≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器

  - 触摸屏要求：≥13英寸彩色触摸屏；支持手势控制；支持探头记忆模式，一键切换检查模式

  - 操作面板具有6向独立调节功能

  - 探头接口数量≥5个（5个探头接口均为无针式接口且大小一致）

  - 中央刹车和直行锁功能

（三）系统成像技术

  - 二维灰阶模式

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 解剖M型模式

  - 彩色多普勒成像

  - 频谱多普勒成像，连续多普勒成像

  - 组织多普勒成像

  - 空间复合成像技术

  - 扩展成像

  - ▲全程动态聚焦技术，支持全场任意焦点聚焦，保证成像效果均一一致

  - 具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术

  - 立体血流技术

  - 穿刺针增强技术

  - 宽景拼接成像技术（非拓展成像）

  - 一键自动优化

  - 二维/彩色取样框角度独立偏转技术

（四）高级成像功能

  - 可支持高端造影成像技术和分析软件，并提供原厂技术白皮书

    - 功能支持腹部造影、浅表造影、腔内造影、左心室造影、心肌造影

    - B型图与造影图像实时同屏双幅显示

    - 具有双计时器

    - 可支持高帧频造影，要求支持腹部探头、浅表探头

  - ▲弹性成像

    - 具有弹性成像单元，可支持应变式弹性、剪切波弹性等弹性成像方法，并可进行弹性定量分析；（提供厂家技术参数白皮书等证明文件）

    - 同时支持点式剪切波和二维剪切波（提供厂家技术参数白皮书等证明文件）

    - 具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能

  - 血管成像

    - 具备血流速度定量分析曲线

    - 具备血管壁剪切应力的测量

    - 支持组织多普勒速度成像：具备组织速度成像、组织频谱成像、组织能量成像、组织M型成像四种模式

    - 组织多普勒定量分析

    - ▲血管实时内中膜自动测量技术，基于射频数据处理，可以实时动态的测量血管壁的厚度具有IMT自动分析曲线

    - 全自动左心射血分数的测量

（五）测量分析和报告

  - 全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

  - ▲支持一键自动对肝脏的灰阶和肾皮质进行肝脂肪变性评估

  - 自动工作流协议（非预设条件），用户可自定义操作协议，完成自动切换图像模式、自动标记体表示意图等操作

  - ▲支持当前实时超声图像与历史保存的DICOM 格式 CT/MRI/钼钯 /x光/超声图像进行比较，方便医生评估和跟踪疾病进程，监控治疗效果等。

（六）电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

  - 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

  - 电影回放时间≥600s

  - 原始数据处理，最大可进行25项参数调节

  - 内置双硬盘设计（非外接，包括固态硬盘≥120GB和机械硬盘≥1TB），两个硬盘独立运行

（七）系统技术参数及要求

  - 二维灰阶模式

    - TGC: ≥8段，LGC: ≥8段

    - 最大显示深度≥45cm

  - 彩色多普勒成像

    - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

    - 取样框偏转: ≥±30度（线阵探头）

    - 支持B/C 同宽

  - 频谱多普勒模式

    - 最大速度: ≥8.0m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

    - 最小速度: ≤1 mm /s

    - 取样容积: 0.5-30mm ，支持所有探头

（八）连通性要求

  - 支持网络连接

  - ▲智能终端互联，可以一键将设备中的图像与电影保存至手机或移动终端中，并且可以在机实时开启远程会诊

（九）探头规格

  - 配置（4把）：单晶体凸阵探头、单晶体相控阵探头、高频探头*2

  - ▲系统可支持探头最高频率≥23MHz

（十）外设和附件及其他要求

  - 11.1.一体化耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调

（十一）★配备工作站一套（含彩色打印机和配套的图像采集卡）和稳压器；

（十二）★免费接入院内PACS系统。

02包：高端便携式彩色多普勒超声诊断系统

（一）产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用

（二）系统技术规格及概述

- 系统通用功能

  - ▲医用专业高清彩色显示屏≥15寸

  - 探头接口1个，可扩展到3个

  - 整机重量≤6.5kg（含电池）

  - ▲主机具备三类医疗器械注册证（提供证明材料）

- 二维灰阶模式

  - 组织谐波成像模式

  - 组织特异性成像

  - ▲多角度空间复合成像技术，支持≥8条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

  - 频率复合成像

  - 斑点噪声抑制成像

  - 回波增强技术

- M型成像模式

  - 彩色M型

  - 解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像

- 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 超宽动态血流技术

  - 高分辨率血流成像

  - 双实时同屏对比显示

  - 自动调节取样框的角度及位置

- 频谱多普勒成像

  - 脉冲多普勒、高脉冲重复频率

  - 连续多普勒

  - 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

- ▲造影成像及定量分析单元

  - 用于腹部、浅表和微血管造影

  - 支持时间强度分析曲线和运动追踪

  - 支持左心室造影和心肌造影

  - 造影录像存储时间≥400S

- ▲弹性成像及定量分析单元

  - 组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标

  - 压力指示：支持逐帧图像的压力大小查看

  - 具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析

  - 支持定量测量映射分析，即在组织图测量时可在弹性图同步测量

- 实时宽景成像，支持凸阵、线阵

- 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

- 图像放大技术

  - 一键实现全屏放大

  - 10倍局部放大

- 自动工作流协议

  - 可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作

  - 自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入

- 穿刺针增强技术

  - 双屏实时对比显示增强前后效果

  - 增强平面角度可调

- ▲支持教学助手，可提示标准切面图、手法图以及扫查技巧

- 可支持成人经食道探头

（三）测量分析和报告

  - 常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等

  - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

  - 妇科/产科专用测量及分析：含多胎测量、胎儿生理评分等

  - 心脏功能专用测量及分析

（四）电影回放及原始数据处理

- 电影回放

  - 所有模式下支持手动、自动回放

  - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

  - 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

- 原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节

（五）检查存储和管理

- 固态硬盘容量≥240G

- 内置超声工作站，支持同步存储

- 支持直接一键存储至硬盘或U盘

- 动态图像、静态图像以PC格式直接导出

（六）技术参数及要求

- 二维灰阶模式

  - 焦点：4个，动态可调

  - 最大显示深度:≥38cm

  - TGC: ≥8段，LGC: ≥4段

  - 动态范围: ≥180dB，可视可调

  - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

  - 伪彩图谱: ≥8种

- 彩色多普勒成像

  - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

  - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

  - 取样框偏转: ≥±30度

  - 支持B/C 同宽

- 频谱多普勒模式

  - 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

  - 快速角度校正

（七）探头配置（3把）：单晶体相控阵、电子凸阵、高频探头

（八）连通性

  - 参考信号:心电，呼吸波，心电触发

  - 数据接口:S-Video、VGA、HDMI、USB3.0接口、音频接口

  - 支持数据无线传输

  - 支持DICOM系统

  - 具备可装卸探头扩展槽

  - 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

（九）配备台车

六、售后服务要求

免费维保期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复必须提供备用件使用，确保采购人能正常开展工作。

七、验收要求

1、验收时间：设备安装调试经采购人临床试用并达到验收标准后，采购人根据合同约定组织验收。

2、验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全。