采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目不接受进口产品。

一、项目基础信息

1、项目名称：宿迁市质检所检验设备采购项目

2、最高限价：130万元

3、合同履行期限：1个月

4、供货地点：招标人指定地点

5、质量：合格

6、质保期：3年

7、维保期：3个月

8、付款方式：

预付款：合同金额的30%，合同签订后10个工作日内支付。

进度款：货物安装调试完毕、检定/校准完成并初验合格后，付至合同金额的90%；初验合格后进入售后维保期，维保期满，终验合格后，招标人在收到中标人发票后10个工作日内结清余款（无息）。

注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。2、数字人民币作为支付方式之一。

- 采购清单及技术参数（核心产品：挥发性有机化合物检测用气候舱）

- （一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物检测用气候舱（1立方、24立方） | 1 | 套 |  |

（二）技术参数

1、24立方VOC释放舱

1.1设备应满足GB/T18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T31107-2014《家具中挥发性有机化合物检测用气候舱通用技术条件》ANSI/BIFMAX7.1-2007、EN717-1、ISO16000-9等标准中甲醛、挥发性有机物（VOC）释放量测试要求。

1.2测试舱舱内容积（舱容）≥24m³，精度±1%。

▲1.3温度控制范围：＋15℃～＋50℃(试验运行时无负荷、有试样时）。

1.4湿度控制范围：30%～80%（20℃～30℃）±3%（无负荷、有试样时）。

1.5温湿度波动度：±0.5℃／±2%（测试点在（23℃，45%）、无负荷、无试样时）。

1.6温湿度偏差：±0.5℃／±2%（测试点在（23℃，45%）、无负荷、无试样时）。

1.7均匀度：±1℃／±2%（测试点在（23℃，45%）、无负荷、无试样时）。

1.8空气流速可调范围（0.1～1）m/s，控制精度±0.01m/s，提供1份同类型产品风速计量报告。

1.9空气交换率可调范围（0.2～2）次/h，平均示值误差≤1.5%，电子质量流量计需带流量控制功能，提供1份同类型产品风速计量报告。

▲1.10测试舱密闭性应满足在1kPa正压（表压）时，舱内空气泄漏率VL≤0.5%×舱容/min。

▲1.11测试舱舱内本底浓度：甲醛本底浓度≤0.004mg/m3，TVOC本底浓度≤0.02mg/m3，单体VOC本底浓度≤0.002mg/m3。

▲1.12测试舱平均回收率：≥80%（甲苯或正十二烷）。

1.13测试舱运行时，舱内相对于外界压力：15±5Pa；

1.14测试舱应具有清洗功能，换气量≥4次，清洗温度最高为280℃，配有快速降温系统，从室温升温到240℃和从280℃降温到（室温+15℃）时间不超过2h，并提供节能快速降温设计方案。

1.15测试舱舱内壁采用304不锈钢整体焊接，不锈钢厚度不小于2mm，内壁平整光滑，不得有鼓泡、划痕，所有的边、角均制成一定弧度，舱内壁表面应采用聚四氟乙烯等不吸附VOC的材料对其进行处理，以降低对空气中挥发性有机物的吸附。

1.16测试舱应采用空气夹套控温方式，降低舱内热交换，避免对舱体释放物质的吸附；所有密封材料和舱内的器件都应不产生、不吸附挥发性有机化合物(VOC)，对检测无干扰，满足测试舱内背景要求。

1.17舱门密封条应采用无VOC释放的氟胶密封条。

▲1.18舱内空气循环方式：舱顶部设置循环风道，采用变频电机，通过磁力中间密封件连接舱内不锈钢叶轮。

1.19湿度控制应采用干湿空气平衡调节法，由冷干除湿机、加湿装置、分流控制系统等组成，加湿装置设置有自动恒温控制装置，可根据测试温湿度自行调整加湿水箱的温度。

1.20测试舱外部应采用阻燃性的岩棉隔热材料，保温层厚度不小于100mm，在高温清洗时舱外壁温度小于室温+15℃，无灼伤危险。

1.21舱门采用多点迫紧扳手的关开门方式；

1.22测试舱控制系统采用彩色触摸屏和PLC控制器，能连续和实时监控、记录舱内的温度、相对湿度、压力、空气交换率、时间等控制参数，可实现动态数据显示和历史数据保存和查询、故障记录、报警设置等功能。

1.23设备应提供连接云服务器组网功能，实现远程PC端和移动端操作功能，可存储运行数据，配备数据。

1.24测试舱应配备安全保护系统包括：制冷系统高低压保护、过流保护，加热器超温保护，电机过流保护，加湿水箱缺水保护，风道超温保护，空气压缩机过热、过流、超压保护，电源欠相、相序保护，电源过流、短路保护，需另配至少48hUPS不间断电源。

1.25测试舱采用集中供气，供气系统包括进口无油静音空气压缩机（不能检出硅氧烷）、冷冻除湿机、空气净化装置，净化装置包含微粒过滤器、多极活性炭吸附过滤器，膜过滤装置，正常状态下空气净化装置使用周期不少于12个月。

1.26测试舱制冷压缩机采用水冷冷却方式，设备加湿单元具有自动补水功能。

1.27测试舱应有4个采样口，同时配置4个大气采样器，采样管配置TA测试管标准接头，采样口配置有对应的2个堵头和2个甲醛采样转换器。

1.28主要部件：空气压缩机、制冷压缩机、PLC控制器、触摸屏、质量流量计、温湿度传感器、压力传感器、电气原件、循环电机和变频器均需采用优质配件。

1.29设备工作时噪声不大于65dB，检测点距离设备1米之内。

1.30设备应配有样品可移动支架和叉车，满足样品通过支架从舱外滑动进入舱内的需求，操作轻松便携并确保不能引入污染源，提供移动样品支架的设计方案。

1.31配备：

空气采样器：流量范围0~2L/min，流量稳定可调配二台；

空气采样器：流量范围0~0.5L/min，流量稳定可调配二台；

皂膜流量计：2L/min配二台；

皂膜流量计：500mL/min配二台；

采样管：含有TenaxGC或TenaxTA吸附剂，两端采用金属螺帽配聚四氟乙烯套圈进行密封，20根。

大气压力表

1.32另外还需配备：不锈钢体：1000L，16个。聚四氟乙烯袋：1000L×50只，2000L×30只，3000L×20只。

2、1立方VOC释放舱

2.1设备应满足GB/T18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T31107-2014《家具中挥发性有机化合物检测用气候舱通用技术条件、》ANSI/BIFMAX7.1-2007、EN717-1、ISO16000-9等标准中甲醛、挥发性有机物（VOC）释放量测试要求。

2.2测试舱舱内容积（舱容）≥1m³，精度±1%。

▲2.3温度控制范围：＋15℃～＋50℃(试验运行时无负荷、有试样时）。

2.4湿度控制范围：30%～80%（20℃～30℃）±3%（无负荷、有试样时）。

2.5温湿度波动度：±0.5℃／±2%（测试点在（23℃，45%）、无负荷、无试样时）。

2.6温湿度偏差：±0.5℃／±2%（测试点在（23℃，45%）、无负荷、无试样时）。

2.7均匀度：±1℃／±2%（测试点在（23℃，45%）、无负荷、无试样时）。

2.8空气流速可调范围（0.1～1）m/s，控制精度±0.01m/s。

2.9空气交换率可调范围（0.2～2）次/h，平均示值误差≤1.5%，电子质量流量计需带流量控制功能。

▲2.10测试舱密闭性应满足在1kPa正压（表压）时，舱内空气泄漏率VL≤0.5%×舱容/min。

▲2.11测试舱舱内本底浓度：甲醛本底浓度≤0.004mg/m3，TVOC本底浓度≤0.02mg/m3，单体VOC本底浓度≤0.002mg/m3。

▲2.12测试舱平均回收率：≥80%（甲苯或正十二烷）。

2.13测试舱运行时，舱内相对于外界压力：15±5Pa。

2.14测试舱应具有清洗功能，换气量≥4次，清洗温度最高为280℃，配有快速降温系统，从室温升温到240℃和从240℃降温到（室温+15℃）时间不超过2h。

▲2.15测试舱舱内壁采用304不锈钢整体焊接，不锈钢厚度不小于2mm，内壁平整光滑，不得有鼓泡、划痕，所有的边、角均制成一定弧度，舱内壁表面应采用聚四氟乙烯等不吸附VOC的材料对其进行处理，以降低对空气中挥发性有机物的吸附。

2.16测试舱应采用空气夹套控温方式，降低舱内热交换，避免对舱体释放物质的吸附；所有密封材料和舱内的器件都应不产生、不吸附挥发性有机化合物(VOC)，对检测无干扰，满足测试舱内背景要求。

2.17舱门密封条应采用无VOC释放的氟胶密封条。

▲2.18舱内空气循环方式：舱顶部设置循环风道，采用变频电机，通过磁力中间密封件连接舱内不锈钢叶轮。

2.19湿度控制应采用干湿空气平衡调节法，由冷干除湿机、加湿装置、分流控制系统等组成，加湿装置设置有自动恒温控制装置，可根据测试温湿度自行调整加湿水箱的温度。

2.20测试舱外部应采用阻燃性的岩棉隔热材料，保温层厚度不小于100mm，在高温清洗时舱外壁温度小于室温+15℃，无灼伤危险。

2.21舱门采用多点迫紧扳手的关开门方式。

2.22测试舱控制系统采用彩色触摸屏和PLC控制器，能连续和实时监控、记录舱内的温度、相对湿度、压力、空气交换率、时间等控制参数，可实现动态数据显示和历史数据保存和查询、故障记录、报警设置等功能。

2.23设备应提供连接云服务器组网功能，实现远程PC端和移动端操作功能，可存储运行数据，配备数据。

2.24测试舱应配备安全保护系统包括：制冷系统高低压保护、过流保护，加热器超温保护，电机过流保护，加湿水箱缺水保护，风道超温保护，空气压缩机过热、过流、超压保护，电源欠相、相序保护，电源过流、短路保护，需另配48hUPS不间断电源。

2.25测试舱采用集中供气，供气系统包括进口无油静音空气压缩机（不能检出硅氧烷）、冷冻除湿机、空气净化装置，净化装置包含微粒过滤器、多极活性炭吸附过滤器，膜过滤装置，正常状态下空气净化装置使用周期不少于12个月。

2.26测试舱制冷压缩机采用水冷冷却方式，设备加湿单元具有自动补水功能。

2.27测试舱应有4个采样口，同时配置4个大气采样器，采样管配置TA测试管标准接头，采样口配置有对应的2个堵头和2个甲醛采样转换器。

2.28主要部件：空气压缩机、制冷压缩机、PLC控制器、触摸屏、质量流量计、温湿度传感器、压力传感器、电气原件、循环电机和变频器均需采用优质配件。

2.29设备工作时噪声不大于65dB，检测点距离设备1米之内。

2.30配备：

空气采样器：流量范围0~2L/min，流量稳定可调配二台；

空气采样器：流量范围0~0.5L/min，流量稳定可调配二台；

皂膜流量计：2L/min配二台；

皂膜流量计：500mL/min配二台；

采样管：含有TenaxGC或TenaxTA吸附剂，两端采用金属螺帽配聚四氟乙烯套圈进行密封，20根。

大气压力表

注：包含安装时辅材、调试、接入等，投标人应综合考虑进报价中，中标后不再另行增加。

三、项目要求

（一）供货要求

投标人应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

（二）质量保证

（1）投标人应保证提供的货物与服务项目经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物与服务项目的内在质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，招标人有权向投标人发出索赔通知。

（3）投标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。

（四）产品的包装、发运及运输

（1）投标人应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达招标人指定地点。投标人所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。

（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（3）投标人在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到招标人48小时前通知招标人，以准备接货。

（4）产品在交付招标人前发生的风险均由投标人负责。

（5）产品在规定的交付期限内由投标人送达招标人指定的地点视为交付，投标人同时需通知招标人产品已送达。

四、验收标准

（1）招标人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

（2）招标人对中标人提供的服务或货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训招标人的使用操作人员，并协助招标人一起调试，直到符合技术要求及招标人要求。

（3）验收前中标人必须确保项目设备、材料、功能完全满足招投标文件技术规格要求或国家行业有关质量标准，应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。

五、其他要求

1、依据本项目采购需求投标人自行配置能完成本项目任务的项目组人员，明确好人员岗位；

2、依据本项目采购需求投标人可以提供承担过的类似项目业绩相关证明材料，包括但不限于中标（成交）通知书和采购合同。

3、验收要求：提交的成果资料符合相关规范、符合招标人有关要求，并顺利通过招标人验收。

4、项目实施方案：投标人根据本项目需求制定完善的项目实施方案，切实可行，条理清晰，内容详尽。

5、进度计划安排：供应根据本项目特点撰写合理的供货进度安排，根据招标文件及采购方对供货期的要求，编制进度计划，设定时间节点。

6、质量管理保证措施：按照项目所约束的条件以及要求的内容，提出具有针对性的记载整个服务活动的质量管理保证措施。

7、售后服务：投标人应考虑到售后服务，如响应时间、售后维护、质保期服务等，并提交全面的方案策略。

五、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.1采购本国货物、工程和服务

1.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文)等相关规定。本项目是否采购进口产品，以须知前附表确定的为准。

1.3政府采购需求标准

1.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

1.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

1.5对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。