第四章 采购需求

项目属性：服务类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

1.项目名称：泗阳县大气、水、噪声自动监测站建设项目(二标段)(9个水质标准站，12个水质微站)第三年运维服务项目

★2.合同履行期限：签订合同生效后满一年至项目验收之日止。

★3.最高限价：126万元，任何超过本最高限价的投标报价，均作无效标处理。

4.付款方式：

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：运维服务期结束后付清余款（无息）。（合同款可以采用数字人民币形式支付）。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。运维考核处罚金从余款中扣除。

5. 质量标准：合格。符合国家省市县主管部门相关要求，满足采购人使用需求并通过专家评审。

6.验收标准：采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收。

7.验收：采购人以采购文件、中标供应商的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标人须向采购人提供详细的预验收方案。

二、项目背景

为全面掌握宿迁市泗阳水质监测自动站水质的实时状况，宿迁市泗阳生态环境局设置了21个水质自动监测站，其中9个水质标准站，12个水质微站。站点监测项目有水温、pH、电导率、溶解氧、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、流量等参数。

为保障水质自动站正常运行以及为泗阳县地表水的综合治理、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已安装各水质自动监测站设备进行运行管理。

三、工作服务内容

本次采购的项目为泗阳县大气、水、噪声自动监测站建设项目（21个水质自动监测站运行维护项目）（具体站点和运维参数详见下表）。主要工作内容包含设备日常运维、巡检、故障维修、试剂、水样比对、质控等工作及视频监控、站房、数据传输等辅助设施保障。投标人应列明21个水质自动监测站1年运维服务期的各项费用预算开支(包括仪器试剂、故障维修零配件更换、易损耗材备品备件、废液合法处置、运维人员和车辆交通等费用；站房及站房内外空调、水泵、管路等维修、更换、维护保养等费用；按国家和江苏省标准或规范等文件要求的仪器仪表的检定、检测、比对、质控、校准等费用；站点运行期间的电费、水费、防雷检测及光纤网络通讯等与各站点正常运行有关的所有费用)，所需更换配件均须为仪表制造厂商型号规格一致的原厂配件。

21个水质自动监测站监测参数如下：

| 序号 | 站点所在河道或断面 | 仪器名称 |  | 品牌、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成子河S330断面 | 五参数 | 温度 | WQMS2000-MS5 | 套 | 1 |
|  |  |  | pH |  |  |  |
|  |  |  | 溶解氧 |  |  |  |
|  |  |  | 电导率 |  |  |  |
|  |  |  | 浊度 |  |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 总磷 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 总氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 流量计 |  | 衡谱600K | 套 | 1 |
| 2 | 高松河S330断面 | 五参数 | 温度 | WQMS2000-MS5 | 套 | 1 |
|  |  |  | pH |  |  |  |
|  |  |  | 溶解氧 |  |  |  |
|  |  |  | 电导率 |  |  |  |
|  |  |  | 浊度 |  |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 总磷 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 总氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 流量计 |  | 衡谱600K | 套 | 1 |
| 3 | 黄码河S330断面 | 五参数 | 温度 | WQMS2000-MS5 | 套 | 1 |
|  |  |  | pH |  |  |  |
|  |  |  | 溶解氧 |  |  |  |
|  |  |  | 电导率 |  |  |  |
|  |  |  | 浊度 |  |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 总磷 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 总氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 流量计 |  | 衡谱600K | 套 | 1 |
| 4 | 六塘河方塘断面 | 五参数 | 温度 | WQMS2000-MS5 | 套 | 1 |
|  |  |  | pH |  |  |  |
|  |  |  | 溶解氧 |  |  |  |
|  |  |  | 电导率 |  |  |  |
|  |  |  | 浊度 |  |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 总磷 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 总氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 流量计 |  | 衡谱600K | 套 | 1 |
| 5 | 南淮泗河湖滨村桥断面 | 五参数 | 温度 | WQMS2000-MS5 | 套 | 1 |
|  |  |  | pH |  |  |  |
|  |  |  | 溶解氧 |  |  |  |
|  |  |  | 电导率 |  |  |  |
|  |  |  | 浊度 |  |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 总磷 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 总氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 流量计 |  | 衡谱600K | 套 | 1 |
| 6 | 黄河故道新建线断面 | 五参数 | 温度 | WQMS2000-MS5 | 套 | 1 |
|  |  |  | pH |  |  |  |
|  |  |  | 溶解氧 |  |  |  |
|  |  |  | 电导率 |  |  |  |
|  |  |  | 浊度 |  |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 总磷 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 总氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 流量计 |  | 衡谱600K | 套 | 1 |
| 7 | 葛东河桥 | 五参数 | 温度 | WQMS2000-MS5 | 套 | 1 |
|  |  |  | pH |  |  |  |
|  |  |  | 溶解氧 |  |  |  |
|  |  |  | 电导率 |  |  |  |
|  |  |  | 浊度 |  |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 总磷 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 总氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 流量计 |  | 衡谱600K | 套 | 1 |
| 8 | 文成路 | 五参数 | 温度 | WQMS2000-MS5 | 套 | 1 |
|  |  |  | pH |  |  |  |
|  |  |  | 溶解氧 |  |  |  |
|  |  |  | 电导率 |  |  |  |
|  |  |  | 浊度 |  |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 总磷 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 总氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 流量计 |  | 衡谱600K | 套 | 1 |
| 9 | 开发区污水处理厂二期下游 | 五参数 | 温度 | WQMS2000-MS5 | 套 | 1 |
|  |  |  | pH |  |  |  |
|  |  |  | 溶解氧 |  |  |  |
|  |  |  | 电导率 |  |  |  |
|  |  |  | 浊度 |  |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 总磷 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 总氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 流量计 |  | 衡谱600K | 套 | 1 |
| 10 | 吴洼河入成子和 | 高锰酸盐指数 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 总磷在线分析仪 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
| 11 | 一干沟入高松和 | 高锰酸盐指数 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
| 12 | 高湾引河入黄码河 | 高锰酸盐指数 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
| 13 | 泗塘河入六塘河 | 高锰酸盐指数 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
| 14 | 淮泗河入六塘河 | 高锰酸盐指数 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
| 15 | 保庄圩二号翻水泵站 | 五参数 | 溶解氧 | WQMS2000-MS5 |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮在线分析仪 |  | WQMS2000 | 套 | 1 |
| 16 | 爱东河 | 高锰酸盐指数 |  | HACH/DKK COD-203A | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮 |  | HACH Amtax NA8000.01 | 套 | 1 |
|  |  | 总磷 |  | Probest/中国PCM300-TP | 套 | 1 |
| 17 | 颜倪河 | 高锰酸盐指数 |  | HACH/DKK COD-203A | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮 |  | HACH Amtax NA8000.01 | 套 | 1 |
|  |  | 总磷 |  | Probest/中国PCM300-TP | 套 | 1 |
| 18 | 小刘河 | 高锰酸盐指数 |  | HACH/DKK COD-203A | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮 |  | HACH Amtax NA8000.01 | 套 | 1 |
|  |  | 总磷 |  | Probest/中国PCM300-TP | 套 | 1 |
| 19 | 小黄河 | 高锰酸盐指数 |  | HACH/DKK COD-203A | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮 |  | HACH Amtax NA8000.01 | 套 | 1 |
| 20 | 砂礓河 | 高锰酸盐指数 |  | HACH/DKK COD-203A | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮 |  | HACH Amtax NA8000.01 | 套 | 1 |
| 21 | 总包河 | 高锰酸盐指数 |  | HACH/DKK COD-203A | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮 |  | HACH Amtax NA8000.01 | 套 | 1 |

四、运维工作要求

在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定。依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使监测系统运行真正发挥其效能和作用。

五、水质自动监测系统的运维管理内容

1.提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂和标样。

2.根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由运维方提供。

3.须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

4.按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

5.对水站仪表进行定期校准、核查、比对。

6.配合宿迁市泗阳生态环境局进行水站质量保证和质量质控工作。

7.随时接受宿迁市泗阳生态环境局的工作考核及质量考核。

8.保证站房清洁整齐，站房外围无杂草，保证视频监控视野开阔，保证取水口上下游10米范围内无杂草等漂浮物。

9.认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报宿迁市泗阳生态环境局，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

①自动站每日运行数据报表统计

②自动站现场维护记录

③自动站仪器设备故障及排除情况登记表

④自动站每月运行情况

⑤自动站备品备件管理登记表

10.按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

11.四月底前完成防雷检测并确保各站点符合有关防雷标准要求。

六、运维具体工作内容要求

1.水质自动监测站系统及仪表维护内容水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

2.总体维护要求每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

3.水质自动站运行维护内容及要求：

①每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1 次/周，确保控制和数据上 传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固。 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与 PLC 及各个仪器之间是否连接正确。 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查 PLC 状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警。 |
|  |  |  | 确保取水过程中 PLC 上各个点输入输出状态正确。 |
|  |  |  | 测量并确保 PLC 时钟电池电压正常。必要的情况更换电池。 |
|  |  |  | 确保 PLC 串口模块连接牢固。 |
| 3 | 面板开关检查 | 1 次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等。 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘。 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况更换。 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常。 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫 UPS 各个散热孔上的灰尘。 |
|  |  |  | 检查确保 UPS 充放电正常。 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫 UPS 电池箱内的灰尘。 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固。 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常。 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1 次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1 次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常。 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常。 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管。 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液。 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢。 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极。 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在 40℃。 |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液。 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统。 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管。 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路。 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数。 |
| 15 | 总磷分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）更换试剂。 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常。 |
|  |  |  | 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的 UV 灯。 |
|  |  |  | 6）确保各个阀门正常。 |
| 16 | 总氮分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）确保纯水供应正常。 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的 UV 灯。 |
|  |  |  | 5）确保各个阀门正常。 |
| 17 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污。 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液。 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常。 |

②每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管 路清洗清淤 | 1 次/月，确保管 路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用 3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后 15 分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2 次/月，确保管 路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1 次/月，确保液 位计工作正常 | 将液位计拆下，用 3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于 20 欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1 次/月，确保喷 头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用 3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1 次/月，确保蠕 动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1 次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综 合测试 | 1 次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2 次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过 15 天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1 次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过 30 天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数分析 仪 | 1 次/月，校正pH 和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

③每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。压缩空气吹脱表头内残留脏污。调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。原样装回压力表，注意气密性。必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。 检查各个功能卡接口是否连接牢固。 检查硬盘 SATA 连接线是否松动。 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动装回工控机重复1）、2）步骤 |

七、运维技术指标和要求

1.采购文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

2.水质自动站运行指标要求

pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数等仪器运转率不低于95%、异常情况处理率100%。（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。仪器运转率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行。

仪器月运转率=100%*该仪器月实际采用数据数/(天数*日监测次数)

八、运维交接要求

签订合同后15天内，中标单位按照相关技术规范和运维合同要求，完成站点运维交接，交接内容包含水质自动站资产复核（仪器、设备、辅助设施、技术资料）、水站仪器性能复核、水质自动站总体情况等。

供应商应在结合中标实际情况，有针对性的编制运维交接方案，方案内容包括但不限于时间及人员安排、职责分工、交接内容、交接流程。经采购人审核确认后，交接双方按照运维交接方案有序开展运维交接工作。

- 参考技术规范和标准

1.国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

2.国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

3.《国家地表水自动监测站运行管理办法》

4.《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则

5.《环境水质监测质量保证手册》

6.《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

7.《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

8.《pH 水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

9.《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

10.《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

11.《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

12.《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

13.《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

14.《总氮水质自动分析仪技术要求》(GB/T 11894- 1989)

15.《总磷水质自动分析仪技术要求》(GB/T 11893- 1989)

16.《声学多普勒流量测验规范》(SL337-2006)

十、应急要求

1.突发污染事故要求

当发现监测数据较大异常，可能发生污染事故时，须2小时内报告采购人，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

2.自动站系统仪器故障

当自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。

3.其他应急情况

当遇到特殊时期（丰水期、枯水期）、自然灾害、水电检修、临时停电、节假日重大活动或被偷盗破坏等应急情况时，响应人应当提出针对性措施，如何确保监测仪器设备的安全可靠，如何确保数据监测不中断，如何确保数据监测的稳定性和精准度。

响应人应编制应急预案，建立预警机制、明确应急工作流程和相关人员工作责任，采取相应保障措施确保满足采购人需求。

十一、运维团队要求

1.供应商应具备完善的仪表配件供应渠道。

2.中标人需为本项目在宿迁地区设立服务及办事机构，配备至少3名专业运维人员，运维人员应具备环境监测相关专业背景，从事水质自动站运营二年以上。运维人员具备一定专业技术职称或已取得省级及以上地表水水质自动站运维上岗证。

3.响应人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

4.在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受采购人代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

十二、运维需配备的设备要求（人员、车辆、备机、便携仪器要求）

1.	响应人应具有至少1套水质自动系统常规参数（水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）自动监测仪器备机和1套水质常规五参数便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；响应人自有通过计量认证的实验室或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（响应人自控）及比对分析技术要求。

2.	巡检人员必须配备专用工具，包括单不限于便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。（需提供配备工具的照片）

3.	交通工具配置要求：配备至少3辆专用运维车辆，车型应满足运维人员乘坐和运载小型备品备件的需求。

十三、运维数据质量控制要求

1.水质自动站要求中标人参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对和系统核查等质控工作。其中氨氮、高锰酸钾指数、总磷至少每周进行一次质控工作（可以为仪器自校、手工校准、水样比对、标液核查或盲样考核）；pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次水样比对；水站系统（以氨氮为代表）至少每月进行一次系统核查。结果（包括图片等佐证材料）应及时报采购人，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该参数当月（或该季度）全部运维款。

2.异常情况处理的要求：故障响应时间小于4小时，即发现故障后应在4小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障24小时内无法排除的，中标人应在72小时内提供备用机保障系统的连续运行。

3.中标人每月定期向宿迁市泗阳生态环境局提交《水站运行月计划》、《水站运行情况月报告》等报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。

★4.投标人需承诺运维数据真实有效，响应人近五年内在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为。（承诺函格式自拟，如发现虚假承诺，按提供虚假资料骗取中标处理，投标及中标无效并承担相关法律责任）。

十四、运维考核办法

甲方按照季度对乙方运维水站的运行情况进行考核，分为四个考核周期。采取单站考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾固定资产管理以及运行维护规范性等。

1.数据有效率

①正常运行

正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准（因平台故障导致的数据缺失，经甲方确认后，可采用现场工控机历史数据进行核算）；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

②非正常运行

水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，乙方应及时告知甲方并根据实际情况判断是否开展补充监测。

具备补充监测条件的，根据相关要求，乙方应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%

不具备补充监测条件的，乙方有义务采取必要措施最大限度的减少国家财产的损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

2.费用支付

①单站考核周期内监测数据有效率高于90%（含），不扣款。

②单站考核周期内监测数据有效率在89%（含）-90%，扣除合同额的1%。

③单站考核周期内监测数据有效率在88%（含）-89%，扣除合同额的2%。

④单站考核周期内监测数据有效率在87%（含）-88%，扣除合同额的3%。

⑤单站考核周期内监测数据有效率在86%（含）-87%，扣除合同额的4%。

⑥单站考核周期内监测数据有效率在85%-86%，扣除合同额的5%。

⑦单站考核周期内监测数据有效率低于85%（含），属于违约，扣除合同额的10%，并责令整改。

采购人有权根据考核结果从合同价款中直接扣除相关费用。

3.固定资产管理

乙方及人员蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

4.运行维护规范性

经甲方认定，乙方存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

（1）每月3次存在以下情形时，一经查实，扣除1000元/次。

①乙方应在每天12时前，完成前一日数据审核工作。

② 分析仪器监测结果出现异常，但乙方未及时响应并未采取有效措施的。

③乙方未按要求进行例行维护，定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的。

④乙方未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的。

⑤乙方未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的。

⑥乙方存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

（2）乙方发现非运维人员进入站房后有干扰正常监测行为，未及时制止并上报甲方的；乙方发现有外来人为干扰采样情形，未及时上报甲方的，每次扣除2000元。

5.弄虚作假

乙方及其人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，扣除合同额的10%，同时采取约谈、通报批评、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。

①存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。

②存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。

③随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。

④实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。

⑤其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。

十五、交接方式

1.采购人应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

①系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

②电气原理图；

③电气接线图；

④操作手册；

⑤仪表试剂配方；

⑥通讯协议。

2.在合同生效前中标人应与采购人共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

十六、其他要求

1.保密要求

中标人在项目实施过程中,对采购人所提供的所有相关资料、数据,未经采购人许可不得向任何第三人泄露,且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如发生以上情况,中标人应承担法律责任。如采购人提出要求,中标人须无条件与采购人签订保密协议。

2.成果的归属

本项目的所有成果著作权等知识产权和所有权益归采购人所有。未经采购人同意，中标人不得引用、发表和向第三者提供；

采购人引用中标人的工作成果所完成的新的技术成果,属于采购人所有,采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利；

无论发生何种情形(包括但不限于合同提前终止或解除),采购人均有权利用中标人的阶段性工作成果,并且采购人引用中标人的阶段性工作成果所完成的新的技术成果,属于采购人所有,采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

3.规章制度

合同有效期内运维服务方应有项目运作规划，制定合理的项目管理规章制度，单位组织管理体系设置完备，明确各岗位职责，项目管理制度完备，项目组织实施得当。

4.安全责任

合同有效期内承担运维服务方所派出的所有人员在项目实施全过程中应严格按照国家或行业最新安全标准及规范要求实施操作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自行负责交通安全。在实施过程中，应注意用电等安全，防火防灾等安全，不违规操作。如未进行必要的安全防护、未及时巡查巡检或违规操作等安全事故，中标人应承担由此引起的一切后果与责任。

加注“★”为实质性条款，不响应按无效标处理。