采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 名称 | 数量 | 预算 | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术器械 | 一批 | 60万元 | 不接受 |

| 手术器械清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 手术器械名称 | 数量 | 规格 | 备注 |
| 品目一：骨科手术器械一批 |  |  |  |  |
| 1 | 凹凸齿止血夹 | 4个 | 50×14，直，反力式 |  |
| 2 | 不锈钢服药杯 | 2个 | 50ml |  |
| 3 | 不锈钢换药碗 | 2个 | Ф140 |  |
| 4 | 不锈钢换药碗 | 2个 | Ф160 |  |
| 5 | 不锈钢腰子盘 | 1个 | 190×115×25，浅型 |  |
| 6 | 不锈钢腰子盘 | 1个 | 205×130×25，浅型 |  |
| 7 | 测深器 | 1个 | 30 |  |
| 8 | 测深器 | 1个 | 60 |  |
| 9 | 测深器 | 1个 | 90 |  |
| 10 | 持骨钳 | 2把 | 270，中心化 |  |
| 11 | 持骨钳 | 2把 | 190，中心化 |  |
| 12 | 持骨钳 | 1把 | 250，三爪自定中心化，带自锁 |  |
| 13 | 持骨钳 | 1把 | 四齿 |  |
| 14 | 持骨钳 | 1把 | 中，导向，带自锁 |  |
| 15 | 持骨钳 | 1把 | 两齿 |  |
| 16 | - 持骨钳 | 1把 | 大，导向，带自锁 |  |
| 17 | 持针钳 | 2把 | 180，直，粗针 |  |
| 18 | 持针钳 | 2把 | 180，直，粗针 |  |
| 19 | 导钻 | 1个 | 双头，Φ2.5/Φ3.5，导向器 |  |
| 20 | 导钻 | 1个 | Φ2.5，双头 |  |
| 21 | 导钻 | 1个 | Φ3.2，双头 |  |
| 22 | 电池供电骨组织手术设备 | 1个 | 骨钻 |  |
| 23 | 断钉取出器 | 1个 | 195×H3.5，换柄式 |  |
| 24 | 断钉取出器 | 1个 | 195×H4.5，换柄式 |  |
| 25 | 断钉取出器 | 1个 | 200，夹持H3-5 |  |
| 26 | 分离结扎钳 | 1把 | 215×15，弯 |  |
| 27 | 腹壁拉钩 | 4个 | 280，37×60/45×80，实心柄，双头 |  |
| 28 | 钢板弯曲器 | 1个 | III型，左、右(双槽，280×5/6，斜口），单头 |  |
| 29 | 钢丝穿引器 | 1个 | 240×R30×50，直型，空心 |  |
| 30 | 钢丝剪 | 1把 | 215×Ф2.5 |  |
| 31 | 钢针剪 | 1把 | 200×Ф1.2 |  |
| 32 | 弓锯 | 1把 | 300 |  |
| 33 | 骨锤 | 2把 | 220/270g |  |
| 34 | 骨刀 | 2把 | 270×10，直，超薄刃，圆刃，圆座型 |  |
| 35 | 骨钩 | 1个 | 大 |  |
| 36 | 骨刮匙 | 1把 | 260×2，直 |  |
| 37 | 骨刮匙 | 1把 | 260×5，直 |  |
| 38 | 骨刮匙 | 1把 | 250×10，直，六方柄 |  |
| 39 | 骨刮匙 | 1把 | 250×14，直，六方柄 |  |
| 40 | 骨科复位钳 | 1把 | 210，带尖 |  |
| 41 | 骨科复位钳 | 1把 | 230，直头 |  |
| 42 | 骨科钻头 | 1个 | 100×Ф1.8 |  |
| 43 | 骨科钻头 | 1个 | 100×Ф2 |  |
| 44 | 骨科钻头 | 1个 | 115×Ф3.2 |  |
| 45 | 骨科钻头 | 1个 | 115×Ф2.8 |  |
| 46 | 骨科钻头 | 1个 | 115×Ф2 |  |
| 47 | 骨科钻头 | 1个 | 115×Ф4.5 |  |
| 48 | 骨科钻头 | 1个 | 115×Ф2.5 |  |
| 49 | 骨克丝钳 | 1把 | 200×Ф2，尖头，厚腮 |  |
| 50 | 骨克丝钳 | 2把 | 200×Ф2，虎头 |  |
| 51 | 骨膜剥离器 | 4个 | 220×10，弯，平刃 |  |
| 52 | 骨膜剥离器 | 2个 | 180×10，弯，平刃 |  |
| 53 | 骨牵引针 | 4个 | Ф1×250 |  |
| 54 | 骨牵引针 | 4个 | Ф1.5×250 |  |
| 55 | 骨牵引针 | 4个 | Ф1.2×250 |  |
| 56 | 骨牵引针 | 4个 | Ф2.5×250 |  |
| 57 | 骨牵引针 | 4个 | Ф2×250 |  |
| 58 | 骨牵引针 | 4个 | Ф3×250 |  |
| 59 | 骨牵引针 | 4个 | Ф3.5×250 |  |
| 60 | 骨牵引针 | 4个 | Ф4×250 |  |
| 61 | 骨撬 | 3个 | 320×40，弯，髋关节 |  |
| 62 | 骨撬 | 3个 | 300×28，弯 |  |
| 63 | 骨用牵开器 | 1个 | 床头 |  |
| 64 | 骨用丝锥 | 1个 | HA4.5 |  |
| 65 | 骨用丝锥 | 1个 | HB6.5 |  |
| 66 | 骨凿 | 1把 | 240×8，直，平刃，六方柄 |  |
| 67 | 骨凿 | 1把 | 240×10，直，平刃，六方柄 |  |
| 68 | 骨凿 | 1把 | 240×12，直，平刃，六方柄 |  |
| 69 | 骨凿 | 1把 | 240×15，直，平刃，六方柄 |  |
| 70 | 骨凿 | 1把 | 240×18，直，平刃，六方柄 |  |
| 71 | 骨凿 | 1把 | 240×20，直，平刃，六方柄 |  |
| 72 | 海绵钳 | 4把 | 250×10，弯有齿 |  |
| 73 | 夹持器 | 2个 | 中号 ，斯式 |  |
| 74 | 夹持器 | 2个 | 255，小号，斯式 |  |
| 75 | 甲状腺拉钩 | 4个 | 200，一副，带槽 |  |
| 76 | 截断刀 | 1把 | 300 |  |
| 77 | 胫骨牵开器 | 1个 | 255×64×24 |  |
| 78 | 螺钉打滑取出器 | 1个 | 90×Sw2.5，换柄式，六角 |  |
| 79 | 螺钉打滑取出器 | 1个 | 90×Sw3.5，换柄式，六角 |  |
| 80 | 螺钉打滑取出器 | 1个 | 90×Sw4.0，换柄式，六角 |  |
| 81 | 埋头钻 | 1个 | Φ6 |  |
| 82 | 内固定取出手术器械包 | 1套 | 47件套 |  |
| 83 | 帕巾钳 | 8把 | 140，尖头 |  |
| 84 | 起子 | 1把 | SW1.5，内六方 |  |
| 85 | 起子 | 1把 | SW2.5，内六方 |  |
| 86 | 起子 | 1把 | SW2.0，内六方 |  |
| 87 | 起子 | 1把 | SW4.5，内六方 |  |
| 88 | 起子 | 1把 | SW3.5，内六方 |  |
| 89 | 起子 | 1把 | SW4.0，内六方 |  |
| 90 | 起子 | 1把 | SW3.0，内六方 |  |
| 91 | 起子 | 1把 | Φ2.0，梅花 |  |
| 92 | 起子 | 1把 | Φ2.3，梅花 |  |
| 93 | 起子 | 1把 | Φ2.5，梅花 |  |
| 94 | 起子 | 1把 | Φ2.7，梅花 |  |
| 95 | 起子 | 1把 | Φ3.0，梅花 |  |
| 96 | 起子 | 1把 | Φ3.4，梅花 |  |
| 97 | 起子 | 1把 | Φ3.8，梅花 |  |
| 98 | 起子 | 1把 | 小，上肢，十字 |  |
| 99 | 起子 | 1把 | 大，下肢，十字 |  |
| 100 | 起子 | 2把 | SW2.5，内六方 |  |
| 101 | 起子 | 1把 | 内六方 |  |
| 102 | 起子 | 1把 | 梅花 |  |
| 103 | 取钉器 | 1个 | Ф4，丁字手柄 |  |
| 104 | 取钉器 | 1个 | Φ7，丁字手柄 |  |
| 105 | 深部拉钩 | 2个 | 300×48×120，S形 |  |
| 106 | 深部拉钩 | 2个 | 200×24×84，S形 |  |
| 107 | 深部拉钩 | 2个 | 250×36×105，S形 |  |
| 108 | 手术刀柄 | 4把 | 4# |  |
| 109 | 手术剪 | 1把 | 180，直圆 |  |
| 110 | 下肢截断拉钩 | 1个 | Ф130 |  |
| 111 | 显微持针钳 | 1把 | 140×0.4，直型，簧式 |  |
| 112 | 显微持针钳 | 1把 | 140×0.4 弯型，叠鳃，簧式 |  |
| 113 | 显微镊 | 1把 | 140×0.3，直型，圆柄 |  |
| 114 | 显微镊 | 1把 | 140×0.4，直型，有钩，圆柄 |  |
| 115 | 显微组织剪 | 1把 | 140，直型，簧式，圆柄 |  |
| 116 | 显微组织剪 | 1把 | 140，弯型，簧式，圆柄 |  |
| 117 | 线锯 | 2把 | 500 |  |
| 118 | 线锯 | 1把 | 60，手把 |  |
| 119 | 消毒盒 | 1个 | 262×162×22 |  |
| 120 | 咬骨剪 | 1把 | 270，直，双关节 |  |
| 121 | 咬骨钳 | 1把 | 200×3，直尖头，双关节 |  |
| 122 | 咬骨钳 | 1把 | 160×3，直头，双关节 |  |
| 123 | 咬骨钳 | 1把 | 200×4，直头，双关节 |  |
| 124 | 咬骨钳 | 1把 | 240×3，直尖头，双关节 |  |
| 125 | 咬骨钳 | 1把 | 240×3，直头，左侧角40°，双关节 |  |
| 126 | 咬骨钳 | 2把 | 200×4，直头，左侧角40°，双关节 |  |
| 127 | 医用镊 | 1把 | 140，直 |  |
| 128 | 扎丝 | 4个 | 1.2 |  |
| 129 | 扎丝 | 4个 | 0.6 |  |
| 130 | 折弯钳 | 2把 | 可折，克什针、斯氏针 |  |
| 131 | 止血钳 | 4把 | 220，弯，全齿 |  |
| 132 | 止血钳 | 4把 | 180，弯，全齿 |  |
| 133 | 止血钳 | 4把 | 160，弯，全齿 |  |
| 134 | 止血钳 | 4把 | 140，弯，全齿 |  |
| 135 | 止血钳 | 2把 | 140，直，全齿 |  |
| 136 | 止血钳 | 2把 | 200，直，全齿，有钩 |  |
| 137 | 止血钳 | 4把 | 180，弯，全齿 |  |
| 138 | 止血钳 | 2把 | 140，弯，全齿 |  |
| 139 | 止血钳 | 2把 | 140，直，全齿 |  |
| 140 | 止血钳 | 1把 | 125，弯全，微血管 |  |
| 141 | 组织剪 | 2把 | 180，弯 |  |
| 142 | 组织剪 | 1把 | 180，直 |  |
| 143 | 组织镊 | 2把 | 140，1×2钩 |  |
| 144 | 组织钳 | 4把 | 160，直 |  |
| 145 | 研磨钻 | 1个 | 0-350rpm |  |
| 146 | 空心钻 | 1个 | 0-1100rpm |  |
| 品目二：外科手术器械一批 |  |  |  |  |
| 1 | 帕巾钳 | 8把 | 160，尖头 |  |
| 2 | 持针钳 | 12把 | 180，直，粗针 |  |
| 3 | 止血钳 | 54把 | 180，弯，全齿 |  |
| 4 | 手术刀柄 | 12把 | 7# |  |
| 5 | 组织剪 | 12把 | 180，直 |  |
| 6 | 组织剪 | 6把 | 180，弯 |  |
| 7 | 不锈钢服药杯 | 10个 | 50ml |  |
| 8 | 不锈钢腰子盘 | 6个 | 205×130×25，浅型 |  |
| 9 | 不锈钢换药碗 | 18个 | Ф140 |  |
| 10 | 帕巾钳 | 32把 | 140，尖头 |  |
| 11 | 持针钳 | 2把 | 200，直，粗针 |  |
| 12 | 组织钳 | 12把 | 180，直 |  |
| 13 | 止血钳 | 10把 | 125，弯蚊，全齿 |  |
| 14 | 止血钳 | 12把 | 140，弯，全齿 |  |
| 15 | 组织镊 | 4把 | 140，1×2钩 |  |
| 16 | 甲状腺拉钩 | 6个 | （117，120） 一副 |  |
| 17 | 止血钳 | 22把 | 160，弯，全齿 |  |
| 18 | 组织剪 | 2把 | 180，弯，综合 |  |
| 19 | 手术刀柄 | 2把 | 4# |  |
| 20 | 组织钳 | 12把 | 160，直 |  |
| 21 | 手术剪 | 2把 | 180，直圆 |  |
| 22 | 组织剪 | 2把 | 220，直 |  |
| 23 | 医用镊 | 2把 | 220，直 |  |
| 24 | 持针钳 | 2把 | 220，直，粗针 |  |
| 25 | 腹腔吸引管 | 2个 | 200×Ф10，直有孔 |  |
| 26 | 深部拉钩 | 2个 | 220×20×110，S形 |  |
| 27 | 深部拉钩 | 2个 | 300×48×150，S形 |  |
| 28 | 腹壁拉钩 | 6个 | 280，37×60/45×80，空心柄，双头 |  |
| 29 | 阑尾拉钩 | 2个 | 260，29×48，20×41，双头 |  |
| 30 | 海绵钳 | 13把 | 250×12，弯无齿 |  |
| 31 | 压肠板 | 2个 | 300，直板 |  |
| 32 | 不锈钢腰子盘 | 2个 | 190×115×25，浅型 |  |
| 33 | 肠钳 | 2把 | 250，弯，斜齿 |  |
| 34 | 不锈钢换药碗 | 2个 | Ф160 |  |
| 35 | 医用镊 | 4把 | 250，直 |  |
| 36 | 医用镊 | 2把 | 180，直 |  |
| 37 | 组织镊 | 2把 | 125，1×2钩 |  |
| 38 | 甲状腺拉钩 | 4个 | 200，一副，带槽 |  |
| 39 | 止血钳 | 4把 | 220，弯，全齿 |  |
| 40 | 拆线剪 | 2把 | 160×45 |  |
| 41 | 痔核钳 | 2把 | 175 |  |
| 42 | 肛门镜 | 2个 | 有孔，钳式 |  |
| 43 | 肛门牵开器 | 2个 | 135，单叶 |  |
| 44 | 肛门镜 | 2个 | 22×60×80，喇叭式 |  |
| 45 | 肛门探针 | 5个 | 180，双头，球/球，头宽2/头宽3 |  |
| 46 | 双头拉钩 | 2个 | 150，疝气 |  |
| 47 | 肛门镜 | 2个 | 大号，筒式 |  |
| 48 | 腹部手术牵开器 | 2个 | 双侧，悬拉式 |  |
| 49 | 分离结扎钳 | 2把 | 200×15×110°，角弯，全齿 |  |
| 50 | 分离结扎钳 | 2把 | 200×18×90°，角弯，半齿 |  |
| 51 | 荷包成型器 | 2个 | 6齿，35 |  |
| 52 | 脾蒂钳 | 2把 | 220×5，圆弯，R15×25，弯柄，凹凸齿 |  |
| 53 | 取石钳 | 2把 | 210×35×5，弯，穿鳃式，胆 |  |
| 54 | 取石钳 | 2把 | 220×5，弯，叠鳃式，胆 |  |
| 55 | 分离结扎钳 | 2把 | 220×18×90°，角弯，全齿 |  |
| 56 | 持针钳 | 1把 | 180，凹凸无损伤型 |  |
| - 品目三：泌尿外科手术器械一批 |  |  |  |  |
| 1 | 输尿管肾镜 | 1个 | 工作通道（1*5F） 长度（430mm) |  |
| 2 | 显微剪 | 2把 | 400 |  |
| 3 | 活检钳 | 2把 | 400×Φ1.6 |  |
| 4 | 显微钳 | 2把 | 600×Φ1.6 |  |
| 5 | 显微钳 | 2把 | 600×Φ1.6 |  |
| 6 | 显微钳 | 2把 | 600×Φ1.6 |  |
| 7 | 显微钳 | 2把 | 600×Φ1.6 |  |
| 8 | 显微剪 | 2把 | 600×Φ1.6 |  |
| 9 | 导尿管导引钢丝 | 2个 | 450×Ф2.5 |  |
| 10 | 导尿管导引钢丝 | 2个 | 450×Ф2.5 |  |
| 11 | 可重复使用导尿管 | 2个 | F15（Ф5） |  |
| 12 | 可重复使用导尿管 | 2个 | F12（Ф4），管接头Ф7 |  |
| 13 | 可重复使用导尿管 | 2个 | F18（Ф6），管接头Ф9 |  |
| 14 | 可重复使用导尿管 | 2个 | F24（Ф8），管接头Ф9 |  |
| 15 | 尿道扩张器 | 2个 | Φ10（F30），女性 |  |
| 16 | 尿道扩张器 | 2个 | Φ12（F36），女性 |  |
| 17 | 尿道扩张器 | 2个 | Φ14（F42），女性 |  |
| 18 | 尿道扩张器 | 2个 | Φ15（F45），女性 |  |
| 19 | 肾蒂钳 | 2个 | 250，头圆弯，25×22，1×2凹凸齿 |  |
| 20 | 肾蒂钳 | 2个 | 250，头圆弯，24×35 |  |
| 21 | 导引针 | 2个 | 16F，膀胱穿刺，造瘘，多功能 |  |
| 品目四：妇产科手术器械一批 |  |  |  |  |
| 1 | 子宫颈钳 | 4把 | 250，2×3 齿，侧弯 |  |
| 2 | 子宫息肉钳 | 4把 | 250×3 ，弯 |  |
| 3 | 宫内节育器取出钳 | 4把 | 220 ，弯 |  |
| 4 | 举宫钳 | 4把 | 310 ，简式，钳式，可调式 |  |
| 5 | 子宫刮匙 | 8个 | 280×4（4#），锐 ，环形，六方柄 |  |
| 6 | 子宫刮匙 | 8个 | 280×6（6#），锐，环形，六方柄 |  |
| 7 | 子宫刮匙 | 8个 | 280×8（8#），锐，环形，六方柄 |  |
| 8 | 子宫刮匙 | 8个 | 280×10（10#），锐，环形，六方柄 |  |
| 9 | 不锈钢腰子盘 | 8个 | 190×115×25 ，浅型 |  |
| 10 | 医用镊 | 8把 | 125 ，直 |  |
| 11 | 组织钳 | 8把 | 180 ，直 |  |
| 12 | 海绵钳 | 8把 | 250×12 ，直有齿 |  |
| 13 | 海绵钳 | 16把 | 250×12 ，弯有齿 |  |
| 14 | 宫内节育器放置叉 | 8个 | 280 ，直 |  |
| 15 | 宫内节育器取出钩 | 8个 | 280 ，直 |  |
| 16 | 子宫探针 | 8个 | 280 ，直，带刻度，柔性 |  |
| 17 | 双翼阴道手术扩张器 | 8个 | 92×34 ，可调式 |  |
| 18 | 子宫颈扩张器 | 8个 | 4.5# ，尖圆头 |  |
| 19 | 子宫颈扩张器 | 8个 | 4# ，尖圆头 |  |
| 20 | 子宫颈扩张器 | 8个 | 5# ，尖圆头 |  |
| 21 | 子宫颈扩张器 | 8个 | 5.5# ，尖圆头 |  |
| 22 | 子宫颈扩张器 | 8个 | 6# ，尖圆头 |  |
| 23 | 子宫颈扩张器 | 8个 | 6.5# ，尖圆头 |  |
| 24 | 子宫颈扩张器 | 8个 | 7# ，尖圆头 |  |
| 25 | 子宫颈扩张器 | 8个 | 7.5# ，尖圆头 |  |
| 26 | 子宫颈扩张器 | 8个 | 8# ，尖圆头 |  |
| 27 | 子宫颈扩张器 | 8个 | 8.5# ，尖圆头 |  |
| 28 | 子宫颈钳 | 8个 | 250，2×3 齿，直 |  |
| 29 | 子宫刮匙 | 8个 | 280×12（12#），钝，环形，简易柄 |  |
| 30 | 流产吸引头 | 8个 | 6# ，弯 |  |
| 31 | 流产吸引头 | 8个 | 7# ，弯 |  |
| 32 | 流产吸引头 | 8个 | 8# ，弯 |  |
| 品目五：五官科手术器械一批 |  |  |  |  |
| 胬肉器械包 |  |  |  |  |
| 1 | 开睑器 | 2个 | 开口14 |  |
| 2 | 虹膜拉钩 | 2个 | 1.2/0.5，角形 |  |
| 3 | 显微眼用镊 | 2把 | 115×0.25，直，带台，半圆槽，标准 |  |
| 4 | 显微眼用镊 | 2把 | 102×0.2，直，1×2齿 |  |
| 5 | 眼用剪 | 2把 | 100，弯尖 |  |
| 6 | 眼用显微持针钳 | 2把 | 115×11，弯尖头，不带锁 |  |
| 7 | 角膜剪 | 2把 | 116×16，弯，钝头，圆柄 |  |
| 8 | 手术刀柄 | 2把 | 3# |  |
| 9 | 消毒盒 | 2个 | 262×162×22 |  |
| 青光眼手术器械包（钛合金） |  |  |  |  |
| 1 | 开睑器 | 2个 | 开口14 |  |
| 2 | 眼用烧灼止血器 | 2个 | 120，角弯，啄木鸟式 |  |
| 3 | 虹膜拉钩 | 2个 | 1.2/0.5，角形 |  |
| 4 | 显微眼用镊 | 2把 | 115×0.25，直，带台，半圆槽，标准 |  |
| 5 | 显微眼用镊 | 2把 | 102×0.2，直，1×2齿 |  |
| 6 | 眼用剪 | 2把 | 100，弯尖 |  |
| 7 | 眼用显微持针钳 | 2把 | 115×10，弯钝头，带锁 |  |
| 8 | 角膜剪 | 2把 | 116×16，弯，钝头，圆柄 |  |
| 9 | 小梁剪 | 2把 | 105，弯，钝头，刃长10 |  |
| 10 | 手术刀柄 | 2把 | 3# |  |
| 11 | 消毒盒 | 2个 | 262×162×22 |  |
| 白内障手术器械包（钛合金） |  |  |  |  |
| 1 | 开睑器 | 4个 | 开口14 |  |
| 2 | 晶体定位钩 | 4个 | 120×0.15，角形，直，T形头 |  |
| 3 | 晶体定位钩 | 4个 | 110，右角弯，10×0.15 |  |
| 4 | 眼用烧灼止血器 | 4个 | 120，角弯，啄木鸟式 |  |
| 5 | 注吸器 | 4个 | 双并管，7#，孔径0.30 |  |
| 6 | 晶体线环 | 4个 | 120×3×8，直，杆式 |  |
| 7 | 虹膜拉钩 | 4个 | 冲洗式 |  |
| 8 | 显微眼用镊 | 4把 | 115×0.25，直，带台，半圆槽，标准 |  |
| 9 | 显微眼用镊 | 4把 | 102×0.2，直，1×2齿 |  |
| 10 | 晶体植入镊 | 4把 | 哈夫式，120 圆弯，平头，精细，簧式扁柄 |  |
| 11 | 眼用剪 | 4把 | 100，弯尖 |  |
| 12 | 眼用显微持针钳 | 4把 | 115×11，弯尖头，不带锁 |  |
| 13 | 角膜剪 | 4把 | 116×16，弯，钝头，圆柄 |  |
| 14 | 膜状内障剪 | 4把 | 120，刃长12，弯型 |  |
| 15 | 撕囊镊 | 4把 | 105×10×45°，角弯，弧头，圆柄，滚花 |  |
| 16 | 显微眼用钩具 | 4个 | 130，角弯，浆形/60°勾 |  |
| 17 | 注吸器手柄 | 4把 | 120 B型 |  |
| 18 | 消毒盒 | 4个 | 262×162×22 |  |
| 斜视器械包 |  |  |  |  |
| 1 | 开睑器 | 2个 | 开口14 |  |
| 2 | 缝线结扎镊 | 2把 | 105×0.30，直，1×2齿，带台，扁柄 |  |
| 3 | 系线镊 | 2把 | 85×6，直，标准，扁柄 |  |
| 4 | 眼用显微持针钳 | 2把 | 140×11，弯钝头，不带锁 |  |
| 5 | 显微眼用镊 | 2把 | 118×0.5，圆弯，左向，1×2齿，带锁 |  |
| 6 | 显微眼用镊 | 2把 | 100，左向 |  |
| 7 | 显微眼用镊 | 2把 | 100，右向 |  |
| 8 | 消毒盒 | 2个 | 262×162×22 |  |
| 品目六：鼻科手术器械一批 |  |  |  |  |
| 1 | 鼻窦镜 | 2个 | 175×Φ4，0°，M型 |  |
| 2 | 鼻窦镜 | 2个 | 175×Φ4，70°，M型 |  |
| 3 | 鼻咬切钳 | 1把 | 130×3，管式，直型，长圆头 |  |
| 4 | 鼻咬切钳 | 1把 | 130×3×45°，管式，角弯，长圆头 |  |
| 5 | 鼻咽活体取样钳 | 1把 | 140×70°，管式，角弯，长圆头，竖开 |  |
| 6 | 鼻组织剪 | 1把 | 130，直形，管式 |  |
| 7 | 鼻咬切钳 | 1把 | 130×3，管式，直型，尖头 |  |
| 8 | 鼻窦息肉钳 | 1把 | 140×Ф3，直，可拆卸，吸引 |  |
| 9 | 蝶窦咬骨钳 | 1把 | 150×120°×2，上切口，直型 |  |
| 10 | 鼻组织钳 | 1把 | 140×3.5，管式，上弯，115°，尖头 |  |
| 11 | 剥离器 | 1个 | 200×3，弯头，带吸引 |  |
| 12 | 鼻骨膜剥离器 | 1个 | 200×4×5，双头，直长圆形 |  |
| 13 | 鼻中隔咬骨钳 | 1把 | 180×4，角弯，对咬口 |  |
| 14 | 鼻粘膜刀 | 1把 | 190，单头，镰状圆 |  |
| 15 | 鼻粘膜刀 | 1把 | 190，单头，镰状尖 |  |
| 16 | 鼻腔吸引管 | 2个 | 175×Ф3，可控，60° |  |
| 17 | 鼻腔吸引管 | 1个 | 175×Ф2.5，可控，60° |  |
| 18 | 鼻骨复位器 | 1个 | 220，直型 |  |
| 19 | 鼻刮匙 | 1个 | 170×5，角弯30°，有孔，圆刃 |  |
| 20 | 鼻剪 | 1个 | 160，上介 |  |
| 21 | 手术刀柄 | 5个 | 7# |  |
| 22 | 冲孔筐盖倒角型 | 1个 | 408×250 |  |
| 23 | 关节镜鼻窦镜镜头筐带盖成套配置 | 1套 | 300×80×45 |  |
| 品目七：耳科手术器械一批 |  |  |  |  |
| 1 | 耳内窥镜 | 2个 | 0°，M型 |  |
| 2 | 耳内窥镜 | 1个 | 30°，M型 |  |
| 3 | 耵聍钩 | 2个 | 160×1.5，单头，角弯90°，直形，钝头 |  |
| 4 | 耳钳 | 1把 | 80，直，碗形，显微 |  |
| 5 | 耳钳 | 1把 | 80，直，橄榄形，显微 |  |
| 6 | 耳钳 | 1把 | 80×1.5×45°，上弯，碗形 |  |
| 7 | 耳钳 | 1把 | 80，直，麦粒形，显微 |  |
| 8 | 乳突咬骨钳 | 1把 | 90×2 |  |
| 9 | 耳用槌骨咬骨剪 | 1把 | 80，直 |  |
| 10 | 耳剪 | 1把 | 80，直 |  |
| 11 | 耳用骨凿 | 1把 | 160×2×1，直，圆刃 |  |
| 12 | 乳突骨凿 | 1把 | 150×2，平刃，直型 |  |
| 13 | 骨锤 | 1把 | 200/75g |  |
| 14 | 耳用探针 | 1个 | 180，枪状 |  |
| 15 | 耳钩 | 1个 | 160×1.2，直形，角弯90°，锐钩 |  |
| 16 | 耳钩 | 1个 | 160×1，直形，角弯45°，锐钩 |  |
| 17 | 耳道皮瓣刀 | 1把 | 160×1.8×45°，角弯 |  |
| 18 | 耳道皮瓣刀 | 1把 | 160×1.8×90°，角弯 |  |
| 19 | 耳道皮瓣刀 | 1把 | 160，镰状 |  |
| 20 | 耳刮匙 | 1个 | 1# 160×1.5，乳突 |  |
| 21 | 剥离器 | 1个 | 160×1.2，角弯 |  |
| 22 | 剥离器 | 1个 | 160，1.5×15°，角弯 |  |
| 23 | 耳剪 | 1把 | 80，左弯 |  |
| 24 | 耳剪 | 1把 | 80，右弯 |  |
| 25 | 耳剪 | 1把 | 80，上弯 |  |
| 26 | 鼻腔吸引管 | 2个 | 175×φ4，可控，70° |  |
| 27 | 吸引管 | 2个 | 75×φ1，耳用 |  |
| 28 | 吸引管 | 2个 | 75×Ф1.5，耳用 |  |
| 29 | 吸引管 | 2个 | 90×Ф1.5，直，耳用 |  |
| 30 | 吸引管 | 1个 | 90×Ф2，直，耳用 |  |
| 31 | 乳突牵开器 | 1个 | 150×22，活动式3×4钩，活节带齿，头弯11° |  |
| 32 | 乳突牵开器 | 1个 | 140，固定式，3×4钩，钝钩 |  |
| 33 | 侧面冲孔筐 | 1个 | 408×253×75 |  |
| 34 | 编网筐 | 25个 | 400×245×50 |  |

二、技术要求

采购包1：技术参数及要求

品目一：骨科手术器械一批

1、凹凸齿止血夹4个（规格：50×14，直，反力式）

1.1. 总长50mm，头宽14mm，直，反力式。

1.2. 与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。

1.3. 器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。

1.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

1.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

2、不锈钢服药杯2个（规格：50ml）

2.1. 产品高40mm，直径45mm。

2.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。

2.3. 外表面刷光处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8µm。

2.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

2.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

3、不锈钢换药碗2个（规格：Ф140）

3.1. 产品直径140mm，与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。

3.2. 外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µm。。

3.3. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

3.4. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

4、不锈钢换药碗2个（规格：Ф160）

4.1. 产品直径160mm，与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。

4.2. 外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µm。

4.3. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

4.4. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

5、不锈钢腰子盘1个（规格：190×115×25，浅型）

5.1. 产品长190mm，宽115mm，高25mm，浅型，与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。

5.2. 外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µm。

5.3. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

5.4. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

6、不锈钢腰子盘1个（规格：205×130×25，浅型）

6.1. 产品长205mm，宽130mm，高25mm，浅型，与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。

6.2. 外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µm。

6.3. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

6.4. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

7、测深器1个（规格：30）

7.1. 总长度为128mm，测量最大范围30mm。

7.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

7.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

7.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

7.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

8、测深器2个（规格：60）

8.1. 归零位置总长190mm，测量范围60mm。

8.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

8.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

8.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

8.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

9、测深器1个（规格：90）

9.1. 测量范围90mm。

9.2. 与患者接触部分的金属材料采用20Cr13和304制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，20Cr13应经热处理，其硬度为50-58HRC。

9.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

9.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

9.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

10、持骨钳2把（规格：270，中心化）

10.1. 总长270mm，中心化。

10.2. 与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

10.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

10.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

10.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

11、持骨钳2把（规格：190，中心化）

11.1. 总长190mm，中心化。

11.2. 与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

11.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

11.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

11.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

12、持骨钳1把（规格：250，三爪自定中心化，带自锁）

12.1. 总长度为250mm，一头头宽17mm，另一头宽8mm带齿和定位钩，三爪自定中心孔，带自锁。

12.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

12.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

12.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149-2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

12.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

13、持骨钳1把（规格：四齿）

13.1. 总长215mm，闭合后头宽22mm，头部厚度11mm，四齿，单关节。

13.2. 与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

13.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

13.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149-2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

13.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

14、持骨钳1把（规格：中，导向，带自锁）

14.1. 总长度为240mm，一头头宽20mm，另一头宽20mm，中号，具有导向功能，内孔直径φ3.2mm和φ4.5mm各一套，带自锁。

14.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

14.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

14.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149-2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

14.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

15、持骨钳1把（规格：两齿）

15.1. 总长260mm，两齿。

15.2. 与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

15.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

15.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

15.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

16、持骨钳1把（规格：大，导向，带自锁）

16.1. 总长度为260mm，一头头宽22mm，另一头宽20mm，大号，具有导向功能，内孔直径φ3.2mm和φ4.5mm各一套，带自锁。

16.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

16.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

16.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

16.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

17、持针钳2把（规格：180，直，粗针）

17.1. 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6。

17.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

17.3. 器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

17.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

17.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

18、持针钳2把（规格：180，直，粗针）

18.1. 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6。

18.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

18.3. 器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

18.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

18.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

19、导钻1个（规格：双头，Φ2.5/Φ3.5，导向器）

19.1. 总长130mm，双头，一头内径2.5mm，另一头内径3.5mm，头端带齿防滑导向器。

19.2. 与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

19.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

19.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149-2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

19.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

20、导钻1个（规格：Φ2.5，双头）

20.1. 总长140mm，双头，一头内径2.5mm，位置正中心，另一头内径2.5mm，位置偏心。

20.2. 与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

20.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

20.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149-2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

20.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

21、导钻1个（规格：Φ3.2，双头）

21.1. 双头，一头内径3.2mm，位置正中心，另一头内径3.2mm，位置偏心。

21.2. 与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

21.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

21.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149-2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

21.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

22、电池供电骨组织手术设备1个（规格：骨钻）

22.1. ≥1100rpm，动力强劲；

22.2. 额定扭矩≥3.5Nm；

22.3. 空载噪声≤65dB（A）；

22.4. 电机控制简单，启动转矩大，运行平稳，制动效果好；

22.5. 机械换向，结构简单；

22.6. 夹持范围1.0-8.1mm；

23、断钉取出器1个（规格：195×H3.5，换柄式）

23.1. 长195mm，头端夹持3.5螺钉，尾端三角接口，可换柄。

23.2. 与患者接触部分的金属材料采用32Cr13Mo制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-56HRC。

23.3. 产品表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8um。

23.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

23.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

24、断钉取出器1个（规格：195×H4.5，换柄式）

24.1. 长195mm，头端夹持4.5螺钉，尾端三角接口，可换柄。

24.2. 与患者接触部分的金属材料采用32Cr13Mo制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-56HRC。

24.3. 产品表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8um。

24.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

24.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

25、断钉取出器1个（规格：200，夹持H3-5）

25.1. 长200mm，头端夹持3.0-5.0螺钉。

25.2. 与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

25.3. 产品表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8um。

25.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

25.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

26、分离结扎钳1把（规格：215×15，弯）

26.1. 总长215mm，弯型。

26.2. 与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。

26.3. 器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。

26.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

26.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

27、腹壁拉钩4个（规格：280，37×60/45×80，实心柄，双头）

27.1. 总长280mm。头1宽37mm，深60mm/头2宽45mm，深80mm。实心柄，双头同向。

27.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

27.3. 器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

27.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

27.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

28、钢板弯曲器1个（规格：III型，左、右(双槽，280×5/6，斜口），单头）

28.1. 总长280mm，左、右各一把，双槽、斜口，单头。

28.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

28.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

28.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

28.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

29、钢丝穿引器1个（规格：240×R30×50，直型，空心）

29.1. 总长度为240mm，头部圆弧半径30mm，开口为50mm，直型，空心。

29.2. 与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

29.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

29.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

29.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

30、钢丝剪1把（规格：215×Ф2.5）

30.1. 总长215mm，剪切直径2.5mm以下钢丝。

30.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

30.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

30.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

30.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

31、钢针剪1把（规格：200×Ф1.2）

31.1. 总长200mm，剪切直径1.2mm以下钢丝。

31.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

31.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

31.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

31.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

32、弓锯1把（规格：300）

32.1. 总长300mm，弓形。

32.2. 与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

32.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

32.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

32.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

33、骨锤2把（规格：220/270g）

33.1. 总长220mm，锤头重270g。

33.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

33.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

33.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

33.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

34、骨刀2把（规格：270×10，直，超薄刃，圆刃，圆座型）

34.1. 总长270mm，头宽10mm，直，超薄刃，圆刃，硅胶柄，尾部圆座型。

34.2. 与患者接触部分的金属材料采用CGP336制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为50-60HRC。

34.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

34.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

34.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

35、骨钩1个（规格：大）

35.1. 总长265mm，头部钩深15mm，钩子开口为25mm。

35.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

35.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

35.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

35.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

36、骨刮匙1把（规格：260×2，直）

36.1. 总长260mm，头宽2mm，直头，硅胶手柄。

36.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

36.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

36.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

36.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

37、骨刮匙1把（规格：260×5，直）

37.1. 总长260mm，头宽5mm，直头，硅胶手柄。

37.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

37.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

37.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

37.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

38、骨刮匙1把（规格：250×10，直，六方柄）

38.1. 总长250mm，头宽10mm，直，六方柄。

38.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

38.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

38.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

38.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

39、骨刮匙1把（规格：250×14，直，六方柄）

39.1. 总长250mm，头宽14mm，直，六方柄。

39.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

39.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

39.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

39.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

40、骨科复位钳1把（规格：210，带尖）

40.1. 总长210mm，头部带尖，头端微弯，带自锁。

40.2. 与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

40.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

40.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

40.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

41、骨科复位钳1把（规格：230，直头）

41.1. 总长230mm，直头，带自锁。

41.2. 与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

41.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

41.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

41.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

42、骨科钻头1个（规格：100×Ф1.8）

42.1. 总长100mm，钻头直径1.8mm。

42.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

42.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

42.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

42.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

43、骨科钻头1个（规格：100×Ф2）

43.1. 总长100mm，钻头直径2mm。

43.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

43.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

43.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

43.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

44、骨科钻头1个（规格：115×Ф3.2）

44.1. 总长115mm，钻头直径3.2mm。

44.2. 与患者接触部分的金属材料采用420b制造，该材料化学成分GB/T 3280-2015，热处理后硬度为48-56HRC。

44.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

44.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

44.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

45、骨科钻头1个（规格：115×Ф2.8）

45.1. 总长115mm，钻头直径2.8mm。

45.2. 与患者接触部分的金属材料采用420b制造，该材料化学成分GB/T 3280-2015，热处理后硬度为48-56HRC。

45.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

45.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

45.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

46、骨科钻头1个（规格：115×Ф2）

46.1. 总长115mm，钻头直径2mm。

46.2. 与患者接触部分的金属材料采用420b制造，该材料化学成分GB/T 3280-2015，热处理后硬度为48-56HRC。

46.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

46.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

46.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

47、骨科钻头1个（规格：115×Ф4.5）

47.1. 总长115mm，钻头直径4.5mm。

47.2. 与患者接触部分的金属材料采用420b制造，该材料化学成分GB/T 3280-2015，热处理后硬度为48-56HRC。

47.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

47.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

47.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

48、骨科钻头1个（规格：115×Ф2.5）

48.1. 总长115mm，钻头直径2.5mm。

48.2. 与患者接触部分的金属材料采用420b制造，该材料化学成分GB/T 3280-2015，热处理后硬度为48-56HRC。

48.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

48.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

48.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

49、骨克丝钳1把（规格：200×Ф2，尖头，厚腮）

49.1. 总长200mm，剪切直径2mm以下钢丝，尖头，厚腮。

49.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

49.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

49.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

49.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

50、骨克丝钳2把（规格：200×Ф2，虎头）

50.1. 总长200mm，剪切直径2mm以下钢丝，虎头。

50.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

50.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

50.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

50.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

51、骨膜剥离器4个（规格：220×10，弯，平刃）

51.1. 总长220mm，头宽10mm，弯，平刃。

51.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

51.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

51.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

51.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

52、骨膜剥离器2个（规格：180×10，弯，平刃）

52.1. 总长180mm，头宽10mm，弯，平刃。

52.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

52.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

52.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

52.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

53、骨牵引针4个（规格：Ф1×250）

53.1. 总长250mm，直径1mm，三角型刃口。

53.2. 与患者接触部分的金属材料采用316制造，该材料化学成分GB/T 3280-2015。

53.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

53.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

53.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

54、骨牵引针4个（规格：Ф1.5×250）

54.1. 总长250mm，直径1.5mm，三角型刃口。

54.2. 与患者接触部分的金属材料采用316制造，该材料化学成分GB/T 3280-2015。

54.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

54.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

54.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

55、骨牵引针4个（规格：Ф1.2×250）

55.1. 总长250mm，直径1.2mm，三角型刃口。

55.2. 与患者接触部分的金属材料采用316制造，该材料化学成分GB/T 3280-2015。

55.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

55.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

55.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

56、骨牵引针4个（规格：Ф2.5×250）

56.1. 总长250mm，直径2.5mm，三角型刃口。

56.2. 与患者接触部分的金属材料采用316制造，该材料化学成分GB/T 3280-2015。

56.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

56.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

56.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

57、骨牵引针4个（规格：Ф2×250）

57.1. 总长250mm，直径2mm，三角型刃口。

57.2. 与患者接触部分的金属材料采用316制造，该材料化学成分GB/T 3280-2015。

57.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

57.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

57.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

58、骨牵引针4个（规格：Ф3×250）

58.1. 总长250mm，直径3mm，三角型刃口。

58.2. 与患者接触部分的金属材料采用316制造，该材料化学成分GB/T 3280-2015。

58.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

58.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

58.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

59、骨牵引针4个（规格：Ф3.5×250）

59.1. 总长250mm，直径3.5mm，三角型刃口。

59.2. 与患者接触部分的金属材料采用316制造，该材料化学成分GB/T 3280-2015。

59.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

59.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

59.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

60、骨牵引针4个（规格：Ф4×250）

60.1. 总长250mm，直径4mm，三角型刃口。

60.2. 与患者接触部分的金属材料采用316制造，该材料化学成分GB/T 3280-2015。

60.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

60.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

60.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

61、骨撬3个（规格：320×40，弯，髋关节）

61.1. 总长320mm，宽40mm，弯，用于髋关节。

61.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

61.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

61.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

61.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

62、骨撬3个（规格：300×28，弯）

62.1. 总长300mm，宽28mm，弯。

62.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

62.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

62.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

62.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

63、骨用牵开器1个（规格：床头）

63.1. 总长297mm，宽217mm。

63.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

63.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

63.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

63.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

64、骨用丝锥1个（规格：HA4.5）

64.1. 总长170mm，丁字手柄，丝锥外径4.5mm，攻皮质骨螺丝。

64.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

64.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

64.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

64.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

65、骨用丝锥1个（规格：HB6.5）

65.1. 总长170mm，丁字手柄，丝锥外径6.5mm，攻松质骨螺钉。

65.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

65.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

65.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

65.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

66、骨凿1把（规格：240×8，直，平刃，六方柄）

66.1. 总长240mm，头宽8mm，直，平刃，六方柄。

66.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》，应经热处理，其硬度为50-60HRC。

66.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

66.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

66.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

67、骨凿1把（规格：240×10，直，平刃，六方柄）

67.1. 总长240mm，头宽10mm，直，平刃，六方柄。

67.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》，应经热处理，其硬度为50-60HRC。

67.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

67.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

67.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

68、骨凿1把（规格：240×12，直，平刃，六方柄）

68.1. 总长240mm，头宽12mm，直，平刃，六方柄。

68.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》，应经热处理，其硬度为50-60HRC。

68.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

68.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

68.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

69、骨凿1把（规格：240×15，直，平刃，六方柄）

69.1. 总长240mm，头宽15mm，直，平刃，六方柄。

69.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》，应经热处理，其硬度为50-60HRC。

69.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

69.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

69.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

70、骨凿1把（规格：240×18，直，平刃，六方柄）

70.1. 总长240mm，头宽18mm，直，平刃，六方柄。

70.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》，应经热处理，其硬度为50-60HRC。

70.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

70.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

70.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

71、骨凿1把（规格：240×20，直，平刃，六方柄）

71.1. 总长240mm，头宽20mm，直，平刃，六方柄。

71.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》，应经热处理，其硬度为50-60HRC。

71.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

71.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

71.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

72、海绵钳4把（规格：250×10，弯有齿）

72.1. 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm。

72.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

72.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

72.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

72.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

73、夹持器2个（规格：中号 ，斯式）

73.1..总长300mm，宽150mm。

73.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

73.3.产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4umm。

73.4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

73.5.产品采用高压蒸汽灭菌。

74、夹持器2个（规格：255，小号，斯式）

74.1.总长255mm，宽130mm。

74.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

74.3.产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4umm。

74.4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

74.5.产品采用高压蒸汽灭菌。

75、甲状腺拉钩4个（规格：200，一副，带槽）

75.1. 总长200mm，宽度13mm，两支，拉钩1头部长度39mm/39mm，拉钩2头部长度39mm/43mm。

75.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。

75.3. 器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。

75.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

75.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

76、截断刀1把（规格：300）

76.1. 总长300mm。

76.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

76.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

76.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

76.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

77、胫骨牵开器1个（规格：255×64×24）

77.1. 总长255mm，中端头宽64mm，前端头宽24mm。

77.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

77.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

77.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

77.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

78、螺钉打滑取出器1个（规格：90×Sw2.5，换柄式，六角）

78.1. 长90mm，头端螺旋状，头端直径2.5mm，三角接口，换柄式。

78.2. 与患者接触部分的金属材料采用32Cr13Mo制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-56HRC。

78.3. 产品表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8um。

78.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

78.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

79、螺钉打滑取出器1个（规格：90×Sw3.5，换柄式，六角）

79.1. 长90mm，头端螺旋状，头端直径3.5mm，三角接口，换柄式。

79.2. 与患者接触部分的金属材料采用32Cr13Mo制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-56HRC。

79.3. 产品表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8um。

79.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

79.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

80、螺钉打滑取出器1个（规格：90×Sw4.0，换柄式，六角）

80.1. 长90mm，头端螺旋状，头端直径4.0mm，三角接口，换柄式。

80.2. 与患者接触部分的金属材料采用32Cr13Mo制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-56HRC。

80.3. 产品表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8um。

80.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

80.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

81、埋头钻1个（规格：Φ6）

81.1. 总长160mm，丁字手柄，头端直径6mm。

81.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

81.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

81.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

81.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

82、内固定取出手术器械包1套（规格：47件套）

82.1.本套器械包主要在骨科手术取出髓内钉用。产品包括取钉器、起子、打拔器、断钉取出器、扳手、螺钉打滑取出器、骨刀、骨锤、骨科钻头、快装手柄共10个品种，47件产品。

83、帕巾钳8把（规格：140，尖头）

83.1. 总长140mm，尖头。

83.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

83.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

83.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

83.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

84、起子1把（规格：SW1.5，内六方）

84.1. 总长200mm，头端内六角型SW1.5，内六角边长1.5mm。

84.2. 与患者接触部分的金属材料采用Cr20制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为52-60HRC。

84.3. 产品表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8um。

84.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

84.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

85、起子1把（规格：SW2.5，内六方）

85.1. 总长220mm，头端内六方型，对边距离2.5mm。

85.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢EXEO-CR20制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，硬度为52-60HRC。

85.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

85.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

85.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

86、起子1把（规格：SW2.0，内六方）

86.1. 总长200mm，头端内六角型SW2.0，内六角边长2mm。

86.2. 与患者接触部分的金属材料采用Cr20制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为52-60HRC。

86.3. 产品表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8um。

86.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

86.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

87、起子1把（规格：SW4.5，内六方）

87.1. 总长245mm，头端内六方型，对边距离4.5mm。

87.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢EXEO-CR20制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，硬度为52-60HRC。

87.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

87.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

87.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

88、起子1把（规格：SW3.5，内六方）

88.1. 总长245mm，头端内六方型，对边距离3.5mm。

88.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢EXEO-CR20制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，硬度为52-60HRC。

88.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

88.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

88.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

89、起子1把（规格：SW4.0，内六方）

89.1. 长255mm，头部为内六方，对边距离SW4.0，胶木手柄。

89.2. 与患者接触部分的金属材料采用Cr20制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为52-60HRC。

89.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

89.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

89.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

90、起子1把（规格：SW3.0，内六方）

90.1. 长220mm，头部为内六方，对边距离SW3.0，胶木手柄。

90.2. 与患者接触部分的金属材料采用Cr20制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为52-60HRC。

90.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

90.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

90.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

91、起子1把（规格：Φ2.0，梅花）

91.1. 总长210mm，头端内梅花直径2.0mm。

91.2. 与患者接触部分的金属材料采用Cr20制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为52-60HRC。

91.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

91.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

91.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

92、起子1把（规格：Φ2.3，梅花）

92.1. 总长210mm，头端内梅花直径2.3mm。

92.2. 与患者接触部分的金属材料采用Cr20制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为52-60HRC。

92.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

92.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

92.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

93、起子1把（规格：Φ2.5，梅花）

93.1. 总长210mm，头端内梅花直径2.5mm。

93.2. 与患者接触部分的金属材料采用Cr20制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为52-60HRC。

93.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

93.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

93.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

94、起子1把（规格：Φ2.7，梅花）

94.1. 总长210mm，头端内梅花直径2.7mm。

94.2. 与患者接触部分的金属材料采用Cr20制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为52-60HRC。

94.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

94.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

94.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

95、起子1把（规格：Φ3.0，梅花）

95.1. 总长210mm，头端内梅花直径3.0mm。

95.2. 与患者接触部分的金属材料采用Cr20制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为52-60HRC。

95.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

95.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

95.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

96、起子1把（规格：Φ3.4，梅花）

96.1. 总长220mm，头端内梅花直径3.4mm。

96.2. 与患者接触部分的金属材料采用Cr20制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为52-60HRC。

96.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

96.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

96.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

97、起子1把（规格：Φ3.8，梅花）

97.1. 总长250mm，头端内梅花直径3.8mm。

97.2. 与患者接触部分的金属材料采用32Cr13Mo制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-56HRC。

97.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

97.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

97.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

98、起子1把（规格：小，上肢，十字）

98.1. 小号，上肢，十字。

98.2. 与患者接触部分的金属材料采用32Cr13Mo制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-53HRC。

98.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

98.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

98.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

99、起子1把（规格：大，下肢，十字）

99.1. 大，下肢，十字。

99.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢32Cr13Mo制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-56HRC。

99.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

99.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

99.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

100、起子2把（规格：SW2.5，内六方）

100.1. 总长220mm，头端内六方型，对边距离2.5mm。

100.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢EXEO-CR20制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，硬度为52-60HRC。

100.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

100.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

100.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

101、起子1把（规格：内六方）

101.1. 分体式组合结构，包含一个快装手柄和六种双头起子，其中快装手柄为铝合金材质，表面氧化金色处理，双头起子分别SW1.5/SW2.0，SW2.5/SW2.5，SW3.0/SW4.0，SW4.0/SW4.5，SW3.5/2.4，1.2/1.5，SW代表内六方头，其余为四方头。

101.2. 与患者接触部分的金属材料采用Cr20和420B制造，应经热处理，Cr20其硬度为52-60HRC，420B其硬度为48-56HRC。

101.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

101.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

101.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

102、起子1把（规格：梅花）

102.1. 分体式组合结构，包含一个快装手柄和六种双头起子，其中快装手柄为铝合金材质，表面氧化黑色处理，双头起子分别T2.3/T2.3，T2.8/T3.8，T3.1/T4.3，T3.4/T4.3，T4.5/T5.3，3/5，T代表梅花头，其余为一字头。

102.2. 与患者接触部分的金属材料采用Cr20和420B制造，Cr20其硬度为52-60HRC，420B其硬度为48-56HRC。

102.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

102.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

102.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

103、取钉器1个（规格：Ф4，丁字手柄）

103.1. 总长160mm，丁字手柄，内径4mm。

103.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

103.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

103.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

103.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

104、取钉器1个（规格：Φ7，丁字手柄）

104.1. 总长160mm，丁字手柄，内径7mm。

104.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

104.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

104.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

104.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

105、深部拉钩2个（规格：300×48×120，S形）

105.1. 总长300mm，头宽48mm，深120mm，S形。

105.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

105.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。

105.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

105.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

106、深部拉钩2个（规格：200×24×84，S形）

106.1. 总长200mm，头宽24mm，深84mm，S形。

106.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

106.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。

106.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

106.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

107、深部拉钩2个（规格：250×36×105，S形）

107.1. 总长250mm，头宽36mm，深105mm，S形。

107.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

107.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。

107.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

107.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

108、手术刀柄4把（规格：4#）

108.1. 总长140mm，4#，可安装20-39#手术刀片。

108.2. 采用医用不锈钢材料17-4制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

108.3. 器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

108.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

108.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

109、手术剪1把（规格：180，直圆）

109.1. 长度180mm，直圆。

109.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。

109.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

109.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

109.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

110、下肢截断拉钩1个（规格：Ф130）

110.1. 最小外径φ130，中间孔径最小φ40，中间孔调节范围（宽×长）：40×40-40×60。

110.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

110.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

110.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

110.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

111、显微持针钳1把（规格：140×0.4，直型，簧式）

111.1.总长140mm，直头，头宽0.4mm，簧式圆柄。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              111.2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              111.3.产品金属表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8um。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              111.4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              111.5.产品采用高压蒸汽灭菌。

112、显微持针钳1把（规格：140×0.4  弯型，叠鳃，簧式）

112.1. 总长140mm，弯头，头宽0.4mm，簧式圆柄。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              112.2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              112.3.产品金属表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8um。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              112.4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              112.5.产品采用高压蒸汽灭菌。

113、显微镊1把（规格：140×0.3，直型，圆柄）

113.1. 总长140mm，直头，头宽0.3mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              113.2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              113.3.产品金属表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              113.4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              113.5.产品采用高压蒸汽灭菌。

114、显微镊1把（规格：140×0.4，直型，有钩，圆柄）

114.1. 总长140mm，直型，头宽0.4mm，1×2唇头钩。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              114.2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              114.3.产品金属表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              114.4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              114.5.产品采用高压蒸汽灭菌。

115、显微组织剪1把（规格：140，直型，簧式，圆柄）

115.1. 总长140mm，直头，刃长13mm，头尖宽度0.25mm，簧式圆柄。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              115.2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              115.3.产品金属表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8um。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              115.4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              115.5.产品采用高压蒸汽灭菌。

116、显微组织剪1把（规格：140，弯型，簧式，圆柄）

116.1. 总长140mm，弯头，刃长13mm，头尖宽度0.25mm，簧式圆柄。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              116.2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              116.3.产品金属表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8um。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              116.4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              116.5.产品采用高压蒸汽灭菌。

117、线锯2把（规格：500）

117.1. 长度500mm。

117.2. 材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

117.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

117.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

117.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

118、线锯1把（规格：60，手把）

118.1. 长度60mm，手把。

118.2. 材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。

118.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

118.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

118.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

119、消毒盒1个（规格：262×162×22）

119.1. 尺寸262×162×22mm,带锁扣、硅胶垫。

119.2. 用于盛装手术器械进行灭菌。

119.3. 外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。

119.4. 以PPSU高分子材料制成，可经受压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温等离子灭菌。

120、咬骨剪1把（规格：270，直，双关节）

120.1. 总长270mm，直头，双关节。

120.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

120.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

120.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

120.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

121、咬骨钳1把（规格：200×3，直尖头，双关节）

121.1. 总长200mm，头宽3mm，直尖头，双关节。

121.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

121.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

121.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

121.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

122、咬骨钳1把（规格：160×3，直头，双关节）

122.1. 总长160mm，头宽3mm，直头，双关节。

122.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

122.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

122.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

122.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

123、咬骨钳1把（规格：200×4，直头，双关节）

123.1. 总长200mm，头宽4mm，直头，双关节。

123.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

123.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

123.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

123.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

124、咬骨钳1把（规格：240×3，直尖头，双关节）

124.1. 咬骨钳总长240mm，头宽3mm，直头，尖头，双关节。

124.2. 与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。

124.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

124.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

124.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

125、咬骨钳1把（规格：240×3，直头，左侧角40°，双关节）

125.1. 总长240mm，头宽3mm，直头，左侧角40°，双关节。

125.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢32Cr13Mo制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-56HRC。

125.3. 器械外表面纳米陶瓷涂层处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm

125.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

125.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

126、咬骨钳2把（规格：200×4，直头，左侧角40°，双关节）

126.1. 总长200mm，头宽4mm，直头，左侧角40°，双关节。

126.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-56HRC。

126.3. 器械外表面纳米陶瓷涂层处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm

126.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

126.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

127、医用镊1把（规格：140，直）

127.1. 总长140mm，直型，横齿。

127.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

127.3. 器械外表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

127.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

127.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

128、扎丝4个（规格：1.2）

128.1. 直径1.2mm，每卷30g。

128.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢00Cr18Ni14Mo3制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

128.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

128.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

128.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

129、扎丝4个（规格：0.6）

129.1. 直径0.6mm，每卷30g。

129.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢00Cr18Ni14Mo3制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

129.3. 产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

129.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

129.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

130、折弯钳2把（规格：可折，克什针、斯氏针）

130.1. 可折，克什针、斯氏针。

130.2. 与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

130.3. 产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。

130.4. 产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

130.5. 产品采用高压蒸汽灭菌。

131、止血钳4把（规格：220，弯，全齿）

131.1. 总长220mm，弯型，弯头高度18mm，全齿，头宽3.6mm，头厚2.8mm。

131.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

131.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

131.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

131.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

132、止血钳4把（规格：180，弯，全齿）

132.1. 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm。

132.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

132.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

132.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

132.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

133、止血钳4把（规格：160，弯，全齿）

133.1. 总长160mm，弯型，弯头高度10mm，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm。

133.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

133.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

133.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

133.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

134、止血钳4把（规格：140，弯，全齿）

134.1. 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm。

134.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

134.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

134.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

134.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

135、止血钳2把（规格：140，直，全齿）

135.1. 总长140mm，直型，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm。

135.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

135.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

135.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

135.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

136、止血钳2把（规格：200，直，全齿，有钩）

136.1. 总长200mm，直型，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm。

136.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

136.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

136.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

136.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

137、止血钳4把（规格：180，弯，全齿）

137.1. 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm。

137.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

137.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

137.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

137.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

138、止血钳2把（规格：140，弯，全齿）

138.1. 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm。

138.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

138.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

138.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

138.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

139、止血钳2把（规格：140，直，全齿）

139.1. 总长140mm，直型，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm。

139.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

139.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

139.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

139.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

140、止血钳1把（规格：125，弯全，微血管）

140.1. 总长125mm，弯型，全齿，微血管。

140.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

140.3. 器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

140.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

140.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

141、组织剪2把（规格：180，弯）

141.1. 长度180mm，弯型。

141.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。

141.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

141.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

141.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

142、组织剪1把（规格：180，直）

142.1. 长度180mm，直型。

142.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。

142.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

142.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

142.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

143、组织镊2把（规格：140，1×2钩）

143.1.长140mm，1*2钩，直。

143.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

143.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

143.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

143.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

144、组织钳4把（规格：160，直）

144.1. 总长160mm，直型。

144.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

144.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

144.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

144.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

146、研磨钻1个（规格：0-350rpm）

146.1. 0-350rpm，动力强劲；

146.2. 额定扭矩≥3.5Nm；

146.3. 空载噪声≤65dB（A）；

146.4. 电机控制简单，启动转矩大，运行平稳，制动效果好；

146.5. 机械换向，结构简单；

146.6. 夹持范围0.8-7.9mm；

147、空心钻1个（规格：0-1100rpm）

147.1. 0-1100rpm，动力强劲；

147.2. 额定扭矩≥3.5Nm；

147.3. 空载噪声≤65dB（A）；

147.4. 电机控制简单，启动转矩大，运行平稳，制动效果好；

147.5. 机械换向，结构简单；

147.6. 夹持范围0.8-7.9mm。

品目二：外科手术器械一批

1、帕巾钳8把（规格：160，尖头）

1.1. 总长160mm，尖头。

1.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

1.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

1.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

1.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

2、持针钳12把（规格：180，直，粗针）

2.1. 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6。

2.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

2.3. 器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

2.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

2.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

3、止血钳54把（规格：180，弯，全齿）

3.1. 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm。

3.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

3.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

3.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

3.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

4、手术刀柄12把（规格：7#）

4.1. 总长160mm，7#，可安装9-17#手术刀片。

4.2. 采用医用不锈钢材料17-4制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

4.3. 器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

4.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

4.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

5、组织剪12把（规格：180，直）

5.1. 长度180mm，直型。

5.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。

5.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

5.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

5.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

6、组织剪6把（规格：180，弯）

6.1. 长度180mm，弯型。

6.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。

6.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

6.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

6.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

7、不锈钢服药杯10个（规格：50ml）

7.1. 产品高40mm，直径45mm。

7.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009，。

7.3. 外表面刷光处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8µm。。

7.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

7.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

8、不锈钢腰子盘6个（规格：205×130×25，浅型）

8.1. 产品长205mm，宽130mm，高25mm，浅型，与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。

8.2. 外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µm。

8.3. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

8.4. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

9、不锈钢换药碗18个（规格：Ф140）

9.1. 产品直径140mm，与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。

9.2. 外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µm。

9.3. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

9.4. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

10、帕巾钳32把（规格：140，尖头）

10.1. 总长140mm，尖头。

10.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

10.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

10.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

10.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

11、持针钳2把（规格：200，直，粗针）

11.1. 总长200mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6。

11.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

11.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

11.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

11.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

12、组织钳12把（规格：180，直）

12.1. 总长180mm，直型。

12.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

12.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

12.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

12.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

13、止血钳10把（规格：125，弯蚊，全齿）

13.1. 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm。

13.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

13.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

13.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

13.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

14、止血钳12个（规格：140，弯，全齿）

14.1. 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm。

14.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

14.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

14.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

14.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

15、组织镊4把（规格：140，1×2钩）

15.1. 长140mm，1*2钩，直。

15.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

15.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

15.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

15.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

16、甲状腺拉钩6个（规格：（117，120） 一副）

16.1. 两把拉钩，一把长度117mm，宽度10mm，头部长度23mm/35mm，一把长度120mm，长度120mm，宽度11mm，头部长度25mm/37mm。

16.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。

16.3. 器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。

16.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

16.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

17、止血钳22把（规格：160，弯，全齿）

17.1. 总长160mm，弯型，弯头高度10mm，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm。

17.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

17.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

17.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

17.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

18、组织剪2把（规格：180，弯，综合）

18.1. 长度180mm，弯型，综合。

18.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。

18.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

18.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

18.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

19、手术刀柄2把（规格：4#）

19.1. 总长140mm，4#，可安装20-39#手术刀片。

19.2. 采用医用不锈钢材料17-4制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

19.3. 器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

19.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

19.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

20、组织钳12把（规格：160，直）

20.1. 总长160mm，直型。

20.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

20.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

20.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

20.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

21、手术剪2把（规格：180，直圆）

21.1. 长度180mm，直圆。

21.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。

21.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

21.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

21.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

22、组织剪2把（规格：220，直）

22.1. 长度220mm，直型。

22.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。

22.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

22.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

22.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

23、医用镊2把（规格：220，直）

23.1. 总长220mm，直型，横齿。

23.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

23.3. 器械外表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

23.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

23.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

24、持针钳2把（规格：220，直，粗针）

24.1. 总长220mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6。

24.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

24.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

24.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

24.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

25、腹腔吸引管2个（规格：200×Ф10，直有孔）

25.1. 总长200mm，直径Φ10mm，直有孔。

25.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9、06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

25.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

25.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

25.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

26、深部拉钩2个（规格：220×20×110，S形）

26.1. 总长220mm，头宽20mm，深110mm，S形，柔性。

26.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

26.3. 器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

26.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

26.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

27、深部拉钩2个（规格：300×48×150，S形）

27.1. 总长300mm，头宽48mm，深150mm，S形，柔性。

27.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

27.3. 器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

27.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

27.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

28、腹壁拉钩6个（规格：280，37×60/45×80，空心柄，双头）

28.1. 总长280mm。头1宽37mm，深60mm/头2宽45mm，深80mm。空心柄，双头同向。

28.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

28.3. 器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

28.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

28.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

29、阑尾拉钩2个（规格：260，29×48，20×41，双头）

29.1. 总长260mm。头1宽29mm，深48mm/头2宽20mm，深41mm，双头同向。

29.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

29.3. 器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

29.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

29.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

30、海绵钳13把（规格：250×12，弯无齿）

30.1. 总长250mm，弯形，无齿，头宽12mm。

30.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

30.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

30.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

30.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

31、压肠板2个（规格：300，直板）

31.1. 长度300mm，头宽35mm/45mm，直板。

31.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

31.3. 器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

31.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

31.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

32、不锈钢腰子盘2个（规格：190×115×25，浅型）

32.1. 产品长190mm，宽115mm，高25mm，浅型，与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。

32.2. 外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µm。

32.3. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

32.4. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

33、肠钳2把（规格：250，弯，斜齿）

33.1. 总长250mm，弯，斜齿。

33.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

33.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

33.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

33.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

34、不锈钢换药碗2个（规格：Ф160）

34.1. 产品直径160mm，与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。

34.2. 外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µm。

34.3. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

34.4. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

35、医用镊4把（规格：250，直）

35.1. 总长250mm，直型，横齿。

35.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

35.3. 器械外表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

35.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

35.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

36、医用镊2把（规格：180，直）

36.1. 总长180mm，直型，横齿。

36.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

36.3. 器械外表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

36.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

36.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

37、组织镊2把（规格：125，1×2钩）

37.1. 长125mm，1*2钩，直。

37.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

37.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

37.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

37.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

38、甲状腺拉钩4个（规格：200，一副，带槽）

38.1. 总长200mm，宽度13mm，两支，拉钩1头部长度39mm/39mm，拉钩2头部长度39mm/43mm。

38.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。

38.3. 器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。

38.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

38.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

39、止血钳4把（规格：220，弯，全齿）

39.1. 总长220mm，弯型，弯头高度18mm，全齿，头宽3.6mm，头厚2.8mm。

39.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

39.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

39.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

39.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

40、拆线剪2把（规格：160×45）

40.1. 总长160mm，刃长45mm。

40.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。

40.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

40.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

40.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

41、痔核钳2把（规格：175）

41.1. 总长175mm。

41.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

41.3. 器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

41.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

41.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

42、肛门镜2个（规格：有孔，钳式）

42.1. 总长145mm，头宽16mm，有孔，钳式。

42.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

42.3. 器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

42.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

42.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

43、肛门牵开器2个（规格：135，单叶）

43.1. 总长135mm，单叶。

43.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

43.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

43.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

43.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

44、肛门镜2个（规格：22×60×80，喇叭式）

44.1. 镜体前端口径Φ22mm，镜体后端口径Φ60mm，镜体长80mm，喇叭式。

44.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

44.3. 器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

44.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

44.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

45、肛门探针5个（规格：180，双头，球/球，头宽2/头宽3）

45.1. 长度180mm，头宽2mm/头宽3mm，双头，柔性。

45.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢AG制造。

45.3. 器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

45.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

45.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

46、双头拉钩2个（规格：150，疝气）

46.1. 总长150mm，疝气，双头。

46.2. 头部采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。

46.3. 器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

46.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

46.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

47、肛门镜2个（规格：大号，筒式）

47.1. 直径Φ22mm，镜长80mm，大号，筒式。

47.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

47.3. 器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

47.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

47.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

48、腹部手术牵开器2个（规格：双侧，悬拉式）

48.1. 床樑竖杆固定装置：采用20Cr13和12Cr18Ni9优质医用不锈钢制造，表面亚光处理，外形尺寸约70×45×60（不含手柄），床樑、竖杆固定装置独立螺纹锁紧设计，可夹持床樑厚度7-11mm，适用于各种国产及进口手术床，可夹持直径Ф20mm竖杆，配置数量2套。

48.2. 竖杆：12Cr18Ni9等优质医用不锈钢制造，表面亚光处理，长度480mm，直径Ф20mm，配置数量2根。

48.3. 自动拉钩装置：采用20Cr13优质医用不锈钢制造，表面亚光处理，齿条组件长度320mm，头部带有拉钩接口，接口可多角度旋转，配置数量2套。

48.4. 可拆换拉钩：用20Cr13优质医用不锈钢制造配置，表面亚光处理，数量5对，共10件。宽×深尺寸为：60mm×68mm，78mm×70mm，100mm×68mm，60mm×135mm，40mm×135mm。

49、分离结扎钳2把（规格：200×15×110°，角弯，全齿）

49.1. 总长200mm，钳头的弯曲高度15mm，钳头与钳身夹角110°，头宽1.8mm，角弯型，全齿。

49.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

49.3. 产品外表面刷光，指圈镀金处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

49.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

49.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

50、分离结扎钳2把（规格：200×18×90°，角弯，半齿）

50.1. 总长200mm，钳头的弯曲高度18mm，钳头与钳身夹角90°，头宽2.2mm，角弯型，半齿。

50.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

50.3. 产品外表面刷光，指圈镀金处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

50.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

50.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

51、荷包成型器2个（规格：6齿，35）

51.1. 长度280mm，6齿，头长35m。

51.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

51.3. 器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

51.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

51.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

52、脾蒂钳2把（规格：220×5，圆弯，R15×25，弯柄，凹凸齿）

52.1. 总长220mm，头宽5mm，头圆弯，弯曲半径15，弯曲高度25mm，弯柄，凹凸齿。

52.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

52.3. 器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

52.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

52.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

53、取石钳2把（规格：210×35×5，弯，穿鳃式，胆）

53.1. 总长210mm,弯曲高度35mm，头宽5mm，弯，穿鳃式。

53.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

53.3. 器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

53.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

53.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

54、取石钳2把（规格：220×5，弯，叠鳃式，胆）

54.1. 总长220mm，头宽5mm，弯，叠鳃式。

54.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

54.3. 器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

54.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

54.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

55、分离结扎钳2把（规格：220×18×90°，角弯，全齿）

55.1. 总长220mm，钳头的弯曲高度18mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，全齿。

55.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

55.3. 器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

55.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

55.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

56、持针钳1把（规格：180，凹凸无损伤型）

56.1. 总长180mm，凹凸型，无损伤型，鳃部为半开放结构，易清洗。

56.2. 与患者接触部分采用医用不锈钢0Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为35HRC－46HRC。

56.3. 器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。

56.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

56.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

品目三：泌尿外科手术器械一批

1、输尿管肾镜1个（规格：工作通道（1*5F）  长度（425mm)）

1.1.视场角85°

1.2.工作长度430mm

1.3.最大插入部宽度4.40mm（8/9.8Fr）

1.4.最小器械通道宽度：1.75mm（1×5fr或2×3fr）

1.5.像素 30000。

2、显微剪2把（规格：400）

2.1.除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；

2.2.产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌；

2.3.耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；

2.4.采用医用不锈钢精密加工；

2.5.工作长度400mm，直径1.6mm，软性外管；

2.6.手柄有超压限制设计，防止用力过大损坏剪头。

3、活检钳2把（规格：400×Φ1.6）

3.1.除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；

3.2.产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌；

3.3.耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；

3.4.采用医用不锈钢精密加工；

3.5.工作长度400mm，直径1.6mm，软性外管；

3.6.手柄有超压限制设计，防止用力过大损坏钳头。

4、显微钳2把（规格：600×Φ1.6）

4.1.除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；

4.2.产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌；

4.3.耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；

4.4.采用医用不锈钢精密加工；

4.5.工作长度600mm，直径直径1.6mm，软性外管；

4.6.手柄有超压限制设计，防止用力过大损坏钳头。

5、显微钳2把（规格：600×Φ1.6）

5.1.工作长度600mm，直径1.6mm；

5.2.除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；

5.3.耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；

5.4.产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌；

5.5.外管为刚性硬管；手柄有超压限制设计，防止用力过大损坏钳头。

6、显微钳2把（规格：600×Φ1.6）

6.1.工作长度600mm，直径1.6mm。

6.2.外管为刚性硬管；

6.3.柄有超压限制设计，防止用力过大损坏钳头；

6.4.除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；

6.5.产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌；

6.6.耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；

6.7.采用医用不锈钢精密加工。

7、显微钳2把（规格：600×Φ1.6）

7.1.工作长度600mm，直径1.6mm。

7.2.外管为刚性硬管；

7.3.柄有超压限制设计，防止用力过大损坏钳头；

7.4.除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；

7.5.产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌；

7.6.耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；

7.7.采用医用不锈钢精密加工。

8、显微剪2把（规格：600×Φ1.6）

8.1.工作长度600mm，直径1.6mm。

8.2.外管为刚性硬管；

8.3.柄有超压限制设计，防止用力过大损坏钳头；

8.4.除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；

8.5.产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌；

8.6.耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；

8.7.采用医用不锈钢精密加工。

9、导尿管导引钢丝2个（规格：450×Ф2.5）

9.1.长度450mm，直径Ф2.5mm。

9.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

9.3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

9.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

9.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

10、导尿管导引钢丝2个（规格：450×Ф2.5）

10.1.长度450mm，直径Ф2.5mm。

10.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

10.3.器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

10.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

10.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

11、可重复使用导尿管2个（规格：F15（Ф5））

11.1.长度160mm，直径Φ5mm，女用，鸡心。

11.2.与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

11.3.器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

11.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

11.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

12、可重复使用导尿管2个（规格：F12（Ф4），管接头Ф7）

12.1.总长280mm，直径Φ4mm，管接头Φ7mm。

12.2.与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

12.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

12.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

12.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

13、可重复使用导尿管2个（规格：F18（Ф6），管接头Ф9）

13.1.总长280mm，直径Φ6mm，管接头Φ9mm。

13.2.与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

13.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

13.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

13.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

14、可重复使用导尿管2个（规格：F24（Ф8），管接头Ф9）

14.1.总长280mm，直径Φ3mm，管接头Φ7mm。

14.2.与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

14.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

14.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

14.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

15、尿道扩张器2个（规格：Φ10（F30），女性）

15.1.长度194mm，直径Φ10mm。

15.2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

15.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

15.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

15.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

16、尿道扩张器2个（规格：Φ12（F36），女性）

16.1.长度197mm，直径Φ12mm。

16.2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

16.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

16.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

16.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

17、尿道扩张器2个（规格：Φ14（F42），女性）

17.1.长度199mm，直径Φ14mm。

17.2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

17.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

17.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

17.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

18、尿道扩张器2个（规格：Φ15（F45），女性）

18.1.长度200mm，直径Φ15mm。

18.2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

18.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

18.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

18.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

19、肾蒂钳2个（规格：250，头圆弯，25×22，1×2凹凸齿 ）

19.1.总长250mm，头圆弯，弯曲半径25mm，弯曲高度22mm，无损伤1*2齿。

19.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

19.3.器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

19.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

19.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

20、肾蒂钳2个（规格：250，头圆弯，24×35）

20.1.总长250mm，头圆弯，弯曲半径24mm，弯曲高度35mm。

20.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

20.3.器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

20.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

20.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

21、导引针2个（规格：16F，膀胱穿刺，造瘘，多功能）

21.1.16F，膀胱穿刺，造瘘，多功能。

21.2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9、06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

21.3.器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。

21.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

21.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

品目四：妇产科手术器械一批

1、子宫颈钳4把（规格：250，2×3 齿，侧弯）

1.1.总长250mm，侧弯，2×3齿。

1.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

1.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

1.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

1.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

2、子宫息肉钳4把（规格：250×3 ，弯）

2.1.总长250mm，宽度3mm，弯。

2.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

2.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

2.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

2.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

3、宫内节育器取出钳4把（规格：220 ，弯）

3.1.总长220mm，弯型。

3.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

3.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

3.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

3.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

4、举宫钳4把（规格：310 ，简式，钳式，可调式）

4.1.总长310mm，钳式，可调式。

4.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

4.3.器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。

4.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

4.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

5、子宫刮匙8个（规格：280×4（4#），锐 ，环形，六方柄）

5.1.长度280mm，头宽4mm,锐，环形，六方柄，柔性。

5.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

5.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

5.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

5.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

6、子宫刮匙8个（规格：280×6（6#），锐，环形，六方柄）

6.1.长度280mm，头宽6mm，锐，环形，六方柄，杆部柔性。

6.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

6.3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。

6.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

6.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

7、子宫刮匙8个（规格：280×8（8#），锐，环形，六方柄）

7.1.长度280mm，头宽8mm，锐，环形，六方柄，杆部柔性。

7.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

7.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

7.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

7.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

8、子宫刮匙8个（规格：280×10（10#），锐，环形，六方柄）

8.1.长度280mm，头宽10mm，锐，环形，六方柄，杆部柔性。

8.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

8.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

8.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

8.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

9、不锈钢腰子盘8个（规格：190×115×25 ，浅型）

9.1.产品长190mm，宽115mm，高25mm，浅型，2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009，。

9.2.外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µmm。。

9.3.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

9.4.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

10、医用镊8把（规格：125 ，直）

10.1.总长125mm，直型，横齿。

10.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

10.3.器械外表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

10.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

10.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

11、组织钳8把（规格：180 ，直）

11.1.总长180mm，直型。

11.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

11.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

11.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

11.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

12、海绵钳8把（规格：250×12 ，直有齿）

12.1.总长250mm，直形，有齿，头宽12mm。

12.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

12.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

12.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

12.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

13、海绵钳16把（规格：250×12 ，弯有齿）

13.1.总长250mm，弯形，有齿，头宽12mm。

13.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

13.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

13.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

13.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

14、宫内节育器放置叉8个（规格：280 ，直）

14.1.长280mm，直型。

14.2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

14.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

14.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

14.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

15、宫内节育器取出钩8个（规格：280 ，直）

15.1.长280mm，直型。

15.2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

15.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

15.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

15.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

16、子宫探针8个（规格：280 ，直，带刻度，柔性）

16.1.长280mm，直型，带刻度，柔性。

16.2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

16.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

16.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

16.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

17、双翼阴道手术扩张器8个（规格：92×34 ，可调式）

17.1.长度92mm，头宽34mm，可调式。

17.2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

17.3.器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。

17.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

17.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

18、子宫颈扩张器8个（规格：4.5# ，尖圆头）

18.1.总长180mm，直径Φ4.5mm，尖圆头。

18.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

18.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

18.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

18.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

19、子宫颈扩张器8个（规格：4# ，尖圆头）

19.1.总长180mm，直径Φ4mm，尖圆头。

19.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

19.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

19.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

19.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

20、子宫颈扩张器8个（规格：5# ，尖圆头）

20.1.总长180mm，直径Φ5mm，尖圆头。

20.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

20.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

20.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

20.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

21、子宫颈扩张器8个（规格：5.5# ，尖圆头）

21.1.总长180mm，直径Φ5.5mm，尖圆头。

21.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

21.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

21.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

21.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

22、子宫颈扩张器8个（规格：6# ，尖圆头）

22.1.总长180mm，直径Φ6mm，尖圆头。

22.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

22.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

22.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

22.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

23、子宫颈扩张器8个（规格：6.5# ，尖圆头）

23.1.总长180mm，直径Φ6.5mm，尖圆头。

23.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

23.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

23.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

23.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

24、子宫颈扩张器8个（规格：7# ，尖圆头）

24.1.总长180mm，直径Φ7mm，尖圆头。

24.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

24.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

24.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

24.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

25、子宫颈扩张器8个（规格：7.5# ，尖圆头）

25.1.总长180mm，直径Φ7.5mm，尖圆头。

25.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

25.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

25.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

25.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

26、子宫颈扩张器8个（规格：8# ，尖圆头）

26.1.总长180mm，直径Φ8mm，尖圆头。

26.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

26.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

26.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

26.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

27、子宫颈扩张器8个（规格：8.5# ，尖圆头）

27.1.总长180mm，直径Φ8.5mm，尖圆头。

27.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

27.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

27.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

27.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

28、子宫颈钳8个（规格：250，2×3 齿，直）

28.1.总长250mm，直，2×3齿。

28.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

28.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

28.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

28.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

29、子宫刮匙8个（规格：280×12（12#），钝，环形，简易柄）

29.1.长度280mm，头宽12mm，钝，环形，简易柄，杆部柔性。

29.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。

29.3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

29.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

29.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

30、流产吸引头8个（规格：6# ，弯）

30.1.长度240mm，6#。

30.2.与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

30.3.器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

30.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

30.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

31、流产吸引头8个（规格：7# ，弯）

31.1.长度240mm，7#。

31.2.与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

31.3.器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

31.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

31.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

32、流产吸引头8个（规格：8# ，弯）

32.1.长度240mm，8#。

32.2.与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

32.3.器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

32.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

32.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

品目五：五官科手术器械一批

胬肉器械包：

1、开睑器2个（规格：开口14）

1.总长83mm，开口范围12-67mm。

2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

2、虹膜拉钩2个（规格：1.2/0.5，角形）

1.双头，头部宽度1.2/0.5，角形。

2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为329HV0.2-449HV0.2。

3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。

4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

3、显微眼用镊2把（规格：115×0.25，直，带台，半圆槽，标准）

1.总长115mm，直形，头部有平台，头端部有半圆槽，完全闭合头宽0.25mm。

2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

4、显微眼用镊2把（规格：102×0.2，直，1×2齿）

1.总长102mm，完全闭合头宽0.2mm，直头，头端部有1×2齿。                                                                                                                                 2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

5、眼用剪2把（规格：100，弯尖）

1.总长100mm，弯尖。

2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料采用30Cr13材料制成，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，产品应经热处理，硬度为478HV0.2-620HV0.2

3.外表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8µmm。

4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

6、眼用显微持针钳2把（规格：115×11，弯尖头，不带锁）

1.总长115mm，头部长11mm，弯尖头，不带锁。

2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

7、角膜剪2把（规格：116×16，弯，钝头，圆柄）

1.总长116mm，头部刃口长16mm，头部为弯型，钝头，圆柄。

2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

8、手术刀柄2把（规格：3#）

1.总长125mm，3#。

2.与患者接触部分采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为35-46HRC。

3.器械外表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。

4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

9、消毒盒2个（规格：262×162×22 ）

1.尺寸262×162×22mm,带锁扣、硅胶垫。

2.用于盛装手术器械进行灭菌。

3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。

4.以PPSU高分子材料制成，可经受压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温等离子灭菌。

青光眼手术器械包（钛合金）：

10、开睑器2个（规格：开口14）

10.1.总长83mm，开口范围12-67mm。

10.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

10.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

10.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

10.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

11、眼用烧灼止血器2个（规格：120，角弯，啄木鸟式）

11.1.总长120mm，角弯，啄木鸟式。

11.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

11.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

11.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

11.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

12、虹膜拉钩2个（规格：1.2/0.5，角形）

12.1.双头，头部宽度1.2/0.5，角形。

12.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为329HV0.2-449HV0.2。

12.3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。

12.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

12.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

13、显微眼用镊2把（规格：115×0.25，直，带台，半圆槽，标准）

13.1.总长115mm，直形，头部有平台，头端部有半圆槽，完全闭合头宽0.25mm。

13.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

13.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

13.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

13.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

14、显微眼用镊2把（规格：102×0.2，直，1×2齿）

14.1.总长102mm，完全闭合头宽0.2mm，直头，头端部有1×2齿。                                                                                                                                 14.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

14.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

14.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

14.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

15、眼用剪2把（规格：100，弯尖）

15.1.总长100mm，弯尖。

15.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料采用30Cr13材料制成，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，产品应经热处理，硬度为478HV0.2-620HV0.2

15.3.外表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8µmm。

15.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

15.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

16、眼用显微持针钳2把（规格：115×10，弯钝头，带锁）

16.1.总长115mm，弯头，头部圆钝，头长10mm，带锁。

16.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

16.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

16.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

16.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

17、角膜剪2把（规格：116×16，弯，钝头，圆柄）

17.1.总长116mm，头部刃口长16mm，头部为弯型，钝头，圆柄。

17.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

17.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

17.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

17.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

18、小梁剪2把（规格：105，弯，钝头，刃长10）

18.1.总长105mm，弯钝头，完全闭合头宽0.3mm，厚0.5mm，刃长10mm，有定位销，簧片式手柄，扁形有横向的防滑花纹。

18.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

18.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

18.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

18.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

19、手术刀柄2把（规格：3#）

19.1.总长125mm，3#，带刻度标。

19.2.与患者接触部分采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为35-46HRC。

19.3.器械外表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。

19.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

19.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

20、消毒盒2个（规格：262×162×22）

20.1.尺寸262×162×22mm,带锁扣、硅胶垫。

20.2.用于盛装手术器械进行灭菌。

20.3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。

20.4.以PPSU高分子材料制成，可经受压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温等离子灭菌。

白内障手术器械包（钛合金）：

21、开睑器4个（规格：开口14）

21.1.总长83mm，开口范围12-67mm。

21.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

21.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

21.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

21.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

22、晶体定位钩4个（规格：120×0.15，角形，直，T形头）

22.1.总长120mm，头部直径0.15mm，头部为角形，手柄为直型，头部为T形头。

22.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为329HV0.2-449HV0.2。

22.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

22.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

22.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

23、晶体定位钩4个（规格：110，右角弯，10×0.15）

23.1.总长110mm，右角弯45°，长10mm，头顶直径0.15mm。

23.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为329HV0.2-449HV0.2。

23.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

23.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

23.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

24、眼用烧灼止血器4个（规格：120，角弯，啄木鸟式）

24.1.总长120mm，角弯，啄木鸟式。

24.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

24.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

24.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

24.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

25、注吸器4个（规格：双并管，7#，孔径0.30）

25.1.双并管式，头部直径0.7mm，孔径0.3mm。

25.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。

25.3.外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µmm。。

25.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

25.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

26、晶体线环4个（规格：120×3×8，直，杆式）

26.1.由环形头部和柄部或针座组成，总长120mm，头宽3mm，环长8mm，杆式。

26.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

26.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

26.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

26.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

27、虹膜拉钩4个（规格：冲洗式）

27.1.冲洗式。

27.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为329HV0.2-449HV0.2。

27.3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。

27.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

27.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

28、显微眼用镊4把（规格：115×0.25，直，带台，半圆槽，标准）

28.1.总长115mm，直形，头部有平台，头端部有半圆槽，完全闭合头宽0.25mm。

28.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

28.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

28.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

28.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

29、显微眼用镊4把（规格：102×0.2，直，1×2齿）

29.1.总长102mm，完全闭合头宽0.2mm，直头，头端部有1×2齿。                                                                                                                                 29.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

29.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

29.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

29.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

30、晶体植入镊4把（规格：哈夫式，120   圆弯，平头，精细，簧式扁柄）

30.1.总长120mm，头部圆弯，平头，簧式扁柄，头部精细。

30.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

30.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

30.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

30.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

31、眼用剪4把（规格：100，弯尖）

31.1.总长100mm，弯尖。

31.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料采用30Cr13材料制成，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，产品应经热处理，硬度为478HV0.2-620HV0.2

31.3.外表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8µmm。

31.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

31.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

32、眼用显微持针钳4把（规格：115×11，弯尖头，不带锁）

32.1.总长115mm，头部长11mm，弯尖头，不带锁。

32.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

32.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

32.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

32.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

33、角膜剪4把（规格：116×16，弯，钝头，圆柄）

33.1.总长116mm，头部刃口长16mm，头部为弯型，钝头，圆柄。

33.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

33.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

33.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

33.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

34、膜状内障剪4把（规格：120，刃长12，弯型）

34.1.总长120mm，弯头，完全闭合头宽0.3mm，厚0.45mm，刃长12.5mm，头部锐尖，有定位销，簧片式手柄，扁形有横向的防滑花纹。

34.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

34.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

34.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

34.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

35、撕囊镊4把（规格：105×10×45°，角弯，弧头，圆柄，滚花）

35.1.总长105mm，头部为45°角弯，弯头长10mm，手柄为圆柄，手柄有滚花防滑花纹，头部为弧形头。

35.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

35.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

35.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

35.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

36、显微眼用钩具4个（规格：130，角弯，浆形/60°勾）

36.1.总长130mm，角弯60°，双头，桨形/勾形。

36.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

36.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

36.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

36.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

37、注吸器手柄4把（规格：120 B型）

37.1.总长120mm，B型。

37.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为329HV0.2-449HV0.2。

37.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

37.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

37.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

38、消毒盒4个（规格：262×162×22）

38.1.尺寸262×162×22mm,带锁扣、硅胶垫。

38.2.用于盛装手术器械进行灭菌。

38.3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。

38.4.以PPSU高分子材料制成，可经受压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温等离子灭菌。

斜视器械包：

39、开睑器2个（规格：开口14）

39.1.总长83mm，开口范围12-67mm。

39.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

39.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

39.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

39.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

40、缝线结扎镊2把（规格：105×0.30，直，1×2齿，带台，扁柄）

40.1.总长105mm，完全闭合头宽0.3mm，直头，头部内侧平台长6mm，头端部有1×2齿，手柄为扁形。                                                                                                                               40.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

40.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

40.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

40.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

41、系线镊2把（规格：85×6，直，标准，扁柄）

41.1.总长85mm，头部平台长6mm，直形，扁柄。

41.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

41.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

41.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

41.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

42、眼用显微持针钳2把（规格：140×11，弯钝头，不带锁）

42.1.总长140mm，完全闭合头宽0.4mm，厚0.3mm，头部圆钝呈弯弧状，带定位销，手柄为圆柄有滚花防滑花纹，尾部有弹簧片。

42.2.用于显微手术时钳取组织或者器械等。

42.3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。

42.4.应以钛合金材料制成。

42.5.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μmm。

42.6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149-2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

43、显微眼用镊2把（规格：118×0.5，圆弯，左向，1×2齿，带锁）

43.1.总长118mm，左向，头部为圆弯头，完全闭合头部宽度0.5mm。头部带有1×2齿，带锁。

43.2.与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材料TC4制造，材料应符合GB/T 3620.1-2016，其硬度应不低于300HV0.2。

43.3.外表面氧化处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

43.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

43.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

44、显微眼用镊2把（规格：100，左向）

44.1.总长100mm，左向弯头

44.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为329HV0.2-449HV0.2。

44.3.外表面刷光处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

44.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

44.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

45、显微眼用镊2把（规格：100，右向）

45.1.总长100mm，右向弯头

45.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为329HV0.2-449HV0.2。

45.3.外表面刷光处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

45.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

45.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

46、消毒盒2个（规格：262×162×22 ）

46.1.尺寸262×162×22mm,带锁扣、硅胶垫。

46.2.用于盛装手术器械进行灭菌。

46.3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。

46.4.以PPSU高分子材料制成，可经受压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温等离子灭菌。

品目六：鼻科手术器械一批

1、鼻窦镜 2个（规格：175×Φ4，0°，M型）

1.1. 直径4mm，工作长度175mm，视野方向0°，视场角80°，景深5mm-80mm。

1.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T0294.1-2016。

1.3. 镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。

1.4. 产品适用高温高压、低温等离子灭菌，满足多种灭菌需求。

1.5. 配有转换接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI等所有主流导光束连接。

2、鼻窦镜 2个（规格：175×Φ4，70°，M型）

2.1. 直径4mm，工作长度175mm，视野方向70°，视场角80°，景深5mm-80mm。

2.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T0294.1-2016。

2.3. 镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。

2.4. 产品适用高温高压、低温等离子灭菌，满足多种灭菌需求。

2.5. 配有转换接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI等所有主流导光束连接。

3、鼻咬切钳 1把（规格：130×3，管式，直型，长圆头）

3.1. 工作长度130mm，管式，头宽3mm，直型，长圆头。

3.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料S46500制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为50-58HRC。

3.3. 器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

3.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

3.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

4、鼻咬切钳1把（规格：130×3×45°，管式，角弯，长圆头）

4.1. 工作长度130mm，管式，头宽3mm，头部角弯45°，长圆头。

4.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料S46500制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为50-58HRC。

4.3. 器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

4.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

4.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

5、鼻咽活体取样钳1把（规格：140×70°，管式，角弯，长圆头，竖开）

5.1. 总长140mm，角弯70°，管式，长圆头，竖直方向开合。

5.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。

5.3. 器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。

5.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

5.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

6、鼻组织剪 1把（规格：130，直形，管式）

6.1. 工作长度130mm，头宽3.6mm，头厚1.2mm，直头，管式。

6.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料S46500制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为50-58HRC。

6.3. 器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

6.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

6.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

7、鼻咬切钳 1把（规格：130×3，管式，直型，尖头）

7.1. 工作长度130mm，管式，头宽3mm，直型，尖头。

7.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料S46500制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为50-58HRC。

7.3. 器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

7.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

7.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

8、鼻窦息肉钳 1把（规格：140×Ф3，直，可拆卸，吸引）

8.1. 工作长度140mm，管径3mm，直头，可拆卸，带吸引。

8.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。

8.3. 器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。

8.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

8.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

9、蝶窦咬骨钳 1把（规格：150×120°×2，上切口，直型）

9.1. 工作长度150mm，直型，上切口120°，头宽2mm。

9.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为48-56HRC。

9.3. 器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。

9.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

9.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

10、鼻组织钳 1把（规格：140×3.5，管式，上弯，115°，尖头）

10.1. 工作长度140mm，管式，头宽3.5mm，上弯115°，尖头。

10.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料S46500制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为50-58HRC。

10.3. 器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

10.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

10.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

11、剥离器 1个（规格：200×3，弯头，带吸引）

11.1. 总长200mm，头部微弯，宽度3mm,带吸引孔。

11.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。

11.3. 器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

11.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

11.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

12、鼻骨膜剥离器 1个（规格：200×4×5，双头，直长圆形）

12.1. 总长200mm，双头，一头头宽4mm，一头头宽5mm，双头畏弯，弯高5mm。

12.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。

12.3. 器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。

12.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

12.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

13、鼻中隔咬骨钳 1把（规格：180×4，角弯，对咬口）

13.1. 总体长度180mm，头部宽度4mm，头部角弯，对咬口。

13.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。

13.3. 器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。

13.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

13.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

14、鼻粘膜刀 1把（规格：190，单头，镰状圆）

14.1. 总体长度190mm，单头，镰状圆刃。

14.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。

14.3. 器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。

14.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

14.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

15、鼻粘膜刀 1个（规格：190，单头，镰状尖）

15.1. 总体长度190mm，单头，镰状尖刃。

15.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。

15.3. 器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。

15.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

15.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

16、鼻腔吸引管 2个（规格：175×Ф3，可控，60°）

16.1. 工作长度175mm，管径3mm，带可控孔，弯头60°。

16.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。

16.3. 器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

16.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

16.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

17、鼻腔吸引管 1个（规格：175×Ф2.5，可控，60°）

17.1. 工作长度175mm，管径2.5mm，带可控孔，弯头60°。

17.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。

17.3. 器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

17.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

17.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

18、鼻骨复位器 1个（规格：220，直型）

18.1. 总长220mm，头宽4mm，厚度1.8mm，直头。

18.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。

18.3. 器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

18.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

18.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

19、鼻刮匙 1个（规格：170×5，角弯30°，有孔，圆刃）

19.1. 总长170mm，头宽5mm，角弯30°，圆刃，有孔。

19.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。

19.3. 器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

19.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

19.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

20、鼻剪 1个（规格：160，上介）

20.1. 总长160mm，上介。

20.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为50-58HRC。

20.3. 器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。

20.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

20.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

21、手术刀柄 5个（规格：7# ）

21.1. 总长160mm，7#，可安装9-17#手术刀片。

21.2. 采用医用不锈钢材料17-4制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。

21.3. 器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。

21.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

21.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

22、冲孔筐盖倒角型 1个（规格：408×250）

22.1. 外形长宽尺寸为408×250，全冲孔结构，四角倒角处理，

22.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。

22.3. 外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µmm。

22.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

22.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

23、关节镜鼻窦镜镜头筐带盖成套配置 1套（规格：300×80×45）

23.1. 外形长宽高尺寸为300×80×45，带盖带硅胶支架，

23.2. 与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。

23.3. 外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µmm。

23.4. 应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

23.5. 产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

品目七：耳科手术器械一批

1、耳内窥镜 2个（规格：0°，M型）

1.1. 耳内窥镜，0°，可高温高压消毒

2、耳内窥镜 1个（规格：30°，M型）

2.1. 耳内窥镜30°，可高温高压消毒

3、耵聍钩 2个（规格：160×1.5，单头，角弯90°，直形，钝头）

3.1.总长160mm，头宽1.5mm，角弯90°，单头，直型，钝头。

3.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。

3.3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

3.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

3.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。。

4、耳钳 1把（规格：80，直，碗形，显微）

4.1.总体长度80mm，直头，碗形。

4.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。

4.3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

4.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

4.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

5、耳钳 1把（规格：80，直，橄榄形，显微）

5.1.总体长度80mm，直头，橄榄形。

5.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。

5.3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

5.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

5.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

6、耳钳 1把（规格：80×1.5×45°，上弯，碗形）

6.1.总体长度80mm,头端宽度1.5mm碗形，上翘45°。

6.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。

6.3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

6.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

6.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌到“b级”。

7、耳钳 1把（规格：80，直，麦粒形，显微）

7.1. 总体长度80mm，直头，麦粒形。

7.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。

7.3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

7.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

7.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

8、乳突咬骨钳 1把（规格：90×2）

8.1.总长90mm,头宽2.3mm，厚度4.6mm，枪状带手柄，手柄宽度95mm,高度120mm，扁柄。

8.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料40Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为478HV0.2-664HV0.2。

8.3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。

8.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

8.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

9、耳用槌骨咬骨剪 1把（规格：80，直）

9.1.工作长度80mm，直头。

9.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

9.3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

9.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

9.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

10、耳剪 1把（规格：80，直）

10.1.工作长度80mm，直头。

10.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为50-58HRC。

10.3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

10.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

10.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

11、耳用骨凿 1把（规格：160×2×1，直，圆刃 ）

11.1. 总长160mm，头宽2mm，头厚1mm，直型，圆刃。

11.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为50-58HRC。

11.3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

11.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

11.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

12、乳突骨凿 1把（规格：150×2，平刃，直型）

12.1. 总长150mm，头部宽度2mm,直形，平刃。

12.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为50-58HRC。

12.3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

12.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

12.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

13、骨锤 1把（规格：200/75g）

13.1.总长200mm，锤头重75g，铝合金手柄。

13.2.与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

13.3.产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4umm。

13.4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。

13.5.产品采用高压蒸汽灭菌。

14、耳用探针 1个（规格：180，枪状）

14.1.总长180mm，枪状，头部长度93mm。

14.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

14.3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

14.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

14.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

15、耳钩 1个（规格：160×1.2，直形，角弯90°，锐钩）

15.1.总长160mm，头宽1.2mm，角弯90°，头部直型，锐钩。

15.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。

15.3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

15.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

15.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

16、耳钩 1个（规格：160×1，直形，角弯45°，锐钩）

16.1.总长160mm，直形，头部角弯45°，弯高1mm，头部微锐。

16.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。

16.3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

16.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

16.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

17、耳道皮瓣刀 1把（规格：160×1.8×45°，角弯）

17.1.总体长度160mm，头部宽度1.8mm,弯形45°。

17.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为50-58HRC。

17.3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

17.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

17.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

18、耳道皮瓣刀 1把（规格：160×1.8×90°，角弯）

18.1.总体长度160mm，头部宽度1.8mm,弯形90°。

18.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为50-58HRC。

18.3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

18.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

18.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

19、耳道皮瓣刀 1把（规格：160，镰状）

19.1.总体长度160mm，镰刀状头部。

19.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为50-58HRC。

19.3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

19.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

19.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

20、耳刮匙 1个（规格：1# 160×1.5，乳突）

20.1.总长160mm，头部宽度1.5mm，乳突用。

20.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为50HRC-58HRC。

20.3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

20.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

20.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

21、剥离器 1个（规格：160×1.2，角弯）

21.1.总长160mm，单头，头部角弯，头宽度为1.2mm。

21.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。

21.3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

21.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

21.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

22、剥离器 1个（规格：160，1.5×15°，角弯）

22.1.总长160mm，单头，头部角弯15°，头宽度为1.5mm。

22.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。

22.3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

22.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

22.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

23、耳剪 1把（规格：80，左弯）

23.1.工作长度80mm，左弯。

23.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为50-58HRC。

23.3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

23.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

23.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

24、耳剪 1把（规格：80，右弯）

24.1.工作长度80mm，右弯。

24.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为50-58HRC。

24.3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

24.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

24.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

25、耳剪 1把（规格：80，上弯）

25.1.工作长度80mm，上弯。

25.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为50-58HRC。

25.3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

25.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

25.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

26、鼻腔吸引管 2个（规格：175×φ4，可控，70°）

26.1.工作长度175mm，管径4mm，带可控孔，弯头70°。

26.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。

26.3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

26.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

26.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

27、吸引管 2个（规格：75×φ1，耳用）

27.1.工作长度75mm，管径1mm，可控。

27.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。

27.3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

27.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

27.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

28、吸引管 2个（规格：75×Ф1.5，耳用）

28.1.工作长度75mm，管径1.5mm，可控。

28.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。

28.3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。

28.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

28.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

29、吸引管 2个（规格：90×Ф1.5，直，耳用）

29.1.工作长度90mm，直径1.5mm，直型，耳用。

29.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。

29.3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。

29.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

29.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

30、吸引管 1个（规格：90×Ф2，直，耳用）

30.1.工作长度90mm，直径2mm，直型，耳用。

30.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。

30.3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。

30.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

30.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

31、乳突牵开器 1个（规格：150×22，活动式3×4钩，活节带齿，头弯11°）

31.1.长度150mm，活动式3×4钩，活节带齿，头弯11°，钩深22mm，左右钩交叉闭合。

31.2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

31.3.器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。

31.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

31.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

32、乳突牵开器 1个（规格：140，固定式，3×4钩，钝钩）

32.1.长度140mm，固定式，3×4钩，钝钩，钩深18mm，左右钩交叉闭合。

32.2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。

32.3.器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。

32.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

32.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

33、侧面冲孔筐 1个（规格：408×253×75）

33.1.外形长宽高尺寸为408×253×75，侧面冲孔，底面焊网，

33.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。

33.3.外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µmm。

33.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

33.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

34、编网筐 25个（规格：400×245×50）

34.1.外形长宽高尺寸为400×245×50，编网结构，

34.2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。

34.3.外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µmm。

34.4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。

34.5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

三、商务要求（为实质性要求，不可负偏离）

1、付款方式：合同签订后，采购人在收到中标人发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同价款的30%作为预付款；设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，中标人开具等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付合同剩余全部价款（签订合同时，中标人如明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

2、交货期：合同签订后15个工作日内交付采购人使用。

3、质保期：验收通过之日起，提供不少于3年免费原厂质保（全保）。

4、交货地点：交付至采购人指定地点。

5、伴随服务：

5.1技术培训：供应商提供设备首检的相关费用，供应商向甲方临床医生提供免费初级应用培训1次、免费高级应用培训3次，确保采购人使用科室每位使用人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止；供应商向采购人技师及工程师提供免费维修培训和技术培训，确保采购人工程师掌握基本的维修保养操作技术为止。供应商应向采购人免费提供维修手册和操作使用手册。如有专用工具，供应商需向采购人提供设备维护的专用工具。

5.2软件升级：免费开放数据接口，供应商可按采购人需求对现有软件免费升级。

5.3在设备寿命期内，供应商须保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

5.4无论在全保期内还是全保期外，供应商均承诺免费上门维修，供应商工程师至医院维修本设备，必须事先与采购人设备管理部门取得联系，并做相应登记；在维修过程中与采购人工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由供应商负责。为保证设备正常运行，供应商承诺在设备的使用寿命周期内保证为采购人更换到原厂正品的零部件，确保设备的正常使用。

5.5提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。

5.6免费链接医院信息化系统，免费开放端口。

5.7备品备件要求：在全保期内，非人为原因损坏的情况下，采购人实际所需备件超出该清单范围的部份，由供应商无偿提供。自设备售出10年内，供应商应保证零配件的供应。

- 售后服务要求

- 6.1保证设备全保期内开机率高于95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，全保期延长两周。

- 6.2免费全保期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保招标人能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。

6.3所有设备保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用由供应商承担。供应商确保维修后设备符合《医疗器械监督管理条例》《医疗器械使用质量监督管理办法》相关规定。

- 供应商提供的设备性能及质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。

- 8、供应商应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品，产品出厂日期不得超过6个月，同时应有相应生产企业的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

四、验收标准

1、由采购人自行组织履约验收，可采用一次性验收和分期（分段）验收等方式开展履约验收。

2、履约验收的基本要求：供应商配合采购人做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。

3、验收时间：设备安装调试经采购人临床试用并达到验收标准后，采购人根据合同约定组织验收。

4、验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全。

五、其他要求

1、项目实施方案

根据该项目提供符合采购人情况的设备交付方案和安装调试方案。根据其完善性、可实施性、有效性等情况进行综合评审。要求：具有明确的交货时间，方案全面，可实施性强，设备交付安装安排合理，时间进度安排合理。

2、售后服务方案

根据该项目提供符合采购人情况的售后及应急服务方案及售后服务承诺。根据其完善性、可实施性及承诺响应时间、工程到场时间进行综合评审。要求：响应时间满足2小时内电话响应进行线上指导，24小时内达到现场，并提供备用配件供临时使用。应急售后措施完善，有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，管理力量雄厚，技术人员专业素养高且有经验，人员配备合理，承诺响应时间、到场时间等方案。

- 培训及技术支持方案

根据该项目提供符合采购人情况的培训服务方案及技术支持方案。根据其内容完善性、全面性、是否科学规范、可操作型、是否便于实施等具体内容进行综合评审。要求：人员的操作培训和售后培训以及采购人所需的技术和学术支持。承诺完善、具体合理、服务时间长、服务费合理、有明确的、具体可行的培训方案和措施，保证采购人能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案。