- 第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

本项目不接受（接受/不接受）进口产品。

一、项目概况

（一）项目简介：宿迁市妇幼保健院拟采购全自动荧光免疫分析仪，用于滤纸干血斑促甲状腺素（TSH）、17-羟孕酮（17 -OHP）等新生儿疾病筛查指标检测，适用于对微孔板中样品进行时间分辨和即时荧光分析的全自动、高通量检测。

（二）交货期：自合同签订之日起60日历天内到货并安装调试完成且验收合格。

（三）质保期：验收通过之日起，整机提供不少于3年免费质保。

（四）交货地点：交付至采购人指定地点。

二、付款方式

预付款：合同签订后，甲方在收到乙方发票后10个工作日内，向乙方支付合同价款的30%作为预付款；

进度款：设备安装调试完毕并经验收合格后，出具验收报告，供应商开具符合采购人要求的等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向供应商支付合同剩余货款（无息）。付款前，供应商应向采购人提供符合要求的增值税发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除供应商合同履行义务。采购人有权从应付款中直接扣除供应商应承担的违约金或其他费用。

注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定；2.对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

三、技术规格参数

| 全自动荧光免疫分析仪（1台） |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术参数 |
| 1 | ★支持荧光免疫、时间分辨荧光检测。（注：须提供证明材料，证明材料可为产品注册证、产品彩页、使用说明书、操作手册、实物照片、功能界面截图之一） |
| 2 | ★有配套试剂定量检测与新生儿疾病筛查的相关指标。（注：须提供证明材料，证明材料可为产品注册证、产品彩页、使用说明书、操作手册、实物照片、功能界面截图之一） |
| 3 | 为保证试剂加样精度和稳定性，设备中所有移液器的加样精密度(CV %)<1.5%。 |
| 4 | 设备内部环境、恒温孵育器、试剂储存区均需保持温度的精确恒定，误差不超过2度。 |
| 5 | 具有独立封闭的微孔板储存区，防尘、防潮、防污染。 |
| 6 | 具有试剂储存位，可一次性加载供多次实验使用的试剂，无需每次实验都进行试剂处理、加载和移除。 |
| 7 | 所有试剂瓶均预制有条码匹配进行管理；所有主试剂及辅助试剂（如洗液、增强液等）均可监控余量，实时提醒是否需要补液，无需人工测算。 |
| 8 | 设备可自动完成试剂稀释及分配工作，无需手工稀释试剂。 |
| 9 | 微孔板、试剂都具有条形码识别器，可自动识别实验项目，匹配和判断试剂和微孔板的有效性。 |
| 10 | 具有探测出板孔中出现血片丢失或血片洗脱不全的功能。 |
| 11 | 随机安装电脑工作站数据管理软件，实验的分析系统软件可建立工作表、可对样本编辑；并实现定量数据分析处理功能，测量数据的评估输出；实验室质量控制功能，可自动生成多种实验室室内质控图，便于进行室内质控。 |
| 12 | ▲仪器下机数据文件可以与江苏省妇幼卫生信息系统实时对接，实现样本信息调取和报告结果自动回传（投标人在合同签订之日起30日历天内对接完成）；注：提供承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟。 |
| 13 | ▲根据江苏省新筛质控中心要求(《江苏省新生儿遗传代谢病筛查质量评估标准（试行）》、《关于开展江苏省新生儿串联质谱筛查室内质控室间评价工作的通知》[新筛（2023）1号])，可提供江苏省第三方质控品，仪器下机数据文件支持直接上传江苏省新筛质控管理系统，无缝衔接参加江苏省新生儿疾病筛查室内质控室间比对活动（投标人在合同签订之日起30日历天内对接完成）；注：提供承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟。 |

四、售后服务要求

（一）保证设备维保期内开机率高于95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，质保期延长两周。

（二）免费质保期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保采购人能正常开展工作，设备在设计使用周期内，保证更换到原厂配件。

（三）所有设备保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用由中标人承担。中标人确保维修后设备符合《医疗器械监督管理条例》《医疗器械使用质量监督管理办法》等相关规定。

（四）技术服务：中标人提供合同设备安装调试以及相应服务。在安装过程中或安装结束后，中标人工程师或有关人员有义务对采购人工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答采购人工作人员提出的问题，必要时提供正规培训班培训，确保采购人操作人员掌握日常工作所需的基本工作方法、工程师掌握基本的维护保养操作技术为止，费用包含在投标报价内。

（五）投标人在合同签订之日起30日历天内须将仪器下机数据文件与江苏省妇幼卫生信息系统和江苏省新筛质控管理系统完成对接，否则采购人有权解除合同。

（六）中标人每年出具数据分析报告（包含切值分析），并根据实际情况提出切实有效的持续改进措施，并书面报告采购人。

（七）中标人未在上述规定时间内履行质保义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由中标人承担，每出现一次，由中标人向采购人支付合同总额2%违约金（可在应付款项中扣除）。

注：中标人投标承诺中售后服务方案优于上述要求的，优先执行投标承诺内容。

五、验收要求

（一）验收时间：设备安装调试经采购人临床试用并与江苏省妇幼卫生信息系统和江苏省新筛质控管理系统完成对接后，采购人根据合同约定组织验收。

（二）验收内容：包括但不限于设备品牌、型号、规格、数量、出厂日期是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好（隐藏部件除外）、安装调试是否合格，所提供设备的装箱清单、操作说明书、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂保修卡、随机工具等是否齐全。产品最终验收后，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（三）采购人在验收中，如发现有与合同规定不符的，可向中标人提出书面意见，不签发验收单。中标人在接到采购人书面意见后，应在3天内予以处理完毕，并将处理结果书面告知采购人；如中标人3天内未作处理或处理不到位的，采购人有权根据实际情况作验收不合格或违约处理。

（四）如果验收不合格,采购人有权拒绝付款，中标人应在采购人限定时间内予以更换符合要求的货物，中标人自行承担由此产生的所有费用。

六、人员培训

（一）中标人提供经验丰富的专业工程师负责进行现场培训。设备正式运作前，提供技术人员对客户操作、使用、临床应用、系统日常运行、管理、维护等相关培训，现场集中培训包括客户操作、临床应用、系统维护管理等均不得少于1次。

（二）中标人提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对中标人所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。

（三）中标人提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。

（四）中标人提供培训所需的材料、设备、幻灯片以及其它的培训教材文件，所有教材文件须以中文说明。

- 七、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

- 1.1 采购本国货物、工程和服务

- 1.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

- 1.3政府采购需求标准

- 1.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

- 1.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。