招　标　文　件

| 项目名称 | ： | “十五五”新增国控空气“春华路”站点仪器购买项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 | ： | JSZC-321300-SCYH-G2025-0042 |

（货物类项目，是专门面向中小企业）

| 招标人 | ： | 宿迁市生态环境局 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 宿迁恒新工程项目咨询有限公司 |
| 日期 | ： | 2025年09月25日 |

总  目  录

第一章  投标邀请	２

第二章  投标人须知	６

第三章  政府采购合同	23

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	41

第六章  投标文件格式	46

第一章 投标邀请

受[宿迁市生态环境局]的委托，[宿迁恒新工程项目咨询有限公司]就[“十五五”新增国控空气“春华路”站点仪器购买项目]([JSZC-321300-SCYH-G2025-0042])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

“十五五”新增国控空气“春华路”站点仪器购买项目JSZC-321300-SCYH-G2025-0042招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”获取招标文件，并于2025-10-16-09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-SCYH-G2025-0042

2.项目名称：“十五五”新增国控空气“春华路”站点仪器购买项目

3.预算金额：80万元

4.本项目设定（设定/不设定）最高限价，最高限价为80万元。

5.采购需求（简介）：根据工作需要，为进一步提升洋河新区大气环境污染监测监控能力建设，需购置PM10、SO2、NOX、CO环境空气质量自动监测设备，气象五参数自动监测设备，动态校准仪、零气发生器、监控等辅助设备，详细内容见第四章采购需求。

6.合同履行期限：合同签订之日起7日历天内完成供货

7.本项目不接受联合体投标（接受/不接受）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目（按要求提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。

- （二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2025年9月26日09：00至2025年10月9日18：00。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年10月16日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.招标人信息

名称：宿迁市生态环境局

地址：宿迁市宿城区平安大道68号

联系人：蒋飞

联系方式：0527-84330200

2.采购代理机构信息

名称：宿迁恒新工程项目咨询有限公司

地址：宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室

联系人：赵春花、刘良琼

联系方式：88880320/13951535711

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加本次投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2招标人支付，具体方式及标准为：参照计价格（2002）1980号文规定*60%的收费标准计取。注：数字人民币为支付方式之一。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件3份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装时辅材、调试、接入、保险、税金、货到就位以及培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

- 23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标投标人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及建议等，招标人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或招标人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）招标人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交招标人，招标人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4投标人应以书面形式向招标人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向招标人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收

联系部门：宿迁市生态环境局/宿迁恒新工程项目咨询有限公司

联系电话：0527-84330200/88880320

通讯地址：江苏省宿迁市宿城区洪泽湖路151号/宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标投标人可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

2.不允许分包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第(1)方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：/按采购合同总价的/%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向招标人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与招标人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购﹝2023﹞150号)。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1招标人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。招标人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，招标人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，招标人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后10个工作日内支付；

进度款：维保期满，且验收合格后，招标人在收到中标人发票后10个工作日内结清余款（无息）

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。

关于采购投标人合法权益补偿救济机制：在履约过程中，因政策变化、规划调整而无法履行合同约定、造成企业合法权益受损的，招标人依据实际情况对投标人进行补偿救济。

- 第三章合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

- 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：“十五五”新增国控空气“春华路”站点仪器购买项目

项目编号：JSZC-321300-SCYH-G2025-0042

甲方：（买方）宿迁市生态环境局

乙方：（卖方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为元整（元）的标的货物和服务。

标的清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： |  |  |  |  |

二、交货时间、地点

（一）合同履行期限：合同签订之日起7日历天内完成供货

（二）交货地点：甲方指定地点。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、产品的包装、运输方式及费用

1、由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

2、为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

3、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4、乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到招标人48小时前通知甲方，以准备接货。

5、产品在交付甲方前发生的风险均由投标人负责。

6、产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方人同时需通知甲方产品已送达。

五、验收

（一）在货物进场安装调试完毕、检定/校准完成，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，质量是否合格，所提供货物的清单是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）采购单位组建验收小组，验收时间由甲方确定，并出具验收报告。

六、付款方式

预付款：合同金额的30%，合同签订后10个工作日内支付；

进度款：维保期满，且验收合格后，招标人在收到中标人发票后10个工作日内结清余款（无息）

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。

七、售后服务要求

1、自接到招标人报修通知起，中标单位在4小时内予以回应，在质量保修期内必须在得到通知后1-3日内派人到现场并解决问题。

2、在设备遭遇雷击、洪水等不可抗拒因素损坏情况，乙方应提供及时维修服务，并只收取维修所发生的成本费用。

八、其他要求

1、设备安装完成并交付使用前非采购单位原因造成的设备损坏、遗失由中标单位承担责任。

2、中标单位所提供的产品须为原厂全新正品，品牌、型号、参数、功能须全部满足采购单位要求，否则视为无效标。

3、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交投标人的报价让利行为，损失自负。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%/日支付违约金，违约金可直接从履约保证金中扣除;延期超过10日，甲方有权强制解除合同。

（二）乙方所供货物的型号、规格、质量不符合规定的，由其负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行同息贷款利率向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

- 十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、本合同壹式肆份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份。

十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）服务：根据合同规定乙方承担与项目有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如提供技术援助、培训和其他类似的应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即宿迁市生态环境局。

（六）乙方：提供服务的公司或实体，即。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定服务。

十九、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供货物，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周未提供服务费用的0.5%计收，直至提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十一、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十二、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国政府采购法”、“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

二十三、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人（签字或盖章）： | 法定（授权）代表人（签字或盖章）： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

第四章采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目不接受进口产品。

一、项目基础信息

1、项目名称：“十五五”新增国控空气“春华路”站点仪器购买项目

2、最高限价：80万元

3、合同履行期限：合同签订之日起7日历天内完成供货

4、供货地点：招标人指定地点

5、质量：合格

6、质保期：2年

7、维保期：1年,以实际交接时间为准

8、付款方式：

预付款：合同金额的30%，合同签订后10个工作日内支付。

进度款：维保期满，且验收合格后，招标人在收到中标人发票后10个工作日内结清余款（无息）。

注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。2、数字人民币作为支付方式之一。

- 采购清单及技术参数（核心产品：PM10自动监测仪）

（一）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10自动监测仪 | 1台 |  |
| 2 | SO2自动监测仪 | 1台 |  |
| 3 | NOX自动监测仪 | 1台 |  |
| 4 | CO自动监测仪 | 1台 |  |
| 5 | 多元气体动态校准仪 | 1台 |  |
| 6 | 零气发生器 | 1台 |  |
| 7 | 气象五参数仪 | 1台 |  |
| 8 | 监控 | 5套 | 含两年质保及物联网卡流量 |
| 9 | 维保期服务（以实际交接时间为准） | 1年 |  |

（二）技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PM10自动监测仪 | （1）仪器用途：用于环境空气中PM10浓度的连续在线监测。 ▲（2）分析方法：β射线吸收法或β射线吸收法+光散射法联用技术。（需提供制造商公开发行的仪器说明书或产品彩页作为证明材料，并对其中相关内容进行显著标记） （3）量程：0~1000μg/m3。 （4）最小显示单位：0.1μg/m3。 （5）采样流量：16.67L/min。 ▲（6）检出限（24h）：≤1μg/m3。需提供相关证明材料 （7）校准膜重现性（示值误差）：≤±1.5%。 ▲（8）流量稳定度24h平均：≤±0.5%。（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告） （9）时钟误差（断电条件下）：≤±5s。 （10）温度测量示值误差：≤±1.5℃。 ▲（11）平行性：≤5%。（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告） ▲（12）纸带：使用玻璃纤维材质纸带，非步进式走纸，样品采集和检测处于同一位置，节约纸带用量。 （13）采样管具备温度动态调整系统，能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平，最大限度减少对颗粒物监测的影响。 （14）数字输出信号：RS232/485、以太网等数字接口；数字接口至少2个。 |
| 2 | SO2自动监测仪 | （1）设备描述：点式SO2分析仪。 （2）设备用途：用于空气中二氧化硫浓度的监测。 （3）配置要求：含过滤滤膜等耗材。 （4）技术参数： ▲1.分析方法：紫外荧光法，选用寿命较长、衰减较低的脉冲紫外光源。 2.测量范围：0-0.5μmol/mol； 3.零点噪声：≤0.1nmol/mol； 4.量程噪声：≤1.0nmol/mol。 ▲5.最低检出限：≤0.2nmol/mol（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告）。 6.示值误差：≤±0.2%F.S； 7.20%量程精密度：≤1.0nmol/mol； 8.80%量程精密度：≤1.5nmol/mol； 9.24h零点漂移：≤±2.0nmol/mol； 10.24h 20%量程漂移：≤±2.5nmol/mol； 11.24h 80%量程漂移：≤±3.0nmol/mol； 12.响应时间（上升/下降）：≤180s/180s； 13.电压稳定性：≤±0.5%F.S。 ▲14.流量稳定性：≤±1.0%（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告）。 15.环境温度变化的影响：≤0.5nmol/mol/℃； 16.干扰成分的影响：≤±0.1%F.S.（2%H2O）、≤±0.1%F.S（0.1μmol/mol甲苯）。 ▲17.采样口和校准口浓度偏差：≤±0.1%（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告）。 （18.7d长期零点漂移：≤±1.0nmol/mol； 19.7d长期量程漂移：≤±7.0nmol/mol； 20.平均故障天数：≥7d。 |
| 3 | NOX自动监测仪 | （1）设备描述：点式NOx分析仪。 （2）设备用途：用于空气中氮氧化物浓度的监测。 （3）配置要求：含过滤滤膜等耗材。 （4）技术参数： 1.分析方法：化学发光法； 2.测量范围：0-0.5μmol/mol； 3.零点噪声：≤0.1nmol/mol； 4.量程噪声：≤0.5nmol/mol； 5.最低检出限：≤0.2nmol/mol； ▲6.示值误差：≤±0.5%F.S；提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告）。 7.20%量程精密度：≤0.5nmol/mol； 8.80%量程精密度：≤1.0nmol/mol。 ▲9.24h零点漂移：≤±0.2nmol/mol（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告）。 10.24h 20%量程漂移：≤±1.0nmol/mol； 11.24h 80%量程漂移：≤±2.5nmol/mol； 12.响应时间（上升/下降）：≤120s/120s。 ▲13.电压稳定性：≤±0.1%F.S.（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告）。 14.流量稳定性：≤±1%； 15.环境温度变化的影响：≤1.0nmol/mol/℃。 ▲16.转换效率：≥99%（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告）。 17.干扰成分的影响：≤±0.1%F.S.（2.5% H2O）、≤±0.1%F.S.（1μmol/mol NH3）、≤±0.1%F.S.（0.2μmol/mol O3）、≤±0.5%F.S.（0.5μmol/mol SO2）； 18.采样口与校准口浓度偏差：≤0.2%； 19.7d长期零点漂移：≤±1.0nmol/mol； 20.7d长期量程漂移：≤±8.0nmol/mol； 21.平均故障间隔天数：≥7d。 |
| 4 | CO自动监测仪 | （1）设备描述：点式CO分析仪。 （2）设备用途：用于空气中CO的监测。 （3）配置要求：含过滤滤膜等耗材。 （4）技术参数： 1.分析方法：气体滤波相关红外吸收法； 2.测量范围：0～50μmol/mol； 3.零点噪声：≤0.1μmol/mol； 4.量程噪声：≤0.1μmol/mol； 5.最低检出限：≤0.2μmol/mol； ▲6.示值误差：≤±0.2%F.S；（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告） 7.20%量程精密度：≤0.1μmol/mol。 8.80%量程精密度：≤0.1μmol/mol 9.24h零点漂移：≤±0.1μmol/mol； 10.24h 20%量程漂移：≤±0.2μmol/mol； 11.24h 80%量程漂移：≤±0.4μmol/mol； 12.响应时间（上升/下降）：≤120s/120s； 13.电压稳定性：≤±1.0%F.S。 ▲14.流量稳定性：≤±1.0%（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告）。 15.环境温度变化影响：≤0.1μmol/mol/℃； 16.干扰成分的影响：≤±0.2%F.S.（2.5% H2O）、≤±0.2%F.S.（1000μmol/mol CO2）； 17.采样口与校准口浓度偏差：≤±0.2%； 18.7d长期零点漂移：≤±0.5μmol/mol。 19.7d长期量程漂移：≤±0.5μmol/mol（提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告）。 20.平均故障间隔天数：≥7d。 |
| 5 | 动态校准仪 | （1）配有零气质量流量计和标气质量流量计，内置臭氧发生器和紫外光度计，与气态分析仪兼容，同时具备气体稀释、气相滴定和臭氧溯源传递三种功能； （2）标气质量流量计量程：0-100SCCM； （3）零气质量流量计量程：0-10SLPM； （4）稀释比率：1/100~1/1000。 （5）流量线性误差：≤±0.5%； （6）臭氧发生浓度误差：≤1.5%。 （7）标气接口：至少3个； （8）紫外光度计量程：100ppb-5ppm。 |
| 6 | 零气发生器 | （1）压力：10－30PSI； （2）输出流量：0－10L； （3）零气纯度：SO2＜0.5ppb；NO＜0.5ppb；NO2＜0.5ppb；O3＜0.5ppb；CO＜0.1ppm；HC＜0.1ppm。 |
| 7 | 气象五参数监测仪 | （1）设备用途：用于气象五参数的测定； （2）配置：能够支持接入子站相关数据采集系统技术要求； （3）温度：范围-40-+65℃，精度≤0.3℃。 （4）湿度：范围0-100%RH，精度≤0.1%； （5）气压：范围540-1100hPa，精度 ≤0.1hPa。 （6）风向：范围0-360°，精度≤3°； （7）风速：原范围0-80m/s，精度±0.1m/s； （8）最小检测限1m/s； （9）防护等级：IP66； （10）输出形式：RS485或RS232;modbus或文本。 （11）集大气温度、相对湿度、气压、风向、风速于一身，无移动部件，免维护具有气象塔。 |
| 8 | 监控 | 枪球机：具有全景细节双通道；支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持编码画中画与双MIC拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远可达30m，细节补光照射距离最远可达红外150 m，支持一进一出音频、最大支持512GB MicroSD卡存储IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 NVR：内置板级物联网卡，实现快速上网，可通过进行4G流量管理；支持4G方式接入互联网，支持移动/联通/电信全网通；支持6路1080P解码，最大支持400万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；支持HDMI高清1080P输出；支持4个PoE网口，可为PoE摄像机直连供电，即插即用，快速出图；可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持1个SATA接口；硬盘：≥4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM空气盘，CMR传统磁记录传输速率180MB/s。 |

注：以上仪器设备的技术要求、安装、验收、规范要求符合生态环境部相关要求，中标人中标后依据相关标准规范，对各类监测仪器设备技术性能开展适用性检测并提供相关检测报告。

三、项目要求

（一）供货要求及售后服务

（1）投标人应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

（2）供应商可根据自身服务能力，提供超出所列清单以外的更优惠服务。

（3）其它与本项目安装相关配套辅件辅材配件配材等，因考虑不全造成材料遗漏，均由供应商自行负责。

（4）在本项目的安装、调试及运维实施过程中，需配备专业的技术管理及售后服务等相关人员，以确保项目的实施质量。

（二）质量保证

（1）投标人应保证提供的货物与服务项目经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物与服务项目的内在质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，招标人有权向投标人发出索赔通知。

（3）投标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。

（三）产品的包装、发运及运输

（1）投标人应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达招标人指定地点。投标人所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。

（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（3）投标人在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到招标人48小时前通知招标人，以准备接货。

（4）产品在交付招标人前发生的风险均由投标人负责。

（5）产品在规定的交付期限内由投标人送达招标人指定的地点视为交付，投标人同时需通知招标人产品已送达。

四、培训要求

1、中标人应为招标人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握设备运行、检查、维修、维护工作。中标人要详细作出培训计划，包括培训课程安排、对被培训人员要求等。投标文件中提供培训计划。

2、中标人应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

3、本项目具体培训内容、培训人员、培训地点由甲方确定，所有培训所涉及的所有费用应由中标人出资，不得另行向招标人单位收取。以上培训均不得有人员限制。

五、验收标准

1、验收方法：招标人根据实际情况组织人员进行验收。验收按照国家或行业标准、投标文件及合同要求进行。具体要求包括：货物到达安装现场后，中标人和招标人共同打开包装验货检查货物数量。中标人应提供详细发货清单。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，招标人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，招标人才能接受全部货物。

2、验收标准：在货物进场完成安装调试并连续试运行30天后，招标人根据技术要求组织验收，当中标人提供的仪器设备型号、规格、数量、外观质量、及货物包装均无误完好，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等均齐全，安装调试合格，提供适用性检测报告，运行无问题时，方可通过验收。

3、中标人在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，双方协商后须报相关管理部门同意后方可调整。

六、其他要求

1、依据本项目采购需求投标人自行配置能完成本项目任务的项目组人员，明确好人员岗位；

2、依据本项目采购需求投标人可以提供承担过的类似项目业绩相关证明材料。

3、验收要求：提交的成果资料符合相关规范、符合招标人有关要求，并顺利通过招标人验收。

4、项目实施方案：投标人根据本项目需求制定完善的项目实施方案，包含但不限于实施计划、设备使用和调试等，切实可行，条理清晰，内容详尽。

5、进度计划安排：供应根据本项目特点撰写合理的供货进度安排，根据招标文件及采购方对供货期的要求，编制进度计划，设定时间节点。

6、质量管理保证措施：按照项目所约束的条件以及要求的内容，提出具有针对性的记载整个服务活动的质量管理保证措施。

7、培训方案：针对本项目设备的安装、使用、日常维护、故障处理等内容进行操作培训，内容详细。

8、质量管理保证措施：投标人应考虑到提供的质量管理保证实施方案，并提交全面的方案策略。

9、运维服务：有动维服务期内，提供运维服务，服务人员的技术水平和应急处理方案等。供应商应编制合理的运维服务，内容详细。

六、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.1采购本国货物、工程和服务

1.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.2政府采购需求标准

1.2.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

1.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

1.4对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

2、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

3、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

4、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第五章评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业声明函 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：最终计算结果四舍五入保留至小数点后两位。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 31.00 | 完全满足招标文件技术参数要求的得满分。加“▲”为重要参数，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣1分；其它项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣0.4分，扣完为止。注：投标人针对本项评分内容在响应文件《投标响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 企业经营业绩、实力 | 企业业绩 | 6.00 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似项目采购业绩的，每提供一个得3分，本项最高得6分。 注：须提供中标（成交）通知书、合同原件电子件加盖公章，二者缺一不可，合同主要内容、标的等需清晰可见，如未提供或提供不清晰均不得分。 |
|  | 企业认证 | 3.00 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每提供一个得1分，本项最高得3分。 注：响应文件中提供证书原件电子件，未提供或提供不清晰不得分。 |
|  | 项目负责人 | 4.00 | 1.供应商拟投入本项目的项目负责人具有环保相关专业中级职称的得1分，具有环保相关专业高级及以上职称的得2分；最高得2分。 2.项目负责人具有注册环保工程师职业资格证书的得2分。 注：①须提供以上证书原件扫描件或电子件，未提供不得分；②项目负责人须提供本单位投标前6月内任意1个月为其缴纳社保的证明材料扫描件。 |
|  | 项目组成员（不含项目负责人） | 5.00 | 1.本项目拟派的项目组人员（不包含项目负责人）中具备环保相关专业中级工程师专业技术资格职称证书的，每有1人得1分，具备环保相关专业高级及以上工程师专业技术资格职称证书的，每有1人得2分，本项最多得4分。 2.本项目拟派的项目组人员（不包含项目负责人）具有环境空气自动监控运行工证书的，每有1人得0.5分，最高得1分。 注：①须提供以上证书原件扫描件或电子件，未提供不得分；②以上人员须提供投标前6个月内任意1个月为其缴纳社保的证明材料扫描件。 |
| 项目实施方案 | 项目实施方案 | 5.00 | 根据实施方案（包含但不限于实施计划、设备使用和调试等）的完整性、思路清晰、逻辑合理等进行打分。实施方案符合实际，能够针对本项目供货要求而细化制定方案，且优于采购需求的，得5分；方案内容合理、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的实施措施，完整和实用的，得4分；方案内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，较具有针对性和可操作性，得2分；有方案，但方案内容模糊，内容不详实、不完整、内容不全面的，但经承诺通过优化可以满足采购需求的，得1分；没有内容不得分。 |
|  | - 进度计划安排 | - 4.00 | 根据投标人针对本项目提出进度计划安排进行打分，包括但不限于供货节点、计划进度等。进度安排阐述较详细且优于采购需求的得4分；进度安排基本详实,能够较好满足采购需求的3分；进度安排较合理，能满足招标文件基本要求的得2分；进度安排内容不详实、不完整、内容不全面的得1分；没有内容不得分。 |
|  | - 培训方案 | - 4.00 | 根据投标人针对本项目设备的安装、使用、日常维护、故障处理、操作培训以及相关的知识掌握进行打分。设备满足对接云服务器需求，能够针对本项目细化制定方案，且无缝对接的得4分；方案内容合理能够实现对接需求的得3分；有方案，但方案内容模糊、不全面的，但经承诺通过优化可以满足对接需求的得2分；方案内容不详实、不完整、内容不全面的得1分；没有内容不得分。 |
|  | - 质量管理保证措施 | - 4.00 | 根据投标人针对本项目提供的质量管理保证措施进行打分。质量安全管理保证措施内容详细完善、节点控制到位，优于采购需求得4分；保证措施内容基本详实,能够较好满足采购需求的3分；保证措施内容合理，但能满足招标文件基本要求的得2分；方案内容不详实、不完整、内容不全面的得1分；没有内容不得分。 |
| 其他 | 运维服务 | 4.00 | 根据投标人提供的运维服务方案进行打分，方案内容应包括提供运维服务，服务人员的技术水平和应急处理方案等进行打分。（1）提供项目全周期运维服务方案（现场服务措施以及售后服务期内外的后续技术支持、响应时间、上门时间和维护能力等）； （2）提供专业运维服务团队方案（综合能力配备、服务团队的技术能力等）； （3）应急处理方案、应急保障措施、故障响应及修复时间方案、应急服务电话等。 方案详细、运维服务完善，响应及时的得4分；方案较完整，故障响应满足需求的得3分；方案不完整，故障响应基本满足需求的得2分；售后服务内容不详实、不完整、内容不全面的得1分；没有内容不得分。 |

- （三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：

投标文件目录

- 投标声明及承诺函

- 投标人基本信息

- 法人授权书

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 中小（微）企业声明函

- 技术要求响应及偏离表

- 项目组人员

- 企业业绩

- 投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的        项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受招标人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意招标人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：   年   月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-SCYH-G2025-0042号“十五五”新增国控空气“春华路”站点仪器购买项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该________________项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

法人代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：

日期：

四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：“十五五”新增国控空气“春华路”站点仪器购买项目

招标编号：

投标总报价

小写：（人民币：元）

合同履约期限：

质保期：

维保期：

年   月   日

五、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装时辅材、调试、接入、保险、税金、货到就位以及培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 六、中小（微）企业声明函（货物）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加单位名称的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：___年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

七、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 八、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

九、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

- 质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。