采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目不接受（接受/不接受）进口产品。

一、商务要求

（一）项目概况

本次采购内容为泗阳众兴社区卫生服务中心设备采购及安装项目，对泗阳县众兴卫生健康服务中心全自动生化分析仪、五分类血细胞分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、凝血分析仪等医用设备采购及安装。本项目预算及最高限价为57.84万元。

（三）合同履行期限、地点及要求

合同履行期限：签订合同后20日历天内完成供货安装调试。

免费质保期：3 年，自所有货物到交货地点安装调试完成，并经验收合格之日起算。所产生的费用包含在本次报价中。

供货地点：采购人指定地点。

质量要求：合格。

（四）付款方式

预付款：合同金额的30% ，合同签订后在收到供应商发票后 10 个工作日内按规定支付；

进度款：设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，中标人开具等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付合同剩余全部价款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。可使用数字人民币支付。

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（五）验收标准

中标方提供的货物有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件及采购人需求。

本项目安装调试完成后，由中标单位准备资料，提交申请后，采购人组织有关单位成立验收小组，3 个工作日内组织开展验收，按照国家或行业标准、中标人投标文件及合同要求进行，必要时可以聘请专业人员，并出具验收报告。

验收内容对货物型号、规格、数量、外观质量、及包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。如发现有与合同规定不符的,向中标单位提出书面意见,不签发验收单，中标单位接到书面意见立即予以处理，达到整改要求后方为验收通过。

- 采购清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 |
| 2 | 尿液分析仪 | 台 | 1 |
| 3 | 医用冷藏箱 | 台 | 1 |
| 4 | 医用冷冻箱 | 台 | 1 |
| 5 | 五分类血细胞分析仪 | 台 | 1 |
| 6 | 显微镜 | 台 | 1 |
| 7 | 离心机 | 台 | 1 |
| 8 | 恒温水浴箱 | 台 | 1 |
| 9 | 移液枪 | 把 | 2 |
| 10 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 |
| 11 | 实验室柜体 | 台 | 1 |
| 12 | 心电图机 | 台 | 1 |
| 13 | 凝血分析仪 | 台 | 1 |
| 14 | 电解质分析仪 | 台 | 1 |

- 技术参数要求

- 全自动生化分析仪

- 仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪

- ★分析速度：比色恒速≥420T/H，选配ISE速度≥600T/H

- 最大可同时分析项目：≥95个

- 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配)

- 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法，支持1-4试剂项目

- 样本位：≥100个

- 样本量：1.5μL～45uL， 0.1µl步进。

- 试剂位：≥90个

- 试剂盘制冷温度：2～8℃

- 试剂量：10μL～200uL， 0.5µl步进。

- 搅拌杆：≥2个

- 反应杯位：≥90个,光径5mm；

- ★反应体积：最小反应体积≤100µl；

- ▲温控方式：固体直热，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养；

- 比色杯清洗：自动8阶温水清洗

- 光学系统	：全息凹面光栅后分光系统

- 波长：340～800nm ,12个波长

- 吸光度线性范围：0～3.5 Abs

- 样品携带污染率：≤0.05%

- ★支持HbA1c全血测试功能

- ▲厂家拥有自己配套的试剂、校准品、质控品(提供注册证),有通过CNAS认证的标准化实验室，具有完整的溯源体系，现场必需提供相关注册证证明、溯源性文件及CNAS证书

- 具有酶线性拓展功能

- 支持一个项目放置多套试剂

- 操作系统：全中文操作界面

- 电脑要求：CPU 2.6G及以上，硬盘 160G及以上，内存 2G及以上

- ▲生化系列产品通过FDA认证，提供FDA证书

- 配套：UPS电源、电脑、打印机、医用纯水设备，满足标的物使用要求。

- 尿液分析仪

- 项目选择：十四项、十三项、十一项、十项

- 测定原理：反射光电比色法

- 测定速度：≥510条/h

- 工作方式：可选择单条测试或连续测试

- 可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白

- 显示：触摸液晶显示屏，中英文操作界面，中英文测试结果并用符号单位、SI国际单位、常用单位表示

- 仪器能准确感应尿试纸条的数量

- 打印：内置热敏打印机打印测试结果

- 故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障

- 条形码识别：可识别一维条形码

- 仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部

- 存储功能：可存储≥5000个测量结果

- 校准功能：仪器配有试纸条校准功能

- 输出接口：可实现Lis系统连接

- 配套：电脑、打印机，满足标的物使用要求。

- 医用冷藏箱

- ▲产品容积：有效容积≥500L，立式，单门结构，电加热玻璃门，具有多种门体加热模式；具有自动关门功能。

- 外部尺寸：高度≤2000mm，方便进门；

- 箱体材料：外箱采用PCM彩板，内胆采用喷涂铝板。

- 保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

- 照明装置：配置LED冷光源，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。

- 制冷系统：采用品牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音；风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2~8℃范围内。

- ▲温度控制：高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定, 温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化。

- 控温性能：风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2~8℃范围内。

- 温度显示：数码管显示，视觉柔和，显示精度0.1℃。

- ▲箱内温度均匀性、波动性≤2℃

- 产品配置：6个高密度钢丝浸塑搁架，带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。门体带锁设计，防止随意开启；前后4个万向脚轮（其中2个自带刹车锁止功能），移动固定方便。

- 报警功能：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，具备远程报警功能。具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，物品存放更安全。

- ▲蓄电池：提供≥48小时显示及报警功能，并为温度记录打印机、USB端口供电。

- 数据接口：USB数据导出接口，默认导出未导出过的数据，至少导出12个月，数据PDF格式。U盘持续连接可自动存储温度数据。标配RS485接口、远程报警接口。

- 运行安全：当控制/报警传感器发生故障时，压缩机规律智能开停，确保物品存储安全。

- 冷凝水处理：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理的烦恼。

- 测试孔：标配测试孔，方便用户测试箱内温度。

- 质量保证：五年免费质保服务承诺。终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务。

- 医用冷冻箱

- 工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198V~242V，频率：(50±1)Hz。

- 样式：立式，单门。

- 有效容积（L）：≥90L。

- 外部尺寸（宽*深*高mm）≥700×669×854。

- 内部尺寸（宽*深*高mm）≥500×485×532。

- 箱体材质：箱体采用优质钢板，经过防腐磷化、静电喷涂工艺处理，表面色泽柔和。

- 内胆材料：内壁为喷涂铝板材质，经久耐用、便于清洁。

- ▲内部结构：3个ABS抽屉，坚固耐用，便于分类存储。

- ▲隐藏门把手，防止运输过程中的磕碰，不占用多余空间。

- 箱体配锁，可选配外挂锁。

- 箱体前两个支撑脚+后两个脚轮设计，方便移动安放。

- 压缩机：采用品牌高效压缩机，节能高效、静音。

- 保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。

- ▲发泡层厚度100mm，高效保温，防止冷量流失。

- 制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。

- 精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，确保箱体内温度保持在-10℃~-25℃范围内，显示精度1℃。

- 左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度。

- ▲声光报警系统：高低温报警、传感器故障报警、开门报警等多重保障，全面保障样本安全。

- 运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。

- 五分类血液细胞分析仪

- ★为保证检测效率，一台仪器可做血细胞计数、白细胞分类以及C-反应蛋白等项目的检测。

- 检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定

- 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道

- 检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）

- 研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等

- 样本添加：可随时添加样本

- 进样器容量：≥40个

- 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

- ▲样本用量：五分类+CRP模式≤35μl，CRP模式≤20μl

- 检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时

- 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能

- ▲红细胞血及血小板线性范围需满足： RBC:0～ 8.60×1012/L，PLT：0～5000×109/L

- ▲血红蛋白及CRP线性范围需满足HGB：0-260g/L；CRP：0.2~320mg/L

- ▲为保证试剂耗量准确性，CRP试剂包装规格按人份数注册（附注册证）

- 具有原厂配套的试剂、校准品、并提供校准品溯源性文件

- ▲具备同品牌配套经过NMPA注册的质控品，为避免基质效应，质控品应包含人源基质组分。

- 所投血球产品在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理。

- 显微镜

- 生物显微镜，铝合金金属机身，具有保护外壳。

- 光学系统：无限远光学系统，齐焦距离为国际标准45mm，不可大于45mm。

- 载物台：钢丝传动，无齿条结构。微调旋钮最小调节距离≤2.5um。

- 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节。

- 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜

- 照明系统：LED光源，能耗≤0.6W

- ▲双目观察筒：带屈光度调节，视场数≥20

- 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20

- 物镜转盘：内旋式4孔物镜转盘

- 物镜：平场消色差物镜4X，10X、40X、100X（N.A.≥1.25 ）油镜

- 离心机

- 微处控制，液晶显示，触摸面板操作。

- ★直流无刷电机驱动，运行稳定，转速精度高。

- 不锈钢内腔，特殊通风孔通道设计，便于腔体散热。

- 运行过程中可以实时修改转速、离心力和运行时间等参数。

- ▲通过ISO9001：2015、ISO 13485:2016认证、CE符合性声明，FDA认证，并提供相关证明文件。

- ▲采用高强度ABS工程塑料一次注塑成型外壳，外形美观、抗腐蚀、耐酸碱。

- ▲采用食用级硅橡胶整体式密封圈，符合GMP认证。

- 配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

- 最高转速≥5000r/min，

- 最大相对离心力≥4390×g。

- 时间设置范围：1s～99min59s/1min

- 整机噪音：＜65dB(A)

- 最大容量：≥15ml×32

- 恒温水浴箱

- LED数码管显示微电脑智能P.I.D.温度控制器，控温精准；连续运行或定时运行：0~9999min；具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。

- 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部及台板材质：SUS304不锈钢板。

- 温度范围：RT+5°C~65°C

- 温度均匀度：≤±0.5°C

- 孔径（cm）：14/11/9/7/5

- 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警

- 内部容积（L）：≥8

- 移液枪

- 量程：5-20ul， 10-100ul

- 数字视窗，令所设定量程一目了然

- 下半支可高温高压消毒

- 可提供在线校准

- 移液器下半部可360度旋转，方便移液

- 全自动化学发光免疫分析仪

- ★最大测试速度＞220T/H。

- ★试剂位≥25个，试剂盘温度2～8℃，24小时制冷。

- ▲占地面积＜1平方米。

- 进样方式：插卡式进样，随时连续进样，支持自动重测和自动稀释

- 样本容量：一次性放入70个样本，具有独立急诊通道，支持急诊优先

- 样本针/试剂针：钢针加样，具备液面检测、堵针检测、空吸检测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能

- ★样本针采用钢针加样，样本针携带污染率<0.1PPM

- 样本管规格：能支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管

- ▲反应杯：一次性反应杯，最多加载1200个，料斗式散装进样，随时添加，防静电设计

- 反应温度：37℃±0.3℃，温度波动≤0.1℃

- 混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀

- 生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离技术

- 磁分离机构布局：单独磁分离盘，4重磁分离清洗，底物注入

- 校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正

- 质控规则：Westgard多规则质控、Twin plot

- 溯源性：符合国际量值溯源体系要求

- 测试申请模式：支持样本架号模式和条码模式

- ▲拓展功能：可以与同品牌全自动生化仪联机

- 检测项目：具有甲状腺、性腺激素、肿瘤标志物、传染病、肝纤维、心脏标志物、降钙素原、骨代谢等检测

- 全部检测项目≥68项

- ▲TSH满足功能灵敏度≤0.02μIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测，乙肝五项及HIV通过德国CE list A认证，HCV通过IVDR D类认证

- 校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。校准品和质控品单独注册，均具有NMPA注册证。

- 校准和质控品：自带条码，无需分装，可放置在样本架任意位置，一键启动自动检测

- 甲功试剂项目说明书中明确写入成人及妊娠期甲状腺参考范围

- 配套：UPS电源，满足标的物使用要求。

- 实验室柜体

- 柜体长度≥20米，含电脑桌、操作台等，台面为实验室专用台面，深度要求75厘米以上，高度按照实验室常规高度。

- 采用钢木结构，C型钢架支柱，木质柜体镶嵌结构。产品应符合相应实验室的功能要求，木质贴面和封边部件应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。

- ▲台面要求：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求：

- A、化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。

- B、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。

- C、甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005mg/m³；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。

- D、抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。

- 主钢架：前后梁采用60×40×1.2mm（底柜托梁30×50×1.2mm）优质矩形钢管，表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱、耐腐蚀表面处理，保护层附着力经落物撞击测试合格。

- 柜体门板及抽屉：不小于18mm厚三聚氰胺饰面板，符合E1级环保标准；用优质2mm PVC封边条，以进口胶王高温热压后作封边防水处理，不易开胶；所有板件连接后结构稳固，不变形，易于拆迁；配以铝合金一字暗拉手，镶嵌在板材里面。

- 层板：采用不小于18mm厚优质三聚氰胺板（E1级），以优质2mmPVC封边条配合进口胶王热熔封边。活动结构，可调节相对高度。

- 活动背板：材质及制造工艺与柜身相同，可灵活拆卸，利于隐藏水电管道的维护修复。

- 铰链：采用优质阻尼铰链，弹性好，外形美观，开闭弧度≥175，，开合时无噪音，次数达八万次以上，防锈、耐腐蚀，使用寿命长，达到国际五金行业标准。

- 导轨：三段式静音阻尼导轨，承重25Kg以上，耐腐蚀、经久耐用。

- 底脚：主体采用定制20mm 304不锈钢圆杆经数控加工，成型直径约12mm，承重不小于500公斤；底座采用优质尼龙材料注塑一体成型，坚固耐用；底座内嵌减震垫为优质橡胶注塑一体成型，具有良好的减震效果。

- 安装要求：每个操作台需安装10A五孔插座、边台每1.5m至少安装1个10A五孔插座装于岛式插座盒内，全部接通电源（包含相关电线等必要材料及人工费），电线应置于具备防火要求的PVC线槽中。

- 心电图机

- 12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸；

- ▲起搏器采样率不低于16000Hz；

- ▲无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；

- ▲电压分辨率不低于1uV；

- 模数转换不低于24位；

- ▲Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；

- 开机出波形时间不超过7秒；

- ▲内置存储容量不低于800份；

- ▲电池单次充电至少可供打印400份报告；

- ▲屏幕可预览完整的心电图报告；

- ▲更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；

- ▲输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；

- 可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；

- 可支持条形码扫描枪接收患者；

- U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；

- 波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；

- 记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；

- 心电放大器：直流耦合；

- 走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s；

- 重量不大于5Kg。

- 电解质分析仪

- 测试项目：K+、Na+、Cl-、iCa2+、pH (nCa2+为计算项目)；

- 测量技术：离子选择性电极法；

- 样品量: 60ul-150ul；

- 测量速度：≥60样本/小时；

- 测量指标

| - 项目 | - 测量范围 | - 测量精密度 |
| --- | --- | --- |
| - K | - 0.50—15.00 mmol/L | - CV≤1.0% |
| - Na | - 30.0—200.0 mmol/L | - CV≤1.0% |
| - Cl | - 30.0—200.0 mmol/L | - CV≤1.0% |
| - Ca | - 0.10—6.00 mmol/L | - CV≤1.0% |
| - PH | - 6.00—10.00 | - CV≤1.0% |

- ▲全自动进样；带有液面探测功能；生化管可以直接上机测试

- 人机互动式菜单，故障自动报警；

- ▲进样盘不少于36样本位，急诊样品即插即测，原始管进样，内置式红外线条型码扫描，无需人工手持扫描枪单个扫码；

- 一体化盒装试剂包，具有试剂量自动统计功能；

- 内置打印机同时打印出结果，并设外置打印机接口，可连接电脑及外置打印机；

- 支持LIS联网系统；

- 凝血分析仪

- 检测原理：采用双磁路磁珠法、免疫比浊法、发色底物法进行检测

- 测试项目：PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer、AT-III、凝血因子等

- 检测速度：PT ≥300 T/h

- 综合测速：综合四项（PT/APTT/TT/Fib）≥30样本/小时

- 样本位：样本位≥80个，具有进样到位提示功能

- 样本扫描：具有内置条码扫描装置，进样时即时扫描标本信息

- 预温位：预温位≥15个，开机升温快速、并能保持温度稳定

- 试剂位：试剂位≥25个，具有试剂搅拌和试剂冷藏功能

- 加样针：≥2根，样本针及试剂针具有防撞和液面感应检测功能

- 试剂针：具有加热功能，能实现自动补偿温度

- 急诊检测：专用急诊位≥3个，并且任意已放入标本可设成急诊

- 样本杯：≥1000个且能自动导入，每次独立导入单个样本杯

- 软件功能：配有中文操作系统，图形显示，操作方便

- 数据传输：支持LIS/HIS双向通讯

- 注：★为实质性要求，负偏离视为无效投标。

- 售后服务要求

- 服务响应时间

- 中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。中标人在接到采购人通知后在2小时内到达甲方现场并解决。

- 服务内容

- 本项目免费质保期为3年（自所有货物到交货地点安装调试完成，并经验收合格之日起算），因人为因素出现的故障不在免费维护范围内。超过维护期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

五、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

- （一）节能、环保产品要求

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。

- （二）商品包装、快递包装要求

# 供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。