江苏省人民医院引进彩色超声诊断仪招标文件               招标编号：0667-194JIBEP6001/03

机电产品采购
国际竞争性招标文件
（第二分册）

招标编号：0667-194JIBEP6001/03
招标设备: 彩色超声诊断仪
本   册   内   容

投  标  邀  请

投 标 资 料 表

合同条款资料表

货物需求一览表及技术规格

江苏省设备采购国际招标中心

2019年1月
第五章  投标邀请

日期：2019年1月

招标编号：0667－194JIBEP6001/03
1. 江苏省设备采购国际招标中心受江苏省人民医院的委托，邀请合格投标人就采购彩色超声诊断仪的下列货物和有关服务提交密封投标文件：

彩色超声诊断仪 1套

2. 有兴趣的合格投标人可在江苏省设备采购国际招标中心得到进一步的信息和查阅招标文件，可从2019年1月8日至2019年1月15日每天9：00至16：00（北京时间，节假日除外）在江苏省设备采购国际招标中心购买招标文件，不购买招标文件的不得参加投标，本招标文件每套售价为800元人民币或120美元，售后不退。
公司银行帐号为：银行外汇账号（美元）南京银行140201091002243
银行外汇账号（欧元）：南京银行01093820030000197

人民币账号：宁波银行南京分行营业部72010122001247084

3. 所有投标书应于2019年1月31日上午9：00（北京时间）之前递交到开标大会处。

4. 定于2019年1月31日上午9：00（北京时间）在江苏省南京市公开招标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

招标机构名称：江苏省设备采购国际招标中心

详细地址：江苏省南京市虎踞北路12号南二楼
邮编：210013

联系人：朱天强  黄磊

电话：86-25-83711986

传真：86-25-83716208

电子信箱：huanglei0512@yeah.net
第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	说      明

	1.1
	招标人：江苏省人民医院

地址： 江苏省南京市广州路300号
联系人： 高虹

电话：025-83715025

	1.2
	招标代理机构：江苏省设备采购国际招标中心

地  址：江苏省南京市虎踞北路12号南二楼
联系人：朱天强

电话：86-25-83711986

传真：86-25-83716208

电子信箱：huanglei0512@yeah.net

	1.3
	资金性质：自筹

	2.2
	合格的投标人：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的法人或其他组织均可投标。

	2.8
	投标人在招标文件载明的投标截止时间前，应当在中国国际招标网（网址：http://www.chinabidding.com）成功注册且年检合格。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的后果由其自行承担。

	投标文件的编制

	8
	投标语言：投标文件应以中文编写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以使用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

	10.3
	本次招标只允许投标人提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。

	11.4
	本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价

	11.6.1
	从中华人民共和国关境内提供的货物：报DDP价
相关费用：报货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用。

	11.6.2
	从中华人民共和国关境外提供的货物：报CIP货到江苏省人民医院机房价。
相关费用：报货物从装运港至目的地的运输、保险和其他当地发生的伴随费用。

	12
	投标货币：
投标人从中华人民共和国关境内提供的货物和服务用人民币报价，投标人从中华人民共和国关境外提供的货物和服务可用美元或其他国际主要结算货币。

	*13.1
	联合体投标：不接受联合体投标

	*13.3
	资格标准：

1. 有效的国家医疗器械注册证

2. 境外生产的投标设备应提供美国FDA证书或欧洲CE证书复印件

3. 如是境内的投标商应提供企业法人营业执照副本以及有效的医疗器械生产或经营企业许可证复印件

4. 法人代表授权书

5. 制造商授权书

	14.3
	证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据：
1）货物主要技术指标和性能的详细说明；
2）投标人应在投标文件中提供货物从招标人验收合格后开始使用至整机正常运行所需的备品备件（含易损易耗件）和专用工具清单。清单中须列明：备品名称、型号规格、单价、品牌、产地等，专用件须另外注明材质、规格尺寸、加工方式等。
3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。
4）投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。
*5）投标人须提供原厂出具的完整的售后服务承诺书。

	*15
	投标保证金额：大于等于投标总价的百分之一点五（≥1.5%）小于等于百分之二（≤2%）

投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金形式：可采取下列任何一种形式：

1）由一家在中华人民共和国境内或境外信誉好的银行用招标文件提供的格式或招标机构接受的其他格式出具的银行保函或不可撤销的信用证。

2）银行汇票、银行本票、电汇。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以银行汇款形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。

	*16.1
	投标有效期：90天

	17.1
	投标文件的数量：
纸质正本文件1份、纸质副本文件6份。

	17.2
	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由单位负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的《单位负责人授权书》附在投标文件中。投标文件的报价部分、重要商务和技术条款参数（打“*”）响应等相应内容应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母逐页签字。投标文件的副本应为正本的复印件。

	17.3
	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

	18.1
	投标文件的密封：
1）投标人可将所有投标文件（除开标一览表和投标保证金外）用一个包装整体密封。如投标文件较厚，不方便整体密封的，可按《机电产品国际招标标准文件》第一册18.1款要求进行密封和标记。
2）投标人还应将开标一览表和投标保证金单独密封提交。

	18.2
	外层信封均应：
1）清楚标明递交至投标资料表中指明的地址。
2）注明投标资料表中指明的项目名称、投标邀请的标题、编号和“在(开标日期和时间)之前不得启封”的字样，并填入投标资料表中规定的开标日期和时间。

	19.1
	投标文件开始接收时间：2019年1月31日   上午8:30（北京时间）

投标文件接收截止时间：2019年1月31日   上午9:00（北京时间）

投标文件递交地点：金陵晶元大酒店四楼明志厅（江苏省南京市鼓楼区江东北路386号） 

	20
	迟交的投标文件：招标人将拒绝并原封退回截止时间之后递交的投标文件。

	开标与评标

	22.1
	开标时间：2019年1月31日    上午9：00（北京时间）
开标地点：金陵晶元大酒店四楼明志厅（江苏省南京市鼓楼区江东北路386号）

	23.1
	评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。本次评标采用最低评标价法

	*24.5
	实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

在商务评议时，选用24.5.1（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）

在技术评议时，选用24.5.2（1）、（2）、（3）、（4）、（5）

	26.3
	评标价量化因素：选用26.3（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）

	26.4.1
	投标人应在投标文件中提供估计的货物尺寸、装运重量和每个合同包的估计EXW价/CIF价/CIP价的价值。

	26.4.2
	交货期：合同签订后90天内到达买方现场。               

交货期的偏离：每延迟一周其评标价加投标价的1%（不足一周以一周计算）

最长延迟不能超过2个月（含2个月），否则导致废标。

提前交货不考虑降低评标价。

	26.4.3
	付款计划的偏离：不允许偏离

	26.4.4
	零部件和备品备件的费用：
1）卖方应在投标文件中提供按产品出厂标准供应的货物从招标人验收合格后开始使用至整机正常运行所需的备品备件（含易损易耗件）和专用工具清单和价格，除易损易耗件后的备品备件价格应包括在投标价中。 

2）如投标人未按招标文件规定提供上述清单，评标委员会将在投标总价上增加其他有效投标人中有效投标所提供的同类货物的最高报价进行算术修正。

	26.4.5
	中国关境内的备件供应和售后服务设施：
1）投标人应在中国关境内设置（配备）投标设备所用的备件库和售后服务机构。如没有备件库或售后服务机构中任一项，评标时评标委员会将增加投标总价的1%计入评标价，如两项都没有将增加投标总价的2%计入评标价。
2）零配件供应：投标人应保证设备停产后10年的备件供应和维修配件（以更换电路板、探头、轨迹球、硬盘、光驱、显示屏等部件为更换单位）供应。
3）系统升级：投标人应保证验收合格1年内系统硬件免费升级，软件终生免费升级。

	26.4.6
	投标设备的预计运行和维护费用
所采购的货物的运行和维护费用是设备使用周期成本的一个主要部分。这些费用将根据下述规定的计算使用寿命成本的因素和标准进行评价：
（1）评价使用寿命的年数按货物大修前的使用年限；
（2）计算出使用寿命期间年平均运行费用；
（3）质保期后使用寿命期间年平均维护和/或保修费用；
以上述（2）至（3）条计算的全部年平均费用最低者为基准，按（1）项中所列年限将其他投标人高出部分的100％计入评标价中。

	26.4.7
	设备性能和生产率：按“投标人须知”中第26.4.7（1）条

投标人应响应技术规格中的规定，说明所提供的货物保证达到的性能和效率。高于标准的，不考虑减低评标价；低于标准性能或效率的（假设为100%），每低一个百分点，投标价将增加1%。

	26.4.8
	其他额外的评标因素和标准：
1）投标人在投标总价中不得包含招标文件要求以外的货物，否则，在计算评标价时不予核减。
2）实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
3）投标分项报价表、商务偏离表与技术规格偏离表必须严格按照招标文件的要求制作，如果未按照招标文件的要求制作，由此产生的投标被拒绝的风险由投标人自行承担。投标人可以提供所投设备的选购件以供用户选择，同时提供选项的清单和详细报价，选项的价格不计入投标总价。
4）投标人认为应该配备而又在招标范围以外的设备、部件、装置或服务，可先列入选项清单。投标人须在投标时提供设备安装、调试、维修、保养所需专用工具的清单和详细报价，其价格计入投标总价。技术服务将作为供货内容的一部分，包括安装、调试及安装调试前运行环境（水、电、气、温度、湿度）要求、人员培训、验收程序及步骤、验收报告及其它卖方义务。
5）投标人须在投标文件中详细说明其提供的技术服务的内容、计划、措施、标准等情况并提供报价。

	授  予  合  同

	36.1
	投标人一旦中标，在领取中标通知书时按中标总金额的1%向招标代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费一次付清。如果中标人不按照招标文件规定交纳招标代理服务费，其投标保证金将不予退还。

	适用于本《投标人须知》的额外增加的变动

	（1）对招标文件中的重要条款（参数）加注星号（“*”）标识，如不满足任一带星号（“*”）的条款（参数）将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。
（2）构成投标被否决的评标依据除重要条款（参数）不满足外，还可以包括超过一般条款（参数）中允许偏离的最大范围、最多项数。对一般条款（参数）允许偏离的最多项数为3项（含3项）。
（3）一般商务和技术条款（参数）在允许偏离范围和条款数内进行评标价格调整的计算方法，每个一般技术条款（参数）的偏离加价为该设备投标价格的1%，投标文件中没有单独列出该设备分项报价的，评标价格调整时按投标总价计算。


第七章  合同条款资料表
本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内    容

	1
	买方名称：江苏省人民医院
项目现场名称：江苏省人民医院机房

	11
	目的地：江苏省人民医院机房
价格条件：CIP江苏省人民医院机房
交货期：合同签订后90天内到达买方现场。

	16
	应提供的伴随服务有：

1. 提供中、英文操作手册。

2. 提供维修手册：包括线路图、电路版位置图、检测、调试方法等。

	*18.2
	设备免费保修期：设备安装、调试、验收合格后，质保五年（含探头），鼓励延长，每增加一年，评标价降低1%。

	18.4
	1．维修响应速度：接到通知后2小时内到达（包括所有节假日）。

2. 保修期外故障修复：接到通知后48小时内修复，否则免费提供备用机。

3．保修期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）。

	*20.1
	付款方法和条件为：设备安装、调试、验收合格后付货款90%，设备验收合格正常运转十二个月后付货款10%。

	35.1
	卖方通知送达地址：江苏省人民医院机房

	36
	互惠协议的标题是“中华人民共和国和 投标人所在国 政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。


第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概述
本次招标采购设备为彩色超声诊断仪，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标人以精美的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。
货物需求一览表

	序号
	货物名称
	数量
	交货期
	目的地

	1
	彩色超声诊断仪
	1套
	合同签订后90天内到达买方现场
	江苏省人民医院机房


二、技术规格

	序号
	
	招标要求
	投标方参数
	偏离及说明

	一
	设备概况
	
	
	

	1.1
	名称：彩色超声诊断仪
	要求：所投机型为各厂家的最高机型；最新版本的软件；提供详细的配置清单
	
	

	1.2
	设备型号及操作系统版本
	提供
	
	

	1.3
	数量
	 壹 套
	
	

	1.4
	生产地
	提供
	
	

	二
	设备合法销售有关文件

	2.1 
	不属于医疗器械管理范畴内设备
	提供上级管理部门的证明文件
	
	

	2.2
	属于医疗器械管理范畴内设备
	提供CFDA复印件
	
	

	三
	主要技术参数

	
	*投标人必须在正本投标文件内如实提供一套与投标设备相符的最新版英文原厂的技术数据样本（DATA SHEET），评标将以此为依据。DATA SHEET没有的技术参数作为偏离，打“*”的参数请在投标文件技术参数响应表上标出DATA SHEET中对应的序号。如英文资料与中文资料有冲突，以英文资料为准。

	3.1
	主机系统要求：

	3.1.1
	设备用途：腹部、妇科、泌尿科、小器官、血管、肌肉骨骼、儿科等各科系病例诊断、疑难病例会诊和科研教学等极具价值的顶级四维超声系统，投标设备必须为各厂家最高档的专业机
	提供
	
	

	3.1.2
	全数字化超声成像系统，由制造商品牌所在国生产，所提供机型为2015年以后注册机型
	提供
	
	

	3.1.3
	主机计算机为Windows操作系统
	提供
	
	

	3.1.4
	全新S-VISION波束形成器
	提供
	
	

	3.1.5
	二维灰阶、M型、解剖M型、彩色多普勒、能量多普勒、方向性彩色多普勒能量图成像及分析单元
	提供
	
	

	3.1.6
	脉冲多普勒、连续多普勒显示及分析单元
	提供
	
	

	3.1.7
	高脉冲重复频率及变频多普勒模块
	提供
	
	

	3.1.8
	组织多普勒显示及分析单元
	提供
	
	

	3.1.9
	超高动态范围模块
	提供
	
	

	3.1.10
	组织谐波成像技术、脉冲反相谐波成像
	提供
	
	

	3.1.11
	双幅模式、四幅模式，双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像
	提供
	
	

	3.1.12
	空间复合成像，可实现曲别针实验，应用于2D/彩色血流模式
	提供
	
	

	3.1.13
	智能化图像优化技术：消除斑点噪声伪像，增强边缘显示，逐级可调，支持所有探头，并可结合其他图像优化技术同时使用
	提供
	
	

	3.1.14
	图像增强功能
	提供
	
	

	3.1.15
	全景成像：
	提供
	
	

	3.1.15.1
	支持成角扫查
	提供
	
	

	3.1.15.2
	可任意选取节段图像同屏对比分析或独立分析
	提供
	
	

	3.1.15.3
	可进行任意旋转、放大及测量
	提供
	
	

	3.1.16
	弹性成像可搭载于线阵及凸阵探头.具备甲状腺弹性分布图：对甲状腺弹性的均匀度进行量化分析，用于开展甲状腺分级及甲状腺肿瘤的辅助评估等科研工作
	提供
	
	

	*3.1.17
	乳腺智能探测技术：可自动识别乳腺肿物的多种参数，对乳腺肿瘤的分级进行辅助性评估，在机实现符合BI-RADS分类标准的数据及报告系统
	提供
	
	

	*3.1.18
	低机械指数造影成像，具备双幅造影图像及基波图像同屏对比，具备双造影计时器，每段动态图像在机最大记录时间≥7min
	提供
	
	

	3.2
	通用功能：

	3.2.1
	显示器：≥23寸显示器，显示器可以上下左右活动、仰俯等
	提供
	
	

	*3.2.2
	具备≥13.3英寸彩色LED触摸控制屏，触摸屏幕可直接进行各种操作。触摸屏可以进行感应式位置调整
	提供
	
	

	3.2.3
	系统最大动态范围：≥360dB
	提供
	
	

	3.2.4
	图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断
	提供
	
	

	3.2.5
	具有多国语言包括中文菜单、中文文本输入
	提供
	
	

	3.2.6
	控制台6向电动移动模块
	提供
	
	

	3.2.7
	电影存储与电影回放模块
	提供
	
	

	3.2.7.1
	片段电影保存模块
	提供
	
	

	3.2.7.2
	容积电影存储模块
	提供
	
	

	3.2.8
	内置DVD RW（CD R/W）和6个USB2.0接口
	提供
	
	

	3.2.9
	DICOM (含Q&R)
	提供
	
	

	3.2.10
	在检查的同时进行同步DVD或者U盘记录，可以在您不中断扫查、保持检查连续性的同时，进行大容量、快速的DVD刻录。并且可对刻录范围进行自由选择
	提供
	
	

	3.2.11
	使经常用到的许多操作步骤变成一个过程，可以更快更容易进行检查
	提供
	
	

	3.3
	探头规格：
	提供
	
	

	3.3.1
	频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收
	提供
	
	

	3.3.2
	性能：超宽频带变频探头，频段或频率数字双重显示模式，探头在二维模式下中心频率最大可选择≥6种；多普勒频率可最大选择≥2种；中心频率的变频频段及频率具体数字均可在屏幕上可视可调，必须具备单晶体探头技术
	提供
	
	

	3.3.2.2
	类型：电子凸阵，电子
	提供
	
	

	3.3.2.3
	凸阵：1-7MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调
	提供
	
	

	3.3.2.4
	浅表线阵：3-12MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调
	提供
	
	

	3.3.2.5
	血管线阵：2-9MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调
	提供
	
	

	3.3.3
	探头接口：探头接口≥5个，同时激活探头接口≥4个，均为最新的无针式探头接口，具备防尘盖板，探头接口大小一致，2D及3D探头接口通用
	提供
	
	

	3.4
	二维灰阶显像主要参数：

	3.4.1
	扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥65帧/秒
	提供
	
	

	3.4.2
	扫描线：每帧线密度≥1024超声线
	提供
	
	

	3.4.3
	声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦
	提供
	
	

	3.4.4
	接收方式：接收通道≥100000，多路信号并行处理
	提供
	
	

	3.4.5
	数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹
	提供
	
	

	3.4.6
	线阵探头梯形成像技术，支持所有成像模式
	提供
	
	

	3.4.7
	回放重现：2D灰阶图像回放≥12700帧
	提供
	
	

	3.4.8
	预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节
	提供
	
	

	3.4.9
	增益调节：B、B/M、C、D可独立调节
	提供
	
	

	*3.4.10
	数码TGC≥10段增益补偿调节
	提供
	
	

	3.4.11
	最大显示深度≥38cm，最小显示深度≤2cm
	提供
	
	

	3.5
	频谱多普勒主要参数：

	3.5.1
	方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW）
	提供
	
	

	3.5.2
	最大测量速度：（基线为零，无角度纠正时）PW：血流速度≥11m/s；CW：血流速度≥19m/s
	提供
	
	

	3.5.3
	最低测量速度：≤1mm/s
	提供
	
	

	3.5.4
	显示方式：B/D、B/C/D
	提供
	
	

	3.5.5
	多普勒电影回放：≥8192线
	提供
	
	

	3.5.6
	零位移动：≥8级
	提供
	
	

	3.5.7
	取样宽度及位置范围：多级可调，最小取样宽度0.5mm，最大20mm（提供图片证明）
	提供
	
	

	3.5.8
	实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算
	提供
	
	

	3.5.9
	实时三同步功能
	提供
	
	

	3.6
	彩色多普勒主要参数：

	3.6.1
	彩色优化技术：提高帧频、提高彩色灵敏度
	提供
	
	

	3.6.2
	显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示
	提供
	
	

	3.6.3
	显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比
	提供
	
	

	3.6.4
	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20
	提供
	
	

	3.6.5
	彩色标尺显示：基线居中时，标尺显示最低血流测量速度≤0.8cm/s
	提供
	
	

	3.6.6
	彩色显示帧频：相控阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥11帧/s
	提供
	
	

	3.6.7
	彩色显示帧频：腹部凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥5帧/s
	提供
	
	

	3.7
	测量与分析:(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

	3.7.1
	一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等
	提供
	
	

	3.7.2
	腹部测量与分析
	提供
	
	

	3.7.3
	产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示
	提供
	
	

	3.7.4
	妇科测量与分析
	提供
	
	

	3.7.5
	颈动脉测量与分析
	提供
	
	

	3.7.6
	心脏测量与分析
	提供
	
	

	3.7.7
	泌尿科测量与分析
	提供
	
	

	3.7.8
	胎儿心脏测量与分析
	提供
	
	

	3.7.9
	上下肢动脉、上下肢静脉测量与分析
	提供
	
	

	3.7.10
	弹性成像
	提供
	
	

	3.7.10.1
	乳腺弹性成像
	提供
	
	

	3.7.10.2
	甲状腺弹性成像
	提供
	
	

	3.7.11
	造影成像
	提供
	
	

	3.7.12
	乳腺智能检测
	提供
	
	

	3.7.13
	血管内中膜测量
	提供
	
	

	3.8
	超声图像及病案管理系统：

	3.8.1
	数字化SSD固态硬盘容量≥500GB，可永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息
	提供
	
	

	3.8.2
	动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像
	提供
	
	

	3.8.3
	具有图像存储与（电影）回放重现单元
	提供
	
	

	3.9
	输入/输出信号：

	3.9.1
	输入：S-VHS、VHS 、USB2.0、DICOM、外部音频
	提供
	
	

	3.9.2
	输出：DVI、S-VHS、VHS、VGA、音频输出、USB2.0、DICOM 3.0、DICOM SR
	提供
	
	

	3.9.3
	主机内置一体化USB接口≥6个
	提供
	
	

	3.10
	配置要求：

	*3.10.1
	主机（最高机型、最新软件版本，为保持最新版本，自装机日起一年内主机硬件免费升级，软件终生免费升级）                         一台
	提供
	
	

	3.10.2
	探头

	3.10.2.1
	单晶体凸阵探头                         一只
	提供
	
	

	3.10.2.2
	小器官线阵探头                         一只
	提供
	
	

	3.10.2.3
	血管线阵探头                           一只
	提供
	
	

	3.10.2.4
	高清线阵探头                           一只
	提供
	
	

	3.10.3
	弹性成像                               全套
	提供
	
	

	3.10.4
	乳腺弹性定量分析功能                   全套
	提供
	
	

	3.10.5
	甲状腺弹性定量分析功能                 全套
	提供
	
	

	3.10.6
	造影成像                               全套
	提供
	
	

	3.10.7
	乳腺人工智能分析检测功能               全套
	提供
	
	

	3.10.8
	耦合剂加热器                           一个
	提供
	
	

	3.10.9
	导航穿刺引导                           一套
	提供
	
	

	3.10.10
	其它高级应用软件                   按需开通
	提供
	
	

	3.10.11
	图文工作站(可与医院网络连接，可出中文报告，可进行图像存储；另含液晶显示器、DVD光盘存储、彩色激光打印机、电脑桌、椅等）

全套
	提供
	
	

	3.10.12
	DICOM3.0标准接口及相应软件（需具备worklist及数据双向传输功能） 

                                       一套
	提供
	
	

	3.10.13
	心电导联线，生理信号板                 一套
	提供
	
	

	3.10.14
	满足功能要求的软件                     全套
	提供
	
	

	3.10.15
	其它相关配套部件及优惠条款
	请具体说明
	
	

	四
	安装要求

	4.1
	最小安装面积
	提供参数
	
	

	4.2
	电源220V/50Hz
	提供
	
	

	4.3
	特殊要求
	请说明
	
	

	五
	技术资料和工具

	5.1
	中、英文操作手册
	提供
	
	

	5.2
	维修手册：包括线路图、电路版位置图、检测、调试方法等
	提供
	
	

	*5.3
	维修密码
	提供
	
	

	5.4
	维修软件
	提供
	
	

	5.4.1
	基本维修软件：调试、校正、保养等
	提供
	
	

	5.4.2
	检测软件
	要求
	
	

	5.4.3
	报错系统（error
code）
	提供
	
	

	5.5
	维修工具：必要的安装、调试、维修工具及校准、质控模型
	提供
	
	

	六
	售后服务

	6.1
	南京有维修站和维修工程师
	提供
	
	

	6.2
	维修工程师人数
	附MP培训证书和上岗证
	
	

	6.3
	电话维修系统
	提供800免费电话号码
	
	

	6.4
	维修响应速度
	接到通知后2小时内到达（包括所有节假日
	
	

	6.5
	维修配件仓库地址
	附彩色多普勒超声诊断仪配件金额和主要配件清单
	
	

	6.6
	备件送达期限
	国内2天、国外4天
	
	

	6.7
	保修期外故障修复
	接到通知后48小时内修复，否则免费提供备用机
	
	

	6.8
	设备停产后的备件供应
	保证10年
	
	

	6.9
	维修配件以更换电路板、探头、轨迹球、硬盘、光驱、显示屏等部件为更换单位
	保证10年
	
	

	6.10
	设备免费保修期
	五年（含探头），鼓励延长，每增加一年，评标价降低1%
	
	

	6.11
	保修期内的开机率
	投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
	
	

	6.12
	设备免费保养
	保修期内一年2次设备现场维护保养
	
	

	6.13
	设备包修合同价格
	由投标人提供
	
	

	6.14
	免费操作培训及计划，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法
	提供具体计划
	
	

	6.15
	免费维修培训及计划，确保工程师掌握基本的维护保养操作技术
	提供
	
	

	6.16
	保证验收合格1年内系统硬件免费升级，软件终生免费升级
	要求
	
	

	6.17
	全面负责彩色多普勒超声诊断仪设备的安装和调试
	提供
	
	

	七
	其他要求

	7.1
	彩色多普勒超声诊断仪所有的部分必须是全新产品，不能有循环使用的部件
	要求
	
	

	7.2
	标书中没有列出的标准配置的硬件和软件也必须提供
	要求
	
	

	7.3
	标书中的软件和各项功能如需硬件或其他技术支持的，必须提供
	要求
	
	

	7.4
	标书中的配置均属必配件，投标价包含标书中所有的配置和要求
	要求
	
	

	7.5
	标书中要求的，并且投标人具有的硬件和软件，包括科研型或WIP(研发中)的，不能不响应
	要求
	
	

	7.6
	标书中的硬件和软件若是科研型或WIP的必须注明
	要求
	
	

	7.7
	标书中科研型和WIP的软、硬件成为商品后，需免费提供
	要求
	
	

	7.8
	中标方在偏离的条款中也必须提供该条款里中标人具有的最好配置（无论是标准配置或选配件）
	要求
	
	

	7.9
	以上基本软件、临床应用软件、维修软件和技术资料等都必须随主机到达，不能随主机到达的请注明到达时间
	要求
	
	

	7.10
	所有附属设备、第三方产品或加配设备必须具有SFDA证书
	要求
	
	

	7.11
	列出配置清单和价格并提供订货号
	要求
	
	

	7.12
	列出保修期内不能免费提供的耗材等清单和价格，未列出的视为免费保修范围
	要求
	
	

	7.13
	保修期内更换的配件，从更换之日起仍享有一年的免费质保期
	要求
	
	

	7.14
	列出免费保修期外主要配件和耗材的清单和价格，保修期外维修费用以此为参考，若有新的优惠方案，则按新方案执行
	请列表说明
	
	

	7.15
	保修期外设备故障，待修复后只收取配件成本费，不收工时杂费。
	要求
	
	

	7.16
	设备到货后需进行严格的验收检测，双方对检测结果若有争议，则聘请第三方检测机构进行检测，费用由卖方承担。
	要求
	
	

	7.17
	有虚假应标条款，视为废标
	要求
	
	



- 15 -

