江苏省人民医院引进便携式数字化彩色超声诊断仪招标文件   招标编号：0667-194JIBEP6001/04

机电产品采购
国际竞争性招标文件
（第二分册）

招标编号：0667-194JIBEP6001/04
招标设备: 便携式数字化彩色超声诊断仪
本   册   内   容

投  标  邀  请

投 标 资 料 表

合同条款资料表

货物需求一览表及技术规格

江苏省设备采购国际招标中心

2019年1月
第五章  投标邀请

日期：2019年1月

招标编号：0667－194JIBEP6001/04
1. 江苏省设备采购国际招标中心受江苏省人民医院的委托，邀请合格投标人就采购便携式数字化彩色超声诊断仪的下列货物和有关服务提交密封投标文件：

便携式数字化彩色超声诊断仪 1套

2. 有兴趣的合格投标人可在江苏省设备采购国际招标中心得到进一步的信息和查阅招标文件，可从2019年1月8日至2019年1月15日每天9：00至16：00（北京时间，节假日除外）在江苏省设备采购国际招标中心购买招标文件，不购买招标文件的不得参加投标，本招标文件每套售价为800元人民币或120美元，售后不退。
公司银行帐号为：银行外汇账号（美元）南京银行140201091002243
银行外汇账号（欧元）：南京银行01093820030000197

人民币账号：宁波银行南京分行营业部72010122001247084

3. 所有投标书应于2019年1月31日上午9：00（北京时间）之前递交到开标大会处。

4. 定于2019年1月31日上午9：00（北京时间）在江苏省南京市公开招标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

招标机构名称：江苏省设备采购国际招标中心

详细地址：江苏省南京市虎踞北路12号南二楼
邮编：210013

联系人：朱天强  黄磊

电话：86-25-83711986

传真：86-25-83716208

电子信箱：huanglei0512@yeah.net
第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	说      明

	1.1
	招标人：江苏省人民医院

地址： 江苏省南京市广州路300号
联系人： 高虹

电话：025-83715025

	1.2
	招标代理机构：江苏省设备采购国际招标中心

地  址：江苏省南京市虎踞北路12号南二楼
联系人：朱天强

电话：86-25-83711986

传真：86-25-83716208

电子信箱：huanglei0512@yeah.net

	1.3
	资金性质：自筹

	2.2
	合格的投标人：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的法人或其他组织均可投标。

	2.8
	投标人在招标文件载明的投标截止时间前，应当在中国国际招标网（网址：http://www.chinabidding.com）成功注册且年检合格。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的后果由其自行承担。

	投标文件的编制

	8
	投标语言：投标文件应以中文编写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以使用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

	10.3
	本次招标只允许投标人提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。

	11.4
	本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价


	11.6.1
	从中华人民共和国关境内提供的货物：报DDP价
相关费用：报货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用。

	11.6.2
	从中华人民共和国关境外提供的货物：报CIP货到江苏省人民医院机房价。
相关费用：报货物从装运港至目的地的运输、保险和其他当地发生的伴随费用。

	12
	投标货币：
投标人从中华人民共和国关境内提供的货物和服务用人民币报价，投标人从中华人民共和国关境外提供的货物和服务可用美元或其他国际主要结算货币。

	*13.1
	联合体投标：不接受联合体投标

	*13.3
	资格标准：

1. 有效的国家医疗器械注册证

2. 境外生产的投标设备应提供美国FDA证书或欧洲CE证书复印件

3. 如是境内的投标商应提供企业法人营业执照副本以及有效的医疗器械生产或经营企业许可证复印件

4. 法人代表授权书

5. 制造商授权书

	14.3
	证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据：
1）货物主要技术指标和性能的详细说明；
2）投标人应在投标文件中提供货物从招标人验收合格后开始使用至整机正常运行所需的备品备件（含易损易耗件）和专用工具清单。清单中须列明：备品名称、型号规格、单价、品牌、产地等，专用件须另外注明材质、规格尺寸、加工方式等。
3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。
4）投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。
*5）投标人须提供原厂出具的完整的售后服务承诺书。

	*15
	投标保证金额：大于等于投标总价的百分之一点五（≥1.5%）小于等于百分之二（≤2%）

投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金形式：可采取下列任何一种形式：

1）由一家在中华人民共和国境内或境外信誉好的银行用招标文件提供的格式或招标机构接受的其他格式出具的银行保函或不可撤销的信用证。

2）银行汇票、银行本票、电汇。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以银行汇款形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。

	*16.1
	投标有效期：90天

	17.1
	投标文件的数量：
纸质正本文件1份、纸质副本文件6份。

	17.2
	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由单位负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的《单位负责人授权书》附在投标文件中。投标文件的报价部分、重要商务和技术条款参数（打“*”）响应等相应内容应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母逐页签字。投标文件的副本应为正本的复印件。

	17.3
	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

	18.1
	投标文件的密封：
1）投标人可将所有投标文件（除开标一览表和投标保证金外）用一个包装整体密封。如投标文件较厚，不方便整体密封的，可按《机电产品国际招标标准文件》第一册18.1款要求进行密封和标记。
2）投标人还应将开标一览表和投标保证金单独密封提交。

	18.2
	外层信封均应：
1）清楚标明递交至投标资料表中指明的地址。
2）注明投标资料表中指明的项目名称、投标邀请的标题、编号和“在(开标日期和时间)之前不得启封”的字样，并填入投标资料表中规定的开标日期和时间。

	19.1
	投标文件开始接收时间：2019年1月31日   上午8:30（北京时间）

投标文件接收截止时间：2019年1月31日   上午9:00（北京时间）

投标文件递交地点：金陵晶元大酒店四楼明志厅（江苏省南京市鼓楼区江东北路386号） 

	20
	迟交的投标文件：招标人将拒绝并原封退回截止时间之后递交的投标文件。

	开标与评标

	22.1
	开标时间：2019年1月31日    上午9：00（北京时间）
开标地点：金陵晶元大酒店四楼明志厅（江苏省南京市鼓楼区江东北路386号）

	23.1
	评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。本次评标采用最低评标价法

	*24.5
	实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

在商务评议时，选用24.5.1（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）

在技术评议时，选用24.5.2（1）、（2）、（3）、（4）、（5）

	26.3
	评标价量化因素：选用26.3（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）

	26.4.1
	投标人应在投标文件中提供估计的货物尺寸、装运重量和每个合同包的估计EXW价/CIF价/CIP价的价值。

	26.4.2
	交货期：合同签订后90天内到达买方现场。               

交货期的偏离：每延迟一周其评标价加投标价的1%（不足一周以一周计算）

最长延迟不能超过2个月（含2个月），否则导致废标。

提前交货不考虑降低评标价。

	26.4.3
	付款计划的偏离：不允许偏离

	26.4.4
	零部件和备品备件的费用：
1）卖方应在投标文件中提供按产品出厂标准供应的货物从招标人验收合格后开始使用至整机正常运行所需的备品备件（含易损易耗件）和专用工具清单和价格，除易损易耗件后的备品备件价格应包括在投标价中。 

2）如投标人未按招标文件规定提供上述清单，评标委员会将在投标总价上增加其他有效投标人中有效投标所提供的同类货物的最高报价进行算术修正。

	26.4.5
	中国关境内的备件供应和售后服务设施：
1）投标人应在中国关境内设置（配备）投标设备所用的备件库和售后服务机构。如没有备件库或售后服务机构中任一项，评标时评标委员会将增加投标总价的1%计入评标价，如两项都没有将增加投标总价的2%计入评标价。
2）零配件供应：投标人应保证设备停产后10年的备件供应和维修配件（以更换电路板、探头、轨迹球、硬盘、光驱、显示屏等部件为更换单位）供应。
3）系统升级：投标人应保证验收合格1年内系统硬件免费升级，软件终生免费升级。

	26.4.6
	投标设备的预计运行和维护费用
所采购的货物的运行和维护费用是设备使用周期成本的一个主要部分。这些费用将根据下述规定的计算使用寿命成本的因素和标准进行评价：
（1）评价使用寿命的年数按货物大修前的使用年限；
（2）计算出使用寿命期间年平均运行费用；
（3）质保期后使用寿命期间年平均维护和/或保修费用；
以上述（2）至（3）条计算的全部年平均费用最低者为基准，按（1）项中所列年限将其他投标人高出部分的100％计入评标价中。

	26.4.7
	设备性能和生产率：按“投标人须知”中第26.4.7（1）条

投标人应响应技术规格中的规定，说明所提供的货物保证达到的性能和效率。高于标准的，不考虑减低评标价；低于标准性能或效率的（假设为100%），每低一个百分点，投标价将增加1%。

	26.4.8
	其他额外的评标因素和标准：
1）投标人在投标总价中不得包含招标文件要求以外的货物，否则，在计算评标价时不予核减。
2）实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
3）投标分项报价表、商务偏离表与技术规格偏离表必须严格按照招标文件的要求制作，如果未按照招标文件的要求制作，由此产生的投标被拒绝的风险由投标人自行承担。投标人可以提供所投设备的选购件以供用户选择，同时提供选项的清单和详细报价，选项的价格不计入投标总价。
4）投标人认为应该配备而又在招标范围以外的设备、部件、装置或服务，可先列入选项清单。投标人须在投标时提供设备安装、调试、维修、保养所需专用工具的清单和详细报价，其价格计入投标总价。技术服务将作为供货内容的一部分，包括安装、调试及安装调试前运行环境（水、电、气、温度、湿度）要求、人员培训、验收程序及步骤、验收报告及其它卖方义务。
5）投标人须在投标文件中详细说明其提供的技术服务的内容、计划、措施、标准等情况并提供报价。

	授  予  合  同

	36.1
	投标人一旦中标，在领取中标通知书时按中标总金额的1%向招标代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费一次付清。如果中标人不按照招标文件规定交纳招标代理服务费，其投标保证金将不予退还。

	适用于本《投标人须知》的额外增加的变动

	（1）对招标文件中的重要条款（参数）加注星号（“*”）标识，如不满足任一带星号（“*”）的条款（参数）将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。
（2）构成投标被否决的评标依据除重要条款（参数）不满足外，还可以包括超过一般条款（参数）中允许偏离的最大范围、最多项数。对一般条款（参数）允许偏离的最多项数为3项（含3项）。
（3）一般商务和技术条款（参数）在允许偏离范围和条款数内进行评标价格调整的计算方法，每个一般技术条款（参数）的偏离加价为该设备投标价格的1%，投标文件中没有单独列出该设备分项报价的，评标价格调整时按投标总价计算。


第七章  合同条款资料表
本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内    容

	1
	买方名称：江苏省人民医院
项目现场名称：江苏省人民医院机房

	11
	目的地：江苏省人民医院机房
价格条件：CIP江苏省人民医院机房
交货期：合同签订后90天内到达买方现场。

	16
	应提供的伴随服务有：

1. 提供中、英文操作手册。

2. 提供维修手册：包括线路图、电路版位置图、检测、调试方法等。

	*18.2
	设备免费保修期：设备安装、调试、验收合格后，质保五年（含探头），鼓励延长，每增加一年，评标价降低1%。

	18.4
	1．维修响应速度：接到通知后2小时内到达（包括所有节假日）。

2. 保修期外故障修复：接到通知后48小时内修复，否则免费提供备用机。

3．保修期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）。

	*20.1
	付款方法和条件为：设备安装、调试、验收合格后付货款90%，设备验收合格正常运转十二个月后付货款10%。

	35.1
	卖方通知送达地址：江苏省人民医院机房

	36
	互惠协议的标题是“中华人民共和国和 投标人所在国 政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。


第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概述
本次招标采购设备为便携式数字化彩色超声诊断仪，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标人以精美的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。
货物需求一览表

	序号
	货物名称
	数量
	交货期
	目的地

	1
	便携式数字化彩色超声诊断仪
	1套
	合同签订后90天内到达买方现场
	江苏省人民医院机房


二、技术规格

	序号
	
	招标要求
	投标方参数
	偏离及说明

	一
	设备概况
	
	
	

	1.1
	名称：便携式数字化彩色超声诊断仪 
	要求：所投机型为各厂家的最高机型；最新版本的软件；提供详细的配置清单
	
	

	1.2
	设备型号及操作系统版本
	提供
	
	

	1.3
	数量
	 壹 套
	
	

	1.4
	生产地
	提供
	
	

	二
	设备合法销售有关文件

	2.1 
	不属于医疗器械管理范畴内设备
	提供上级管理部门的证明文件
	
	

	2.2
	属于医疗器械管理范畴内设备
	提供CFDA复印件
	
	

	三
	主要技术参数

	
	*投标人必须在正本投标文件内如实提供一套与投标设备相符的最新版英文原厂的技术数据样本（DATA SHEET），评标将以此为依据。DATA SHEET没有的技术参数作为偏离，打“*”的参数请在投标文件技术参数响应表上标出DATA SHEET中对应的序号。如英文资料与中文资料有冲突，以英文资料为准。

	3.1
	主机系统要求：

	3.1.1
	设备用途：腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、介入诊断和治疗、ICU、CCU、健康体检及临床研究
	提供
	
	

	3.1.2
	全数字化彩色超声诊断系统主机
	提供
	
	

	3.1.3
	全数字式波束形成器
	提供
	
	

	3.1.4
	数字化二维灰阶成像单元
	提供
	
	

	3.1.5
	数字化彩色多普勒单元
	提供
	
	

	3.1.6
	脉冲多普勒、连续多普勒单元
	提供
	
	

	3.1.7
	组织多普勒成像
	提供
	
	

	3.1.8
	数字化频谱多普勒显示和分析单元
	提供
	
	

	3.1.9
	数字化能量血流成像单元
	提供
	
	

	*3.1.10
	RF数据元处理技术，具备射频元数据导出功能
	提供
	
	

	3.1.11
	模式/CFM/PWD模式分别独立角度偏转功能
	提供
	
	

	3.1.12
	两种组织谐波成像模式
	提供
	
	

	3.1.13
	高清晰斑点噪音抑制技术
	提供
	
	

	3.1.14
	空间复合成像技术
	提供
	
	

	3.1.15
	组织特征速度成像,自动调整声波发射速度,匹配不同组织检查
	提供
	
	

	3.1.16
	系统动态范围≥180dB,2dB逐级调节，数值明确显示（请提供图片）
	提供
	
	

	3.1.17
	扩展技术
	提供
	
	

	3.1.18
	梯形成像
	提供
	
	

	3.1.19
	全屏放大显示功能
	提供
	
	

	3.1.20
	基于RF数据元实时局部放大功能
	提供
	
	

	3.1.21
	双幅实时成像，成像大小不变
	提供
	
	

	3.1.22
	1-8个焦点可调
	提供
	
	

	3.1.23
	实时双同步、三同步
	提供
	
	

	3.1.24
	自动优化
	提供
	
	

	3.1.25
	远程诊断与教学功能
	提供
	
	

	3.2
	通用功能：

	*3.2.1
	监视器：≥15″高分辨率LED液晶监视器
	提供
	
	

	3.2.2
	扫描方式：逐行扫描，高分辨率
	提供
	
	

	3.2.3
	≥8英寸LED电容操作触摸屏
	提供
	
	

	*3.2.4
	整机重量≤4Kg
	提供
	
	

	3.2.5
	全新卡式探头接口及探头电缆规划管理
	提供
	
	

	3.2.6
	超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Flow Doppler 输出功率可调
	提供
	
	

	3.2.7
	支持DICOM3.0
	提供
	
	

	3.2.8
	连通性：AVI, VRD，JEMP， DICOM
	提供
	
	

	3.3
	探头规格：
	提供
	
	

	3.3.1
	探头个数3个：凸阵腹部、浅表探头、乳腺专用探头
	提供
	
	

	3.3.2
	频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，变频探头基波中心频率可选择≥4种，多普勒可选不同频率
	提供
	
	

	3.3.3
	振子：凸阵探头有效振子数≥128振子
	提供
	
	

	3.4
	二维灰阶显像主要参数：

	3.4.1
	扫描：电子凸阵：超声频率2.0 —5.5 MHz
	提供
	
	

	3.4.2
	扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥30帧/秒
	提供
	
	

	3.4.3
	扫描线：每帧线密度≥512超声线
	提供
	
	

	3.4.4
	发射声束聚焦：连续聚焦
	提供
	
	

	3.4.5
	接收方式：多倍信号并行处理
	提供
	
	

	3.4.6
	数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit
	提供
	
	

	3.4.7
	谐波成像、基波成像频率个数≥8组
	提供
	
	

	3.4.8
	回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥1000秒
	提供
	
	

	3.4.9
	预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节
	提供
	
	

	3.4.10
	增益调节：B/M可独立调节，TGC分段≥6
	提供
	
	

	3.4.11
	最大显示深度≥32cm
	提供
	
	

	3.5
	频谱多普勒主要参数：

	3.5.1
	多普勒发射频率：凸阵：2.0－4.0 MHz
	提供
	
	

	3.5.2
	最大测量速度：PWD：血流速度最大9m/s 
	提供
	
	

	3.5.3
	最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)
	提供
	
	

	3.5.4
	显示方式：B/PWD、B/CF+PWD
	提供
	
	

	3.5.5
	电影回放：≥1000秒
	提供
	
	

	3.5.6
	零位移动：≥12级
	提供
	
	

	3.5.7
	取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至10mm；分级
	提供
	
	

	3.5.8
	显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位
	提供
	
	

	3.5.9
	频谱自动跟踪与测量
	提供
	
	

	3.6
	彩色多普勒主要参数：

	3.6.1
	显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示
	提供
	
	

	3.6.2
	具有双同步/三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)
	提供
	
	

	3.6.3
	彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥8帧/秒
	提供
	
	

	3.6.4
	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°
	提供
	
	

	3.6.5
	显示控制：零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比
	提供
	
	

	3.6.6
	彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图
	提供
	
	

	3.6.7
	彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤2cm/s（非噪声信号）
	提供
	
	

	3.7
	测量与分析: (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

	3.7.1
	一般测量
	提供
	
	

	3.7.2
	妇、产科测量包
	提供
	
	

	3.7.3
	血管测量包
	提供
	
	

	3.7.4
	泌尿科测量与分析（含膀胱自动测量）
	提供
	
	

	3.7.5
	肾脏测量包
	提供
	
	

	3.7.6
	小器官测量包（含颈动脉内中膜自动测量）
	提供
	
	

	3.7.7
	自动多普勒血流测量与分析
	提供
	
	

	3.7.8
	客户自定义测量
	提供
	
	

	3.8
	超声图像及病案管理系统：

	3.8.1
	超声图像存档与病案管理系统
	提供
	
	

	3.8.2
	硬盘≥250GB
	提供
	
	

	3.8.3
	一体化原始数据的简帖版可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示
	提供
	
	

	3.8.4
	DVD–RW
	提供
	
	

	3.8.5
	2个USB接口，可一键快速将图象存储至USB、硬盘。也可将图象储存到移动硬盘或者其它USB装置
	提供
	
	

	3.8.6
	客户报告系统
	提供
	
	

	3.8.7
	图像存储与(电影)回放重现单元
	提供
	
	

	3.9
	输入/输出信号：

	3.9.1
	输入：音频
	提供
	
	

	3.9.2
	输出：DVI、音频
	提供
	
	

	3.10
	配置要求：

	*3.10.1
	主机（最高机型、最新软件版本）    一台
	提供
	
	

	3.10.2
	探头(要求提供以下各探头的具体型号和频率范围)

	3.10.2.1
	凸阵探头                          一只
	提供
	
	

	3.10.2.2
	线阵探头                          一只
	提供
	
	

	3.10.2.3
	乳腺专用探头                      一只
	提供
	
	

	3.10.3
	弹性成像软件及功能                全套
	提供
	
	

	3.10.4
	造影成像软件及功能                全套
	提供
	
	

	3.10.5
	射频元数据输出软件及功能          全套
	提供
	
	

	3.10.6
	拓展接口（三探头接口）            一个
	提供
	
	

	3.10.7
	台车                              一个
	提供
	
	

	3.10.8
	大容量电池                        一个
	提供
	
	

	3.10.9
	拉杆箱                            一个
	提供
	
	

	3.10.10
	DICOM接口export and storage, worklist

                                  全套
	提供
	
	

	3.10.11
	满足功能要求的软件                  全套
	提供
	
	

	3.10.12
	其它相关配套部件及优惠条款
	请具体说明
	
	

	四
	安装要求

	4.1
	最小安装面积
	提供参数
	
	

	4.2
	电源220V/50Hz
	提供
	
	

	4.3
	特殊要求
	请说明
	
	

	五
	技术资料和工具

	5.1
	中、英文操作手册
	提供
	
	

	5.2
	维修手册：包括线路图、电路版位置图、检测、调试方法等
	提供
	
	

	*5.3
	维修密码
	提供
	
	

	5.4
	维修软件
	提供
	
	

	5.4.1
	基本维修软件：调试、校正、保养等
	提供
	
	

	5.4.2
	检测软件
	要求
	
	

	5.4.3
	报错系统（error
code）
	提供
	
	

	5.5
	维修工具：必要的安装、调试、维修工具及校准、质控模型
	提供
	
	

	六
	售后服务

	6.1
	南京有维修站和维修工程师
	提供
	
	

	6.2
	维修工程师人数
	附MP培训证书和上岗证
	
	

	6.3
	电话维修系统
	提供800免费电话号码
	
	

	6.4
	维修响应速度
	接到通知后2小时内到达（包括所有节假日
	
	

	6.5
	维修配件仓库地址
	附便携式数字化彩色超声诊断仪配件金额和主要配件清单
	
	

	6.6
	备件送达期限
	国内2天、国外4天
	
	

	6.7
	保修期外故障修复
	接到通知后48小时内修复，否则免费提供备用机
	
	

	6.8
	设备停产后的备件供应
	保证10年
	
	

	6.9
	维修配件以更换电路板、探头、轨迹球、硬盘、光驱、显示屏等部件为更换单位
	保证10年
	
	

	6.10
	设备免费保修期
	五年（含探头），鼓励延长，每增加一年，评标价降低1%
	
	

	6.11
	保修期内的开机率
	投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
	
	

	6.12
	设备免费保养
	保修期内一年2次设备现场维护保养
	
	

	6.13
	设备包修合同价格
	由投标人提供
	
	

	6.14
	免费操作培训及计划，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法
	提供具体计划
	
	

	6.15
	免费维修培训及计划，确保工程师掌握基本的维护保养操作技术
	提供
	
	

	6.16
	保证验收合格1年内系统硬件免费升级，软件终生免费升级
	要求
	
	

	6.17
	全面负责便携式数字化彩色超声诊断仪设备的安装和调试
	提供
	
	

	七
	其他要求

	7.1
	便携式数字化彩色超声诊断仪所有的部分必须是全新产品，不能有循环使用的部件
	要求
	
	

	7.2
	标书中没有列出的标准配置的硬件和软件也必须提供
	要求
	
	

	7.3
	标书中的软件和各项功能如需硬件或其他技术支持的，必须提供
	要求
	
	

	7.4
	标书中的配置均属必配件，投标价包含标书中所有的配置和要求
	要求
	
	

	7.5
	标书中要求的，并且投标人具有的硬件和软件，包括科研型或WIP(研发中)的，不能不响应
	要求
	
	

	7.6
	标书中的硬件和软件若是科研型或WIP的必须注明
	要求
	
	

	7.7
	标书中科研型和WIP的软、硬件成为商品后，需免费提供
	要求
	
	

	7.8
	中标方在偏离的条款中也必须提供该条款里中标人具有的最好配置（无论是标准配置或选配件）
	要求
	
	

	7.9
	以上基本软件、临床应用软件、维修软件和技术资料等都必须随主机到达，不能随主机到达的请注明到达时间
	要求
	
	

	7.10
	所有附属设备、第三方产品或加配设备必须具有SFDA证书
	要求
	
	

	7.11
	列出配置清单和价格并提供订货号
	要求
	
	

	7.12
	列出保修期内不能免费提供的耗材等清单和价格，未列出的视为免费保修范围
	要求
	
	

	7.13
	保修期内更换的配件，从更换之日起仍享有一年的免费质保期
	要求
	
	

	7.14
	列出免费保修期外主要配件和耗材的清单和价格，保修期外维修费用以此为参考，若有新的优惠方案，则按新方案执行
	请列表说明
	
	

	7.15
	保修期外设备故障，待修复后只收取配件成本费，不收工时杂费。
	要求
	
	

	7.16
	设备到货后需进行严格的验收检测，双方对检测结果若有争议，则聘请第三方检测机构进行检测，费用由卖方承担。
	要求
	
	

	7.17
	有虚假应标条款，视为废标
	要求
	
	



- 8 -

