第一包：全波长多功能酶标仪

技术参数

1基本功能

1.1检测功能：具有光吸收、荧光、化学发光等检测功能

1.2检测模式：终点法、动力学、光谱扫描、多点扫描和动力学光谱扫描

1.3▲光路设计：内置四光栅光路和滤光片光路双套系统

1.4检测器：3个独立检测器，光电二极管，红外敏感PMT，暗电流光量子计数PMT

1.5内置孵育器和振荡器，温控范围：室温+4℃-45℃

1.6孔板类型：6-1536孔板

1.7▲具有自动增益调节功能，荧光和化学发光多档增益可调，内置参照

2光吸收检测模块

2.1波长范围：200-999 nm

2.2读数范围：0-6 Abs

2.3精确性： CV<0.5% at 450nm

2.4▲杂散光：＜0.005% at 230nm

3荧光检测模块

3.1波长范围：激发200-900 nm，发射270-840 nm

3.2 检测光路：激发双光栅，发射双光栅

3.3▲带宽选择：光栅带宽可调，最小Stokes位移20nm

3.4检测灵敏度：< 0.5fmol 荧光素/孔

3.5动态范围：> 6个数量级

4化学发光检测模块

4.1 ▲检测光路：配置滤光片式化学发光，具有发光光谱扫描功能

4.2▲检测灵敏度：<8 amol ATP/孔

4.3动态范围：> 7个数量级

5自动分液模块

5.1▲内置式自动进样器

5.2 分液器数量：2个

5.3分液体积：2-5000µl

5.4分液准确性：<0.5 µl

5.5分液精确性：<0.5 µl