第三包：脑电生物反馈仪
一、技术参数：
1.应用范围: 适用于焦虑障碍的辅助治疗和焦虑状态的非药物治疗科研，教学，科研，心理治疗/训练，身心平衡，多动症抽动症，注意力缺陷、焦虑症、抑郁症、睡眠障碍、情绪障碍、学习困难、紧张等负性情绪，提高注意力，改善身心平衡等。也可用于户外及特殊领域从业者心理干预等等。
▲2. 8通道信号处理器 ，模数转换率：16Bits，智能传感器：每个专用传感器可对应采集多种生理信号，避免信号线之间的的相互缠绕和信号间的相互干扰，影响数据采集；

▲3.同时具备高速稳定USB2.0传输、光纤传输和无线蓝牙传输三种传输方式，可以根据临床治疗需要进行选择.采样率：≥2048Hz，共模抑制比≥110db，输入阻抗：1000000MΩ，噪声≤0.1µV灵敏度＜ 0.1µV （脑电，肌电）连接器：6针镀金插脚
4.强大的生物反馈平台软件：BioTrace拜翠思软件系统集合包含：   

（1）数据通道编辑软件（Data Channel Editor）（2）界面编辑软件（Screen Editor）

（3）训练方案编辑软件 （Script Editor）（4）通道数据统计打印输出软件（Print，Excel
▲5.具有最新心理训练游戏“Macro马可游戏”，左右脑协调平衡训练 —曼佗罗技术;

▲6.具有眼动EOG生物反馈治疗方案. 方便根据临床需要,进行选择性治疗.

▲7.具有缓慢皮层电位技术,方便根据临床需要,进行选择性治疗.

8.可监测脑电、肌电、心电、皮电和皮温、心率、呼吸、血氧饱和度等多种生理信号；

▲9.心理学中文应用软件，双屏驱动STS软件，HRV分析软件(具有心率变异性检测功能，可做身心平衡训练，降低压力、紧张等)。心理应激反应反馈软件(针对不同个体做不同的场景应激训练)。心理素质训练软件等，

10.可调节脑电反馈的频段，针对某一频段或某几个频段的脑电波进行增强或减弱训练视觉反馈，可采用各种动画和形态画像进行，对于不同的对象，可采用不同的画面实时显示各导监测信号的波形，支持视频实时采集、反馈功能。
11.听觉反馈可采用各种MIDI、WAVE、MP3等文件，还可以改变节奏、音调或音量，视觉反馈可采用AVI格式的影像文件；
12.数据库管理方便，可增加，删除和修改病历，同一病人每次训练都能独立记录，同一病人或不同一病人之间的每次训练，都可做相互比较分析。
13.系统训练时每次可同时采用5个训练界面，并可输出直方图、数字或模拟指标、两维频谱图、三维频谱图； 可生成训练结果趋势报告，评估治疗效果，方便的数据库管理功能。

▲14.提供中国国家知识产权局认证：《高精度生物反馈实用新型专利证书》，以保证是高精度产品；
15. 19.5寸液晶显示器,主机双核/2G/500G/，生物反馈仪器台车等。
16.设备厂商信誉良好，售后服务及时，如设备出现问题24小时须到达现场解决问题。

二、标   准   配   置   

	序号
	型   号
	产  品  名  称
	数量
	单位

	一、硬件部分（16位精度八通道生物反馈仪）

	1
	Spirit－8
	16位精度8通道生物反馈仪 (Biofeedback & Neurofeedback) 
	1
	台

	2
	ET-EXG2A
	脑电EEG/ 肌电EMG/ 心电ECG / 心率/ 心率变异性HRV 传感器  （Multi-Sensor）
	1
	套

	3
	ET-GSR/TMP
	皮电SC/皮温TEMP传感器 (SC-TMP )
	1
	套

	4 
	SC－T1
	皮电SC手指探头
	1
	对

	5
	ET-BVP1C
	血容量博动BVP/指脉fingerHR传感器（BVP/HR Sensor）
	1
	套

	6
	ET-RSP1A
	呼吸RESP传感器      （Respiration Sensor）
	1
	套

	7
	RS－B1
	呼吸腹带               （Respiration Belt）
	1
	套

	二、软件部分

	1
	Spirit®

BioTrace 2012

System  

拜翠思系统

软件
	最新32位拜翠思生物反馈操作软件（光盘）

集成整合：

a. 生物反馈采集，分析软件（Biotrace）

b. 界面编辑软件         （Screen Editor）

c. 数据通道编辑软件 （Data Channel Editor）

d. 训练方案编辑软件 （Training Protocol）

e. 通道数据统计打印输出软件（Print，Excel）

f. 脑电伪迹处理软件     （EEG Artifact）
	1
	套

	2
	Spirit®Stress2012
	心理应激反应反馈软件 (Stressor) (光盘)
	1
	套

	3
	Spirit®

Application2012
	心理学中文应用软件（光盘）

（ADHD评估软件，儿童多动症ADHD治疗，焦虑/抑郁症治疗，睡眠障碍治疗等） 
	1
	套

	三、附件部分

	1
	ET－01
	多功能电极片 （1X30）(MultiED)脑电，肌电，心电通用电极
	10
	包

	2
	LC－248
	产品包装手提箱 (case)
	1
	个

	3
	Introduction
	操作说明书  ( Manual)
	1
	本

	四、电脑部分

	1
	Main Machine
	生物反馈分析治疗/训练主机、双核/2G内/500G/DVD-ROM
	1
	台

	2
	LCD display 
	19.5寸液晶监视器 （Color LCD）
	2
	台

	3
	HP 
	惠普彩色激光打印机   
	1
	台

	4
	Med-T
	高级仪器推车 （Handcart）
	1
	台


