第五包；精子质量分析系统

一、技术参数

1.1系统设计遵循《WHO人类精液及精子—宫颈粘液相互作用实验室检验手册》第五版标准

1.2检验项目齐全，涵盖精液分析绝大多数项目，包括了精液理学性状类、精子显微镜动力学分析类、形态学分析类、精子功能实验类、化学分析类及免疫分析类项目

1.3精子动力学分析项目在WHO标准化基础上遵循国际行业内计算机CASA标准，活力级别分为PR、NP、IM三个级别，还可分析多达40项活力相关参数

1.4精子形态学分析模块在WHO标准化基础上，细分各种畸形类别及畸形率，可检测40多项形态学指标。

1.5形态学检测精子自动计数，辅助识别畸形率，畸形总数及畸形精子数分别自动统计

1.6自动计算畸形精子指数（TZI）和精子畸形指数（SDI），及多重异常指数（MAI）

1.7可跟踪精子运动轨迹并描绘输出彩色轨迹线，精子轨迹图可以反白显示

1.8.可对精子图像进行文字及图形标注

1.9.精液分析功能界面及报告输出具有病案首页信息、精子镜下原始分布图及彩色动态轨迹图、标本特性数据和精子质量分析数据及形态分析数据、精子各种运动速度及活力分级及统计直方图

1.10.每个视场图像帧数10~40帧

1.11.每视场的采集分析时间小于10秒

1.12.每视场图像可测精子数1500个

1.13.精子密度检测范围0-3.0x109/ul无须稀释

1.14.运作参数分析适用显微镜物镜倍数10X、20X、40X

1.15.采集的视场图像可进行自由播放

1.16.以数据库方式管理病案文档及图像

1.17.病例统计功能具有10种统计方式及6种统计结果显示方式

1.18.具有数据备份及数据刻录功能

1.19.病例报告项目及检验项目可根据医院需求增添修改

1.20.打印报告格式可自定义设计，满足不同要求

▲1.21.计数板根据WHO的标准采用10um间隙的标准精液计数板

1.22.具有LIS导出功能，方便进行LIS联网

1.23.软件具有中、英、西班牙语言版本

1.24.可实现一机多用，检测分泌物、便常规、病理、细胞形态等显微图像相关应用

▲1.25.可优惠升级为同品牌全自动精子质量分析仪

二、资质要求：

▲2.1国内有大量用户，需提供超过50家三甲医院用户名单

▲2.2软件必需有CFDA颁发的医疗器械注册证；

▲2.3软件需有国家信息化产业部门颁发的软件产品登记证；

▲2.4软件需有国家版权机构颁发的软件著作权登记证；

▲2.5软件需通过ISO9001、ISO13485质量体系认证