第七包：硬质气管支气管镜系统

| 1 | 高清摄像系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Full HD全高清三晶片摄像系统；CCD位于摄像头中；视频输出格式≥1920×1080；扫描方式为逐行扫描；CCD采集格式为16:9 |  |  |  |
| 1.1.2 | ▲标配光学变焦,摄像头整合2倍齐焦光学变焦镜头 |  |  |  |
| 1.1.3 | ▲摄像主机具有内嵌图像抓取和影像刻录功能，可连接USB存储设备，记录术中高清数据（1920x1080P录像及1920x1080高清图片） |  |  |  |
| 1.1.4 | 主机内有两个图像处理器，可同时处理两路图像信号 |  |  |  |
| 1.1.5 | ▲可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示 |  |  |  |
| 1.1.6 | 具有宽动照明技术，可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光 |  |  |  |
| 1.1.7 | 具有图像解析技术，增强组织表面、边缘、血管的色彩表现，展现出图像的精致细节和锐利质感 |  |  |  |
| 1.1.8 | 具有染色识别技术，利用光谱过滤及光谱在粘膜和血管上表现差异性两种方法实现两种染色识别功能，可提高对血管的辨识度 |  |  |  |
| 1.1.9 | 可通过画中画功能实现3种同屏显示模式 |  |  |  |
| 1.1.10 | 术野画面可实现上下、左右翻转功能 |  |  |  |
| 1.1.11 | 带SCB接口可进行集总控制，通过摄像头操控手术设备，如气腹机、电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。 |  |  |  |
| 1.1.12 | 带有3 个USB接口，可连接移动存储设备、打印机、键盘 |  |  |  |
| 1.1.13 | 输出端口：3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口1个 |  |  |  |
| 2 | 监视器 |  |  |  |
| 2.1.1 | 不小于26寸医用全高清监视器，支持1080P信号接收和播放 |  |  |  |
| 2.1.2 | 专用腹腔镜台车 |  |  |  |
| 3 | 300W氙灯冷光源1台 |  |  |  |
| 3.1.1 | 功率满足各种手术需求 |  |  |  |
| 3.1.2 | 色温：6000K（接近自然光） |  |  |  |
| 3.1.3 | 具有灯泡累计使用时间显示和灯泡寿命预警功能 |  |  |  |
| 3.1.4 | 具有自动调光功能 |  |  |  |
| 3.1.5 | 内置除雾泵 |  |  |  |
| 3.1.6 | 具有集中监控接口（SCB)，可整合于一体化手术室（OR1)中使用。 |  |  |  |
| 4 | 柱状内窥镜 |  |  |  |
| 4.1.1 | ▲成人支气管镜 角度0 °，直径 5.5 mm， 长度 500 mm |  |  |  |
| 4.1.2 | 儿童、成人支气管镜 角度0 °，直径 4.5 mm，长度 500 mm |  |  |  |
| 4.1.3 | 超广角不失真、高透亮度、高效率光传导 |  |  |  |
| 4.1.4 | 视野：0度 |  |  |  |
| 4.1.5 | 镜面：蓝宝石镜面 |  |  |  |
| 4.1.6 | 可高温高压、浸泡、气熏消毒 |  |  |  |
| 5 | 硬支气管镜手术器械 |  |  |  |
| 5.1.1 | ▲表面处理：每把器械表面都经过防反光处理保证最好的手术视野 |  |  |  |
| 5.1.2 | 品种齐全，满足小儿支成年人等，各种人群。 |  |  |  |
| 5.1.3 | 可高温高压、浸泡、气熏、自动消毒 |  |  |  |
| 6 | 配置要求： |  |  |  |
|  | 货物名称 | 单位 | 数量 |  |
| 6.1.1 | 摄像主机系统 | 台 | 1 |  |
| 6.1.2 | 摄像头连接主机模块 | 个 | 1 |  |
| 6.1.3 | 高清三晶片摄像头 | 个 | 1 |  |
| 6.1.4 | 医用内窥镜冷光源 | 台 | 1 |  |
| 6.1.5 | 纤维导光束 | 根 | 1 |  |
| 6.1.6 | 26” 高清医用监视器 | 台 | 1 |  |
| 6.1.7 | 台车含支架 | 套 |  |  |
| 6.1.8 | 0°支气管镜 | 根 | 1 |  |
| 6.1.9 | 0°支气管镜 | 根 | 1 |  |
| 6.1.10 | 抓钳 | 把 | 1 |  |
| 6.1.11 | 气管镜管 | 根 | 1 |  |
| 6.1.12 | 分光镜 | 个 | 1 |  |
| 6.1.13 | 观察窗接口 | 个 | 1 |  |
| 6.1.14 | 橡胶导引镜塞 | 个 |  | 1 |
| 6.1.15 | 注射套管 | 套 |  | 1 |
| 6.1.16 | 导杆 | 根 |  | 1 |
| 6.1.17 | 适配器 | 个 |  | 1 |
| 6.1.18 | 普通型支气管镜管 | 根 |  | 1 |
| 6.1.19 | 支气管镜外管 | 根 |  | 1 |
| 6.1.20 | 普通型支气管镜管 | 根 |  | 1 |
| 6.1.21 | 支气管镜套管 | 根 |  | 1 |
| 6.1.22 | 支气管镜套管 | 根 |  | 1 |
| 6.1.23 | 支气管镜套管 | 根 |  | 1 |
| 6.1.24 | 分光镜 | 个 |  | 1 |
| 6.1.25 | 观察窗接口 | 个 |  | 1 |
| 6.1.26 | 橡胶导引镜塞 | 个 |  | 1 |
| 6.1.27 | 接口 | 个 |  | 1 |
| 6.1.28 | 注射套管 | 套 |  | 1 |
| 6.1.29 | 导杆 | 根 |  | 1 |
| 6.1.30 | 适配器 | 个 |  | 1 |
| 6.1.31 | 抓钳 | 把 |  | 1 |
| 6.1.32 | 花生状抓钳 | 把 |  | 1 |
| 6.1.33 | 活检抓钳 | 把 |  | 1 |
| 6.1.34 | 抓钳 | 把 |  | 1 |
| 6.1.35 | 鳄鱼嘴光学钳 | 把 |  | 1 |