第八包：呼吸内镜激光手术系统
1. ▲激光波长：1064nm±5nm

2. 吸收色基：水/血红蛋白吸收

3. 激光介质：Nd:YAG

4. ▲激光功率：脉冲平均功率 0-100W（1W步进可调）

5. ▲工作模式：脉冲

6. ▲脉冲技术：独有超脉冲发射技术

7. ▲脉冲宽度：最小脉宽0.5ms

8. 组织作用原理：对人体组织的汽化，切割，凝固

9. 临床应用范围：适用于人体组织的切割、汽化、凝固、止血
10. ▲组织穿透深度：不小于4毫米，具备卓越止血、切割能力

11. 光束传输系统：标准接头光纤传输

12. ▲400微米光纤：用于软性内窥镜，不影响软镜转向角度

13. ▲600微米光纤：用于硬性内窥镜和开放手术

14. 光纤手具：配套开放手术所需的手具

15. 光纤复用：光纤可重复消毒使用，降低设备使用费用

16. 操作界面：8寸彩色触摸屏控制，人机对话

17. 冷却系统：封闭循环水冷及风冷双重冷却

18. ▲一重安全功能：超过单次设定的能量剂量，自动报警提示

19. ▲二重安全功能：超过总设定的能量剂量，暂停激光发射

20. ▲外部环境安全：整机通过EMC，对医生患者均无辐射

21. 工作电流；内置功率校准系统

22. 主机资质认证：主机获得CFDA认证。

23. 激光输出功率的不稳定度：不大于4%

24. 激光输出功率的复现性：不大于3%

25. 指示光工作方式：出光时关、连续、闪烁、出光时开多种模式

26. 设备温度显示：可显示激光器实时温度，精确到小数点后一位

27. 设备电压显示：可显示设备实时电压

28. 装配有能量监控系统：可实时监控并调节激光能量，确保其输出稳定

29. 装配有能量总值：可提示手术累计能量输出总值

30. 移动性：可随意移动

31. 售后服务：在国内拥有厂家自己售后服务体系。

激光手术系统配置单

激光手术系统主机                                   
1台

脚踏开关 





                        
1个

激光防护镜






                     1个

操作手册
                                             1本


光纤剥削工具                                         1个
光纤切割器                                           1个

光纤                                                 2根

光纤手具                                             1套


