第九包：平行视野宫腔镜及器械

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 总体要求及功能用途： |
| 1 | 所投产品可为国际知名品牌 |
| 2 | 用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗，包括通过现有宫腔镜治疗手段无法完成的手术检查和治疗。 |
| 3 | 子宫肌瘤（0/1/2型）、息肉、纵膈、畸形等。 |
| 4 | 宫底和宫角难以以电切操作的息肉、肌瘤等。 |
| 5 | 子宫下段切口愈合不良（剖宫产切口缺陷）。 |
| 6 | 微型腹腔镜及宫腹腔镜联合手术。 |
| 7 | 直视下嵌顿环、胎盘残留、宫腔内异物取出等手术。 |
| 8 | 幼女阴道检查和异物手术。 |
| 9 | 可选B超实时监护下的宫腔镜手术。 |
| 10 | 子宫粘连手术。 |
| 11 | 输卵管镜和宫腔镜联合手术。 |
| ▲12 | 系统内包含的电切宫腔镜可与视角12°，带≥13Fr手术器械通道宫腔镜通用同一个连续灌流外鞘，方便特定手术中电能和机械能转换操作。 |
| 二、 | 主要技术参数指标： |
| 1 | 宫腔镜 |
| 1.1 | 镜子视角 12° |
| 1.2 | 工作长度：200mm |
| ▲1.3 | 镜体本身具有≥13Fr毫米器械通道。器械通道最小宽度6mm，插入部分最大宽度8.4mm。手术器械在可视情况下，手术操作。 |
| 1.4 | 蓝宝石镜面，柱状晶体排列技术 |
| 1.5 | 可高温高压灭菌消毒。 |
| 1.6 | 带连续灌流镜鞘及配套闭孔器。 |
| ▲2 | 配套的连续灌流外鞘，带≧5排侧孔，可形成连续循环水流，保证手术视野清晰。 |
| 2.1 | 适用12°宫腔镜 |
| 2.2 | 插入部工作长度190mm |
| 2.3 | 最小器械孔道8.5mm，最大插入部外径：8.9mm。 |
| 2.4 | 既可采用机械能量操作（不带电操作），又可采用电能量操作. |
| 3 | 可使用单极电流或双极电流；可以使用生理盐水作为膨宫液，也可以使用葡萄糖水作为膨宫液。 |
| ▲4 | 配合宫腔镜通道使用的直径 ≤ 5mm手术器械，包括双开弯剪及微型单开直剪、带2-3齿的抓钳、Kelly双开抓钳以及双开抓钳。手术器械可以拆卸，节约成本。 |
| 4.1 | 微型单开直剪（单开直微剪芯+多功能无锁手柄）直径3mm，工作长度33cm. |
| 4.2 | 双开弯剪（弯剪芯 +多功能无锁手柄）直径3mm，工作长度33cm。 |
| 4.3 | 双开多用抓钳（双开多用抓钳芯 +多功能无锁手柄 ) 直径3mm，工作长度33cm。 |
| 4.4 | Kelly双开抓钳 (Kelly双开抓钳芯 +多功能无锁手柄 ) 直径3mm，工作长度33cm。 |
| 4.5 | 2-3有齿抓钳（2-3有齿抓钳芯 2-3Teeth +多功能无锁手柄）直径3mm，工作长度33cm。 |
| 5 | 可配合宫腔镜通道使用的”L”形、“V”形、针状双极电凝钳。 |
| 5.1 | 双极电凝钳: L形，工作长度33cm。 |
| 5.2 | 双极电凝钳: V形，工作长度33cm。 |
| 5.3 | 双极电凝钳：针状，工作长度33cm。 |
| 5.4 | 相配套双极导线 |
| 6 | 可配合宫腔镜通道使用的点状、钩状、环状单极电凝钳。 |
| 6.1 | 单极电凝钳：点状，工作长度33cm。 |
| 6.2 | 单极电凝钳：钩状，工作长度33cm。 |
| 6.3 | 单极电凝钳：环状，工作长度33cm。 |
| 6.4 | 相配套单极导线 |
| 7 | 配有电切宫腔镜、连续对流镜内鞘、被动电切工作手件，配置针状、汽化、环状电极电切环。 |
| 7.1 | 电切宫腔镜： |
| 7.1.1 | 镜子视向角 12° |
| 7.1.2 | 直径4.0mm |
| 7.1.3 | 工作长度301mm |
| 7.1.4 | 蓝宝石镜面，柱状晶体排列技术。 |
| 7.1.5 | 可高温高压灭菌消毒。 |
| ▲7.1.6 | 与视角12°，镜体具有≥13Fr手术器械通道的宫腔镜通用同一个连续灌流外鞘。 |
| 7.2 | 配连续灌流电切内鞘 |
| 7.2.1 | 外径为24Fr |
| 7.2.2 | 最小器械孔道不小于4mm |
| 7.2.3 | 具有单独配套的闭孔器 |
| 7.3 | 电切工作手件一套 |
| 7.3.1 | 电切被动工作手件 |
| 7.3.2 | 弹簧助力切割，电极止于鞘内，行程不小于25mm。 |
| 7.3.3 | 适用镜体直径4mm |
| 7.4 | 配置3种电切环电极 |
| 7.4.1 | 电切环电极的尺寸均24Fr。 |
| 7.4.2 | 针状电极：适用镜体直径4mm，使用时行程不小于25mm。 |
| 7.4.3 | 汽化电极：适用镜体直径4mm，使用时行程不小于25mm。 |
| 7.4.4 | 环状电极：适用镜体直径4mm，使用时行程不小于25mm。 |
| 8 | 相配套电切导线 |
| 9 | 配套金属电切环消毒管 |
| 10 | 专用消毒篮 ，可高温高压。 |
| 11 | 器械、导线等均可高温高压消毒重复使用。 |
| 三、 | 配置要求： |
| 1 | 12°宫腔镜 带器械通道和镜子 1根 |
| 2 | 连续灌流镜外鞘及闭孔器 1套 |
| 3 | 防漏高分子密封帽 1个 |
| 4 | 微型单开直剪 1把 |
| 5 | 双开弯剪 1把 |
| 6 | Kelly双开抓钳 1把 |
| 7 | 双开多用抓钳 1把 |
| 8 | 2-3有齿抓钳 1把 |
| 9 | L形双极电凝钳 1把 |
| 10 | 针状双极电凝钳 1把 |
| 11 | V形双极电凝钳 1把 |
| 12 | 3m双极导线 1条 |
| 13 | 钩状单极电凝钳 1把 |
| 14 | 环状单极电凝钳 1把 |
| 15 | 点状单极电凝钳 1把 |
| 16 | 相配套单极导线 1把 |
| 17 | 专用消毒篮 3个 |
| 18 | 4mm宫腔镜 1根 |
| 19 | 含闭孔器24Fr内鞘 1套 |
| 20 | 被动式工作手件 1个 |
| 21 | 24Fr环状电切环 1个 |
| 22 | 24Fr针状电切环 1个 |
| 24 | 24Fr汽化电切环 1个 |
| 25 | 3m电切导线 1根 |
| 26 | 电切环消毒管 1条 |