第十包：微孔板读数仪、量分光光度计

品目一：微孔板读数仪

技术参数

- 用途：荧光强度FI、辉光型和闪光型化学发光L(glow & flash)、荧光共振能量转移(FRET)、生物发光共振能量转移(BRET)，支持终点法和动力学检测

- 荧光检测波长范围：激发波长320-700nm，发射波长360-670nm

- ▲荧光检测灵敏度：2fmol 荧光素/孔

- 化学发光波长范围：270-670nm

- ▲化学发光检测灵敏度：40amol ATP/孔, >9个数量级

- ▲自动进样器进样体积：1-1000µL，1µL增量

- 进样速度：25s/板, 96孔板，5µL/孔

- ▲适用板型：1-384孔板，可以为特定板型编辑，最大尺寸 90 x 134 x 25 mm

- 孵育器温度范围：室温+4℃至45℃

- 圆周振荡器，速度和圆周半径可调

- 软件具有数据处理功能，安装无限制

- 与自动化系统兼容，可扩展至高通量自动化检测系统，无需人工干预

- 配置2个自动进样器

品目二：微量分光光度计

技术参数

▲1、检测浓度范围：2ng/ul-27,500ng/ul（dsDNA）。

▲2、波长范围：190－850nm，可进行连续波长全光谱分析。

▲3、光程：内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置。

▲4、检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV。

5、最小样品体积≤1ul。

6、载样点采用303高抛光耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样进行检测，无需使用任何耗材，使用方便。

▲7、具备Acclaro智能样本检测技术可进行污染物鉴定和结果校正，保证样本精确的浓度和样本的质量。

▲8、仪器操作：7英寸高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可调整角度，操作系统支持8种以上语言。

9、可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器种导出的结果

▲10、仪器内置传感器，具有摄像头，检测前对样品上样液柱进行数码成像，保证检测的准确性。