第十一包：全自动时间分辨免疫荧光分析仪

一、配置参数

1.1时间分辨荧光免疫分析系统    1套

1.2配套附件：

1、激光打印机；

2、不间断电源；

3、产前筛查数据管理系统；

4、电脑；

5、产前筛查信息管理系统

二、技术参数

2.1采用时间分辨荧光免疫技术，有配套试剂盒定量检测与产前筛查相关的各项血清学指标，如甲胎蛋白、游离β绒毛膜促性腺激素、游离雌三醇、妊娠相关血浆蛋白A、胎盘生长因子等；并支持多种筛查方案，包括血清孕早期联合筛查、孕中期三联筛查、血清学整合筛查、酌情筛查、阶段序贯筛查、孕中期血清结合NT的联合筛查和孕早、中期复测筛查。

2.2仪器为全自动操作，样本随机检测，便于实施一站式服务模式，缩短孕妇筛查与诊断周期。

2.3每小时不低于40次测试，每次测试30分钟以内，允许急诊样本插入，能自动对待测样品进行5-100倍稀释。

2.4低样本量检测，单个样本量不超过15微升，以提高质控品利用率。

2.5PAPPA、Free-βhCG、AFP、uE3等所有早孕及中孕期产筛相关实验的样本均无需稀释。

2.6加样探针具有液面检测功能，气泡自动识别功能。

2.7具有样品、试剂及反应笔条形码自动识别系统，全程条形码对号

2.8能使用条形码识别和监控试剂组分状况和余量，确保每种试剂在规定的温度、湿度反应条件下和有效期内使用

2.9设备与产前筛查风险评估软件来自于同一厂家，能够进行早中孕序贯筛查方案的风险评估，早中孕联合筛查21三体检出率＞85%，假阳性率＜3%

2.10检测性能：仪器检测符合产前筛查国家规范，相关检测指标批内CV≤3%；批间CV≤5%

▲2.11设备配套产筛信息管理软件，以便进行全流程质量控制，包括采血点网络化开单、报告及管理，全流程质控数据等

2.12设备配套产筛信息管理软件，可以实现MoM值中位数实时监测，诊断随访管理等

2.13 为确保结果准确，对同一样品1秒钟能检测1000次；

2.14 加样后管路自动冲洗，测量后自动清洗，加样精密度为CV小于 2%,样品交叉污染<0.01%，通过压力传感器检测液体流动，吸液、冲洗压力自动控制；

2.15可适应试管高度为50-100mm、试管外径10-17mm的原试管上机，1.5mL的Eppendorf管上机和2.0mL的NEQAS管上机；

2.16节省实验室空间，台式仪器、占地面积小。

三、产前筛查数据管理软件

▲3.1 软件用途：早、中孕期母血清产前筛查风险评估及数据信息管理。

3.2 有国家CFDA产品注册证

3.3 风险评估功能：

a）用于21三体综合征、18三体综合征及开放性神经管畸形的风险评估

b)新增的筛查项目：T13，Turner’s，腹壁缺损等

c)应用多种生化指标（AFP，hCG，F-hCGβ，uE3，PAPP-A，PlGF）和超声指标（NT，NB，DVPI）开展孕早期、孕中期产前筛查风险计算，还支持整合筛查、酌情筛查、阶段序贯筛查等多步骤筛查模式

d)IVF妊娠风险评估模块区分不同IVF方式

e)可根据双胎的绒毛膜性进行风险评估

f)孕龄计算方法包括CRL、BPD、HC和IVF

3.4数据处理功能：

a)能与仪器软件相连，自动接收标志物浓度

b)录入界面可个性化设置，满足不同输入习惯

c)数据长期大数量存储

d)提供便捷查询功能，自定义查询字段, 数据导出用于进一步分析和研究

e)存储完整孕妇档案：妊娠信息，患病史，历次筛查记录，胎儿出生后信息等

3.5筛查结果监测功能和调整功能:

a)根据本地人群数据调整中位数方程及相应的体重校正方程，并支持多条中位数方程

b)筛查结果进行监测分析，发现任意检测指标MoM值随时间和孕周的漂移情况

c)通过累积和控制图（CUSUM）及时发现MoM值漂移的细微变化和发展趋势

3.6报告功能:

a）各种报告类型（风险评估结果报告，高风险病人报告）

b)不同报告形式以针对各筛查模式

c)输出多种监测、审核报告

d)可自定义报告内容

3.7结局随访和审核功能：

a)存储诊断结果及妊娠结局，用于分析、审核整体筛查效果（检出率，假阳性率）

b)对错误录入数据可自动识别并警告

c)审核追踪功能，保存对数据的任意操作及修改记录