第十三包：荧光定量PCR

技术参数

1.热循环系统

1.1加热冷却方式为博尔帖半导体

▲1.2 温度范围4℃-100℃

2.样品系统

2.1适用8联管和96孔板，无需适配器或者辅助器，保证实验结果

▲2.2机械设计应使样品和光源无需移动，反应后可降温至4℃保存

2.3 支持的耗材为完全开放的透明耗材，市面上有大量对应的第三方耗材供应商

3.光学系统

3.1激发光源为卤钨灯，配备光源寿命监测及自我诊断程序，滤光系统为五色光源滤光片结合荧光滤光片

▲3.2检测系统为CCD摄像机成像，实时动态检测，动态显示，可同时检测5种荧光染料，96孔荧光数据同时收集，不存在时间差

3.3检测性能：能检测到≤10个拷贝数的模板，置信度99.7%，线形范围在109

▲3.4软件支持Rox荧光校正和去除移液误差

4.软件系统

4.1包括有绝对定量和相对定量软件，并有荧光校正软件

4.2有正版primer express引物探针软件，可用于PCR引物，巢式PCR，多重PCR引物，RT-PCR引物的设计和自动测试

4.3装机指标99.7%的置信度下分辨5000和10000模板拷贝数的差异

5.有医疗器械注册证，且在有效期之内。