第十四包：正置荧光显微镜

1.主机

▲1.1 光学系统：无限远校正光学系统，国际标准齐焦距离：45mm

1.2 具有明场，荧光功能，可升级至微分干涉，二十五人共览等功能。

1.3 六位物镜转换器，智能编码，光强随物镜变换自动调整并记忆（非软件设定）。

1.4 放大倍数：5X-1000X。

1.5 透射光照明：长寿命LED光源，自动光强管理，电动视场和孔径光阑调节，带有色温恒定保持系统，光闸切换时间≤8ms。

1.6 目镜：10×，视野数25mm，含目镜罩，屈光度可调节

1.7 载物台：可旋转手动载物台，物台驱动杆可根据用户习惯调节高度。

1.8 一键式功能转换，6个自定义功能键，不同观察方式切换，只需轻按一键

1.10大尺寸显示屏，便于查看显微镜工作状态：可显示当前物镜倍数、物镜类型（干镜、水镜、油镜）；当前光强、光源类型（透射光、荧光、混合）；当前的市场光阑及孔径光阑；荧光光路状态（荧光挡板、圆型或矩形视场光阑）。

▲2.电动, 智能功能

2.1  电动聚光镜、电动视场光阑、孔径光阑；

明视场及荧光状态下均可实现：转换物镜后，无需用户手动调节，即可达到整个光路的最佳照明匹配方式（光强、视场光阑、孔径光阑自动匹配）

2.2 智能式恒定色温（CCIC）：整个显微镜系统保证了固定色彩温度，补偿了由于灯的颜色温度衰减带来的白平衡变化，保证了每幅图像背景的相同性

2.3 智能型光强管理（AIM）：低倍物镜时, 自动变为低照明强度, 高倍物镜时, 自动变为高照明强度, 并自动记忆最后设定光强.每只物镜均可记忆明场、DIC、荧光、相差等不同观察方式时的光强状态，切换观察方式及物镜时无须反复调整。

2.4 主机前端带显示屏，所有显微镜参数量化--视场光栏, 孔径光栏, 光强调节参数，物镜倍数，观察方式以及其他当前所有部件的工作状态并能被存储和复制，以备将来拍摄时的条件再调出和对照。在暗室中拍摄荧光图像时，也可通过屏幕了解显微镜工作状态。

▲3.物镜，所有物镜均为荧光专用物镜：

5X (NA=0.15)

10X (NA=0.32)

20X (NA=0.55)

40X (NA=0.80)

100X (NA=1.32)，油镜

4. 荧光光路：

4.1 显微镜主机荧光光强五档电动调节：可精确选择荧光激发强度，防止样本淬灭，同时可记忆当时的荧光强度，也可通过软件调节

4.2 六种圆型荧光视场光栏：防止荧光淬灭；6种矩型视场光栏：

4.3 120W长寿命高压汞灯，单个灯泡使用时间大于2000小时

4.4 紫外，蓝色，绿色荧光激发：适应如DAPI, PI，Hochest，FITC, Rodanmin, TexasRED，GFP等多种染料

▲4.5 不同颜色荧光激发零漂移功能, 保证拍摄多色荧光照片没有位移和变形

5 图像捕捉及分析系统：高冷敏度数码成像系统

5.1制冷效果：低于环境温度20℃

5.2 物理分辨率:280万物理像素

5.3 芯片尺寸≥4.54μm x 4.54μm pixel size

▲5.4采集速度：全幅采集≥40fps

6 图像分析系统基本平台：

6.1 能完全设置和控制电动显微镜，能一键化自动实验条件保存和恢复还原。能控制摄像头拍摄及ROI拍摄，调整曝光, 增益, binning, 伽玛值等参数。

6.2 能对所有打开的图片进行一键批量化自动添加正确标尺；能对所有打开的图片实现一键批量化LIF与JPG / TIFF/AVI/Quicktime等格式的输出转换。实验采图过程中即使电脑断电，未保存的图片依然会自动出现在再打开的软件中。也能自动保存图片在指定文件夹。

6.3 图像导航器与图像画廊：可进行XYZ、XYT、XYλ、XYZT、XYλZT等多维图像的浏览、编辑、 图象剪裁。能一键显示其荧光叠加图、Z轴叠加图、三维共定位等。具有多视野比对功能，特别适合多孔板活细胞图像回放和分析。

6.4 荧光图像叠加：能进行多个荧光通道图像的叠加。可定义最多8个采集通道，每一通道可设置不同的观察方式及采图参数。

6.5 图像处理与编辑功能：具有锐化、降噪、色彩、去背景、分离、形态、边缘等滤镜。包括图像剪切、改变图像分辨率、灰阶深度，多维度图像切割、叠加、组合等功能。能进行图像与图像之间的相加、相减、扣除、交集、Ratio（比例）、移位等运算。

▲6.6 图像测量分析:

1）能实现不规则ROI的长度/面积/周长/总光强度/中心点测量。能统计最大值、最小值、平均差、标准差、总值、平均值等。

2）荧光强度手动定量测量：能进行单线、区域、序列以及整个图象堆叠区域光强度测量；在实时图上在线测量比率测量。

3）长度无需校准，测量单位（um）直接显示无需校准。

4）配有比例荧光校准公式，可实现测量分析双波长比例荧光测定。