第十五包：台式高速冷冻离心机
1、主要技术参数与性能指标：

▲1.1整机原装进口台式高速冷冻离心机，微处理机控制，数字显示，触摸式按键操作；

▲1.2 最高转速达30000 rpm，最大离心力达64000×g，最大容量6x85ml，可配36x1.5mL角转，可进行细菌、蛋白沉淀，核酸沉淀，细胞、细胞膜分离，亚细胞组份分离；

1.3驱动系统：无碳刷变频马达，免维护；

1.4温度设置范围：-20℃至40℃，采用高效的非CFC冷冻剂R134A，符合环保要求；

1.5温控系统：在最大离心力下，仍能保持样本在4℃；

1.6加/减速率：各10种独立模式；

1.7设置时间: 至9 小时59分钟，另有连续离心、短暂离心功能；

1.8安全性能：自动监控过温、不平衡、超速及转头监别系统、自动安全门锁、机身精钢环设计确保安全；

1.9操作宁静，噪音量低于65分贝；

1.10灵活性高，备有13种转头（包括生物安全性转头）及多种适配器可供选择，可使用250ul至85ml离心管。
2、配置要求：

2.1角度转子：24*1.5ml，最高转速30,000 rpm,最大离心力64,400g；
2.2角度转子：8*50ml，最高转速16500rpm，最大离心力29220g；
2.3角度转子： 10*15ml尖底管，最高转速10000rpm，最大离心力10400g；

2.4 10ml适配器：最高转速16500rpm，最大离心力29220g；
