第十七包：胃肠镜

一  项目名称：全高清电子胃肠镜                      数量： 1 套

二  基本配置与特别要求：

1、全数字高清影像处理机                             1台

2、高清电子胃镜                                     1根

3、高清电子肠镜                                     1根

4、医用液晶监视器                                   1台

5、原装医用一体化台车                               1台

三  主要技术参数与性能指标：

1、全数字高清影像处理机

▲1.1投标设备为国际一线品牌，并为该品牌中最新最高端版本型号。

▲1.2全数字高清图像处理机, 主机分辨率1920*1080,具有白平衡调节，图像色彩调节，自动增益控制，自动调光功能，具有测光模式。

▲1.3具备光学染色及电子染色功能，能帮助医生发现早期病变和观察浅表毛细血管。

1.4 一体机设计，光源内置。

1.5具备粘膜模式可以改变红光平衡，通过增强红光的显示，达到了加强显示黏膜表面的纹理结构。

1.6具备血管模式基于血红蛋白对短波长光线吸收能力较强，达到了清晰显示黏膜 微血管的形态。

1.7具有双屏显示功能：有1比1、3比2、2比3三种比率，同时显示染色图像和白光图像。

1.8画中画功能，可以在冻结图像的情况下再出现小画面实时图像显示,保证了操作的安全性,并且可以进行大、小画面的切换,操作中方便对图像的对比。

▲1.9提供多组标准USB接口，可用优盘及移动硬盘直接存储镜下图片及相关数据，提供网络接口，可与院内网络连接。

1.10控制预设，可在前面板和内镜手柄按键上设置所有主机的控制及调节功能。

1.11 HD+视频 内置高清视频录制功能。

1.12通过触摸液晶面板上的按键进行自动白平衡调节，各项设置参数断电后主机可自动记忆。

1.13图象色彩调节,通过前面板上的色彩调节按键进行调节。“R”调节:±5档  “B”调节：±5档

1.14可通过触摸液晶面板选择测光模式,平均测光,用于正常观察.峰值测光,聚焦在小面积亮度较高时使用。

1.15电子放大，可进行2倍电子放大，通过按键可进行任意部位放大，便于观察。

1.16操作模式,具备高清液晶触摸屏操控。

▲1.17主检查灯泡为３００Ｗ疝气短弧灯（无臭氧），灯泡平均使用寿命必须≥５００小时

1.18灯泡寿命显示,通过菜单可查看灯泡使用时间

1.19兼容性   能兼容电子胃肠镜，电子十二指肠镜，电子支气管镜，电子喉

镜，超声内镜等

2、高清电子胃镜

|  | 2.1百万像素级纯数字内镜CCD 2.2视野角≥140度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2.3景深3-100mm不用变换焦距 |  |
|  | ▲2.4弯曲角度上≥210度，下≥90度，左右≥100度 2.5插入部外径≤9.8mm ▲2.6钳道内经≥2.8mm 2.7有效长度≥1030mm 2.8独立管道前向式附送水功能，能清晰识别病灶或出血位置 2.9内镜手柄上按键可直接控制内镜高级功能 2.10内镜连接部可180度旋转功能 3、高清电子肠镜 3.1百万像素级纯数字内镜CCD 3.2视野角≥140度 3.3景深4-100mm不用变换焦距 ▲3.4弯曲角度上下≥180度，左右≥160度 3.5先端部外径≤13.2mm 3.6钳道内经≥3.8mm 3.7有效长度≤1330mm 3.8独立管道前向式附送水功能，能清晰识别病灶或出血位置 3.9内镜手柄上按键可直接控制内镜高级功能 3.10内镜连接部可180度旋转功能 4、医用液晶监视器 4.1专业级液晶监视器，屏幕尺寸≥27英寸，分辨率≥1920×1080 4.2视频接口提供DVI接口以便兼容数字和模拟视频信号 5、原装医用一体化台车 5.1多层设计，可放置电刀及视频打印机等 |  |