招  标  文  件

第二册

目   录

第三章  投标邀请

第四章  投标资料表

第五章  合同条款资料表

第六章  货物需求一览表及技术规格

第三章  投 标 邀 请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司受招标人的委托，就超高清腹腔镜系统、超高清鼻窦镜系统及器械、尿动力分析仪及可视经皮肾镜系统、泌尿外科电切镜系统进行政府采购公开招标，现就有关事宜公告如下：

一、招标项目名称及编号

项目名称：超高清腹腔镜系统、超高清鼻窦镜系统及器械、尿动力分析仪及可视经皮肾镜系统、泌尿外科电切镜系统

招标编号：0675-196JOC003040

- 招标项目简要说明、预算金额及最高限价

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 项目预算及最高限价(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高清腹腔镜系统及器械 | 1套 | 180万元 |
| 2 | 超高清鼻窦镜系统及器械 | 1套 | 207万元 |
| 3 | 全高清腹腔镜系统 | 1套 | 70万元 |
| 4 | 尿动力分析仪及可视经皮肾镜系统 | 各1套 | 120万元 |
| 5 | 泌尿外科电切镜系统 | 1套 | 40万元 |

三、资格审查方法：本项目采用资格后审

四、供应商资格要求

- 具有独立承担民事责任的能力(请提供营业执照等证明文件)；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供)；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明;

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(请提供证明材料)；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供没有重大违法记录的书面承诺)；

- 中华人民共和国实行安装安全认可证，制造、经营许可，强制性认证、准入证制度的产品和行业，必须提供中华人民共和国有关部门颁发的资质证明文件；

- 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)

- 本项目不接受联合体投标。

- 法律、行政法规规定的其他条件

五、领取招标文件时间及地点

1、领取招标文件时间：从2019年01月30日起至2019年02月03日止，每天9:00—11:00，14:00—17:00（北京时间，节假日除外）

2、购买及领取招标文件地点：

南京市中山路55号新华大厦27楼业务一部

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：马君端

招标文件售价：800元人民币/包（售后不退）

六、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2019年03月01日下午13:30

投标文件接收截止时间：2019年03月01日下午14:00

投标文件接收地点：南京市中山路55号新华大厦27楼开标厅

投标文件接收人：马君端

七、开标有关信息

开标时间：2019年03月01日下午14:00

开标地点：南京市中山路55号新华大厦27楼开标厅

八、本次招标联系事项

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市中山路55号新华大厦27层

邮编：210005

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：马君端   联系电话：025-84795469   联系电话：18905161867

传真：025-84795981  邮箱：mjd@jocite.com

采购人：泰州市人民医院

采购人联系人：王主任       采购人联系电话：0523-89890057

采购人联系地址: 泰州市医药高新区太湖路366号

九、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：5份

十、本次招标投标保证金

投标保证金金额：投标总价的2%

1、投标人须在报名后前往中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn）免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目。

2、投标人注册完成并审核通过后联系招标代理机构完成购标录入。

3、保证金支付：本项目需采用电汇（网银支付）方式支付保证金，请投标人登录中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn）找到本项目，获取该项目的保证金虚拟子账号，保证金在线支付至该虚拟子账号中，投标保证金的电汇底单复印件需装订在投标文件中。

第四章  投 标 资 料 表

下述关于要采购的货物的具体资料是对招标文件第一册第一章投标人须知的具体补充和修改，如果与招标文件第一册第一章有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标人名称：泰州市人民医院 招标项目名称：超高清腹腔镜系统、超高清鼻窦镜系统及器械、尿动力分析仪及可视经皮肾镜系统、泌尿外科电切镜系统 |
| 2.1 | 招标方式：公开招标 |
| 2.2 | 招标编号：0675-196JOC003040 |
| 3.1 | 招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：南京市中山路55号新华大厦27楼 邮编：210005 联系人：马君端 电话：025-84795469 传真：025-84795981 E-mail：mjd@jocite.com |
| 4.3 | 投标人资格要求： 详见第三章投标邀请第四款 如第六章货物需求一览表和技术规格中各包有特殊规定，以其规定为准 |
| 4.8 | 联合体投标：不接受 |
| 5.1 | 货物的原产地：中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。 |
| 5.3 | 货物和服务的资格要求：符合国家制造及验收标准要求 |
| 9.5.1 | 投标答疑会：本次招标不召开。 |
| 9.5.2 | 勘察现场: 本次招标不组织。 |
| 11.3 | 格式六：提供货物质保期满后 3 年的备品备件明细表。 说明：表中备品备件价格的有效期为质保期满后 3 年。 表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考。 |
| 12.2 | 作为评判标准，投标人须随投标文件提供注明货物型号规格和主要技术性能参数的技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、检测机构出具的检测报告为准。 |
| 13.2 | 本次招标不允许报备选方案。 |
| 17.1 | 作为投标文件的一部分，投标人必须提供投标报价2%的投标保证金。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 |
| 17.2 | 本次投标保证金只接受电汇（网银支付）形式。 |
| 17.3 | 投标保证金必须在投标截止时间之前到达招标代理机构指定账户，并将电汇底单盖章后随投标文件一起递交 |
| 19.4 | 投标文件必须附有逐页扫描的电子文档（U盘） |
| 21. | 递交投标文件、投标保证金开始时间：2019年03月01日下午13:30（北京时间）。 递交投标文件、投标保证金截止时间：2019年03月01日下午14:00（北京时间）。 其后所收到的投标文件恕不接受。 递交投标文件、投标保证金地点：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：南京市中山路55号新华大厦29楼开标厅 |
| 24.1 | 开标时间：2019年03月01日下午14:00（北京时间）。 开标地点：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：南京市中山路55号新华大厦27楼开标厅 |
| 30.2 | 综合评估法：具体采用打分法 说明：只有初步评审合格的投标人，才能进入详细评审。初步评审办法详见招标文件。 对于初步评审合格的投标人，本次详细评审采用综合评估法，具体采用打分法，得分最高者为中标候选人，其中： 1、报价：30分 （初步评审合格的各投标人的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该投标人评标价，评标价格最低者得30分，其它家得分=评标最低价/各家的评标价×30分） 2、技术、性能、配置：40分 （满足标书基本要求得40分，正偏离不加分，有一项★号指标负偏离扣5分, ★号指标必须提供相关证明材料并在投标文件技术参数偏离表中标注相应页码；非★号指标每负偏离一项扣1分，扣完为止） 3、付款方式和期限：5分 （满足招标文件要求的得基本分3分；不满足则扣分，最多扣3分；优于招标文件要求并切实可行的可加分，加分最多不超过2分。） 4、交货期：5分 （满足招标文件要求的得基本分3分；不满足则扣分，最多扣3分；优于招标文件要求并切实可行的可加分，加分最多不超过2分。） 5、 售后服务：10分 （满足招标文件要求的得基本分5分；不满足则扣分，最多扣5分；优于招标文件要求并切实可行的可加分，加分最多不超过5分。） 6、 投标货物的业绩：5分 （以提供自2018年起，与投标设备同型号的合同复印件为准。有一份得1分，最多得5分。） 7、 投标文件制作：5分 （投标文件制作规范、无缺漏、无涂改，装订整齐得5分，投标文件制作不规范，有涂改或缺漏或未装订成册的，最多扣5分） |
| 37. | 开标公证费： 中标人在领取中标通知书前，需按下列标准向南京市南京公证处支付开标公证费： 中标金额≤200万元人民币，开标公证费500元人民币； 200万元人民币<中标金额≤600万元人民币，开标公证费600元人民币； 600万元人民币<中标金额≤1000万元人民币，开标公证费800元人民币； 中标金额>1000万元人民币，开标公证费按中标金额的万分之一收取，但最高不超过3000元人民币； 开标公证费一次付清，由南京市南京公证处出具收费发票。 |

第五章  合同专用条款

下述关于要采购的货物的具体资料是对招标文件第一册第二章合同通用条款的主要内容的具体补充和修改，如果与招标文件第一册第二章有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方：泰州市人民医院 |
| 1.2 | 卖方：待定（中标产品中如有进口产品涉及外贸进口代理工作的，由最终用户指定外贸代理公司签订合同）。 |
| 1.3 | 检验方：买方和/或买方委托的监理单位及有关管理部门 |
| 1.4 | 工作现场：泰州市人民医院 |
| 1.14 | 合同货币：人民币 |
| 2.1 | 合同范围： 提供合同货物全套主机、辅机、选配件及安装调试、检测、土建配合等设备和服务的价格均须包含在投标总价中。 提供保证货物在质保期内正常运行所需的随机备品备件、易损件。 提供安装和维护所需的专用工具； 负责运输（包括上、下力）； 负责安装； 负责调试，直至通过验收（含取证）并交付买方使用； 负责对买方、最终用户操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，请投标人自报可以提供业务培训的人数及天数，并达到能熟练操作并能排除常见故障的标准； 提供合同货物安装及日常运行维护所需的全部技术文件（含软件），详见8.1条款。 （9）提供优质的“三包”售后服务： 1）维修或更换有缺陷的货物或部件的响应时间：2小时；维修或更换有缺陷的货物或部件的期限：1天。 2）质保期内发生的零部件不正常的磨损，或产成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，卖方须免费提供服务；并更换上述零部件、电子元器件、备品备件和易损件。 3）及时提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。 4）卖方在买方工地安装、调试期间，一切费用由卖方自理。 （10）如第六章货物需求一览表和技术规格中各包有特殊规定，以其规定为准 说明：如卖方提供的上述合同范围中所包含的伴随服务为有偿服务，则所需费用应列明，并包含在投标总价内。 |
| 2.2 | 合同货物的原产地：待定 合同货物的制造商：待定 |
| 3.1 | 合同总价：待定。 |
| 4.1 | 付款方式：货到安装验收合格后支付货款的90%,余款10%作为产品质量保证金，一年内设备无质量问题给付。 |
| 5.1 | 履约保证金：不适用 |
| 6.1 | 卖方需提供货物大约净重、总毛量、总体积等技术资料 |
| 6.2 | 交货条件及时限：详见需求一览表。 投标人应在“投标报价汇总表”中详细说明“合同签订后货到项目现场的天数（日历日）”，及“接到买方的安装通知后所需完成安装调试、并通过买方及有关部门验收后交付使用的天数（日历日）”。 |
| 6.3 | 装运地点： 待定 |
| 6.4 | 卸货地点：泰州市人民医院指定位置 |
| 6.5 | 发运前7天。 |
| 6.8 | 卖方每逾期一周交货，按设备总价的5‰收取滞纳金；如逾期时间超过6周仍未能交付全部或部分设备，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向卖方索赔。 |
| 8.1 | 1）投标时提供注明货物型号规格和主要技术性能参数，经正式印刷的产品样本（非电脑打印版）。 2）签订合同后7天内提供货物安装图和预埋件图。 3）交货时随货物提供（应包括但不仅限于以下内容）：基础图、操作使用说明书，电路图，控制系统原理图，维修保养图册，零部件、辅机、选配件及外购件图册，备品备件及专用工具、易损件清单；装箱单。 4）进口货物或部件的原产地证明、报关证明、完税证明、商检证明及编号、质量合格证书、出厂前检测报告等资料。 5）对买方人员进行操作和维护培训的技术资料。（一式四份） 6）外购件使用说明书，产品合格书证，产品安全合格证明等。 7）货物控制系统的编程方式，正常运行的管理软件、升级软件及专用磁卡等；以及其他技术文件及电子文档。 8）投标人应随投标文件提供所投货物验收方案软件或资料（含软盘），并保证买方通过业主及买方监理验收。 9）协助买方进行所投货物的验收，提供所需专用检测仪器。 上述资料和文件除有特别说明外需提供一式四份。 |
| 10.3 | 货物验收标准： 招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求； 与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准； 卖方随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。 卖方在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。 货物性能考核指标： 不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据招标文件和投标文件确定。 |
| 增加10.7 | 货物及系统调试： 卖方应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或买方对调试情况不满意，则买方有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由卖方承担。 |
| 增加10.8 | 售后服务： （1）投标文件中应明确负责本项目的合格的维修保养单位，应有相当规模的备件库以满足日常检验及应急修理的需要。确保在接到买方通知后24小时内，将所需配件送达。 （2）在质保期内，因卖方所供设备制造质量问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，2小时内响应，在24小时内赶到买方现场,48小时内免费予以排除故障、修复或更换零部件,并赔偿买方因此造成的直接损失。而因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在上述条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。 （3）在质保期满后，出现设备故障时，卖方仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决，以优于市场的价格收取零部件费及人工费。 （4）投标人在江苏的地区必须有常设维修机构，并应提供终身维保服务及配件。 （5）在双方商定的一定期限内对卖方所供货物实施运行维护及修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。 （6）如第六章货物需求一览表和技术规格中各包有特殊规定，以其规定为准。 |
| 11.5 | 质量保证期： 1、所有设备提供免费整机原厂叁年质保（腔镜产品镜头一年质保），终身免费维护。 2、计算时间以签署验收合格文件之日为准。鼓励投标人延长质保期，评标时将考虑此因素。 |
| 增加11.6 | 卖方所供货物要求实行终身维保；卖方应提供货物最低使用年限，在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障，否则买方有权追溯卖方的责任。 |
| 12.1 | 根据卖方违约的程度，买方有权采取A、B、C、D、E五种救济方式中的任何一种或几种。 |
| 12.3 | A.卖方收到买方索赔要求后14天内给予回复。 |
| 增加14.1D | D.未得到买方许可，擅自将本合同货物或服务分包给其他单位。 |
| 14.4 | E.卖方应双倍返还买方已支付的货款（包括定金）。 |
| 增加14.5 | 买方违约责任： （１）中途废止合同，卖方不退还买方已支付的货款或定金。 （２）未按合同规定的时间和要求向卖方提供技术资料、图纸等，及汇付货款，卖方交货时间顺延。 |
| 15.1 | 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权将争议提交买方所在地仲裁机构或提交买方所在地法院判决。 |
| 17.1 | 合同生效：本合同自买卖双方授权代表签字并加盖公章或合同章，且买方收到卖方提供的履约保证金后生效。 |

第六章  货物需求一览表和技术规格

一、货物需求一览表

| 包号 | 货 物 名 称 | 数量 | 交 货 期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高清腹腔镜系统及器械 | 1套 | 合同签订后60天内 | 泰州市人民医院指定地点 |
| 2 | 超高清鼻窦镜系统及器械 | 1套 |  |  |
| 3 | 全高清腹腔镜系统 | 1套 |  |  |
| 4 | 尿动力分析仪及可视经皮肾镜系统 | 各1套 |  |  |
| 5 | 泌尿外科电切镜系统 | 1套 |  |  |

- 技术规格

第一包：品目一   超高清腹腔镜系统  1套

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 一 | 招 标 规 格 |
| 1 | 整机全套原装进口产品 |
| 2 | A 高清摄像系统（摄像主机和摄像头） 一套 B 同摄像主机品牌医用冷光源 一套 C 同摄像主机品牌LED监视器 一套 D 同摄像主机品牌气腹机 一套 E 同摄像主机品牌光学视镜 一套 F 专业配套台车 一套 G 1080P全高清手术录像刻录模块 一套 |
| 二 | 技术参数要求 |
| 1 | 高清摄像系统（摄像主机和摄像头） 一套 |
| 1.1 | 全高清三晶片医用摄像系统， 1/3 英寸逐行扫描CMOS |
| 1.2★ | 高清图像输出分辨率包括：1080P ，1280*1024及720P |
| 1.3 | 水平分辨率≥1100 线 |
| 1.4 | 具有 16：9 和 4:3 两种输出模式 |
| 1.5 | 摄像头及主机上均 带有 “HD” 标志 |
| 1.6★ | 可兼容不同型号摄像头种类≥4种 |
| 1.7 | 摄像头连线具备延长功能 |
| 1.8 | 图像输出：DVI 数字输出端口2个；S-Video |
| 1.9 | 摄像主机具备USB接口 |
| 1.10 | 可实现数码变焦和光学变焦；通过硬件实现≥1.8倍光学变焦 |
| 1.11 | 专业手术模式≥9种，包括：关节镜、腹腔镜、膀胱镜、激光、耳鼻喉科/颅骨、显微镜、柔性内窥镜、标准、宫腔镜，并可实现一键切换。 |
| 1.12 | 主机操控面板为彩色液晶控制触摸屏，具备白平衡、手术模式选择、术中拍照、手术录像、菜单控制（亮度和数码变焦）、扩展控制系统的内置菜单等功能 |
| 1.13 | 主机操控面板具备简体中文操作界面，并具有一键还原主机出厂默认设置功能 |
| 1.14 | 主机具备大型液晶触控屏，大小≥3.5英寸 |
| 1.15 | 操作界面具有多国语言设置 ，语言种类 ≥16种，包括简体中文 |
| 1.16 | 具备声控兼容功能 |
| 1.17 | 摄像头遥控按键编程功能≥ 14种，包括白平衡；图像的放大，缩小；循环数字变焦；亮度增大，减小；术野拍照及摄像功能 |
| 1.18 | 摄像头控制按键≥4 个，可自定义设置其遥控功能，并具有微光显示功能 |
| 1.19 | 与配套影像管理系统对接后，可通过摄像头控制配套气腹机、膨宫泵、关节镜动力设备等 |
| 1.20 | 数字化图像增强功能，多级可调，级数≥16级 |
| 1.21 | 具备SFB串行接口，可实现软件升级及远程故障诊断 |
| 1.22 | 快门可调节，速度范围1 /60-1/50000秒 |
| 1.23 | 摄像主机可控制同品牌冷光源 |
| 1.24 | 内置菜单含红增益/红偏色，蓝增益/蓝偏色参数调节，优化色彩偏好设置；内置菜单含亮度峰值、亮度聚焦区域参数调节，优化亮度偏好设置. |
| 2 | 同摄像主机品牌医用L9000光源 一套 |
| 2.1 | 光源类型：LED |
| 2.2 | 基于MIT【 Module Integrated Technology】模块化发光技术 |
| 2.3 | 通用光纤卡口，可兼容所有2.0—6.5mm直径的光纤 |
| 2.4 | 采用ESST【Electronic Scope Sensing Technology】电子窥镜感应技术，防止自燃，更加安全 |
| 2.5 | 光源主机带有光纤感应装置，无光纤插入，不能进入发光工作模式 |
| 2.6 | 光源主机具备两种工作模式, 即待机模式和工作模式 |
| 2.7 | 主机面板可数字显示亮度值, 0到100可调 |
| 2.8 | 具有简体中文操作界面 |
| 2.9 | 具有液晶显示操作屏，屏幕尺寸≥ 3.5英寸 |
| 2.10 | 操作界面具有多国语言设置 ，语言种类 ≥16种，包括简体中文 |
| 2.11 | 具备声控兼容功能 |
| 2.12 | 可通过同一品牌摄像头遥控控制 |
| 2.13 | 具备SFB接口，具备软件升级及远程故障诊断功能 |
| 2.14 | Class 1 （1 类）设备，Type CF （CF型）电器部件 |
| 2.15 | 最大照度≥1800000 Lx |
| 2.16 | 色温≥6000K |
| 3 | 医用同摄像主机品牌LED监视器 一套 |
| 3.1★ | 显示分辨率≥1920×1080，同主机品牌 |
| 3.2★ | 屏幕尺寸≥26英寸 |
| 3.3 | 视角范围≥178度，上下，左右各89度 |
| 3.4 | 监视器具有多种专业手术模式，专业模式≥9种， 包括：Lap A, Lap B,Arthro A, Arthro B, Standard, PACS, Norm, ENT, GYN |
| 3.5 | 多种图像显示比例模式：全充满，水平充满，垂直充满，同比例放大，原始比例 |
| 3.6 | 画面影像效果≥3种，包括：画中画、画上画、画外画 |
| 3.7 | 具备屏幕图像冻结功能 |
| 3.8 | 具备多种图像视频输入端口，包括：DVI, VGA, 3G/HD/SD-SDI (In/Out), C-Video/SOG, S-Video, Component/RGBs (Y/G, Pb/B, Pr/R, HS, VS), RS232 |
| 3.9 | 响应时间<18毫秒 |
| 3.10 | 具有设置参数记忆功能 |
| 3.11 | 10亿色（10bit）色彩显示技术 |
| 3.12 | 对比度≥1400 : 1 |
| 3.13 | 亮度≥500 cd/m2 |
| 4 | 同摄像主机品牌气腹机 一套 |
| 4.1 | 最大充气流量：45升/分 |
| 4.2 | 最小充气流量：0.1升/分 |
| 4.3 | 最大压力：30mmHg |
| 4.4 | 具有RTP（Real Time Pressure）实时压力监测功能 |
| 4.5 | 具有一体化管组，包括无菌过滤器，加热丝，气腹管，及RTP管 |
| 4.6 | 具备图形显示声光报警功能 |
| 4.7 | 充气流量级别可自行编程设定 |
| 4.8 | 具有液晶触摸控制显示屏，屏幕尺寸≥5.7英寸 |
| 4.9 | CO2消耗总量计算功能，并可数值显示 |
| 4.10 | 具有高流量专用充气模式 |
| 4.11 | 具有儿童专用充气模式 |
| 4.12 | 具有肥胖症专用充气模式 |
| 4.13 | 具有血管采集专用充气模式（唯一通过FDA认证，可用于心胸外科手术） |
| 4.14 | 具有双路安全检测功能 |
| 4.15 | 具备CO2气体加热功能，自动加热到37°C。同时具有温度检测传感器，气体加热温度过高时会报警提示并停止加热功能。 |
| 4.16 | 具有压力过高感应及自动泄气功能 |
| 4.17 | 具备液体污染检测感应器 |
| 4.18 | 机器内置说明菜单、报警信息 |
| 4.19 | 具有供气压力显示功能 |
| 4.20 | 具有多国语言操作界面，语言种类≥17种，包括简体中文 |
| 4.21 | 2种供气方式可选：钢瓶高压供气和室内中心低压供气。 |
| 4.22 | 多重压力传感器≥2个 |
| 4.23 | 具备双过滤器配置；具有开机自检功能 |
| 5 | 同摄像主机品牌光学视镜一套 |
| 5.1★ | 可出具国家食品药品监督管理局医用内窥镜检测合格报告 |
| 5.2 | 直径:10mm 视角:30° 工作长度≥300mm |
| 5.3 | 角分辨力≥ 8.66 |
| 5.4 | 有效景深范围30-150mm |
| 5.5 | 显色指数RA≥91 |
| 5.6 | 内窥镜自带多种光纤转接头，种类≥ 3种 |
| 5.7 | 激光焊接、三管设计、蓝宝石镜面 |
| 三 | 配置要求 |
| 1 | 高清摄像系统（摄像主机和摄像头）一套 |
| 2 | 同摄像主机品牌医用L9000光源一套 |
| 3 | 同摄像主机品牌医用气腹机一套 |
| 4 | 同摄像主机品牌医用LED监视器 一套 |
| 5 | 同摄像主机品牌光学视镜一套 |
| 6 | 专用配套台车 一套 |
| 7 | 1080P全高清手术录像刻录模块 一套 |
| 四 | 售后服务要求 |
| 1 | 接到用户报修通知响应时间：≤2小时，工程师在8小时内到达现场，24小时内维修完毕。 |
| 2 | 定期（至少每6个月）派专业人员来院清理维护设备 |
| 3 | 提供零配件单项报价清单及折扣价格 |
| 4 | 培训：免费提供操作培训和维修培训，具体由院方来定； |
| 5 | 免费提供软件升级。 |
| 6 | 提供用户操作手册、操作规程和维修手册 |
| 7 | 摄像主机、光源、气腹机、监视器提供原厂三年以上保修，并提供加盖原厂公章的保修证明书 |

★技术偏离表后需提供详细的配置清单

品目二：手术腔镜器械清单

| 产品名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 腹腔镜用持针器（长）（左弯持针器） | 4 |
| 腹腔镜用持针器（直）（左弯持针器） | 2 |
| 腹腔镜用无损伤钳 3mm直径 | 2 |
| 腹腔镜用无损伤钳 5mm直径 | 2 |
| 电钩（一盒3个） | 1 |
| 电凝棒 （一盒3个） | 1 |
| 胆囊底抓钳 | 2 |
| 剪刀 | 2 |
| 腹腔镜镜头 30° | 2 |
| 腹腔镜镜头 0° | 2 |
| 疝专用无损伤钳 | 1 |
| 疝专用剪刀 | 1 |
| 疝专用分离钳 | 2 |

品目三：泌尿科腔镜器械清单

| 产品名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 穿刺器5 囊肿穿刺针1 无 | 2 |
| 穿刺器10 | 2 |
| 分离钳 | 2 |
| 气腹接头 1 无，可配国产， 打结器（没有）1 无 | 1 |
| 转换器 1 输尿管抓钳（没有）1 | 1 |
| 持针器 | 1 |
| 胆囊底抓钳 | 1 |
| 电凝线（没有） 1 钛夹钳1 | 1 |
| 取石钳 1 气腹针（没有）1 无 | 1 |
| 电钩 1 （一盒3个） 腔镜密斯钳（没有）1 无 | 1 |
| 电棒 1 （一盒3个） 锁扣钳（紫色）（没有）1 无 | 1 |
| 剪刀 | 1 |
| 无损伤钳 | 1 |
| 吸引器 3 钢尺1 无 | 3 |

第二包：品目一  超高清鼻窦镜系统  1套

一：超高清摄像系统

1. 输出分辨率支持1920x1080，逐行扫描。

2. ★原装内置图文工作站，可术中1920x1080P全高清录像及1920x1080P全高清拍照，便于教学和技术交流。

3.主机内有两个图像处理器，可同时处理两路图像信号。

4.★可实现单平台双镜联合手术，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示，节约设备，节省手术室空间。

5.可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。

6.二种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管，肿瘤及癌症的辨识度。

7.可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。

8.主机具备不少于3个USB接口，方便拓展录像及升级使用。

9.电气安全：符合国家医用设备电气安全相关规定。

10、★模块化设计，用户能够按照实际需要进行个性化配置，同时便于单平台升级，如升级为3D腔镜，节约成本。

11、具有至少四大影像增强功能，超越高清，精准手术，完美体验，请分别详细说明。

12、市场占有率高，售后服务及时。

二、冷光源：

1、色温：６０００Ｋ±005K。

2、灯泡使用寿命：≥５００小时。

3、灯泡具备寿命预警功能。

三、高清监视器

1、显示器类别：高清医用监视器

四、鼻窦镜

1、镜面：蓝宝石镜面,镜体内外多层涂层，有效防止光损失。

2、防画面球面变形

五、气腹机：20L

1、全自动，可预设压力和流量，设有安全警报装置

2、持续监测腹内压力，当腹内压力过高时立即自动减压

3、设有SCB模式，可与集总监控总线（SCB）连接

- 器械

1、器械咬切有力，使用舒适，手术效率极高。

2、安全性稳定性高。

3、人体工程学设计，经久耐用。

4、规格大小多样，尺寸精准，充分满足临床需求。

5、器械均可拆卸，消毒彻底，安装方便。

配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超高清摄像主机 | 1 |
| 2 | 硬镜模块 | 1 |
| 3 | 超高清 摄像头 | 1 |
| 4 | 氙灯冷光源 300W | 1 |
| 5 | 纤维导光束 | 1 |
| 6 | 26寸高清医用显示器 | 1 |
| 7 | 20L气腹机（含专用气腹管一根） | 1 |
| 8 | 内窥镜专用台车 | 1 |
| 9 | 器械一批(见品目二) | 1批 |

品目二：器械清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 耳鼻喉科门诊器械 |  |
| 1 | 70度喉镜 | 5 |
| 2 | 鼻窦镜（0度） | 2 |
| 3 | 耳镜（0度） | 1 |
|  | 耳鼻喉科手术器械 |  |
| 4 | 耳镜（0°） | 1 |
| 5 | 耳镜（30°） | 1 |
| 6 | 0°鼻窦镜 | 2 |
| 7 | 30°鼻窦镜 | 1 |
| 8 | 70°鼻窦镜 | 1 |
| 9 | 鼻内镜粘膜咬切钳直 | 1 |
| 10 | 鼻内镜粘膜咬切钳45° | 1 |
| 11 | 鼻内镜粘膜筛窦钳直 | 1 |
| 12 | 鼻内镜粘膜筛窦钳45° | 1 |
| 13 | 鼻内镜反咬钳 | 1 |
| 14 | 鼻内镜kerrison咬骨钳 | 1 |
| 15 | 鼻内镜蘑菇钳 | 1 |
| 16 | 鼻内镜上颌窦抓钳 | 1 |
| 17 | 鼻内镜直剪 | 1 |
| 18 | 探针 | 1 |
| 19 | 鼻内镜额窦咬骨钳 | 1 |
|  | 妇产科宫腔镜 |  |
| 1 | 30°宫腔镜，直径4.0mm，长度300mm | 2 |
| 2 | 操作镜鞘 | 2 |
| 3 | 连续灌流鞘 | 2 |
|  | 泌尿外科手术器械 |  |
| 1 | 前列腺电切内窥镜用手术器械（陶瓷鞘） | 1 |
| 2 | 锁扣钳12mm | 2 |
| 3 | 锁扣钳15mm | 2 |
| 4 | 泌尿科用血管阻断夹 | 3 |
| 5 | 泌尿科血管阻断夹钳 | 1 |
| 6 | 泌尿腔镜 直角分离钳5㎜ | 1 |
| 7 | 泌尿腔镜 直角分离钳10㎜ | 1 |
| 8 | 输尿管裁剪剪刀 | 1 |
| 9 | 泌尿腔镜用五爪钳 | 1 |
| 10 | 泌尿科钛夹钳 | 1 |
| 11 | 钢尺 | 1 |
| 12 | 电凝线 | 1 |
| 13 | 穿刺针 | 1 |
| 14 | 打结器 | 1 |
| 15 | 输尿管抓钳 | 1 |
| 16 | 气腹针 | 1 |
| 17 | 腔镜用密斯钳 | 1 |

第三包：全高清腹腔镜系统  1套

整体要求：

      - 制造商通过ISO13485质量体系认证，并可提供由欧盟认可的体系认证证书。

      - 该品牌公司除能提供400工程师免费热线服务以外，还能在本地所属省份设有分公司,并提供本地工商的营业执照。

      - ★该品牌公司所属省份配有售后服务工程师≥20名，确保服务及时到位。并可提供分公司资质证明文件及售后服务工程师社保缴纳证明。

      - 产品通过了CE认证，并可提供相关文件证明。

      - 合同正式签订以后，可在30天内到货安装。

一、摄像主机与摄像头

- ★摄像系统主机可兼容三晶片全高清摄像头，具备全高清图像处理性能，能够输出1920*1080P动态图像，水平分辨线≥1000线；

- 摄像系统主机具有静态和动态图像采集（内置USB静态储存装置）、图像水平翻转、图像垂直翻转功能，可根据用户需求选配；

- ★摄像系统主机内置USB输出接口，可直接通过USB移动储存设备储存静态图像和动态视频。动态视频采集支持1920*1080P分辨率，静态图像采集支持1920*1080分辨率。

- 具备多种高清、标清信号输出接口，满足医院多显示器需求，信号输出包括：

HDTV信号：HD-SDI*2个、DVI-D*2个，最高分辨率可达1920*1080P；

SDTV 信号：复合视频信号S-Video；

- 主机面板设计简洁，易于操作和清洁；

- 主机具有隐藏操作面板设计，可有效避免医护人员误操作；打开隐藏面板可进行主机性能设置；

- 出厂预设4种工作模式，另可通过菜单，调节白平衡设置、曝光区域设置、图像清晰度设置等，进行客户自定义操作；

- ★摄像头采用3个1/3英寸CMOS的三晶片的成像技术，具有成像清晰、噪点低、功耗低等优势，实现数字化的全高清成像；

- ★摄像头具备≥2倍光学变焦技术，有效焦段达14-30mm；配合摄像主机，还可实现4倍电子放大，能够精准进行手术治疗和检查诊断；

- ★摄像头具备齐焦变焦技术，术中针对同一操作术野，单次对焦后，变焦过程中不失焦；手术过程中无需反复对焦，简便操作流程，提高手术效率；

- 摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管和软性纤维镜，包括但不限于10mm腹腔镜、5mm腹腔镜、宫腔镜、鼻窦镜、关节镜、电切镜、纤维膀胱镜和纤维输尿管软镜等；

- ★摄像头具备3个或以上遥控按钮，可操作拍照、录像和白平衡；

- 摄像头具备IPX7级防水性能，可用于浸泡消毒；

- ★信噪比≥62，最小照度≤1Lux，图像传感器ADC位宽≥12Bits。

二、LED冷光源技术参数

- 整机输入电源电压： AC 100～220V±10%，50/60HZ；

- 整机输入功率	：1.9-0.8A；

- ★设备类型：Ⅰ类CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要；

- 灯泡输入功率：135W；

- 冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤4mW/lm；

- 冷光源的输出总光通量应≥1400lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度；

- ★灯工作寿命≥20000小时，节约医院后续维护成本；

- 色温≥6600K，确保能最接近于自然光；

- ★光输出最大中心照度≥3200000LX，确保照明充足；

- 可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求；

- 冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤50dB（A），能保证在手术室安静运行，不影响手术室环境；

- 可通过外部设备的串行控制接口控制LED光源的功能；

三、高清腹腔镜镜头

- 直径10mm， 30度视野方向，视野范围≥70°；

- ★工作长度≥344mm；

- 高清镜子带有HD标志，边缘图像与中心图像一致性清晰；

- 大景深光学视管，有效景深3mm-150mm；

- 同品牌腹腔镜光学视管品种齐全，有直径5mm及10mm，视角0度、30度及45度的镜子供选择；

- ★可进行高温高压、等温等离子、环氧乙烷灭菌、低温灭菌。

四、高流量气腹机

- ★流量≥40升/分钟

- 具备气腹针模式，有效避免在使用气腹针时流速过大，损伤腔内脏器；

- 最大压力：30mmHg；

- 用户可按偏好自定义设置 ；

- 双路安全检测功能及保障系统；

- 具有声光多种自动报警提示；

- 大屏幕液晶显示：包括预设的和实际的流量及压力；

- 两种操作模式：具有气腹针模式和手术中模式；

- 自动泄压系统以防止压力过高；

- ★气腹机末端CO2气体加热功能，可有效减少病人肌体刺激反应，加速病人康复；

- 与影像链成像系统为同一品牌，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。

五、监视器

- 26寸或以上高清医用LCD监视器；

- 支持1920*1080P全高清显示；

- 具有DVI、HD-SDI、VGA、RGB等多种高清接口，可满足不同摄像主机需求；

- 支持环出功能，可通过监视器输出连接到其他同信号监视器；

- ★显示面板使用光学玻璃全贴合技术，有效避免保护面板和显示面板之间空气层所带来的折射，提升显示亮度和色彩还原性；

- ★最大背光亮度≥900cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性；

- 具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求；

- 显示器对比度≥1400:1；

- 前面板具有IPX7级防水，后面板具有IPX5级防水，可安全进行面板清洁。

六、医用台车

- 同品牌国产医用台车一个；简洁美观，经久耐用，易于清洁。

七、★技术偏离表后需提供详细的配置清单

第四包：尿动力分析仪及可视经皮肾镜系统  各1套

品目一：尿动力分析仪参数：

1.硬件系统

1.1、尿动力主机

- 尿动力主机集线器，具体独立的电源开关，无线蓝牙模块，无线灌注泵模块， 重力传感器接口，尿道牵引接口，蓝牙指示灯标识，指示灯不同颜色，提示蓝牙连接不同的工作状态，蓝色表示正常，橙色表示系统错误。设备工作状态指示灯标识，绿色表示正常，绿灯闪烁表示待机状态，橙色表示系统错误。

- ★尿动力设备各组件，无线蓝牙数据传输，如：压力传感器；尿流率传感器；肌电图系统；灌注泵；尿道测压牵引器系统与电脑彼此相互独立，通过蓝牙无线与电脑进行数据传输，确保病人隐私。

- 具有隔离稳定电源供电保护功能，输入100V～240V,输出+12V.

- 主处理器，无线蓝牙数据传输，内嵌锂电池供电，同时可以外接电源供电，具有蓝牙连接指示灯，设备工作状态指示灯，电池电量指示灯。可以随身携带，24小时监测，患者可以自由走动，数据通过蓝牙传输到工作站

1.2、压力传感器

- 压力传感器数据与工作站无线传输数据，可以随身携带，24小时监测，患者可以自由走动，数据通过蓝牙传输到工作站

- 通道数4个

- 测定范围-50～200cmH2O

- 精度±2%

- ★具有双模式测压，气体传导测压及水传导测压，

1.3． 尿流率传感器

- 无线蓝牙数据传输，尿流率传感器数据与工作站无线传输数据，可以连接2个尿流率系统，在注册证中体现

- 传感器类型：称重式，具有磁性吸盘功能。

- 尿流量测定范围0～1200ml

- 精度±2%

- 尿流率测定范围0～50ml/min

1.4、 肌电图系统

- 肌电图采集数据与工作站无线传输数据，可以随身携带，24小时监测，患者可以自由走动，数据通过蓝牙传输到工作站

- 通道:3个

- 测量显示范围：-1000～1000μV  频率：2～1000 Hz

- 专业盆底神经肌电检测电极

- 系统可以根据病人情况自动检测显示肌电图信号实测值，肌电图平均值

1.5. 灌注泵

- 无线蓝牙数据传输，工作站无线控制灌注泵系统，主机集线器中具有一键式开关

- 数字式灌注泵，电脑控制。

- 灌注速度范围5～140ml/min（可以实时调节）

- 灌注量0～1000 ml，可以自定义灌注量，精度±2%

- 当压力及容量超过预设值时，泵应停止运转。

- 在儿童模式时，可以自动计算出适合小儿的灌注速度，并有提示语出现。

1.6.尿道测压牵引器系统

- 工作站无线控制尿道测压牵引器系统

- 独立式结构，五轮支架，电脑控制，无级变速，多次牵拉可计算出平均值。

- 牵引速度0.5 ～ 4.0mm/s，到达顶端自动停止

- 可用长度 300mm

- 回位速度≥20mm/s

- 尿道测压具有恒压灌注装置及限流灌注系统

2.软件系统

- WINDOWS xp操作系统，中文尿动力分析软件系统，开放式设计，可在任意电脑上安装诊断分析数据。

- 符合国际尿控协会标准的尿动力学参数，具有男性，女性，小儿尿动力检查系统，同步检测膀胱压，腹腔压，逼尿肌压，尿道压，尿道闭合压，肌电图，尿流量，尿流率，膀胱灌注量，膀胱灌注速度。

- 中文报告，各项检查内容，可选择打印，片段打印，报告中无乱码。

- 界面个人化，参数自定义，自动启动，自动储存和自动备份

- 具有小儿尿动力分析系统，具有小儿列线图。

- 尿动力分析系统可以根据病人检测数据，在尿动力本身系统中实时生成与正常参考值的百分比数值，以及与正常值曲线图形对比功能，病人实际检测数据曲线与正常值曲线可以叠加在一起，进行直观分析。

- ★根据病人检测数据，尿动力系统可以建立起个体化膀胱，尿道的三维动力学模型，动态模拟该患者实际排尿过程，同时膀胱逼尿肌曲线，腹压曲线，尿流率曲线可以叠加在一起实时呈现。

- 一键式全部通道置零操作，同时各个通道可以分项置零

- 独立式辅助系统指导程序，指导医生进行尿流率检查，完全性膀胱检查，同步尿道压测定，以及各个组件的功能指导，维护，校对等，具有文字、语音、视频全方位辅助操作。

- 同步语音系统，各项检查项目及事件具有同步语音提示功能，语音与数据曲线同步回放 ，可以根据医生研究需要可以自定义语音注释功能。

- 实时调节膀胱压和腹部压等量化；膀胱压和尿道压等量化

- 膀胱压力容积测定，自动计算膀胱顺应性

- 片段误差分析系统，认为误差自动辨别，并有文本提示，以利于医生选定某段曲线进行分析，可祛除人为误差

- 压力—流率分析（包括梗阻图，膀胱作功图，尿道阻力因子图）

- 自动分析功能

- 漏尿点压力分析及尿道压力描计分析

- 压力性尿失禁等级分析

- 事件标记移动及注释显示功能及数据存储记录功能

3、导管

用于尿动力检查中具备TDOC气体侧压导管，与尿动力设备同属一个品牌，原厂生产，并具有单独的中国注册证，确保长期稳定供货。

4. 技术支持

厂家直接在中国设有售后服务中心，具有专业的工程师及培训师，厂家设立有专门的尿动力培训基地，以及尿动力标准化操作室，定期进行尿动力培训。

★技术偏离表后需提供详细的配置清单

品目二：可视经皮肾镜招标主要技术参数

1.镜子采用10000像素高质量光纤，前端覆盖蓝宝石镜面，抗磨损。镜身直径小于等于0.9mm，前端半硬性长度27cm，后端软性，长度大于等于150cm

2.光纤头端为120°广角镜头。

3..术者手持镜体小于40g。

4.适配4.8Fr经皮肾镜外鞘，可独立操作

5.适配8Fr经皮肾镜外鞘，可配合12Fr或14Fr剥皮鞘做碎石清石。

6.镜在针中，穿刺及实时视频同步

7.固定摄像头用三接臂，万向旋转，用于承担术中设备与器械的负重，解放医生双手的工作负荷

★8.配有12度新型一体经皮肾镜，8.5/12Fr外径，工作通道6Fr，工作长度25cm。

★技术偏离表后需提供详细的配置清单

第五包：泌尿外科电切镜系统

一、项目名称：等离子电切镜

二、数量：1套

三、总体要求：

1、设备用途：产品在开放手术、内镜手术中与电外科器械及周边设备配合使用，用于组织的电切、电凝及生理盐水下等离子电切。

2、技术参数：

2.1、电源：100-120V/220-240V，50/60Hz。

2.2、彩色液晶触摸显示屏。

2.3、中文菜单。

2.4、输出方式：单极/双极/等离子。

2.5、输出模式：16种模式。

2.6、输出功率（以注册证为准）：单极切割最大输出功率不小于300W；单极凝固最大输出功率不小于200W。等离子电切最大输出功率不小于320W；等离子电凝最大输出功率不小于200W。

2.7、具有器械识别功能。

2.8、自动生理盐水检测功能。

★2.9、可扩展至带超声刀功能的能量平台。

★3、配置：（要求：原装进口产品，主机、手件为同一生产厂家）：

3.1、等离子发生器主机（含脚踏开关），1台；

3.2、光学视管，4mm，12度，1根；

3.3、工作把手，用于等离子电切，被动式，1把；

3.4、内管鞘，8mm，ABS防阻塞系统，含标准型闭孔器，1把；

3.5、外管鞘，8.5mm，双旋阀，可旋转，1把；

3.6、双极电缆线，1根；

3.7、清洁刷，1个；

3.8、软管接头，2个；

3.9、Ellik冲洗器（含接头），1个；

3.10、环形电极，1根；

3.11、按钮形剜除电极，1根；

★技术偏离表后需提供详细的配置清单