江苏省环境监测中心2019年能力建设有机分析仪器采购项目

招标编号：1802-194107228ZWY

第三部分：采购需求（01包）

一、项目概况

1.1  采购清单

| 品目号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01-1 | voc及理化指标快速测定 | 1套 |

1.2  采购预算：320万元人民币

1.3  产地要求：接受进口货物投标

1.4  交货期：合同签订后90天内

1.5  交货地点：南京

二、性能指标

1.气相色谱仪

1.1基本操作条件：全部色谱参数和操作条件可由仪器功能键设定并能被显示出来，可传输到数据处理系统，其色谱参数和操作条件的设定内容可被保存和复制。

1.2气相色谱柱：色谱柱长度不少于15米，非极性，可兼容其他毛细管色谱柱，温度范围：不低于200℃。

▲1.3内置碳分子筛或TANAX吸附剂的捕集阱浓缩器。

▲1.4载气使用高纯氮气，无需使用氦气。(提供载气、内标气的实物图片证明)

2.质谱仪

▲2.1质量分析器：四极杆质量分析器。

2.2可分析质量范围：45-300amu。

2.3分辨率：≤1amu

2.4扫描方式：GC-MS联用模式及直接MS进样模式，均具有全扫描和选择性离子监测两种方式可选

▲2.5扫描速率≥1000amu/s

2.6电离模式：70eV EI源（非放射性离子源）

2.7检测器：电子倍增器

2.8动态范围：＞106

▲2.9真空系统：适用于震动、颗粒物等各种恶劣环境的非涡轮分子泵，真空度不低于10-5Pa。能够实现边走边测，实时准确的对未知物进行定性、定量。

3.气体采样探头

▲3.1样品进样方式：手持式气体采样探头进样方式，采样探头内置采样泵。

▲3.2分析方式：质谱直接进样和气相色谱质谱联用分析两种方式。(提供设备说明书等证明材料)

▲3.3气体采样探头要求能实时显示运行的方法名或当前检测到的物质名称。(提供气体采样探头实物图片和运行时的照片证明)

4.顶空进样器

▲4.1配置便携动态顶空系统，系统能具备独立电源源供给或由便携GC-MS主机提供现场能源供给，实现应急所必要的水、土样品处理及传输。

4.2顶空进样器通过控温的传输管线与GC-MS主机相连，可形成闭环系统用于检测固体或液体中的VOCs或SVOCs。

4.3检测浓度：ppm～ppb浓度的挥发性有机化合物。

4.4能够对样品瓶进行加热，加热范围：室温～80℃；加热位：≥4位

4.5能够控制样品加热平衡温度和时间，设定体压顶空瓶气力和每个样品的进样分析次数。

5.野外移动检测性能及安全性要求

5.1整机重量：≤20kg（含气体采样探头、电池、载气及真空系统），顶空进样器重量：≤12公斤。

5.2具有抗震保护装置，在复杂路况条件下远程运输过程中应不易发生损坏，保证抵达现场后正常开机运行。

5.3仪器工作环境温度：-5～40℃,相对湿度：≤85%。可在雨天和风沙环境下正常工作，设备密闭性好，可直接用水冲洗。

▲5.4仪器主机一体化设计，禁止将内置电池、载气及内标气气罐等配置外置在设备外部(提供设备内部实物证明图片，并在图片中清楚注明上述配件的位置示意图)。

▲5.5具备自动调谐功能，开机20分钟内完成整机自动调谐，可直接调取调谐报告。（包括色谱柱温、质谱仪真空度等达到测试样品的要求提供设备运行的页面截图）

▲5.6控制方式：设备具备触摸屏操作和物理按键操作两种模式，两种模式均可以进行设备所有常规功能操作，所有控制均适用于穿戴手套等紧急情况下操作。(提供设备实物图片，并标注相关操作按键位置)

5.7 GC-MS主机及顶空进样器均可通过220V交流电驱动，也可独立通过内置电池驱动。内置充电电池需为防爆的镍氢电池，不使用易发热易爆锂电池，（提供电池实物图片）。单电池连续供电时间不少于3小时。

5.8 主机与数据处理系统之间无线传输，主机内置GPS全球定位功能。

5.9提供国家计量器具型式批准证书、防震性测试认证、防爆认证。

6.服务模块

▲6.1能和便携式气质联用仪直接连接使用，可用于便携式气质的维护。

6.2 使用四级隔膜泵和分子涡轮泵抽真空。

6.3 能够用于便携式气质联用仪的内置真空泵系统的更换。

6.4 服务模块和便携式气质联用仪采用同一套软件进行操作控制。

6.5为防止灰尘，服务模块内置颗粒物过滤器。

7.数据处理

7.1数据处理设备

数量2台，便携可移动式产品，有完善的售后保障服务，处理器性能不低于英特尔酷睿i7-8750H；内存不小于16G；固态硬盘不小于1000G；机械硬盘:不小于2T；显存不小于4G；显示屏尺寸不大于12.5英寸，可触控；操作系统为windows 10 64bit专业版/企业版；重量不超过1.5kg。配无线键盘和鼠标。

7.2数据输出设备

数量1台，可支持无线网络连接，具备数据报告等文件的自动双面打印功能。

7.3数据采集和分析工作站应提供远程通讯接口，免费开放Modbus或BACnet协议，满足实验室LIMS接入和应用需求。

8.应用软件

8.1所安装控制和数据处理软件可对仪器的各项操作进行编程控制。具备数据采集与分析、样品定性和定量测定、报告制作、实时显示、谱库建立和检索等功能。

8.2主机和数据处理系统均内置美国国家标准与技术研究院（NIST）谱库；自动质谱图解卷积和鉴定系统（AMDIS）；美国职业安全与健康国立研究所（NIOSH）化学品安全数据库。（均须为原装正版数据库，遇到数据库升级时，终身免费升级至最新原装正版版本）

▲8.3采集数据精准匹配NIST谱库，针对TO 14大部分物质匹配度能达90%以上。(提供证明材料)

8.4设备在检出化合物后，点击该物质可以直接进入对应的物理化学特点说明，提供现场处置方法等详细信息。(提供设备运行时的页面截图或照片等证明材料)

8.5设备操作软件及数据处理软件均为中文版本。

8.6提供多种数据储存方式，能自动存储至少一年的测量数据。

8.7提供多种数据传输方式（RS232、USB、无线传输等）。

9.文件资料

在供货时同时提供全套、完整的技术资料，包括仪器质量合格证明文件、中文仪器使用说明书、安装维护维修手册、仪器和附件装箱清单等。

10.仪器配置包括但不限于以下部件：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式气质联用仪主机 | 1台 | 内装正版操作系统、控制和数据处理软件、最新原装正版NIST等3种谱库 |
| 2 | 真空系统 | 1套 | 内置 |
| 3 | 浓缩器 | 1套 | 内置 |
| 4 | 毛细管色谱柱 | 1套 | 内置 |
| 5 | 气体采样探头 | 1套 |  |
| 6 | 动静态顶空进样器 | 1套 |  |
| 7 | 服务模块 | 1套 |  |
| 8 | 美国国家标准与技术研究院（NIST）谱库 | 1套 | 主机和数据处理系统各内置1套，需为最新正版，终身免费升级 |
| 9 | 自动质谱图解卷积和鉴定系统（AMDIS） | 1套 | 主机和数据处理系统各内置1套，需为最新正版，终身免费升级 |
| 10 | 美国职业安全与健康国立研究所（NIOSH）化学品安全数据库 | 1套 | 主机和数据处理系统各内置1套，需为最新正版，终身免费升级 |
| 11 | 内置载气 | 6瓶 | 原装配套 |
| 12 | 内标气 | 6瓶 | 原装配套 |
| 13 | 加固仪器配套运输箱 | 1套 |  |
| 14 | 配套可充电镍氢电池 | 2块 | 配电池充电器 |
| 15 | 数据线、电源适配器等 | 1套 |  |
| 16 | 数据处理系统 | 1套 | 内装正版操作系统、控制和数据处理软件、最新原装正版NIST等3种谱库 |
| 17 | 顶空瓶 | 100个 |  |
| 18 | 外接钢瓶气接口 | 1套 |  |
| 19 | 仪器安装、操作和日常维护必需的专用工具 | 1套 |  |

三、服务要求

1、售后服务

1.1乙方至少向甲方提供至少壹年的免费保修服务，并且软件免费升级。

1.2提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后6小时内响应，24小时内到现场维修，如遇到大的零配件更换，最长排除故障时限不超过1周。

2、技术培训

2.1免费提供软件操作现场培训和应用培训。

2.2 至少5人次赴仪器公司专业免费培训名额，培训合格颁发相应证书，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

3、安装调试

3.1仪器安装调试前，乙方安排专业技术人员到用户现场了解配置基本情况并确认设备安装条件的落实。货到后一周内派专业技术人员提供免费安装。

3.2必须由乙方安排专业技术人员到现场安装仪器，并在甲方在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件，达到仪器出厂规定的参数、指标。仪器验收指标合格并获得甲方确认后，仪器的安装工作方为完成。

3.3在仪器的醒目位置要设有二维码，里面包含仪器品牌、型号、出厂编号、操作规程，关键操作步骤视频等信息。

第五部分：评标办法（01包）

1、本项目采用综合评分法，评委会仅对符合性审查合格的投标文件进行评价和比较。

2、各项评审因素分值权重：

| 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 | 30 |
| 技术响应 | 评委根据投标文件中《技术规格响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 完全响应招标文件第三部分技术规格条款要求，得30分； 优于技术规格中加注“▲”符号的重要条款指标，并能体现仪器先进性、可靠性和稳定性，确有实用价值且为用户所需，并被评标委员会认可，视为实质性正偏离，每项加1～2分，最多加15分。 加注“▲”符号的重要条款每负偏差一项扣2分，未加注“▲”符号的一般条款每负偏差一项扣0.5分，至扣完； | 45 |
| 服务 | 评委根据投标文件中《服务条款响应/偏离表》进行评审； 完全响应招标文件《第三部分：采购需求》中技术服务条款要求得9分； 免费维保期每增加一年加1分，最多加3分。 投标人提供的对产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务，优于技术服务条款，确有实用价值且为用户所需，并被评标委员会认可，最多加2分。 服务条款每负偏差一项扣2分，直至扣完； | 14 |
| 商务 | 评委根据投标文件中《商务条款偏离表》进行评审： 完全响应招标文件《第四部分：合同条款》要求得3分； 商务条款每负偏差一项扣1分，直至扣完； | 3 |
| 业绩 | 投标人提供生产制造商近三年内同型号仪器的销售合同（复印件），每提供4份同型号合同得1分，最多得8分。并提供用户名单，并注明联系人、联系方式，便于评标委员会需要时予以验证。 | 8 |

3、根据对投标文件进行综合评审。最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人，若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5、执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（1）需将小型和微型企业制造的货物在“投标报价表”中单独报价；

（2）提供具备资质的会计师事务所出具的上一年度“财务审计报告”证明货物制造商的收入符合文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号)文的规定。（小型和微型企业如无上述证明文件，其投标报价不享受折扣，但其投标不会被否决）

（3）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的要求提供《中小企业声明函》。