江苏省环境监测中心2019年能力建设有机分析仪器采购项目

招标编号：1802-194107228ZWY

第三部分：采购需求（02包）

一、项目概况

1.1  采购清单

| 品目号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 02-1 | 恶臭嗅辨仪 | 1台 |

1.2  采购预算：160万元人民币

1.3  产地要求：接受进口货物投标

1.4  交货期：合同签订后90天内

1.5  交货地点：南京

二、技术规格

2.1  仪器类型：台式。

2.2  配置要求：恶臭嗅辨仪1台、数据处理设备2套、数据输出设备1套。

2.3  用途：用于对异味物质中的异味成分进行定性和半定量分析，同时提供异味成分的味道描述信息辅助进一步判断结果。

2.4  工作条件

2.4.1工作温度：＋18℃～＋25℃。

2.4.2电源电压：220 V, 50 Hz。

2.4.3相对湿度：30-70%。

2.5 技术规格及要求

2.5.1 质谱部分的技术要求

2.5.1.1 离子源

- 离子源温度：独立控温，140 ～ 350℃。

- GCMS接口温度：50 ～ 350℃。

2.5.1.2 四级杆质量分析器

- 灵敏度：

① EI Scan(氦气)：1pg，八氟萘 OFN ，m/z 272，S/N ≥ 2000。

② IDL（SIM）：IDL ≤10 fg（100 fg，OFN，8次连续进样，272m/z，峰面积RSD 3.4%）

- 质量数范围：1.5 ～ 1090 amu。

- 分辨率：R≥2M(FWHM)。

- 质量稳定性：≤±0.1u/48小时 (恒温)。

- 四极杆具有自动优化加速功能。

- 最大扫描速度：≥20,000 amu/sec。

- 支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模式。

2.5.1.3 真空系统

（1）高真空涡轮分子泵：不低于350L/sec。

2.5.2 气相色谱部分的技术要求

2.5.2.1系统性能指标

（1） 保留时间重现性：<0.0008min。

（2） 峰面积重现性：<0.5% RSD。

2.5.2.2 进样器系统

- 包含液体、顶空和SPME三位一体的自动进样器。

- 进样量范围：液体进样: 1.2μL～1mL ；顶空进样: 1mL～ 5mL。

- 具有自动样品前处理操作功能：衍生化、稀释、添加内标、配制标准曲线。

- ▲软件内置顶空进样、液体进样、SPME进样、添加内标物、配制标准曲线、苯酚衍生化方法文件（需提供软件嵌入式控制及内置方法的图示证明）。

- ▲多功能进样器与气相色谱质谱同一品牌，可配合软件、相关数据库，实现全自动的样品先筛查再准确定量功能，流程全部内嵌于软件之中。

2.5.2.3 柱温箱

- 操作温度范围：室温以上4℃～450℃；温度控制精度：0.1℃。

- 程序升温：不低于30阶/31平台，冷却温度：从450降到50℃≤3.4min。

- 柱温箱最大升温速度：±220˚C/分钟或优于，需提供证明文件。

2.5.2.4 分流／不分流进样口

- 最高温度：450℃。

- 升温速率：±250℃/min，以0.01℃/min增加。

- 快速进样口维护功能：与质谱联机时可以在不卸真空的情况下更换进样垫和衬管，进行进样口维护。

2.5.3 声音传输气味识别系统

2.5.3.1 具有精良设计的声音传输闻味识别系统，与气相色谱质谱联用仪、三位一体自动进样器同一品牌，软件可直接反控。

2.5.3.2 独有的鼻粘膜保护装置。

2.5.3.3▲可实时将捕捉的色谱图显示于独自的嗅味编辑软件中，方便对样品气味属性的分析处理。

2.5.3.4▲ 采用语音输入和显示气味特征，及时记录每一个气味物质。

2.5.3.4可控制闻味启动时间、结束时间，以及气味强度的标注。

2.5.3.5 温度设定范围：0-350 ℃。

2.5.4 配备NIST质谱谱库。

2.5.4 数据处理系统

2.5.4.1软件：网络版工作软件，以实现数据在两台电脑在实验室内外间的无障碍传输，中/英文可选。

2.5.4.2具有手动调谐、自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。

2.5.4.3应提供远程通讯接口，免费开放Modbus或BACnet协议，满足实验室LIMS接入和应用需求。

2.5.4.4 操作环境：Win10。

2.5.4.5 数据处理和数据输出设备

（1）数据处理设备

数据处理设备2台，处理器：性能不低于英特尔 酷睿 i7-8700；内存：不小于64G；固态硬盘:不小于500G；机械硬盘:不小于2T；显示器：尺寸不小于23.5英寸；操作系统：windows 10 64bit 专业版/企业版。

（2）数据输出设备：数据输出设备1台，可支持无线网络连接，具备数据报告等文件的自动双面打印功能。

2.5.4.6仪器到货时，在仪器的醒目位置要设有二维码，里面包含仪器品牌、型号、出厂编号、操作规程，关键操作步骤视频等信息。

2.5.4.7配有手机APP，以便于实验人员实时、有效、便捷的监控。仪器存在异常情况时，仪器系统自动将提醒或警戒讯息通过APP发送至操作人员手机终端。

2.5.5专业气味分析数据库

2.5.5.1▲ 包含不少于140种气味相关化合物的方法数据库。

2.5.5.2▲ 该方法数据库中每种化合物均标注了气味特征及气味阈值，以便准确判断引起异味的成分。

2.5.5.3内置标准曲线信息，无需气味化合物的标准品即可进行准确的定性和半定量信息。

2.5.5.4为了应对不同实验的要求，每种化合物均包含了保留指数、MRM参数和SIM参数，方便四极杆气质的应用要求。

2.5.5.5开放式数据库可自由扩展化合物的方法信息和标准曲线信息，满足用户专业领域需求。

2.5.6配置要求

2.5.6.1优先购买所用耗材与本实验室现有耗材通用的仪器。

2.5.6.2供应商需提供可供三年正常使用的备件及消耗件。列出三年内的配件和耗品名称、单价、数量。每台气相色谱质谱至少应包括：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪主机 | 1台 |
| 2 | 质谱仪 | 1台 |
| 3 | 三位一体自动进样器 | 1台 |
| 4 | 声音传输气味识别系统 | 1套 |
| 5 | 分流/不分流进样口 | 1个 |
| 6 | 高真空涡轮分子泵 | 1个 |
| 7 | 气味分析专用气相色谱柱 | 5根 |
| 8 | 专业气味分析数据库 | 1套 |
| 9 | NIST正版谱库 | 1套 |
| 11 | 软件工作站 | 1套 |
| 12 | 液体进样瓶 | 200个 |
| 13 | 顶空进样瓶 | 200个 |
| 14 | 数据处理设备 | 2台 |
| 15 | 数据输出设备 | 1台 |

三、技术服务

3.1  仪器安装、验收

3.1.1  仪器安装调试前，乙方安排专业技术人员到用户现场了解配置基本情况并确认设备安装条件的落实。货到后一周内派专业技术人员提供免费安装。

3.1.2  必须由乙方安排专业技术人员到现场安装仪器，并在甲方在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件，达到仪器出厂规定的参数、指标。仪器验收指标合格并获得甲方确认后，仪器的安装工作方为完成。

3.2  售后服务

3.2.1  乙方必须向甲方提供2年的免费保修服务，并且提供软件免费升级。

3.2.2  提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后12小时内响应，48小时内到现场维修，如遇到大的零配件更换，最长排除故障时限不超过1周。

3.3  培训

3.3.1  免费提供软件操作现场培训和应用培训。

3.3.2  5人次赴仪器公司专业免费培训名额，培训合格颁发相应证书，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

第五部分：评标办法（02包）

1、本项目采用综合评分法，评委会仅对符合性审查合格的投标文件进行评价和比较。

2、各项评审因素分值权重：

| 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 | 30 |
| 技术响应 | 评委根据投标文件中《技术规格响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 完全响应招标文件第三部分技术规格条款要求，得35分； 优于技术规格中加注“▲”符号的重要条款指标，并能体现仪器先进性、可靠性和稳定性，确有实用价值且为用户所需，并被评标委员会认可，视为实质性正偏离，每项加1～2分，最多加10分。 加注“▲”符号的重要条款每负偏差一项扣2分，未加注“▲”符号的一般条款每负偏差一项扣0.5分，至扣完； | 45 |
| 服务 | 评委根据投标文件中《服务条款响应/偏离表》进行评审； 完全响应招标文件《第三部分：采购需求》中技术服务条款要求得4分； 优于技术服务条款，确有实用价值且为用户所需，并被评标委员会认可，视为实质性正偏离，每项加1～2分，最多加6分； 服务条款每负偏差一项扣2分，直至扣完； | 10 |
| 商务 | 评委根据投标文件中《商务条款偏离表》进行评审： 完全响应招标文件《第四部分：合同条款》要求得6分； 商务条款每负偏差一项扣2分，直至扣完； | 6 |
| 业绩 | 评委根据投标文件中有关投标产品的经营业绩情况进行评审： 投标人提供生产制造商近三年内同类型（同型号）仪器的销售合同（复印件），每提供4份同类型合同或2份同型号合同得0.5分，最多得6分。并提供用户名单，注明联系人、联系方式，便于评标委员会需要时予以验证。 | 6 |
| 投标文件 | 评委根据投标文件制作质量（目录、索引、规范性、完整性等）进行评审： 优得3分；良得2分；一般得1分；差得0分。 | 3 |

3、根据对投标文件进行综合评审。最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人，若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5、执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（1）需将小型和微型企业制造的货物在“投标报价表”中单独报价；

（2）提供具备资质的会计师事务所出具的上一年度“财务审计报告”证明货物制造商的收入符合文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号)文的规定。（小型和微型企业如无上述证明文件，其投标报价不享受折扣，但其投标不会被否决）

（3）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的要求提供《中小企业声明函》。