江苏省环境监测中心2019年能力建设有机分析仪器采购项目

招标编号：1802-194107228ZWY

第三部分：采购需求（03包）

一、项目概况

1.1采购清单

| 品目号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 03-1 | 气相色谱质谱仪系统（含FID与PFPD检测器和动态配气仪） | 1套 |
| 03-2 | 气相色谱质谱仪系统（含FID与ECD检测器和超纯水仪） | 1套 |

1.2采购预算：200万元人民币

1.3产地要求：接受进口货物投标

1.4  交货期：合同签订后60天内

1.5  交货地点：南京

二、总体要求

- 工作条件

1.1 电源：220V，50Hz电源

1.2 环境温度：15～35℃

1.3 环境湿度：5%～95%RH

- 气相色谱技术要求

2.1. 系统性能指标

2.1.1 保留时间重现性：＜0.0008min

2.1.2 峰面积重现性：＜0.5% RSD

2.2. 柱温箱

2.2.1操作温度范围：室温以上3℃到450℃；温度控制精度：0.1℃。

2.2.2程序升温可达：30阶33平台，可梯度降温；升温速度：≥125℃/分钟；降温速率：从450℃降至50℃小于240秒

▲2.2.3具有样品分流装置，能够同时并联进入气相检测器和质谱检测器分析，可同时得到至少两个检测器的数据文件。

2.3. 电子压力控制器

2.3.1 压力范围：0～1000kPa

2.3.2压力控制精度： 0.001psi

2.4. 分流不分流进样口

2.4.1最高操作温度：400℃

2.4.2最大分流比：12000:1

2.4.3液体自动进样器：

2.4.3.1样品位数 ：≥100位2ml进样位数。

2.4.3.2最小进样体积：0.01µl。

2.4.3.3进样精度：RSD＜0.3%

▲2.5. 检测器

2.5.1模块化模式，可实现在3分钟以内快速更换检测器的功能

2.5.2火焰离子检测器（FID）：最高操作温度：450℃；最低检测限：1.4 pgC/s；线性范围≥107。

2.5.3电子捕获检测器（ECD）：最高操作温度：400℃；最低检测限：＜4.5 fg/s林丹；线性范围：＞104；数据采集频率：≥ 300Hz。

2.5.4脉冲式火焰光度检测器（PFPD）: 最高操作温度：420℃；最低检测限：硫: ＜1pg S/秒、磷: ＜100fg P/秒；线性范围：硫：≥106、磷：≥105

- 质谱技术要求

3.1 离子源

▲3.1.1可实现在不停泵、不卸真空的状态下更换离子源。

3.1.2可实现不卸真空的状态下更换色谱柱。

3.1.3灯丝发射电流最高至少可达350 µA。

▲3.2离子光学通道：具有去除干扰提高灵敏度和降低基线噪声的功能。

3.3 四极杆质量分析器

3.3.1四级杆材质为全金属钼，具有很高的惰性，可打磨和清洗。

3.3.2质量数范围至少为1.5 -1100amu

3.3.3扫描速度：≥19000 u/s

3.3.4采集速率：SIM模式，采集速率≥240 scans/sec；全扫描模式（扫描范围≥125u），采集速率≥97 scans/sec

3.3.5灵敏度（使用He气做载气）：EI ：1pg/µL八氟萘 进样1µL，扫描范围50-300u，S/N ≥ 2500:1

3.4 真空系统： 空气冷却的高真空大抽速分子涡轮泵

3.4.1 分子涡轮泵抽速≥300L/s(He)

3.4.2前级机械泵抽速≥3.3 m3/h

3.5具有全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描等模式。

3.6具有智能调谐模式功能，可根据仪器状态自动选择调谐模式

3.7 谱库：NIST17谱库。

3.8软件工作站

3.8.1软件：网络版工作软件，以实现数据在两台电脑在实验室内外间的无障碍传输，中/英文可选。

3.8.2质谱具有手动调谐、自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。

3.8.3应提供远程通讯接口，免费开放Modbus或BACnet协议，满足实验室LIMS接入和应用需求。

3.8.4 操作环境：Win7/10。

4超纯水制备装置

4.1主机

4.1.1使用离子交换树脂，生产出超纯水，水质达到一级标准。

4.1.2纯化柱具备识别芯片，系统自动识别和记录耗材使用情况及更换记录。

▲4.1.3须标配172nm氧化紫外灯，采用无汞设计，降低TOC水平至2ppb以下。

4.1.4 配置实时TOC检测模块，TOC检测范围0.5-999ppb；

4.2 取水装置

▲4.2.1 独立取水手臂且集成触摸屏，具有定量取水与辅助定容取水两种取水功能选择。定量取水范围：20ml ～100L，辅助定容取水范围：50ml～5L。

▲4.2.2具有 8档制水速度，从逐滴到最大2 L/min连续可调，含有脚踏开关功能。

▲4.2.3 具备6种终端精制器，可以根据实验要求任意选择出水标准，并且每个终端精制器都须带有芯片，系统能自动的识别类型和使用状态。

4.3监控系统

4.3.1 采用高精度的在线电阻率仪监测水质系统。

4.3.2 在线检测超纯水中的TOC。检测范围：0.5～999ppb；检测精度±0.1ppb

4.4 软件系统

4.4.1具有彩色触摸屏，提供9种语言和多客户登录管理功能，具备水质显示，取水功能设置，系统设置、维护引导，信息和历史记录等功能。

4.4.2 具有数据管理系统，所有报告均可通过USB端口导出，并且适用于LIMS，支持存档功能满足质量管理系统，水质数据可以存储2年以内的。

4.4.3 具有使用移动设备对系统进行远程监控和远程诊断。

5前处理设备

5.1动态配气仪

5.1.1配气通路：具备四路独立的3路质量流量控制器。

5.1.2质量流量控制器准确度；≤±0.35%FS或±1%设定点，取最大值。

5.1.3质量流量控制器重现性：±0.2%F.S

5.1.4系统最大耐压压力：3MPa

▲5.1.5系统泄露概率要求：整机系统漏气损失≤0.35%；系统在压力>60PSI时自动排气，保证用气安全。

▲5.1.6气体流路：经硅烷化惰性处理的FEP气路，

▲5.1.7混气罐带自动恒温功能，保证高沸点物质稀释回收率

5.1.8气体连接方式：1/4经硅烷化惰性处理的316L卡套

▲5.1.9动态稀释配气比例：气体稀释比最大可达300:1，并可进行样品稀释以及二级标准气稀释

▲5.1.10动态稀释配气系统内置非甲烷总烃、硫化氢、三甲胺、氯乙烯等环境监测标准方法的配气梯度；切用户能自定义配气输出浓度。

▲5.1.11动态稀释配气系统具比例稀释，可同时进行≤3组分标准气的混合输出，混气浓度与有证混合标气气体误差不超过±5%。

5.1.12气体动态稀释平衡时间：≤7S

▲5.1.13具有硅烷化处理的惰性四氟罐混合稀释平衡，配气后浓度与源标气误差不超过±5%；源气浓度＜100ppb时，误差≤±5ppb；

5.1.14动态稀释配气系统需经省级或市级的计量单位进行精度计量检定或校准。

5.1.15具有自主知识产权的专利设计和软件著作权设计。

5.2零顶空萃取溶液输送系统

5.2.1压力罐：容积5L，316不锈钢材质，符合ASME-UM规范要求，密封盖用凸轮锁定手柄密封，罐体有压力表，压力表范围0～11Bar。

5.2.2压力罐连接管路两端为阶梯状倒刺接口，可以适配不同管径的管子。管路中均有快插拆卸口，便于徒手拆卸。

5.2.3压力罐罐体有安全排气阀，罐内出气口在罐底最低点，保证罐内液体或气体全部排出。

▲5.2.4真空/压力泵：铝制壳体，最大压力可达80psi，最大真空度达到921mbar，最大流速可达34L/min

5.2.5真空/压力泵配备专用呼吸保护器，无需缓冲瓶；真空端和压力端均有压力表显示，管路接口为倒刺接口，或者螺纹接口

6配套数据处理器和数据输出设备

6.1数据处理设备3台,处理器：性能不低于英特尔酷睿i7-8700；内存：不小于64G；固态硬盘：不小于500G；机械硬盘：不小于2T；显示器：尺寸不小于23.5英寸；操作系统：windows 10 64bit专业版/企业版

6.2数据输出设备1台，可支持无线网络连接，具备数据报告等文件的自动双面打印功能。

7 配置要求

7.1 主机质保三年。

7.2 供现场安装及培训服务，人数不限

7.3可供三年正常使用的备件及消耗件

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪主机 | 2台 |
| 2 | 毛细管分流/不分流进样口，气路采用电子流量控制 | 4个 |
| 3 | 气相色谱仪安装工具包 | 2套 |
| 4 | 通用分流/不分流衬管、进样隔垫、石墨垫 | 2套 |
| 5 | 火焰离子检测器（FID） | 2个 |
| 6 | 电子捕获检测器（ECD） | 1个 |
| 7 | 脉冲式火焰光度检测器（PFPD） | 1个 |
| 8 | 高灵敏度EI离子源 | 2个 |
| 9 | 样品分流装置 | 2个 |
| 10 | 气质接口 | 2个 |
| 11 | 气质操作软件 | 2套 |
| 12 | 前级真空泵 | 2台 |
| 13 | 100位以上自动液体进样器 | 2台 |
| 15 | 附件（质谱端螺帽、质谱端石墨垫等） | 2套 |
| 16 | 气体净化管 | 4个 |
| 17 | 中等极性和非极性色谱柱各两根 | 4根 |
| 18 | 超纯水系统主机 | 1台 |
| 19 | 智能触摸屏取水手臂 | 1台 |
| 20 | 初纯化柱 | 3套 |
| 21 | 精纯化柱 | 3套 |
| 22 | 终端除菌过滤器 | 3套 |
| 23 | 动态配气仪 | 1套 |
| 24 | 数据处理设备 | 5台 |
| 25 | 数据输出设备 | 2台 |
| 26 | ZHETedlar袋，10/PK | 9袋 |
| 27 | Tedlar bag连接头（袋适配器，1个/pk） | 8个 |
| 28 | ZHE 紧密注射器 | 9个 |
| 29 | 快速分离的阴性接头 | 8个 |
| 30 | 1/4in.NPTM至1/4in管接头 | 8个 |
| 31 | 6mm外径，3m长，聚丙烯管 | 8个 |
| 32 | 1/8in NPTF至1/4in管接头（ZHE配用） | 8个 |
| 33 | 1/8in，NPTF至Mluer锁定装置，有镍或铬涂层 | 8个 |
| 34 | 零顶空专用玻璃纤维过滤膜，90mm，100片/盒 | 5盒 |
| 35 | 零顶空专用玻璃纤维过滤膜，142mm，50片/盒 | 1盒 |
| 36 | 零顶空专用滤膜专用不锈钢镊子,3个/Pk | 1包 |
| 37 | 带O-型圈的活塞 | 1套 |
| 38 | 90mm不锈钢网 | 1套 |
| 39 | 零顶空专用清洗液2.5L/瓶 | 2瓶 |
| 40 | 零顶空萃取溶液输送系统 | 1套 |
| 41 | 移液器一套（不同规格，共8支） | 2套 |

8、仪器安装、验收

8.1仪器安装调试前，乙方安排专业技术人员到用户现场了解配置基本情况并确认设备安装条件的落实。货到后一周内派专业技术人员提供免费安装。

8.2必须由乙方安排仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在甲方在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件，达到仪器出厂规定的参数、指标和8.3条中相关指标要求。只有在仪器验收指标合格并获得甲方确认后，仪器的安装工作方为完成。

8.3能根据国标HJ639-2012和HJ810-2016的标准方法，在全扫描模式下，完成全部组分的测定，质谱的检出限和精密度必须满足标准要求；能根据国标HJ834-2017的标准方法，完成76种化合物的测定，质谱检出限和精密度必须满足标准要求；微波萃取中有机氯及多环芳烃的回收率均≥80%。这些条款为仪器验收指标，对应仪器达到要求方可通过验收。

8.4在仪器的醒目位置要设有二维码，里面包含仪器品牌、型号、出厂编号、操作规程，关键操作步骤视频等信息。

9、技术服务

7.1乙方向甲方提供至少三年的免费保修服务并签定合同，并提供软件免费升级。

7.2供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后12小时内响应，48小时内到现场维修，如遇到大的零配件更换，最长排除故障时限不超过1周。

7.3免费提供软件操作现场培训和应用培训。

7.4至少5人次赴仪器公司专业免费培训名额，培训合格颁发相应证书，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

第五部分：评标办法（03包）

1、本项目采用综合评分法，评委会仅对符合性审查合格的投标文件进行评价和比较。

2、各项评审因素分值权重：

| 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 | 30 |
| 技术响应 | 评委根据投标文件中《技术规格响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 完全响应招标文件第三部分技术规格条款要求，得35分； 优于技术规格中加注“▲”符号的重要条款指标，并能体现仪器先进性、可靠性和稳定性，确有实用价值且为用户所需，并被评标委员会认可，视为实质性正偏离，每项加1～2分，最多加10分。 加注“▲”符号的重要条款每负偏差一项扣2分，未加注“▲”符号的一般条款每负偏差一项扣0.5分，至扣完； | 45 |
| 服务 | 评委根据投标文件中《服务条款响应/偏离表》进行评审； 完全响应招标文件《第三部分：采购需求》中技术服务条款要求得4分； 优于技术服务条款，确有实用价值且为用户所需，并被评标委员会认可，视为实质性正偏离，每项加1～2分，最多加6分； 服务条款每负偏差一项扣2分，直至扣完； | 10 |
| 商务 | 评委根据投标文件中《商务条款偏离表》进行评审： 完全响应招标文件《第四部分：合同条款》要求得6分； 商务条款每负偏差一项扣2分，直至扣完； | 6 |
| 业绩 | 评委根据投标文件中有关投标产品的经营业绩情况进行评审： 投标人提供生产制造商近三年内同类型（同型号）仪器的销售合同（复印件），每提供4份同类型合同或2份同型号合同得0.5分，最多得6分。并提供用户名单，注明联系人、联系方式，便于评标委员会需要时予以验证。 | 6 |
| 投标文件 | 评委根据投标文件制作质量（目录、索引、规范性、完整性等）进行评审： 优得3分；良得2分；一般得1分；差得0分。 | 3 |

3、根据对投标文件进行综合评审。最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人，若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5、执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（1）需将小型和微型企业制造的货物在“投标报价表”中单独报价；

（2）提供具备资质的会计师事务所出具的上一年度“财务审计报告”证明货物制造商的收入符合文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号)文的规定。（小型和微型企业如无上述证明文件，其投标报价不享受折扣，但其投标不会被否决）

（3）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的要求提供《中小企业声明函》。