江苏省环境监测中心2019年能力建设有机分析仪器采购项目

招标编号：1802-194107228ZWY

第三部分：采购需求（05包）

一、项目概况

1.1  采购清单

| 品目号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 采购预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 05-1 | 气相色谱仪（带前处理装置） | 1 | 80万元 |
| 05-2 | 冷冻干燥仪 | 1 | 55万元 |

1.2  产地要求：接受进口货物投标

1.3  交货期：合同签订后90天内

1.4  交货地点：南京

二、技术规格

2.1  气相色谱仪（带前处理装置）（品目05-1）

2.1.1  仪器类型：台式。

2.1.2  配置要求：

| 设备名称 | 前处理装置 | 主机及检测器 | 辅助设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气相色谱仪（带前处理装置） | 1台搅拌式样品过滤装置，1台自动定量样品浓缩装置 | 1台气相色谱， 2个氢火焰检测器，1个电子捕获检测器 | 2台数据处理设备，1台数据输出设备 |

2.1.3  用途：用于环境空气、污染源废气、废水及应急监测中有机物分析。

2.1.4  工作条件

2.1.4.1  工作电源：220V±10%，50Hz。

2.1.4.2  环境温度：0～40℃。

2.1.4.3  湿度：10～85%RH。

2.1.5  技术要求

2.1.5.1触摸屏

触摸屏：触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息。界面可快速访问关键功能，例如编辑方法参数、诊断、维护、日志和帮助界面。

2.1.5.2柱箱

2.1.5.2.1温度范围：室温以上4℃～450℃，设定精度0.1℃

2.1.5.5.2	可程序升温至少15阶，升温速度可达120℃/min；从450℃降至50℃＜240s(22℃室温下)

2.1.5.2.3保留时间重现性: ＜0.008% 或 ＜0.0008min，峰面积重现性: ＜ 0.8% RSD

2.1.5.3分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)

2.1.5.3.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比，最高使用温度400℃

▲2.1.5.3.2压力设定最高可达145 psi，流量最高可达200ml/min（以N2为载气时），1250ml/min（以He为载气时）

2.1.5.3.3具有自动海拔高度压力及室温补偿功能，控制精度可达0.001psi

2.1.5.3.4具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等多种操作模式

2.1.5.3.5进样口经惰性处理

2.1.5.4液体自动进样器

2.1.5.4.1样品位数 ：≥160个

2.1.5.4.2进样量在0.1-10μl范围内可调，线性≥0.99

2.1.5.5氢火焰检测器（FID，带电子气路控制）

2.1.5.5.1最高使用温度可达450℃，具有自动点火装置，可自动调节点火气流，具有自动灭火检测功能

2.1.5.5.2最低检测限＜1.2pgC/s(十三烷)，线性动态范围≥107

▲2.1.5.5.3数据采样速率：≥1000Hz

2.1.5.6电子捕获检测器（ECD, 带电子气路控制）

2.1.5.6.1放射源为63Ni，最高使用温度可达400℃

▲2.1.5.6.2线性动态范围≥ 2.5×104（林丹），最低检测限＜3.8 fg/ml（林丹），

2.1.5.6.3数据采样速率：≥50Hz

2.1.5.7搅拌式样品过滤装置

▲2.1.5.7.1可实现连续补液，过滤直径≥75mm，单次最大处理量可达300ml，最小处理量可至10ml，死体积≤1ml。

2.1.5.7.2配置真空压力两用泵，最大压力可达80psi，最大真空可达920mbar，最大流速可达30L/min。

▲2.1.5.7.3无需缓冲瓶；配置聚四氟乙烯（PTFE）搅拌子一个，不接触滤膜，可配合磁力搅拌器做搅拌式过滤使用。

2.1.5.7.4系统至少要适用于乙醛、酮和脂肪醚类/酯的过滤应用。

2.1.5.8自动定量样品浓缩装置

2.1.5.8.1最大可同时处理样品数量≥48个；适用的样品管体积范围在10-200 mL之间；支持使用塑料离心管。

2.1.5.8.2氮吹针≥6排，每排可独立开关，每个氮吹针可单独控制开关。

2.1.5.8.3采用电磁流量阀控制气体流速，流量在0-7L/min范围内可调。

▲2.1.5.8.4支持自动定量浓缩和自动终点感知；采用自动定量浓缩模式时，支持使用50mL和200 mL定量浓缩管，并且同一个定量浓缩管支架可同时适用于0.5mL和1.0 mL两种不同的定量浓缩终点。

▲2.1.5.8.5支持方法编程和存储，可实现浓缩过程中气流的自动控制；触摸屏控制，可进行参数设置，方法建立、保存、调用以及显示运行参数等。

▲2.1.5.8.6可在浓缩进程中准确观察液面变化，无需停机取出样品管。

▲2.1.5.8.7至少支持四种控制模式：定时浓缩，定量浓缩，定时+定量浓缩，人工控制等；可自动唤醒设备，在指定的时间启动。

2.1.5.8.8可采用聚四氟乙烯（PTFE）涂层的氮吹针实现酸性及腐蚀性溶剂的样品浓缩。

2.1.5.9化学工作站

（1）软件：网络版工作站

（2）数据采集和分析工作站应提供远程通讯接口，免费开放Modbus或BACnet协议，满足实验室LIMS接入和应用需求。

2.1.5.10配套数据处理器和数据输出设备

（1）数据处理设备

数据处理设备2台，处理器性能不低于英特尔酷睿i7-8700，内存≥32G，系统盘/存储≥2T HDD，千兆单网卡，显示器尺寸不小于23.5英寸，中/英文版windows 10 64bit 专业版/企业版。

（2）数据输出设备

数据输出设备1台，可支持无线网络连接，具备数据报告等文件的自动双面打印功能。

2.1.5.11提供三年正常使用的备件及消耗件，应至少包括下表要求：

| 1 | 气相色谱仪主机 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 惰性分流/不分流毛细管进样口 | 2个 |
| 3 | 氢火焰检测器，带 EPC，用于填充柱和毛细管柱 | 2个 |
| 4 | 电子捕获检测器，带 EPC，用于填充柱和毛细管柱 | 1个 |
| 5 | 液体自动进样器 | 1套 |
| 6 | 气相色谱仪安装工具包 | 1套 |
| 7 | 进样隔垫、惰性衬管、衬管O形圈、石墨密封垫圈、通用柱螺帽 | 各3包 |
| 8 | 螺纹口瓶盖和透明样品瓶套装，100/包 | 5包 |
| 9 | 不同极性毛细管色谱柱 | 5根 |
| 10 | 自动定量样品浓缩装置 | 1台 |
| 11 | 50ml样品支架 | 1个 |
| 12 | 200ml样品支架 | 1个 |
| 13 | 50ml样品管 | 24个 |
| 14 | 250ml样品管 | 24个 |
| 15 | 微量移液枪（10μL、25μL、50μL、100μL、250μL、1ml、5ml、10ml） | 5套 |
| 16 | 搅拌式样品过滤装置 | 1套 |
| 17 | 配套样品过滤装置的滤膜 | 20盒 |
| 18 | 真空泵 | 1台 |
| 19 | 补液蠕动泵 | 1台 |
| 20 | 连接软管 | 10根 |
| 21 | 数据处理设备 | 2台 |
| 22 | 数据输出设备 | 1台 |

2.2冷冻干燥装置（品目05-2）

2.2.1  仪器类型：台式。

2.2.2  配置要求：冷冻干燥装置1台，防腐组合真空泵1个。

2.2.3  用途：用于土壤、沉积物等样品干燥。

2.2.4  工作条件

2.2.4.1  工作电源：220V±10%，50Hz。

2.2.4.2  环境温度：0～45℃。

2.2.4.3  湿度：10～85%RH。

2.2.5  技术要求

2.2.5.1冷冻干燥装置

2.2.5.1.1 无氟环保制冷剂；

▲2.2.5.1.2 冷阱冷凝室最大凝冰量 ≥4公斤；

2.2.5.1.3  冷凝室工作效率：≥4公斤/24小时； 冷凝室温度：≤-85℃；可快速除霜

2.2.5.1.4 配有电磁阀，可控制真空度，提高冻干效率； 并配置真空传感器显示真空度；

2.2.5.1.5 不锈钢冷阱腔，冷阱容积≥6L；

2.2.5.1.6冷凝管和冷凝室由316L不锈钢制成，防腐蚀抗变形

2.2.5.1.7具备触摸屏操作面板，可实时显示冷凝室温度、每层搁板温度，样品温度，样品电阻，系统真空度、运行时间，阶段运行时间等运行参数；

2.2.5.1.8配置密码保护系统，实现设备和程序的设置及调用的授权使用；

2.2.5.1.9控制面板可操作预冻、真空泵预热、主冻干、终了冻干、待机等阶段控制；

2.2.5.1.10具备手动和自动程序两种冻干模式，可自由切换

2.2.5.1.11五层无线加热搁板，每层搁板带样品温度传感器和电阻传感器接口，无电源线缠绕，操作方便；搁板加热控温精度±1℃;

2.2.5.1.12不锈钢柜式干燥腔，方形冻干腔，前开门上料；

2.2.5.1.13冻干面积≥0.35平方，带6口外挂口，接6个冻干瓶；

2.2.5.2 真空泵

▲2.2.5.2.1真空泵能化学防腐，可提供最低真空度≤2×10-3mbar；

2.2.5.2.2抽气率≥95 L/min，230 V, 50/60 Hz，以保证冷冻干燥持久高真空；

▲2.2.5.2.3 配有油雾过滤器；

2.2.5.3配置预冷冻装置，用于样品预冻，温度可低至-25℃，容积＞450L

2.2.5.4供应商需提供可供三年正常使用的备件及消耗件。列出三年内的配件和耗品名称、单价、数量。至少应包括：。

主要配置清单表

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻干燥装置主机 | 1台 |
| 2 | 冻干仓及附属接口 | 3个 |
| 3 | 方形隔板 | 1套 |
| 4 | 冻干瓶及连接管 | 6套 |
| 5 | 外挂歧管 | 1套 |
| 6 | 防腐组合真空泵 | 1台 |
| 7 | 600mL广口带盖冻干瓶 | 12个 |
| 8 | 预冷冻装置 | 1台 |

2.2.6仪器到货时，在仪器的醒目位置要设有二维码，里面包含仪器品牌、型号、出厂编号、操作规程，关键操作步骤视频等信息；

三、技术服务

3.1  仪器安装、验收

3.1.1仪器安装调试前，乙方安排专业技术人员到用户现场了解配置基本情况并确认设备安装条件的落实。货到后一周内派专业技术人员提供免费安装。

3.1.2必须由乙方安排专业技术人员到现场安装仪器，并在甲方在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件，达到仪器出厂规定的参数。仪器验收指标合格并获得甲方确认后，仪器的安装工作方为完成。

3.1.3仪器到货时，在仪器的醒目位置要设有二维码，里面包含仪器品牌、型号、出厂编号、操作规程，关键操作步骤视频等信息。

3.2  售后服务

3.2.1乙方至少向甲方提供三年的免费保修服务，并且提供软件免费升级。

3.2.2仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后4小时内响应，48小时内到现场维修。

3.2.3无论是否在质保期内，如客户需要可为客户定制相关硬件/软件/应用培训课程，如客户需要可由厂家提供应用工程师至现场开发相关方法。

3.3  培训

对该设备提供至少5人培训名额，由客户自行选择去官方地点课程班培训或者到客户现场培训。

第五部分：评标办法（05包）

1、本项目采用综合评分法，评委会仅对符合性审查合格的投标文件进行评价和比较。

2、各项评审因素分值权重：

| 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 | 30 |
| 技术响应 | 评委根据投标文件中《技术规格响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 完全响应招标文件第三部分技术规格条款要求，得35分； 优于技术规格中加注“▲”符号的重要条款指标，并能体现仪器先进性、可靠性和稳定性，确有实用价值且为用户所需，并被评标委员会认可，视为实质性正偏离，每项加1～2分，最多加10分。 加注“▲”符号的重要条款每负偏差一项扣2分，未加注“▲”符号的一般条款每负偏差一项扣0.5分，至扣完； | 45 |
| 服务 | 评委根据投标文件中《服务条款响应/偏离表》进行评审； 完全响应招标文件《第三部分：采购需求》中技术服务条款要求得4分； 优于技术服务条款，确有实用价值且为用户所需，并被评标委员会认可，视为实质性正偏离，每项加1～2分，最多加6分； 服务条款每负偏差一项扣2分，直至扣完； | 10 |
| 商务 | 评委根据投标文件中《商务条款偏离表》进行评审： 完全响应招标文件《第四部分：合同条款》要求得6分； 商务条款每负偏差一项扣2分，直至扣完； | 6 |
| 业绩 | 评委根据投标文件中有关投标产品的经营业绩情况进行评审： 投标人提供生产制造商近三年内同类型（同型号）仪器的销售合同（复印件），每提供4份同类型合同或2份同型号合同得0.5分，最多得6分。并提供用户名单，注明联系人、联系方式，便于评标委员会需要时予以验证。 | 6 |
| 投标文件 | 评委根据投标文件制作质量（目录、索引、规范性、完整性等）进行评审： 优得3分；良得2分；一般得1分；差得0分。 | 3 |

3、根据对投标文件进行综合评审。最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人，若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5、执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（1）需将小型和微型企业制造的货物在“投标报价表”中单独报价；

（2）提供具备资质的会计师事务所出具的上一年度“财务审计报告”证明货物制造商的收入符合文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号)文的规定。（小型和微型企业如无上述证明文件，其投标报价不享受折扣，但其投标不会被否决）

（3）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的要求提供《中小企业声明函》。