附：项目需求：

01包：荧光分光光度计

一、主要技术参数及指标

1.1.1 光源：脉冲氙灯

1.1.2 分辨率：1.0, 2.5, 5, 10nm

1.1.3 波长准确度：±0.5nm

1.1.4 波长重复性：±0.2nm

1.1.5 最大扫描速度：24,000nm/min

1.1.6 响应时间：≥0.002秒

1.1.7 单色仪：1200光栅刻线/mm

1.1.8 灵敏度 (信噪比)：≥750 :1 (RMS)

1.1.9 波长范围 (激发和发射)：200~900 nm

1.1.10狭缝宽度：1, 2.5, 5, 10, 20 nm，多档可调（最小值不大于1nm）

1.1.11检测器：光电培增管

1.1.12连接方式：高速USB 2.0

1.1.13 可连接积分球

二、系统控制软件

适用于Windows7或windows10操作系统的中文常用软件和荧光数据处理软件，具有荧光、磷光、生物化学发光、寿命测定，浓度测定，3D、等高线图等功能。

附件及配置

1.2.1 恒温水浴锅

1.2.2 恒温水浴池架

1.2.3 10mm石英带盖比色池一对

1.2.4 一线品牌台式电脑一台，基本配置：一体机，19寸以上液晶屏，处理器：≥酷睿i5，内存≥4G，硬盘≥256G

1.2.5 HP激光打印机一台

三、售后服务、技术服务

1.3.1 整机保修两年

1.3.2 接到报修2小时之内响应，48小时内维修人员到达现场，5个工作日之内无法修好设备，提供备用机；

1.3.3 保修期内，每年至少两次的免费保养和每年一次的设备校验，并出具有厂家确认的校验报告；

1.3.4 保修期内，至少两次的用户指定人员现场技术培训；

1.3.5 软件终生免费升级；

1.3.6 维修配件供应期不少于八年；保修期外，维修免收上门费，只收取需要更换的配件成本费。

主要商务条款

质保期贰年。（自交货验收合格之日起计）

交货方式： 送货上门  。

交货地点：甲方指定地点，由乙方将货物卸载搬运至指定地点，并承担所有运输、卸载及搬运费用。

项目完成期限：合同签订后90天内

付款方式：

履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。因乙方原因导致合同未能正常履行的，甲方将扣除乙方的全部履约保证金。合同签订前，乙方应向甲方缴纳履约保证金，合同价款的10%。设备安装调试验收正常使用一年后无质量问题情况下，乙方凭甲方使用部门和招投标办公室签署的同意退还履约保证金的证明、汇款凭证到甲方财务处办理履约保证金退还手续（无息退还）。

甲方通过受其委托的外贸公司付款，签订合同后，甲方支付100%的合同款至甲方指定外贸公司。 甲方指定外贸公司在收到甲方款项且收到国外厂家的装运单据支付合同款90%（L/C），剩余10%的款项在货到验收合格后凭甲方签署的验收合格报告后支付(TT)。