附：项目需求：

03包：傅里叶变换红外光谱仪

一、主要技术参数及指标

3.1.1光源：高强度陶瓷光源，空气冷却，5年质保

3.1.2光谱范围：7800~350cm-1

3.1.3信噪比：≥30000:1（分辨率4cm-1，1分钟扫描，峰-峰值，KBr窗片）

3.1.4分辨率：≥0.5cm-1

3.1.5 干涉仪：动态准直

3.1.6分束器：中红外镀锗KBr分束器

3.1.7 激光器：高稳定性He-Ne激光器

3.1.8 检测器：控温型高灵敏度DLATGS/DTGS检测器，封装采用永久防潮的KRS-5光学窗片

3.1.9仪器内置长寿命自动电子除湿装置

3.1.10扫描速度：每分钟大于100张完整光谱的高速扫描

3.1.11软件功能模块：包括光谱扫描、光度测定、定量（单组份/多组分同时定量）、时间程序测定、动力学测定、再解析等模块

3.1.12 连接方式：高速USB 2.0

二、系统控制软件

适用于Windows7或windows10操作系统的中文常用软件和高级红外数据处理软件，具有光谱扫描、定量（单组份/多组分同时定量）、光度测定、再解析等模块，具有光谱检索功能、自建库功能（支持中文路径）和自动化的多组分分析程序（异物分析），带有正版授权的标准谱库。

三、附件及配置

3.3.1 固体制样包：包括小型油压机（2吨），7mm压片模具，固定环，插板，玛瑙研钵和研杵，100克KBr粉末

3.3.2 液体制样包：包括液体池，两对KBr窗片，1组PTFE垫片（0.05/0.1/0.2/0.5/1mm），2个2ml注射器

3.3.3 聚苯乙烯标准薄膜：带可追溯的证书文件，用于仪器的性能确认

3.3.4 ATR附件：金刚石晶体

3.3.5一线品牌台式电脑一台，基本配置：一体机，19寸以上液晶屏，处理器：≥酷睿i5，内存≥4G，硬盘≥256G。

3.3.6 HP激光打印机一台

四、售后服务、技术服务

3.4.1整机保修两年

3.4.2 接到报修2小时之内响应，48小时内维修人员到达现场，5个工作日之内无法修好设备，提供备用机；

3.4.3 保修期内，每年至少两次的免费保养和每年一次的设备校验，并出具有厂家确认的校验报告；

3.4.4 保修期内，至少两次的用户指定人员现场技术培训；

3.3.5 软件终生免费升级；

3.4.6 维修配件供应期不少于八年；保修期外，维修免收上门费，只收取需要更换的配件成本费。

主要商务条款

质保期贰年。（自交货验收合格之日起计）

交货方式： 送货上门  。

交货地点：甲方指定地点，由乙方将货物卸载搬运至指定地点，并承担所有运输、卸载及搬运费用。

项目完成期限：合同签订后90天内

付款方式：

履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。因乙方原因导致合同未能正常履行的，甲方将扣除乙方的全部履约保证金。合同签订前，乙方应向甲方缴纳履约保证金，合同价款的10%。设备安装调试验收正常使用一年后无质量问题情况下，乙方凭甲方使用部门和招投标办公室签署的同意退还履约保证金的证明、汇款凭证到甲方财务处办理履约保证金退还手续（无息退还）。

甲方通过受其委托的外贸公司付款，签订合同后，甲方支付100%的合同款至甲方指定外贸公司。 甲方指定外贸公司在收到甲方款项且收到国外厂家的装运单据支付合同款90%（L/C），剩余10%的款项在货到验收合格后凭甲方签署的验收合格报告后支付(TT)。