附：项目需求：

04包：纳米级高压均质仪

4.1  主要用途：食品、制药、生物、材料、化工产品等样品的微粒化和均质

4.2  工作条件：连续工作8小时以上

4.3  技术指标：

4.3.1   严格符合GMP设计，通过欧盟CE认证，带有CE标志

4.3.2   标配双柱塞泵设计，使用耐磨超细陶瓷阀

4.3.3  一级最大压力1500Bar以上，二级最大压力150Bar

4.3.4    压力连续可调，手轮调节均质压力

4.3.5   处理能力：大于20升/小时

4.3.6   最小样品处理量：15ml

4.3.7   最大样品粘度：2000cPs

4.3.8   最高温度：<90 °C

4.3.9   最大样品颗粒：<200微米

4.3.10  进样方式：依靠重力和强制进样两种

4.3.11   冷却方式：内部风冷散热

4.3.12   空气压力：>4bar(强制进样时要求)

4.3.13   必须配套外压式SPG膜复乳化系统进行二次乳化均质

4.3.14  数显压力表和过压报警系统

4.3.15   安全等级：符合IP55

4.3.16  必须符合欧盟2006/42/CE的要求仪器需CE认证标志，同时需要带认证证书。

4.4、基本配置：

4.4.1  主机一套

4.4.2  随机附带工具包一套（含密封备件）

4.4.3  配套使用外压式SPG膜复乳化仪一个

4.4.4  备件：均质阀和球阀各一个

4.5、技术资料：

4.5.1  全套说明书

4.5.2  维护说明书

4.6、售后服务

4.6.1	整机保修两年；

4.6.2	接到报修2小时之内响应，12-24小时内维修人员到达现场，5个工作日之内无法修好设备，提供备用机；

4.6.3	保修期内，每年至少两次的免费保养和每年一次的设备校验，并出具有厂家确认的校验报告；

4.6.4	保修期内，至少两次的用户指定人员现场技术培训；

4.6.5	软件终生免费升级；

4.6.6	维修配件供应期不少于八年；保修期外，维修免收人工费，只收取需要更换的配件成本费。

主要商务条款

质保期贰年。（自交货验收合格之日起计）

交货方式： 送货上门  。

交货地点：甲方指定地点，由乙方将货物卸载搬运至指定地点，并承担所有运输、卸载及搬运费用。

项目完成期限：合同签订后90天内

付款方式：

履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。因乙方原因导致合同未能正常履行的，甲方将扣除乙方的全部履约保证金。合同签订前，乙方应向甲方缴纳履约保证金，合同价款的10%。设备安装调试验收正常使用一年后无质量问题情况下，乙方凭甲方使用部门和招投标办公室签署的同意退还履约保证金的证明、汇款凭证到甲方财务处办理履约保证金退还手续（无息退还）。

甲方通过受其委托的外贸公司付款，签订合同后，甲方支付100%的合同款至甲方指定外贸公司。 甲方指定外贸公司在收到甲方款项且收到国外厂家的装运单据支付合同款90%（L/C），剩余10%的款项在货到验收合格后凭甲方签署的验收合格报告后支付(TT)。